## Legenda
Struktura číselníku položek zdravotnické techniky - projekt Kategorizace zdravotnické techniky
ČÁST KZT | Technická
Číslo verze | 4.1
Poslední datum změny | 2020-12-07
Autoři | Pracovní skupina určená pro realizaci kategorizačního systému zdravotnické přístrojové techniky (viz Metodika Kategorizace zdravotnické techniky)
Editoři | MUDr. Miroslav Zvolský (ÚZIS ČR) Ing. Kristýna Matušková (ÚZIS ČR)
Detailní popis struktury datového modelu kategorizačního stromu je blíže specifikován v Metodice Kategorizace zdravotnické techniky (ZT) (verze 4.0). Současná verze číselníku KZT (technická část) využívá k popisu položek ZT 12 povinných atributů. Zbylé 2 atributy, pro verzi 4.0 číselníku nepovinných, budou dle odkazu na metodický materiál kategorizace, v rámci kultivace číselníku, doplňovány v následujících verzích.
Význam povinně užívaných atributů číselníku
ID | Identifikační kód položky v závislosti na datu vložení.
Pořadí | Číslované pořadí položky napříč číselníkem.
Úroveň hierarchie | Numerické označení charakterizující uspořádání nadřazenosti a podřízenosti položek kategorizačního stromu ( 0 - nejvyšší úroveň, tzn. nejobecnější skupina ZT).
Kód | Numerická, případně alfanumerická sekvence s obsahovou identifikací konkrétní položky. Kód je vždy opatřen počátečním znakem oddílu ZT (D - diagnostické, T - Terapeutické, P - pomocné, O - Ostatní), poslední sekvence dvou znaků určuje rozlišení dané skupiny ZT do příslušné hladiny.
Název | Označení jednoznačně definující konkrétní generickou skupinu ZT.
Technické parametry/příznaky | Klíčové příznaky či jejich soubor charakterizující danou skupinu ZT.
Hladina | Označení jednoznačně definující konkrétní hladinu ZT odpovídající zařazovacím kritériím skupiny ZT. Přiřazená hladina reprezentuje splnění požadovaného minima pro zajištění kvality a minimální bezpečnosti pro pacienta, ale i zdravotnický personál při poskytování zdravotních služeb. Uspořádání hladin je vzestupné, přičemž H1 reprezentuje skupiny ZT v základní technické výbavě.
Zařazovací kritéria | Vymezení rozsahu hodnot parametru pro zařazení do konkrétní hladiny.
Komentář | Poznámky, vysvětlivky vztažené ke konkrétní entitě číselníku.
Časová informace vztažená ke změně obsahu technické části kategorizace • datum vložení nového řádku • datum ukončení platnosti řádku • datum změny obsahu technické části kategorizace | Jednotlivé položky kategorizace ZT musí být doplněny informací o datu poslední aktualizace z důvodu mapování následných změn. Sledována je informace o datu vložení nové položky, datu ukončení platnosti položky a datu změny obsahu položky.
Význam nepovinně užívaných atributů číselníku
Kolektivní termíny | Jedná se o termíny používané k agregaci ZT vykazující společný rys v rámci kategorizace. Kolektivním termínem může být např. název konkrétní přístrojové techniky (RTG systém), atribut přístroje (digitální) apod. Kolektivní termíny jsou užívané z důvodu vytvoření hierarchické struktury kategorizace.
Synonymum | Ekvivalentní termín/ny vztažený/né k preferovanému termínu
Vyznačení změn provedených v číselníku
Zrušené položky - přeškrtnuté
ČÁST KZT | Ekonomická
Číslo verze | 4.1
Poslední datum změny | 2020-12-07
Autoři | Pracovní skupina určená pro realizaci kategorizačního systému zdravotnické přístrojové techniky (viz Metodika Kategorizace zdravotnické techniky)
Editoři | MUDr. Miroslav Zvolský (ÚZIS ČR) Ing. Kristýna Matušková (ÚZIS ČR)
Detailní popis struktury datového modelu kategorizačního stromu je blíže specifikován v Metodice Kategorizace zdravotnické techniky (ZT) (verze 4.0). Současná verze číselníku KZT (ekonomická část) využívá k popisu položek ZT 9 povinných atributů.
Význam povinně užívaných atributů číselníku
ID | Jedinečný numerický identifikátor položky kategorizačního stromu
Kód | Alfanumerická sekvence, která identifikuje konkrétní položku ZT a zároveň nese informaci o zařazení ve struktuře kategorizačního stromu
Název položky | Jednoznačný název položky kategorizačního stromu
Odpisová skupina | Číselné označení příslušné odpisové skupiny (1. – 6.) definované zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Minimální doba odpisu (roky) | Číselné označení minimální doby odpisu vztažené ke konkrétní odpisové skupině definované zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Kód CZ-CPA | Kód „Klasifikace produkce (CZ-CPA)“ zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb., o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Název skupiny | Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku definované přílohou 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Technická životnost | Číselné označení doby životnosti přístroje dle kvalifikovaného expertního odhadu
Komentář | Poznámky, vysvětlivky vztažené ke konkrétní entitě číselníku.

## Rozdílový list
Rozdílový list verze 4.1 oproti verzi 4.0 kategorizačního stromu (KZT)
Poslední datum změny | 2020-12-07
ID | Název ve verzi 4.1 | Úprava/Změna | Datum úpravy/změny | Komentář | Znění před úpravou/změnou | Znění po úpravě/změně
4 | Rentgenové přístroje skiagrafické | Doplnění názvu skupiny ZT | 2020-12-07 | V předchozí verzi (4.0) chybně (duplicitně) zaznamenán název položky. Vzhledem k úrovni hierarchie bylo třeba doplnit název příslušné skupiny přístrojů o rozvíjející přívlastek "skiagrafické". | Rentgenové přístroje | Rentgenové přístroje skiagrafické
6 | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 2 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky z číselníku CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu | 26.60.2 | 26.60.1
7 | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 3 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu | 26.60.3 | 26.60.1
9 | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 2 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu | 26.60.2 | 26.60.1
10 | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 3 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu | 26.60.3 | 26.60.1
14 | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 2 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu | 26.60.2 | 26.60.1
15 | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 3 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu. | 26.60.3 | 26.60.1
992 | Robotické chirurgické systémy, 2/3 ramena - 3 | Oprava kódu v hierarchii KZT | 2020-12-07 | Úprava kódu s ohledem na hierarchickou přesnost. Dle původního označení neodpovídal kód nadřazené skupině. | T.7.1.1.H3 | T.7.1.H3
2057 | Studnové scintilační sondy | Oprava kódu v hierarchii KZT | 2020-12-07 | Doplnění nového řádku s ohledem na hierarchickou přesnost. Dle původního označení neodpovídal kód nadřazené skupině. |  | D.1.4.2.2.1. (nový řádek)
2012 | Měřiče dávkového příkonu - 1 | Oprava kódu v hierarchii KZT | 2020-12-07 | Úprava kódu s ohledem na hierarchickou přesnost. Dle původního označení neodpovídal kód nadřazené skupině. | D.1.4.2.5.1.H1. | D.1.4.2.5.H1.
2014 | Syntetizátor a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak - 3 | Oprava kódu v hierarchii KZT | 2020-12-07 | Úprava kódu s ohledem na hierarchickou přesnost. Dle původního označení neodpovídal kód nadřazené skupině. | D.1.4.4.2.1.H3. | D.1.4.4.2.H3.
2058 | Kontinuální náhrada funkce ledvin | Vložení nového řádku | 2020-12-07 | Vložení nové skupiny ZT dle obdržených připomínek odborné veřejnosti
2059 | High-Flow Nasal Oxygen | Vložení nového řádku | 2020-12-07 | Vložení nové skupiny ZT dle obdržených připomínek odborné veřejnosti

## Kategorizační_strom_celek
Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) - technická část | [14 empty] | Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) - ekonomická část
ID | Pořadí | Úroveň hierarchie | Kolektivní termíny | Kód | Název | Synonymum | Technické parametry/příznaky | Hladina | Zařazovací kritéria | Komentář | Datum vložení nového řádku | Datum ukončení platnosti řádku | Datum změny obsahu technické části kategorizace | Komentář | Odpisová skupina | Minimální doba odpisu (roky) | Kód CZ-CPA | Název skupiny (CZ-CPA) | Technická životnost (roky) | Komentář
1 | 1 | 0 |  | D | Diagnostické | [5 empty] | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
2 | 2 | 1 | Zobrazovací přístroje | D.1. | Zobrazovací přístroje | [5 empty] | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
3 | 3 | 2 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje | D.1.1. | Rentgenové přístroje | RTG přístroje |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
4 | 4 | 3 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1. | Rentgenové přístroje skiagrafické | RTG přístroje skiagrafické |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
1193 | 5 | 4 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní | RTG přístroje skiagrafické mobilní | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, konstrukční parametry - motorizace pojezdu |  |  |  | 2018-03-05
5 | 6 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1.H1. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 1 | RTG přístroje skiagrafické mobilní |  | Hladina 1 | výkon < 15kW, expoziční čas > 4ms, kazetový provoz |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
6 | 7 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1.H2. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 2 | RTG přístroje skiagrafické mobilní |  | Hladina 2 | přímá digitalizace, rozlišení detektoru do 7MPx, velikost pixelu max. 150μm, postprocessing |  | 2016-11-23 | 2020-12-07 | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
7 | 8 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1.H3. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 3 | RTG přístroje skiagrafické mobilní |  | Hladina 3 | motorizace, vícedetektorové řešení |  | 2016-11-23 | 2020-12-07 | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1202 | 9 | 4 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární | RTG přístroje skiagrafické stacionární | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti |  |  |  | 2018-03-05
8 | 10 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2.H1. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 1 | RTG přístroje skiagrafické stacionární |  | Hladina 1 | výkon < 40kW, expoziční čas > 4ms, kazetový provoz (příslušenství: systém na vyvolávání kazet) |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
9 | 11 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2.H2. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 2 | RTG přístroje skiagrafické stacionární |  | Hladina 2 | výkon > 40kW, expoziční čas < 4ms, přímá digitalizace: velikost pixelu max. 150μm, velikost snímku do 43x43cm |  | 2016-11-23 | 2020-12-07 | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
10 | 12 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2.H3. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 3 | RTG přístroje skiagrafické stacionární |  | Hladina 3 | přímá digitalizace, možnost skládání snímků, - nebo specializace trauma |  | 2016-11-23 | 2020-12-07 | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
11 | 13 | 3 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.2. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické, skiaskopické, sklopné stěny | RTG přístroje skiaskopicko-skiagrafické, skiaskopické, sklopné stěny |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
1194 | 14 | 4 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.2.1. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické | RTG přístroje skiaskopicko-skiagrafické | SW vybavení, příslušenství, rotující soustava, zářič - detektor |  |  |  | 2018-03-05
12 | 15 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.1.H3. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické mobilní s 3D zobrazením - 3 | RTG přístroje skiaskopicko-skiagrafické mobilní s 3D zobrazením |  | Hladina 3 | SW vybavení, příslušenství, rotující soustava, zářič - detektor | Nalezen pouze jeden výrobce - cena dle SW vybavení a příslušenství | 2018-03-05 |  | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2031 | 16 | 4 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2. | Rentgenové přístroje skiaskopické | RTG přístroje skiaskopické | parametry generátoru, velikost snímače obrazu, tepelná kapacita anody, LIH |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-11-02
13 | 17 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2.H1. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 1 | RTG přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem |  | Hladina 1 | výkon < 2,5kW, funkce LIH (Last Image Hold) |  | 2016-11-23 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
14 | 18 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2.H2. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 2 | RTG přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem |  | Hladina 2 | výkon > 2,5kW, zesilovač obrazu nebo flat panel detektor, funkce DSA |  | 2016-11-23 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
15 | 19 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2.H3. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 3 | RTG přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem |  | Hladina 3 | výkon > 12 kW, přímá digitalizace - přístroj s flat panel detektorem, funkce 3D |  | 2016-11-23 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1195 | 20 | 4 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3. | Sklopné stěny | [5 empty] | 2018-03-05
1196 | 21 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti, postprocessing, LIH |  |  |  | 2018-03-05
16 | 22 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1.H1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární - 1 | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární |  | Hladina 1 | výkon < 70kW, analogový zesilovač obrazu, rozlišení obrazu < 1024*1024, tepelná kapacita anody, |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
17 | 23 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1.H2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární - 2 | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární |  | Hladina 2 | Přímá digitalizace nebo analog. zesilovač obrazu - rozlišení obrazu > 1024*1024, SW pro specializovaná vyšetření |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
18 | 24 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1.H3. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární - 3 | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární |  | Hladina 3 | vybavení pro všechna skiaskopická vyšetření, DSA |  | 2016-11-23 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1197 | 25 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární | Sklopné stěny RTG skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti, postprocessing, LIH |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1808 | 26 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2.H1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární - 1 |  |  | Hladina 1 | výkon < 70kW, analogový zesilovač obrazu, rozlišení obrazu < 1024*1024, tepelná kapacita anody, |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1809 | 27 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2.H2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární - 2 |  |  | Hladina 2 | Přímá digitalizace nebo analog. zesilovač obrazu - rozlišení obrazu > 1024*1024, SW pro specializovaná vyšetření |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1810 | 28 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2.H3. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární - 3 |  |  | Hladina 3 | vybavení pro všechna fluoroskopická vyšetření, DSA |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
19 | 29 | 3 | Radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.3. | Rentgenové přístroje angiografické | RTG přístroje angiografické |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
1198 | 30 | 4 | Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky | D.1.1.3.1. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční | RTG přístroje angiografické jednoprojekční | výkon generátoru, min. snímkovací frekvence,, SW vybavení, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
1998 | 31 | 5 | Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.3.1.H1. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční - 1 | RTG přístroje angiografické jednoprojekční |  | Hladina 1 | výkon menší než 80 kW, snímkovací frekvence do 4 sn/s, bez ohledu na velikost flat panel detektoru |  | 2019-07-11 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
20 | 32 | 5 | Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.3.1.H2. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční - 2 | RTG přístroje angiografické jednoprojekční |  | Hladina 2 | výkon ≥ 80kW, snímková frekvence > 4 sn./s, příslušenství: DA + intervenční software |  | 2016-11-23 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
21 | 33 | 5 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.3.1.H3. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční - 3 | RTG přístroje angiografické jednoprojekční |  | Hladina 3 | výkon větší než 80 kW, snímkovací frekvenci min. 25 sn/s, příslušenství: Cathlab rozšířený, FFR, QCA, LVA |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1199 | 34 | 4 | RTG angiografické Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy | D.1.1.3.2. | Rentgenové přístroje angiografické dvouprojekční | RTG přístroje angiografické dvouprojekční | výkon generátoru, min. snímkovací frekvence,, SW vybavení, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
22 | 35 | 5 | RTG angiografické Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy | D.1.1.3.2.H3. | Rentgenové přístroje angiografické dvouprojekční - 3 | RTG přístroje angiografické dvouprojekční |  | Hladina 3 | snímková frekvence > 15sn./s, vysoce specializovaný přístroj, vhodný k vyšetřením u dětí a k neurointervenčním výkonům, DA, 3D, rotační ag., další software dle vyš. problematiky (neuro, pediatrie) |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
23 | 36 | 3 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4. | Výpočetní tomografy | CT |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
24 | 37 | 4 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem | CT s jedním zářičem | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství, rychlost rotace rentgenka-detektor, počet zdrojů záření, náklon gantry |  |  |  | 2016-11-23
25 | 38 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1.H1. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem - 1 | CT s jedním zářičem |  | Hladina 1 | výkon VN generátoru < 70kW, šíře detektorového pole do 64 řad, Přístroj pro všeobecnou diagnostiku, bez možnosti specializovaných vyšetření |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
26 | 39 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1.H2. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem - 2 | CT s jedním zářičem |  | Hladina 2 | výkon VN generátoru > 70kW, šíře detektorového pole do 128 řad Všeobecná diagnostika + kardio nebo + neuro |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
27 | 40 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1.H3. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem - 3 | CT s jedním zářičem |  | Hladina 3 | výkon VN generátoru > 100kW, šíře detektorového pole 128 řad a více, čas jedné otáčky rentgenky a detektoru max. 0,35s Všeobecná diagnostika + kardio nebo + neuro |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1189 | 41 | 4 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.2. | Výpočetní tomografy se dvěma zářiči | CT se dvěma zářiči | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství |  |  |  | 2016-11-25
28 | 42 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.2.H3. | Spektrální tomografiké přístroje - 3 | Spektrální CT přístroje |  | Hladina 3 | dual či multienergy CT, spektrální CT, dvou zdrojové CT |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
29 | 43 | 4 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.3. | Výpočetní tomografy mobilní | CT mobilní | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
1190 | 44 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.3.H1. | Výpočetní tomografy mobilní - 1 | CT mobilní |  |  | Parametry nestanoveny pro nedostatek informací |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1200 | 45 | 3 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5. | Rentgenové přístroje mamografické | RTG přístroje mamografické | technologie získávání obrazu, účel využití |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
31 | 46 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H1. | Rentgenové přístroje mamografické - 1 | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 1 | kazetový provoz- příslušenství: čtečka CR kazet, popisovací mamografická stanice |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
32 | 47 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H2. | Rentgenové přístroje mamografické - 2 | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 2 | přímá digitalizace |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
33 | 48 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H3. | Rentgenové přístroje mamografické - 3 | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 3 | stereotaktická vyšetření, biopsie |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1999 | 49 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H4. | Rentgenové přístroje mamografické - 4 | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 4 | systém s photon-counting detektorem |  | 2019-07-11 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
34 | 50 | 3 | RTG denzitometr Radiologické systémy a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce | D.1.1.6. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii | RTG přístroje pro kostní denzitometrii | lokalizace vyšetření |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
35 | 51 | 4 | RTG denzitometr Radiologické systémy a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce | D.1.1.6.H1. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii - 1 | RTG přístroje pro kostní denzitometrii |  | Hladina 1 | vyšetření denzitometrie končetin |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
36 | 52 | 4 | RTG denzitometr Radiologické systémy a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce | D.1.1.6.H2. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii - 2 | RTG přístroje pro kostní denzitometrii |  | Hladina 2 | možnost denzitometrického vyšetření celého těla |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
37 | 53 | 3 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7. | Rentgenové přístroje zubní | RTG přístroje zubní |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1201 | 54 | 4 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy Intraorální dentální RTG systémy | D.1.1.7.1. | Rentgenové přístroje zubní intraorální | RTG přístroje zubní intraorální | příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
38 | 55 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy Intraorální dentální RTG systémy | D.1.1.7.1.H1. | Rentgenové přístroje zubní intraorální - 1 | RTG přístroje zubní intraorální |  | Hladina 1 | příslušenství: film nebo digitální detektor, diagnostický SW |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1203 | 56 | 4 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.2. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické | RTG přístroje zubní panoramatické | technologie získávání obrazu, možnosti zpracování obrazu |  |  |  | 2018-03-05
39 | 57 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.2.H1. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické - 1 | RTG přístroje zubní panoramatické |  | Hladina 1 | kazetový provoz - příslušenství: čtečka CR kazet |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
40 | 58 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.2.H2. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické -2 | RTG přístroje zubní panoramatické |  | Hladina 2 | přímá digitalizace, postprocessing |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1204 | 59 | 4 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.3. | Rentgenový přístroj zubní 3D | Cone Beam CT - 3D | SW |  |  |  | 2018-03-05
41 | 60 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.3.H3. | Cone Beam výpočetní tomograf - 3 | Cone Beam CT |  | Hladina 3 | digitální zpracování obrazu, postprocessing, možnost DICOM |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
42 | 61 | 3 | Pomocné přístroje a zařízení | D.1.1.8. | Pomocné přístroje a zařízení | [5 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1205 | 62 | 4 | Pomocné přístroje a zařízení Picture archiving and communication systems | D.1.1.8.1. | Obrazové archivační a komunikační systémy (systémy pro obrazové archivace) | PACS | použitá technologie, SW |  | závislost potřebné velikosti úložného prostoru na počtu ukládaných snímků, individuální dle požadavků a velikosti nemocnice |  | 2016-11-25
1206 | 63 | 4 | Pomocné přístroje a zařízení Čtečky | D.1.1.8.2. | Zařízení pro čtení CR kazet |  | parametry skenování, mechanické a SW možnosti |  |  |  | 2016-11-25
44 | 64 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Čtečky | D.1.1.8.2.H1. | Digitální rentgenové čtečky - 1 | Digitální RTG čtečky |  | Hladina 1 | jednoslotové řešení, rozlišení skeneru, bitová hloubka |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
45 | 65 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Čtečky | D.1.1.8.2.H2. | Digitální rentgenové čtečky - 2 | Digitální RTG čtečky |  | Hladina 2 | víceslotové řešení, rozlišení skeneru, bitová hloubka |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1207 | 66 | 4 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3. | Detektory |  | technologie detektoru, rozlišení, možnosti |  |  |  | 2018-03-05
46 | 67 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3.H1. | Samostatné detektory pro digitální radiografii - 1 |  |  | Hladina 1 | technologie: gadoliniový, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
47 | 68 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3.H2. | Samostatné detektory pro digitální radiografii - 2 |  |  | Hladina 2 | technologie: CsI, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka, bezdrátová komunikace | Doplnění hodnot (velikost pixelu, bitová hloubka) | 2016-11-25 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
48 | 69 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3.H3. | Samostatné detektory pro digitální radiografii - 3 |  |  | Hladina 3 | technologie: CsI, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka, bezdrátová komunikace | Doplnění hodnot (velikost pixelu, bitová hloubka) | 2016-11-25 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
49 | 70 | 2 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2. | Magneticko-rezonanční zobrazovací systémy | MR systémy | SW vybavení, příslušenství, gradienty, FOV, počet kanálů |  |  | Scintilační sondy a multikanálové scintilační sondy používané pro in-vivo vyšetření v nukleární medicíně - měření akumulace štítné žlázy, přežívání erytrocytů, dozimetrie pacientů, … Mohou být doplněny o různý software napomáhající vyhodnocení měřených dat. | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
51 | 71 | 3 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H1. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy standardní, méně než 1,5 T - 1 | MR méně než 1,5 T |  | Hladina 1 | magnetická indukce méně než 1,5 T, příslušenství: cívky, standardní SW |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
52 | 72 | 3 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H2. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy komplexní ≥ 1,5 T a < 3,0 T - 2 | MR 1,5 T a méně než 3,0 T |  | Hladina 2 | magnetická indukce: 1,5T <= B < 3T , příslušenství: cívky, systém pro monitoring vitálních funkcí, pokročilý SW |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
53 | 73 | 3 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H3. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy = 3,0 T - 3 | MR 3,0 T |  | Hladina 3 | magnetická indukce: 3T , příslušenství: cívky, systém pro monitoring vitálních funkcí, pokročilý SW |  | 2016-11-25 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2000 | 74 | 3 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H4. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy > 3T - 4 | MR více než 3T |  | Hladina 4 | magnetická indukce: > 3T , příslušenství: cívky, systém pro monitoring vitálních funkcí, pokročilý SW |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2001 | 75 | 3 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H5. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy speciální - 5 |  |  | Hladina 5 | bez omezení magnetické indukce, příslušenství: cívky, specializovaný SW |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
54 | 76 | 2 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3. | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy | UZ měřící/zobrazovací systémy |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
55 | 77 | 3 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1. | Ultrazvukové přístroje | UZ přístroje | pracovní módy, SW |  |  |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
56 | 78 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1.H1. | Ultrazvukové přístroje - 1 | UZ přístroje |  | Hladina 1 | Barevný Doppler, spektrální Doppler, duplexní nebo triplexní mod, Hardware - základní 2D ultrazvukové sondy |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
57 | 79 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1.H2. | Ultrazvukové přístroje - 2 | UZ přístroje |  | Hladina 2 | Předchozí kategorie + power Doppler, harmonické zobrazení, compound scan, panoramatické zobrazení, základní kardiologické aplikace nebo gynekologické a porodnické aplikace. Hardware - předchozí kategorie + základní peroperační sondy nebo základní endosondy (vaginální, transrektální) |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
58 | 80 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1.H3. | Ultrazvukové přístroje - 3 | UZ přístroje |  | Hladina 3 | Předchozí kategorie + elastografie, kontrastní ultrasonografie, 3D/4D zobrazení, fúze s jinými modalitami (CT, MR),pokročilé kardiologické nebo gynekologické a porodnické aplikace. Hardware - předchozí kategorie + některé ze specializovaných sond podle způsobu využití - sondy pro povrchové vyšetřování (např. maticové, s velmi vysokou frekvencí, bi- nebo multiplanární), 3D sondy, 4D sondy, specializované peroperační, laparoskopické a endoskopické sondy |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1191 | 81 | 3 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2. | Ultrazvukové sondy | UZ sondy | použití |  |  |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
59 | 82 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2.H1. | Ultrazvukové sondy povrchové základní - 1 | UZ sondy povrchové základní |  | Hladina 1 | povrchové 2D sondy - konvexní, lineární, mikrokonvexní, sektorové |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
60 | 83 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2.H2. | Ultrazvukové sondy povrchové specializované - 2 | UZ sondy povrchové základní |  | Hladina 2 | povrchové sondy maticové, 3D, 4D, bi- nebo multiplanární, specializované bioptické sondy |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
61 | 84 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2.H3. | Ultrazvukové sondy pro endoskopické a peroperační vyšetřování - 3 | UZ sondy povrchové základní |  | Hladina 3 | endorektální a endovaginální sondy, endoskopické sondy, endovaskulární sondy, peroperační a laparoskopické sondy |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
62 | 85 | 2 | Nukleární medicína | D.1.4. | Přístroje pro nukleární medicínu | [5 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
63 | 86 | 3 | Nukleární medicína Zobrazovací přístroje | D.1.4.1. | Zobrazovací systémy | [5 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1208 | 87 | 4 | Nukleární medicína Kamery | D.1.4.1.1. | Gama kamery |  | konstrukce přístroje / určení (kardiologická, mamografická, pro štítnou žlázu, mozek, apod.) |  |  |  | 2018-03-05
64 | 88 | 5 | Nukleární medicína Kamery | D.1.4.1.1.H1. | Gama kamery planární - 1 |  |  | Hladina 1 | Planární gama kamera - rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
65 | 89 | 5 | Nukleární medicína Kamery | D.1.4.1.1.H2. | SPECT - Gama kamery pro jednofotonovou emisní výpočetní tomografii - 2 | SPECT |  | Hladina 2 | SPECT kamera - rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
66 | 90 | 5 | Nukleární medicína Kamery | D.1.4.1.1.H3. | Specializované gamakamery - 3 |  |  | Hladina 3 | Specializovaná gama kamera - rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2019-10-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
1209 | 91 | 4 | Nukleární medicína Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.2. | Přístroje pro hybridní zobrazení PET/CT | PET/CT | parametry kamery / určení |  |  |  | 2018-03-05
67 | 92 | 5 | Nukleární medicína Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.2.H3. | PET/CT - Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií - 3 | PET/CT |  | Hladina 3 | PET - rozlišovací schopnost prostorová, citlivost, délka axiálního zorného pole. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1210 | 93 | 4 | Nukleární medicína Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.3. | Přístroje pro hybridní zobrazení PET/MR | PET/MR | parametry kamery, parametry MR |  |  |  | 2018-03-05
68 | 94 | 5 | Nukleární medicína Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.3.H3. | PET/MR - Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií kombinovanou se zobrazením tkání lidského těla magnetickou rezonancí - 3 | PET/MR |  | Hladina 3 | PET - rozlišovací schopnost, citlivost, délka axiálního zorného pole. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1211 | 95 | 4 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.4. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/CT | SPECT/CT | parametry kamery, parametry CT, určení |  |  |  | 2018-03-05
69 | 96 | 5 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.4.H3. | SPECT/CT - Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření jednofotonovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií - 3 | SPECT/CT |  | Hladina 3 | SPECT - rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1212 | 97 | 4 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.5. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/MR | SPECT/MR | parametry kamery, parametry MR, SW |  |  |  | 2018-03-05
1982 | 98 | 5 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.5.H3. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/MR - 3 | SPECT/MR |  | Hladina 3 | SPECT - rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2030 | 99 | 4 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.6. | Přístroje pro zobrazení pozitronovou emisní tomografií | PET |  |  |  |  | 2019-12-02
1776 | 100 | 4 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.6.1. | PET - Zobrazovací přístroj pro pozitronovou emisní tomografii | PET | parametry kamery, SW |  |  |  | 2018-05-18
1983 | 101 | 5 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.6.1.H2. | PET - Zobrazovací přístroj pro pozitronovou emisní tomografii - 2 | PET |  | Hladina 2 | rozlišovací schopnost, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1169 | 102 | 3 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2. | Nezobrazovací systémy a radiační ochrana | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1170 | 103 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1. | Měřiče aplikované radioaktivity | [5 empty] | 2018-03-05
2002 | 104 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.1. | Měřiče aplikované radioaktivity se studnovou ionizační komorou |  | parametry měření |  |  |  | 2018-03-05
1984 | 105 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.1.H2. | Měřiče aplikované radioaktivity se studnovou ionizační komorou - 2 |  |  | Hladina 2 | měřící rozsah (MBq), přesnost měření, výčet radionuklidů |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2003 | 106 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.2. | Měřiče aplikované radioaktivity stojanové |  | parametry měření |  |  |  | 2019-10-23
2004 | 107 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.2.H1. | Měřiče aplikované radioaktivity stojanové - 1 |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah (MBq), přesnost měření, výčet radionuklidů |  | 2019-10-23 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1213 | 108 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2. | Sondy | [5 empty] | 2018-03-05 | 2020-12-07
2057 | 109 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.1. | Studnové scintilační sondy |  | parametry sondy, počet kanálů/určení |  |  |  | 2020-12-07
1171 | 110 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.1.H1. | Studnové scintilační sondy - 1 |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah (keV), přesnost měření (automatická kalibrace) / určení |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1811 | 111 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.1.H2. | Studnové scintilační sondy vícekanálové - 2 |  |  | Hladina 2 | měřící rozsah (keV), přesnost měření, počet kanálů / určení |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2005 | 112 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.2. | Scintilační sondy |  | parametry sondy/určení |  |  | Scintilační sondy a multikanálové scintilační sondy používané pro in-vivo vyšetření v nukleární medicíně - měření akumulace štítné žlázy, přežívání erytrocytů, dozimetrie pacientů, … Mohou být doplněny o různý software napomáhající vyhodnocení měřených dat. | 2019-10-23
2006 | 113 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.2.H1. | Scintilační sondy - 1 |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah (keV), přesnost měření (automatická kalibrace) / určení |  | 2019-10-23 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2007 | 114 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.2.H2. | Scintilační sondy vícekanálové - 2 |  | parametry sondy, počet kanálů, SW | Hladina 2 | měřící rozsah (keV), přesnost měření, počet kanálů, SW |  | 2019-10-23 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1172 | 115 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy | D.1.4.2.2.3. | Gama sondy pro radionavigovanou chirurgii |  | parametry sondy, typ sond |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
1985 | 116 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy | D.1.4.2.2.3.H2. | Gama sondy pro radionavigovanou chirurgii - 2 |  |  | Hladina 2 | měřící rozsah (keV), přesnost měření, typ sond |  | 2018-03-05 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1174 | 117 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.3. | Přístroje pro zajištění radiační ochrany - centrální monitorovací systém |  | parametry dozimetrů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
1986 | 118 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.3.H1. | Přístroje pro zajištění radiační ochrany - centrální monitorovací systém - 1 |  |  | Hladina 1 | energetický rozsah, rozsah dávkových příkonů |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1812 | 119 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4 | Měřiče plošné kontaminace |  | parametry měření/použití |  |  |  | 2019-10-23
2008 | 120 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.1. | Měřiče plošné kontaminace přenosné | [5 empty] | 2019-10-23
1987 | 121 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.1.H1. | Měřiče plošné kontaminace přenosné - 1 |  |  | Hladina 1 | α, β, γ; přesnost měření, autokalibrace, výčet měřitelných radionuklidů / přenosný |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2009 | 122 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.2. | Měřiče plošné kontaminace stacionární |  | parametry měření/použití |  |  |  | 2019-10-23
2010 | 123 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.2.H1. | Měřiče plošné kontaminace stacionární - 1 |  |  | Hladina 1 | α, β, γ; přesnost měření, autokalibrace, výčet měřitelných radionuklidů / stacionární |  | 2019-10-23 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2011 | 124 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.5. | Měřiče dávkového příkonu |  | parametry měření/použití |  |  |  | 2019-10-23
2012 | 125 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.5.H1. | Měřiče dávkového příkonu - 1 |  |  | Hladina 1 | energetický rozsah, rozsah dávkových příkonů / použití |  | 2019-10-23 | 2020-12-07 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1178 | 126 | 3 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.3. | Kontrolní zářiče | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1179 | 127 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.3.1. | Kontrolní zářiče pro zajištění jakosti zobrazovacích metod |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1180 | 128 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.3.2. | Kontrolní zářiče pro zajištění jakosti nezobrazovacích metod |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1181 | 129 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4. | Pomocné přístroje a zařízení radiofarmaceutické laboratoře | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1187 | 130 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení Aplikátory a související prostředky | D.1.4.4.1. | Aplikátory radiofarmak |  | parametry aplikační stanice a příslušenství |  | manuální / automaticko-manuální režim; příslušenství - stíněné stříkačky; možnost proplachu stříkačky |  | 2018-03-05
2013 | 131 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení. Aplikátory a související prostředky | D.1.4.4.1.H2. | Aplikátory radiofarmak - 2 |  |  | Hladina 2 | poloautomatický režim; aplikace jednotlivé dávky pacientovi; systém pro napojení stíněné stříkačky a proplachu |  | 2019-10-23 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1188 | 132 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.2. | Syntetizátory a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak |  | termostat, olověné stínění |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
2014 | 133 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.2.H3. | Syntetizátor a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak - 3 |  |  | Hladina 3 | automatizovaný modul pro přípravu; provádění sekvencí operací potřebných ke značení radionuklidem, purifikaci, formulaci, rozplnění a/nebo sterilizaci radiofarmaka |  | 2019-10-23 | 2020-12-07 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2015 | 134 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.3. | Přístroj pro rozplňování radiofarmak |  | poloautomatická dispenzace, stínění, SW |  |  |  | 2019-10-23
2016 | 135 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.3.H2. | Přístroj pro rozplňování radiofarmak - 2 |  |  | Hladina 2 | poloautomatická dispenzace; Pb nebo W stínění; ovládací software; tisk štítků |  | 2019-10-23 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
73 | 136 | 2 | Ostatní zobrazovací | D.1.5. | Ostatní zobrazovací přístroje | [5 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
74 | 137 | 3 | Ostatní zobrazovací Termografie Termografické systémy Termografické systémy a související prostředky | D.1.5.1. | Termografické zobrazovací přístroje |  | parametry snímače, parametry objektivu, SW |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
75 | 138 | 4 | Ostatní zobrazovací Termografie Termografické systémy Termografické systémy a související prostředky | D.1.5.1.H2. | Termografické zobrazovací přístroje - 2 |  |  | Hladina 2 | citlivost, rozlišovací schopnost, field of view |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
76 | 139 | 4 | Ostatní zobrazovací Termografie Termografické systémy Termografické systémy a související prostředky | D.1.5.1.H3. | Termografické zobrazovací přístroje - 3 |  |  | Hladina 3 | citlivost, rozlišovací schopnost, field of view, SW interpolace termoobrazu do obrazu viditelného spektra |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
77 | 140 | 1 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2. | Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 8.12.216
78 | 141 | 2 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární | D.2.1. | Kardiovaskulární přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1215 | 142 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1. | Elektrokardiografy | EKG | použití ambulantní/klinické/kardiologické, analýza EKG z x-svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence, tiskárna |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
79 | 143 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1.H1. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 1 | EKG vč. systémů odvozených |  | Hladina 1 | ambulantní - pro základní analýzu EKG, analýza z 5ti nebo 7mi svodového EKG signálu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
80 | 144 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1.H2. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 2 | EKG vč. systémů odvozených |  | Hladina 2 | klinické - analýza z 12ti (10) svodového EKG signálu, tiskárna |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
81 | 145 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1.H3. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 3 | EKG vč. systémů odvozených |  | Hladina 3 | kardiologické - analýza z 12ti (10) či více svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence > 500 Hz, kompletní analýza EKG signálu, tiskárna |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1216 | 146 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Záznamníky dat pacientů Elektrokardiografy | D.2.1.2. | Elektrokardiografické záznamníky | EKG záznamníky | počet svodů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
82 | 147 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Záznamníky dat pacientů Elektrokardiografy | D.2.1.2.H1. | Elektrokardiografické záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) - 1 | EKG záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) |  | Hladina 1 | 5-ti svodový systém |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
83 | 148 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Záznamníky dat pacientů Elektrokardiografy | D.2.1.2.H2. | Elektrokardiografické záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) - 2 | EKG záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) |  | Hladina 2 | více svodový systém > 5 svodů |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1217 | 149 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | D.2.1.3. | Holtery krevního tlaku |  | programovatelnost, metoda měření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
84 | 150 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | D.2.1.3.H1. | Záznamníky krevního tlaku dlouhodobé s analýzou - 1 |  |  | Hladina 1 | neprogramovatelný, metoda měření (př. oscilometrická) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1813 | 151 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | D.2.1.3.H2. | Záznamníky krevního tlaku dlouhodobé s analýzou - 2 |  |  | Hladina 2 | programovatelný, metoda měření (př. Oscilometrická, stupňovité snižování tlaku v manžetě, polovodičový regulátor) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1218 | 152 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4. | Ergometry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1219 | 153 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.1. | Ergometry chodníkové |  | rychlost, sklon, programovatelnost, madla |  |  |  | 2018-03-05
85 | 154 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.1.H1. | Ergometry chodníkové - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelná rychlost 0-15 km/h, sklon, madla pevná/nastavitelná |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1814 | 155 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.1.H2. | Ergometry chodníkové - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelná rychlost min 0-20 km/h, programovatelnost, sklon, pevná/nastavitelná |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1220 | 156 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2. | Ergometry bicyklové |  | nosnost, nastavení sedla, řídítek, nastavitelnost programů, kompatibilita |  |  |  | 2018-03-05
1221 | 157 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H1. | Ergometry bicyklové - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost do 170kg, nastavení sedla mechanické, rozhraní pro připojení EKG, nastavitelné programy |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1815 | 158 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H2. | Ergometry bicyklové - 2 |  |  | Hladina 2 | nosnost min 170 kg, nastavení sedla elektrické/pneumatické, nastavitelnost řidítek, rozhraní pro připojení EKG a dalších, kompatibilita s jinými ZP, programovatelnost |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1816 | 159 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H3. | Ergometry bicyklové - 3 |  |  | Hladina 3 | nosnost min 250 kg, pro obézní pacienty |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1222 | 160 | 3 | Pracovní stanice | D.2.1.5. | Pracovní diagnostické stanice pro zpracování a analýzu dat |  | Parametry nestanoveny |  | Parametry nestanoveny | Poznámka - jedná se o PC vč. SW pro zpracování a analýzu dat (určení hladin a výše ceny dle parametrizace SW) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1223 | 161 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory tlaku a související prostředky Monitory tlaku | D.2.1.6. | Přístroje pro měření krevního tlaku |  |  |  | smazat - viz tonometry |  | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 2018-03-05
87 | 162 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory tlaku a související prostředky Monitory tlaku | D.2.1.6.H1. | Měřiče krevních tlaků neinvazivní - 1 |  |  | Hladina 1 | smazat - viz tonometry |  | 2016-12-08 | 2019-01-01 | 2016-12-08
1224 | 163 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7. | Oxymetry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1225 | 164 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1. | Oxymetry pulzní |  | zdroj, přesnost, alarmy, použití, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
88 | 165 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1.H1. | Oxymetry pulzní prstové - 1 |  |  | Hladina 1 | SpO2, srdeční frekvence, bezdrátový, bateriový, přesnost min. +- 3%, |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1817 | 166 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1.H2. | Oxymetry pulzní ruční - 2 |  |  | Hladina 2 | SpO2, srdeční frekvence, bateriový, přesnost, zvukové/optické alarmy, typy senzorů, použití |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1818 | 167 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1.H3. | Oxymetry pulzní stolní - 3 |  |  | Hladina 3 | SpO2, srdeční frekvence, síťový zdroj/baterie, přesnost, zvukové/optické alarmy, typy senzorů, použití (neonatologie) |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1226 | 168 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.2. | Oxymetry cerebrální, somatické |  | přesnost, alarmy, použití, počet kanálů, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
89 | 169 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.2.H1. | Oxymetry cerebrální, somatické - 1 |  |  | Hladina 1 | rSO2 (regionální saturace), SpO2, přesnost, zvukové/optické alarmy, počet kanálů, typy senzorů, použití |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1227 | 170 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry Krevní průtokoměry | D.2.1.9. | Indikátory toku krve |  | frekvenční rozsah, zdroj, použití, výstup, sondy |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
90 | 171 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry Krevní průtokoměry | D.2.1.9.H1. | Indikátory průtoku Dopplerovské - 1 |  |  | Hladina 1 | zvukový nebo obrazový výstup, frekvenční rozsah, oblast použití, cévní sondy, síťový zdroj/baterie |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1228 | 172 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | D.2.1.10. | Pletysmografy |  | Použití |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
91 | 173 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | D.2.1.10.H1. | Pletysmografy - 1 |  |  | Hladina 1 | lokální |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
92 | 174 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | D.2.1.10.H2. | Pletysmografy - 2 |  |  | Hladina 2 | celotělový (komora) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
93 | 175 | 2 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.2. | Respirační přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1229 | 176 | 3 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky | D.2.2.1. | Přístroje pro spirometrii | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1230 | 177 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1. | Spirometrické přístroje se záznamem |  | průtokový senzor, zpracování dat, měřitelné parametry |  |  |  | 2018-03-05
94 | 178 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1.H1. | Spirometrické přístroje se záznamem - 1 |  |  | Hladina 1 | kompaktní, bateriový, méně měřitelných parametrů, přenos dat přes USB |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1819 | 179 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1.H2. | Spirometrické přístroje se záznamem - 2 |  |  | Hladina 2 | průtokový senzor připojený do pc, software pro zpracování dat, měřitelné parametry |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1820 | 180 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1.H3. | Spirometrické přístroje se záznamem - 3 |  |  | Hladina 3 | stolní, průtokový senzor, měřitelné parametr, integrovaná tiskárna, display |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1231 | 181 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí | D.2.2.1.2. | Kapnometry |  | měřitelné veličiny |  |  |  | 2018-03-05
95 | 182 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí | D.2.2.1.2.H1. | Kapnometry - 1 |  |  | Hladina 1 | měřené veličiny: EtCO2, dechová frekvence, alarmy, limity, bateriový zdroj |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1232 | 183 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.3. | Analyzátory |  | jednoparametrický/multiparametrický (více měření najednou) |  |  |  | 2018-03-05
96 | 184 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.3.H1. | Analyzátory dechové - 1 |  |  | Hladina 1 | jednoparametrický: O2, N2, Ar, He, CO2, anestetika (ISO, SEV, DES) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
97 | 185 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.3.H2. | Analyzátory dechové - 2 |  |  | Hladina 2 | multiparametrický (více měření najednou): O2, N2, Ar, He, CO2, anestetika (ISO, SEV, DES) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1233 | 186 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.4. | Přístroje k funkčnímu vyšetření plic |  | princip, měřitelné veličiny |  |  |  | 2018-03-05
98 | 187 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.4.H1. | Přístroje pro měření plicních funkcí metodou impulsní oscilometrie - 1 |  |  | Hladina 1 | princip oscilometrický, oscilační vlny, měření rezistence a reaktance dýchacích cest (R5, R20, Xrs, Rp, Rc) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1234 | 188 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Spánková apnoe | D.2.2.1.5. | Přístroje k diagnostice syndromu spánkové apnoe |  | počet kanálů, měřené veličiny |  |  |  | 2018-03-05
99 | 189 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Spánková apnoe | D.2.2.1.5.H1. | Polysomnografické přístroje - 1 |  |  | Hladina 1 | min 16 kanálů, měřené veličiny a senzory: SpO2,EEG, EMG, EOG, EKG, chrápání... software pro vyhodnocení |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
1821 | 190 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Spánková apnoe | D.2.2.1.5.H2. | Polysomnografické přístroje - 2 |  |  | Hladina 2 | min 68 kanálů, měřené veličiny a senzory: SpO2,EEG, EMG, EOG, EKG, chrápání... software pro vyhodnocení |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
1235 | 191 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Pulmologie/Pneumologie | D.2.2.1.6. | Pneumotachografy |  | princip, přesnost |  |  |  | 2018-03-05
100 | 192 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Pulmologie/Pneumologie | D.2.2.1.6.H1. | Pneumotachografy - 1 |  |  | Hladina 1 | diferenciální tlakový průtokoměr, přesnost |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
101 | 193 | 2 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3. | Ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1236 | 194 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1. | Eletromyografy | EMG | počet kanálů, biofeedback, zesilovač, možnosti měření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
102 | 195 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1.H1. | Elektromyografy /evokované potenciály - 1 | EMG /EP |  | Hladina 1 | jednokanálové, biofeedback, zesilovač pro ochablé svalstvo |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
103 | 196 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1.H2. | Elektromyografy /evokované potenciály - 2 | EMG /EP |  | Hladina 2 | vícekanálové, komplexní pracovní stanice s diagnostikou |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
104 | 197 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1.H3. | Elektromyografy /evokované potenciály | EMG /EP |  | Hladina 3 | vícekanálové, komplexní pracovní stanice s diagnostikou, možnost měření: NCS (MNC, SNC, F-vlny,…), EMG (AMUP, IPA, SPA, MVA,…), EP (EOG, ERG, VEP,…) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1237 | 198 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2. | Elektroretinografy | ERG | velikost prostředku, možnost měření více elektrofyziologických parametrů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
105 | 199 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H1. | Elektroretinografy - 1 | ERG |  | Hladina 1 | přenosné zařízení, měření pouze jednoho elektrofyziologického parametru |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1822 | 200 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H2. | Elektroretinografy - 2 | ERG |  | Hladina 2 | měření dvou elektrofyziologických parametrů |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1823 | 201 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H3. | Elektroretinografy - 3 | ERG |  | Hladina 3 | měření více než dvou elektrofyziologických parametrů |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1238 | 202 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3. | Elektronystagmografy | ENG | záznam, snímání, videonystagmograf |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
106 | 203 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H1. | Elektronystagmografy - 1 | ENG |  | Hladina 1 | záznam na papír, základní snímání ENG |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
107 | 204 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H2. | Elektronystagmografy - 2 | ENG |  | Hladina 2 | D.2.3.3. "+" pracovní diagnostická stanice s vyhodnocením |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
108 | 205 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H3. | Elektronystagmografy - 3 | ENG |  | Hladina 3 | videonystagmograf (infračervený video systém) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1239 | 206 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Porodnické/gynekologické prostředky | D.2.3.4. | Kardiotokogramy | KTG CTG | frekvenční rozsah, zdroj, použití, výstup, sondy |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
109 | 207 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Porodnické/gynekologické prostředky | D.2.3.4.H1. | Indikátory průtoku/ozev plodu Dopplerovské - 1 |  |  | Hladina 1 | zvukový nebo obrazový výstup, měření srdeční frekvence plodu, oblast použití, cévní a fetální sondy, síťový zdroj/baterie |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1240 | 208 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stimulátory / stimulační systémy | D.2.3.5. | Stimulátory | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
110 | 209 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stimulátory / stimulační systémy Magnetické | D.2.3.5.1. | Stimulátory magnetické |  | Parametry nestanoveny |  | Parametry nestanoveny |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2032 | 210 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Pupilometrie | D.2.3.6. | Pupilometry |  | monitorované parametry, paměť, možnost přenosu dat |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
111 | 211 | 2 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4. | Malé vyšetřovací přístroje | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1241 | 212 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1 | Teploměry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1824 | 213 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1.1 | Teploměry skleněné |  | princip, rozsah, přesnost |  |  |  | 2018-03-05
112 | 214 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1.1.H1. | Teploměry skleněné - 1 |  |  | Hladina 1 | nertuťové, rozsah, přesnost |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1825 | 215 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1.2. | Teploměry elektronické |  | bezdotykový/digitální, lokalizace měření, přesnost |  |  |  | 2018-01-15
1826 | 216 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1.2.H1. | Teploměry elektronické kompaktní - 1 |  |  | Hladina 1 | rozsah, přesnost |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1827 | 217 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1.2.H2. | Teploměry elektronické infračervené bezdotykové - 2 |  |  | Hladina 2 | ušní nebo kožní režim, rozsah, přesnost |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1242 | 218 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2. | Přístroje k poslechu pacienta | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1828 | 219 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2.1. | Fonendoskopy |  | mechanické/elektronické |  |  |  | 2018-03-05
113 | 220 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2.1.H1. | Fonendoskopy mechanické - 1 |  |  | Hladina 1 | velikost membrány, jednostranný/oboustranný |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1829 | 221 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2.1.H2. | Fonendoskopy elektronické - 2 |  |  | Hladina 2 | zvýraznění určitých frekvencí |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1243 | 222 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky | D.2.4.3. | Přístroje pro vyšetření ucha | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1830 | 223 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.1. | Otoskopy |  | osvětlení, zdroj, výstup |  |  |  | 2018-03-05
114 | 224 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.H1. | Otoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | bateriové, přímé osvětlení, výstup okulár |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1831 | 225 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.H2. | Otoskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | bateriové/síťový adaptér, nepřímé osvětlení, lupa, výstup okulár |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1832 | 226 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.H3. | Videotoskopy - 3 |  |  | Hladina 3 | bateriové/síťový adaptér, výstup video |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1244 | 227 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.4. | Přístroje pro vyšetření kůže | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1833 | 228 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Dermatologie | D.2.4.4.1 | Dermatoskopy |  | ruční/digitální, zvětšení |  |  |  | 2018-03-05
115 | 229 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Dermatologie | D.2.4.4.H1. | Dermatoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | ruční, zvětšení |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1834 | 230 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Dermatologie | D.2.4.4.H2. | Dermatoskopy digitální - 2 |  |  | Hladina 2 | zvětšení, digitální výstup, archivace |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
116 | 231 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5. | Malé ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | [5 empty] | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
1835 | 232 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5.1 | Malé ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí - kombinované |  | měřené veličiny |  |  |  | 2018-01-15
1836 | 233 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5.1.H1 | Tonometry s pulzním oxymetrem - 1 |  |  | Hladina 1 | SpO2, srdeční frekvence, krevní tlak viz pulzní oxymetr a tonometr |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1837 | 234 | 5 | Malé vyšetřovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5.1.H2 | Kapnometry s pulzním oxymetrem - 2 |  |  | Hladina 2 | SpO2, tepové frekvence, etCO2, dechové frekvence , viz pulzní oxymetr a kapnometr |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1245 | 235 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6. | Tonometry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1838 | 236 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.1. | Tonometry mechanické |  | metoda měření, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
117 | 237 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.1.H1. | Tonometry krevní, deformační - 1 |  |  | Hladina 1 | deformační, auskultační, manžeta, ventil, čerpadlo, propojovací hadice |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1839 | 238 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.1.H2. | Tonometry krevní, bez rtuťové - 2 |  |  | Hladina 2 | bezrtuťové, auskultační, manžeta, ventil, čerpadlo, propojovací hadice |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1840 | 239 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.2. | Tonometry elektronické |  | metoda měření, příslušenství |  |  |  | 2018-01-15
1841 | 240 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.2.H1. | Tonometry krevní, digitální - 3 |  |  | Hladina 3 | digitální, auskultační, oscilometrická metoda, síťový zdroj/baterie, manžeta, ventil, čerpadlo, propojovací hadice |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
118 | 241 | 1 | Endoskopie minimálně invazivní | D.3. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
119 | 242 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie | D.3.1. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní gastrointestinálního traktu | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1246 | 243 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.1. | Esofago-gastro-duodenoskopy | EGD | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
120 | 244 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.1.H1. | Esofago-gastro-duodenoskopy, fibroskopy - 1 | EGD, fibroskopy |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup-okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
121 | 245 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.1.H2. | Esofago-gastro-duodenoskopy, videofibroskopy - 2 | EGD, videofibroskopy |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1247 | 246 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.2. | Esofagoskopy |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
122 | 247 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.2.H1. | Esofagoskopy rigidní - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup-okulár, průměr, délka, úhel pohledu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1248 | 248 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Kolonoskopy | D.3.1.3. | Kolonoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
123 | 249 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Kolonoskopy | D.3.1.3.H1. | Kolonoskopy/sigmoideoskopy, fibroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup-okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
124 | 250 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Kolonoskopy | D.3.1.3.H2. | Kolonoskopy/sigmoideoskopy, videofibroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1249 | 251 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Pankreatoskopy | D.3.1.4. | Cholangioskopy, pankreatoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
125 | 252 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Pankreatoskopy | D.3.1.4.H1. | Cholangio-pankreatoskopy, fibroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup-okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
126 | 253 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Pankreatoskopy | D.3.1.4.H2. | Cholangio-pankreatoskopy, videofibroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1250 | 254 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy | D.3.1.5. | Ultrazvukové endoskopy | UZ endoskopy | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
127 | 255 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy | D.3.1.5.H2. | Ultrazvukové video fibroskopy - 2 | UZ video fibroskopy |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1251 | 256 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Rektoskopy | D.3.1.6. | Rektoskopy |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
128 | 257 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Rektoskopy | D.3.1.6.H1. | Rektoskopy rigidní - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup-okulár, průměr, délka, úhel pohledu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
129 | 258 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu | D.3.2. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní respiračního traktu | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1252 | 259 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy | D.3.2.1. | Fibroskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
130 | 260 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy | D.3.2.1.H2. | Fibroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1253 | 261 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Rhinoskopy | D.3.2.2. | Rhinoskopy |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
131 | 262 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Rhinoskopy | D.3.2.2.H1. | Rhinoskopy rigidní - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup-okulár, průměr, délka, úhel pohledu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1254 | 263 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3. | Bronchoskopy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1255 | 264 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.1. | Bronchoskopy flexibilní |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05
132 | 265 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.1.H1. | Bronchoskop - fibroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
133 | 266 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.1.H2. | Bronchoskop - videofibroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1256 | 267 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.2. | Bronchoskopy rigidní |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05
134 | 268 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.2.H1. | Bronchoskopy rigidní - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup-okulár, průměr, délka, úhel pohledu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1257 | 269 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.3. | Bronchoskopy ultrazvukové | UZ bronchoskopy | zaváděcí hadice, distální konec |  |  |  | 2018-03-05
135 | 270 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.3.H3. | Bronchoskopy ultrazvukové (endobronchiální ultrazvuky) - 3 | UZ bronchoskopy (endobronchiální UZ) |  | Hladina 3 | Flexibilní zaváděcí hadice, distální konec s ultrazvukovou sondou |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1258 | 271 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.4. | Bronchoskopy autofluorescenční |  | zaváděcí hadice, zdroj světla |  |  |  | 2018-03-05
136 | 272 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.4.H3. | Bronchoskopy autofluorescenční - 3 |  |  | Hladina 3 | Flexibilní zaváděcí hadice, zdroj světla specifických vlnových délek |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1259 | 273 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Laryngoskopy | D.3.2.4. | Laryngoskopy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
137 | 274 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Laryngoskopy | D.3.2.4.H1. | Laryngo-faryngoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1842 | 275 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Laryngoskopy | D.3.2.4.H2. | Laryngo-faryngoskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1260 | 276 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Endoskopy pro ORL | D.3.2.5. | Epifaryngoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
140 | 277 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Endoskopy pro ORL | D.3.2.5.H1. | Epifaryngoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
141 | 278 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Endoskopy pro ORL | D.3.2.5.H2. | Epifaryngoskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
139 | 279 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu | D.3.3. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní močového traktu | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1261 | 280 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Cystoskopy | D.3.3.1. | Cystoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
2033 | 281 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Cystoskopy | D.3.3.1.H1. | Cystoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2020-11-02 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
2034 | 282 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Cystoskopy | D.3.3.1.H2. | Cystoskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2020-11-02 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1262 | 283 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureteroskopy | D.3.3.2. | Ureteroskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
142 | 284 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureteroskopy | D.3.3.2.H1. | Ureteroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
143 | 285 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureteroskopy | D.3.3.2.H2. | Ureteroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1263 | 286 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Nefroskopy | D.3.3.3. | Nefroskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
144 | 287 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Nefroskopy | D.3.3.3.H1. | Nefroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
145 | 288 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Nefroskopy | D.3.3.3.H2. | Nefroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1264 | 289 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Resektoskopy a související prostředky Rektoskopy Resektoskopy | D.3.3.4. | Resektoskopy |  | příslušenství, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
146 | 290 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Resektoskopy a související prostředky Rektoskopy Resektoskopy | D.3.3.4.H1. | Resektoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, tubus s vyměnit. přísluš. (optika, nástroj, odsávání apod.) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1265 | 291 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureterorenoskopy | D.3.3.5. | Ureterorenoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
147 | 292 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureterorenoskopy | D.3.3.5.H1. | Ureterorenoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
148 | 293 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureterorenoskopy | D.3.3.5.H2. | Ureterorenoskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
149 | 294 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému | D.3.4. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní ženského reprodukčního systému | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1266 | 295 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.1. | Kolposkopy |  | x-krokové zvětšení/plynule měnitelné, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo, dioptrická korelace obrazu, zelený filtr |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
150 | 296 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.1.H1. | Kolposkopy - 1 |  |  | Hladina 1 | 3 - krokové zvětšení, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
151 | 297 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.1.H2. | Kolposkopy - 2 |  |  | Hladina 2 | 5 - krokové zvětšení/plynule měnitelné, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo, dioptrická korelace obrazu, zelený filtr |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1267 | 298 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.2. | Hysteroskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
152 | 299 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.2.H1. | Hysteroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1843 | 300 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.2.H2. | Hysteroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1268 | 301 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.3. | Falloskopy |  | viz hysteroskop |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
153 | 302 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.3.H1. | Falloskopy (pro vyšetřování vejcovodů) - 1 |  | viz hysteroskop | Hladina 1 | Dnes se provádí pomocí hysteroksopu a laparoskopu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1844 | 303 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.4. | Vaginoskopy |  | průměr, délka, zrcadlo, optika, připojení na zdroj světla |  |  |  | 2016-12-08
1845 | 304 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.4.H1. | Vaginoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | zavaděč, zrcadlo, optika, připojení na zdroj světla světlovodným kabelem |  | 2016-12-08 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
154 | 305 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu | D.3.5. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1269 | 306 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.1. | Laparoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
155 | 307 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.1.H1. | Laparoskopy (viz též odd. T) - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní/Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
156 | 308 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.1.H2. | Laparoskopy (viz též odd. T) - 2 |  |  | Hladina 2 | Rigidní/Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1270 | 309 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.2. | Artroskopy |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
157 | 310 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.2.H1. | Artroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
158 | 311 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.2.H2. | Artroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Rigidní, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
159 | 312 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku | D.3.6. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní hrudníku | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1271 | 313 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Torakoskopy | D.3.6.1. | Thorakoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
160 | 314 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Torakoskopy | D.3.6.1.H1. | Thorakoskopy přímé/video - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
161 | 315 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Torakoskopy | D.3.6.1.H2. | Thorakoskopy přímé/video - 2 |  |  | Hladina 2 | Rigidní, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1272 | 316 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Mediastinoskopy | D.3.6.2. | Mediastinoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
162 | 317 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Mediastinoskopy | D.3.6.2.H1. | Mediastinoskopy přímé/video - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
163 | 318 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Mediastinoskopy | D.3.6.2.H2. | Mediastinoskopy přímé/video - 2 |  |  | Hladina 2 | Rigidní, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
164 | 319 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní V těhotenství | D.3.7. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní v těhotenství | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1273 | 320 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní V těhotenství Endoskopy Amnioskopy | D.3.7.1. | Amnioskopy |  | tubus, připojení na zdroj světla |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
165 | 321 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní V těhotenství Endoskopy Amnioskopy | D.3.7.1.H1. | Amnioskopy, fetoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Kónický tubus, připojení na zdroj světla světlovodným kabelem |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
166 | 322 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy | D.3.8. | Ostatní endoskopy | [5 empty] | 2016-12-09 |  | 2016-12-09 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje
167 | 323 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje | D.3.9. | Pomocné přístroje pro endoskopii minimálně invazivní | [5 empty] | 2016-12-09 |  | 2016-12-09
1274 | 324 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.1. | Endoskopické sestavy |  | vybavení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
168 | 325 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.1.H1. | Endoskopické/laparoskopické sestavy - 1 |  |  | Hladina 1 | možné vybavení: zdroj světla, videosystém, monitor, insuflátor, odsávačka, pumpa, elektrokoagulační přístroj |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1275 | 326 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2. | Endoskopické myčky |  | vlastnosti, provozní zkoušky, počet endoskopů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
169 | 327 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2.H1. | Myčky endoskopů - 1 |  |  | Hladina 1 | mycí a dezinfekční, kompaktní, pro manuální čištění, zkouška těsnosti/proplach/oplach |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
170 | 328 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2.H2. | Myčky endoskopů - 2 |  |  | Hladina 2 | mycí a dezinfekční, mobilní/kompaktní, automatizace dezinfekčního procesu, zkouška těsnosti/proplach/oplach, pro 1 a více endoskopů, ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883-1 |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
171 | 329 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2.H3. | Myčky endoskopů - 3 |  |  | Hladina 3 | mycí a dezinfekční, statický, automatizace dezinfekčního procesu, zkouška těsnosti/proplach/oplach, pro 1 a více endoskopů, možnost sušení horkým vzduchem, ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883-1 |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1276 | 330 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Sterilizace/dezinfekce | D.3.9.3. | Endoskopické desinfekční vany |  | příslušenství, rozměry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
172 | 331 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Sterilizace/dezinfekce | D.3.9.3.H1. | Endoskopické desinfekční vany - 1 |  |  | Hladina 1 | součástí - víko, síto, vana, různé tvary/rozměry/objemy |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
173 | 332 | 1 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský | D.4. | Přístroje pro monitorování vitálních funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
174 | 333 | 2 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1. | Monitory vitálních funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1277 | 334 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.1. | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření |  | zobrazení a počet křivek |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
175 | 335 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.1.H1. | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření - 1 | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření (vč. IBP) |  | Hladina 1 | EKG/RESP, NIBP, SpO2, 3/5 EKG; 2 křivky; min 10" |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1278 | 336 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.2. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření |  | měřené parametry, počet křivek, úhlopříčka monitoru |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
176 | 337 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.2.H2. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření - 2 |  |  | Hladina 2 | EKG/RESP, TEMP, NIBP+IPB, SpO2, 3/5 EKG; max. 8 křivek; min. 12" |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1846 | 338 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.2.H3. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření - 3 |  |  | Hladina 3 | EKG/RESP, TEMP, NIBP+2xIPB, SpO2, 12 EKG; max. 8 křivek; min. 12" |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1279 | 339 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární |  | měřené parametry, počet zobrazených křivek, úhlopříčka monitoru, možnost umístění dalších modulů, doba pro uchování trendů sledovaných parametrů u pacienta při převozu pacienta |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1847 | 340 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3.H1. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) - 1 |  |  | Hladina 1 | EKG/RESP, TEMP, C.O., NIBP+2xIPB, SpO2, EKG 12, CO2; 2-6 křivek; min. 12"; min. 1 modul navíc k základnímu; min. 24 hodin |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
177 | 341 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3.H2. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) - 2 |  |  | Hladina 2 | EKG/RESP, TEMP, C.O., NIBP+2xIPB, SpO2, EKG 12, EEG, CO2; 2-6 křivek; min. 15"; min. 2 moduly navíc k základnímu; min. 24 hodin |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1848 | 342 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3.H3. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) - 3 |  |  | Hladina 3 | EKG/RESP, TEMP, C.O., NIBP+4xIPB, SpO2, EKG 12, EEG, CO2, min. 8 křivek, NMT, min. 19", min. 5 modulů; min. 72 hodin |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1280 | 343 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Porodnické/gynekologické prostředky Porodnické monitory / monitorovací systémy | D.4.1.4. | Monitory fetální |  | monitorace plod/matka/děložní stahy, datová komunikace LAN |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
178 | 344 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Porodnické/gynekologické prostředky Porodnické monitory / monitorovací systémy | D.4.1.4.H1. | Monitory fetální (kardiotokograf) - 1 |  |  | Hladina 1 | externí monitorování plodu, vitální funkce matky |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
179 | 345 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Porodnické/gynekologické prostředky Porodnické monitory / monitorovací systémy | D.4.1.4.H2. | Monitory fetální (kardiotokograf) - 2 |  |  | Hladina 2 | externí monitorování plodu, vitální funkce matky, interní monitorování plodu, děložní stahy, SpO2 matky, datová komunikace LAN |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1281 | 346 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5. | Monitory elektroencefalografické | Monitory EEG | x- kanálů, pro video EEG |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
180 | 347 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5.H1. | Monitory elektroencefalografické - 1 | Monitory EEG |  | Hladina 1 | 32-kanálový |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
181 | 348 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5.H2. | Monitory elektroencefalografické - 2 | Monitory EEG |  | Hladina 2 | 64-kanálový pro video EEG |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
182 | 349 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5.H3. | Monitory elektroencefalografické - 3 | Monitory EEG |  | Hladina 3 | 256-kanálový pro video EEG |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1282 | 350 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.6. | Monitory telemetrické |  | zobrazení křivek |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
183 | 351 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.6.H1. | Monitory telemetrické - 1 |  |  | Hladina 1 | EKG 3/5 |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1283 | 352 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7. | Telemetrické vysílací moduly |  | počet měřených parametrů, zobrazení křivek |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1849 | 353 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7.H1. | Telemetrické vysílací moduly - 1 |  |  | Hladina 1 | jenoparametrový - EKG/NIPB |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
184 | 354 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7.H2. | Telemetrické vysílací moduly - 2 |  |  | Hladina 2 | EKG 3/5, SpO2, NIBP |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1850 | 355 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7.H3. | Telemetrické vysílací moduly - 3 |  |  | Hladina 3 | EKG 3/5 Resp, SpO2, NIBP; barevný displej, analýza dat a křivek |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1284 | 356 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.8. | Přijímací centrály |  | počet monitorovaných pacientů; parametry monitoru; full disclosure |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
185 | 357 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.8.H1. | Přijímací centrály - 1 |  |  | Hladina 1 | min. 8 monitorovaných pacientů; 15" displej; až 96 hodin full disclosure |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1851 | 358 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.8.H2. | Přijímací centrály - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 16 monitorovaných pacient; 19 " displej; až 96 hodin full disclosure |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1285 | 359 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.9. | Monitory acidobazické rovnováhy |  | doba záznamu, možnost kombinovaného měření pH a impedance |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
186 | 360 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.9.H1. | Monitory pH - 1 |  |  | Hladina 1 | doba záznamu min. 24 hodin, možnost kombinovaného měření pH a impedance |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
2041 | 361 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.10. | Monitory hloubky sedace |  | typ senzorů, monitorované parametry, displej, délka záznamu, délka trendů |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
187 | 362 | 2 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.11. | Monitorovací centrály |  | počet monitorovaných pacientů; parametry obrazovek, full disclosure |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
188 | 363 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.11.H1. | Monitorovací centrály - 1 |  |  | Hladina 1 | max. 16; až 2 displeje; není analýza arytmií, neumí full disclosure (úplný rozbor křivek) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1852 | 364 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.11.H2. | Monitorovací centrály - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 32 monitorů; až 4 dotykové obrazovky; analýza arytmií, 24 hodinový full disclosure (úplný rozbor křivek) |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
2035 | 365 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.12. | Monitory hloubky anestézie a analgézie |  | objem, akustické prvky |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
189 | 366 | 2 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla | D.4.3. | Příslušenství (monitorování vitálních funkcí) | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1286 | 367 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.1. | Čidla tlaková |  | nelze blíže specifikovat |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
190 | 368 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.1.H1. | Čidla tlaková - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1287 | 369 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.2. | Čidla saturační |  | použitá technologie měření saturace, materiál |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
191 | 370 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.2.H1. | Čidla saturační - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1853 | 371 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.2.H2. | Čidla saturační - 2 |  |  | Hladina 2 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  |  |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1288 | 372 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla Teplota a teploměrná čidla | D.4.3.3. | Čidla teplotní |  | dle místa měření - povrchová, jícen/rektál, močový měchýř |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
192 | 373 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla Teplota a teploměrná čidla | D.4.3.3.H1. | Čidla teplotní - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1289 | 374 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.4. | Snímače kapnometrické |  | nelze blíže specifikovat |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
193 | 375 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.4.H1. | Snímače kapnometrické - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1290 | 376 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.5. | Snímače termodiluční |  | Stupeň tvrdosti katetru, průměr katetru |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
194 | 377 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.5.H1. | Snímače termodiluční - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
2036 | 378 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6. | Snímače tkáňové oxygenace |  | princip (typ snímače), doba použití, invazivnost. |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
2037 | 379 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6.H1 | Snímače tkáňové oxygenace - 1 |  |  | Hladina 1 | neinvazivní, na principu spektrometrie |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
2038 | 380 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6.H2 | Snímače tkáňové oxygenace - 2 |  |  | Hladina 2 | invazivní, monoparametrické |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
2039 | 381 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6.H3 | Snímače tkáňové oxygenace - 3 |  |  | Hladina 3 | invazivní, multiparametrické |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1291 | 382 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.7. | Snímače ostatní |  | snímače |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
195 | 383 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.7.H1. | Snímače ostatní - 1 |  |  | Hladina 1 | Pozn. cena je závislá na typu snímače |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
196 | 384 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.7.H3. | Snímače ostatní - 3 |  |  | Hladina 3 | Swan-Ganz katetr (-termodiluční snímač + tlakový snímač) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
197 | 385 | 1 | Laboratorní přístroje | D.5. | Laboratorní přístroje | [5 empty] | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | [6 empty] | Začátek oddílu L - Laboratorní ZT
198 | 386 | 2 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) | D.5.1. | Laboratorní přístroje - patologie (histopatologie, cytopatologie) | [5 empty] | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | [6 empty] | Nezbytně nutná revize doplněných odpisových skupin veškerých položek ZT oddílu L - Laboratoř
1292 | 387 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.1. | Automaty barvicí |  | barvení tkání pro další zpracování, počet barvících programů, možnost montování na laboratorní skla |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
199 | 388 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.1.H1. | Automaty barvicí - 1 |  |  | Hladina 1 | barvení možnost montování skla |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
200 | 389 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.1.H2. | Automaty barvicí - 2 |  |  | Hladina 2 | barvení možnost montování skla |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1293 | 390 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.2. | Automaty montovací |  | montování nařezaných vzorků na laboratorní skla |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
211 | 391 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.2.H1. | Automaty montovací - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
201 | 392 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3. | Mikrotomy | [5 empty] | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1294 | 393 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.1. | Mikrotomy rotační |  | řezání vzorků v sérii |  |  |  | 2018-03-05
202 | 394 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.1.H1. | Mikrotomy rotační - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1295 | 395 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.2. | Mikrotomy sáňkové |  | řezání vzorků od 0,5 mikrometru až po 60 mikrometrů |  |  |  | 2018-03-05
203 | 396 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.2.H1. | Mikrotomy sáňkové - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1296 | 397 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.3. | Ultramikrotomy |  | řezání ultratenkých vzorků |  |  |  | 2018-03-05
204 | 398 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.3.H1. | Ultramikrotomy - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1297 | 399 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.4. | Vibratomy |  | mikrotom, který používá vibrační čepel pro proříznutí tkáně. |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
205 | 400 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.4.H1. | Vibratomy - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1298 | 401 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.5. | Kryostaty |  | řezání zmrazených vzorků |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
206 | 402 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.5.H1. | Kryostaty - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální ovládání auto, automatický provoz |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
207 | 403 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.5.H2. | Kryostaty - 2 |  |  | Hladina 2 | manuální ovládání auto, automatický provoz |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1299 | 404 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.6. | Tkáňové procesory | [5 empty] | 2018-03-05 | 2018-06-11 | 2018-03-05
208 | 405 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.6. | Tkáňové procesory |  | počet programů, počet současně zpracovávaných kazet |  |  |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1300 | 406 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.7. | Parafinové zalévací linky |  | zalévání formiček se vzorky parafinem |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
209 | 407 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.7.H1. | Přístroje parafinové zalévací - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1301 | 408 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.8. | Imunostainery |  | Automatické imunohistochemické barvení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
210 | 409 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.8.H2. | Imunostainery - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1302 | 410 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.9. | Přístroj dekalcifikační |  | odvápnění tvrdých tkání |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
212 | 411 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.9.H1. | Dekalcifikátory - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
1303 | 412 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.10. | Stoly přikrajovací |  | prostor pro přikrajování tkání, případně s odsáváním |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
213 | 413 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.10.H1. | Stoly přikrajovací s odsáváním (digestoří) - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
214 | 414 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.11. | Lamače skla |  | Zařazovací kritéria neuvedena (viz komentář) |  |  | V praxi není tato technologie používána | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 |  | 1 | 3 | 28.24 | Ruční mechanizované nástroje | 10
215 | 415 | 1 |  | D.5.1.12. | Analyzátory genetické |  | do této kapitoly nepatří -viz genetika |  |  |  | 2016-10-10 | 2018-12-31 | 2018-06-11
216 | 416 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.13. | Mikrodisektory laserové |  | fluorescenční laserového mikrodisektoru s laserovou pinzetou |  |  |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1304 | 417 | 3 | Laboratorní přístroje Laboratorní tiskárny | D.5.1.14. | Tiskárny | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
1305 | 418 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.1. | Tiskárny na potisk histologických skel |  | Tiskárny na potisk histologických skel |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
217 | 419 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.1.H1. | Tiskárny na potisk histologických skel - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 |  | 1 | 3 | 26.20 | Počítače a periferní zařízení | 10
1306 | 420 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.2. | Tiskárny na potisk histologických kazet |  | Tiskárny na potisk histologických kazet |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
218 | 421 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.2.H1. | Tiskárny na potisk histologických kazet - 1 |  |  | Hladina 1 | připojitelná k dalším přístrojům (například barvící a montovací) |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 |  | 1 | 3 | 26.20 | Počítače a periferní zařízení | 10
219 | 422 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.2.H2. | Tiskárny na potisk histologických kazet - 2 |  |  | Hladina 2 | připojitelná k dalším přístrojům (například barvící a montovací) |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 |  | 1 | 3 | 26.20 | Počítače a periferní zařízení | 10
1307 | 423 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.15. | Pily | oscilační pila | elektrická, nebo vzduchová sterilizovatelná zčásti nebo celá, odsávání |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
220 | 424 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.15.H1. | Pily vibrační - 1 |  |  | Hladina 1 | elektrická, sterilizovatelná zčásti odsávání a sterilizovatelná celá |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
221 | 425 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.15.H2. | Pily vibrační - 2 |  |  | Hladina 2 | elektrická, nebo vzduchová strelizovatelná zčásti odsávání a sterilizovatelná celá |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1308 | 426 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16. | Desky | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
1309 | 427 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.1. | Desky chladící |  | Desky chladící |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
222 | 428 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.1.H1. | Desky chladící - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1310 | 429 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.2. | Desky topné |  | Desky topné |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
223 | 430 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.2.H1. | Desky topné - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální ovládání přesné řízení |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
224 | 431 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.2.H2. | Desky topné - 2 |  |  | Hladina 2 | manuální ovládání přesné řízení |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
225 | 432 | 2 | Klinická mikrobiologie | D.5.2. | Laboratorní přístroje - Klinická mikrobiologie | [5 empty] | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1311 | 433 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1. | Analyzátory | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
226 | 434 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.1. | Analyzátory automatické mikrobiologické |  | kultivace buněk a sledování růstových křivek |  |  |  | 2018-12-12 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1312 | 435 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.2. | Analyzátory serologické |  | Elisa analyzátor, počet a rychlost zpracování vzorku, připojitelnost do NIS |  |  |  | 2018-03-05
227 | 436 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.2.H1. | Analyzátory serologické - 1 |  |  | Hladina 1 | Elisa analyzátor |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1313 | 437 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.3. | Analyzátory chemiluminiscenční |  | zpracování vzorku - předběžné ředění vzorků, dávkování vzorků a činidel, inkubace, promývací procesy atd. |  |  |  | 2018-03-05
228 | 438 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.3.H1. | Analyzátory chemiluminiscenční - 1 |  |  | Hladina 1 | >100 vzorku/ hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1314 | 439 | 3 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2. | Luminometry |  | Bioluminiscenční monitoring hygieny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
229 | 440 | 4 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2.H1. | Luminometry - 1 |  |  | Hladina 1 | rychlé měření účinnosti čistících procesů |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
230 | 441 | 4 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2.H2. | Luminometry - 2 |  |  | Hladina 2 | pro bio a chemiluminiscenční aplikace, rotační zkumavky |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
231 | 442 | 4 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2.H3. | Luminometry - 3 |  |  | Hladina 3 | pro bio a chemiluminiscenční aplikace nejvyšší citlivost, injektor na reagencie a více jamkové plata na měření |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
232 | 443 | 3 | Klinická mikrobiologie Densilametry | D.5.2.3. | Densilametry |  | Slouží ke stanovení hustoty bakteriální suspenze |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1315 | 444 | 3 | Klinická mikrobiologie Anaerostaty | D.5.2.4. | Anaerostaty |  | Nádoba na kultivaci, materiál anaerostatu: plast, nerez |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
233 | 445 | 4 | Klinická mikrobiologie Anaerostaty | D.5.2.4.H1. | Anaerostaty - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1316 | 446 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.5. | Hemokultivační systémy |  | min 360 pozic |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
234 | 447 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.5.H1. | Hemokultivační systémy - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1317 | 448 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.6. | Aeroskopy |  | průtok vzduchu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
235 | 449 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.6.H1. | Aeroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
236 | 450 | 2 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie | D.5.3. | Laboratorní přístroje - Klinická biochemie a imunologie | [5 empty] | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
237 | 451 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1. | Analyzátory | [5 empty] | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1318 | 452 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1. | Analyzátory modulární |  | Stacionární vs. modulární Typy modulů Automatizace Rychlost (počet analýz / hod) |  |  |  | 2018-03-05
238 | 453 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1.H1. | Analyzátory modulární - 1 |  |  | Hladina 1 | biochemický modul, imunochemický modul, ISE modul, dopravník, možnost preanalytické linky > 800 vzorků /hod > 200 ISE vzorků / hod > 100 imunochemických testů /hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
239 | 454 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1.H2. | Analyzátory modulární - 2 |  |  | Hladina 2 | více modulů spojených automatickým dopravníkem a preanalytickou linkou > 2000 vzorků /hod > 600 ISE vzorků / hod > 200 imunochemických testů /hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
240 | 455 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1.H3. | Analyzátory modulární - 3 |  |  | Hladina 3 | kompletně automatizované umožňující spojení různých typů analyzátorů různých značek > 4000 vzorků /hod > 1200 ISE vzorků / hod > 400 imunochemických testů /hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1319 | 456 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2. | Analyzátory biochemické |  | Kontinuální vs. Diskrétní Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Selektivní vs. neselektivní Uzavřený vs. Otevřený systém Integrovaný ISE modul |  |  |  | 2018-03-05
247 | 457 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2.H1. | Analyzátory biochemické samostatné - 1 |  |  | Hladina 1 | kontinuální nebo diskrétní, práce po metodách nebo po vzorcích, selektivní nebo neselektivní, uzavřený nebo otevřený systém 300 vzorků / hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
248 | 458 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2.H2. | Analyzátory biochemické samostatné - 2 |  |  | Hladina 2 | možnost integrování ISE, diskrétní, práce po vzorcích, selektivní, otevřený systém > 600 vzorků /hod > 200 ISE vzorků / hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1320 | 459 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2.H3. | Analyzátory biochemické samostatné - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost integrování ISE, diskrétní, práce po vzorcích, selektivní, otevřený systém >1500 vzorků hod > 400 ISE vzorků /hod |  | 2016-10-25 |  | 2016-10-25 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1321 | 460 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3. | Analyzátory biochemické samostatné - point-of-care testing |  | Roztok vs. Suchá chemie Počet metod Objem vzorku Rychlost (min.) Napojení na LIS |  |  |  | 2018-03-05
1322 | 461 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3.H1. | Analyzátory - point-of-care testing - 1 |  |  | Hladina 1 | jednoúčelový (glukóza, laktát, urea, krevní plyny, kreatinin) výsledek prakticky okamžitě |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1323 | 462 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3.H2. | Analyzátory - point-of-care testing - 2 |  |  | Hladina 2 | více metod, suchá chemie substráty, enzymy, elektrolyty |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1324 | 463 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3.H3. | Analyzátory - point-of-care testing - 3 |  |  | Hladina 3 | více metod, suchá chemie, napojení na LIS čas analýzy < 20 sek. substráty, enzymy, elektrolyty, imunochemie, biočipy možné modulární uspořádání |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1325 | 464 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4. | Analyzátory imunochemické |  | Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod Počet pozic pro reagencie Uzavřený vs. Otevřený systém |  |  |  | 2018-03-05
1326 | 465 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4.H1. | Analyzátory imunochemické (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) - 1 |  |  | Hladina 1 | práce po metodách nebo po vzorcích uzavřený nebo otevřený systém 100 vzorků / hod > 20 metod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1327 | 466 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4.H2. | Analyzátory imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) - 2 |  |  | Hladina 2 | práce po vzorcích, uzavřený systém, chlazené reagencie a pozice pro vzorky >150 vzorků / hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1328 | 467 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4.H3. | Analyzátory imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) - 3 |  |  | Hladina 3 | práce po vzorcích, uzavřený systém, chlazené reagencie a pozice pro vzorky >400 vzorků / hod >50 metod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1329 | 468 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5. | Iontově selektivní elektrody |  | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod |  |  |  | 2018-03-05
263 | 469 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5.H1. | Iontově selektivní elektrody - analyzátory - 1 |  |  | Hladina 1 | >50 vzorků / hod 3 metody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
264 | 470 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5.H2. | Iontově selektivní elektrody - analyzátory - 2 |  |  | Hladina 2 | >150 vzorků / hod 4 metody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
265 | 471 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5.H3. | Iontově selektivní elektrody - analyzátory - 3 |  |  | Hladina 3 | >250 vzorků / hod 5 metod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
1330 | 472 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.6. | Analyzátory imunologické |  | počet destiček, kapacita (počet vzorků), počet fotodetektorů, počet promývacích stanic |  |  |  | 2018-03-05
266 | 473 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.6.H1. | Analyzátory imunologické pro imunosorbční rozbor metodou enzymatické vazby - 1 |  |  | Hladina 1 | 3 destičky počet vzorků > 180 |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
267 | 474 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.6.H2. | Analyzátory imunologické pro imunosorbční rozbor metodou enzymatické vazby - 2 |  |  | Hladina 2 | >4 destičky počet vzorků > 300 2x fotodetektor 2v promývací stanice |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1331 | 475 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.7. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy | Astrup | použitelný přímo u lůžka, připojení k LIS měřené parametry |  |  |  | 2018-03-05
271 | 476 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.H1. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy - 1 | Astrup |  | Hladina 1 | POCT přímo u lůžka, bezúdržbový provoz, metody dle konfigurace (krevní plyny, ionty, glukóza, laktát, kreatinin, glukóza…) |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
272 | 477 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.H2. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy - 2 | Astrup |  | Hladina 2 | stolní plně automatický analyzátor, napojení LIS, vysoký průchod vzorků, >18 metod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1332 | 478 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8. | Analyzátory močového sedimentu | Analyzátory močové | typ stanovení (fotometricky testační proužky, digitální rozpoznávání částic, průtoková cytometrie) |  |  |  | 2018-03-05
273 | 479 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8.H1. | Analyzátory močového sedimentu - 1 | Analyzátory močové |  | Hladina 1 | poloautomatický analyzátor testační proužků |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
274 | 480 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8.H2. | Analyzátory močového sedimentu - 2 | Analyzátory močové |  | Hladina 2 | plnoautomatický analyzátor testačních proužků nebo automatický pipetovací analyzátor |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
275 | 481 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8.H3. | Analyzátory močového sedimentu - 3 | Analyzátory močové |  | Hladina 3 | digitální rozpoznávání částic, průtoková cytometrie |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
318 | 482 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.9. | Analyzátory pro radioimmunoassay |  | nebyl nalezen žádný aktuální dodavatel tohoto typu strojů do ČR metoda je postupně nahrazována ostatními imunnoassay metodami |  |  |  | 2018-03-05
319 | 483 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.9.H1. | Analyzátory pro radioimmunoassay (RIA/IRMA) - 1 |  |  | Hladina 1 | plný automat, detekce pomocí izotopu I-129, stanovení hormonů |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1333 | 484 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay |  | plně automatický vs. POCT (ambulantní) analyzátor, chlazení vzorků a reagencií, metody |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
321 | 485 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10.H1. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay - 1 |  |  | Hladina 1 | POCT do ambulancí, vždy prováděn pouze jednotlivý test - čipová technologie (infekční, koagulační, kardio, těhotenské markery, diabetické a markery renálního selhání…) |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
322 | 486 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10.H2. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay - 2 |  |  | Hladina 2 | automatický analyzátor, >35 vzorků/ hod, , chlazení vzorků a reagencií, komunikace s LIS |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
323 | 487 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10.H3. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay - 3 |  |  | Hladina 3 | plně automatický analyzátor, >50 vzorků/ hod, random access, autosampler, Komunikace s LIS |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
324 | 488 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.11. | Analyzátory chemiluminiscenční |  | dnes pravděpodobně nejčastější princip činnosti analyzátorů D.5.3.1.4. |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
2040 | 489 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.3.1.12. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) |  | imunoanalytický systém na bázi průtokového cytometru pro analýzu testů využívajících technologii xMAP (multiparametrová simultánní detekce v jamkách) |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2020-11-02 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
325 | 490 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.13. | Analyzátory ostatní | [5 empty] | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1334 | 491 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2. | Linky analytické | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1335 | 492 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.1. | Linky perianalytické - součást přístroje |  | Stupeň automatizace (TLA, diskrétní) Fáze automatizace (preanalytická - třídič, odzátkovač, alikvotovač, dopravník) (postanalytická - návrat vzorku, archivace, vytřídění, likvidace) |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1336 | 493 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.1.H1. | Linky perianalytické (pre-, postanalytická) - 1 |  |  | Hladina 1 | diskrétní, automatizace preanalytické fáze |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1337 | 494 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.1.H2. | Linky perianalytické (pre-, postanalytická) - 2 |  |  | Hladina 2 | TLA systém |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1338 | 495 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2. | Linky preanalytická samostatné |  | Součást analyzátoru (on-line), samostatné (front end) Centrifuga |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1339 | 496 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2.H1. | Linky preanalytická samostatné - 1 |  |  | Hladina 1 | součást analyzátoru |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1340 | 497 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2.H2. | Linky preanalytická samostatné - 2 |  |  | Hladina 2 | samostatná umožňující propojení více strojů, konfigurovatelná |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1341 | 498 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2.H3. | Linky preanalytická samostatné - 3 |  |  | Hladina 3 | samostatná, umožňující spojení strojů různých značek, konfigurovatelná |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1342 | 499 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3. | Moduly | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
242 | 500 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.1. | Moduly biochemické |  | Odpovídá střední či top hladině skupiny 5.3.1.2. |  |  |  | 2016-10-24 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
243 | 501 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.2. | Moduly imunologické |  | Odpovídá střední či top hladině D.5.3.1.6. |  |  |  | 2016-10-24 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1345 | 502 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3. | Iontově selektivní elektrody | ISE moduly | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod (nemusí být jako samostatný modul, ale může být integrováno v biochemickém analyzátoru) |  |  |  | 2018-03-05
244 | 503 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3.H1. | Iontově selektivní elektrody - moduly - 1 | ISE moduly |  | Hladina 1 | >100 vzorků / hod 3 metody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
245 | 504 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3.H2. | Iontově selektivní elektrody - moduly - 2 | ISE moduly |  | Hladina 2 | >400 vzorků / hod 3 metody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
246 | 505 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3.H3. | Iontově selektivní elektrody - moduly - 3 | ISE moduly |  | Hladina 3 | >600 vzorků / hod 4 metody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
1346 | 506 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4. | Cytometry |  | fluidika, počet laserů, počet detektorů, typ sorteru, CE IVD certifikace |  |  |  | 2016-10-24
268 | 507 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4.H1. | Cytometry průtokové - 1 |  |  | Hladina 1 | 1-2 lasery min. 5 detektor bez CE |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
269 | 508 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4.H2. | Cytometry průtokové - 2 |  |  | Hladina 2 | externí fluidika min 8 detektorů 3-4 lasery CE IVD, |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
270 | 509 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4.H3. | Cytometry průtokové - 3 |  |  | Hladina 3 | externí fluidik >5 laserů >12 detektorů vysokorychlostní cell sorter |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1347 | 510 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.5. | Osmometry | Osmometr kryoskopický | 1-vzorkový x vícevzorkový s automatickým podavačem |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
276 | 511 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.5.H1. | Osmometry - 1 |  |  | Hladina 1 | 1-vzorkový |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
277 | 512 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.5.H2. | Osmometry - 2 |  |  | Hladina 2 | vícevzorkový s automatickým podavačem |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
278 | 513 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6. | Chromatografy |  |  |  | jde o obecné dělení, konfiguraci a typ přístroje se nedají volit univerzálně, ale plně odpovídají zaměření laboratoří a jejich konkrétním potřebám skupiny a tedy i ceny nemusí odrážet veškeré možné typy a konfigurace |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1348 | 514 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.1. | Chromatografy plynové | GC | typ dávkovače, stupeň automatizace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
279 | 515 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.1.H1. | Chromatografy plynové - 1 | GC |  | Hladina 1 | automatizovaný systém pro rutinní diagnostiku |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1854 | 516 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.1.H2. | Chromatografy plynové - 2 | GC |  | Hladina 2 | plně automatizovaný systém, automatický dávkovač |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1349 | 517 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2. | Chromatografy kapalinové | LC HPLC | typ detektoru (UV/VIS, diodové pole, MS (uvedeny samostatně níže), autosampler, typy pump |  |  |  | 2018-03-05
280 | 518 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H1. | Chromatografy kapalinové - 1 | LC HPLC |  | Hladina 1 | U/Vis detektor |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
281 | 519 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H2. | Chromatografy kapalinové - 2 | LC HPLC |  | Hladina 2 | detektor diodového pole, autosampler |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
282 | 520 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H3. | Chromatografy kapalinové - 3 | LC HPLC |  | Hladina 3 | individuálně konfigurované, dle potřeb laboratoře |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1855 | 521 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H4 | Chromatografy nanokapalinové - 4 | LC HPLC |  | Hladina 4 | separace na čipu, pro vzorky od 0,3 ul |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
283 | 522 | 1 |  | D.5.3.6.3. | Chromatograf nanoLC |  | poč. |  |  |  | 2016-10-24 | 2018-12-31
1350 | 523 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.4. | Chromatografy iontové | Chromatografy ionexové IC | stanovení aminokyselin, cukrů, aniontů |  |  |  | 2018-03-05
284 | 524 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.4.H1. | Chromatografy iontové - 1 | Chromatografy ionexové IC |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
2017 | 525 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.5. | Zařízení pro radiochromatografii - TLC scanner |  | skenování radiochromatogramu, detekce ionizujícího záření |  |  |  | 2019-10-23
2018 | 526 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.5.H1. | Zařízení pro radiochromatografii - TLC scanner - 1 |  |  | Hladina 1 | TLC scanner, detekce gamma záření, optimálně i beta. |  | 2019-10-23 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
2019 | 527 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.6. | HPLC radiochromatograf s radiodetekcí |  | detektor ionizujícího záření, autosampler, typy pump |  |  |  | 2019-10-23
2020 | 528 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.6.H1. | HPLC radiochromatograf s radiodetekcí - 1 |  |  | Hladina 1 | Doplnění zařazovacích kritérií |  | 2019-10-23 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1351 | 529 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7. | Spektrometry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
285 | 530 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.1. | Spektrometry hmotnostní | Spektrometry hmotový MS | typ analyzátoru, způsob atomizace, vhodná separační technika D.5.3.8. - D.5.3.11 patří jako podskupina tohoto |  | k rutinní diagnostice jsou určeny pouze některé konkrétní typy přístrojů, vývoj je však natolik rychlý že rychle zastarávají v diagnostice se většinou kombinují hmotnostní spektrometry s nějakou separační technikou (chromatografie) a proto jsou dle toho i děleny jde o obecné dělení, konfiguraci a typ přístroje se nedají volit univerzálně, ale plně odpovídají zaměření laboratoří a jejich konkrétním potřebám skupiny a tedy i ceny nemusí odrážet veškeré možné typy a konfigurace | D.5.3.8. - D.5.3.11 patří jako podskupina tohoto | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1352 | 531 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.2. | Spektrometry atomové | AAS | typ atomizace (plamenová, elektrotermická), počet lamp, rychlost, autosampler |  |  |  | 2018-03-05
1353 | 532 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.2.H1. | Spektrometry atomové absorpční - 1 | AAS |  | Hladina 1 | plamenová nebo elektrotermická (ETA) atomizace |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1354 | 533 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.8. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií | Systémy GC-MS | plynový chromatograf ve spojení s hmotnostním spektrometrem, nebo s tandemovým hmotnostním spektrometrem |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
286 | 534 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.8.H1. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií - 1 | Systémy GC-MS |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
287 | 535 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.8.H2. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií - 2 | Systémy GC-MS |  | Hladina 2 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1355 | 536 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.9. | Systémy kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií | Systémy LC-MS | kapalinový chromatograf ve spojení s hmotnostním spektrometrem |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
288 | 537 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.9.H1. | Systémy kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií - 1 | Systémy LC-MS |  | Hladina 1 | analyzátor - trojitý kvadrupól |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1356 | 538 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií | Systémy UHPLC-MS/MP | ultra-HPLC v kombinaci s tandemovým hmotnostním spektrometrem (dělení dle typů hmotnostního analyzátoru) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
289 | 539 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10.H1. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií - 1 | Systémy UHPLC-MS/MP |  | Hladina 1 | analyzátory - trojitý kvadrupól-iontová past, tandemový kvadrupól |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
290 | 540 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10.H2. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií - 2 | Systémy UHPLC-MS/MP |  | Hladina 2 | analyzátory - trojitý kvadrupól-Orbitrap |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
291 | 541 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10.H3. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií - 3 | Systémy UHPLC-MS/MP |  | Hladina 3 | analyzátory - trojitý kvadrupól-iontová past-Orbitrap |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1357 | 542 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.11. | Systémy MALDI/TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, s analyzátorem doby letu Time of Flight) | Systémy MALDI/TOF | ionizační technika MALDI, analyzátor typu TOF (analyzátor doby letu) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
292 | 543 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.11.H1. | Systémy MALDI/TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, s analyzátorem doby letu Time of Flight) - 1 | Systémy MALDI/TOF |  | Hladina 1 | pro identifikaci mikroorganismů |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
294 | 544 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.12. | Polarografy | Polarografy | viz komentář |  |  | ve zdravotnictví se již nepoužívají | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
295 | 545 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13. | Elektroforézy | ELFO |  |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1358 | 546 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.1. | Elektroforézy horizontální | ELFO | velikost gelu, potřebné příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
296 | 547 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.1.H1. | Elektroforézy horizontální - 1 | ELFO |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1359 | 548 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.2. | Elektroforézy vertikální | ELFO | velikosti gelu, chlazení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
297 | 549 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.2.H1. | Elektroforézy vertikální - 1 | ELFO |  | Hladina 1 | chlazení |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
298 | 550 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.2.H2. | Elektroforézy vertikální - 2 | ELFO |  | Hladina 2 | chlazení |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1360 | 551 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.3. | Elektroforézy kapilární | ELFO | typ detektoru, rozlišení detektoru, typy pracovních separačních módů, automatický dávkovač |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
299 | 552 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.3.H1. | Elektroforézy kapilární - 1 | ELFO |  | Hladina 1 | diodové pole, separační módy: CZE, CGE, CIEF, MEKC, ITP, CEC |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
300 | 553 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.3.H2. | Elektroforézy kapilární - 2 | ELFO |  | Hladina 2 | použito v konkrétních aplikacích které jsou uvedeny jinde (např. D.5.5.1.1, D.5.3.17.5) nebo ve spojení s jinými systémy (např. D.5.3.13, D5.3.14) |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1361 | 554 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4. | Systémy pracující na principu elektroforézy | Systémy pracující na principu ELFO |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1362 | 555 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.1. | Systémy pracující na principu kapilární elektroforézy | Systémy pracující na principu kapilární ELFO | stanovení Hb, CDT, proteinů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
301 | 556 | 6 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.1.H1. | Systémy pracující na principu kapilární elektroforézy automatizované - Minicap - 1 | Systémy pracující na principu kapilární ELFO automatizované - Minicap |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1363 | 557 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.2. | Automatizované systémy elektroforézy na čipu | Automatizované systémy ELFO na čipu | separace a kvantifikace DNA, RNA a proteinů |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
305 | 558 | 6 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.2.H1. | Automatizované systémy elektroforézy na čipu - Experion - 1 | Automatizované systémy ELFO na čipu - Experion |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1364 | 559 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14. | Napěťové zdroje |  | velikost proudu, napětí, výkon |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
302 | 560 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14.H1. | Napěťové zdroje - 1 |  |  | Hladina 1 | základní |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
303 | 561 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14.H2. | Napěťové zdroje - 2 |  |  | Hladina 2 | vysoký proud (250 V, 3A) |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
304 | 562 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14.H3. | Napěťové zdroje - 3 |  |  | Hladina 3 | vysoké napětí (5000V, 0,5A) |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1366 | 563 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.15. | Zařízení pro blotting | Blottovací zařízení | vertikální vs. Horizontální mokrý vs. Suchý |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
306 | 564 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.15.H1. | Zařízení pro blotting - 1 | Blottovací zařízení |  | Hladina 1 |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1367 | 565 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Optické Fotometrické | D.5.3.16. | Fotometry |  | detekce prvků (Na, K, Ca, Ba, Li), autosampler, kompresor, typ plynu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
307 | 566 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Optické Fotometrické | D.5.3.16.H1. | Fotometry plamenové - 1 |  |  | Hladina 1 | stanovení prvků pomocí příslušných filtrů (Na, K, Ca, Ba, Li), zemní plyn, propan, butan, propan-butan |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
308 | 567 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Optické Fotometrické | D.5.3.16.H2. | Fotometry plamenové - 2 |  |  | Hladina 2 | stanovení všech prvků současně, možnost autosampleru, integrovaný kompresor propan, butan, propan-butan |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1368 | 568 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.17. | Nefelometry |  | pro přesnou analýzu specifických proteinů v séru, plazmě, moči a likvoru, stanovení zákalu inokula v mikrobiologii |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
309 | 569 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.17.H1. | Nefelometry - 1 |  |  | Hladina 1 | stanovení zákalu inokula v mikrobiologii |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
310 | 570 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.17.H2. | Nefelometry - 2 |  |  | Hladina 2 | pro přesnou analýzu specifických proteinů v séru, plazmě, moči a likvoru |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1369 | 571 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.18. | Glukometry |  | Osobní glukometr vs. analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy, analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
311 | 572 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.18.H1. | Glukometry - 1 |  |  | Hladina 1 | osobní glukometr |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
312 | 573 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.18.H2. | Glukometry - 2 |  |  | Hladina 2 | analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1370 | 574 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.19. | pH-metry |  | stolní vs. přenosný |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
313 | 575 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.19.H1. | pH-metry - 1 |  |  | Hladina 1 | přenosný, včetně pH elektrody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
314 | 576 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.19.H2. | pH-metry - 2 |  |  | Hladina 2 | stolní, včetně pH elektrody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1371 | 577 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20. | Konduktometry |  | stolní vs. Přenosný vs. Tužkový |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
315 | 578 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20.H1. | Konduktometry - 1 |  |  | Hladina 1 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosný, včetně sondy stolní, včetně sondy |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
316 | 579 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20.H2. | Konduktometry - 2 |  |  | Hladina 2 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosný, včetně sondy stolní, včetně sondy |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
317 | 580 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20.H3. | Konduktometry - 3 |  |  | Hladina 3 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosný, včetně sondy stolní, včetně sondy |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1372 | 581 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.21. | Čítače pro kontrolu radioaktivity |  | pro vyhodnocování manuálně prováděných RIA metod |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
320 | 582 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.21.H1. | Gamma čítače - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1373 | 583 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.22. | Přístroje pro vyhodnocení výsledků metody ELISPOT |  | pro měření EliSpot/FluoroSpot, počítání fluorescenčně značených buněk (buněčných klonů, virových plaků a bakteriálních kolonií) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
326 | 584 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.22.H1 | EliSpot/FluoroSpot reader - 1 |  |  | hladina 1 | semi-automatický reader, 96 a 384 jamkové destičky |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1856 | 585 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.22.H2 | EliSpot/FluoroSpot reader - 2 |  |  | Hladina 2 | automatický reader, variabilní formát destiček |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1374 | 586 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.23. | Turbidimetry |  | měření kvality vody (zákal vody všeobecně) stanovení speciálních proteinů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
327 | 587 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.23.H1. | Turbidimetry - 1 |  |  | Hladina 1 | automatický analyzátor pro stanovení speciálních proteinů |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1375 | 588 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.24. | Luminometry |  | měření chemi-, bioluminiscence vzorků v mikrotitračních destičkách monitorace ATP, mezibuněčný Ca, imunotesty |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
328 | 589 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.24.H1. | Luminometry - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1376 | 590 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.25. | Denzitometry |  | pro zjištění vnímavosti mikroorganismů proti antibiotikům, pro identifikaci mikroorganismů s různými testovacími systémy |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
329 | 591 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.25.H1. | Denzitometry - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2018-06-11 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
330 | 592 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.26. | Kolorimetry |  | viz komentář |  |  | ve zdravotnictví se již nepoužívají | 2016-10-24 |  | 2018-06-11 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1377 | 593 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.27. | Systémy detekce povrchové rezonance plasmonů |  | sledování interakcí proteinů a jejich stabilitu v reálném čase |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
331 | 594 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.27.H1. | Systémy detekce povrchové rezonance plasmonů - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2018-06-11 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
332 | 595 | 2 | Laboratorní přístroje | D.5.4. | Laboratorní přístroje - Hematologie | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
333 | 596 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1. | Analyzátory hematologické | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
334 | 597 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.1. | Analyzátory hematologické poloautomatické |  | viz komentář |  |  | starší zařízení, dnes se již nevyrábí, vyžadují předředění vzorku | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1777 | 598 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2. | Analyzátory hematologické automatické | Analyzátory KO | vyšetření z plné krve bez nutnosti přípravy (před ředění), metody detekce, impedance, fotometrie, fluorescenční cytometrie, počet stanovených parametrů, otevřený vs. uzavřený systém, diferenciální rozpočet leukocytů, tří populační, pěti populační, pěti populační + stanovení nezralých granulocytů, speciální měřící režimy, analýza tělních tekutin, modulární vs. volně stojící |  |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15
335 | 599 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2.H1. | Analyzátory hematologické automatické - 1 |  |  | Hladina 1 | tří populační diferenciál, kapacita 60-80 vzorků/h, detekce dalších 15-20 diag. parametrů |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
336 | 600 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2.H2. | Analyzátory hematologické automatické - 2 |  |  | Hladina 2 | pěti populační diferenciál, kapacita 60-100 vzorků/h, analýza tělních tekutin, detekce dalších 20-25 diag. parametrů |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
337 | 601 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2.H3. | Analyzátory hematologické automatické - 3 |  |  | Hladina 3 | modulární, pěti populační diferenciál se stanovením nezralých granulocytů, retikulocytů, analýza tělních tekutin, kapacita > 100 vzorků/h, detekce dalších více než 28 diag.. parametrů, spec. měřící režimy pro různé populace buněk |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1378 | 602 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2. | Automaty | Automaty |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1379 | 603 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2.1. | Automaty nátěrové a barvící | Nátěrové a barvicí jednotky | automatizovaná příprava nátěrů a barvení, rychlost zpracování vzorků 80 - 140 ks/h, možnost práce v otevřeném nebo uzavřeném systému, automatický podavač, modulární |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
339 | 604 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2.1.H1. | Automaty nátěrové a barvící - 1 | Nátěrové a barvicí jednotky |  | Hladina 1 | Většinou jako součást hematologické linky (D.5.4.3.) společně s hemat. analyzátorem, modulární, možnost použití i jako samostatně stojící |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
Přesun. Zachováno ID 1380 | 605 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2.2. | Automaty imunoadsorbční |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O.12. Transfuzní služba | 2016-11-14 |  | 2018-12-31
1381 | 606 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.3. | Systémy digitální morfologie | Analyzátory morfologické digitální, automatická analýza krevních nátěrů | velikost a počet zásobníků sklíček, kapacita hodnocení sklíček/h, klasifikace (analýza), periferní krve, kostní dřeně, tělních tekutin, automatické vložení a uchycení, automatické dávkování imerzního oleje |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
340 | 607 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.3.H1. | Systémy digitální morfologie - 1 | Analyzátory morfologické digitální, automatická analýza krevních nátěrů |  | Hladina 1 | 4-12 sklíček, 1 zásobník, kapacita analýzy do 20 sklíček/h, automatický/poloautomatický režim |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
341 | 608 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.3.H2. | Systémy digitální morfologie - 2 | Analyzátory morfologické digitální, automatická analýza krevních nátěrů |  | Hladina 2 | více zásobníků, počet vložených sklíček 96 a více, kapacita analýzy 30 a více sklíček/h, plně automatický režim (automatické vložení a uchycení sklíček, automat. dávkování imerzního oleje), modulární |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1382 | 609 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4. | Linky | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1383 | 610 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1. | Linky hematologické | Systémy hematologické modulární | základní kategorie obsahuje 1 hemat. analyzátor, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 100 vzorků/h střední kategorie (nejběžněji dodávaná) obsahuje 2 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat a automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 200 vzorků/h top kategorie obsahuje 2 nebo 3 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník) a systém digitální morfologie plně integrován do hemat. linky, kapacita 200 nebo 300 vzorků/h |  |  |  | 2018-03-05
342 | 611 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1.H1. | Linky hematologické modulární - 1 | Systémy hematologické modulární |  | Hladina 1 | 1 hemat. analyzátor, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 100 vzorků/h |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
343 | 612 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1.H2. | Linky hematologické modulární - 2 | Systémy hematologické modulární |  | Hladina 2 | 2 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat a automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 200 vzorků/h |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
344 | 613 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1.H3. | Linky hematologické modulární - 3 | Systémy hematologické modulární |  | Hladina 3 | 2 nebo 3 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník) a systém digitální morfologie plně integrován do hemat. linky, kapacita 200 nebo 300 vzorků/h |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1384 | 614 | 3 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.5. | Počítadla hematologická |  | pomocné sčítací zařízení při mikroskopickém vyšetřování periferní krve nebo kostní dřeně 12 nebo 24 tlačítek |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
345 | 615 | 4 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.5.H1. | Počítadla hematologická krevního diferenciálu - 1 |  |  | Hladina 1 | periferní krev 12 tlačítek |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
346 | 616 | 4 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.5.H2. | Počítadla hematologická krevního diferenciálu - 2 |  |  | Hladina 2 | kostní dřeň 24 tlačítek |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1385 | 617 | 3 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.6. | Hemoglobinmetry |  | malý (příruční) POCT analyzátor + kyveta se suchým reagens, vzorek kapilární, venozní nebo arteriální krve, ambulantní či polní použití |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
347 | 618 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.4.6.H1. | Hemoglobinmetry - 1 |  |  | Hladina 1 | malý (příruční) POCT analyzátor + kyveta se suchým reagens, vzorek kapilární, venózní nebo arteriální krve, ambulantní či polní použití |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1386 | 619 | 3 | Laboratorní přístroje Analyzátory | D.5.4.7. | Analyzátory | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1387 | 620 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1. | Analyzátory koagulační | [5 empty] | 2018-03-05
348 | 621 | 5 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1. | Analyzátory koagulační point-of-care testing | Koagulometry, Hemokoagulometry | přenosné přístroje pro stanovení PT - protrombinového času v jednotkách INR (international normalised ratio), testovací proužky obsahující tromboplastin, stanovení aPPT - aktivovaný parciální tromboplastinový čas, jednotky v sekundách, testovací proužky s obsahem celitu, stanovení PT (citrátový), aPPT (citrátový), hladiny heparinu |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
349 | 622 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1.H1. | Analyzátory koagulační základní point-of-care testing - 1 | Koagulometry, Hemokoagulometry |  | Hladina 1 | stanovení PT |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
350 | 623 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1.H2. | Analyzátory koagulační základní point-of-care testing - 2 | Koagulometry, Hemokoagulometry |  | Hladina 2 | stanovení PT + aPPT |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
351 | 624 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1.H3. | Analyzátory koagulační základní point-of-care testing - 3 | Koagulometry, Hemokoagulometry |  | Hladina 3 | stanovení PT (citrátový), aPPT (citrátový), hladiny heparinu |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1388 | 625 | 5 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.2. | Analyzátory koagulační standardní | Koagulometry | stanovení základních parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), jednokanálový, vícekanálový, poloautomatický (nutné pipetování, předředění vzorku), plně automatický režim, principy detekce, kuličkový (snímání pohybu kuličky optickou metodou), elektromechanický (pohyb kuličky v koagulu, detekce změn elektromagnetického pole vlivem srážení), optické (spektrofotometrické, chromogenní), imunoturbidimetrie, počet zpracovaných vzorků/h, počet současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, počet měřících a inkubačních pozic, kapacita měřících kyvet (on-board), počet pozic pro vzorky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
352 | 626 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.2.H1. | Analyzátory koagulační standardní - 1 | Koagulometry |  | Hladina 1 | stanovení základních koag. Parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), další parametry koag. Faktory, heparin, proteiny C, S, lupus anticoagulans, poloautomatické, jedno či více kanálové |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1389 | 627 | 5 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní | Koagulometry | stanovení základních parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), jednokanálový, vícekanálový, poloautomatický (nutné pipetování, předředění vzorku), plně automatický režim, principy detekce, kuličkový (snímání pohybu kuličky optickou metodou), elektromechanický (pohyb kuličky v koagulu, detekce změn elektromagnatického pole vlivem srážení), optické (spektrofotometrické, chromogenní), imunoturbidimetrie, počet zpracovaných vzorků/h, počet současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, počet měřících a inkubačních pozic, kapacita měřících kyvet (on-board), počet pozic pro vzorky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
353 | 628 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3.H1. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní - 1 | Koagulometry |  | Hladina 1 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita více než 100 vzorků/h, více než 12 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřicích kyvet (on-board) 200 a více, počet pozic pro vzorky 50 |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
354 | 629 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3.H2. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní - 2 | Koagulometry |  | Hladina 2 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita více než 250 vzorků/h, více než 30 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřicích kyvet (on-board) 800 a více, počet pozic pro vzorky 100 a více |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
355 | 630 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3.H3. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní - 3 | Koagulometry |  | Hladina 3 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita cca 400 vzorků/h, až 60 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřicích kyvet (on-board) 800 a více, počet pozic pro vzorky 100 a více |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
368 | 631 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.2. | Analyzátory imunochemické na principu ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) |  | jedná se o duplikaci položky D.5.3.24. |  |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31
356 | 632 | 3 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.8. | Agregometry |  | vyšetření funkčních defektů trombocytů, monitorování antiagregační léčby, analýza z plné krve, vícekanálový, přenosný (POCT), metoda impedanční agregometrie, rotační |  | vyšetření funkčních defektů trombocytů, monitorování antiagregační léčby, analýza z plné krve, vícekanálový, přenosný (POCT), metoda impedanční agregometrie, rotační |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1390 | 633 | 3 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9. | Tromboelastografy |  | POCT analyzátor, využití při akutní diagnostice koagulačních poruch, poloautomatický režim (nutná příprava vzorků), automatický režim, nezávislé měřící kanály, rotační tromboelastograf, přenosný |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
357 | 634 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9.H1. | Tromboelastografy - 1 |  |  | Hladina 1 | 1 nebo dva měřící kanály, základní parametry koagulace |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
358 | 635 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9.H2. | Tromboelastografy - 2 |  |  | Hladina 2 | poloautomatický (nutnost předředění vzorku), rotační, analýza vnitřní i vnější hemokoagulační kaskády, 4 měřící nezávislé kanály |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
359 | 636 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9.H3. | Tromboelastografy - 3 |  |  | Hladina 3 | plně automatický, rotační, analýza vnitřní i vnější hemokoagulační kaskády, 4 měřící nezávislé kanály |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
360 | 637 | 3 | Laboratorní viskozimetry | D.5.4.10. | Viskozimetry |  | Stanovení krevní viskozity dnes již nahradily metody tromboelastografu, stanovení D-dimerů atd., zařízení tohoto typu nebylo na českém trhu nalezeno, navrhuji vypustit |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
2042 | 638 | 3 | Separátory | D.5.4.11. | Separátory krevních složek |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 363 | 639 | 3 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Prostředky pro separaci krve Systémy k terapeutické separaci krve a související prostředky Kolony pro aferézní systémy | D.5.4.12. | Přístroje pro rheoferézu |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 364 | 640 | 3 | Fotochemoterapie | D.5.4.13. | Přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 365 | 641 | 3 | Váhy a související prostředky Váhy | D.5.4.14. | Odběrové míchací váhy |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 366 | 642 | 3 | Lisy | D.5.4.15. | Lisy na krevní plazmu |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 367 | 643 | 3 | Ozařovače | D.5.4.16. | Ozařovače transfuzních přípravků |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
369 | 644 | 2 | Laboratorní přístroje | D.5.5. | Laboratorní přístroje - Genetika | [5 empty] | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
370 | 645 | 3 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1. | Genetické analyzátory - sekvenátory | [5 empty] | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1391 | 646 | 4 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování | Sekvenátory | Počet kapilár (kapacita přístroje - sekvenace), Multiplexový mód (kapacita přístroje - fragmentace) CE certifikace, vyhodnocovací SW |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
371 | 647 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1.H1. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování - 1 | Sekvenátory |  | Hladina 1 | 8 - kapilár |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
372 | 648 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1.H2. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování - 2 | Sekvenátory |  | Hladina 2 | 24 - kapilár |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
373 | 649 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1.H3. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování - 3 | Sekvenátory |  | Hladina 3 | 24-kapilár, multiplex, CE IVD certifikace |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1392 | 650 | 4 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2. | Přístroje pro sekvenování nové generace | Next generation sequencing NGS | kapacita, objem získaných dat, délka čtení, vyhodnocovací SW |  |  |  | 2018-03-05
374 | 651 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2.H1. | Přístroje pro sekvenování nové generace - 1 | Next generation sequencing NGS |  | Hladina 1 | ilumina miniseq, gs junior 2 |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
375 | 652 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2.H2. | Přístroje pro sekvenování nové generace - 2 | Next generation sequencing NGS |  | Hladina 2 | miseq |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
376 | 653 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2.H3. | Přístroje pro sekvenování nové generace - 3 | Next generation sequencing NGS |  | Hladina 3 | hiseq |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
377 | 654 | 3 | Cyklátory | D.5.5.2. | Cykléry polymerázové řetězové reakce | Cykléry PCR |  |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
378 | 655 | 4 | Cyklátory | D.5.5.2.1. | Real-time cykléry polymerázové řetězové reakce | Real-time cykléry PCR | Počet fluorescenčních kanálů |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1790 | 656 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.1.H1. | Real-time cykléry polymerázové řetězové reakce - 1 | Real-time cykléry PCR |  | Hladina 1 | 1 nebo 2 kanály |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1791 | 657 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.1.H2. | Real-time cykléry polymerázové řetězové reakce - 2 | Real-time cykléry PCR |  | Hladina 2 | 3 a více kanálů |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
379 | 658 | 4 | Cyklátory | D.5.5.2.2. | Standardní cykléry polymerázové řetězové reakce | Standardní cykléry PCR | velikost jamek, počet bloků, rychlost ohřevu a chlazení, možnost volby gradientu |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1857 | 659 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.2.H1 | Standardní cykléry polymerázové řetězové reakce - 1 | Standardní cykléry PCR |  | Hladina 1 | počet bloků, počet a velikost jamek |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1792 | 660 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.2.H2 | Gradientové cykléry polymerázové řetězové reakce - 2 | Gradientové cykléry PCR |  | Hladina 2 | možnost volby gradientu |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
380 | 661 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.2.H3 | Fast cykléry polymerázové řetězové reakce - 3 | Standardní cykléry PCR |  | Hladina 3 | velmi rychlý ohřev a chlazení. Bloky nevyměnitelné |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
381 | 662 | 3 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3. | Detekční systémy pro gelovou dokumentaci |  | typ kamery, stupeň automatizace, typ detekovaného záření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1858 | 663 | 4 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.1 | Detekční systémy fluorescenční |  | typ kamery, stupeň automatizace |  |  |  | 2018-03-05
1859 | 664 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.1.H1 | Detekční systémy fluorescenční - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální, digitální fotoaparát |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1860 | 665 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.1.H2 | Detekční systémy fluorescenční - 2 |  |  | Hladina 2 | automatické ostření, CCD kamera, integrovaný transiluminátor |  | 2018-03-05 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
382 | 666 | 4 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.2 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci |  | stupeň automatizace,kvalita kamery |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1861 | 667 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.2.H1 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci - 1 |  |  | hladina 1 | integrovaný all-in one systém, CCD kamera, manuální |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1862 | 668 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.2.H2 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci - 2 |  |  | hladina 2 | vysoce citlivá kamera, automatizovaný |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1863 | 669 | 4 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.3 | Detekční systémy NIR |  | detektor diodové pole, na principu NIR (near infra-red), pro western-blott |  |  |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
383 | 670 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.4. | Systémy pro digitální polymerázové řetězové reakce | Systémy pro digitální PCR | systém na principu ddPCR, včetně readeru pro vyhodnocení výsledků |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
384 | 671 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin |  | kapacita, stupeň automatizace |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1788 | 672 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5.H1. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin - 1 |  |  | Hladina 1 | do 12 vzorků včetně, semiautomatický |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1789 | 673 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5.H2. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin - 2 |  |  | Hladina 2 | 12 až 24 vzorků, automatický |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1864 | 674 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5.H3. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin - 3 |  |  | Hladina 3 | >24 vzorků, plně automatický |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
385 | 675 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.6. | Čítače buněk | Cell counter | pro automatizované počítání krevních a dalších buněk, ve světelném poli nebo fluorescenční značené |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1865 | 676 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.6.H1 | Čítače buněk - 1 |  |  | Hladina 1 | světelné pole |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1866 | 677 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.6.H2 | Čítače buněk - 2 |  |  | Hladina 2 | světelné pole + fluorescenční detekce |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
386 | 678 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7. | Pipetovací automaty |  | stupeň automatizace, kapacita, pipetovací rozsah viz komentář |  |  | může spadat jako zjednodušený přístroj pod D.5.3.2.2. | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1867 | 679 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7.H1. | Pipetovací automaty - 1 |  |  | Hladina 1 | 1-4 jehly, pipetování na sklíčka nebo mikrotitrační destičky |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1868 | 680 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7.H2. | Pipetovací automaty - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 96 kanálová pipetovací hlava, pro mikotitrační destičky, robotické rameno |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1869 | 681 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7.H3. | Pipetovací automaty - 3 |  |  | Hladina 3 | více robotických ramen, uživatelsky konfigurovatelný |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
387 | 682 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.8. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) |  | změnit umístění a včlenit za D.5.3.1.11. imunoanalytický systém na bázi průtokového cytometru pro analýzu testů využívajících technologii xMAP (multiparametrová simultánní detekce v jamkách) |  |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
1870 | 683 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.8.H1. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) - 1 |  |  | Hladina 1 | poloautomatický, fluorescenční detekce |  | 2016-11-14 | 2018-12-31
388 | 684 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.9. | Systémy analýzy spermatu |  | umístění, těžko říct možná do D.5.3.1.12. pro měření pohybových a funkčních schopností spermií |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1871 | 685 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.9.H1. | Systémy analýzy spermatu - 1 |  |  | Hladina 1 | na principu SQA (Sperm Quality Analyzer) |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1872 | 686 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.9.H2. | Systémy analýzy spermatu - 2 |  |  | Hladina 2 | na principu CASA (Computer Aided Sperm Analysis) |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
389 | 687 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.10. | Mikromanipulátory |  | umístění, těžko říct možná do D.5.3.1.12. pro manipulaci s buňkami a mikroinjekce do buněk |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1873 | 688 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.10.H1. | Mikromanipulátory - 1 |  |  | Hladina 1 | mikromanipulátor pro techniky in vitro fertilizace |  | 2016-11-14 |  |  |  | 1 | 3 | 25.73 | Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1793 | 689 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.11. | Systémy pro automatizovaný screening mutací (chromatografie, elektroforéza) |  | Technické parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-11-14
1794 | 690 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.11.H? | Systémy pro automatizovaný screening mutací (chromatografie, elektroforéza) - hladina nestanovena |  |  | Hladina nestanovena | Zařazovací kritéria nestanovena |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1795 | 691 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.12. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) |  | Technické parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-07-20
1796 | 692 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.12.H1. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) - 1 |  |  | Hladina 1 | fluorescenční detekce?? |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1797 | 693 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.12.H2. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) - 2 |  |  | Hladina 2 | detekce magnetická rezonance??? |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1798 | 694 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.13. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů |  | pro standardizaci a optimalizaci přípravy chromozomových preparátů |  |  |  | 2018-07-20
1874 | 695 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.13.1. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů - Spreader |  | systémy pro standardizovanou přípravu chromozomových preparátů na mikroskopická sklíčka při optimálních stabilních podmínkách prostředí |  |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1799 | 696 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.13.2. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů - Harvester |  | systémy pro automatizování procesu přípravy a sklízení buněk v metafázi, včetně centrifugace, aspirace, fixace a resuspendování |  |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1800 | 697 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.14. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS |  | automatizovaná extrakce DNA ze vzorku pro potřeby následné sekvenace způsob fragmentace, rychlost |  |  |  | 2018-07-20
1801 | 698 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.14.H1. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanická fragmentace |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1875 | 699 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.14.H2. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS - 2 |  |  | Hladina 2 | enzymatická fragmentace |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1802 | 700 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.15. | Stojany magnetický (Nd-Fe-B) separační (příprava NGS knihoven apod) |  | pro přečištění DNA knihoven před sekvenováním??? |  |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1804 | 701 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.16. | Systémy pro automatizované vyhledávání mitóz |  | mikroskop + kamera + SW |  |  |  | 2018-07-20
1805 | 702 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.16.H1. | Systémy pro automatizované vyhledávání mitóz - 1 |  |  | Hladina 1 | motorizovaný mikroskop + vysoce citlivá kamera, vyhodnocovací a databázový software |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
390 | 703 | 2 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6. | Laboratorní přístroje - všeobecné laboratorní vybavení | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
391 | 704 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1. | Centrifugy | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
392 | 705 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1. | Centrifugy stolní | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1393 | 706 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1. | Centrifugy stolní nechlazené |  | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
393 | 707 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1.H1. | Centrifugy stolní nechlazené - 1 |  |  | Hladina 1 | kapacita (ml) 24 x 1,5 (2), 8x 15 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
394 | 708 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1.H2. | Centrifugy stolní nechlazené - 2 |  |  | Hladina 2 | kapacita (ml) 4 x 100 - 4 x 250 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
395 | 709 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1.H3. | Centrifugy stolní nechlazené - 3 |  |  | Hladina 3 | kapacita (ml) > 4 x 400 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1394 | 710 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2. | Centrifugy stolní chlazené |  | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
396 | 711 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2.H1. | Centrifugy stolní chlazené - 1 |  |  | Hladina 1 | kapacita (ml) 24 x 1,5 (2) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
397 | 712 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2.H2. | Centrifugy stolní chlazené - 2 |  |  | Hladina 2 | kapacita (ml) 4 x 100 - 4 x 250 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
398 | 713 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2.H3. | Centrifugy stolní chlazené - 3 |  |  | Hladina 3 | kapacita (ml) > 4 x 400 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1395 | 714 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.2. | Mikrocentrifugy |  | fixní vs. volitelné otáčky |  |  |  | 2018-03-05
399 | 715 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.2.H1. | Mikrocentrifugy - 1 |  |  | Hladina 1 | fixní otáčky, výměnné rotory |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
400 | 716 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.2.H2. | Mikrocentrifugy - 2 |  |  | Hladina 2 | volitelné otáčky, max 15 000 rpm |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1396 | 717 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.3. | Centrifugy promývací |  | promytí erytrocytů a odstranění plazmových reziduí nastavitelný počet promývacích cyklů automatická výměna promývacího roztoku |  |  |  | 2018-03-05
401 | 718 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.3.H1. | Centrifugy promývací - 1 |  |  | Hladina 1 | promytí erytrocytů a odstranění plazmových reziduí nastavitelný počet promývacích cyklů automatická výměna promývacího roztoku |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
402 | 719 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.4. | Centrifugy na gelové karty |  | kapacita 24 gelových karet |  | kapacita 24 gelových karet |  | 2016-11-21 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
403 | 720 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5. | Centrifugy velkoobjemové |  | volně stojící provedení chlazená, kapacita, max. otáčky, využitelné rotory |  |  |  | 2016-11-21
404 | 721 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5.H1. | Centrifugy velkoobjemové - 1 |  |  | Hladina 1 | nízkootáčková (4500 - 5500 rpm), kapacita min 4 x 1000 ml |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
405 | 722 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5.H2. | Centrifugy velkoobjemové - 2 |  |  | Hladina 2 | otáčky 6000 - 10 000 rpm, kapacita min. 6 x 1400 ml |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
406 | 723 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5.H3. | Centrifugy velkoobjemové - 3 |  |  | Hladina 3 | vysokootáčková (min. 20 000 rpm), kapacita min 4x 1000 ml |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1397 | 724 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.6. | Centrifugy transfuzní |  | volně stojící chlazená centrifuga na krevní vaky IVD zdravotnický prostředek, pro 12 vaků |  |  |  | 2018-03-05
407 | 725 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.6.H1. | Centrifugy transfuzní - 1 |  |  | Hladina 1 | volně stojící chlazená centrifuga na krevní vaky IVD zdravotnický prostředek, pro 12 vaků |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1398 | 726 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.7. | Ventilované volně stojící centrifugy |  | nechlazená, kapacita 4 x 750 ml |  |  |  | 2018-03-05
408 | 727 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.7.H1. | Ventilované volně stojící centrifugy - 1 |  |  | Hladina 1 | nechlazená, kapacita 4 x 750 ml |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1399 | 728 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.8. | Ultracentrifugy |  | stolní nebo volně stojící provedení otáčky 80 000 - 150 000 rpm |  |  |  | 2018-03-05
409 | 729 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.8.H1. | Ultracentrifugy - 1 |  |  | Hladina 1 | stolní "mikro"-ultracentrifuga |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
410 | 730 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.8.H2. | Ultracentrifugy - 2 |  |  | Hladina 2 | volně stojící otáčky >100 000 rpm, úhlové nebo výkyvné rotory |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
411 | 731 | 3 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2. | Mikroskopy | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1400 | 732 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1. | Mikroskopy optické |  | ceny jsou za základní konfigurace tříd mikroskopů. V případě potřeby velmi zvětšujících a kvalitních objektivů, či další nadstandartní výbavy roste cena i násobně |  |  |  | 2018-03-05
412 | 733 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H1. | Mikroskopy optické - 1 |  |  | Hladina 1 | základní |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
413 | 734 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H2. | Mikroskopy optické - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální kamera, halogenové nebo LED osvětlení |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
414 | 735 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H3. | Mikroskopy optické - 3 |  |  | Hladina 3 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy, imerzní objektivy |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1806 | 736 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H4. | Mikroskopy optické - 4 |  |  | Hladina 4 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy, imerzní i suché objektivy |  | 2018-07-20 |  |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1401 | 737 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2. | Mikroskopy fluorescenční |  | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, přídavný SW pro analýzu obrazu (karyotypování) |  |  |  | 2018-03-05
415 | 738 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H1. | Mikroskopy fluorescenční - 1 |  |  | Hladina 1 | rtuťová výbojka, kamera |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
416 | 739 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H2. | Mikroskopy fluorescenční - 2 |  |  | Hladina 2 | rtuťová výbojka nebo LED, výkonná kamera |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
417 | 740 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H3. | Mikroskopy fluorescenční - 3 |  | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, optika (infinity, fluorescence…), přídavný SW pro analýzu obrazu | Hladina 3 | motorizovaný stolek, ostření.., SW pro cytogenetiku (FISH…) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1807 | 741 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H4. | Mikroskopy fluorescenční - 4 |  | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, optika (infinity, fluorescence…), přídavný SW pro analýzu obrazu (FISH, databáze) | Hladina 4 | motorizovaný stolek, ostření.., SW pro cytogenetiku (FISH…) |  | 2018-07-20 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1402 | 742 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3. | Mikroskopy inverzní | Mikroskopy invertované | objektivy pod preparátem základní, s fluorescencí, motorizovaný posun, objektivy, ostření, kamera |  |  |  | 2018-03-05
418 | 743 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3.H1. | Mikroskopy inverzní - 1 | Mikroskopy invertované |  | Hladina 1 | základní pro tkáňové kultury |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
419 | 744 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3.H2. | Mikroskopy inverzní - 2 | Mikroskopy invertované |  | Hladina 2 | fluorescenční |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
420 | 745 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3.H3. | Mikroskopy inverzní - 3 | Mikroskopy invertované |  | Hladina 3 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1403 | 746 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.4. | Mikroskopy s fázovým kontrastem |  | pro sledování nekontrasních objektů (bakterie, spermie…) buď jako samostatná sada, nebo jako součást pokročilých objektivů mikroskopů |  |  |  | 2018-03-05
421 | 747 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.4.H1. | Mikroskopy s fázovým kontrastem - 1 |  |  | Hladina 1 | sada (fázový kondenzor, filtry, fázové objektivy) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
422 | 748 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.4.H2. | Mikroskopy s fázovým kontrastem - 2 |  |  | Hladina 2 | přímá součást mikroskopu, filtry a vhodné objektivy |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1404 | 749 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.5. | Mikroskopy konfokální |  | celková konfigurace je individuální dle potřeb uživatele a jeho požadavků na rozsah příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
423 | 750 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.5.H1. | Mikroskopy konfokální - 1 |  |  | Hladina 1 | laserový autofocus, super rychlá kamera s vysokým rozlišením, inkubované prostředí s řízenou atmosférou,….. |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
424 | 751 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.5.H2. | Mikroskopy konfokální - 2 |  |  | Hladina 2 | laserový autofocus, super rychlá kamera s vysokým rozlišením, inkubované prostředí s řízenou atmosférou,….. |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1405 | 752 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6. | Mikroskopy elektronové |  | jde o stolní přístroje s danou konfigurací, přes konfigurovatelné přístroje po extrémně specializované výzkumné mikroskopy |  |  |  | 2018-03-05
425 | 753 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6.H1. | Mikroskopy elektronové - 1 |  |  | Hladina 1 | stolní |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
426 | 754 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6.H2. | Mikroskopy elektronové - 2 |  |  | Hladina 2 | prvková analýza |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
427 | 755 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6.H3. | Mikroskopy elektronové - 3 |  |  | Hladina 3 | kvantitativní cytometrie bez značení |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1406 | 756 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7. | Mikroskopy stereoskopické | Stereomikroskopy Binolupy | osvětlení, zvětšení, kamera, fluorescence |  |  |  | 2018-03-05
428 | 757 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7.H1. | Mikroskopy stereoskopické - 1 | Stereomikroskopy Binolupy |  | Hladina 1 | základní, bez osvětlení |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
429 | 758 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7.H2. | Mikroskopy stereoskopické - 2 | Stereomikroskopy Binolupy |  | Hladina 2 | osvětlení, kamera, možnost fluorescence |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
430 | 759 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7.H3. | Mikroskopy stereoskopické - 3 | Stereomikroskopy Binolupy |  | Hladina 3 | horní i dolní osvětlení, výkonná kamera, široké zorné pole, úhlově naklonitelný objektiv, fluorescence |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
431 | 760 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3. | Spektrofotometry/Fotometry | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1407 | 761 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.1. | Spektrofotometry pro viditelné spektrum (Vis) |  | jedno/dvoupaprskový, podavač kyvet |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
432 | 762 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.1.H1. | Spektrofotometry pro viditelné spektrum (Vis) - 1 |  |  | Hladina 1 | rozsah vlnových délek min. 320-800 nm jedno/dvou paprskový |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1408 | 763 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) |  | použitelné vlnové délky (VIS, UV, NIR) jednopaprskový vs dvoupaprskový UV/Vis |  |  |  | 2018-03-05
433 | 764 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2.H1. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) - 1 |  |  | Hladina 1 | jednopaprskový, monochromátor |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
434 | 765 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2.H2. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) - 2 |  |  | Hladina 2 | dvoupaprskový, rozsah vlnových délek min. 190 - 900 nm |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
435 | 766 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2.H3. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) - 3 |  |  | Hladina 3 | detektor - diodové pole |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1409 | 767 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.3. | Spektrofotometry - ultrafialových , viditelných a blízkých infračervených spekter (UV/Vis/NIR) |  | spektrofotometr pro viditelné (VIS), UV a infračervené (NIR) vlnové délky |  |  |  | 2018-03-05
436 | 768 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.3.H1. | Spektrofotometry - ultrafialových , viditelných a blízkých infračervených spekter (UV/Vis/NIR) - 1 |  |  | Hladina 1 | rozsah vlnových délek min. 180 - 3300 nm (UV-Vis-NIR), vysoká skenovací rychlost |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1410 | 769 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.4. | Spektrometry infračervené |  | FTIR spektrometr (infračervený spektrometr s Fourierovou transformací) Disperzní spektrometr |  |  |  | 2016-11-21 |  |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1411 | 770 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5. | Spektrofotometry na mikrodesky | ELISA reader | spektrofotometr se svislým paprskem, nastavení a rozsah vlnových délek UV/VIS |  |  |  | 2018-03-05
1412 | 771 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5.H1. | Spektrofotometry na mikrodesky - 1 | ELISA reader |  | Hladina 1 | fotometr - vlnové délky na základě filtrů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1413 | 772 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5.H2. | Spektrofotometry na mikrodesky - 2 | ELISA reader |  | Hladina 2 | spojité nastavení vlnových délek, termostatování, třepání |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1414 | 773 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5.H3. | Spektrofotometry na mikrodesky - 3 | ELISA reader |  | Hladina 3 | modulární přístroj, možnost i fluorescenčního a luminiscenčního měření |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1415 | 774 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6. | Nanospektrofotometry |  | maximální velikost minimálního objemu, flitry vs. spojité nastavení vlnové délky počet současně měřených vzorků |  |  |  | 2018-03-05
1416 | 775 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6.H1. | Nanospektrofotometry - 1 |  |  | Hladina 1 | pouze 2 vlnové délky, 1 vzorek |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1417 | 776 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6.H2. | Nanospektrofotometry - 2 |  |  | Hladina 2 | spojité spektrum nastavení vlnové délky, 1 vzorek |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1418 | 777 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6.H3. | Nanospektrofotometry - 3 |  |  | Hladina 3 | spojité spektrum nastavení vlnové délky, až 8 vzorků současně |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1419 | 778 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7. | Fotometry |  | pro stanovení prvků počet současně nastavovaný parametrů nastavení měřené vlnové délky pomocí filtrů |  |  |  | 2018-03-05
1420 | 779 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7.H1. | Fotometry - 1 |  |  | Hladina 1 | jednoparametrový (úzkopásmový filtr) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1421 | 780 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7.H2. | Fotometry - 2 |  |  | Hladina 2 | multiparametrový - vice zdrojů světla 4x + úzkopásmové filtry 4x |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1422 | 781 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7.H3. | Fotometry - 3 |  |  | Hladina 3 | multiparametrový - vice zdrojů světla 12x + úzkopásmové filtry 12x |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1423 | 782 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8. | Spektrofluorimetry |  | Spektrofluorimetr Fluorescenční skener čipů (viz. D.5.6.3.9.) Fluorescenční mikroskop (viz. D.5.6.2.2.) Průtokový cytometr (viz. D.5.3.4.) |  |  |  | 2018-03-05
437 | 783 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8.H1. | Spektrofluorimetry - 1 |  |  | Hladina 1 | přenosný spektrofluorimetr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
438 | 784 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8.H2. | Spektrofluorimetry - 2 |  |  | Hladina 2 | stolní spektrofluorimetr s reflexní optikou |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
439 | 785 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8.H3. | Spektrofluorimetry - 3 |  |  | Hladina 3 | modulární spektrolfuorimetr (cena závisí na přesné konfiguraci) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1424 | 786 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.9. | Fluorescenční skenery |  | konkrétní konfigurace závisí na zamýšleném využití a doplnění přístroje o zamýšlené příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
440 | 787 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.9.H1. | Fluorescenční skenery - 1 |  |  | Hladina 1 | Fluorescenční skener elektroforetických gelů a blotů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
441 | 788 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.9.H2. | Fluorescenční skenery - 2 |  |  | Hladina 2 | Fluorescenční skener čipů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1425 | 789 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.10. | Hemoglobinmetry |  | fotometr - měření 2 vlnových délek měření glukózy, hemoglobinu, mikroalbuminurie |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
452 | 790 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.10.H1. | Hemoglobinmetry - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1426 | 791 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.4. | Zařízení pro mikrofotografii |  | snímky obrazů mikroskopických objektů pořízené zvětšovacími zařízeními (fotomikroskopie) - nutné spojení s mikroskopem ceny nelze přesně stanovit, závisí na konkrétních požadavcích uživatele na kvalitu obrazu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
453 | 792 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.4.H1. | Zařízení pro mikrofotografii - 1 |  |  | Hladina 1 | digitální fotoaparát (zrcadlovka) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
454 | 793 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.4.H2. | Zařízení pro mikrofotografii - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální kamera (CCD, CMOS) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
455 | 794 | 3 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5. | Izolátory, boxy ochranné biologické | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1427 | 795 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.1. | Boxy laminární (tř. I) |  | šířka pracovní plochy, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan |  |  |  | 2018-03-05
456 | 796 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.1.H1. | Boxy laminární (tř. I) - 1 |  |  | Hladina 1 | šířka pracovní plochy (90 -120 cm) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
457 | 797 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.1.H2. | Boxy laminární (tř. I) - 2 |  |  | Hladina 2 | šířka pracovní plochy (150 -180 cm), elektricky posuvné okno, stavitelný stojan |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
1428 | 798 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy | Biohazard boxy | šířka pracovní plochy, přídavný HEPA filtr, uhlíkový filtr, dálkové ovládání, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan, externí odtah |  |  |  | 2018-03-05
458 | 799 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2.H1. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) - 1 | Biohazard boxy |  | Hladina 1 | šířka pracovní plochy (90 -120 cm), možnost externího odtahu |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
459 | 800 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2.H2. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) - 2 | Biohazard boxy |  | Hladina 2 | šířka pracovní plochy (90 -120 cm), elektricky posuvné okno, uhlíkový filtr, externí odtah nebo uhlíkový filtr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
460 | 801 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2.H3. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) - 3 | Biohazard boxy |  | Hladina 3 | šířka pracovní plochy (120 -180 cm), elektricky posuvné okno, dálkové ovládání, přídavné filtry, stavitelný stojan, přídavný HEPA filtr, externí odtah |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
461 | 802 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.3. | Laminární boxy pro nukleární medicínu |  | Vertikální proudění; tloušťka Pb stínění; olověné sklo posuvné; stíněné odpadní nádoby; stíněný prostor pro radionuklidové generátory / dodávky radionuklidů; možnost doplnění rozplňovacím zařízením nebo syntetizačními moduly |  |  |  | 2016-11-21
2021 | 803 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / laminární boxy pro nukleární medicínu | D.5.6.5.3.H1. | Laminární box stíněný pro radiofarmaka - 1 |  |  | Hladina 1 | vertikální proudění vzduchu; stínění stěn, pracovní plochy a odpadu nejméně 5 mm, stínění hnízda generátoru nejméně 20 mm olova, olovnaté sklo nejméně 5 mm ekvivalentu Pb, třída čistoty A |  | 2019-10-23 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
2022 | 804 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / laminární boxy pro nukleární medicínu | D.5.6.5.3.H2. | Laminární box stíněný pro značení biologického materiálu radionuklidy - 2 |  |  | Hladina 2 | vertikální proudění vzduchu - Biohazard II; stínění stěn, pracovní plochy a odpadu nejméně 5 mm, olovnaté sklo nejméně 5 mm ekvivalentu Pb; třída čistoty A |  | 2019-10-23 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
2023 | 805 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / laminární boxy pro nukleární medicínu | D.5.6.5.3.H3. | Laminární box stíněný pro pozitronové zářiče - 3 |  |  | Hladina 3 | vertikální proudění vzduchu; stínění stěn, pracovní plochy a odpadu nejméně 20 mm, stínění hnízda generátoru nejméně 50 mm, olovnaté sklo nejméně 30 mm ekvivalentu Pb; třída čistoty A |  | 2019-10-23 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
1429 | 806 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4. | Biologické bezpečnostní izolátory | Podtlakové izolátory | počet pracovních míst (rukávců), počet nezávislých modulů, typ vnitřního prostředí, externí odtah, možnost práce s izotopy, možnost práce s GMO |  |  |  | 2018-03-05
462 | 807 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4.H1. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) - 1 | Podtlakové izolátory |  | Hladina 1 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
463 | 808 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4.H2. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) - 2 | Podtlakové izolátory |  | Hladina 2 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
464 | 809 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4.H3. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) - 3 | Podtlakové izolátory |  | Hladina 3 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
1430 | 810 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.5. | Boxy - Polymerázová řetězová reakce | Boxy PCR Flow box | mikroprocesorové řízení, UV |  |  |  | 2018-03-05
465 | 811 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.5.H1. | Boxy - Polymerázová řetězová reakce - 1 | Boxy PCR Flow box |  | Hladina 1 | mikroprocesorové řízení UV |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
466 | 812 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.5.H2. | Boxy - Polymerázová řetězová reakce - 2 | Boxy PCR Flow box |  | Hladina 2 | mikroprocesorové řízení UV |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
1431 | 813 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6. | Boxy anaerobní |  | kultivace v Petriho miskách (počet), 2 plyny (proplachovací N2, individuálně míchaný N2/CO2/H2...) nebo 4 samostatné lahve, rukavicový nebo bez rukavicový přístup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
467 | 814 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6.H1. | Boxy anaerobní - 1 |  |  | Hladina 1 | 150 Petriho misek, 2 plyny, komora pro transfer min. 10 misek, bez rukavicový přístup |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
468 | 815 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6.H2. | Boxy anaerobní - 2 |  |  | Hladina 2 | >400 Petriho misek, 2, 3 nebo 4 plyny, komora pro transfer min. 25 misek, bez rukavicový přístup |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
469 | 816 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6.H3. | Boxy anaerobní - 3 |  |  | Hladina 3 | více oddělených pracovních ploch, rukavicový přístup, pro dlouhodobý nepřetržitý provoz |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
1432 | 817 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.7. | Boxy hypoxické |  | počet jednotlivých komor, čistota vnitřního prostředí, typ přístupu, přesnost nastaveni CO2 a O2 |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
470 | 818 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.7.H1. | Boxy hypoxické - 1 |  |  | Hladina 1 | Box včetně inkubátoru, sloužící ke kultivaci a manipulaci s buněčnými liniemi v prostředí s regulovanou hladinou plynů O2 a CO2) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
471 | 819 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.7.H2. | Boxy hypoxické - 2 |  |  | Hladina 2 | Hypoxická komora pro kultivaci a experimenty s buněčnými kulturami - systém isolátorové technologie (třída A (ISO 5)) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
472 | 820 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8. | Digestoře | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1433 | 821 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1. | Digestoře chemické s odtahem |  | individuálně stavěná dle dispozičních možností, požadavků na vybavení a příslušenství (filtry, osvětlení, přívody médií…), a především k zamýšlenému účelu použití (práce s žíravinami, hořlavinami, výbušninami, izotopy) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
473 | 822 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1.H1. | Digestoře chemické s odtahem - 1 |  |  | Hladina 1 | manuálně otvíraná okno, základní elektronika, základní povrhy, odtah |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
474 | 823 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1.H2. | Digestoře chemické s odtahem - 2 |  |  | Hladina 2 | elektronicky ovládané okno, signalizace průtoků, řízený odtah |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
475 | 824 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1.H3. | Digestoře chemické s odtahem - 3 |  |  | Hladina 3 | signalizace průtoků, automatické ovládání okna, zásuvek osvětlení, speciální povrchy pro práci s nebezpečnými látkami |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
1434 | 825 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.2. | Digestoře pro práci s izotopy |  | uzpůsobena pro práci s radioaktivními látkami |  |  |  | 2018-03-05
476 | 826 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.2.H1. | Digestoře pro práci s izotopy - 1 |  |  | Hladina 1 | uzpůsobena pro práci s radioaktivními látkami |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
1435 | 827 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.3. | Digestoře bez odtahové |  | zamýšlený účel použití, rozměry, uhlíkový a HEPA filtr |  |  |  | 2018-03-05
477 | 828 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.3.H1. | Digestoře bez odtahové - 1 |  |  | Hladina 1 | malé stolní provedení, základní filtr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
478 | 829 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.3.H2. | Digestoře bez odtahové - 2 |  |  | Hladina 2 | stolní nebo samostatně stojící provedení dle použití: filtry pro organické výpary, kyselé výpary, výpary formaldehydu, výpary amoniaku. |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
479 | 830 | 3 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9. | Termostaty | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1436 | 831 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1. | Termostaty biologické |  | objem komory, řízení vlhkosti, typ vnitřní cirkulace |  |  |  | 2018-03-05
480 | 832 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1.H1. | Termostaty biologické - 1 |  |  | Hladina 1 | vnitřní objem 30l, přirozená cirkulace |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
481 | 833 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1.H2. | Termostaty biologické - 2 |  |  | Hladina 2 | vnitřní objem 100l, nucená cirkulace vzduchu |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
482 | 834 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1.H3. | Termostaty biologické - 3 |  |  | Hladina 3 | vnitřní objem 200l, nucená cirkulace vzduchu, řízená vlhkost |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1437 | 835 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2. | Termostaty blokové | ThermoMixer | typ bloku, chlazení, třepání |  |  |  | 2018-03-05
489 | 836 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2.H1. | Termostaty blokové - 1 | ThermoMixer |  | Hladina 1 | ohřev RT-100°C |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
490 | 837 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2.H2. | Termostaty blokové - 2 | ThermoMixer |  | Hladina 2 | ohřev a chlazení -10°C - 100°C |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
491 | 838 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2.H3. | Termostaty blokové - 3 | ThermoMixer |  | Hladina 3 | ohřev a chlazení -10°C - 100°C, třepání |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
2024 | 839 | 5 |  | D.5.6.9.2.H4. | Stíněná suchá lázeň - 4 |  |  | Hladina 4 | natavitelný termostat (rozsah ??? - ??? °C), Pb stínění |  | 2019-10-23 |  |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1438 | 840 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3. | Termostaty chlazené |  | nastavitelná teplota |  |  |  | 2018-03-05
492 | 841 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3.H1. | Termostaty chlazené - 1 |  |  | Hladina 1 | teplota 0 - +25°C |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
493 | 842 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3.H2. | Termostaty chlazené - 2 |  |  | Hladina 2 | teplota 0 - 60°C, objem cca 150l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
494 | 843 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3.H3. | Termostaty chlazené - 3 |  |  | Hladina 3 | teplota 0 - 100°C, objem cca 150l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1439 | 844 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4. | Termostaty třepací standard |  | kapacita, chlazení, orbitální pohyb |  |  |  | 2018-03-05
495 | 845 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4.H1. | Termostaty třepací standard - 1 |  |  | Hladina 1 | ohřev, kapacita min. 2 kg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
496 | 846 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4.H2. | Termostaty třepací standard - 2 |  |  | Hladina 2 | ohřev, kapacita min. 15 kg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
497 | 847 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4.H3. | Termostaty třepací standard - 3 |  |  | Hladina 3 | ohřev i chlazení, kapacita min 10 kg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1440 | 848 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.5. | Termostaty třepací na mikrodesky |  | 1-3 komory na celkem 3-9 MTP destiček, teplota do 70°C |  |  |  | 2018-03-05
498 | 849 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.5.H1. | Termostaty třepací na mikrodesky - 1 |  |  | Hladina 1 | 1-3 komory na celkem 3-9 MTP destiček, teplota do 70°C |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1441 | 850 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6. | Termostaty ponorné oběhové |  | termostat vkládaný do lázně - viz D.5.6.10 rozsah teplot, objem lázně |  |  |  | 2018-03-05
499 | 851 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6.H1. | Termostaty ponorné oběhové - 1 |  |  | Hladina 1 | teplota RT - 100°C |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
500 | 852 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6.H2. | Termostaty ponorné oběhové - 2 |  |  | Hladina 2 | teplota -20°C - 150°C, nerezová lázeň min. 4,5l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
501 | 853 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6.H3. | Termostaty ponorné oběhové - 3 |  |  | Hladina 3 | teplota -30°C - 150, nerezová lázeň min. 20l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1442 | 854 | 3 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10. | Inkubátory | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1443 | 855 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1. | CO2 inkubátory |  | objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
483 | 856 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1.H1. | CO2 inkubátory - 1 |  |  | Hladina 1 | objem min 50l, nerezový povrch |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
484 | 857 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1.H2. | CO2 inkubátory - 2 |  |  | Hladina 2 | objem min 130l, nerezový povrch, UV nebo horkovzdušná sterilizace |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
485 | 858 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1.H3. | CO2 inkubátory - 3 |  |  | Hladina 3 | objem min 150l, měděný povrch nebo nerez, nebo Cu-nerez slitina, HEPA filtr, peroxidová nebo horkovzdušná sterilizace |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1444 | 859 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.2. | CO2/O2/N2 inkubátory |  | typ vnitřního prostředí, objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
486 | 860 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.2.H1. | CO2/O2/N2 inkubátory - 1 |  |  | Hladina 1 | objem min 150l, plyny CO2 / O2, horkovzdušná nebo peroxidová sterilizace, možnost HEPA filtru |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
487 | 861 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.2.H2. | CO2/O2/N2 inkubátory - 2 |  |  | Hladina 2 | objem min 150l, plyny CO2 / O2, horkovzdušná nebo peroxidová sterilizace, možnost HEPA filtru |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1445 | 862 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.3. | Inkubátory na gelové karty |  | inkubátor na gelové karty - inkubován rotor z centrifugy D.5.6.1.1.5 o kapacitě 12 SII nebo 24 ID karet |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
488 | 863 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.3.H1. | Inkubátory na gelové karty - 1 |  |  | Hladina 1 | inkubátor na gelové karty - inkubován rotor z centrifugy D.5.6.1.1.5 o kapacitě 12 SII nebo 24 ID karet |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
502 | 864 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4. | Lázně | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1449 | 865 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1. | Lázně vodní |  | nemíchané vs. míchané lázně, chlazení, možnost třepání |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
503 | 866 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1.H1. | Lázně vodní - 1 |  |  | Hladina 1 | nemíchaná lázeň |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
504 | 867 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1.H2. | Lázně vodní - 2 |  |  | Hladina 2 | míchaná lázeň |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
505 | 868 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1.H3. | Lázně vodní - 3 |  |  | Hladina 3 | míchaná lázeň s třepáním |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1450 | 869 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.2. | Lázně olejové |  | pro teploty od RT+5°C do min 130°C, při použití D.5.6.9.7. min -30°- 150°C bez míchání |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
506 | 870 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.2.H1. | Lázně olejové - 1 |  |  | Hladina 1 | pro teploty od RT+5°C do min 130°C, při použití D.5.6.9.7. min -30°- 150°C bez míchání |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1451 | 871 | 3 | Laboratorní pece | D.5.6.11. | Pece |  | kapacita, stupeň automatizace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
507 | 872 | 4 | Laboratorní pece | D.5.6.11.H1. | Pece hybridizační - 1 |  |  | Hladina 1 | min. 12 inkubačních zkumavek |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky | 15
508 | 873 | 4 | Laboratorní pece | D.5.6.11.H2. | Pece hybridizační - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 16 inkubačních zkumavek |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky | 15
509 | 874 | 4 | Laboratorní pece | D.5.6.11.H3. | Pece hybridizační - 3 |  |  | Hladina 3 | automatická hybridizační stanice |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky | 15
510 | 875 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.12. | Transiluminátory |  | pro excitaci gelů a chromatogramů, vlnová délka světla, počet filtrů , velikost pracovní plochy |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1876 | 876 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.12.H1. | Transiluminátory - 1 |  |  | Hladina 1 | UV nebo modré světlo |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1877 | 877 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.12.H2. | Transiluminátory - 2 |  |  | Hladina 2 | lze přepínat vlnové délky světla, měnit filtry |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
511 | 878 | 3 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13. | Chladící, mrazicí zařízení | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
512 | 879 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1. | Chladničky |  | objem, určení u větších objemů může být nahrazena vhodnou chladovou komorou |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1878 | 880 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.H1. | Chladničky - 1 |  |  | Hladina 1 | běžné lednice |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1879 | 881 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.H2. | Chladničky - 2 |  |  | Hladina 2 | laboratorní lednice do zdravotnictví |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1880 | 882 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.H3. | Chladničky - 3 |  |  | Hladina 3 | farmaceutické lednice |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1881 | 883 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.1. | Transportní chladničky / mrazničky |  | transportní chladnička/mraznička pro transport vzorků, léků a termocitlivého materiálu napájení 12 / 24 / 230 V |  |  |  | 2016-11-21
1882 | 884 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.1.H1. | Transportní chladničky / mrazničky - 1 |  |  | Hladina 1 | transportní lednice bezkompresorové |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1883 | 885 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.1.H2. | Transportní chladničky / mrazničky - 2 |  |  | Hladina 2 | transportní ledničky / mrazničky kompresorové |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
513 | 886 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2. | Chladové / mrazové komory |  | velikost, teplota cena je individuální, závisí na velikosti, dispozičních možnostech počtu agregátů, stupni jištění |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1884 | 887 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H1. | Chladové / mrazové komory - 1 |  |  | Hladina 1 | teplota 2-8°C (skladování léků, laboratorního materiálu) |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15
1885 | 888 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H2. | Chladové / mrazové komory - 2 |  |  | Hladina 2 | teplota 18-25°C (pro uskladnění léčiv, trombocytů) |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15
1886 | 889 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H3. | Chladové / mrazové komory - 3 |  |  | Hladina 3 | teplota -20°C |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15
1887 | 890 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H4. | Chladové / mrazové komory - 4 |  |  | Hladina 4 | teplota -40°C (skladování krevní plazmy) |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15
514 | 891 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.3. | Krevní banky |  | pro skladování transfuzních přípravků při 4°C objem, provedení u větších objemů může být nahrazena vhodnou chladovou komorou |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1888 | 892 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.3.H1. | Krevní banky - 1 |  |  | Hladina 1 | objem < 500 l |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 22.29 | Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1889 | 893 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.3.H2. | Krevní banky - 2 |  |  | Hladina 2 | objem > 500 l, nerezové provedení |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 22.29 | Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
515 | 894 | 3 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14. | Mrazicí zařízení | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
516 | 895 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1. | Mrazničky |  | objem, určení u větších objemů může být nahrazena vhodnou mrazovou komorou |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1890 | 896 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1.H1. | Mrazničky - 1 |  |  | Hladina 1 | běžná mraznička |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1891 | 897 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1.H2. | Mrazničky - 2 |  |  | Hladina 2 | pultové provedení |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1892 | 898 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1.H3. | Mrazničky - 3 |  |  | Hladina 3 | laboratorní mraznička do zdravotnictví |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
517 | 899 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.2. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (-40°C) |  | objem, určení u větších objemů může být nahrazena vhodnou mrazovou komorou |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1893 | 900 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.2.H1. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (-40°C) - 1 |  |  | Hladina 1 | pultové provedení |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1894 | 901 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.2.H2. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (-40°C) - 2 |  |  | Hladina 2 | skříňové provedení |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
518 | 902 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) |  | objem, určení, jištění v případě poruchy |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1895 | 903 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3.H1. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) - 1 |  |  | Hladina 1 | skříňové nebo pultové provedení bez backupu |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1896 | 904 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3.H2. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) - 2 |  |  | Hladina 2 | 500 - 700 l pultové provedení, CO2 backup x dva nezávislé kompresory |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1897 | 905 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3.H3. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) - 3 |  |  | Hladina 3 | >700 l, CO2 backup x dva nezávislé kompresory |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
519 | 906 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.4. | Boxy kryogenní (-150°C) |  | objem alternativa ke skladování v LN2, pultové provedení |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1898 | 907 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.4.H1. | Boxy kryogenní (-150°C) - 1 |  |  | Hladina 1 | objem > 200 l |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1899 | 908 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.4.H2. | Boxy kryogenní (-150°C) - 2 |  |  | Hladina 2 | objem > 200 l |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1452 | 909 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5. | Dewarovy nádoby | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
520 | 910 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1. | Dewarovy nádoby standardní |  | objem, způsob doplňování, vnitřní vestavby |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1900 | 911 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1.H1. | Dewarovy nádoby standardní - 1 |  |  | Hladina 1 | < 100 l, manuální doplňování LIN |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1901 | 912 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1.H2. | Dewarovy nádoby standardní - 2 |  |  | Hladina 2 | 100 - 300 l, manuální nebo automatické doplňování LIN, vestavba |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1902 | 913 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1.H3. | Dewarovy nádoby standardní - 3 |  |  | Hladina 3 | > 350 l, automatické doplňování LIN, karuselová vestavba |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
521 | 914 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2. | Dewarovy nádoby transportní |  | dle typu transportovaného materiálu vzorek X LIN |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1903 | 915 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2.H1. | Dewarovy nádoby transportní - 1 |  |  | Hladina 1 | transport vzorků - dryshipper, < 10l |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1904 | 916 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2.H2. | Dewarovy nádoby transportní - 2 |  |  | Hladina 2 | transport vzorků - dryshipper, > 10l |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1905 | 917 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2.H3. | Dewarovy nádoby transportní - 3 |  |  | Hladina 3 | transport LIN (tekutého dusíku) |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
522 | 918 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6. | Programovatelné zmrazovače |  | pro řízené zamrazování vzorku v LIN objem mrazicí komory |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1906 | 919 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6.H1. | Programovatelné zmrazovače - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory < 2 l |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1907 | 920 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6.H2. | Programovatelné zmrazovače - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory < 20 l |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1908 | 921 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6.H3. | Programovatelné zmrazovače - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory ≥ 20 l |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
523 | 922 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7. | Šokové zmrazovače krevní plazmy |  | způsob mražení (kontaktní deskové x vzduchem) kapacita současně mražených vaků |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1909 | 923 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7.H1. | Šokové zmrazovače krevní plazmy - 1 |  |  | Hladina 1 | mražení vzduchem |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1910 | 924 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7.H2. | Šokové zmrazovače krevní plazmy - 2 |  |  | Hladina 2 | kontaktní mražení, kapacita ≤ 16 vaků |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1911 | 925 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7.H3. | Šokové zmrazovače krevní plazmy - 3 |  |  | Hladina 3 | kontaktní mražení, kapacita > 16 vaků |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
524 | 926 | 3 | Míchačky a související prostředky | D.5.6.15. | Drobné přístroje (třepačky, míchačky…) |  | s ohledem na veliké množství drobného laboratorního vybavení dále nespecifikováno |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
525 | 927 | 3 | Váhy | D.5.6.16. | Váhy | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
526 | 928 | 4 | Váhy Přesné váhy | D.5.6.16.1. | Předvážky |  | pro orientační vážení |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
1453 | 929 | 4 | Váhy | D.5.6.16.2. | Váhy laboratorní |  | přesné vážení, váživost, přesnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
527 | 930 | 5 | Váhy | D.5.6.16.2.H1. | Váhy laboratorní - 1 |  |  | Hladina 1 | přesnost 0,1 g |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
528 | 931 | 5 | Váhy | D.5.6.16.2.H2. | Váhy laboratorní - 2 |  |  | Hladina 2 | přesnost 0,1 mg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
529 | 932 | 5 | Váhy | D.5.6.16.2.H3. | Váhy laboratorní - 3 |  |  | Hladina 3 | přesnost 0,01 mg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
1454 | 933 | 4 | Analytické váhy | D.5.6.16.3. | Váhy analytické |  | závisí na nich výsledek zkoušky, testu váživost, přesnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
530 | 934 | 5 | Analytické váhy | D.5.6.16.3.H1. | Váhy analytické - 1 |  |  | Hladina 1 | přesnost 0,1 g |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
531 | 935 | 5 | Analytické váhy | D.5.6.16.3.H2. | Váhy analytické - 2 |  |  | Hladina 2 | přesnost 0,1 mg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
532 | 936 | 5 | Analytické váhy | D.5.6.16.3.H3. | Váhy analytické - 3 |  |  | Hladina 3 | přesnost 0,01 mg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
1455 | 937 | 4 | Přesné váhy | D.5.6.16.4. | Mikrováhy |  | pro vážení méně než < 0,01 mg |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
533 | 938 | 5 | Přesné váhy | D.5.6.16.4.H1. | Mikrováhy pro kalibraci pipet - 1 |  |  | Hladina 1 | vážení méně než 0,01 mg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 8
1912 | 939 | 5 | Přesné váhy | D.5.6.16.4.H2. | Mikrováhy pro kalibraci pipet - 2 |  |  | Hladina 2 | automatizované, včetně SW, pro vážení méně než 0,001 mg |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 8
1913 | 940 | 4 | Váhy | D.5.6.16.5. | Váhy pacientské |  | pro vážení pacientů, váživost, přesnost |  |  |  | 2016-11-21
1914 | 941 | 5 | Váhy | D.5.6.16.5.H1. | Váhy pacientské - 1 |  |  | Hladina 1 | do 120 kg, neověřitelné |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1915 | 942 | 5 | Váhy | D.5.6.16.5.H2. | Váhy pacientské - 2 |  |  | Hladina 2 | > 150 kg, ověřitelné |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1916 | 943 | 5 | Váhy | D.5.6.16.5.H3. | Váhy pacientské - 3 |  |  | Hladina 3 | > 150 kg, ověřitelné, digitální s výškoměrem |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
534 | 944 | 3 | Pipety a související prostředky Pipety Dávkovače | D.5.6.17. | Pipety a dávkovače | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1456 | 945 | 4 | Pipety | D.5.6.17.1. | Pipety mechanické |  | fixní x nastavitelný objem, počet kanálů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
535 | 946 | 5 | Pipety | D.5.6.17.1.H1. | Pipety mechanické - 1 |  |  | Hladina 1 | fixní objem |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1917 | 947 | 5 | Pipety | D.5.6.17.1.H2. | Pipety mechanické - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelný objem |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1918 | 948 | 5 | Pipety | D.5.6.17.1.H3. | Pipety mechanické - 3 |  |  | Hladina 3 | nastavitelný objem, 8, 16 kanálů |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1457 | 949 | 4 | Pipety | D.5.6.17.2. | Pipety elektronické |  | počet kanálů, připojení k PC, IVD certifikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
536 | 950 | 5 | Pipety | D.5.6.17.2.H1. | Pipety elektronické - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelný objem, nabíjecí |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1919 | 951 | 5 | Pipety | D.5.6.17.2.H2. | Pipety elektronické - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelný objem, 8, 16 kanálů |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
537 | 952 | 5 | Pipety | D.5.6.17.2.H3. | Pipety elektronické - 3 |  |  | Hladina 3 | elektronická pipeta s nabíjecí stanicí připojitelná k počítači, IVD |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1458 | 953 | 4 | Dávkovače | D.5.6.17.3. | Pipetovací nástavce / dávkovače |  | nástavec pro skleněné a plastové pipety, mechanický x elektronický |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
538 | 954 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.3.H1. | Pipetovací nástavce / dávkovače - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanické |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1920 | 955 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.3.H2. | Pipetovací nástavce / dávkovače - 2 |  |  | Hladina 2 | elektronické |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1459 | 956 | 4 | Dávkovače | D.5.6.17.4. | Byrety |  | pro přesné titrování kapalin, způsob dávkování |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
539 | 957 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.4.H1. | Byrety - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanické |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1921 | 958 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.4.H2. | Byrety - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1922 | 959 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.4.H3. | Byrety - 3 |  |  | Hladina 3 | s motorovým pístem |  | 2016-11-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1460 | 960 | 3 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18. | Myčky |  | mytí laboratorního skla, specifikace počtu programů, sušení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
540 | 961 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18.H1. | Myčky skla laboratorní - 1 |  |  | Hladina 1 | myčka skla > 5 programů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
541 | 962 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18.H2. | Myčky skla laboratorní - 2 |  |  | Hladina 2 | myčka skla > 120 laboratorních lahví a > 10 programů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
542 | 963 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18.H3. | Myčky skla laboratorní - 3 |  |  | Hladina 3 | myčka skla > 300l l obsah > 30 mycích programů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
1461 | 964 | 3 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19. | Promývačky |  | promývačka destiček, optimalizační programy, ultrazvuk. |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
577 | 965 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19.H1. | Promývačky na mikrodesky - 1 |  |  | Hladina 1 | velikost promývací hlavy 1*8 nebo 1*12 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
578 | 966 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19.H2. | Promývačky na mikrodesky - 2 |  |  | Hladina 2 | velikost promývací hlavy 1*8 nebo 1*12 IVD certifikace |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
579 | 967 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19.H3. | Promývačky na mikrodesky - 3 |  |  | Hladina 3 | velikost promývací hlavy 2*8 nebo více |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
1462 | 968 | 3 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20. | Autoklávy laboratorní | , | objem komory, počet programů, vyvíječ páry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
543 | 969 | 4 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20.H1. | Autoklávy laboratorní - 1 |  |  | Hladina 1 | parní sterilizátor s komorou < 20 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
544 | 970 | 4 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20.H2. | Autoklávy laboratorní - 2 |  |  | Hladina 2 | parní poloautomatický sterilizátor s komorou < 200 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
545 | 971 | 4 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20.H3. | Autoklávy laboratorní - 3 |  |  | Hladina 3 | parní sterilizátor s komorou > 400 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
1463 | 972 | 3 | Sterilizátory | D.5.6.21. | Sterilizátory |  | objem komory, počet programů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
546 | 973 | 4 | Sterilizátory | D.5.6.21.H1. | Sterilizátory horkovzdušné - 1 |  |  | Hladina 1 | sterilizátor s komorou < 25 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
547 | 974 | 4 | Sterilizátory | D.5.6.21.H2. | Sterilizátory horkovzdušné - 2 |  |  | Hladina 2 | sterilizátor s komorou < 60 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
548 | 975 | 4 | Sterilizátory | D.5.6.21.H3. | Sterilizátory horkovzdušné - 3 |  |  | Hladina 3 | sterilizátor s komorou > 500 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1464 | 976 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22. | Sušárny laboratorní |  | objem sušárny typ cirkulace, programování teplotní křivky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
549 | 977 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22.H1. | Sušárny laboratorní - 1 |  |  | Hladina 1 | sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
550 | 978 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22.H2. | Sušárny laboratorní - 2 |  |  | Hladina 2 | sušárna s nucenou cirkulací vzduchu |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
551 | 979 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22.H3. | Sušárny laboratorní - 3 |  |  | Hladina 3 | sušárna s nucenou cirkulací vzduchu velkého objemu |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
1465 | 980 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23. | Svářečky | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1466 | 981 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1. | Svářečky impulzní |  | sváření obalů s/bez řezem, nastavení teploty |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
552 | 982 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1.H1. | Svářečky impulzní - 1 |  |  | Hladina 1 | ruční impulsní svářečka sterilních obalů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
553 | 983 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1.H2. | Svářečky impulzní - 2 |  |  | Hladina 2 | ruční svářečka sterilních obalů s řezačkou |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
554 | 984 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1.H3. | Svářečky impulzní - 3 |  |  | Hladina 3 | poloautomatická svářečka sterilních obalů s řezačkou |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1467 | 985 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2. | Svářečky sterilní |  | sváření obalů s/bez řezem, nastavení teploty, tisk |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
555 | 986 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2.H1. | Svářečky sterilní - 1 |  |  | Hladina 1 | svářečka sterilních obalů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
556 | 987 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2.H2. | Svářečky sterilní - 2 |  |  | Hladina 2 | kontinuální svářečka folií s tiskem |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
557 | 988 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2.H3. | Svářečky sterilní - 3 |  |  | Hladina 3 | svářečka sterilních hadiček včetně naplněných |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1468 | 989 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24. | Počítačky buněk |  | mechanické či s převodem dat do počítače, automatické počítání |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
558 | 990 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24.H1. | Počítačky buněk - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanická |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
559 | 991 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24.H2. | Počítačky buněk - 2 |  |  | Hladina 2 | automatická převod dat do PC |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
560 | 992 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24.H3. | Počítačky buněk - 3 |  |  | Hladina 3 | automatické měření počtu živých a mrtvých buněk trypanovou modří, výpočet buněčné viability, měření velikosti buněk |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1470 | 993 | 3 | Radiační dozimetry | D.5.6.25. | Scintilační čítače |  | osobní nebo prostorové dozimetry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1471 | 994 | 4 | Radiační dozimetry | D.5.6.25.H1. | Scintilační čítače - 1 |  |  | Hladina 1 | osobní dozimetr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1472 | 995 | 4 | Radiační dozimetry | D.5.6.25.H2. | Scintilační čítače - 2 |  |  | Hladina 2 | detekce zdrojů gama záření a neutronového záření |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1473 | 996 | 4 | Radiační dozimetry | D.5.6.25.H3. | Scintilační čítače - 3 |  |  | Hladina 3 | scintilační počítač - multikanálový analyzátor s > 1000 kanály |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1474 | 997 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.26. | Harvestoré technologie |  | Patrně chybně vložená skupina |  |  | Patrně chybně vložená skupina | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 2018-03-05
1475 | 998 | 3 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmózy, přístroje destilační) |  | způsob úpravy vody, destilací nebo reverzní osmózou |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
565 | 999 | 4 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27.H1. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) - 1 |  |  | Hladina 1 | destilační přístroj |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
566 | 1000 | 4 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27.H2. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) - 2 |  |  | Hladina 2 | reverzní osmóza se změkčovačem a nádrží výroba < 30 l/hod |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
567 | 1001 | 4 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27.H3. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) - 3 |  |  | Hladina 3 | reverzní osmóza se změkčovačem a nádrží výroba >30 l/hod |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1476 | 1002 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28. | Čističky |  | ultrazvukové čističky s různým objemem vany a vybavení elektronikou |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
568 | 1003 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28.H1. | Čističky ultrazvukové - 1 |  |  | Hladina 1 | základní s ohřevem objem vany 3l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
569 | 1004 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28.H2. | Čističky ultrazvukové - 2 |  |  | Hladina 2 | s ohřevem objem vany < 20 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
570 | 1005 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28.H3. | Čističky ultrazvukové - 3 |  |  | Hladina 3 | s ohřevem objem vany >20 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1477 | 1006 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29. | Koncentrátory vzorků |  | koncentrátory s různou odolností proti vzorkům, odlučovač |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
571 | 1007 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29.H1. | Koncentrátory vzorků vakuové - 1 |  |  | Hladina 1 | základní |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
572 | 1008 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29.H2. | Koncentrátory vzorků vakuové - 2 |  |  | Hladina 2 | odolný kyselinám |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
573 | 1009 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29.H3. | Koncentrátory vzorků vakuové - 3 |  |  | Hladina 3 | včetně vymrazovacího odlučovače |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1478 | 1010 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30. | Homogenizátory |  | homogenizátor s různým počtem vzorků a případně ultrazvukem |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
574 | 1011 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30.H1. | Homogenizátory - 1 |  |  | Hladina 1 | základní |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
575 | 1012 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30.H2. | Homogenizátory - 2 |  |  | Hladina 2 | ultrazvukový |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
576 | 1013 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30.H3. | Homogenizátory - 3 |  |  | Hladina 3 | až 16 současně homogenizovaných vzorků |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
580 | 1014 | 3 | Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy | D.5.6.31. | Systémy monitorace vnitřního prostředí | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
581 | 1015 | 4 | Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.1. | Ústředny monitorovací |  | ústředny pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku... |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1479 | 1016 | 4 | Záznamníky dat pacientů a související prostředky Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.2. | Záznamníky, dataloggery |  | záznamníky pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku... |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
582 | 1017 | 5 | Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.2.H1. | Dataloggery pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku - 1 |  |  | Hladina 1 | záznam teploty a vlhkosti záznam teploty, vlhkosti a tlaku |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 5
583 | 1018 | 5 | Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.2.H2. | Dataloggery pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku - 2 |  |  | Hladina 2 | záznam teploty a vlhkosti záznam teploty, vlhkosti a tlaku |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 5
584 | 1019 | 0 |  | T. | Terapeutické | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
585 | 1020 | 1 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1. | Radioterapeutické přístroje/systémy | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
586 | 1021 | 2 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1. | Simulátory (Radioterapeutické simulátory - verifikátory) | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1480 | 1022 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.1. | Rentgenové simulátory | RTG simulátory | RTG zdroj (40-150kV, 50-320mA),portálové zobrazovací zařízení s rozlišením 1024x768 |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
587 | 1023 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.1.H1. | Rentgenové simulátory - 1 | RTG simulátory |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1481 | 1024 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2. | Simulátory výpočetní tomografie | Simulátory CT | CT, možnost konstrukce s větším otvorem gantry, laserový externí zaměřovací systém |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
588 | 1025 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2.H1. | Simulátory výpočetní tomografie - 1 | Simulátory CT |  | Hladina 1 | otvor gantry |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
589 | 1026 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2.H2. | Simulátory výpočetní tomografie - 2 | Simulátory CT |  | Hladina 2 | 20 a více řad detektorů |  | 2017-01-20 | 2020-11-02 | 2017-01-20
590 | 1027 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2.H2. | Simulátory výpočetní tomografie - 2 | Simulátory CT |  | Hladina 2 | big bore - zvětšený otvor gantry, laserový externí zaměřovací systém |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1482 | 1028 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.1.3. | Lokalizační systémy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1483 | 1029 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.1. | Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením | Zařízení pro lokalizaci RTG zářením | kV zdroj s možností volby kV a mA, detektor obrazu, možnost CBCT |  |  |  | 2018-03-05
592 | 1030 | 5 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.1.H1. | Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením (zobrazovací systém (2D, 3D)) - 1 | Zařízení pro lokalizaci RTG zářením (zobrazovací systém (2D, 3D)) |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1484 | 1031 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.2. | Zařízení pro lokalizaci megavoltážním svazkem | Zařízení pro lokalizaci MV zářením | MV zdroj umístěný v hlavici ozařovače, možnost ortogonálních snímků a jejich automatické vyhodnocování, detektor amorfní křemík, CBCT |  |  |  | 2018-03-05
593 | 1032 | 5 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.2.H1. | Zařízení pro lokalizaci megavoltážním svazkem (portální zobrazovače, výpočetní tomografie s kuželovým svazkem) - 1 | Zařízení pro lokalizaci MV zářením |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
594 | 1033 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.3. | Ostatní simulační a lokalizační systémy |  | Virtuální simulátor - software nahrazující fyzický přístroj, možný doplněk plánovacího systému |  |  |  | 2017-01-20
1988 | 1034 | 5 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.3.H1. | Ostatní simulační a lokalizační systémy - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
595 | 1035 | 2 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2. | Ozařovací systémy terapeutické | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
596 | 1036 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1. | Ozařovače terapeutické jednoduché |  | 1 a více energií fotonového a elektronového svazku, MLC, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
597 | 1037 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1.H1. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače - 1 | Linear particle accelerator Linear accelerator Linac |  | Hladina 1 | 1 fotonová energie, MLC 80, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
598 | 1038 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1.H2. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače - 2 | Linear particle accelerator Linear accelerator Linac |  | Hladina 2 | 2 fotonové energie, 5 elektronových energii, MLC 80 lamel, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
599 | 1039 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1.H3. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače - 3 | Linear particle accelerator Linear accelerator Linac |  | Hladina 3 | 2 fotonové energie, 5 elektronových energii, MLC 120 lamel, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1485 | 1040 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2. | Ozařovače terapeutické kompozitní |  | 1 a více energií fotonového a elektronového svazku, MLC s licencí pro realizaci IMRT plánů, IGRT, |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
600 | 1041 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2.H1. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) - 1 |  |  | Hladina 1 | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) |  | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
601 | 1042 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2.H2. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) - 2 |  |  | Hladina 2 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, MLC 80 lamel, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací zařízení pro 2D a 3D zobrazení |  | 2017-01-21 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
602 | 1043 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2.H3. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) - 3 |  |  | Hladina 3 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, MLC 120 lamel, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT |  | 2017-01-22 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
603 | 1044 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.3. | Ozařovače terapeutické speciální |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
2043 | 1045 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.3.H1. | Mobilní lineární urychlovače pro intraoperační ozáření - 1 |  | Parametry nestanoveny | Hladina 1 |  |  | 2019-08-30 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1486 | 1046 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.4. | Ozařovače terapeutické ‐ lineární urychlovače s robotickým ramenem |  | plně robotické rameno s lineár. urychlovačem, 1 fotonová energie, plně robotický ozařovací stůl - 6 stupňů volnosti, možnost SBRT, aplikátory pro různé velikosti pole, IGRT, respiratory gating |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
604 | 1047 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.4.H1. | Ozařovače terapeutický ‐ lineární urychlovače s robotickým ramenem (Cyberknife) - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1487 | 1048 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.5. | Ozařovače terapeutické pro helikální tomoterapii (TomoTherapy) | Tomoterapeutické přístroje Přístroje pro helikální tomoterapii Ozařovače pro tomoterapii | 1 energie fotonového svazku, binární MLC s 80 lamelami, helikální mód ozařování, statický mód ozařování, IGRT, beam-stopper, možnost SBRT |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
605 | 1049 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.5.H1. | Ozařovače terapeutické pro helikální tomoterapii (TomoTherapy) - 1 | Tomoterapeutické přístroje Přístroje pro helikální tomoterapii Ozařovače pro tomoterapii |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1488 | 1050 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii | VMAT | 1 a více energií fotonového svazku - FFF, HDR a elektronového svazku - HDR, MLC s licencí pro výpočet IMRT/VMAT plánů, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací systém, polohovací stůl |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
606 | 1051 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H1. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 1 | VMAT |  | Hladina 1 | Fotonová energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
607 | 1052 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H2. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 2 | VMAT |  | Hladina 2 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
608 | 1053 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H3. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 3 | VMAT |  | Hladina 3 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT, 6 DoF stůl (stůl se 6 stupni volnosti) |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2044 | 1054 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H4. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 4 | VMAT |  | Hladina 4 | ≥ 2 fotonové energie , elektronové energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT, 6 DoF stůl (stůl se 6 stupni volnosti), stereotaktické ozařování nebo 4D radioterapie |  | 2019-08-30 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
609 | 1055 | 3 | Systémy pro protonovou terapii (PTS) a související prostředky Radioterapie | T.1.2.7. | Ozařovače protonové | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2045 | 1056 | 3 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8. | Radionuklidové ozařovače | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1989 | 1057 | 4 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1. | Přístroje určené pro zevní radioterapii | [5 empty] | 2018-03-05
1490 | 1058 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1.1. | Radionuklidové ozařovače využívající radioaktivní izotop kobaltu (60Co) | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | ozařovače vybavené zdrojem 60Co, primární a sekundární clony |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-02-05 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1491 | 1059 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1.1. | Ozařovače kobaltové | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | ozařovače vybavené zdrojem 60Co, primární a sekundární clony |  |  |  | 2017-01-20 | 2019-12-01 | 2019-08-30
2046 | 1060 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1.2. | Radionuklidové ozařovače využívající radioaktivní izotop cesia (137Cs ) | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | ozařovače vybavené zdrojem 137Cs, primární a sekundární clony |  |  |  | 2018-03-05 | 2019-12-01 | 2019-08-30
1990 | 1061 | 4 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.2. | Přístroje určené pro konformní radioterapii | [5 empty] | 2017-01-20
613 | 1062 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.2.1. | Leksellův gama nůž | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | 201 zdrojů 60Co, stereotaktický rám, kolimátor - kulová helmice |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1493 | 1063 | 4 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3. | Ozařovače brachyterapeutické | Brachyterapie Brachytherapy |  |  |  |  | 2018-03-05
1494 | 1064 | 5 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1. | Ozařovače brachyterapeutické, afterfloading | Brachyterapie Brachytherapy | radionuklidový zdroj, stínící kontejner, plánovací systém, aplikátory pro vedení radionuklidového zdroje, aplikační stůl |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
614 | 1065 | 6 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1.H1. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading - 1 | Brachyterapie Brachytherapy |  | Hladina 1 | Vestavěný stínící kontejner (alespoň pro maximum aktivity - 407 GBq - 11Ci). Počet aplikačních kanálů - minimálně 6. SW plánovacího systému: možnost 2D plánování, přesnost polohy zdroje maximálně ± 1 mm, počet vyjetí zdroje minimálně 5000, volitelná délka kroku minimálně v rozsahu 1 - 10 mm, 60 aktivních pozic v kanálu. Aplikátory - univerzální (sady dle typu aplikace). Lokalizační můstek pro semi-ortogonální rekonstrukci - minimální šířka 50 cm. Aplikační stůl - minimálně stůl, který umožňuje provádění gynekologických aplikací. |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
615 | 1066 | 6 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1.H2. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading - 2 | Brachyterapie Brachytherapy |  | Hladina 2 | Vestavěný stínící kontejner (pro maximum aktivity - 555 GBq - 15 Ci). Počet aplikačních kanálů - 18 a více . SW plánovacího systému: viz základ + možnost 3D plánování a možnost sumace ozařovacích plánů se zevní RT. Aplikátory - kompatibilní s CT/MR. Lokalizační můstek pro semi-ortogonální rekonstrukci - minimální šířka 65 cm. Aplikační stůl - operační stůl. |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
616 | 1067 | 6 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1.H3. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading - 3 | Brachyterapie Brachytherapy |  | Hladina 3 | viz střední + plánovací SW - SW pro radiobiologický přepočet dávky z brachyterapeutické aplikace |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
617 | 1068 | 5 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.2. | Ostatní brachyterapeutické ozařovače | Brachyterapie Brachytherapy | Permanentní zrna 125I - prostata |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1495 | 1069 | 3 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9. | Rentgenové ozařovače | RTG ozařovače | rozsah výstupního napětí (20-200 kV), přesnost nastavení napětí a proudu (3 %), filtry (minimum - 1), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice ve 2 směrech (±90° - 1 směr) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
618 | 1070 | 4 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9.H1. | Rentgenové ozařovače - 1 | RTG ozařovače |  | Hladina 1 | rozsah výstupního napětí (20-200 kV), přesnost nastavení napětí a proudu (3 %), filtry (minimum - 1), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice ve 2 směrech (±90° - 1 směr) |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
619 | 1071 | 4 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9.H2. | Rentgenové ozařovače - 2 | RTG ozařovače |  | Hladina 2 | rozsah výstupního napětí (20-200 kV), přesnost nastavení napětí (2 %) a proudu (1 %), filtry (minimum - 2), aplikátory (minimum - 6), řídící a verifikační SW (fyzikální a klinický mód), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice ve 2 směrech (±90° - 1 směr) |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
620 | 1072 | 4 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9.H3. | Rentgenové ozařovače - 3 | RTG ozařovače |  | Hladina 3 | rozsah výstupního napětí (20 - 200kV),přesnost nastavení napětí a proudu (3%), filtry (minimum - 3), aplikátory (minimum - 6), řídící a verifikační SW (fyzikální a klinický mód), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice (±90° - 2 směry), přesnost nastavení napětí a proudu (1%) |  | 2017-01-20 | 2020-11-02 | 2017-01-20
621 | 1073 | 2 | Prostředky pro měření záření Fantomy Radioterapie | T.1.3. | Dozimetrické přístroje a fantomy | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1496 | 1074 | 3 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1. | Dozimetrické přístroje | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1497 | 1075 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.1. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky |  | Detektorem je ionizační komora, polovodič, diamantový detektor, nebo pole detektorů, dozimetr. Do celkového řetězce je nutno přidat kabely a držáky detektorů. Je možné použít i filmovou dozimetrii |  |  | Měřidlo pro stanovení dávky musí být dle přílohy k vyhlášce č. 345/2002 Sb. vždy měřidlem stanoveným. Pokud se hovoří o pracovním měřidle nestanoveném, má se na mysli ověření stability dávky. | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
622 | 1076 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.1.H1. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky - 1 |  |  | Hladina 1 | pracovní měřidlo nestanovené | Viz § 3 zákona č. 505/1990 Sb. | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2047 | 1077 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.1.H2. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky - 2 |  |  | Hladina 2 | stanovené měřidlo s kalibrací z ČMI, akreditované kalibrační laboratoře, nebo ze zahraničního subjektu, který zaručuje srovnatelnou metrologickou úroveň | Viz § 3 zákona č. 505/1990 Sb. | 2019-08-30 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
623 | 1078 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.2. | Dozimetrické přístroje pro relativní měření |  | ionizační komory, polovodiče, portálové zařízení, diamantový detektor, 2D matice detektorů, filmová dozimetrie |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1498 | 1079 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.3. | Dozimetrické přístroje in vivo |  | polovodičové detektory, MOSFET, TLD |  |  |  | 2018-03-05
624 | 1080 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.3.H1. | Dozimetrické přístroje in vivo - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
625 | 1081 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.4. | Dozimetrické přístroje pro zajištění jakosti terapeutických ozařovačů |  | ionizační komory, polovodiče, portálové zařízení, diamantový detektor, 2D matice detektorů, filmová dozimetrie |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1499 | 1082 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.5. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů |  | detektor určený pro verifikace pacientských plánů - 2D matice detektorů, portálové zařízení - EPID, pole detektorů s možností vyhodnocení objemové dávky, TL dozimetry, filmová dozimetrie |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
626 | 1083 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.5.H1. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů - 1 |  |  | Hladina 1 | portálové zařízení, 2D matrix - pole detektorů nebo TL dozimetry, filmová dozimetrie |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
627 | 1084 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.5.H2. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů - 2 |  |  | Hladina 2 | pole detektorů s možností vyhodnocení objemové dávky |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1500 | 1085 | 3 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2. | Fantomy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1501 | 1086 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.1. | Fantomy vodní |  | Automatický vodní fantom včetně vyhodnocovacího SW |  |  |  | 2018-03-05
628 | 1087 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.1.H1. | Fantomy vodní pro sběr dozimetrických dat - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1502 | 1088 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.2. | Fantomy anatomické |  | fantomy simulující tělo pacienta, nebo jeho část - hlava, trup, možnost měření dávek v různých "orgánech", odhady pro radiační ochranu |  |  |  | 2018-03-05
629 | 1089 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.2.H1. | Fantomy anatomické - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1503 | 1090 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.3. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod |  | CT fantomy, cheese fantom, TOR fantom |  |  |  | 2018-03-05
630 | 1091 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.3.H1. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod - 1 |  |  | Hladina 1 | kontrola kvality zobrazení ve 2D a 3D |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2025 | 1092 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.3.H2. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod - 2 |  |  | Hladina 2 | kontrola kvality zobrazení ve 2D a 3D a převod CT čísel na relativní elektronovou hustotu |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1504 | 1093 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.4. | Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů |  | jedná se o desky z vodě ekvivalentního materiálu, možnost měření komorou nebo polovodičem, možnost vložení filmu |  |  |  | 2018-03-05
631 | 1094 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.4.H1. | Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1505 | 1095 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.5. | Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) |  | možnost měření ionizační komorou nebo polovodičem, možnost vložení filmu |  |  |  | 2018-03-05
632 | 1096 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.5.H1. | Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
633 | 1097 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.6. | Fantomy malé vodní pro absolutní dozimetrii |  | malý vodní fantom s automatickým nebo ručním ovládáním, vyhodnocovací software |  |  |  | 2017-01-20
1991 | 1098 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.6.H1. | Fantomy malé vodní pro absolutní dozimetrii - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
634 | 1099 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.7. | Fantomy 3D |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2017-01-20
635 | 1100 | 2 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4. | Plánovací a verifikační systémy pro radioterapii | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1506 | 1101 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1. | Plánovací systémy pro externí radioterapii |  | licence pro plánování 3DCRT, algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, plánovací systém |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
636 | 1102 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1.H1. | Plánovací systémy pro externí radioterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo collapsed cone |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
637 | 1103 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1.H2. | Plánovací systémy pro externí radioterapii - 2 |  |  | Hladina 2 | algoritmus výpočtu výpočtu konvolučně-superpoziční nebo collapsed cone, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie, |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
638 | 1104 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1.H3. | Plánovací systémy pro externí radioterapii - 3 |  |  | Hladina 3 | algoritmus výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1507 | 1105 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2. | Plánovací radioterapeutické systémy podporující aktuální radioterapeutické procesy |  | licence pro plánování IMRT/VMAT, algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, 4D plánování |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
639 | 1106 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H1. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 1 | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 1 | algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
640 | 1107 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H2. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 2 | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 2 | algoritmus výpočtu výpočtu konvolučně-superpoziční nebo collapsed cone, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
641 | 1108 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H3. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 3 | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 3 | algoritmus výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2026 | 1109 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H4. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 4 | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 4 | algoritmus výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie, 4D plánování |  | 2019-08-30 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2027 | 1110 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H5. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 5 | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 5 | algoritmus výpočtu Monte Carlo s možností počítat s radiobiologickými modely, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie, 4D plánování |  | 2019-08-30 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1508 | 1111 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.3. | Plánovací systémy pro speciální léčebné metody |  | gamma-knife, cyber-knife |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
642 | 1112 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.3.H1. | Plánovací systémy pro speciální léčebné metody (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1509 | 1113 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.4. | Plánovací systémy pro brachyterapii |  | 2D/3D plánování, volitelný vstup C-rameno/simulátor/CT, geometrická a objemová optimalizace, kvalitativní a kvantitativní hodnocení plánů, |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
643 | 1114 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.4.H1. | Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem - 1 |  |  | Hladina 1 | 2D ortogonální plánování do snímků z C ramena nebo simulátoru, možnost výpočtu 3D dávkové distribuce, optimalizace dávky |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1923 | 1115 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.4.H2 | Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem - 2 |  |  | Hladina 2 | 3D plánování do řezů CT nebo MRI, možnost hodnocení kritických orgánů, optimalizace dávky |  | 2017-01-21 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
644 | 1116 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.5. | Plánovací systémy pro brachyterapii ostatní (např. I‐125 zrna, atd.) |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1510 | 1117 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.6. | Radioterapeutické verifikační systémy |  | software sloužící k zaznamenávání ozáření a kontrole správnosti ozáření - identifikace pacienta |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
645 | 1118 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.6.H1. | Verifikační počítačové systémy pro externí radioterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
646 | 1119 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.7. | Verifikační počítačové systémy pro speciální metody léčby |  | software sloužící k zaznamenávání ozáření a kontrole správnosti ozáření - identifikace pacienta |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
647 | 1120 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.8. | Verifikační počítačové systémy ostatní |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
648 | 1121 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.9. | Další systémy (zakreslování, verifikace apod.) |  | software sloužící k zakreslování kritických orgánu a ozařovacích objemů do CT řezů pro plánovací systém s možností automatického konturingu, deformabilní transformace a konturace podle PET |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
649 | 1122 | 2 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.5. | Pomocná zařízení pro radioterapii | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1511 | 1123 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.5.1. | Zařízení související s výrobou vykrývacích bloků, speciálních vložek |  | vyřezávačka na polystyrén, pícka na kov |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
650 | 1124 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.5.1.H1. | Zařízení na výrobu bloků - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
652 | 1125 | 1 | Fyzioterapie (rehabilitační) Fyzioterapie | T.2. | Přístroje pro fyzioterapii (rehabilitační) | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
653 | 1126 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1. | Přístroje pro elektroterapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1512 | 1127 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.1. | Přístroje pro aplikaci elektroterapie |  | počet kanálů, typy proudů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
654 | 1128 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.1.H1. | Přístroj pro aplikaci elektroterapie vč. vakuové jednotky - 1 |  |  | Hladina 1 | alespoň 2 kanály, možnost výběru z několika typů proudů, programovatelné sekvence, vakuová jednotka integrovaná nebo stolní |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1514 | 1129 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2. | Přístroje pro vysokofrekvenční terapii | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1924 | 1130 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.1. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii |  | režim, výkon |  |  |  | 2018-03-05
656 | 1131 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.1.H1. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii - 1 |  |  | Hladina 1 | kontinuální a pulzní režim, nastavitelný výkon do 100 W (kontinuální režim), do 200 W (pulzní režim) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1925 | 1132 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.1.H2. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii - 2 |  |  | Hladina 2 | kontinuální a pulzní režim, nastavitelný výkon nad 100 W (kontinuální režim), nad 200 W (pulzní režim) |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1926 | 1133 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.2. | Přístroje pro mikrovlnnou diatermii |  | režim, výkon, typy aplikátorů |  |  |  | 2016-12-12
1927 | 1134 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.2.H1 | Přístroje pro mikrovlnnou diatermii - 1 |  |  | Hladina 1 | kontinuální a pulzní režim, nastavitelný výkon alespoň do 200 W, možnost výběru aplikátorů |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1515 | 1135 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.3. | Přístroje pro distanční elektroterapii |  | typy proudů, intenzita |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
657 | 1136 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.3.H1. | Přístroje pro distanční elektroterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | dva typy proudů, max. intenzita indukovaného proudu 100 % |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1928 | 1137 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.3.H2. | Přístroje pro distanční elektroterapii - 2 |  |  | Hladina 2 | intenzita indukovaného proudu větší než 100 % |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1516 | 1138 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.4. | Přístroje pro magnetoterapii |  | počet kanálů, frekvence pulzů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
658 | 1139 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.4.H1. | Přístroje pro magnetoterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | alespoň 2 kanálový přístroj, nastavitelná frekvence pulzů v mezích alespoň 1 -50 Hz, možnost nastavení doby aplikace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1517 | 1140 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.5. | Funkční elektrické neurostimulátory |  | nastavitelnost parametrů, senzory, hmotnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1929 | 1141 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.5.H1. | Elektrické neurostimulátory - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelná šířka pulzu, intenzita a frekvence |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
659 | 1142 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.5.H3. | Elektrické neurostimulátory - 3 |  |  | Hladina 3 | senzor snímající pozici končetiny, hmotnost do 120 g |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
660 | 1143 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii | T.2.2. | Přístroje pro fototerapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
661 | 1144 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1. | Přístroje pro fototerapii - Nepolarizované světlo | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1930 | 1145 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.1. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření |  | výkon, vlnová délka |  |  |  | 2016-12-12
662 | 1146 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.1.H1. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření - 1 |  |  | Hladina 1 | zářič s max. výkonem 525W, vlnová délka v mezích 760 - 1500 nm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
663 | 1147 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.1.H2. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření - 2 |  |  | Hladina 2 | zářič s max. výkonem nad 525W, regulace výkonu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1931 | 1148 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.2. | Přístroje pro fototerapii emitující ultrafialové záření |  | vlnová délka |  |  |  | 2016-12-12
1932 | 1149 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.2.H1. | Přístroje pro fototerapii emitující ultrafialové záření - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka v mezích 290 -400 nm (UVA, UVB) |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
664 | 1150 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2. | Přístroje pro fototerapii - Polarizované světlo | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1778 | 1151 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.1. | Lasery |  | výkon, režim, typy aplikátorů |  |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15
665 | 1152 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.1.H1. | Lasery - 1 |  |  | Hladina 1 | kontinuální/ pulzní režim, výkon záření do 500 mW, nastavitelná délka pulzu, možnost aplikátorů různých vlnových délek |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1933 | 1153 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.1.H2. | Lasery - 2 |  |  | Hladina 2 | výkon záření větší než 500 mW |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1779 | 1154 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.2. | Biolampy |  | vlnová délka, stupeň polarizace |  |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15
666 | 1155 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.2.H1. | Biolampy - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka v intervalu 480 - 3400 nm, stupeň polarizace > 95 % |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
667 | 1156 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro pozitivní terapii Fyzioterapie | T.2.3. | Přístroje pro termoterapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1934 | 1157 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro pozitivní terapii Fyzioterapie | T.2.3.1. | Přístroje pro pozitivní terapii |  | teplota |  |  |  | 2016-12-12
1935 | 1158 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro pozitivní terapii Fyzioterapie | T.2.3.1.H1. | Přístroje pro pozitivní terapii - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelná teplota |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1936 | 1159 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2. | Přístroje pro negativní terapii |  | použité médium, teplota |  |  |  | 2016-12-12
1937 | 1160 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2.H1. | Přístroje pro kryoterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | chladová terapie vzduchem, dosažitelná teplota alespoň - 30 °C |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1938 | 1161 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2.H2. | Přístroje pro kryoterapii - 2 |  |  | Hladina 2 | chladicí médium CO2, dosažitelná teplota nižší než - 30 °C |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1939 | 1162 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2.H3. | Přístroje pro kryoterapii - 3 |  |  | Hladina 3 | chladicí médium dusík, dosažitelná teplota nižší než - 70 °C |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1940 | 1163 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro kombinovanou termoterapii Fyzioterapie | T.2.3.3. | Přístroje pro kombinovanou termoterapii |  | režim použití, teplota |  |  |  | 2016-12-12
668 | 1164 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro kombinovanou termoterapii Fyzioterapie | T.2.3.3.H1. | Přístroje pro kombinovanou termoterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelná teplota v mezích alespoň 0 - 30 °C, možnost střídání teplých a studených cyklů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
669 | 1165 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii | T.2.4. | Přístroje pro mechanoterapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1518 | 1166 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1. | Přístroje pro trakční terapii |  | provedení, režim, nastavitelnost parametrů, zpětná vazba |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1941 | 1167 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1.H1. | Přístroje pro mechanoterapii - trakce přístrojová - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanické trakční pomůcky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
670 | 1168 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1.H2. | Přístroje pro mechanoterapii - Trakce přístrojová - 2 |  |  | Hladina 2 | kontinuální/ pulzní terapie, nastavitelná síla trakce, nastavitelný čas napětí/ uvolnění |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1942 | 1169 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1.H3. | Přístroje pro mechanoterapii - trakce přístrojová - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost zpětné vazby EMG |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1519 | 1170 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro mechanoterapii Prostředky pro oběhovou podporu Systémy pro žilní kompresi a související prostředky Systémy pro žilní kompresi Fyzioterapie | T.2.4.2. | Přístroje pro kompresní terapii |  | typ manžety, nastavitelnost parametrů, volba programu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
671 | 1171 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro mechanoterapii Prostředky pro oběhovou podporu Systémy pro žilní kompresi a související prostředky Systémy pro žilní kompresi Fyzioterapie | T.2.4.2.H2. | Přístroje pro kompresní terapii - 2 |  |  | Hladina 2 | manžeta dvou a více komorová, nastavitelný tlak, čas, volba programu (postup tlakové vlny) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
672 | 1172 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1520 | 1173 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.1. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii základní |  | nastavitelná hodnota přetlak/podtlak |  |  |  | 2018-03-05
673 | 1174 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.1.H1. | Přístroje pro základní vakuum-kompresní terapii - 1 |  |  | Hladina 1 | max. nastavitelný přetlak alespoň 14 kPa, max. podtlak alespoň -15 kPa |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1521 | 1175 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.2. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii s přídavným zařízením k aplikaci plynného medicinálního oxidu uhličitého |  | nastavitelná hodnota přetlak/podtlak, koncentrace CO2 |  |  |  | 2018-03-05
674 | 1176 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.2.H2. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii s využitím CO2 - 2 |  |  | Hladina 2 | max. nastavitelný přetlak alespoň 14 kPa, max. podtlak alespoň -15 kPa, nastavitelná koncentrace CO2 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1522 | 1177 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.3. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii s pacientským monitoringem |  | nastavitelná hodnota přetlaku/podtlaku, pacientský monitoring, možnost aplikace CO2 |  |  |  | 2018-03-05
675 | 1178 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.3.H2. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii se základním diagnostickým modulem - 2 |  |  | Hladina 2 | max. nastavitelný přetlak alespoň 14 kPa, max. podtlak alespoň -15 kPa, možnost sledování změn objemu, saturace arteriální krve kyslíkem, perfuzní index |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
676 | 1179 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.3.H3. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii se základním diagnostickým modulem - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost aplikace CO2 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1523 | 1180 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapeutické ultrazvukové systémy a související prostředky Fyzioterapie | T.2.4.4. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii | Přístroje pro UZ terapii |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1524 | 1181 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapeutické ultrazvukové systémy a související prostředky Fyzioterapie | T.2.4.4.1. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii (periodický děj) | Přístroje pro UZ terapii (periodický děj) | režim, intenzita, frekvence ultrazvuku |  |  |  | 2018-03-05
677 | 1182 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapeutické ultrazvukové systémy a související prostředky Fyzioterapie | T.2.4.4.1.H1. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii (periodický děj) - 1 | Přístroje pro UZ terapii (periodický děj) |  | Hladina 1 | kontinuální/ pulzní režim, max. intenzita v kontinuálním režimu alespoň 1,5 W/ cm2, v pulzním režimu alespoň 3 W/ cm2, alespoň dvě frekvence ultrazvuku |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1525 | 1183 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapie rázovou vlnou Fyzioterapie | T.2.4.4.2. | Přístroje pro terapii rázovým ultrazvukem (aperiodický děj) |  | výstupní tlak, nastavitelná frekvence rázů |  |  |  | 2018-03-05
678 | 1184 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapie rázovou vlnou Fyzioterapie | T.2.4.4.2.H1. | Přístroje pro terapii bolesti rázovou vlnou - 1 |  |  | Hladina 1 | výstupní tlak max. 5 barů, nastavitelná frekvence rázů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1943 | 1185 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapie rázovou vlnou Fyzioterapie | T.2.4.4.2.H2. | Přístroje pro terapii bolesti rázovou vlnou - 2 |  |  | Hladina 2 | výstupní tlak větší než 5 bar |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
679 | 1186 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5. | Přístroje pro mechanoterapii pasivními pohyby | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1526 | 1187 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.1. | Motomedy |  | nastavení, měření, přídavné funkce |  |  |  | 2018-03-05
680 | 1188 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.1.H1. | Motomedy - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavení pasivního/ aktivního pohybu pro dolní nebo horní končetiny, displej |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1944 | 1189 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.1.H2. | Motomedy - 2 |  |  | Hladina 2 | trenažer pro dolní i horní končetiny |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1527 | 1190 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2. | Motodlahy | [5 empty] | 2018-03-05
1528 | 1191 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.1. | Motodlahy kolenní |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
681 | 1192 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.1.H1. | Motodlahy kolenní - 1 |  |  | Hladina 1 | extenze/flexe - kolenní kloub alespoň v mezích - 5°-115°, extenze/flexe - kyčelní kloub alespoň v mezích 10-75°, nastavitelná rychlost |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1529 | 1193 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.2. | Motodlahy ramenní |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
682 | 1194 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.2.H1. | Motodlahy ramenní - 1 |  |  | Hladina 1 | abdukce/addukce 30°-160°, vnitřní/vnější rotace -60°-90°, extenze/flexe 30°-175°, nastavitelná rychlost pohybu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1945 | 1195 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.3. | Motodlaha loketní |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2016-12-12
1946 | 1196 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.3.H1 | Motodlaha loketní - 1 |  |  | Hladina 1 | extenze/flexe 0°–135°, pronace/supinace 90° - 0° - 90° |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1947 | 1197 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.4. | Motodlaha kotníková |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2016-12-12
1948 | 1198 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.4.H1 | Motodlaha kotníková - 1 |  |  | Hladina 1 | plantární/ dorsální flexe 40°-0°-30°, inverze/everze 25°-0°-20° |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1949 | 1199 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.5. | Motodlaha zápěstní |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2016-12-12
1950 | 1200 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.5.H1 | Motodlaha zápěstní - 1 |  |  | Hladina 1 | extenze/ flexe 0°-90°, (ulnární dukce 90°, radiální dukce 90°) |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1951 | 1201 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.6. | Motodlaha prstová |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2016-12-12
1952 | 1202 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.6.H1 | Motodlaha prstová - 1 |  |  | Hladina 1 | extenze/ flexe PIP 0°-110°, extenze/ flexe DIP 0°-70° |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1530 | 1203 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Fyzioterapie Prostředky pro oběhovou podporu | T.2.4.5.3. | Přístroje využívající léčebnou metodu hluboké oscilace |  | princip generování oscilací |  |  |  | 2018-03-05
683 | 1204 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Fyzioterapie Prostředky pro oběhovou podporu | T.2.4.5.3.H2. | Přístroje pro terapii pomocí hluboké oscilace - 2 |  |  | Hladina 2 | generování oscilací na principu elektrostatiké přitažlivosti a tření |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1953 | 1205 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5. | Přístroje pro kombinovanou terapii | [5 empty] | 2016-12-12
1954 | 1206 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5.1. | Přístroje pro kombinovanou terapii |  | druhy terapie |  |  |  | 2016-12-12
1955 | 1207 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5.1.H1. | Přístroje pro kombinovanou terapii (kontaktní elektroultrasonoterapie) - 1 |  |  | Hladina 1 | kombinace ultrazvukové léčby (kontinuální i pulzní režim ultrazvuku, alespoň dvě frekvence ultrazvuku, UZ intenzita v kontinuálním režimu alespoň 1,5 W/cm2, v pulzním režimu alespoň 3 W/cm2, ), a elektroterapie (alespoň dvoukanálová elektroléčba, několik druhů elektroléčebných proudů) |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1956 | 1208 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5.1.H2. | Přístroje pro kombinovanou terapii - 2 |  |  | Hladina 2 | kombinace tří a více druhů léčby |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
684 | 1209 | 2 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Doplňkové terapeutické prostředky | T.2.6. | Přístroje pro vertikalizaci | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1531 | 1210 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Doplňkové terapeutické prostředky | T.2.6.1. | Lehátka |  | nosnost, rozsah vertikalizace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
685 | 1211 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Doplňkové terapeutické prostředky | T.2.6.1.H1. | Vertikalizační lehátka - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost alespoň do 150 kg, vertikalizace v rozsahu 0°- 90° |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1532 | 1212 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Stojany/držáky a související prostředky | T.2.6.2. | Stojany |  | nosnost, nastavitelnost, elektrický pohon |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
686 | 1213 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Stojany/držáky a související prostředky | T.2.6.2.H1. | Vertikalizační stojany - 1 |  |  | Hladina 1 | výšková nastavitelnost, nosnost pro dospělé pacienty alespoň 120 kg |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1957 | 1214 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Stojany/držáky a související prostředky | T.2.6.2.H2. | Vertikalizační stojany - 1 |  |  | Hladina 2 | elektrický pohon pro vertikalizaci pacienta do vzpřímené polohy a zpět |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1533 | 1215 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.6.3. | Kombinované přístroje |  | rozsah vertikalizace, nastavitelnost parametrů. Nosnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
687 | 1216 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.6.3.H2. | Kombinované přístroje pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci - 2 |  |  | Hladina 2 | možnost přizpůsobení různým rozměrům nohy, vertikalizace v rozsahu alespoň 0-80°, možnost nastavení zátěže, rozsahu a frekvence pohybu končetin, nosnost alespoň 120 kg |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
688 | 1217 | 2 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1534 | 1218 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.1. | Přístroje pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou |  | nastavitelnost parametrů, monitorace, zpětná vazba |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
689 | 1219 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.1.H3. | Přístroje pro roboticky asistovaný nácvik chůze - 3 |  |  | Hladina 3 | senzory pro zpětnou vazbu, systém podpory těla, monitoring a reporting terapeutických hodnot a výsledků, nastavitelná rychlost, frekence kroku, dělka/ výška kroku, |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1535 | 1220 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1536 | 1221 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.1. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin bez exoskeletu |  | zpětná vazba, bez exoskeletu, měření, nastavení obtížnosti, simulace |  |  |  | 2018-03-05
690 | 1222 | 5 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.1.H3. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin bez exoskeletu - 3 |  |  | Hladina 3 | zpětnovazebný systém pro terapii jemné motoriky bez exoskeletu, měření síly a rozsahu pohybu, nastavení obtížnosti nácviku pohybu, simulace úchopové funkce/pohyb všemi prsty současně i jednotlivě |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1537 | 1223 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.2. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin s exoskeletem |  | zpětná vazba, s exoskeletem, měření, nastavitelnost |  |  |  | 2018-03-05
691 | 1224 | 5 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.2.H3. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin s exoskeletem - 3 |  |  | Hladina 3 | mechanický exoskelet, nastavitelná kompenzace gravitační tíhy paže, snímače pohybu a stisku, zpětnovazebný systém pro hodnocení terapie, nastavitelnost rozsahu cvičení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1538 | 1225 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.3. | Přístroje pro posturografii |  | mechanismus |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
692 | 1226 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.3.H1. | Posturografická plošina - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanická platforma |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2048 | 1227 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.3.H2. | Posturografická plošina - 2 |  |  | Hladina 2 | stabilometrická platforma se SW a integrovanou zpětnou vazbou |  | 2016-12-12 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
693 | 1228 | 2 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8. | Přístroje pro terapii na podkladě analýzy pohybu | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1539 | 1229 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.1. | Dynamické desky |  | senzory, SW pro analýzu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
694 | 1230 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.1.H2. | Dynamické desky - 2 |  |  | Hladina 2 | možnost statického/ dynamického vyšetření, senzory pro měření tlaku, SW pro analýzu silových charakteristik |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1540 | 1231 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.2. | Dynamické chodníky |  | senzory, SW pro analýzu, zpětná vazba |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
695 | 1232 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.2.H3. | Dynamické chodníky - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost analýzy chůze a stoje, senzory pro měření tlaku, SW na analýzu pohybu, zpětná vazba |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
696 | 1233 | 2 | Přístroje pro hydroterapii | T.2.9. | Přístroje pro hydroterapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1541 | 1234 | 3 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1. | Vany | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1542 | 1235 | 4 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.1. | Vany celotělové |  | masážní trysky, teplota, regulace tlaku |  |  |  | 2018-03-05
697 | 1236 | 5 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.1.H1. | Vany celotělové - 2 |  |  | Hladina 2 | zdravotnická vana, ukazatel teploty, masážní trysky, regulace tlaku, hladinové čidlo |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 25.91 | Ocelové sudy a podobné nádoby | 10
1543 | 1237 | 4 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.2. | Vany končetinové |  | masážní trysky, teplota, regulace tlaku |  |  |  | 2018-03-05
698 | 1238 | 5 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.2.H1. | Vany končetinové - 2 |  |  | Hladina 2 | zdravotnická vana, ukazatel teploty, masážní trysky, regulace tlaku, hladinové čidlo |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 25.91 | Ocelové sudy a podobné nádoby | 10
699 | 1239 | 1 | Podpora a udržování životních funkcí | T.3. | Podpora a udržování životních funkcí | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
700 | 1240 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém | T.3.1. | Přístroje pro podporu a udržování respiračního systému | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
701 | 1241 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1. | Přístroje pro konvenční ventilaci | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1544 | 1242 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.1. | Přístroje pro konvenční ventilaci transportní |  | baterie, vstup O2, rozměry |  |  |  | 2018-03-05
702 | 1243 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.1.H1. | Ventilátory transportní - 1 |  |  | Hladina 1 | baterie, nezávislost na vzduchu (píst, turbína), nízkotlaký vstup O2, kompatní rozměry |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
1545 | 1244 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2. | Přístroje pro dlouhodobou umělou plicní ventilaci |  | režimy, křivky, monitorace, volba typu pacienta, nastavení, spirometrie, měření |  |  |  | 2018-03-05
703 | 1245 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2.H1. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci - 1 |  |  | Hladina 1 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
704 | 1246 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2.H2. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci - 2 |  |  | Hladina 2 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2, možnost zvolit typ pacienta: Dospělý nebo Dítě, rozsah nastavení dechového objemu minimálně 50 ml až 2000 ml, spirometrie, Režim CPAP |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
705 | 1247 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2.H3. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci - 3 |  |  | Hladina 3 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2, možnost zvolit typ pacienta: Dospělý/Dítě/Novorozenec, spirometrie, režim CPAP, rozsah nastavení dechového objemu minimálně 2 ml až 2500 ml, měření Flow u pacienta, režim TCPLV(Time-Cycled Pressure-Limited Ventilation, měření CO2 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
1546 | 1248 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Pro domácí použití | T.3.1.1.3. | Přístroje pro domácí umělou plicní ventilaci |  | baterie, vstup O2, režimy |  |  |  | 2018-03-05
706 | 1249 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Pro domácí použití | T.3.1.1.3.H1. | Ventilátory pro domácí péči - 1 |  |  | Hladina 1 | baterie, nízkotlaký vstup O2, nezávislost na vzduchu (píst, turbína), režimy řízené ventilace a tlakové podpory |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
707 | 1250 | 3 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace | T.3.1.2. | Přístroje pro nekonvenční ventilaci | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1547 | 1251 | 4 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.1. | Přístroje pro vysokofrekvenční oscilační ventilaci |  | režim nádech/výdech |  |  |  | 2018-03-05
708 | 1252 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.1.H1. | Ventilátory vysokofrekvenční (oscilační) - 1 |  |  | Hladina 1 | aktivní nádech+výdech |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
1548 | 1253 | 4 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2. | Přístroje pro vysokofrekvenční tryskovou ventilaci |  | frekvence dechů |  |  |  | 2018-03-05
709 | 1254 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2.H1. | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 1 |  |  | Hladina 1 | normofrekvence do 180 /min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
710 | 1255 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2.H2. | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 2 |  |  | Hladina 2 | normofrekvence nad 180 /min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
1959 | 1256 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2.H3. | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 3 |  |  | Hladina 3 | normofrekvence HF až 1800 / min překrytá vysokofrekvenční (VF) a nízkofrekvenční (NF) trysková ventilace, měření tlaku v dýchacím traktu, měření etCO2 a FIO2, mód pro bezpečné použití laseru |  | 2016-12-12 |  |  |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
2049 | 1257 | 4 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.3. | Ventilátory kyrasové |  | velikost pacienta, režimy, inspirační tlak, exspirační tlak, frekvence |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
711 | 1258 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3. | Přístroje pro eliminaci CO2 | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1549 | 1259 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.1. | Přístroje pro pasivní eliminaci CO2 |  | systém |  |  |  | 2018-03-05
712 | 1260 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.1.H1. | Zařízení pro pasivní eliminaci CO2 - 1 |  |  | Hladina 1 | systém Artérie->Véna |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1550 | 1261 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.2. | Přístroje pro aktivní eliminaci CO2 |  | systém |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-11-02
713 | 1262 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.2.H2. | Zařízení pro aktivní eliminaci CO2 - 2 |  |  | Hladina 2 | systém Véna->Véna |  | 2016-12-12 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2050 | 1263 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.4. | Přístroje pro podporu expektorace |  | princyp, velikost a způsob použití aplikátoru, dodávaná energie |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2059 | 1264 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.5. | High-Flow Nasal Oxygen | HFNO | Doplnění technických parametrů |  |  |  | 2020-12-07 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
714 | 1265 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém | T.3.2. | Přístroje pro podporu a udržování oběhového systému | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
715 | 1266 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný | T.3.2.1. | Systémy pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1551 | 1267 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.1. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh |  | součásti - pumpy, výměník, oxygenátor |  |  |  | 2018-03-05
716 | 1268 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.1.H1. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh - 1 |  |  | Hladina 1 | válečkové pumpy, tepelný výměník, oxygenátor |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
717 | 1269 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.1.H2. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh - 2 |  |  | Hladina 2 | centrifugální pumpy, tepelný výměník, oxygenátor |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1552 | 1270 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.2. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci |  | součásti - pumpy, výměník, oxygenátor |  |  |  | 2018-03-05
718 | 1271 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.2.H1. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci - 1 |  |  | Hladina 1 | válečková pumpa, tepelný výměník, oxygenátor |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
719 | 1272 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.2.H2. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci - 2 |  |  | Hladina 2 | centrifugální pumpa, tepelný výměník, oxygenátor, možnost V-A/V-V zavedení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1553 | 1273 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.1.3. | Autotransfuzní systémy |  | otáčky centrifugy, průtok peristaltické pumpy, počet vakuových pump |  |  |  | 2018-03-05
720 | 1274 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.1.3.H1. | Přístroje autotransfuzní CELL SAVER (pozn. při velkých ztrátách krve) - 1 |  |  | Hladina 1 | max, 2500 ot/min; max. 500 ml/min, 1 vakuová pumpa |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1960 | 1275 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.1.3.H2. | Přístroje autotransfuzní CELL SAVER (pozn. při velkých ztrátách krve) - 2 |  |  | Hladina 2 | až 5600 ot/min; až 1000 ml/min; min. 2 vakuové pumpy |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1554 | 1276 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.2. | Systémy intraaortální balonové kontrapulzace |  | rychlost kontrapulzačních cyklů, velikost a materiál balonku |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
721 | 1277 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.2.H1. | Systémy pro intraaortální balonovou kontrapulzaci - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
722 | 1278 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3. | Defirilátory | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1555 | 1279 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1. | Defibrilátory manuální |  | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy |  |  |  | 2018-03-05
723 | 1280 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1.H1. | Defibrilátory základní manuální - 1 |  |  | Hladina 1 | monofázický/bifázický, snímání EKG |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
724 | 1281 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1.H2. | Defibrilátory základní manuální - 2 |  |  | Hladina 2 | bifázický, snímání EKG, synchronizace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
725 | 1282 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1.H3. | Defibrilátory základní manuální - 3 |  |  | Hladina 3 | bifázický, snímání EKG, synchronizace, možnost připojit nalepovací elektrody+režim kardiostimulace, AED |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1556 | 1283 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.2. | Defibrilátory automatické | AED | Hlasová a obrazová nápověda, bifázický výboj |  |  |  | 2018-03-05
726 | 1284 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.2.H1. | Defibrilátory automatické - 1 | AED |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1557 | 1285 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3. | Kombinované přístroje - defibrilátor s monitorem |  | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy |  |  |  | 2018-03-05
727 | 1286 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H1. | Defibrilátor/monitor - 1 |  |  | Hladina 1 | monofázický/bifázický, snímání EKG3/5 + SpO2, synchronizace, tisk křivek |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
728 | 1287 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H2. | Defibrilátor/monitor - 2 |  |  | Hladina 2 | bifázický, snímání EKG3/5 + SpO2 + NIBP, synchronizace, tisk křivek |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
729 | 1288 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H3. | Defibrilátor/monitor - 3 |  |  | Hladina 3 | kombinace T.3.2.3.1.T+T.3.2.3.3.S, snímání vydechovaného CO2, snímání CO prstovým saturačním čidlem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1558 | 1289 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí | T.3.2.4. | Přístroje pro mechanizovanou kompresi hrudníku |  | frekvence kompresí, hloubka komprese hrudníku, režim komprese |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
730 | 1290 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí | T.3.2.4.H1. | Systém pro komprese hrudníku - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
731 | 1291 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5. | Kardiostimulátory | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1559 | 1292 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.1. | Kardiostimulátory jednodutinové externí |  | rozsah stimulační frekvence, polarita, režimy stimulace |  |  |  | 2018-03-05
732 | 1293 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.1.H1. | Kardiostimulátory jednodutinové externí - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1560 | 1294 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.2. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí |  | rozsah stimulační frekvence, polarita, režimy stimulace, technologie |  |  |  | 2018-03-05
733 | 1295 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.2.H1. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí - 1 |  |  | Hladina 1 | analogový |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
734 | 1296 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.2.H2. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
735 | 1297 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky | T.3.2.5.3. | Kardiostimulátory transesofageální |  | nedostatek informací |  |  |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
736 | 1298 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky | T.3.2.5.4. | Kardiostimulátory transthorakální (součástí defibrilátoru T.3.2.3.1.) |  | vysoké napětí, doba impulzu |  |  |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
737 | 1299 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3. | Přístroje pro dialýzu | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1561 | 1300 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3.1. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu |  | příprava roztoku v přístroji, aplikace při chronické dialýze, extrakorporální aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
738 | 1301 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3.1.H1. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu - 1 |  |  | Hladina 1 | standardní dialýza (HD) |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
739 | 1302 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3.1.H2. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu - 2 |  |  | Hladina 2 | standardní dialýza (HD) + hemodiafiltrace (HDF) |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1562 | 1303 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.2. | Hemodialyzační přístroje pro kontinuální dialýzu |  | použití roztoků z vaků, aplikace při akutní dialýze, extrakorporální aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
740 | 1304 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.2.H2. | Hemodialyzační přístroje pro kontinuální dialýzu - 2 |  |  | Hladina 2 | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1563 | 1305 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.3. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu |  | použití roztoků z vaků, aplikace při domácí dialýze, intrakorporální aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
741 | 1306 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.3.H1. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu - 1 |  |  | Hladina 1 | ruční, ohřev |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
742 | 1307 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.3.H2. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu - 2 |  |  | Hladina 2 | elektronické řízení |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1564 | 1308 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.4. | Přístroje pro hemodiafiltraci/vysokoobjemovou hemodiafiltraci |  | kontrukce zařízení, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 | 2019-08-30 | 2018-03-05
2051 | 1309 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.4.H1. | Přístroje hemodiafiltrační - 1 |  |  | Hladina 1 | vzduchovody, resusitační vak, masky |  | 2016-12-12 | 2019-08-30 | 2016-12-12
743 | 1310 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.4.H3. | Přístroje hemodiafiltrační - 3 |  |  | Hladina 3 | kombinace T.3.3.1 + T.3.3.2, high flux dialyzátor, konvekce/difuze |  | 2016-12-12 | 2019-08-30 | 2016-12-12
2058 | 1311 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.4. | Kontinuální náhrada funkce ledvin | CRRT | Doplnění technických parametrů |  |  |  | 2020-12-07 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1565 | 1312 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.5. | Přístroje plazmaferetické |  | odstředění plazmy membránové / centrifugační |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
2028 | 1313 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.5.H2. | Přístroje plazmaferetické - 2 |  |  | Hladina 2 | odběr nebo náhrada plazmy |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
744 | 1314 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.5.H3. | Přístroje plazmaferetické - 3 |  |  | Hladina 3 | multifunkční přístroj,výroba trombocitárních koncentrátů do náhradního roztoku |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1566 | 1315 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.6. | Přístroje hemoadsorbční |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
745 | 1316 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.6.H3. | Přístroje hemoadsorbční - 3 |  |  | Hladina 3 | separace a adsorpce frakcionované plasmy, imunoadsobční automat pomocí kolony |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
746 | 1317 | 3 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7. | Přístroje pro úpravu vody | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1567 | 1318 | 4 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1. | Úpravny vody stabilní |  | průtok |  |  |  | 2018-03-05
747 | 1319 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1.H1. | Úpravny vody stabilní pro více HD přístrojů - 1 |  |  | Hladina 1 | 500l/hod, reversní osmóza |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
2029 | 1320 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1.H2. | Úpravny vody stabilní pro více HD přístrojů - 2 |  |  | Hladina 2 | > 500l/hod, úpravna, reversní osmóza |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1568 | 1321 | 4 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2. | Úpravny vody mobilní |  | průtok |  |  |  | 2018-03-05
748 | 1322 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2.H1. | Úpravny vody mobilní pro 1 HD přístroj - 1 |  |  | Hladina 1 | < 80l/hod, reversní osmóza, mobilní |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
749 | 1323 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2.H2. | Úpravny vody mobilní pro 2 a více HD přístrojů - 2 |  |  | Hladina 2 | 80 - 500 l/hod, reversní osmóza, mobilní |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
750 | 1324 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4. | Hyperbarické kyslíkové komory | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1569 | 1325 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.1. | Hyperbarické kyslíkové komory přenosné |  | přetlak |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
751 | 1326 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.1.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory přenosné - 1 |  |  | Hladina 1 | přetlak do 0,15 MPa |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1570 | 1327 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární |  | přetlak |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
752 | 1328 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární s přechodovou komorou - 1 |  |  | Hladina 1 | přetlak > 0,15 MPa a < 0,5MPa, *cena se odvíjí také od velikosti komory / počet míst |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
753 | 1329 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2.H2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární s přechodovou komorou - 2 |  |  | Hladina 2 | přetlak >0,5 Mpa, *cena se odvíjí také od velikosti komory / počet míst |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1571 | 1330 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.3. | Hyperbarické kyslíkové komory - transportní (vozidla) |  | přetlak |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
754 | 1331 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.3.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory - transportní - 1 |  |  | Hladina 1 | přetlak > 0,15 MPa |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
755 | 1332 | 1 | Přístroje malé terapeutické všeobecné | T.4. | Přístroje malé terapeutické všeobecné | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
756 | 1333 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin | T.4.1. | Přístroje malé terapeutické všeobecné pro dodávání tekutin | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
757 | 1334 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin | T.4.1.1. | Infuzní technika | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1572 | 1335 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1. | Dávkovače |  | přesnost, zobrazování hodnot, velikost vložené stříkačky, nastavitelné parametry, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí |  |  |  | 2018-03-05
758 | 1336 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1.H1. | Dávkovače lineární - 1 |  |  | Hladina 1 | přesnost alespoň +/- 2,5%, hodnoty zobrazené na displeji, možnost vložení 20 ml i 50 ml stříkačky, nastavitelné vypínací tlaky ve 3 úrovních, rozsah rychlosti 0,1-99,9 ml/hod, s krokem 0,1 ml/hod |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
759 | 1337 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1.H2. | Dávkovače lineární - 2 |  |  | Hladina 2 | přesnost lepší než 2,5%, nastavitelné vypínací tlaky ve více než 3 úrovních, možnost vložení stříkačky velikosti od 2 ml, krok rychlosti dávkování 0,01 ml/hod, rozsah rychlosti 0,1-200 ml/hod |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
760 | 1338 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1.H3. | Dávkovače lineární - 3 |  |  | Hladina 3 | knihovna léčiv, možnost připojení do nemocničního systému - sběr dat, možnost výpisu historie událostí, možnost ručního nastavení bolusu, rozsah rychlosti min. 0,1-200 ml/hod |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1573 | 1339 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Pumpy a související prostředky Pumpy Infuzní pumpy | T.4.1.1.2. | Infuzní pumpy |  | nastavitelné parametry, zobrazování hodnot, automatické výpočty, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí |  |  |  | 2018-03-05
761 | 1340 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Pumpy a související prostředky Pumpy Infuzní pumpy | T.4.1.1.2.H1. | Infuzní pumpy - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelné vypínací tlaky ve dvou úrovních, hodnoty na displeji, automatický výpočet rychlosti dávky, možná rychlost dávkování do 1000 ml/hod., krok 0,1 ml/hod |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
762 | 1341 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Pumpy a související prostředky Pumpy Infuzní pumpy | T.4.1.1.2.H3. | Infuzní pumpy - 3 |  |  | Hladina 3 | nastavitelné vypínací tlaky ve více než 2 úrovních, knihovna léčiv, možnost připojení do nemocničního systému - sběr, možná rychlost dávkování nad 1000 ml/hod., s krokem 0,01 ml/hod, možnost výpisu historie událostí |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1574 | 1342 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Manžety a související prostředky Manžety | T.4.1.1.3. | Manžety infuzní |  | použitý materiál, bezpečnostní a měřicí prvky |  |  |  | 2018-03-05
763 | 1343 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Manžety a související prostředky Manžety | T.4.1.1.3.H1. | Manžety přetlakové - 1 |  |  | Hladina 1 | indikátor tlaku, materiál odolný proti prasknutí, bezpečnostní ventil proti nežádoucímu přetlaku, balonek |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 13.96.16 | Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prose vání a filtračních plachetek) | 10
764 | 1344 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Manžety a související prostředky Manžety | T.4.1.1.3.H3. | Manžety přetlakové - 3 |  |  | Hladina 3 | hodinkový manometr, transparentní síťka pro lepší čtení úrovně v sáčku |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 13.96.16 | Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prose vání a filtračních plachetek) | 10
1575 | 1345 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.4. | Ohřívače infuzních roztoků, krve |  | nastavitelná teplota, jisticí a alarmovací prvky |  |  |  | 2018-03-05
765 | 1346 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.4.H1. | Ohřívače infuzních roztoků a/nebo krve - 1 |  |  | Hladina 1 | pevně nastavená teplota 38 °C, jištění proti přehřátí |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10
766 | 1347 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.4.H2. | Ohřívače infuzních roztoků a/nebo krve - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelná teplota alespoň od 37-41 °C, s krokem alespoň 0,5 °C, alarm vysoké a nízké teploty |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10
1576 | 1348 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5. | Rozmrazovací zařízení |  | nastavitelné parametry, jisticí prvky, počet vaků, kombinace režimů, způsob ohřevu, přednastavené protokoly, tiskárna, řízení procesu |  |  |  | 2018-03-05
767 | 1349 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5.H1. | Rozmrazovače krevní plazmy - 1 |  |  | Hladina 1 | z -30 °C na 37 °C ohřátí do max. 40 min., kontrola teploty, jištění proti přehřátí, vodní lázeň, kapacita alespoň 3 vaky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10
768 | 1350 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5.H2. | Rozmrazovače krevní plazmy - 2 |  |  | Hladina 2 | kombinace rozmazovače a ohřevu, možnost nastavení teploty a času, suchý ohřev |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10
769 | 1351 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5.H3. | Rozmrazovače krevní plazmy - 3 |  |  | Hladina 3 | přednastavené protokoly rozmražování /ohřevu, připojení tiskárny (evnt. Čtečka čárových kódů), tisk protokolu, doložitelný proces rozmražení, ohřevu, možnost vizuální kontroly během ohřevu, řízení ohřevu podle aktuální teploty transfuzního přípravku, kapacita min. 4 vaky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10
770 | 1352 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky | T.4.1.2. | Odsávačky | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1577 | 1353 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky | T.4.1.2.1. | Odsávačky ejektorové |  | připojení, regulace, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
771 | 1354 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.1.H1. | Odsávačky ejektorové - 1 |  |  | Hladina 1 | připojení do centrálního rozvodu vzduchu, možnost regulovat sací podtlak, ukazatel tlaku, bakteriální filtr, nádobka na sekret |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1578 | 1355 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.2. | Odsávačky vakuové |  | připojení, regulace, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
772 | 1356 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.2.H1. | Odsávačky pro zapojení do centrálního rozvodu vakua - 1 |  |  | Hladina 1 | připojení do centrálního rozvodu vakua, možnost regulovat sací podtlak, ukazatel tlaku, bakteriální filtr |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
773 | 1357 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.2.H3. | Odsávačky pro zapojení do centrálního rozvodu vakua - 3 |  |  | Hladina 3 | stop ventil |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1579 | 1358 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3. | Odsávačky elektrické | [5 empty] | 2018-03-05
1580 | 1359 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.1. | Odsávačky elektrické pro občasný provoz |  | regulace, sací výkon |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
774 | 1360 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.1.H2. | Odsávačky elektrické pro občasný provoz - 2 |  |  | Hladina 2 | regulace podtlaku, manometr, max. sací výkon alepoň 20 l/ min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1581 | 1361 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.2. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz |  | režim provozu, hlučnost, regulace, sací výkon, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
775 | 1362 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.2.H2. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz - 2 |  |  | Hladina 2 | nepřetržitý provoz (24 hod/ 7 dní v týdnu), plynulá regulace podtlaku, hlučnost do 60 dB, manometr, ochrana proti přesátí |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
776 | 1363 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.2.H3. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz - 3 |  |  | Hladina 3 | hlučnost do 40 dB, max. sací výkon nad 40 l/min, eurolišta pro umístění příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1582 | 1364 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.3. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku |  | regulace, provoz |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
777 | 1365 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.3.H2. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku pro drenáže - 2 |  |  | Hladina 2 | jemná regulace podtlaku, limitní vodní ventil |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
778 | 1366 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.3.H3. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku pro drenáže - 3 |  |  | Hladina 3 | nepřetržitý provoz, tichý chod bez vibrací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1583 | 1367 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.4. | Odsávačky manuální |  | pohon, jistící prvky, sací výkon, způsob dezinfekce |  |  |  | 2018-03-05
779 | 1368 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.4.H1. | Odsávačky manuální - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanický ruční pohon, ochrana proti přeplnění, max. sací výkon 15-59 l/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
780 | 1369 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.4.H3. | Odsávačky manuální - 3 |  |  | Hladina 3 | mechanický pohon pomocí pedálu, možnost autoklávovat, max. sací výkon ≥ 60 l/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1584 | 1370 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.5. | Odsávačky bateriové |  | jisticí prvky, sací výkon, regulace, ukazatele, vlastnosti |  |  |  | 2018-03-05
781 | 1371 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.5.H2. | Odsávačky bateriové - 2 |  |  | Hladina 2 | pojistka proti přetečení, bakteriální filtr, regulace podtlaku, ukazatel odsávání, max.sací výkon od 15 do 20 l/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
782 | 1372 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.5.H3. | Odsávačky bateriové - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost plynulé regulace podtlaku, manometr, kompaktní bez nutnosti použití adaptéru, max. sací výkon větší než 20 l/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
783 | 1373 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie | T.4.2. | Přístroje pro aerosolovou a kyslíkovou terapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
784 | 1374 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1. | Nebulizátory | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1585 | 1375 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1. | Nebulizátory studené | [5 empty] | 2018-03-05 | [7 empty] | 10
1780 | 1376 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.1. | Nebulizátory kompresorové, tryskové |  | regulace, nastavitelnost parametrů, příslušenství |  |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15 | [5 empty] | 10
785 | 1377 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.1.H1. | Nebulizátory kompresorové, tryskové - 1 |  |  | Hladina 1 | regulace koncentace, nastavení průtoku, možnost připojení aerosolové hadice s maskou |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1586 | 1378 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.2. | Nebulizátory ultrazvukové | UZ nebulizátory | nastavitelnost parametrů, režim, regulace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
786 | 1379 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.2.H1. | Nebulizátory ultrazvukové - 1 | UZ nebulizátory |  | Hladina 1 | tichý chod, nastavitelný průtok vzduchu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
787 | 1380 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.2.H3. | Nebulizátory ultrazvukové - 3 | UZ nebulizátory |  | Hladina 3 | dlouhodobý chod, regulace nebulizačního výkonu, nastavení času nebulizace |  | 2016-12-12 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1587 | 1381 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.2. | Nebulizátory tepelné |  | regulace, nastavitelnost parametrů, monitorace, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
788 | 1382 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.2.H1. | Nebulizátory tepelné - 1 |  |  | Hladina 1 | regulace koncentrace, nastavitelná teplota topné desky alespoň ve 3 stupních, průtokoměr, možnost připojení mikronebulizační komůrky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
789 | 1383 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.2.H3. | Nebulizátory tepelné - 3 |  |  | Hladina 3 | monitorace teploty, plynulá regulace ohřátí, displej |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1588 | 1384 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2. | Zvlhčovače |  | režim, příslušenství, nastavitelnost parametrů, způsob dezinfekce, monitorace, regulace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
790 | 1385 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2.H1. | Zvlhčovače kyslíkové - 1 |  |  | Hladina 1 | studený, součástí průtokoměr, možnost připojení inhalační masky v různém provedení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
791 | 1386 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2.H2. | Zvlhčovače kyslíkové - 2 |  |  | Hladina 2 | tepelný, nastavitelná teplota (min ve 3 úrovních), komora autoklávovatelná, možnost připojení mikronebulizační komůrky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
792 | 1387 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2.H3. | Zvlhčovače kyslíkové |  |  | Hladina 3 | displej, monitorace teploty, plynulá regulace ohřátí |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2052 | 1388 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.3. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátorů |  | režim, příslušenství, nastavitelnost parametrů, způsob dezinfekce, monitorace, regulace |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
2053 | 1389 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.3.H1. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátorů - 1 |  |  | Hladina 1 | monitorace teploty, regulace ohřátí |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2054 | 1390 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.3.H2. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátor - 2 |  |  | Hladina 2 | displej, monitorace teploty, průtoku, FiO2, regulace ohřátí, regulace průtoku |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1589 | 1391 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4. | Inhalátory |  | délka použití, příslušenství, regulace, nastavitelnost parametrů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-10-26
793 | 1392 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4.H1. | Inhalátory - 1 |  |  | Hladina 1 | krátkodobé použití, vhodné k inhalici léků |  | 2016-12-12 |  | 2020-10-26 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
794 | 1393 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4.H2. | Inhalátory - 2 |  |  | Hladina 2 | dlouhodobé použití, součástí mikronebulizační set na léky, regulace průtok vzduchu |  | 2016-12-12 |  | 2020-10-26 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
795 | 1394 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4.H3. | Inhalátory - 3 |  |  | Hladina 3 | nastavení času inhalace, nastavitelný nebulizační výkon |  | 2016-12-12 |  | 2020-10-26 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2055 | 1395 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Prostorové dezinfektory | T.4.2.5. | Prostorové dezinfektory nebulizační |  | množství přečerpaného vzduchu /min, účinnost |  |  |  | 2020-10-26 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2056 | 1396 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Prostorové dezinfektory | T.4.2.6. | Prostorové dezinfektory světelné (UV) |  | dosah, rychlost dezinfekce /m2, účinnost |  |  |  | 2020-10-26 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
796 | 1397 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory | T.4.3. | Prostředky pro resuscitaci | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1590 | 1398 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1. | Ambuvaky |  | regulační prvky, ochranné prvky, příslušenství, způsob dezinfekce, konstrukce zařízení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
797 | 1399 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1.H1. | Ambuvaky - 1 |  |  | Hladina 1 | konektor umožňující resuscitaci z různých směrů, regulační ventil pro nastavení přívodu kyslíku, antibakteriální filtr, pro opakované použití |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
798 | 1400 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1.H2. | Ambuvaky - 2 |  |  | Hladina 2 | pacientský ventil s pojistným přetlakovým ventilem, možnost připojení kyslíkového rezervoáru přímo na pacientský ventil, rezervoár kyslíku, přípojka medicinálního plynu, autoklávovatelný |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
799 | 1401 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1.H3. | Ambuvaky - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost připojení PEEP ventilu, dvouplášťová stavba |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1591 | 1402 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2. | Resuscitační přístroje |  | způsob komprese, konstrukce zařízení, záznam |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
800 | 1403 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2.H1. | Resuscitační přístroje automatické - 1 |  |  | Hladina 1 | automatické stlačování hrudníku, mobilní provedení, jednoduchá obsluha |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
801 | 1404 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2.H2. | Resuscitační přístroje automatické - 2 |  |  | Hladina 2 | aktivní komprese i dekomrese |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
802 | 1405 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2.H3. | Resuscitační přístroje automatické - 3 |  |  | Hladina 3 | záznamové zařízení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
803 | 1406 | 3 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3. | Laryngoskopy, příslušenství larygoskopu | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1592 | 1407 | 4 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1. | Rukojeti laryngoskopu |  | kompatibilita, způsob dezinfekce, kontrukce rukojeti, zobrazovací zařízení |  |  |  | 2018-03-05
804 | 1408 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1.H1. | Rukojeti laryngoskopu - 1 |  |  | Hladina 1 | standard, se zdrojem energie pro žárovku, kompatibilita se všemi běžnými výrobci lžic, autoklávovatelná |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
805 | 1409 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1.H2. | Rukojeti laryngoskopu - 2 |  |  | Hladina 2 | rukojeť s LED pro lžíce s vláknovou optikou, kompatibilita se všemi běžnými výrobci lžic s vláknovou optikou |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
806 | 1410 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1.H3. | Rukojeti laryngoskopu - 3 |  |  | Hladina 3 | s integrovanám zobrazovacím zařízením |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1593 | 1411 | 4 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2. | Lžíce laryngoskopu |  | způsob dezinfekce, konstrukce zařízení, odolnost |  |  |  | 2018-03-05
807 | 1412 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2.H1. | Lžíce laryngoskopu - 1 |  |  | Hladina 1 | s vestavěnou žárovkou, autoklávovatelné |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
808 | 1413 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2.H2. | Lžíce laryngoskopu - 2 |  |  | Hladina 2 | pro studené světlo LED, optická vlákna, odolnost proti odleskům |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
809 | 1414 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2.H3. | Lžíce laryngoskopu - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost propojení s videlaryngoskopem, na konci lžíce snímací čip, čočka odolná proti mlžení, LED zdroj světla |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
810 | 1415 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace | T.4.3.4. | Resuscitační soupravy |  | dílčí součásti |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1961 | 1416 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace | T.4.3.4.H1. | Resuscitační soupravy - 1 |  |  | Hladina 1 | vzduchovody, resusitační vak, masky |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
811 | 1417 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace | T.4.3.4.H3. | Resuscitační soupravy - 3 |  |  | Hladina 3 | kyslíková lahev, zvlhčovač, odsávačka |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1594 | 1418 | 3 | Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace Ventily a související prostředky Ventily | T.4.3.5. | Ventily k ručním resuscitátorům a ventilátorům | Ventily k ručním resuscitátorům a ventilátorům | způsob dezinfekce, nastavitelnost parametrů, kompatibilita |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
812 | 1419 | 4 | Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace Ventily a související prostředky Ventily | T.4.3.5.H1. | Ventily - ventilační režim Pozitivního end-expiračního tlaku - 1 | Ventily PEEP |  | Hladina 1 | pro opakované použití - autoklávovatelný, nastavitelná hodnota 10 cm H2O, možnost použití s ručním resuscitátorem, ventilátorem, anesteziolog. přítrojem, cPAPem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
813 | 1420 | 4 | Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace Ventily a související prostředky Ventily | T.4.3.5.H3. | Ventily - ventilační režim Pozitivního end-expiračního tlaku - 2 | Ventily PEEP |  | Hladina 2 | nastavitelná hodnota alespoň do 20 cm H2O |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
814 | 1421 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5. | Přístroje a pomůcky pro manipulaci s pacientem | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
815 | 1422 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1. | Matrace (podložka) s preventivním a léčebným účinkem | [5 empty] | 2016-12-12
1595 | 1423 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1. | Matrace antidekubitní | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1596 | 1424 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1. | Matrace antidekubitní pasivní |  | stupeň dekubitů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
816 | 1425 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1.H1. | Matrace antidekubitní pasivní - 1 |  |  | Hladina 1 | pro nízké riziko vzniku dekubitů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.22.18 | Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení | 15
817 | 1426 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1.H2. | Matrace antidekubitní pasivní - 2 |  |  | Hladina 2 | pro střední riziko vzniku dekubitů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.22.18 | Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení | 15
818 | 1427 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1.H3. | Matrace antidekubitní pasivní - 3 |  |  | Hladina 3 | pro vysoké riziko vzniku dekubitů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.22.18 | Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení | 15
1597 | 1428 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2. | Matrace antidekubitní aktivní |  | nastavitelnost/přepínání parametrů/režimů, stupeň dekubitů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
819 | 1429 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2.H1. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní - 1 |  |  | Hladina 1 | statické nastavení tlaku v komorách dle potřeb pacienta |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
820 | 1430 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2.H2. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní - 2 |  |  | Hladina2 | pro nižší stupeň dekubitů, aktivní režim přepínání tlaků v komorách |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
821 | 1431 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2.H3. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní - 3 |  |  | Hladina3 | pro vyšší stupeň dekubitů, možnost přepínat mezi alespoň 2 režimy - statický režim s konstantně nízkým tlakem, nebo aktivní 2 a více komorový režim |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1598 | 1432 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.2. | Matrace pro hojení ran po popáleninách |  | výplň |  |  |  | 2018-03-05
822 | 1433 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.2.H2. | Matrace pro hojení ran po popáleninách - 2 |  |  | Hladina 2 | gelové, event. použití klasického antidekubitního nebo fluidního lůžka |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1599 | 1434 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.3. | Matrace vakuové |  | propustné pro RTG záření, počet komor v matraci, vlastnosti zařízení, povrchová údržba/čištění |  |  |  | 2018-03-05
823 | 1435 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.3.H1. | Matrace vakuové - 1 |  |  | Hladina 1 | propustné pro RTG záření, jednokomorová matrace, vysoká stabilita nafouknutí, celoomyvatelný povrch |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
824 | 1436 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.3.H2. | Matrace vakuové - 2 |  |  | Hladina 2 | vícekomorová matrace, systém chránící pacienta před otlaky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1600 | 1437 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4. | Matrace výhřevné |  | vlastnosti zařízení, konstrukce zařízení, nastavitelnost parametrů, ochranné prvky, snímače |  |  |  | 2018-03-05
825 | 1438 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4.H1. | Matrace výhřevné - 1 |  |  | Hladina 1 | podložka se zabudovaným výhřevným systémem, aktivní regulace teploty pro uddržení požadované hodnoty, nízké napájecí napětí, ochrana proti přehřátí, plynule nastavitelná teplota |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
826 | 1439 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4.H2. | Matrace výhřevné - 2 |  |  | Hladina 2 | podložka kam je vháněn horký vzduch nebo voda, rovnoměrné ohřátí po celé délce, nastavitelná teplota v několika úrovní, ochrana proti přehřátí, teplotní snímače - udržení požadované teploty |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
827 | 1440 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4.H3. | Matrace výhřevné - 3 |  |  | Hladina 3 | plynule nastavitelná teplota |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1601 | 1441 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2. | Zařízení pro manipulaci s pacientem |  | konstrukce zařízení, nosnost, nouzový režim |  |  |  | 2018-03-05
828 | 1442 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2.H1. | Zařízení pro manipulaci s pacientem - 1 |  |  | Hladina 1 | kluzné podložky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
829 | 1443 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2.H2. | Zařízení pro manipulaci s pacientem - 2 |  |  | Hladina 2 | stropní závěsný zvedák, nosnost alespoň 150 kg, nouzové zastavení/spuštění, kolejnicový systém |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
830 | 1444 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2.H3. | Zařízení pro manipulaci s pacientem - 3 |  |  | Hladina 3 | mobilní zvedák, nosnost alespoň 150 kg, nouzové zastavení/spuštění, podvozek s alespoň 4 kolečky (alespoň 2 bržděná) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1602 | 1445 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Pomocné výrobky pro osobní mobilitu Zvedací systémy pro pacienty | T.4.5.3. | Zvedací zařízení pro pacienty s poraněním páteře |  | kontrukce zařízení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
831 | 1446 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Pomocné výrobky pro osobní mobilitu Zvedací systémy pro pacienty | T.4.5.3.H1. | Scoop rámy - 1 |  |  | Hladina 1 | lehký, pevný materiál, rám rozpojitelný na 2 poloviny, nastavitelná délka |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1603 | 1447 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Lůžka a související prostředky Lůžka | T.4.5.4. | Lůžka |  | fluidizace keramické mikrosféry, nastavitelnost parametrů, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
833 | 1448 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Lůžka a související prostředky Lůžka | T.4.5.4.H3. | Lůžka speciální (provzdušňovaná, fluidní, aj.) - 3 |  |  | Hladina 3 | fluidizace keramické mikrosféry, nastavitelná teplota, pacientská váha |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
834 | 1449 | 1 | Vybavení operačních sálů | T.5. | Vybavení operačních sálů | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
835 | 1450 | 2 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1. | Operační stoly | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1604 | 1451 | 3 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1. | Operační stoly systémové | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1605 | 1452 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.1. | Operační stoly systémové, mechanicky polohovatelné |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  |  | 2018-03-05
836 | 1453 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.1.H1. | Operační stoly systémové, mechanicky polohovatelné - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1606 | 1454 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  |  | 2018-03-05
837 | 1455 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2.H1. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
838 | 1456 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2.H2. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou - 2 |  |  | Hladina 2 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
839 | 1457 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2.H3. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou - 3 |  |  | Hladina 3 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1607 | 1458 | 3 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2. | Operační stoly mobilní | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1608 | 1459 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.1. | Operační stoly mobilní, mechanicky polohovatelné |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  |  | 2018-03-05
840 | 1460 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.1.H1. | Operační stoly mobilní, mechanicky polohovatelné - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1609 | 1461 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  |  | 2018-03-05
841 | 1462 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2.H1. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
842 | 1463 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2.H2. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné - 2 |  |  | Hladina 2 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
843 | 1464 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2.H3. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné - 3 |  |  | Hladina 3 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
844 | 1465 | 2 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2. | Systémy pro zahřívání pacientů | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1610 | 1466 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2.1. | Systémy s teplovodním ohřevem | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
845 | 1467 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Matrace | T.5.2.1.1. | Ohřívací zařízení nepřímá s teplovodním ohřevem (matrace) |  | Parametry nestanoveny |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1611 | 1468 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2.2. | Systémy s elektrickým ohřevem | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
846 | 1469 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Podložky | T.5.2.2.1. | Ohřívací podložky elektrické |  | Elektrické parametry, příslušenství |  | regulace výkonu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1612 | 1470 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2.3. | Systémy teplovzdušné | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
847 | 1471 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Ohřívače a související prostředky | T.5.2.3.1. | Ohřívací zařízení teplovzdušná |  | Elektrické a pneumatické parametry, příslušenství |  | regulace průtoku vzduchu, regulace teploty, příslušenství |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1613 | 1472 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Ohřívače a související prostředky | T.5.2.4. | Systémy pro ohřev/ochlazování katétrem | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
848 | 1473 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Ohřívače a související prostředky | T.5.2.4.1. | Zařízení pro přímý ohřev/ochlazování katétrem |  | Parametry nestanoveny |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
849 | 1474 | 2 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3. | Operační svítidla, lampy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1614 | 1475 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3.1. | Operační svítidla |  | konstrukce zařízení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
850 | 1476 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3.1.H1. | Operační svítidla čelní - 1 |  |  | Hladina 1 | přenosný zdroj energie / zapojení do sítě, fokusace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
851 | 1477 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3.1.H2. | Operační svítidla čelní - 2 |  |  | Hladina 2 | přenosný zdroj energie / zapojení do sítě, fokusace, moderní nízkopříkonové provedení (LED) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
1615 | 1478 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2. | Lampy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1616 | 1479 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.1. | Lampy mobilní |  | konstrukce zařízení, ovládací prvky |  |  |  | 2018-03-05
852 | 1480 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.1.H1. | Lampy mobilní vyšetřovací - 1 |  |  | Hladina 1 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
853 | 1481 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.1.H2. | Lampy mobilní vyšetřovací - 2 |  |  | Hladina 2 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení, bateriový provoz |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
1617 | 1482 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.2. | Lampy operační |  | parametry, vlastnosti zařízení |  |  |  | 2018-03-05
1618 | 1483 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.2.H2. | Lampy operační s lupou - 2 |  |  | Hladina 2 | průměr čočky, optická mohutnost, výkon zdroje světla, polohovatelnost |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
1619 | 1484 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3. | Lampy stropní | [5 empty] | 2018-03-05
1620 | 1485 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.1. | Lampy stropní operační jednoramenné |  | parametry, vlastnosti zařízení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
854 | 1486 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.1.H1. | Lampy stropní operační jednoramenné - 1 |  |  | Hladina 1 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
1621 | 1487 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.2. | Lampy stropní operační víceramenné |  | konstrukce zařízení, ovládací prvky, parametry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
855 | 1488 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.2.H2. | Lampy stropní operační dvou/tříramenné - 2 |  |  | Hladina 2 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
857 | 1489 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.2.H3. | Lampy operační stropní dvou/tříramenné s kamerou - 3 |  |  | Hladina 3 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení, parametry kamery: rozlišení senzoru, světelnost objektivu, ohnisková vzdálenost |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
858 | 1490 | 2 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4. | Anesteziologické přístroje | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1622 | 1491 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1. | Přístroje anesteziologické standardní |  | průtokoměr, konstrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
859 | 1492 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1.H1. | Přístroje anesteziologické standardní - 1 |  |  | Hladina 1 | průtokoměr mechanický, měřitelný dechový objem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
860 | 1493 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1.H2. | Přístroje anesteziologické standardní - 2 |  |  | Hladina 2 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 10ml |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
861 | 1494 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1.H3. | Přístroje anesteziologické standardní - 3 |  |  | Hladina 3 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 5ml |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1623 | 1495 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů |  | průtokoměr, konstrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
862 | 1496 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2.H1. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů - 1 |  |  | Hladina 1 | průtokoměr mechanický, měřitelný dechový objem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
863 | 1497 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2.H2. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů - 2 |  |  | Hladina 2 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 10ml |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
864 | 1498 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2.H3. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů - 3 |  |  | Hladina 3 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 5ml, měření spirometrie z tracheální rourky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1624 | 1499 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.3. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní |  | kompatibilita konstrukce zařízení, monitorace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
865 | 1500 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.3.H1. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní - 1 |  |  | Hladina 1 | kompatabilita s MRI min 1,5T |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
866 | 1501 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.3.H2. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní - 2 |  |  | Hladina 2 | kompatabilita s MRI min 3T, systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, monitorace intenzity magnetického pole, elektronický ventilátor |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1625 | 1502 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie Anesteziologické odpařovače a související prostředky Anestetické odpařovače | T.5.4.4. | Odpařovače anestetik |  | objem, akustické prvky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
867 | 1503 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie Anesteziologické odpařovače a související prostředky Anestetické odpařovače | T.5.4.4.H1. | Odpařovače anestetik - 1 |  |  | Hladina 1 | plnicí kapacita |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
868 | 1504 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie Anesteziologické odpařovače a související prostředky Anestetické odpařovače | T.5.4.4.H2. | Odpařovače anestetik - 2 |  |  | Hladina 2 | plnicí kapacita, akustický alarm signalizující úroveň naplnění |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
869 | 1505 | 2 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5. | Operační mikroskopy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1626 | 1506 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití |  | ohnisková vzdálenost (nastavitelnost), manipulace/pohon, ovládaní měniče zvětšení, barevné filtry, možnost integrovaných prvků, optika, přenos obrazu, zdroj světla |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
870 | 1507 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H1. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 1 |  |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
871 | 1508 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H2. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 2 |  |  | Hladina 2 | volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon, apochromatická optika, digitální přenos obrazu, zdroj světla - xenonová/halogenová lampa/LED |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
872 | 1509 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H3. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 3 |  |  | Hladina 3 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon, apochromatická optika, digitální přenos obrazu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1627 | 1510 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2. | Operační mikroskopy neurochirurgické |  | ohnisková vzdálenost, ovládání měniče zvětšení, osvětlení, optika, integrované prvky, možnost výstupu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
873 | 1511 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2.H2. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, faktor zvětšení až 3x, motorizovaný pohon, achromatická optika |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
874 | 1512 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2.H3. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 3 |  |  | Hladina 3 | gaussův profil osvětlení, fokusace dvěma laserovými paprsky, apochromatická optika, vestavěný nezávislý výstup pro spolupozorování, vestavěný videosystém |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
875 | 1513 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.3.H1. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 1 |  |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost min. 200mm, plynulý měnič zvětšení, přímé osvětlení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1628 | 1514 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.3. | Operační mikroskopy gynekologické |  | ohnisková vzdálenost, ovládání měniče zvětšení, osvětlení, optika, integrované prvky, možnost výstupu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
876 | 1515 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.3.H2. | Operační mikroskopy gynekologické - 2 |  |  | Hladina 2 | pevná ohnisková vzdálenost min. 300mm, apochromatická optika, přímé osvětlení s regulací, zabudovaná CCD kamera, možnost výstupu do PC |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1629 | 1516 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii |  | lokalizace operace, osvětlení, filtry, optika, operační SW |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
877 | 1517 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4.H1. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii - 1 |  |  | Hladina 1 | operace předního očního segmentu, osvětlení - LED/halogenové lampy - min. 1 hlavní a koaxiální |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
878 | 1518 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4.H2. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii - 2 |  |  | Hladina 2 | operace předního i zadního očního segmentu, osvětlení - LED/halogenové lampy - min 1 hlavní, min 2 koaxiální lampy, filtry před UV a modrým světlem, IR filtr, žlutý filtr, apochromatická optika |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
879 | 1519 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4.H3. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii - 3 |  |  | Hladina 3 | operace předního i zadního očního segmentu, osvětlení - xenonová/halogenová lampa/LED - min. 2 hlavní , min 4 koaxiální lampy, filtry před UV a modrým světlem, IR filtr, žlutý filtr, apochromatická optika, propojení s PC - operační SW |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1630 | 1520 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.5. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii | Operační mikroskopy pro ORL | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
880 | 1521 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.5.H1. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii - 1 | Operační mikroskopy pro ORL |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
881 | 1522 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.5.H3. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii - 3 | Operační mikroskopy pro ORL |  | Hladina 3 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, faktor zvětšení až 3x, motorizovaný pohon, achromatická optika, digitální přenos obrazu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1631 | 1523 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii |  | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
882 | 1524 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6.H1. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii - 1 |  |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, oranžový/zelený filtr |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
883 | 1525 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6.H2. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii - 2 |  |  | Hladina 2 | vyvažovací systém, manuální plynulé zvětšení, apochromatická optika, možnost využití barevných filtrů - žlutý proti tuhnutí kompozitu, možnost integrované videokamery |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
884 | 1526 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6.H3. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii - 3 |  |  | Hladina 3 | volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon - objektiv a zvětšení, apochromatická optika, digitální přenos obrazu, možnost volby pozorovacího úhlu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
885 | 1527 | 2 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní | T.5.6. | Operační přístroje aktivní | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
886 | 1528 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1. | Generátory elektrochirurgické | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1632 | 1529 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.1. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) |  | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon |  |  |  | 2018-03-05
887 | 1530 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.1.H1. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) - 1 |  |  | Hladina 1 | pracovní režimy: monopolární nebo bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: <100W |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
888 | 1531 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.1.H2. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) - 2 |  |  | Hladina 2 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: <100W |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1633 | 1532 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.2. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné |  | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon |  |  |  | 2018-03-05
889 | 1533 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.2.H1. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné - 1 |  |  | Hladina 1 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: >100W |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
890 | 1534 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.2.H3. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné - 3 |  |  | Hladina 3 | Pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace/micro/macro, výstupní výkon: >100W |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1634 | 1535 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.3. | Generátory elektrochirurgické programovatelné |  | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon |  |  |  | 2018-03-05
891 | 1536 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.3.H3. | Generátory elektrochirurgické programovatelné - 3 |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/směs/koaguace/micro/macro, výstupní výkon: >100W, přednastavení a uložení programů do paměti pro specifikované obory/výkony |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1635 | 1537 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.4. | Generátory elektrochirurgické s funkcí koagulace |  | pracovní režimy, pracovní výstup |  |  |  | 2018-03-05
892 | 1538 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.4.H3. | Generátory elektrochirurgické s funkcí koagulace cév - 3 |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: bipolární, pracovní výstupy: vessel sealing (mimo jiné) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1636 | 1539 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.5. | Elektrochirurgické generátory s integrovanou jednotkou |  | pracovní režimy, pracovní výstup |  |  |  | 2018-03-05
893 | 1540 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.5.H3. | Elektrochirurgické generátory s argonovou jednotkou - 3 |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace (řez s Ag/koaguace s Ag), nastavitelná rychlost argonu l/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1637 | 1541 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.6. | Vaporizační přístroje/generátory |  | pracovní režimy, pracovní výstup |  |  |  | 2018-03-05
894 | 1542 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.6.H3. | Generátory/vaporizéry pro artroskopii - 3 |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace/, bipolárním řez a koagulace ve fyziologickém roztoku |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1638 | 1543 | 3 | Vybavení operačních sálů Odsávací systémy a související prostředky | T.5.6.2. | Odsávací filtrační jednotky |  | lokalizace jednotky, funkce, synchronizace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
895 | 1544 | 4 | Vybavení operačních sálů Odsávací systémy a související prostředky | T.5.6.2.H1. | Jednotky pro odsávání kouře - 1 |  |  | Hladina 1 | integrovaná/externí, funkce pro laparoskopii |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
896 | 1545 | 4 | Vybavení operačních sálů Odsávací systémy a související prostředky | T.5.6.2.H2. | Jednotky pro odsávání kouře - 2 |  |  | Hladina 2 | automatická synchronizace s elektrochirurgickým generátorem, funkce pro laparoskopii |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
897 | 1546 | 3 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3. | Ultrazvukové chirurgické přístroje | UZ chirurgické přístroje |  |  |  |  | 2016-12-12
1639 | 1547 | 4 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.1. | Harmonické skalpely |  | technologie zařízení, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
898 | 1548 | 5 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.1.H3. | Harmonické skalpely - 3 |  |  | Hladina 3 | technologie kombinující ultrazvukové a bipolární řezání spolu s koagulací měkkých tkání, generátor, nástroje pro endoskopické i otevřené operace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1640 | 1549 | 4 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.2. | Kavitační ultrazvukové chirurgický aspirátory | Kavitační UZ chirurgický aspirátory | integrované systémy, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
899 | 1550 | 5 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.2.H3. | Kavitační ultrazvukové chirurgické aspirátory - 3 | Kavitační UZ chirurgické aspirátory |  | Hladina 3 | integrované proplachování a odsávací systém, nástroje pro otevřenou i laparoskopickou operativu, nástavce dle požadavků operativy, umožňuje odsávání patologické tkáně |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1641 | 1551 | 4 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.3. | Ultrazvukové kostní skalpely | UZ kostní skalpely | technologie zařízení, bezpečnost, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
900 | 1552 | 5 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.3.H3. | Ultrazvukové kostní skalpely - 3 | UZ kostní skalpely |  | Hladina 3 | piezoelektrická technologie, bezpečný řez kosti při neporušení okolní měkké tkáně, nástavce dle požadavků operativy |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
901 | 1553 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Argonové laserové systémy | T.5.6.4. | Lasery operační | [5 empty] | 2016-12-12 | [7 empty] | 10
1642 | 1554 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Argonové laserové systémy | T.5.6.4.1. | Lasery chirurgické argonové |  | vlnová délka, absorpce paprsku, vlastnosti, aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
902 | 1555 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Argonové laserové systémy | T.5.6.4.1.H2. | Lasery chirurgické argonové - 2 |  |  | Hladina 2 | viditelné světlo, absorpce: pigmentový epitel, hemoglobin, koagulační vlastnosti, aplikace: oftalmologie |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1643 | 1556 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.2. | Lasery chirurgické Ho:YAG |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, režim, nastavitelné parametry, aplikace |  |  |  | 2018-03-05
903 | 1557 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.2.H2. | Lasery chirurgické Ho:YAG (Holmium-Yttrium-Aluminium-Granat) - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 2140 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 45 - 100 Watt, pulzní režim, nastavitelná délka impulzu/délka intervalu případně výkon, aplikace: chirurgie, artroskopie, urologie, ORL, gynekologie, dermatologie a plastická chirurgie, gastroenterologie, podiatrie… |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1644 | 1558 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.3. | Lasery chirurgické Er:YAG |  | vlnová délka, absorbce paprsku, výkon, režim, aplikace |  |  |  | 2018-03-05
904 | 1559 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.3.H2. | Lasery chirurgické Er:YAG (Erbium-Yttrium-Aluminium-Granat) - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 2940 nm, absorbce paprsku: voda, výkon: 20 Watt, pulzní režim (max 50Hz), aplikace: chirurgie,dermatolgie a plastická chirurgie…, řez, vaporizace, koagulace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1645 | 1560 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.4. | Lasery chirurgické KTP |  | frekvence paprsku, vlnová délka, barva paprsku, absorbce paprsku, výkon, vlastnosti, aplikace |  |  |  | 2018-03-05
905 | 1561 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.4.H2. | Lasery chirurgické KTP (Potassium titanyl phosphate) - 2 |  |  | Hladina 2 | 2x vyšší frekvence paprsku než u Nd:YAG - vlnová délka 532 nm, zelená barva paprsku, absorbce paprsku: hemoglobin, melanin, výkon v rozmezí: > 2 Watt, koagulační vlastnosti, aplikace: vaskulární léze, urologie, ORL, oftalmologie… |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1646 | 1562 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.5. | Lasery chirurgické CO2 |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, nastavitelné parametry, režim |  |  |  | 2018-03-05
906 | 1563 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.5.H2. | Lasery chirurgické CO2 - 2 |  |  | Hladina 2 | infračervené spektrum - vlnová délka 10 600 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 2 - 20 Watt, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, incise, excise, ablace, vaporizace, koagulace, kontinuální (nižší energetiká Hladina)/pulzní režim (vysoká energetická Hladina) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1647 | 1564 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.6. | Lasery chirurgické Nd:YAG/CO2 (kombinovaný materiál) |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, režim, nastavitelné parametry, aplikace |  |  |  | 2018-03-05
907 | 1565 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.6.H2. | Lasery chirurgické Nd:YAG/CO2 kombinované - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 1064 nm, vlnová délka 1319 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: slabá v melaninu a hemoglobinu, výkon v rozmezí: až 100 Watt, kontinuální/pulzní režim, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, aplikace:chirurgie, žilní zákroky, artroskopie, urologie, ORL, gynekologie, urinální litotropsie… |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1648 | 1566 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.7. | Lasery pro otorinolarygologické operace | Lasery pro ORL operace | režim, aplikace, nastavitelné parametry |  |  |  | 2018-03-05
908 | 1567 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.7.H2. | Lasery pro otorinolarygologické operace - 2 | Lasery pro ORL operace |  | Hladina 2 | kontinuální/pulzní režim, pro otevřenou i endoskopickou operativu, kontaktní/bezkontaktní režim, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1649 | 1568 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Kryochirurgické systémy a související prostředky Kryochirurgické systémy | T.5.6.5. | Kryokautery |  | chladící medium, příslušenství |  |  |  | 2018-09-03 |  | 2018-03-05
909 | 1569 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Kryochirurgické systémy a související prostředky Kryochirurgické systémy | T.5.6.5.H2. | Kryokautery - 2 |  |  | Hladina 2 | chladící medium - CO2/kapalný dusík, využití Joule-Thomsonova principu, příslušentsví - kryosondy |  | 2018-09-03 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
910 | 1570 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6. | Motorové operační nástroje | [5 empty] | 2018-09-03 |  | 2016-12-12
1781 | 1571 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1. | Shavery | [5 empty] | 2018-09-03 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1782 | 1572 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.1. | Shavery pro artroskopii |  | konstrukce systému, mód, příslušenství |  |  |  | 2018-09-03
911 | 1573 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.1.H1. | Shavery pro artroskopii - 1 |  |  | Hladina 1 | systém pro odstranění a odsávání tkáně, řídící jednotka, rotační/oscilační mód, shaver handpeace, nože/frézy |  | 2018-09-03 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
912 | 1574 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.1.H2. | Shavery pro artroskopii - 2 |  |  | Hladina 2 | kombinovaný systém shaveru a vrtací jednotky, shaver handpeace/vrtací motory |  | 2018-09-03 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1783 | 1575 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.2. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace |  | konstrukce systému, mód, příslušenství |  |  |  | 2018-09-03
913 | 1576 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.2.H1. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace - 1 |  |  | Hladina 1 | systém pro odstranění a odsávání tkáně, řídící jednotka, rotační/oscilační mód, shaver handpeace, nože/frézy |  | 2018-09-03 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
914 | 1577 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.2.H2. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace - 2 |  |  | Hladina 2 | kombinovaný systém shaveru a vrtací jednotky, shaver handpeace/vrtací motory |  | 2018-09-03 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1784 | 1578 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2. | Motorové systémy | [5 empty] | 2018-09-03
1785 | 1579 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.1. | Motorové systémy elektrické |  | řídicí jednotka, možnosti ovládání |  |  |  | 2018-09-03
915 | 1580 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.1.H2. | Motorové systémy elektrické - 2 |  |  | Hladina 2 | elektrická řídící jednotka, koncovky s motorem, nástavce, nožní pedál/ruční ovládání |  | 2018-09-03 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1786 | 1581 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.2. | Motorové systémy bateriové |  | řídicí jednotka, možnosti ovládání |  |  |  | 2018-09-03
916 | 1582 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.2.H2. | Motorové systémy bateriové - 2 |  |  | Hladina 2 | bateriová pohonná jednotka, nástavce, ruční ovládání |  | 2018-09-03 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1787 | 1583 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.3. | Motorové systémy pneumatické |  | řídicí jednotka, možnosti ovládání |  |  |  | 2018-09-03
917 | 1584 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.3.H2. | Motorové systémy pneumatické - 2 |  |  | Hladina 2 | pneumatická motorová jednotka, nástavce, připojení na lahev/panelového zdroje, nožní pedál/ruční ovládání |  | 2018-09-03 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
918 | 1585 | 2 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7. | Soupravy operačních nástrojů, vybavení operačních sálů | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
919 | 1586 | 3 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1. | Souprava chirurgických operačních nástrojů (instrumentaria a operační síta) | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
920 | 1587 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1.1. | Souprava operačních nástrojů, základní, pro všeobecné použití |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
921 | 1588 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro artroskopické chirurgické výkony | T.5.7.1.2. | Souprava operačních nástrojů, artroskopická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
922 | 1589 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro kardiotorakální chirurgické výkony | T.5.7.1.3. | Souprava operačních nástrojů, kardio-thorakální |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
923 | 1590 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro stomatochirurgický výkon | T.5.7.1.4. | Souprava operačních nástrojů, stomatologická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
924 | 1591 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ORL chirurgické výkony | T.5.7.1.5. | Souprava operačních nástrojů, otorinolaryngologie | Souprava operačních nástrojů, ORL |  |  |  |  | 2016-12-12
925 | 1592 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ORL chirurgické výkony | T.5.7.1.5.1. | Souprava operačních nástrojů otorinolaryngologických endoskopických pro rhinologii a mikrolaryngoskopii | Souprava operačních nástrojů ORL endoskopických pro rhinologii a mikrolaryngoskopii | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
926 | 1593 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | T.5.7.1.6. | Souprava operačních nástrojů, laparoskopická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
927 | 1594 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro nefroskopické chirurgické výkony | T.5.7.1.7. | Souprava operačních nástrojů, nefroskopická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
928 | 1595 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1.8. | Vybavení operačních sálů | [5 empty] | 2016-12-12
929 | 1596 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.8.1. | Vybavení operačních sálů, soupravy - instrumentárium páteřní |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
930 | 1597 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.8.2. | Vybavení operačních sálů, soupravy - instrumentárium kraniální |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
931 | 1598 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro porodnické/gynekologické chirurgické výkony | T.5.7.1.9. | Souprava operačních nástrojů, porodnicko/gynekologická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
932 | 1599 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro oftalmologické chirurgické výkony | T.5.7.1.10. | Souprava operačních nástrojů, oční |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
933 | 1600 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro cévní chirurgické výkony | T.5.7.1.11. | Souprava operačních nástrojů, cévní chirurgie | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 10
934 | 1601 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro cévní chirurgické výkony | T.5.7.1.11.1. | Instrumentarium cévní základní |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
935 | 1602 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro cévní chirurgické výkony | T.5.7.1.11.2. | Instrumentarium cévní kompletní |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
936 | 1603 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.12. | Souprava operačních nástrojů, ortopedická | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
937 | 1604 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.12.1. | Instrumentarium pro zevní fixaci |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
938 | 1605 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro urologické chirurgické výkony | T.5.7.1.13. | Souprava operačních nástrojů, urologická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
939 | 1606 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1.14. | Souprava operačních nástrojů pro plastickou chirurgii |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
940 | 1607 | 3 | Vybavení operačních sálů | T.5.7.2. | Specifické samostatné nástroje | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1962 | 1608 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro urologické chirurgické výkony | T.5.7.2.1. | Uretrotomy |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2016-12-12
941 | 1609 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro urologické chirurgické výkony | T.5.7.2.1.H1 | Uretrotomy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár, průměr, délka, úhel pohledu, příslušenství - nože |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
942 | 1610 | 2 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8. | Sterilizátory | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
943 | 1611 | 3 | Vybavení operačních sálů Sterilizátor fyzikální Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1. | Sterilizátory fyzikální | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1650 | 1612 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1. | Sterilizátory horkovzdušné |  | objem komory, regulace, záznam |  |  |  | 2018-03-05
944 | 1613 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1.H1. | Sterilizátory horkovzdušné - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, regulace teploty |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
945 | 1614 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1.H2. | Sterilizátory horkovzdušné - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min.50 l, záznam průběhu steril. procesu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
946 | 1615 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1.H3. | Sterilizátory horkovzdušné - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 100 l, záznam průběhu steril. procesu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1651 | 1616 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2. | Sterilizátory parní | [5 empty] | 2018-03-05
1652 | 1617 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1. | Sterilizátory malé parní |  | objem komory, nastavitelnost, počet cyklů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
947 | 1618 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H1. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, délka cyklu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
948 | 1619 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H2. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 20 l, délka cyklu - nastavitelná, volitelný počet steril. programů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
949 | 1620 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H3. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 40 l, délka cyklu - nastavitelná, volitelný počet steril. programů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1653 | 1621 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2. | Sterilizátory velké parní |  | objem komory, nastavitelnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
950 | 1622 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H1. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 50 l, délka cyklu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
951 | 1623 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H2. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 250 l, délka cyklu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
952 | 1624 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H3. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 500 l, délka cyklu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1654 | 1625 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3. | Sterilizátory universální pro centrální sterilizaci |  | objem komory |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
953 | 1626 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3.H2. | Sterilizátory velké parní universální pro centrální sterilizaci - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 500 l, délka cyklu, rozsah teplot |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
954 | 1627 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3.H3. | Sterilizátory velké parní universální pro centrální sterilizaci - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 800 l, délka cyklu, rozsah teplot |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
955 | 1628 | 3 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2. | Sterilizátory chemické | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1655 | 1629 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.1. | Sterilizátory etylenoxydové |  | objem komory, nastavitelnost |  |  |  | 2018-03-05
956 | 1630 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.1.H1. | Sterilizátory etylenoxydové - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, předem nastavené pracovní programy |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
957 | 1631 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.1.H2. | Sterilizátory etylenoxydové - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 100l, programovatelný uživatelem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1656 | 1632 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.2. | Sterilizátory formaldehydové |  | objem komory, nastavitelnost |  |  |  | 2018-03-05
958 | 1633 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.2.H2. | Sterilizátory formaldehydové - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 100 l, nastavitelná teplota cyklu - od 55°C, jednodveřový/dvoudveřový |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
959 | 1634 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.2.H3. | Sterilizátory formaldehydové - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 200 l, nastavitelná teplota cyklu - od 40°C, jednodveřový/dvoudveřový |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1657 | 1635 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3. | Sterilizátory plazmové |  | objem komory |  |  |  | 2018-03-05
960 | 1636 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3.H1. | Sterilizátory plazmové - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 20 l |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
961 | 1637 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3.H2. | Sterilizátory plazmové - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 70 l |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
962 | 1638 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3.H3. | Sterilizátory plazmové - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 150 l |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1658 | 1639 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4. | Sterilizátory kombinované |  | objem komory, nastavitelnost |  |  |  | 2018-03-05
963 | 1640 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4.H1. | Sterilizátory kombinované - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 200 l |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
964 | 1641 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4.H2. | Sterilizátory kombinované - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 400 l, volitelný počet steril.programů, integrovaná tiskárna |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
965 | 1642 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4.H3. | Sterilizátory kombinované - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 600 l, volitelný počet steril.programů, integrovaná tiskárna |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
966 | 1643 | 2 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9. | Přístroje pro litotrypsi (lithotriptory) | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1659 | 1644 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1. | Přístroje pro litotrypsi extrakorporální rázovou vlnou | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1963 | 1645 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.1. | Extrakorporální litotriptor elektrohydraulický |  | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru |  |  |  | 2018-03-05
1992 | 1646 | 5 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.1.H1. | Extrakorporální litotriptor elektrohydraulický - 1 |  |  | Hladina 1 | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru (konkrétní specifikace) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1964 | 1647 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.2. | Extrakorporální litotriptor piezoelektrický |  | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru |  |  |  | 2018-03-05
1993 | 1648 | 5 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.2.H1. | Extrakorporální litotriptor piezoelektrický - 1 |  |  | Hladina 1 | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru (konkrétní specifikace) |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
967 | 1649 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.3. | Extrakorporální litotriptor elektromagnetický |  | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru |  |  |  | 2016-12-12
1994 | 1650 | 5 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.3.H1. | Extrakorporální litotriptor elektromagnetický - 1 |  |  | Hladina 1 | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru (konkrétní specifikace) |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1660 | 1651 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.2. | Přístroje pro litotrypsi ultrazvukové | UZ přístroje pro litotrypsi | výstupní výkon, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
968 | 1652 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.2.H1. | Lithotriptory ultrazvukové - 1 |  |  | Hladina 1 | výstupní výkon, příslušenství (konkrétní specifikace) |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1661 | 1653 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.3. | Přístroje pro litotripsi využívající energii stlačeného vzduchu |  | parametry litotriptoru |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
969 | 1654 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.3.H1. | Lithotriptory pneumatické - 1 | Lithotriptory balistické |  | Hladina 1 | výstupní výkon, příslušenství |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1965 | 1655 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.3.H2. | Lithotriptory ultrazvukovopneumatické - 2 |  |  | Hladina 2 | výstupní výkon, příslušenství |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1662 | 1656 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.4. | Přístroje pro litotripsi laserové |  | parametry laseru |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1966 | 1657 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.4.H1. | Lithotriptory laserové - 1 |  |  | Hladina 1 | výkon laseru do 20W, typ laseru (vlnová délka), příslušenství |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
970 | 1658 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.4.H2. | Lithotriptory laserové - 2 |  |  | Hladina 2 | výkon laseru nad 20W, typ laseru (vlnová délka), příslušenství |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
971 | 1659 | 2 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10. | Navigační systémy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 10
1663 | 1660 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.1. | Navigační systémy neurochirurgické |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), softwarové vybavení, navigační systém, aplikace, navigované instrumenty, garantovaná přesnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
972 | 1661 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.1.H3. | Navigační systémy neurochirurgické - 3 |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní) a/nebo elektromagnetický (druhy emitorů), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI, PET, SPECT ), typy registrace, zobrazovací módy v rekonstruovaném objemu, garantovaná přesnost, softwarové vybavení pro neurochirurgii (od něj se odvíjí cena), plánování, možnost SW pro vytvoření traktografií, cílové a dráhové navádění, aplikace mimo jiné: resekce tumorů, funkční neurochirurgické operace, spinální navigace, kraniální biopsie, kraniotomie, umístění shuntu),zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce , možnost navigovat instrumenty, endoskop, mikroskop, bioptickou jehlu…, plánovací stanice |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1664 | 1662 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.2. | Navigační systémy ortopedické |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení, softwarové vybavení, optimalizace, navigace, aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
973 | 1663 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.2.H3. | Navigační systémy ortopedické - 3 |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní), zobrazení požadované anatomické struktury (kosti) a implantátu v reálném čase, softwarové vybavení pro ortopedické operace s programy pro konkrétní operace, optimalizace resekčních šablon/navigace řezu, aplikace: implantace umělých kloubů, sondy na kostech a nástrojích |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1665 | 1664 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.3. | Navigační systémy traumatologické |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení, software, možnost připojení C-ramene, navigace, aplikace, garantovaná přesnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
974 | 1665 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.3.H3. | Navigační systémy traumatologické - 3 |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní), a/nebo elektromagnetický (druhy emitorů), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI), zobrazovací módy v rekonstruovaném objemu, garantovaná přesnost, otevřená softwarová platforma (neurochirurgické, ORL, spinální, ortopedické operace), software pro repozici zlomenin, možnost připojení 2D nebo 3D C-ramene, možnost navigovat více nástrojů zároveň, aplikace: polytraumata |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1666 | 1666 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.4. | Navigační systémy bronchoskopické |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
975 | 1667 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.4.H3. | Navigační systémy bronchoskopické - 3 |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický (navigovaná sonda + elektromagnetická deska), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT), softwarové vybavení pro bronchoskopii, zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce, aplikace: navigovaná endoskopická vyšetření, biopsie |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
976 | 1668 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.5. | Navigační systémy pro otorinolaryngologii | Navigační systémy pro ORL | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, navigace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
977 | 1669 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.5.H2. | Navigační systémy pro otorinolaryngologii - 2 | Navigační systémy pro ORL |  | Hladina 2 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI), softwarové vybavení pro ORL, zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
978 | 1670 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.5.H3. | Navigační systémy pro otorinolaryngologii - 3 | Navigační systémy pro ORL |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury , (CT, MRI), softwarové vybavení pro ORL, plánování, cílové a dráhové navádění („target and trajectory guidance“), zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1667 | 1671 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.6. | Navigační systémy pro kardiologii |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, navigace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
979 | 1672 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.6.H3. | Navigační systémy pro kardiologii - 3 |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI) a lokalizace nástrojů, softwarové vybavení pro kardiologii, aplikace: léčba srdečních arytmií |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1668 | 1673 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.7. | Navigační systémy ostatní |  | "Skupina ostatní" - parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1669 | 1674 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.7.H3. | Navigační systémy ostatní - 3 |  |  | Hladina 3 | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
980 | 1675 | 1 | Minimálně invazivní chirurgie | T.6. | Přístroje pro minimálně invazivní chirurgii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 10
981 | 1676 | 2 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy | T.6.1. | Laparoskopické sestavy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 10
982 | 1677 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Endoskopické prostředky Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.1. | Laparoskopické/endoskopické sestavy |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1670 | 1678 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Insuflátory/pumpičky a související prostředky Insuflátory | T.6.1.2. | Insuflátory |  | nastavitelnost parametrů, kontrolní prvky, možnost připojení, rozsah tlaku |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
983 | 1679 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Insuflátory/pumpičky a související prostředky Insuflátory | T.6.1.2.H1. | Insuflátory - 1 |  |  | Hladina 1 | automatická kontrola tlaku a průtoku, nastavitelná rychlost průtoku plynu, záznam spotřeby plynu, rozsah tlaku 1-30 mmHg, možnost připojení k tlakové lahvi a centr. rozvodu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1671 | 1680 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Pumpy a související prostředky Pumpy | T.6.1.3. | Pumpy |  | nastavitelnost parametrů, měřitelnost, multifunkční využití, proplach x sání, izolovanost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
984 | 1681 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Pumpy a související prostředky Pumpy | T.6.1.3.H1. | Pumpy proplachové - 1 |  |  | Hladina 1 | princip rolovací pumpy, měřitelnost odsávání a oplachování, proplach 3,5l /min, sání až 4 l /min, uzavřený systém hadic, izolovanost sacího a odsávacího kanálu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1672 | 1682 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Kamery a související prostředky | T.6.1.4. | Kamerové řídicí jednotky |  | technologie, minimální rozlišení, fokus, zoom, ovládací prvky |  | technologie full HD, 1920x1080 pixel s videoadaptérem, integrovaný upínací mechanismus pro optiku se standard okulárem, fokus, zoom optický a digitální, tlačítka pro ovládání funkcí kamerové hlavy, záznamové a archivační zařízení |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
985 | 1683 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Kamery a související prostředky | T.6.1.4.H1. | Kamerové řídicí jednotky (video procesory) - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1673 | 1684 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Endoskopické prostředky Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.5. | Optiky laparoskopické |  | nastavitelnost parametrů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
986 | 1685 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Endoskopické prostředky Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.5.H1. | Optiky laparoskopické - 1 |  |  | Hladina 1 | optimalizace hloubky pole, rozměr obrazu, rozlišení a kontrast, pohled pod mnoha úhly, přizpůsobení optiky na jakýkoliv optický kabel |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1674 | 1686 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Monitory a systémy k monitoraci zdravotnických prostředků Monitory k vizuálnímu zobrazení | T.6.1.6. | Monitory |  | technologie, atest pro použití na oper. Sálech |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
987 | 1687 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Monitory a systémy k monitoraci zdravotnických prostředků Monitory k vizuálnímu zobrazení | T.6.1.6.H1. | Monitory - 1 |  |  | Hladina 1 | full HDTV technologie |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1675 | 1688 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.7. | Laparoskopické přístroje |  | rozlišení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
988 | 1689 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.7.H1. | Laparoskopické přístroje - 1 |  |  | Hladina 1 | minimální rozlišení 1920x1080 pixel |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1676 | 1690 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů | T.6.1.8. | Záznamová zařízení |  | samostatné záznamové zařízení, možnost ovládání, záznam, obrazové vstupy, možnost konverze a exportu záznamů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
989 | 1691 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů | T.6.1.8.H1. | Záznamová zařízení - 1 |  |  | Hladina 1 | ovládání foto/video z kamerové hlavy endoskopu, záznam ve formátu full HD, snímky ve vysokém rozlišení, obrazové vstupy: HDMI, DVI, tvorba jednotlivých snímků a videosekvencí esperot na paměťové medium |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
990 | 1692 | 1 | Chirurgické nástroje/systémy a související prostředky Robotické systémy | T.7. | Robotické chirurgické systémy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
991 | 1693 | 2 | Chirurgické nástroje/systémy a související prostředky Robotické systémy | T.7.1. | Robotické chirurgické systémy víceramenné |  | počet ramen, vlastnosti ramen, SW |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
992 | 1694 | 4 | Chirurgické nástroje/systémy a související prostředky Robotické systémy | T.7.1.H3. | Robotické chirurgické systémy, 2/3 ramena - 3 |  |  | Hladina 3 | ramena 2/3, počet stupňů volnosti chirurgických ramen a jejich funkce, SW vybavení ovládací konzole, 3D kamerový systém |  | 2016-12-12 | 2020-12-07 | 2016-12-12 |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | Nutné ověřit odpisovou skupinu
993 | 1695 | 0 |  | O. | Ostatní | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
994 | 1696 | 1 | Kardiologie – invazivní | O.1. | Přístroje pro kardiologii – invazivní | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1677 | 1697 | 2 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetrizační soupravy | O.1.1. | Zařízení záznamová katetrizační |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
995 | 1698 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetrizační soupravy | O.1.1.H1. | Zařízení záznamové katetrizační - 1 |  |  | Hladina 1 | výpočty fyziologie srdce |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1678 | 1699 | 2 | Kardiologie – invazivní Injekční stříkačky/injektory a související prostředky Injektory | O.1.2. | Injektory |  | Rychlost dávkování |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
996 | 1700 | 3 | Kardiologie – invazivní Injekční stříkačky/injektory a související prostředky Injektory | O.1.2.H1. | Injektory tlakové - 1 |  |  | Hladina 1 | rychlost > 100ml/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1679 | 1701 | 2 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické |  | Generace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
997 | 1702 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3.H1. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické - 1 |  |  | Hladina 1 | analogový |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
998 | 1703 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3.H2. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1680 | 1704 | 2 | Kardiologie – invazivní Elektrofyziologie | O.1.4. | Zařízení pro elektrofyziologické studie |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
999 | 1705 | 3 | Kardiologie – invazivní Elektrofyziologie | O.1.4.H1. | Zařízení pro elektrofyziologické studie - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1681 | 1706 | 2 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5. | Zařízení mapovací |  | Systém detekce / Generace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1000 | 1707 | 3 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5.H1. | Zařízení mapovací - 1 |  |  | Hladina 1 | impedanční (LocaLisa) |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1001 | 1708 | 3 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5.H2. | Zařízení mapovací - 2 |  |  | Hladina 2 | elektromagnetický (Carto) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1002 | 1709 | 3 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5.H3. | Zařízení mapovací - 3 |  |  | Hladina 3 | elektromagnetický (Rhythmia) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1682 | 1710 | 2 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru |  | Způsob komunikace / Generace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1003 | 1711 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6.H1. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru - 1 |  |  | Hladina 1 | nutná kontinuálně přiložená čtecí/zapisovací hlavice |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1004 | 1712 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6.H2. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru - 2 |  |  | Hladina 2 | bezdrátová komunikace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1683 | 1713 | 2 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9. | Navigační systémy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1684 | 1714 | 3 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.1. | Navigační systémy magnetické |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, navigace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1005 | 1715 | 4 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.1.H1. | Navigační systémy magnetické - 1 |  |  | Hladina 1 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI) a lokalizace nástrojů, softwarové vybavení pro kardiologii, aplikace: léčba srdečních arytmií |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1685 | 1716 | 3 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.2. | Navigační systémy robotické |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1006 | 1717 | 4 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.2.H1. | Navigační systémy robotické - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1007 | 1718 | 2 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10. | Katetry | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1686 | 1719 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.1. | Katetry intervenční |  | Kryo / Radio katetr |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1008 | 1720 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.1.H1. | Katetry intervenční - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1687 | 1721 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.2. | Katetry diagnostické |  | Bipolární - počet pólů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1009 | 1722 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.2.H1. | Katetry diagnostické - 1 |  |  | Hladina 1 | bipolární - počet pólů <=10ti |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1010 | 1723 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.2.H2. | Katetry diagnostické - 2 |  |  | Hladina 2 | bipolární - počet pólů >10 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1688 | 1724 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.3. | Katetry kombinované (intervenční / diagnostické) |  | Intervenční + diagnostické |  |  |  | 2018-03-05
1011 | 1725 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.3.H1. | Katetry kombinované (intervenční / diagnostické) - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1012 | 1726 | 1 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2. | Přístroje pro oftalmologii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1013 | 1727 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1. | Oftalmoskopy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1014 | 1728 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.1. | Oftalmoskopy binokulární |  | viz. O.2.1.3. Oftalmoskopy nepřímé |  | oftalmoskop nepřímý - je binokulární zařízení umístěné na hlavě vyšetřujícího |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1689 | 1729 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.2. | Oftalmoskopy laserové |  | vlnová délka, min. šířka zornice |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1015 | 1730 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.2.H2. | Oftalmoskopy laserové - 2 |  |  | Hladina 2 | min. šířka zornice 5 mm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1016 | 1731 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.2.H3. | Oftalmoskopy laserové - 3 |  |  | Hladina 3 | min. šířka zornice 3,2 mm, přístroj v kombinaci s optickou koherentní tomografií |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1690 | 1732 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3. | Oftalmoskopy nepřímé |  | zdroj světla, filtry, rozsah volby pupilární vzdálenosti |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1017 | 1733 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3.H2. | Oftalmoskopy nepřímé - 2 |  |  | Hladina 2 | zdroj světla: xenon/halogen, filtr: modrý, žlutý, rozsah: min.48 - 74mm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1018 | 1734 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3.H3. | Oftalmoskopy nepřímé - 3 |  |  | Hladina 3 | zdroj světla: LED/xenon, vestavěný filtr: IR, UV, zelený, kobaltový, difuzní, rozsah vzdálenosti min. 48 -76mm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1691 | 1735 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4. | Oftalmoskopy přímé |  | rozpětí čoček, zdroj světla, vestavěný prvek |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1019 | 1736 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H1. | Oftalmoskopy přímé - 1 |  |  | Hladina 1 | rozpětí čoček ± 20 D, zdroj světla: LED/xenon |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1020 | 1737 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H2. | Oftalmoskopy přímé - 2 |  |  | Hladina 2 | rozpětí čoček od -35D do +45D, zdroj světla: xenon/halogen |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1021 | 1738 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H3. | Oftalmoskopy přímé - 3 |  |  | Hladina 3 | rozpětí čoček od od -45D do +44D, zdroj světla: xenon/halogen, vestavěný optický prvek pro orientační měření, velikost zornice |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1692 | 1739 | 2 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2. | Lampy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1693 | 1740 | 3 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1. | Lampy fotoštěrbinové |  | počet stupňů zvětšení, šíře štěrbiny, dioptrická korekce, filtry, možnost digitalizace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1022 | 1741 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H1. | Lampy fotoštěrbinové - 1 |  |  | Hladina 1 | počet stupňů zvětšení (alespoň 10x a 16x), min. 1 filtr, bez dioptrické korekce, bez možnosti digitalizace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1023 | 1742 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H2. | Lampy fotoštěrbinové - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 3 stupně zvětšení (alespoň 10x, 16x, 25x), šíře štěrbiny min. 0-12 mm, dioptrická korekce: min. ± 7 D, min. 3 filtry, možnost digitalizace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1024 | 1743 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H3. | Lampy fotoštěrbinové - 3 |  |  | Hladina 3 | min. 5 stupňů zvětšení (alespoň 6x, 10x, 16x, 25x, 40x), šíře štěrbiny min. 0-14 mm, dioptrická korekce: min. ± 8 D, min. 4 filtry, možnost digitalizace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1694 | 1744 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.3. | Anomaloskopy |  | korekce dioptrií, testy barev |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1025 | 1745 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.3.H2. | Anomaloskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | korekce dioptrií ± 6 D, test barev červená/zelená, modrá/zelená |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1026 | 1746 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.4. | Adaptometry |  | viz komentář |  |  | zastaralá metoda používaná k měření adaptace oka - v současné době nahrazeno elektroretinografií viz D.2.3.2. | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1695 | 1747 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Oftalmologické kryochirurgické systémy a související prostředky | O.2.5. | Kryojednotky pro oční chirurgii |  | expanzní |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1027 | 1748 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Oftalmologické kryochirurgické systémy a související prostředky | O.2.5.H2. | Kryojednotky pro oční chirurgii - 2 |  |  | Hladina 2 | stlačený N2O |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1696 | 1749 | 2 | Kamery a související prostředky | O.2.6. | Kamery |  | obrazovka, dioptrická kompenzace, výstup, provozní režim |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1028 | 1750 | 3 | Kamery a související prostředky | O.2.6.H1. | Fundus kamery - 1 |  |  | Hladina 1 | obrazovka max. 2,5 palce, dioptrická kompenzace min. -15D až +3 D, výstup USB, 1 provozní režim (mydriatický) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1029 | 1751 | 3 | Kamery a související prostředky | O.2.6.H2. | Fundus kamery - 2 |  |  | Hladina 2 | obrazovka min. 2,5 palce, dioptrická kompenzace, digitální výstup , 1 provozní režim (mydriatický/non.mydriatický) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1030 | 1752 | 3 | Kamery a související prostředky | O.2.6.H3. | Fundus kamery - 3 |  |  | Hladina 3 | obrazovka min. 5,6 palce, dioptrická kompenzace min. -12 D až + 13 D (možnost změnit rozsah přidáním kompenzačních čoček), výstup na externí monitor, 3 provozní režimy práce (FA, mydriatický, non-mydriatický), digitální zobrazení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1697 | 1753 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.7. | Synophtofory |  | nastavení úhlu zorného pole, nastavení opěrky brady, automatické záblesky, počet zkušebních obrázků |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1031 | 1754 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.7.H2. | Synophtofory - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavení úhlu zorného pole - horizontálně/ vertikálně 40°,nastavení opěrky brady min. 60 mm, automatické záblesky až 400x/min, počet zkušebních obrázků max. 23 párů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1698 | 1755 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.8. | Exoftalmometry |  | přesnost, spolehlivost měření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1032 | 1756 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.8.H1. | Exoftalmometry - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1033 | 1757 | 2 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9. | Tonometry | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1699 | 1758 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.1. | Tonometry impresní |  | kontaktní |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1034 | 1759 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.1.H1. | Tonometry impresní - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1700 | 1760 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2. | Tonometry aplanační |  | kontaktní, velikost, počet měření, digitální |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1035 | 1761 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H1. | Tonometry aplanační - 1 |  |  | Hladina 1 | kompaktní, kapesní, měření mimo optickou osu oka, až dvě měření při jednom doteku rohovky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1036 | 1762 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H2. | Tonometry aplanační - 2 |  |  | Hladina 2 | kompaktní, měření mimo optickou osu oka, min. dvě měření při jednom doteku rohovky, možnost ukládání výsledků měření |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1037 | 1763 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H3. | Tonometry aplanační - 3 |  |  | Hladina 3 | kompaktní, rezonanční měření, zobrazení výsledků měření, digitální displej |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1701 | 1764 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3. | Tonometry bezkontaktní |  | rozsah měření, integrovaná tiskárna, režim, připojení k PC, paměť |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1038 | 1765 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3.H2. | Tonometry bezkontaktní - 2 |  |  | Hladina 2 | rozsah měření max. 60 mmHg, integrovaná tiskárna - termotiskárna, režim - manuál/poloautomatický, bez připojení k PC, bez paměti |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1039 | 1766 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3.H3. | Tonometry bezkontaktní - 3 |  |  | Hladina 3 | rozsah měření max. 60 mmHg, integrovaná tiskárna - termotiskárna, režim - manuál/poloautomatický/automatický, možnost připojení k PC, paměť 10 měření |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1702 | 1767 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10. | Perimetry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | [5 empty] | 10
1703 | 1768 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.1. | Perimetry statické |  | automatizace, velikost stimulu, počet barev stimulu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1040 | 1769 | 4 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.1.H2. | Perimetry statické - 2 |  |  | Hladina 2 | statické i kinetické měření, 3 velikosti stimulu, 3 barvy stimulu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1041 | 1770 | 4 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.1.H3. | Perimetry statické - 3 |  |  | Hladina 3 | statické i kinetické měření, 5 velikostí stimulu, min. 4 barvy stimulu, |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1704 | 1771 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.2. | Perimetry kynetické |  | v současné době automatizováno, spolu se statickým perimetrem v jednom přístroji |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1042 | 1772 | 4 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.2.H1. | Perimetry kynetické - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1043 | 1773 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.11. | Zařízení pro vyjímání cizího tělesa |  | nedostatek informací (mikrochirurgické pinzety) |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1044 | 1774 | 2 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12. | Lasery |  | použitý materiál, výkon, vyzařovaná vlnová délka, kontinuální/impulzní/pulzní režim |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1705 | 1775 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1. | Lasery oční plynové | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1047 | 1776 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.1. | Lasery oční argonové |  | vlnová délka, kontinuální režim |  |  | v současné době je druh ZT pro oční operace zastaralý | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1995 | 1777 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.1.H1. | Lasery oční argonové - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 488nm až 514 nm, kontinuální režim |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1706 | 1778 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.2. | Lasery oční kryptonové |  | vlnová délka, kontinuální režim |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1996 | 1779 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.2.H2. | Lasery oční kryptonové - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 488, 514, 531, 568 a 647 nm, kontinuální režim |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1708 | 1780 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.3. | Lasery oční excimerové |  | vlnová délka - dle chemického složení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1997 | 1781 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.3.H2. | Lasery oční excimerové - 2 |  |  | Hladina 2 | rozsah vlnových délek 120 nm až 550 nm |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1709 | 1782 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.3. | Lasery oční kapalinové | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1710 | 1783 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.3.1. | Lasery oční barvivové |  | dle použitého materiálu - vlnová délka, výkon, provozní režim - kontinuální/pulzní |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1046 | 1784 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.3.1.H3. | Lasery oční barvivové - 3 |  |  | Hladina 3 | kapalinové lasery, nastavení vlnové délky 360 až 960 nm změnou koncentrace aktivních prvků v roztoku, pulzní režim |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1711 | 1785 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.4. | Lasery oční polovodičové |  | nelze specifikovat - v oftalmologii nevyužívané |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1712 | 1786 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.5. | Lasery pevnolátkové |  | vlnová délka, kontinuální režim |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1048 | 1787 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.5.1. | Lasery oční YAG (Yttrium-Aluminium-Granat) - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 1064 nm, pulzní i kontinuální režim |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1713 | 1788 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.6. | Lasery ostatní |  | "Skupina ostatní" - parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1714 | 1789 | 2 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13. | Vitrektomy, soupravy pro vitrektomii | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1715 | 1790 | 3 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1. | Vitrektomy |  | modularita systému, speciální funkce, technická spolehlivost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1054 | 1791 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H1. | Vitrektomy - 1 |  |  | Hladina 1 | pneumatický, přední vitrektomie |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1055 | 1792 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H2. | Vitrektomy - 2 |  |  | Hladina 2 | elektrický/vysokofrekvenční, přední/zadní vitrektomie, aspiračně -irigační systém |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1056 | 1793 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H3. | Vitrektomy - 3 |  |  | Hladina 3 | elektrický, přední/zadní vitrektomie, aspiračně -irigační systém, ultrazvuk |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1716 | 1794 | 3 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.2. | Soupravy pro vitrektomii |  | viz. O.2.13.1. |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1057 | 1795 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.2.H1. | Souprava pro vitrektomii - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1717 | 1796 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14. | Keratometry | Oftalmometry | měření zakřivení rohovky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1058 | 1797 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H1. | Keratometry - 1 | Oftalmometry |  | Hladina 1 | manuální, měření zakřivení až 11 mm |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1059 | 1798 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H2. | Keratometry - 2 | Oftalmometry |  | Hladina 2 | mechanické, měření zakřivení až 11,2 mm |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1967 | 1799 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H3. | Keratometry - 3 | Oftalmometry |  | Hladina 3 | Automatické - samostatné, nebo jako součást jiných oftalmických prostředků |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1718 | 1800 | 2 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.15. | Fakoemulsifikátory |  | modulární operační jednotka, operační režimy, ultrazvukové koncovky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1060 | 1801 | 3 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.15.H3. | Fakoemulsifikátory - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost více operačních modulů, min. 3 režimy - kontinuální, pulsní, burst s nastavením parametrů, vyměnitelné ultrazvukové koncovky |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1719 | 1802 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16. | Fokometry |  | automatické rozpoznávání čoček, měření rozměrů progresivního kanálu, detekce center oblasti vidění do dálky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1061 | 1803 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H1. | Fokometry - 1 |  |  | Hladina 1 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu NE, detekce center oblasti vidění do dálky NE |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1062 | 1804 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H2. | Fokometry - 2 |  |  | Hladina 2 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu NE, detekce center oblasti vidění do dálky ANO |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1063 | 1805 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H3. | Fokometry - 3 |  |  | Hladina 3 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu ANO, detekce center oblasti vidění do dálky ANO, měření propustnosti čoček pro UV záření |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1064 | 1806 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.17. | Oftalmometry | viz Keratometry O.2.14. |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1720 | 1807 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18. | Refraktometry |  | měřicí rozsah, minimální průměr zornice, automatické měření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1065 | 1808 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18.H2. | Refraktometry - 2 |  |  | Hladina 2 | měřicí rozsah refrakce sférická, cylindrická - 7 D až + 5D, minimální průměr zornice 4 mm, automatické měření ANO, možno jakou součást přístroje měřicího více parametrů |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1066 | 1809 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18.H3. | Refraktometry - 3 |  |  | Hladina 3 | měřicí rozsah refrakce sférická -18D až +23D, cylindrická ± 12D, minimální průměr zornice 2,3 mm, automatické měření ANO, možno jakou součást přístroje měřicího více parametrů |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1721 | 1810 | 2 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii |  | počet skenů za sekundu, minimální velikost zorničky, PC, fousace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1067 | 1811 | 3 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19.H2. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii - 2 |  |  | Hladina 2 | počet skenů za sekundu min. 26 000, minimální velikost zorničky 3 mm, PC externě připojen, fousace -15 D až + 12 D |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1068 | 1812 | 3 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19.H3. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii - 3 |  |  | Hladina 3 | počet skenů za sekundu min. 27 000, minimální velikost zorničky 2 mm, PC integrovaný v těle přístroje, fokusace v rozsahu ± 20D |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1069 | 1813 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.20. | Eutyskopy |  | viz komentář |  |  | zastaralé, již se nepoužívá | 2016-12-12 | 2020-11-02 | 2016-12-12 |  | 2 | 5 |  |  | 10
1070 | 1814 | 2 | Prostředky pro čištění a odsávání tělních tkání/tekutin Tělní irigační/aspirační pumpy Oftalmologie | O.2.21. | Oftalmologické irigační/aspirační pumpy |  | viz komentář |  |  | viz. O.2.13. souprava pro vitrektomii | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1722 | 1815 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22. | Optotypy |  | velikost, typ - jednoduchý / programovatelný LCD |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1071 | 1816 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H1. | Optotypy - 1 |  |  | Hladina 1 | jednoduchá tabule, podsvícená |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1072 | 1817 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H2. | Optotypy - 2 |  |  | Hladina 2 | LCD max. 22 palců, možnost programování |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1073 | 1818 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H3. | Optotypy - 3 |  |  | Hladina 3 | LCD min 24 palců, programovatelné |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1723 | 1819 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23. | Foroptery |  | měřicí rozsah, měření osy, měření PD |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1074 | 1820 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23.H1. | Foroptery - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální, osa 0 až 180°, PD až 75 mm |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1075 | 1821 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23.H2. | Foroptery - 2 |  |  | Hladina 2 | automatický, osa 0 až 180°, PD až 80 mm |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1724 | 1822 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.24. | Polarimetry |  | zdroj světla, technologie |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1076 | 1823 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.24.H3. | Polarimetry - 3 |  |  | Hladina 3 | laserový, skenovací |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1725 | 1824 | 2 | Oftalmologie | O.2.25. | Ultrasonografy oční | USG oční | pracovní módy, SW |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1077 | 1825 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H1. | Ultrasonografy oční - 1 | USG oční |  | Hladina 1 | A-mód, měření pachymetrie i biometrie, min. 1 vyšetřovací sonda |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1078 | 1826 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H2. | Ultrasonografy oční - 2 | USG oční |  | Hladina 2 | B-mód, 2D zobrazení, podpora měření biometrie, až 4 vyšetřovací sondy |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1079 | 1827 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H3. | Ultrasonografy oční - 3 | USG oční |  | Hladina 3 | A/B-mód, integrovaný systém pro 3D rekonstrukci předního a zadního segmentu oka, sonda pro měření biometrie, pachymetrie, možnost připojení k PC, min. 4 vyšetřovací sondy |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1726 | 1828 | 2 | Oftalmologie | O.2.26. | Pachymetry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1727 | 1829 | 3 | Oftalmologie | O.2.26.1. | Pachymetry kontaktní |  | technologie, vzorkovací kmitočet UZV sondy, displej |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1080 | 1830 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.1.H1. | Pachymetry kontaktní - 1 |  |  | Hladina 1 | kontaktní přenosný, UZV sonda vzorkovací kmitočet 65MHz, min. měřicí rozsah: od 300 µm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1081 | 1831 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.1.H2. | Pachymetry kontaktní - 2 |  |  | Hladina 2 | kontaktní stolní, UZV sonda vzorkovací kmitočet 65MHz, min. měřicí rozsah: od 300 µm, dotykový displej |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1728 | 1832 | 3 | Oftalmologie | O.2.26.2. | Pachymetry bezkontaktní |  | optická metoda měření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1082 | 1833 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.2.H1. | Pachymetry bezkontaktní - 1 |  |  | Hladina 1 | součást přístroje měřicího biometrii oka |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1083 | 1834 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.2.H3. | Pachymetry bezkontaktní - 3 |  |  | Hladina 3 | součást přístroje měřícího několik parametrů (min. 3) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1084 | 1835 | 1 | Onkologie | O.3. | Přístroje pro onkologii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1085 | 1836 | 2 | Onkologie Hypertermické systémy a související prostředky | O.3.1. | Přístroje pro hypertermii |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1086 | 1837 | 1 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4. | Přístroje pro otorhinolaryngologii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1729 | 1838 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.1. | Posturografické systémy pro měření stability |  | Citlivost senzorů, metoda analýzy, vyhodnocovací SW |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1087 | 1839 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.1.H3. | Stabilometrie posturografická - 3 |  |  | Hladina 3 | vysoká citlivost senzorů, vyhodnocovací SW (zpracování min. 4 nezávislých měřených parametrů), metoda analýzy pro odhalení nejmenších funkčních odchylek ve stabilitě |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1730 | 1840 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.2. | Analyzátory |  | měřicí techniky, nastavitelnost parametrů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1088 | 1841 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.2.H2. | Analyzátory otodynamické - 2 |  |  | Hladina 2 | měřicí techniky - TEOAE, DPOAE, nastavitelný testovací frekvenční rozsah alespoň 1-5 kHz |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1731 | 1842 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.3. | Elektrogustometry |  | nastavitelnost proudu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1089 | 1843 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.3.H1. | Elektrogustometry - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelná velikost proudu v mezích alespoň 2 - 8 µA |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1732 | 1844 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4. | Elektrostimulátory | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1733 | 1845 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.1. | Elektrostimulátory pro parotidektomii |  | nastavitelnost parametrů, záznam |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1090 | 1846 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.1.H2. | Elektrostimulátory pro parotidektomii - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelná hodnota stimulačního proudu v mezích alespoň 0,05 - 5 mA, nastavitelná frekvence, indikátor úrovně činnosti EMG (vizuálně i akusticky), možnost záznamu časových průběhů vln |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1734 | 1847 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.2. | Elektro stimulátory nervu |  | nastavitelnost parametrů, záznam |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1092 | 1848 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.2.H2. | Elektro stimulátory nervu - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelná hodnota stimulačního proudu v mezích alespoň 0,05 - 5 mA, nastavitelná frekvence, indikátor úrovně činnosti EMG (vizuálně i akusticky), možnost záznamu časových průběhů vln |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1093 | 1849 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.2.H3. | Elektro stimulátory nervu - 3 |  |  | Hladina 3 | modulární systém |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1735 | 1850 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.5. | Diafanoskopy |  | vlnová délka zdroje světla |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1091 | 1851 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.5.H1. | Diafanoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | min. dvě vlnové délky světla, nastavitelná intenzita záření |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1736 | 1852 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Rhinometry a rhinomanometry a související prostředky Rhinometry/rhinomanometry | O.4.6. | Rhinomanometry |  | senzory |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1094 | 1853 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Rhinometry a rhinomanometry a související prostředky Rhinometry/rhinomanometry | O.4.6.H1. | Rhinomanometry - 1 |  |  | Hladina 1 | akustický, snímáno mikrofonem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1095 | 1854 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Rhinometry a rhinomanometry a související prostředky Rhinometry/rhinomanometry | O.4.6.H2. | Rhinomanometry - 2 |  |  | Hladina 2 | manometrický, snímáno tlakovým senzorem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1737 | 1855 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7. | Audiometry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1738 | 1856 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.1. | Audiometry standardní |  | audiometrie, frekvenční rozsah |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1096 | 1857 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.1.H2. | Audiometry standardní - 2 |  |  | Hladina 2 | tónová i slovní audiometrie, možnost volby speciálních testů, frekvenční rozsah alespoň 125 - 8000 Hz, vzdušné i kostní vedení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1739 | 1858 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.2. | Audiometry impedanční |  | měření, testovací frekvence, rozsah tlakového systému |  |  |  | 2018-03-05
1097 | 1859 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.H1. | Audiometry impedanční - 1 |  |  | Hladina 1 | možnost měření impedance středouší a reflex středoušních svalů, rozsah tlakového systému alespoň +200 až -300 daPa, při měření reflexů možnost výběru z několika testovacích frekvencí |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1740 | 1860 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.4.8. | Mikroskopy |  | manipulace/ovládání, filtry, integrované příslušenství, motorové ovládání, kvalita obrazu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1098 | 1861 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.4.8.H1. | Mikroskopy vyšetřovací pro otorinolaryngologii - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1099 | 1862 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.4.8.H3. | Mikroskopy vyšetřovací pro otorinolaryngologii - 3 |  |  | Hladina 3 | motorové ovládání, možnost uložení několika sad nastavení různých uživatelů, vysoká kvalita obrazu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1741 | 1863 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.9. | Olfaktometry |  | třídy testovacích látek |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1100 | 1864 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.9.H1. | Olfaktometry - 1 |  |  | Hladina 1 | 4 třídy testovacích látek |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1742 | 1865 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.10. | Videostroboskopy, videostroboskopické systémy |  | konfigurace |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1101 | 1866 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.10.H2. | Videostroboskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | stroboskopický mód 1000 Hz, základní konfigurace - videostroboskop, videolaryngoskop (rigidní),kamerová hlava s mikrofonem, zdroj světla, monitor |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1102 | 1867 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.10.H3. | Videostroboskopy - 3 |  |  | Hladina 3 | rozšířená konfigurace - videostroboskop, videolaryngoskop (rigidní, flexibilní), kamerová hlava s mikrofonem, zdroj světla, monitor, datová stanice, software pro analýzu dat |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1103 | 1868 | 1 | Sluch | O.5. | Přístroje pro foniatrii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 10
1104 | 1869 | 2 | Sluch | O.5.1. | Hlukoměry |  | měřící rozsah, frekvenční rozsah, přesnost měření |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1968 | 1870 | 3 | Sluch | O.5.1.H1. | Hlukoměry - 1 |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah [dB], frekvenční rozsah [Hz], přesnost [%], snímací režimy, doba odezvy |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1105 | 1871 | 2 | Sluch | O.5.2. | Piana – pro foniatrickou terapii |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1106 | 1872 | 2 | Sluch | O.5.3. | Můstky tenzometrické |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1107 | 1873 | 2 | Sluch | O.5.4. | Systémy pro měření evokovaných potenciálů |  | parametry přístroje a elektrod, SW |  | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1969 | 1874 | 3 | Sluch | O.5.4.H1. | Systémy pro měření evokovaných potenciálů - 1 | BERA, BAEP, CERA |  | Hladina 1 | parametry stimulů, SW moduly, příslušenství |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1108 | 1875 | 2 | Sluch | O.5.5. | Zařízení pro Free-field test |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1109 | 1876 | 2 | Sluch | O.5.6. | Tympanometry |  | parametry měření, SW |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1970 | 1877 | 3 | Sluch | O.5.6.H1. | Tympanometry - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální/automatické měření; klasické/vysokofrekvenční měření; tisk tympanogramu |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1110 | 1878 | 2 | Sluch | O.5.7. | Systémy pro měření/nastavování sluchadel |  | parametry měření, SW moduly |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1971 | 1879 | 3 | Sluch | O.5.7.H1. | Systémy pro měření/nastavování sluchadel - 1 |  |  | Hladina 1 | měření - testovací módy (zisk, intenzita, zkreslení, citlivost, směrovost,..); jedno/dvoukanálové řešení; SW |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1111 | 1880 | 1 | Dermatovenerologie | O.6. | Přístroje pro dermatovenerologii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1112 | 1881 | 2 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1. | Lasery dermatologické | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1743 | 1882 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.1. | Lasery kapalinové |  | vlnová délka, chlazení |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1113 | 1883 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.1.H1. | Lasery dermatologické barvivové pulzní - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 595nm, dynamické chlazení kůže |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1744 | 1884 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2. | Pevnolátkové lasery | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1745 | 1885 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.1. | Lasery dermatologické Alexandritové |  | vlnová délka, chlazení, nastavitelné prvky |  |  |  | 2018-03-24
1114 | 1886 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.1.H1. | Lasery dermatologické Alexandritové - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 755nm, chlazení pokožky, nastavitelná délka pulzu 3-300ms, mnohostranné využití, koncovky s průměrem 6-18mm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1746 | 1887 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.2. | Lasery dermatologické Nd:YAG |  | vlnová délka, nastavitelné prvky |  |  |  | 2018-03-24
1118 | 1888 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.2.H1. | Lasery dermatologické Nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet) - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 1064nm nebo 1320nm, výkon 0,2-2W, počet pulzů 0,5 - 30, nastavitelná délka pulzu 0,25-100(300)ms, koncovky s průměrem 6-18mm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1747 | 1889 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.3. | Lasery dermatologické rubínové (Q-switch) |  | vlnová délka, délka pulzu, výkon |  |  |  | 2018-03-24
1972 | 1890 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.3.H1. | Lasery dermatologické rubínové (Q-switch) - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 694 nm, pulz 1-2ms (energie 0,5 - 5J), pulz 10ns (energie 1J), kontinuální výkon 25mW |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1748 | 1891 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3. | Lasery plynové | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1749 | 1892 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.1. | Lasery dermatologické excimerové |  | vlnová délka |  |  |  | 2018-03-24
1115 | 1893 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.1.H1. | Lasery dermatologické excimerové - 1 |  |  | Hladina 1 | jedna vlnová délka 308nm, délka pulzu 20ns (energie 40-500mJ) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1750 | 1894 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.2. | Lasery dermatologické s parami kovů | [5 empty] | 2018-03-24
1751 | 1895 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.2.1. | Lasery dermatologické s parami mědi |  | vlnová délka |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1973 | 1896 | 6 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.2.1.H1. | Lasery dermatologické s parami mědi - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 578,2 nm (oblast žlutého světla); vlnová délka 510,5 nm (oblast zeleného světla) |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1752 | 1897 | 2 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.6.2. | Fotopletysmografy |  | typ snímače, použití |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1119 | 1898 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.6.2.H1. | Fotopletysmografy - 1 |  |  | Hladina 1 | snímač: digitální, impedanční, tenzometrický, kapacitní, pneumatický, reflexní, impedanční; nastavitelné zesílení snímaného signálu, analýza PPG, použití: celotělové, prstové, končetinové |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1753 | 1899 | 2 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3. | Mikroskopy | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1754 | 1900 | 3 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.1. | Mikroskopy zástinové |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1120 | 1901 | 4 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.1.H1. | Mikroskopy zástinové - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1755 | 1902 | 3 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.2. | Mikroskopy konfokální |  | typ, zvětšení obrazu |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1974 | 1903 | 4 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.2.H1. | Mikroskopy konfokální - 1 |  |  | Hladina 1 | typ: rastrující (LSCM), s rotujícím diskem (TSCM), zvětšení 500-1000x, možnost 3D rekonstrukce obrazu |  | 2018-03-24 |  |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1122 | 1904 | 1 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7. | Přístroje pro gynekologii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1123 | 1905 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.1. | Přístroje kymoinsuflační pro testování průchodnosti tub |  | Parametry nestanoveny |  | pomocí Schultzeho kanyly do dutiny děložní CO2 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1756 | 1906 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.2. | Schultzeho aparát |  | velikosti kuželů, manometr, stříkačka |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1124 | 1907 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.2.H1. | Schultzeho aparát pro tubární chirurgii - 1 |  |  | Hladina 1 | min 3. velikosti kužele. Aplikace - diagnostika sterility a HSG |  | 2016-12-12 |  | 2018-09-03 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1757 | 1908 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.3. | Pumpy |  | sací výkon, hodnota průtoku proplachu |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1125 | 1909 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.3.H1 | Proplachovací pumpa pro intrauterinní operace - 1 |  |  | Hladina 1 | sací výkon, hodnota průtoku proplachu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1758 | 1910 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.4. | Přístroje pertubační |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1126 | 1911 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.4.1. | Přístroje pertubační pro rekonstrukci tuby |  |  |  | nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1759 | 1912 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.5. | Kryokontejnery, kryokonzervační přístroje |  | objem komory, teplotní rozsah, rychlost zamrazování, velikost zásobníku C02, kontejner - počet zkumavek |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1127 | 1913 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.5.H2. | Kryokontejnery + kryokonzervační přístroje - 2 |  |  | Hladina 2 | programovatelný, min. -180 °C, rychlost zamrazování min. 0,01°C/min, |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1760 | 1914 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) Mikrobiologická kultivační média pro IVD | O.7.6. | Kultivační komůrky |  | rozměry vzorků |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1128 | 1915 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) Mikrobiologická kultivační média pro IVD | O.7.6.H1. | Kultivační komůrky - 1 |  |  | Hladina 1 | pozn. většinou součástí mikroskopu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1761 | 1916 | 2 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | O.7.7. | Lasery | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1762 | 1917 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | O.7.7.1. | Lasery plynové |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, nastavitelné parametry, režim |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1129 | 1918 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | O.7.7.1.H2. | Lasery CO2 gynekologické - 2 |  |  | Hladina 2 | infračervené spektrum - vlnová délka 10 600 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 2 - 20 Watt, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, incise, excise, ablace, vaporizace, koagulace, kontinuální (nižší energetická Hladina)/pulzní režim (vysoká energetická Hladina) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1975 | 1919 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.8. | Přístroje termoablační |  | režimy, balónový katetr, roztok, teplota |  |  |  | 2016-12-12
1976 | 1920 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.8.H2 | Přístroje pro termoablaci endometria - 2 |  |  | Hladina 2 | režim termoablace, destrukce endometriální sliznice teplem za pomoci balónového katétru, kontrolované zahřívání na přednastavenou teplotu, roztok |  | 2016-12-12 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1130 | 1921 | 1 | Psychiatrie | O.8. | Přístroje pro psychiatrii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 10
1763 | 1922 | 2 | Psychiatrie Prostředky pro elektrokonvulzivní terapii (ECT) | O.8.1. | Přístroje elektrokonvulzivní |  | displej, nastavitelnost parametrů, monitorace, kontrolní prvky, analýza |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1131 | 1923 | 3 | Psychiatrie Prostředky pro elektrokonvulzivní terapii (ECT) | O.8.1.H2. | Přístroje elektrokonvulzivní - 2 |  |  | Hladina 2 | displej, volba energie, 2 monitorovací kanály, kontrola překročení nastavené energie |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1132 | 1924 | 3 | Psychiatrie Prostředky pro elektrokonvulzivní terapii (ECT) | O.8.1.H3. | Přístroje elektrokonvulzivní - 3 |  |  | Hladina 3 | volba šíře pulzu, frekvence, analýza EEG, alespoň 4 monitorovací kanály, propojení s PC |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1133 | 1925 | 1 | Urologie | O.9. | Přístroje pro urologii | [5 empty] | 2016-12-14 |  | 2016-12-14
1764 | 1926 | 2 | Urologie Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry | O.9.1. | Průtokoměry |  | odchylka měření (do 5%), elektronický zápis křivky, tisk |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1134 | 1927 | 3 | Urologie Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry | O.9.1.H1. | Průtokoměry - uroflowmetry - 2 |  |  | Hladina 2 | odchylka měření (do 5%), elektronický zápis křivky, tisk |  | 2016-12-14 |  | 2016-12-14 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1765 | 1928 | 2 | Urologie Urologické katétry a související prostředky | O.9.2. | Systémy urodynamické |  | přesnost snímání tlaku (do 5%), počet kanálů, EMG |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1135 | 1929 | 3 | Urologie Urologické katétry a související prostředky | O.9.2.H2. | Systémy urodynamické - 2 |  |  | Hladina 2 | přesnost snímání tlaku (do 5%), počet kanálů, EMG |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1136 | 1930 | 2 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Bioptické pistole | O.9.3. | Pistole bioptické |  | Parametry nestanoveny |  | způsob využití |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1977 | 1931 | 3 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Bioptické pistole | O.9.3.H1 | Pistole bioptické na jedno použití - 1 |  |  | Hladina 1 | bezpečnostní pojistka |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1978 | 1932 | 3 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Bioptické pistole | O.9.3.H2 | Pistole bioptické - 2 |  |  | Hladina 2 | bezpečnostní pojistka, nastavitelnost velikosti zářezu, vyměnitelnost jehel |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1137 | 1933 | 1 | Stomatologie | O.10. | Přístroje pro stomatologii | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1138 | 1934 | 2 | Stomatologie Stomatologické prostředky Laserové systémy a související prostředky | O.10.1. | Lasery zubní | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1139 | 1935 | 3 | Stomatologie Stomatologické prostředky Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Stomatologické laserové systémy | O.10.1.4. | Lasery zubní diodové |  | vlnová délka |  | nedostatek informací |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | ? | Určení technické životnosti
1140 | 1936 | 2 | Násadce a související prostředky Násadce Násadce pro motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | O.10.2. | Násadce na vrtačku (kontaktní, bezkontaktní, endodontický ,aj.) |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1192 | 1937 | 2 | Stomatologie | O.10.3. | Přístroje pro screening rakoviny ústní sliznice |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | ? | Určení technické životnosti
1141 | 1938 | 1 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11. | Přístroje pro transfuzní službu | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1766 | 1939 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.1. | Aferetické systémy |  | jednoduchost systému, monitoring procesů, automatický systém, dotyková obrazovka |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1142 | 1940 | 3 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.1.H3. | Aferetický systém - 3 |  |  | Hladina 3 |  |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1767 | 1941 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.2. | Inkubátory |  | manuální systém pro typizaci krve, kapacita kazet |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1143 | 1942 | 3 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.2.H2. | Inkubátory pro sloupcovou aglutinaci - 2 |  |  | Hladina 2 | kapacita kazet, 2 nezávislé zóny pro inkubaci |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1979 | 1943 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.3. | Centrifugy |  | manuální systém pro typizaci krve, kapacita kazet |  |  |  | 2016-12-13
1980 | 1944 | 3 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.3.H2. | Centrifugy pro sloupcovou aglutinaci - 2 |  |  | Hladina 2 | kapacita kazet, vyměnitelný rotor |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1380 | 1945 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.4. | Automaty imunoadsorbční |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
361 | 1946 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.5. | Separátory krevních složek |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
363 | 1947 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.6. | Přístroje pro rheoferézu |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
364 | 1948 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.7. | Přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
365 | 1949 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.8. | Odběrové míchací váhy |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
366 | 1950 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.9. | Lisy na krevní plazmu |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
367 | 1951 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.10. | Ozařovače transfuzních přípravků |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | ? | Určení technické životnosti
1144 | 1952 | 1 |  | O.12. | Ostatní vyšetřovací přístroje | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1768 | 1953 | 2 | Světelné zdroje a související prostředky | O.12.1. | Interferometry |  | laser HeNe s frekvenční stabilitou |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1145 | 1954 | 3 | Světelné zdroje a související prostředky | O.12.1.H2. | Interferometry - 2 |  |  | Hladina 2 | 100 pm |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1146 | 1955 | 2 | Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.12.2. | Falometry (penilní pletysmografy) |  | počet měřicích kanálů |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1981 | 1956 | 3 | Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.12.2.H2 | Falometry (penilní pletysmografy) - 2 |  |  | Hladina 2 | hlavní pletysmografický kanál, kanál pro kožně-galvanický reflex |  | 2016-12-13 |  |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1769 | 1957 | 2 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3. | Měřicí přístroje | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1770 | 1958 | 3 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.1. | Měřicí přístroje vodíku ve vydechovaném vzduchu |  | senzor |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1147 | 1959 | 4 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.1.H1. | Měřicí přístroje vodíku ve vydechovaném vzduchu - 1 |  |  | Hladina 1 | elektrochemický |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1771 | 1960 | 3 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.2. | Měřicí přístroje frakce |  | výdechový čas kapacita paměti bezúdržbové bez nutnosti kalibrace |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1150 | 1961 | 4 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.2.H1. | Měřicí přístroje frakce vydechovaného oxidu dusného - 1 | FENO |  | Hladina 1 | max. 10 s min. 15000 |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1772 | 1962 | 2 | Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | O.12.4. | Monitory pH |  | počet pH kanálů katetru, měření impedance |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1148 | 1963 | 3 | Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | O.12.4.H1. | Monitory pH Holterovské - 1 |  |  | Hladina 1 | 1 až 2 kanály |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1149 | 1964 | 3 | Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | O.12.4.H2. | Monitory pH Holterovské - 2 |  |  | Hladina 2 | 1 až 2 kanály, současné měření impedance min. 6 |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1151 | 1965 | 0 |  | P. | Pomocné | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1152 | 1966 | 1 | Výpočetní technika | P.1. | Výpočetní technika | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1160 | 1967 | 2 | Výpočetní technika Software pro informační systém | P.1.2. | Software |  | účel využití a složitost SW |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 |  | 2 | 5 |  |  | 10 | Doplnění informací k odpis. skup.
1163 | 1968 | 1 | Výpočetní technika Počítače a související prostředky | P.2. | Prostředky všeobecné | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1164 | 1969 | 2 | Váhy a související prostředky Váhy | P.2.1. | Váhy | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1173 | 1970 | 3 | Váhy a související prostředky Váhy | P.2.1.1. | Váhy - Osobní |  | metrologicky ověřitelná váha |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1165 | 1971 | 4 | Váhy a související prostředky Váhy | P.2.1.1.H1. | Váhy - Osobní - 1 |  |  | Hladina 1 | třída přesnosti III |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 |  | 2 | 5 | 28.29.3 | Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření | 10
1774 | 1972 | 2 | Masážní stoly/lehátka | P.2.2. | Lehátka | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1775 | 1973 | 3 | Hydraulicky napájené/poháněné prostředky Masážní stoly/lehátka | P.2.2.1. | Lehátka hydraulická |  | nastavitelnost, nosnost, ovládání |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1166 | 1974 | 4 | Hydraulicky napájené/poháněné prostředky Masážní stoly/lehátka | P.2.2.1.H1. | Lehátka hydraulická - 1 |  |  | Hladina 1 | výškové nastavení lůžka, ovládání polohy hlavy |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1167 | 1975 | 4 | Hydraulicky napájené/poháněné prostředky Masážní stoly/lehátka | P.2.2.1.H2. | Lehátka hydraulická - 2 |  |  | Hladina 2 | nosnost min. 150 kg, ovládání polohy hlavy, paží, nohou |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10

## KZT_technická_část
Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) - technická část
ID | Pořadí | Úroveň hierarchie | Kolektivní termíny | Kód | Název | Synonymum | Technické parametry/příznaky | Hladina | Zařazovací kritéria | Komentář | Datum vložení nového řádku | Datum ukončení platnosti řádku | Datum změny obsahu technické části kategorizace | Komentář
1 | 1 | 0 |  | D | Diagnostické | [5 empty] | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
2 | 2 | 1 | Zobrazovací přístroje | D.1. | Zobrazovací přístroje | [5 empty] | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
3 | 3 | 2 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje | D.1.1. | Rentgenové přístroje | RTG přístroje |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
4 | 4 | 3 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1. | Rentgenové přístroje skiagrafické | RTG přístroje skiagrafické |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
1193 | 5 | 4 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní | RTG přístroje skiagrafické mobilní | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, konstrukční parametry - motorizace pojezdu |  |  |  | 2018-03-05
5 | 6 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1.H1. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 1 | RTG přístroje skiagrafické mobilní |  | Hladina 1 | výkon < 15kW, expoziční čas > 4ms, kazetový provoz |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
6 | 7 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1.H2. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 2 | RTG přístroje skiagrafické mobilní |  | Hladina 2 | přímá digitalizace, rozlišení detektoru do 7MPx, velikost pixelu max. 150μm, postprocessing |  | 2016-11-23 | 2020-12-07 | 2016-11-23
7 | 8 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1.H3. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 3 | RTG přístroje skiagrafické mobilní |  | Hladina 3 | motorizace, vícedetektorové řešení |  | 2016-11-23 | 2020-12-07 | 2016-11-23
1202 | 9 | 4 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární | RTG přístroje skiagrafické stacionární | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti |  |  |  | 2018-03-05
8 | 10 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2.H1. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 1 | RTG přístroje skiagrafické stacionární |  | Hladina 1 | výkon < 40kW, expoziční čas > 4ms, kazetový provoz (příslušenství: systém na vyvolávání kazet) |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
9 | 11 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2.H2. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 2 | RTG přístroje skiagrafické stacionární |  | Hladina 2 | výkon > 40kW, expoziční čas < 4ms, přímá digitalizace: velikost pixelu max. 150μm, velikost snímku do 43x43cm |  | 2016-11-23 | 2020-12-07 | 2016-11-23
10 | 12 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2.H3. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 3 | RTG přístroje skiagrafické stacionární |  | Hladina 3 | přímá digitalizace, možnost skládání snímků, - nebo specializace trauma |  | 2016-11-23 | 2020-12-07 | 2016-11-23
11 | 13 | 3 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.2. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické, skiaskopické, sklopné stěny | RTG přístroje skiaskopicko-skiagrafické, skiaskopické, sklopné stěny |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
1194 | 14 | 4 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.2.1. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické | RTG přístroje skiaskopicko-skiagrafické | SW vybavení, příslušenství, rotující soustava, zářič - detektor |  |  |  | 2018-03-05
12 | 15 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.1.H3. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické mobilní s 3D zobrazením - 3 | RTG přístroje skiaskopicko-skiagrafické mobilní s 3D zobrazením |  | Hladina 3 | SW vybavení, příslušenství, rotující soustava, zářič - detektor | Nalezen pouze jeden výrobce - cena dle SW vybavení a příslušenství | 2018-03-05 |  | 2016-11-23
2031 | 16 | 4 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2. | Rentgenové přístroje skiaskopické | RTG přístroje skiaskopické | parametry generátoru, velikost snímače obrazu, tepelná kapacita anody, LIH |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-11-02
13 | 17 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2.H1. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 1 | RTG přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem |  | Hladina 1 | výkon < 2,5kW, funkce LIH (Last Image Hold) |  | 2016-11-23 |  | 2019-08-30
14 | 18 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2.H2. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 2 | RTG přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem |  | Hladina 2 | výkon > 2,5kW, zesilovač obrazu nebo flat panel detektor, funkce DSA |  | 2016-11-23 |  | 2019-08-30
15 | 19 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2.H3. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 3 | RTG přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem |  | Hladina 3 | výkon > 12 kW, přímá digitalizace - přístroj s flat panel detektorem, funkce 3D |  | 2016-11-23 |  | 2019-08-30
1195 | 20 | 4 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3. | Sklopné stěny | [5 empty] | 2018-03-05
1196 | 21 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti, postprocessing, LIH |  |  |  | 2018-03-05
16 | 22 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1.H1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární - 1 | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární |  | Hladina 1 | výkon < 70kW, analogový zesilovač obrazu, rozlišení obrazu < 1024*1024, tepelná kapacita anody, |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
17 | 23 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1.H2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární - 2 | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární |  | Hladina 2 | Přímá digitalizace nebo analog. zesilovač obrazu - rozlišení obrazu > 1024*1024, SW pro specializovaná vyšetření |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
18 | 24 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1.H3. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární - 3 | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární |  | Hladina 3 | vybavení pro všechna skiaskopická vyšetření, DSA |  | 2016-11-23 |  | 2019-08-30
1197 | 25 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární | Sklopné stěny RTG skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární | parametry generátoru - výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti, postprocessing, LIH |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1808 | 26 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2.H1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární - 1 |  |  | Hladina 1 | výkon < 70kW, analogový zesilovač obrazu, rozlišení obrazu < 1024*1024, tepelná kapacita anody, |  | 2018-03-05
1809 | 27 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2.H2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární - 2 |  |  | Hladina 2 | Přímá digitalizace nebo analog. zesilovač obrazu - rozlišení obrazu > 1024*1024, SW pro specializovaná vyšetření |  | 2018-03-05
1810 | 28 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2.H3. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární - 3 |  |  | Hladina 3 | vybavení pro všechna fluoroskopická vyšetření, DSA |  | 2018-03-05
19 | 29 | 3 | Radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.3. | Rentgenové přístroje angiografické | RTG přístroje angiografické |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
1198 | 30 | 4 | Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky | D.1.1.3.1. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční | RTG přístroje angiografické jednoprojekční | výkon generátoru, min. snímkovací frekvence,, SW vybavení, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
1998 | 31 | 5 | Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.3.1.H1. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční - 1 | RTG přístroje angiografické jednoprojekční |  | Hladina 1 | výkon menší než 80 kW, snímkovací frekvence do 4 sn/s, bez ohledu na velikost flat panel detektoru |  | 2019-07-11 |  | 2019-08-30
20 | 32 | 5 | Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.3.1.H2. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční - 2 | RTG přístroje angiografické jednoprojekční |  | Hladina 2 | výkon ≥ 80kW, snímková frekvence > 4 sn./s, příslušenství: DA + intervenční software |  | 2016-11-23 |  | 2019-08-30
21 | 33 | 5 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.3.1.H3. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční - 3 | RTG přístroje angiografické jednoprojekční |  | Hladina 3 | výkon větší než 80 kW, snímkovací frekvenci min. 25 sn/s, příslušenství: Cathlab rozšířený, FFR, QCA, LVA |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
1199 | 34 | 4 | RTG angiografické Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy | D.1.1.3.2. | Rentgenové přístroje angiografické dvouprojekční | RTG přístroje angiografické dvouprojekční | výkon generátoru, min. snímkovací frekvence,, SW vybavení, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
22 | 35 | 5 | RTG angiografické Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy | D.1.1.3.2.H3. | Rentgenové přístroje angiografické dvouprojekční - 3 | RTG přístroje angiografické dvouprojekční |  | Hladina 3 | snímková frekvence > 15sn./s, vysoce specializovaný přístroj, vhodný k vyšetřením u dětí a k neurointervenčním výkonům, DA, 3D, rotační ag., další software dle vyš. problematiky (neuro, pediatrie) |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
23 | 36 | 3 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4. | Výpočetní tomografy | CT |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
24 | 37 | 4 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem | CT s jedním zářičem | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství, rychlost rotace rentgenka-detektor, počet zdrojů záření, náklon gantry |  |  |  | 2016-11-23
25 | 38 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1.H1. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem - 1 | CT s jedním zářičem |  | Hladina 1 | výkon VN generátoru < 70kW, šíře detektorového pole do 64 řad, Přístroj pro všeobecnou diagnostiku, bez možnosti specializovaných vyšetření |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
26 | 39 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1.H2. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem - 2 | CT s jedním zářičem |  | Hladina 2 | výkon VN generátoru > 70kW, šíře detektorového pole do 128 řad Všeobecná diagnostika + kardio nebo + neuro |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
27 | 40 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1.H3. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem - 3 | CT s jedním zářičem |  | Hladina 3 | výkon VN generátoru > 100kW, šíře detektorového pole 128 řad a více, čas jedné otáčky rentgenky a detektoru max. 0,35s Všeobecná diagnostika + kardio nebo + neuro |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1189 | 41 | 4 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.2. | Výpočetní tomografy se dvěma zářiči | CT se dvěma zářiči | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství |  |  |  | 2016-11-25
28 | 42 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.2.H3. | Spektrální tomografiké přístroje - 3 | Spektrální CT přístroje |  | Hladina 3 | dual či multienergy CT, spektrální CT, dvou zdrojové CT |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
29 | 43 | 4 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.3. | Výpočetní tomografy mobilní | CT mobilní | parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
1190 | 44 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.3.H1. | Výpočetní tomografy mobilní - 1 | CT mobilní |  |  | Parametry nestanoveny pro nedostatek informací |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1200 | 45 | 3 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5. | Rentgenové přístroje mamografické | RTG přístroje mamografické | technologie získávání obrazu, účel využití |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
31 | 46 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H1. | Rentgenové přístroje mamografické - 1 | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 1 | kazetový provoz- příslušenství: čtečka CR kazet, popisovací mamografická stanice |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
32 | 47 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H2. | Rentgenové přístroje mamografické - 2 | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 2 | přímá digitalizace |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
33 | 48 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H3. | Rentgenové přístroje mamografické - 3 | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 3 | stereotaktická vyšetření, biopsie |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1999 | 49 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H4. | Rentgenové přístroje mamografické - 4 | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 4 | systém s photon-counting detektorem |  | 2019-07-11 |  | 2019-08-30
34 | 50 | 3 | RTG denzitometr Radiologické systémy a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce | D.1.1.6. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii | RTG přístroje pro kostní denzitometrii | lokalizace vyšetření |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
35 | 51 | 4 | RTG denzitometr Radiologické systémy a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce | D.1.1.6.H1. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii - 1 | RTG přístroje pro kostní denzitometrii |  | Hladina 1 | vyšetření denzitometrie končetin |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
36 | 52 | 4 | RTG denzitometr Radiologické systémy a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce | D.1.1.6.H2. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii - 2 | RTG přístroje pro kostní denzitometrii |  | Hladina 2 | možnost denzitometrického vyšetření celého těla |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
37 | 53 | 3 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7. | Rentgenové přístroje zubní | RTG přístroje zubní |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1201 | 54 | 4 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy Intraorální dentální RTG systémy | D.1.1.7.1. | Rentgenové přístroje zubní intraorální | RTG přístroje zubní intraorální | příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
38 | 55 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy Intraorální dentální RTG systémy | D.1.1.7.1.H1. | Rentgenové přístroje zubní intraorální - 1 | RTG přístroje zubní intraorální |  | Hladina 1 | příslušenství: film nebo digitální detektor, diagnostický SW |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1203 | 56 | 4 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.2. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické | RTG přístroje zubní panoramatické | technologie získávání obrazu, možnosti zpracování obrazu |  |  |  | 2018-03-05
39 | 57 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.2.H1. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické - 1 | RTG přístroje zubní panoramatické |  | Hladina 1 | kazetový provoz - příslušenství: čtečka CR kazet |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
40 | 58 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.2.H2. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické -2 | RTG přístroje zubní panoramatické |  | Hladina 2 | přímá digitalizace, postprocessing |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1204 | 59 | 4 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.3. | Rentgenový přístroj zubní 3D | Cone Beam CT - 3D | SW |  |  |  | 2018-03-05
41 | 60 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.3.H3. | Cone Beam výpočetní tomograf - 3 | Cone Beam CT |  | Hladina 3 | digitální zpracování obrazu, postprocessing, možnost DICOM |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
42 | 61 | 3 | Pomocné přístroje a zařízení | D.1.1.8. | Pomocné přístroje a zařízení | [5 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1205 | 62 | 4 | Pomocné přístroje a zařízení Picture archiving and communication systems | D.1.1.8.1. | Obrazové archivační a komunikační systémy (systémy pro obrazové archivace) | PACS | použitá technologie, SW |  | závislost potřebné velikosti úložného prostoru na počtu ukládaných snímků, individuální dle požadavků a velikosti nemocnice |  | 2016-11-25
1206 | 63 | 4 | Pomocné přístroje a zařízení Čtečky | D.1.1.8.2. | Zařízení pro čtení CR kazet |  | parametry skenování, mechanické a SW možnosti |  |  |  | 2016-11-25
44 | 64 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Čtečky | D.1.1.8.2.H1. | Digitální rentgenové čtečky - 1 | Digitální RTG čtečky |  | Hladina 1 | jednoslotové řešení, rozlišení skeneru, bitová hloubka |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
45 | 65 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Čtečky | D.1.1.8.2.H2. | Digitální rentgenové čtečky - 2 | Digitální RTG čtečky |  | Hladina 2 | víceslotové řešení, rozlišení skeneru, bitová hloubka |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1207 | 66 | 4 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3. | Detektory |  | technologie detektoru, rozlišení, možnosti |  |  |  | 2018-03-05
46 | 67 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3.H1. | Samostatné detektory pro digitální radiografii - 1 |  |  | Hladina 1 | technologie: gadoliniový, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
47 | 68 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3.H2. | Samostatné detektory pro digitální radiografii - 2 |  |  | Hladina 2 | technologie: CsI, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka, bezdrátová komunikace | Doplnění hodnot (velikost pixelu, bitová hloubka) | 2016-11-25 |  | 2019-08-30
48 | 69 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3.H3. | Samostatné detektory pro digitální radiografii - 3 |  |  | Hladina 3 | technologie: CsI, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka, bezdrátová komunikace | Doplnění hodnot (velikost pixelu, bitová hloubka) | 2016-11-25 |  | 2019-08-30
49 | 70 | 2 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2. | Magneticko-rezonanční zobrazovací systémy | MR systémy | SW vybavení, příslušenství, gradienty, FOV, počet kanálů |  |  | Scintilační sondy a multikanálové scintilační sondy používané pro in-vivo vyšetření v nukleární medicíně - měření akumulace štítné žlázy, přežívání erytrocytů, dozimetrie pacientů, … Mohou být doplněny o různý software napomáhající vyhodnocení měřených dat. | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
51 | 71 | 3 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H1. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy standardní, méně než 1,5 T - 1 | MR méně než 1,5 T |  | Hladina 1 | magnetická indukce méně než 1,5 T, příslušenství: cívky, standardní SW |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
52 | 72 | 3 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H2. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy komplexní ≥ 1,5 T a < 3,0 T - 2 | MR 1,5 T a méně než 3,0 T |  | Hladina 2 | magnetická indukce: 1,5T <= B < 3T , příslušenství: cívky, systém pro monitoring vitálních funkcí, pokročilý SW |  | 2016-11-25
53 | 73 | 3 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H3. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy = 3,0 T - 3 | MR 3,0 T |  | Hladina 3 | magnetická indukce: 3T , příslušenství: cívky, systém pro monitoring vitálních funkcí, pokročilý SW |  | 2016-11-25
2000 | 74 | 3 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H4. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy > 3T - 4 | MR více než 3T |  | Hladina 4 | magnetická indukce: > 3T , příslušenství: cívky, systém pro monitoring vitálních funkcí, pokročilý SW |  | 2018-03-05
2001 | 75 | 3 | Magneticko-rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H5. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy speciální - 5 |  |  | Hladina 5 | bez omezení magnetické indukce, příslušenství: cívky, specializovaný SW |  | 2018-03-05
54 | 76 | 2 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3. | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy | UZ měřící/zobrazovací systémy |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
55 | 77 | 3 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1. | Ultrazvukové přístroje | UZ přístroje | pracovní módy, SW |  |  |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
56 | 78 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1.H1. | Ultrazvukové přístroje - 1 | UZ přístroje |  | Hladina 1 | Barevný Doppler, spektrální Doppler, duplexní nebo triplexní mod, Hardware - základní 2D ultrazvukové sondy |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
57 | 79 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1.H2. | Ultrazvukové přístroje - 2 | UZ přístroje |  | Hladina 2 | Předchozí kategorie + power Doppler, harmonické zobrazení, compound scan, panoramatické zobrazení, základní kardiologické aplikace nebo gynekologické a porodnické aplikace. Hardware - předchozí kategorie + základní peroperační sondy nebo základní endosondy (vaginální, transrektální) |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
58 | 80 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1.H3. | Ultrazvukové přístroje - 3 | UZ přístroje |  | Hladina 3 | Předchozí kategorie + elastografie, kontrastní ultrasonografie, 3D/4D zobrazení, fúze s jinými modalitami (CT, MR),pokročilé kardiologické nebo gynekologické a porodnické aplikace. Hardware - předchozí kategorie + některé ze specializovaných sond podle způsobu využití - sondy pro povrchové vyšetřování (např. maticové, s velmi vysokou frekvencí, bi- nebo multiplanární), 3D sondy, 4D sondy, specializované peroperační, laparoskopické a endoskopické sondy |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1191 | 81 | 3 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2. | Ultrazvukové sondy | UZ sondy | použití |  |  |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
59 | 82 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2.H1. | Ultrazvukové sondy povrchové základní - 1 | UZ sondy povrchové základní |  | Hladina 1 | povrchové 2D sondy - konvexní, lineární, mikrokonvexní, sektorové |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
60 | 83 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2.H2. | Ultrazvukové sondy povrchové specializované - 2 | UZ sondy povrchové základní |  | Hladina 2 | povrchové sondy maticové, 3D, 4D, bi- nebo multiplanární, specializované bioptické sondy |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
61 | 84 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2.H3. | Ultrazvukové sondy pro endoskopické a peroperační vyšetřování - 3 | UZ sondy povrchové základní |  | Hladina 3 | endorektální a endovaginální sondy, endoskopické sondy, endovaskulární sondy, peroperační a laparoskopické sondy |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
62 | 85 | 2 | Nukleární medicína | D.1.4. | Přístroje pro nukleární medicínu | [5 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
63 | 86 | 3 | Nukleární medicína Zobrazovací přístroje | D.1.4.1. | Zobrazovací systémy | [5 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1208 | 87 | 4 | Nukleární medicína Kamery | D.1.4.1.1. | Gama kamery |  | konstrukce přístroje / určení (kardiologická, mamografická, pro štítnou žlázu, mozek, apod.) |  |  |  | 2018-03-05
64 | 88 | 5 | Nukleární medicína Kamery | D.1.4.1.1.H1. | Gama kamery planární - 1 |  |  | Hladina 1 | Planární gama kamera - rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
65 | 89 | 5 | Nukleární medicína Kamery | D.1.4.1.1.H2. | SPECT - Gama kamery pro jednofotonovou emisní výpočetní tomografii - 2 | SPECT |  | Hladina 2 | SPECT kamera - rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
66 | 90 | 5 | Nukleární medicína Kamery | D.1.4.1.1.H3. | Specializované gamakamery - 3 |  |  | Hladina 3 | Specializovaná gama kamera - rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2019-10-23
1209 | 91 | 4 | Nukleární medicína Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.2. | Přístroje pro hybridní zobrazení PET/CT | PET/CT | parametry kamery / určení |  |  |  | 2018-03-05
67 | 92 | 5 | Nukleární medicína Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.2.H3. | PET/CT - Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií - 3 | PET/CT |  | Hladina 3 | PET - rozlišovací schopnost prostorová, citlivost, délka axiálního zorného pole. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1210 | 93 | 4 | Nukleární medicína Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.3. | Přístroje pro hybridní zobrazení PET/MR | PET/MR | parametry kamery, parametry MR |  |  |  | 2018-03-05
68 | 94 | 5 | Nukleární medicína Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.3.H3. | PET/MR - Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií kombinovanou se zobrazením tkání lidského těla magnetickou rezonancí - 3 | PET/MR |  | Hladina 3 | PET - rozlišovací schopnost, citlivost, délka axiálního zorného pole. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1211 | 95 | 4 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.4. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/CT | SPECT/CT | parametry kamery, parametry CT, určení |  |  |  | 2018-03-05
69 | 96 | 5 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.4.H3. | SPECT/CT - Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření jednofotonovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií - 3 | SPECT/CT |  | Hladina 3 | SPECT - rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1212 | 97 | 4 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.5. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/MR | SPECT/MR | parametry kamery, parametry MR, SW |  |  |  | 2018-03-05
1982 | 98 | 5 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.5.H3. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/MR - 3 | SPECT/MR |  | Hladina 3 | SPECT - rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2018-03-05
2030 | 99 | 4 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.6. | Přístroje pro zobrazení pozitronovou emisní tomografií | PET |  |  |  |  | 2019-12-02
1776 | 100 | 4 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.6.1. | PET - Zobrazovací přístroj pro pozitronovou emisní tomografii | PET | parametry kamery, SW |  |  |  | 2018-05-18
1983 | 101 | 5 | Nukleární medicína Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.6.1.H2. | PET - Zobrazovací přístroj pro pozitronovou emisní tomografii - 2 | PET |  | Hladina 2 | rozlišovací schopnost, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". |  | 2018-03-05
1169 | 102 | 3 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2. | Nezobrazovací systémy a radiační ochrana | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1170 | 103 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1. | Měřiče aplikované radioaktivity | [5 empty] | 2018-03-05
2002 | 104 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.1. | Měřiče aplikované radioaktivity se studnovou ionizační komorou |  | parametry měření |  |  |  | 2018-03-05
1984 | 105 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.1.H2. | Měřiče aplikované radioaktivity se studnovou ionizační komorou - 2 |  |  | Hladina 2 | měřící rozsah (MBq), přesnost měření, výčet radionuklidů |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
2003 | 106 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.2. | Měřiče aplikované radioaktivity stojanové |  | parametry měření |  |  |  | 2019-10-23
2004 | 107 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.2.H1. | Měřiče aplikované radioaktivity stojanové - 1 |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah (MBq), přesnost měření, výčet radionuklidů |  | 2019-10-23
1213 | 108 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2. | Sondy | [5 empty] | 2018-03-05 | 2020-12-07
2057 | 109 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.1. | Studnové scintilační sondy |  | parametry sondy, počet kanálů/určení |  |  |  | 2020-12-07
1171 | 110 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.1.H1. | Studnové scintilační sondy - 1 |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah (keV), přesnost měření (automatická kalibrace) / určení |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
1811 | 111 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.1.H2. | Studnové scintilační sondy vícekanálové - 2 |  |  | Hladina 2 | měřící rozsah (keV), přesnost měření, počet kanálů / určení |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-23
2005 | 112 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.2. | Scintilační sondy |  | parametry sondy/určení |  |  | Scintilační sondy a multikanálové scintilační sondy používané pro in-vivo vyšetření v nukleární medicíně - měření akumulace štítné žlázy, přežívání erytrocytů, dozimetrie pacientů, … Mohou být doplněny o různý software napomáhající vyhodnocení měřených dat. | 2019-10-23
2006 | 113 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.2.H1. | Scintilační sondy - 1 |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah (keV), přesnost měření (automatická kalibrace) / určení |  | 2019-10-23
2007 | 114 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.2.H2. | Scintilační sondy vícekanálové - 2 |  | parametry sondy, počet kanálů, SW | Hladina 2 | měřící rozsah (keV), přesnost měření, počet kanálů, SW |  | 2019-10-23 |  | 2020-11-02
1172 | 115 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy | D.1.4.2.2.3. | Gama sondy pro radionavigovanou chirurgii |  | parametry sondy, typ sond |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
1985 | 116 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy | D.1.4.2.2.3.H2. | Gama sondy pro radionavigovanou chirurgii - 2 |  |  | Hladina 2 | měřící rozsah (keV), přesnost měření, typ sond |  | 2018-03-05 |  | 2020-11-02
1174 | 117 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.3. | Přístroje pro zajištění radiační ochrany - centrální monitorovací systém |  | parametry dozimetrů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
1986 | 118 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.3.H1. | Přístroje pro zajištění radiační ochrany - centrální monitorovací systém - 1 |  |  | Hladina 1 | energetický rozsah, rozsah dávkových příkonů |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
1812 | 119 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4 | Měřiče plošné kontaminace |  | parametry měření/použití |  |  |  | 2019-10-23
2008 | 120 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.1. | Měřiče plošné kontaminace přenosné | [5 empty] | 2019-10-23
1987 | 121 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.1.H1. | Měřiče plošné kontaminace přenosné - 1 |  |  | Hladina 1 | α, β, γ; přesnost měření, autokalibrace, výčet měřitelných radionuklidů / přenosný |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
2009 | 122 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.2. | Měřiče plošné kontaminace stacionární |  | parametry měření/použití |  |  |  | 2019-10-23
2010 | 123 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.2.H1. | Měřiče plošné kontaminace stacionární - 1 |  |  | Hladina 1 | α, β, γ; přesnost měření, autokalibrace, výčet měřitelných radionuklidů / stacionární |  | 2019-10-23
2011 | 124 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.5. | Měřiče dávkového příkonu |  | parametry měření/použití |  |  |  | 2019-10-23
2012 | 125 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.5.H1. | Měřiče dávkového příkonu - 1 |  |  | Hladina 1 | energetický rozsah, rozsah dávkových příkonů / použití |  | 2019-10-23 | 2020-12-07
1178 | 126 | 3 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.3. | Kontrolní zářiče | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1179 | 127 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.3.1. | Kontrolní zářiče pro zajištění jakosti zobrazovacích metod |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05
1180 | 128 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.3.2. | Kontrolní zářiče pro zajištění jakosti nezobrazovacích metod |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05
1181 | 129 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4. | Pomocné přístroje a zařízení radiofarmaceutické laboratoře | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1187 | 130 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení Aplikátory a související prostředky | D.1.4.4.1. | Aplikátory radiofarmak |  | parametry aplikační stanice a příslušenství |  | manuální / automaticko-manuální režim; příslušenství - stíněné stříkačky; možnost proplachu stříkačky |  | 2018-03-05
2013 | 131 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení. Aplikátory a související prostředky | D.1.4.4.1.H2. | Aplikátory radiofarmak - 2 |  |  | Hladina 2 | poloautomatický režim; aplikace jednotlivé dávky pacientovi; systém pro napojení stíněné stříkačky a proplachu |  | 2019-10-23
1188 | 132 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.2. | Syntetizátory a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak |  | termostat, olověné stínění |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
2014 | 133 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.2.H3. | Syntetizátor a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak - 3 |  |  | Hladina 3 | automatizovaný modul pro přípravu; provádění sekvencí operací potřebných ke značení radionuklidem, purifikaci, formulaci, rozplnění a/nebo sterilizaci radiofarmaka |  | 2019-10-23 | 2020-12-07
2015 | 134 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.3. | Přístroj pro rozplňování radiofarmak |  | poloautomatická dispenzace, stínění, SW |  |  |  | 2019-10-23
2016 | 135 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.3.H2. | Přístroj pro rozplňování radiofarmak - 2 |  |  | Hladina 2 | poloautomatická dispenzace; Pb nebo W stínění; ovládací software; tisk štítků |  | 2019-10-23
73 | 136 | 2 | Ostatní zobrazovací | D.1.5. | Ostatní zobrazovací přístroje | [5 empty] | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
74 | 137 | 3 | Ostatní zobrazovací Termografie Termografické systémy Termografické systémy a související prostředky | D.1.5.1. | Termografické zobrazovací přístroje |  | parametry snímače, parametry objektivu, SW |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
75 | 138 | 4 | Ostatní zobrazovací Termografie Termografické systémy Termografické systémy a související prostředky | D.1.5.1.H2. | Termografické zobrazovací přístroje - 2 |  |  | Hladina 2 | citlivost, rozlišovací schopnost, field of view |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
76 | 139 | 4 | Ostatní zobrazovací Termografie Termografické systémy Termografické systémy a související prostředky | D.1.5.1.H3. | Termografické zobrazovací přístroje - 3 |  |  | Hladina 3 | citlivost, rozlišovací schopnost, field of view, SW interpolace termoobrazu do obrazu viditelného spektra |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
77 | 140 | 1 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2. | Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 8.12.216
78 | 141 | 2 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární | D.2.1. | Kardiovaskulární přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1215 | 142 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1. | Elektrokardiografy | EKG | použití ambulantní/klinické/kardiologické, analýza EKG z x-svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence, tiskárna |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
79 | 143 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1.H1. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 1 | EKG vč. systémů odvozených |  | Hladina 1 | ambulantní - pro základní analýzu EKG, analýza z 5ti nebo 7mi svodového EKG signálu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
80 | 144 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1.H2. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 2 | EKG vč. systémů odvozených |  | Hladina 2 | klinické - analýza z 12ti (10) svodového EKG signálu, tiskárna |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
81 | 145 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1.H3. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 3 | EKG vč. systémů odvozených |  | Hladina 3 | kardiologické - analýza z 12ti (10) či více svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence > 500 Hz, kompletní analýza EKG signálu, tiskárna |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1216 | 146 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Záznamníky dat pacientů Elektrokardiografy | D.2.1.2. | Elektrokardiografické záznamníky | EKG záznamníky | počet svodů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
82 | 147 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Záznamníky dat pacientů Elektrokardiografy | D.2.1.2.H1. | Elektrokardiografické záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) - 1 | EKG záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) |  | Hladina 1 | 5-ti svodový systém |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
83 | 148 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Záznamníky dat pacientů Elektrokardiografy | D.2.1.2.H2. | Elektrokardiografické záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) - 2 | EKG záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) |  | Hladina 2 | více svodový systém > 5 svodů |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1217 | 149 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | D.2.1.3. | Holtery krevního tlaku |  | programovatelnost, metoda měření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
84 | 150 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | D.2.1.3.H1. | Záznamníky krevního tlaku dlouhodobé s analýzou - 1 |  |  | Hladina 1 | neprogramovatelný, metoda měření (př. oscilometrická) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1813 | 151 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | D.2.1.3.H2. | Záznamníky krevního tlaku dlouhodobé s analýzou - 2 |  |  | Hladina 2 | programovatelný, metoda měření (př. Oscilometrická, stupňovité snižování tlaku v manžetě, polovodičový regulátor) |  | 2018-03-05
1218 | 152 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4. | Ergometry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1219 | 153 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.1. | Ergometry chodníkové |  | rychlost, sklon, programovatelnost, madla |  |  |  | 2018-03-05
85 | 154 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.1.H1. | Ergometry chodníkové - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelná rychlost 0-15 km/h, sklon, madla pevná/nastavitelná |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1814 | 155 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.1.H2. | Ergometry chodníkové - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelná rychlost min 0-20 km/h, programovatelnost, sklon, pevná/nastavitelná |  | 2018-03-05
1220 | 156 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2. | Ergometry bicyklové |  | nosnost, nastavení sedla, řídítek, nastavitelnost programů, kompatibilita |  |  |  | 2018-03-05
1221 | 157 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H1. | Ergometry bicyklové - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost do 170kg, nastavení sedla mechanické, rozhraní pro připojení EKG, nastavitelné programy |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1815 | 158 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H2. | Ergometry bicyklové - 2 |  |  | Hladina 2 | nosnost min 170 kg, nastavení sedla elektrické/pneumatické, nastavitelnost řidítek, rozhraní pro připojení EKG a dalších, kompatibilita s jinými ZP, programovatelnost |  | 2016-12-08
1816 | 159 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H3. | Ergometry bicyklové - 3 |  |  | Hladina 3 | nosnost min 250 kg, pro obézní pacienty |  | 2016-12-08
1222 | 160 | 3 | Pracovní stanice | D.2.1.5. | Pracovní diagnostické stanice pro zpracování a analýzu dat |  | Parametry nestanoveny |  | Parametry nestanoveny | Poznámka - jedná se o PC vč. SW pro zpracování a analýzu dat (určení hladin a výše ceny dle parametrizace SW) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1223 | 161 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory tlaku a související prostředky Monitory tlaku | D.2.1.6. | Přístroje pro měření krevního tlaku |  |  |  | smazat - viz tonometry |  | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 2018-03-05
87 | 162 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory tlaku a související prostředky Monitory tlaku | D.2.1.6.H1. | Měřiče krevních tlaků neinvazivní - 1 |  |  | Hladina 1 | smazat - viz tonometry |  | 2016-12-08 | 2019-01-01 | 2016-12-08
1224 | 163 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7. | Oxymetry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1225 | 164 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1. | Oxymetry pulzní |  | zdroj, přesnost, alarmy, použití, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
88 | 165 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1.H1. | Oxymetry pulzní prstové - 1 |  |  | Hladina 1 | SpO2, srdeční frekvence, bezdrátový, bateriový, přesnost min. +- 3%, |  | 2016-12-08
1817 | 166 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1.H2. | Oxymetry pulzní ruční - 2 |  |  | Hladina 2 | SpO2, srdeční frekvence, bateriový, přesnost, zvukové/optické alarmy, typy senzorů, použití |  | 2016-12-08
1818 | 167 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1.H3. | Oxymetry pulzní stolní - 3 |  |  | Hladina 3 | SpO2, srdeční frekvence, síťový zdroj/baterie, přesnost, zvukové/optické alarmy, typy senzorů, použití (neonatologie) |  | 2016-12-08
1226 | 168 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.2. | Oxymetry cerebrální, somatické |  | přesnost, alarmy, použití, počet kanálů, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
89 | 169 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.2.H1. | Oxymetry cerebrální, somatické - 1 |  |  | Hladina 1 | rSO2 (regionální saturace), SpO2, přesnost, zvukové/optické alarmy, počet kanálů, typy senzorů, použití |  | 2016-12-08
1227 | 170 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry Krevní průtokoměry | D.2.1.9. | Indikátory toku krve |  | frekvenční rozsah, zdroj, použití, výstup, sondy |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
90 | 171 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry Krevní průtokoměry | D.2.1.9.H1. | Indikátory průtoku Dopplerovské - 1 |  |  | Hladina 1 | zvukový nebo obrazový výstup, frekvenční rozsah, oblast použití, cévní sondy, síťový zdroj/baterie |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1228 | 172 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | D.2.1.10. | Pletysmografy |  | Použití |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
91 | 173 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | D.2.1.10.H1. | Pletysmografy - 1 |  |  | Hladina 1 | lokální |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
92 | 174 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | D.2.1.10.H2. | Pletysmografy - 2 |  |  | Hladina 2 | celotělový (komora) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
93 | 175 | 2 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.2. | Respirační přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1229 | 176 | 3 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky | D.2.2.1. | Přístroje pro spirometrii | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1230 | 177 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1. | Spirometrické přístroje se záznamem |  | průtokový senzor, zpracování dat, měřitelné parametry |  |  |  | 2018-03-05
94 | 178 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1.H1. | Spirometrické přístroje se záznamem - 1 |  |  | Hladina 1 | kompaktní, bateriový, méně měřitelných parametrů, přenos dat přes USB |  | 2016-12-08
1819 | 179 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1.H2. | Spirometrické přístroje se záznamem - 2 |  |  | Hladina 2 | průtokový senzor připojený do pc, software pro zpracování dat, měřitelné parametry |  | 2016-12-08
1820 | 180 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1.H3. | Spirometrické přístroje se záznamem - 3 |  |  | Hladina 3 | stolní, průtokový senzor, měřitelné parametr, integrovaná tiskárna, display |  | 2016-12-08
1231 | 181 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí | D.2.2.1.2. | Kapnometry |  | měřitelné veličiny |  |  |  | 2018-03-05
95 | 182 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí | D.2.2.1.2.H1. | Kapnometry - 1 |  |  | Hladina 1 | měřené veličiny: EtCO2, dechová frekvence, alarmy, limity, bateriový zdroj |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1232 | 183 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.3. | Analyzátory |  | jednoparametrický/multiparametrický (více měření najednou) |  |  |  | 2018-03-05
96 | 184 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.3.H1. | Analyzátory dechové - 1 |  |  | Hladina 1 | jednoparametrický: O2, N2, Ar, He, CO2, anestetika (ISO, SEV, DES) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
97 | 185 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.3.H2. | Analyzátory dechové - 2 |  |  | Hladina 2 | multiparametrický (více měření najednou): O2, N2, Ar, He, CO2, anestetika (ISO, SEV, DES) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1233 | 186 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.4. | Přístroje k funkčnímu vyšetření plic |  | princip, měřitelné veličiny |  |  |  | 2018-03-05
98 | 187 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.4.H1. | Přístroje pro měření plicních funkcí metodou impulsní oscilometrie - 1 |  |  | Hladina 1 | princip oscilometrický, oscilační vlny, měření rezistence a reaktance dýchacích cest (R5, R20, Xrs, Rp, Rc) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1234 | 188 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Spánková apnoe | D.2.2.1.5. | Přístroje k diagnostice syndromu spánkové apnoe |  | počet kanálů, měřené veličiny |  |  |  | 2018-03-05
99 | 189 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Spánková apnoe | D.2.2.1.5.H1. | Polysomnografické přístroje - 1 |  |  | Hladina 1 | min 16 kanálů, měřené veličiny a senzory: SpO2,EEG, EMG, EOG, EKG, chrápání... software pro vyhodnocení |  | 2016-12-08
1821 | 190 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Spánková apnoe | D.2.2.1.5.H2. | Polysomnografické přístroje - 2 |  |  | Hladina 2 | min 68 kanálů, měřené veličiny a senzory: SpO2,EEG, EMG, EOG, EKG, chrápání... software pro vyhodnocení |  | 2016-12-08
1235 | 191 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Pulmologie/Pneumologie | D.2.2.1.6. | Pneumotachografy |  | princip, přesnost |  |  |  | 2018-03-05
100 | 192 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Pulmologie/Pneumologie | D.2.2.1.6.H1. | Pneumotachografy - 1 |  |  | Hladina 1 | diferenciální tlakový průtokoměr, přesnost |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
101 | 193 | 2 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3. | Ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1236 | 194 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1. | Eletromyografy | EMG | počet kanálů, biofeedback, zesilovač, možnosti měření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
102 | 195 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1.H1. | Elektromyografy /evokované potenciály - 1 | EMG /EP |  | Hladina 1 | jednokanálové, biofeedback, zesilovač pro ochablé svalstvo |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
103 | 196 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1.H2. | Elektromyografy /evokované potenciály - 2 | EMG /EP |  | Hladina 2 | vícekanálové, komplexní pracovní stanice s diagnostikou |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
104 | 197 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1.H3. | Elektromyografy /evokované potenciály | EMG /EP |  | Hladina 3 | vícekanálové, komplexní pracovní stanice s diagnostikou, možnost měření: NCS (MNC, SNC, F-vlny,…), EMG (AMUP, IPA, SPA, MVA,…), EP (EOG, ERG, VEP,…) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1237 | 198 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2. | Elektroretinografy | ERG | velikost prostředku, možnost měření více elektrofyziologických parametrů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
105 | 199 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H1. | Elektroretinografy - 1 | ERG |  | Hladina 1 | přenosné zařízení, měření pouze jednoho elektrofyziologického parametru |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1822 | 200 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H2. | Elektroretinografy - 2 | ERG |  | Hladina 2 | měření dvou elektrofyziologických parametrů |  | 2016-12-08
1823 | 201 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H3. | Elektroretinografy - 3 | ERG |  | Hladina 3 | měření více než dvou elektrofyziologických parametrů |  | 2016-12-08
1238 | 202 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3. | Elektronystagmografy | ENG | záznam, snímání, videonystagmograf |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
106 | 203 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H1. | Elektronystagmografy - 1 | ENG |  | Hladina 1 | záznam na papír, základní snímání ENG |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
107 | 204 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H2. | Elektronystagmografy - 2 | ENG |  | Hladina 2 | D.2.3.3. "+" pracovní diagnostická stanice s vyhodnocením |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
108 | 205 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H3. | Elektronystagmografy - 3 | ENG |  | Hladina 3 | videonystagmograf (infračervený video systém) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1239 | 206 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Porodnické/gynekologické prostředky | D.2.3.4. | Kardiotokogramy | KTG CTG | frekvenční rozsah, zdroj, použití, výstup, sondy |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
109 | 207 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Porodnické/gynekologické prostředky | D.2.3.4.H1. | Indikátory průtoku/ozev plodu Dopplerovské - 1 |  |  | Hladina 1 | zvukový nebo obrazový výstup, měření srdeční frekvence plodu, oblast použití, cévní a fetální sondy, síťový zdroj/baterie |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1240 | 208 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stimulátory / stimulační systémy | D.2.3.5. | Stimulátory | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
110 | 209 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stimulátory / stimulační systémy Magnetické | D.2.3.5.1. | Stimulátory magnetické |  | Parametry nestanoveny |  | Parametry nestanoveny |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
2032 | 210 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Pupilometrie | D.2.3.6. | Pupilometry |  | monitorované parametry, paměť, možnost přenosu dat |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
111 | 211 | 2 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4. | Malé vyšetřovací přístroje | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1241 | 212 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1 | Teploměry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1824 | 213 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1.1 | Teploměry skleněné |  | princip, rozsah, přesnost |  |  |  | 2018-03-05
112 | 214 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1.1.H1. | Teploměry skleněné - 1 |  |  | Hladina 1 | nertuťové, rozsah, přesnost |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
1825 | 215 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1.2. | Teploměry elektronické |  | bezdotykový/digitální, lokalizace měření, přesnost |  |  |  | 2018-01-15
1826 | 216 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1.2.H1. | Teploměry elektronické kompaktní - 1 |  |  | Hladina 1 | rozsah, přesnost |  | 2018-01-15
1827 | 217 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry a související prostředky Teploměry | D.2.4.1.2.H2. | Teploměry elektronické infračervené bezdotykové - 2 |  |  | Hladina 2 | ušní nebo kožní režim, rozsah, přesnost |  | 2018-01-15
1242 | 218 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2. | Přístroje k poslechu pacienta | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1828 | 219 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2.1. | Fonendoskopy |  | mechanické/elektronické |  |  |  | 2018-03-05
113 | 220 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2.1.H1. | Fonendoskopy mechanické - 1 |  |  | Hladina 1 | velikost membrány, jednostranný/oboustranný |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
1829 | 221 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2.1.H2. | Fonendoskopy elektronické - 2 |  |  | Hladina 2 | zvýraznění určitých frekvencí |  | 2018-01-15
1243 | 222 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky | D.2.4.3. | Přístroje pro vyšetření ucha | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1830 | 223 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.1. | Otoskopy |  | osvětlení, zdroj, výstup |  |  |  | 2018-03-05
114 | 224 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.H1. | Otoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | bateriové, přímé osvětlení, výstup okulár |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
1831 | 225 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.H2. | Otoskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | bateriové/síťový adaptér, nepřímé osvětlení, lupa, výstup okulár |  | 2018-01-15
1832 | 226 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.H3. | Videotoskopy - 3 |  |  | Hladina 3 | bateriové/síťový adaptér, výstup video |  | 2018-01-15
1244 | 227 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.4. | Přístroje pro vyšetření kůže | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1833 | 228 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Dermatologie | D.2.4.4.1 | Dermatoskopy |  | ruční/digitální, zvětšení |  |  |  | 2018-03-05
115 | 229 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Dermatologie | D.2.4.4.H1. | Dermatoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | ruční, zvětšení |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
1834 | 230 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Dermatologie | D.2.4.4.H2. | Dermatoskopy digitální - 2 |  |  | Hladina 2 | zvětšení, digitální výstup, archivace |  | 2018-01-15
116 | 231 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5. | Malé ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | [5 empty] | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
1835 | 232 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5.1 | Malé ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí - kombinované |  | měřené veličiny |  |  |  | 2018-01-15
1836 | 233 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5.1.H1 | Tonometry s pulzním oxymetrem - 1 |  |  | Hladina 1 | SpO2, srdeční frekvence, krevní tlak viz pulzní oxymetr a tonometr |  | 2018-01-15
1837 | 234 | 5 | Malé vyšetřovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5.1.H2 | Kapnometry s pulzním oxymetrem - 2 |  |  | Hladina 2 | SpO2, tepové frekvence, etCO2, dechové frekvence , viz pulzní oxymetr a kapnometr |  | 2018-01-15
1245 | 235 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6. | Tonometry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1838 | 236 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.1. | Tonometry mechanické |  | metoda měření, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
117 | 237 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.1.H1. | Tonometry krevní, deformační - 1 |  |  | Hladina 1 | deformační, auskultační, manžeta, ventil, čerpadlo, propojovací hadice |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
1839 | 238 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.1.H2. | Tonometry krevní, bez rtuťové - 2 |  |  | Hladina 2 | bezrtuťové, auskultační, manžeta, ventil, čerpadlo, propojovací hadice |  | 2018-01-15
1840 | 239 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.2. | Tonometry elektronické |  | metoda měření, příslušenství |  |  |  | 2018-01-15
1841 | 240 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.2.H1. | Tonometry krevní, digitální - 3 |  |  | Hladina 3 | digitální, auskultační, oscilometrická metoda, síťový zdroj/baterie, manžeta, ventil, čerpadlo, propojovací hadice |  | 2018-01-15
118 | 241 | 1 | Endoskopie minimálně invazivní | D.3. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
119 | 242 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie | D.3.1. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní gastrointestinálního traktu | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1246 | 243 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.1. | Esofago-gastro-duodenoskopy | EGD | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
120 | 244 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.1.H1. | Esofago-gastro-duodenoskopy, fibroskopy - 1 | EGD, fibroskopy |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup-okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
121 | 245 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.1.H2. | Esofago-gastro-duodenoskopy, videofibroskopy - 2 | EGD, videofibroskopy |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1247 | 246 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.2. | Esofagoskopy |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
122 | 247 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.2.H1. | Esofagoskopy rigidní - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup-okulár, průměr, délka, úhel pohledu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1248 | 248 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Kolonoskopy | D.3.1.3. | Kolonoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
123 | 249 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Kolonoskopy | D.3.1.3.H1. | Kolonoskopy/sigmoideoskopy, fibroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup-okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
124 | 250 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Kolonoskopy | D.3.1.3.H2. | Kolonoskopy/sigmoideoskopy, videofibroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1249 | 251 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Pankreatoskopy | D.3.1.4. | Cholangioskopy, pankreatoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
125 | 252 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Pankreatoskopy | D.3.1.4.H1. | Cholangio-pankreatoskopy, fibroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup-okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
126 | 253 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Pankreatoskopy | D.3.1.4.H2. | Cholangio-pankreatoskopy, videofibroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1250 | 254 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy | D.3.1.5. | Ultrazvukové endoskopy | UZ endoskopy | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
127 | 255 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy | D.3.1.5.H2. | Ultrazvukové video fibroskopy - 2 | UZ video fibroskopy |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1251 | 256 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Rektoskopy | D.3.1.6. | Rektoskopy |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
128 | 257 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Rektoskopy | D.3.1.6.H1. | Rektoskopy rigidní - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup-okulár, průměr, délka, úhel pohledu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
129 | 258 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu | D.3.2. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní respiračního traktu | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1252 | 259 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy | D.3.2.1. | Fibroskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
130 | 260 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy | D.3.2.1.H2. | Fibroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1253 | 261 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Rhinoskopy | D.3.2.2. | Rhinoskopy |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
131 | 262 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Rhinoskopy | D.3.2.2.H1. | Rhinoskopy rigidní - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup-okulár, průměr, délka, úhel pohledu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1254 | 263 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3. | Bronchoskopy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1255 | 264 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.1. | Bronchoskopy flexibilní |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05
132 | 265 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.1.H1. | Bronchoskop - fibroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
133 | 266 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.1.H2. | Bronchoskop - videofibroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1256 | 267 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.2. | Bronchoskopy rigidní |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05
134 | 268 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.2.H1. | Bronchoskopy rigidní - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup-okulár, průměr, délka, úhel pohledu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1257 | 269 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.3. | Bronchoskopy ultrazvukové | UZ bronchoskopy | zaváděcí hadice, distální konec |  |  |  | 2018-03-05
135 | 270 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.3.H3. | Bronchoskopy ultrazvukové (endobronchiální ultrazvuky) - 3 | UZ bronchoskopy (endobronchiální UZ) |  | Hladina 3 | Flexibilní zaváděcí hadice, distální konec s ultrazvukovou sondou |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1258 | 271 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.4. | Bronchoskopy autofluorescenční |  | zaváděcí hadice, zdroj světla |  |  |  | 2018-03-05
136 | 272 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.4.H3. | Bronchoskopy autofluorescenční - 3 |  |  | Hladina 3 | Flexibilní zaváděcí hadice, zdroj světla specifických vlnových délek |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1259 | 273 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Laryngoskopy | D.3.2.4. | Laryngoskopy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
137 | 274 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Laryngoskopy | D.3.2.4.H1. | Laryngo-faryngoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1842 | 275 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Laryngoskopy | D.3.2.4.H2. | Laryngo-faryngoskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08
1260 | 276 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Endoskopy pro ORL | D.3.2.5. | Epifaryngoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
140 | 277 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Endoskopy pro ORL | D.3.2.5.H1. | Epifaryngoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
141 | 278 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Endoskopy pro ORL | D.3.2.5.H2. | Epifaryngoskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
139 | 279 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu | D.3.3. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní močového traktu | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1261 | 280 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Cystoskopy | D.3.3.1. | Cystoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
2033 | 281 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Cystoskopy | D.3.3.1.H1. | Cystoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2020-11-02
2034 | 282 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Cystoskopy | D.3.3.1.H2. | Cystoskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2020-11-02
1262 | 283 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureteroskopy | D.3.3.2. | Ureteroskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
142 | 284 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureteroskopy | D.3.3.2.H1. | Ureteroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
143 | 285 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureteroskopy | D.3.3.2.H2. | Ureteroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1263 | 286 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Nefroskopy | D.3.3.3. | Nefroskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
144 | 287 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Nefroskopy | D.3.3.3.H1. | Nefroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
145 | 288 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Nefroskopy | D.3.3.3.H2. | Nefroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1264 | 289 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Resektoskopy a související prostředky Rektoskopy Resektoskopy | D.3.3.4. | Resektoskopy |  | příslušenství, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
146 | 290 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Resektoskopy a související prostředky Rektoskopy Resektoskopy | D.3.3.4.H1. | Resektoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, tubus s vyměnit. přísluš. (optika, nástroj, odsávání apod.) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1265 | 291 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureterorenoskopy | D.3.3.5. | Ureterorenoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
147 | 292 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureterorenoskopy | D.3.3.5.H1. | Ureterorenoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
148 | 293 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureterorenoskopy | D.3.3.5.H2. | Ureterorenoskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
149 | 294 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému | D.3.4. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní ženského reprodukčního systému | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1266 | 295 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.1. | Kolposkopy |  | x-krokové zvětšení/plynule měnitelné, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo, dioptrická korelace obrazu, zelený filtr |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
150 | 296 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.1.H1. | Kolposkopy - 1 |  |  | Hladina 1 | 3 - krokové zvětšení, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
151 | 297 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.1.H2. | Kolposkopy - 2 |  |  | Hladina 2 | 5 - krokové zvětšení/plynule měnitelné, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo, dioptrická korelace obrazu, zelený filtr |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1267 | 298 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.2. | Hysteroskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
152 | 299 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.2.H1. | Hysteroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1843 | 300 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.2.H2. | Hysteroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár/konektor do videosystému |  | 2016-12-08
1268 | 301 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.3. | Falloskopy |  | viz hysteroskop |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
153 | 302 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.3.H1. | Falloskopy (pro vyšetřování vejcovodů) - 1 |  | viz hysteroskop | Hladina 1 | Dnes se provádí pomocí hysteroksopu a laparoskopu |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1844 | 303 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.4. | Vaginoskopy |  | průměr, délka, zrcadlo, optika, připojení na zdroj světla |  |  |  | 2016-12-08
1845 | 304 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.4.H1. | Vaginoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | zavaděč, zrcadlo, optika, připojení na zdroj světla světlovodným kabelem |  | 2016-12-08
154 | 305 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu | D.3.5. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1269 | 306 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.1. | Laparoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
155 | 307 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.1.H1. | Laparoskopy (viz též odd. T) - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní/Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
156 | 308 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.1.H2. | Laparoskopy (viz též odd. T) - 2 |  |  | Hladina 2 | Rigidní/Flexibilní zaváděcí hadice, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1270 | 309 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.2. | Artroskopy |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
157 | 310 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.2.H1. | Artroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
158 | 311 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.2.H2. | Artroskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | Rigidní, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
159 | 312 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku | D.3.6. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní hrudníku | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1271 | 313 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Torakoskopy | D.3.6.1. | Thorakoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
160 | 314 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Torakoskopy | D.3.6.1.H1. | Thorakoskopy přímé/video - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
161 | 315 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Torakoskopy | D.3.6.1.H2. | Thorakoskopy přímé/video - 2 |  |  | Hladina 2 | Rigidní, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1272 | 316 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Mediastinoskopy | D.3.6.2. | Mediastinoskopy |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
162 | 317 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Mediastinoskopy | D.3.6.2.H1. | Mediastinoskopy přímé/video - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
163 | 318 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Mediastinoskopy | D.3.6.2.H2. | Mediastinoskopy přímé/video - 2 |  |  | Hladina 2 | Rigidní, výstup - konektor do video systému |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
164 | 319 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní V těhotenství | D.3.7. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní v těhotenství | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1273 | 320 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní V těhotenství Endoskopy Amnioskopy | D.3.7.1. | Amnioskopy |  | tubus, připojení na zdroj světla |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
165 | 321 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní V těhotenství Endoskopy Amnioskopy | D.3.7.1.H1. | Amnioskopy, fetoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Kónický tubus, připojení na zdroj světla světlovodným kabelem |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
166 | 322 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy | D.3.8. | Ostatní endoskopy | [5 empty] | 2016-12-09 |  | 2016-12-09
167 | 323 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje | D.3.9. | Pomocné přístroje pro endoskopii minimálně invazivní | [5 empty] | 2016-12-09 |  | 2016-12-09
1274 | 324 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.1. | Endoskopické sestavy |  | vybavení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
168 | 325 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.1.H1. | Endoskopické/laparoskopické sestavy - 1 |  |  | Hladina 1 | možné vybavení: zdroj světla, videosystém, monitor, insuflátor, odsávačka, pumpa, elektrokoagulační přístroj |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1275 | 326 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2. | Endoskopické myčky |  | vlastnosti, provozní zkoušky, počet endoskopů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
169 | 327 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2.H1. | Myčky endoskopů - 1 |  |  | Hladina 1 | mycí a dezinfekční, kompaktní, pro manuální čištění, zkouška těsnosti/proplach/oplach |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
170 | 328 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2.H2. | Myčky endoskopů - 2 |  |  | Hladina 2 | mycí a dezinfekční, mobilní/kompaktní, automatizace dezinfekčního procesu, zkouška těsnosti/proplach/oplach, pro 1 a více endoskopů, ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883-1 |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
171 | 329 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2.H3. | Myčky endoskopů - 3 |  |  | Hladina 3 | mycí a dezinfekční, statický, automatizace dezinfekčního procesu, zkouška těsnosti/proplach/oplach, pro 1 a více endoskopů, možnost sušení horkým vzduchem, ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883-1 |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1276 | 330 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Sterilizace/dezinfekce | D.3.9.3. | Endoskopické desinfekční vany |  | příslušenství, rozměry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
172 | 331 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Sterilizace/dezinfekce | D.3.9.3.H1. | Endoskopické desinfekční vany - 1 |  |  | Hladina 1 | součástí - víko, síto, vana, různé tvary/rozměry/objemy |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
173 | 332 | 1 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský | D.4. | Přístroje pro monitorování vitálních funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
174 | 333 | 2 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1. | Monitory vitálních funkcí | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1277 | 334 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.1. | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření |  | zobrazení a počet křivek |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
175 | 335 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.1.H1. | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření - 1 | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření (vč. IBP) |  | Hladina 1 | EKG/RESP, NIBP, SpO2, 3/5 EKG; 2 křivky; min 10" |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1278 | 336 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.2. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření |  | měřené parametry, počet křivek, úhlopříčka monitoru |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
176 | 337 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.2.H2. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření - 2 |  |  | Hladina 2 | EKG/RESP, TEMP, NIBP+IPB, SpO2, 3/5 EKG; max. 8 křivek; min. 12" |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1846 | 338 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.2.H3. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření - 3 |  |  | Hladina 3 | EKG/RESP, TEMP, NIBP+2xIPB, SpO2, 12 EKG; max. 8 křivek; min. 12" |  | 2016-12-08
1279 | 339 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární |  | měřené parametry, počet zobrazených křivek, úhlopříčka monitoru, možnost umístění dalších modulů, doba pro uchování trendů sledovaných parametrů u pacienta při převozu pacienta |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1847 | 340 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3.H1. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) - 1 |  |  | Hladina 1 | EKG/RESP, TEMP, C.O., NIBP+2xIPB, SpO2, EKG 12, CO2; 2-6 křivek; min. 12"; min. 1 modul navíc k základnímu; min. 24 hodin |  | 2018-03-05
177 | 341 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3.H2. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) - 2 |  |  | Hladina 2 | EKG/RESP, TEMP, C.O., NIBP+2xIPB, SpO2, EKG 12, EEG, CO2; 2-6 křivek; min. 15"; min. 2 moduly navíc k základnímu; min. 24 hodin |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1848 | 342 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3.H3. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) - 3 |  |  | Hladina 3 | EKG/RESP, TEMP, C.O., NIBP+4xIPB, SpO2, EKG 12, EEG, CO2, min. 8 křivek, NMT, min. 19", min. 5 modulů; min. 72 hodin |  | 2016-12-08
1280 | 343 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Porodnické/gynekologické prostředky Porodnické monitory / monitorovací systémy | D.4.1.4. | Monitory fetální |  | monitorace plod/matka/děložní stahy, datová komunikace LAN |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
178 | 344 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Porodnické/gynekologické prostředky Porodnické monitory / monitorovací systémy | D.4.1.4.H1. | Monitory fetální (kardiotokograf) - 1 |  |  | Hladina 1 | externí monitorování plodu, vitální funkce matky |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
179 | 345 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Porodnické/gynekologické prostředky Porodnické monitory / monitorovací systémy | D.4.1.4.H2. | Monitory fetální (kardiotokograf) - 2 |  |  | Hladina 2 | externí monitorování plodu, vitální funkce matky, interní monitorování plodu, děložní stahy, SpO2 matky, datová komunikace LAN |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1281 | 346 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5. | Monitory elektroencefalografické | Monitory EEG | x- kanálů, pro video EEG |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
180 | 347 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5.H1. | Monitory elektroencefalografické - 1 | Monitory EEG |  | Hladina 1 | 32-kanálový |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
181 | 348 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5.H2. | Monitory elektroencefalografické - 2 | Monitory EEG |  | Hladina 2 | 64-kanálový pro video EEG |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
182 | 349 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5.H3. | Monitory elektroencefalografické - 3 | Monitory EEG |  | Hladina 3 | 256-kanálový pro video EEG |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1282 | 350 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.6. | Monitory telemetrické |  | zobrazení křivek |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
183 | 351 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.6.H1. | Monitory telemetrické - 1 |  |  | Hladina 1 | EKG 3/5 |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1283 | 352 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7. | Telemetrické vysílací moduly |  | počet měřených parametrů, zobrazení křivek |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1849 | 353 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7.H1. | Telemetrické vysílací moduly - 1 |  |  | Hladina 1 | jenoparametrový - EKG/NIPB |  | 2018-03-05
184 | 354 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7.H2. | Telemetrické vysílací moduly - 2 |  |  | Hladina 2 | EKG 3/5, SpO2, NIBP |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1850 | 355 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7.H3. | Telemetrické vysílací moduly - 3 |  |  | Hladina 3 | EKG 3/5 Resp, SpO2, NIBP; barevný displej, analýza dat a křivek |  | 2016-12-08
1284 | 356 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.8. | Přijímací centrály |  | počet monitorovaných pacientů; parametry monitoru; full disclosure |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
185 | 357 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.8.H1. | Přijímací centrály - 1 |  |  | Hladina 1 | min. 8 monitorovaných pacientů; 15" displej; až 96 hodin full disclosure |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1851 | 358 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.8.H2. | Přijímací centrály - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 16 monitorovaných pacient; 19 " displej; až 96 hodin full disclosure |  | 2016-12-08
1285 | 359 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.9. | Monitory acidobazické rovnováhy |  | doba záznamu, možnost kombinovaného měření pH a impedance |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
186 | 360 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.9.H1. | Monitory pH - 1 |  |  | Hladina 1 | doba záznamu min. 24 hodin, možnost kombinovaného měření pH a impedance |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
2041 | 361 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.10. | Monitory hloubky sedace |  | typ senzorů, monitorované parametry, displej, délka záznamu, délka trendů |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
187 | 362 | 2 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.11. | Monitorovací centrály |  | počet monitorovaných pacientů; parametry obrazovek, full disclosure |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
188 | 363 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.11.H1. | Monitorovací centrály - 1 |  |  | Hladina 1 | max. 16; až 2 displeje; není analýza arytmií, neumí full disclosure (úplný rozbor křivek) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1852 | 364 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.11.H2. | Monitorovací centrály - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 32 monitorů; až 4 dotykové obrazovky; analýza arytmií, 24 hodinový full disclosure (úplný rozbor křivek) |  | 2016-12-08
2035 | 365 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.12. | Monitory hloubky anestézie a analgézie |  | objem, akustické prvky |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
189 | 366 | 2 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla | D.4.3. | Příslušenství (monitorování vitálních funkcí) | [5 empty] | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1286 | 367 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.1. | Čidla tlaková |  | nelze blíže specifikovat |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
190 | 368 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.1.H1. | Čidla tlaková - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1287 | 369 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.2. | Čidla saturační |  | použitá technologie měření saturace, materiál |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
191 | 370 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.2.H1. | Čidla saturační - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1853 | 371 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.2.H2. | Čidla saturační - 2 |  |  | Hladina 2 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08
1288 | 372 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla Teplota a teploměrná čidla | D.4.3.3. | Čidla teplotní |  | dle místa měření - povrchová, jícen/rektál, močový měchýř |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
192 | 373 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla Teplota a teploměrná čidla | D.4.3.3.H1. | Čidla teplotní - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1289 | 374 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.4. | Snímače kapnometrické |  | nelze blíže specifikovat |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
193 | 375 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.4.H1. | Snímače kapnometrické - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1290 | 376 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.5. | Snímače termodiluční |  | Stupeň tvrdosti katetru, průměr katetru |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
194 | 377 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.5.H1. | Snímače termodiluční - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
2036 | 378 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6. | Snímače tkáňové oxygenace |  | princip (typ snímače), doba použití, invazivnost. |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
2037 | 379 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6.H1 | Snímače tkáňové oxygenace - 1 |  |  | Hladina 1 | neinvazivní, na principu spektrometrie |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
2038 | 380 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6.H2 | Snímače tkáňové oxygenace - 2 |  |  | Hladina 2 | invazivní, monoparametrické |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
2039 | 381 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6.H3 | Snímače tkáňové oxygenace - 3 |  |  | Hladina 3 | invazivní, multiparametrické |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
1291 | 382 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.7. | Snímače ostatní |  | snímače |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
195 | 383 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.7.H1. | Snímače ostatní - 1 |  |  | Hladina 1 | Pozn. cena je závislá na typu snímače |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
196 | 384 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.7.H3. | Snímače ostatní - 3 |  |  | Hladina 3 | Swan-Ganz katetr (-termodiluční snímač + tlakový snímač) |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
197 | 385 | 1 | Laboratorní přístroje | D.5. | Laboratorní přístroje | [5 empty] | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
198 | 386 | 2 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) | D.5.1. | Laboratorní přístroje - patologie (histopatologie, cytopatologie) | [5 empty] | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1292 | 387 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.1. | Automaty barvicí |  | barvení tkání pro další zpracování, počet barvících programů, možnost montování na laboratorní skla |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
199 | 388 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.1.H1. | Automaty barvicí - 1 |  |  | Hladina 1 | barvení možnost montování skla |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
200 | 389 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.1.H2. | Automaty barvicí - 2 |  |  | Hladina 2 | barvení možnost montování skla |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1293 | 390 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.2. | Automaty montovací |  | montování nařezaných vzorků na laboratorní skla |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
211 | 391 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.2.H1. | Automaty montovací - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
201 | 392 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3. | Mikrotomy | [5 empty] | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1294 | 393 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.1. | Mikrotomy rotační |  | řezání vzorků v sérii |  |  |  | 2018-03-05
202 | 394 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.1.H1. | Mikrotomy rotační - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1295 | 395 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.2. | Mikrotomy sáňkové |  | řezání vzorků od 0,5 mikrometru až po 60 mikrometrů |  |  |  | 2018-03-05
203 | 396 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.2.H1. | Mikrotomy sáňkové - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1296 | 397 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.3. | Ultramikrotomy |  | řezání ultratenkých vzorků |  |  |  | 2018-03-05
204 | 398 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.3.H1. | Ultramikrotomy - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1297 | 399 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.4. | Vibratomy |  | mikrotom, který používá vibrační čepel pro proříznutí tkáně. |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
205 | 400 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.4.H1. | Vibratomy - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1298 | 401 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.5. | Kryostaty |  | řezání zmrazených vzorků |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
206 | 402 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.5.H1. | Kryostaty - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální ovládání auto, automatický provoz |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
207 | 403 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.5.H2. | Kryostaty - 2 |  |  | Hladina 2 | manuální ovládání auto, automatický provoz |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1299 | 404 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.6. | Tkáňové procesory | [5 empty] | 2018-03-05 | 2018-06-11 | 2018-03-05
208 | 405 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.6. | Tkáňové procesory |  | počet programů, počet současně zpracovávaných kazet |  |  |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1300 | 406 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.7. | Parafinové zalévací linky |  | zalévání formiček se vzorky parafinem |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
209 | 407 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.7.H1. | Přístroje parafinové zalévací - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1301 | 408 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.8. | Imunostainery |  | Automatické imunohistochemické barvení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
210 | 409 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.8.H2. | Imunostainery - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1302 | 410 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.9. | Přístroj dekalcifikační |  | odvápnění tvrdých tkání |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
212 | 411 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.9.H1. | Dekalcifikátory - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
1303 | 412 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.10. | Stoly přikrajovací |  | prostor pro přikrajování tkání, případně s odsáváním |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
213 | 413 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.10.H1. | Stoly přikrajovací s odsáváním (digestoří) - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
214 | 414 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.11. | Lamače skla |  | Zařazovací kritéria neuvedena (viz komentář) |  |  | V praxi není tato technologie používána | 2016-10-10 |  | 2016-10-10
215 | 415 | 1 |  | D.5.1.12. | Analyzátory genetické |  | do této kapitoly nepatří -viz genetika |  |  |  | 2016-10-10 | 2018-12-31 | 2018-06-11
216 | 416 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.13. | Mikrodisektory laserové |  | fluorescenční laserového mikrodisektoru s laserovou pinzetou |  |  |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11
1304 | 417 | 3 | Laboratorní přístroje Laboratorní tiskárny | D.5.1.14. | Tiskárny | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
1305 | 418 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.1. | Tiskárny na potisk histologických skel |  | Tiskárny na potisk histologických skel |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
217 | 419 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.1.H1. | Tiskárny na potisk histologických skel - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11
1306 | 420 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.2. | Tiskárny na potisk histologických kazet |  | Tiskárny na potisk histologických kazet |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
218 | 421 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.2.H1. | Tiskárny na potisk histologických kazet - 1 |  |  | Hladina 1 | připojitelná k dalším přístrojům (například barvící a montovací) |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11
219 | 422 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.2.H2. | Tiskárny na potisk histologických kazet - 2 |  |  | Hladina 2 | připojitelná k dalším přístrojům (například barvící a montovací) |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11
1307 | 423 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.15. | Pily | oscilační pila | elektrická, nebo vzduchová sterilizovatelná zčásti nebo celá, odsávání |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
220 | 424 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.15.H1. | Pily vibrační - 1 |  |  | Hladina 1 | elektrická, sterilizovatelná zčásti odsávání a sterilizovatelná celá |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11
221 | 425 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.15.H2. | Pily vibrační - 2 |  |  | Hladina 2 | elektrická, nebo vzduchová strelizovatelná zčásti odsávání a sterilizovatelná celá |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11
1308 | 426 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16. | Desky | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
1309 | 427 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.1. | Desky chladící |  | Desky chladící |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
222 | 428 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.1.H1. | Desky chladící - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11
1310 | 429 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.2. | Desky topné |  | Desky topné |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
223 | 430 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.2.H1. | Desky topné - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální ovládání přesné řízení |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11
224 | 431 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.2.H2. | Desky topné - 2 |  |  | Hladina 2 | manuální ovládání přesné řízení |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11
225 | 432 | 2 | Klinická mikrobiologie | D.5.2. | Laboratorní přístroje - Klinická mikrobiologie | [5 empty] | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1311 | 433 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1. | Analyzátory | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
226 | 434 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.1. | Analyzátory automatické mikrobiologické |  | kultivace buněk a sledování růstových křivek |  |  |  | 2018-12-12
1312 | 435 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.2. | Analyzátory serologické |  | Elisa analyzátor, počet a rychlost zpracování vzorku, připojitelnost do NIS |  |  |  | 2018-03-05
227 | 436 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.2.H1. | Analyzátory serologické - 1 |  |  | Hladina 1 | Elisa analyzátor |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1313 | 437 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.3. | Analyzátory chemiluminiscenční |  | zpracování vzorku - předběžné ředění vzorků, dávkování vzorků a činidel, inkubace, promývací procesy atd. |  |  |  | 2018-03-05
228 | 438 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.3.H1. | Analyzátory chemiluminiscenční - 1 |  |  | Hladina 1 | >100 vzorku/ hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1314 | 439 | 3 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2. | Luminometry |  | Bioluminiscenční monitoring hygieny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
229 | 440 | 4 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2.H1. | Luminometry - 1 |  |  | Hladina 1 | rychlé měření účinnosti čistících procesů |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
230 | 441 | 4 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2.H2. | Luminometry - 2 |  |  | Hladina 2 | pro bio a chemiluminiscenční aplikace, rotační zkumavky |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
231 | 442 | 4 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2.H3. | Luminometry - 3 |  |  | Hladina 3 | pro bio a chemiluminiscenční aplikace nejvyšší citlivost, injektor na reagencie a více jamkové plata na měření |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
232 | 443 | 3 | Klinická mikrobiologie Densilametry | D.5.2.3. | Densilametry |  | Slouží ke stanovení hustoty bakteriální suspenze |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1315 | 444 | 3 | Klinická mikrobiologie Anaerostaty | D.5.2.4. | Anaerostaty |  | Nádoba na kultivaci, materiál anaerostatu: plast, nerez |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
233 | 445 | 4 | Klinická mikrobiologie Anaerostaty | D.5.2.4.H1. | Anaerostaty - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1316 | 446 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.5. | Hemokultivační systémy |  | min 360 pozic |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
234 | 447 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.5.H1. | Hemokultivační systémy - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1317 | 448 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.6. | Aeroskopy |  | průtok vzduchu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
235 | 449 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.6.H1. | Aeroskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
236 | 450 | 2 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie | D.5.3. | Laboratorní přístroje - Klinická biochemie a imunologie | [5 empty] | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
237 | 451 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1. | Analyzátory | [5 empty] | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1318 | 452 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1. | Analyzátory modulární |  | Stacionární vs. modulární Typy modulů Automatizace Rychlost (počet analýz / hod) |  |  |  | 2018-03-05
238 | 453 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1.H1. | Analyzátory modulární - 1 |  |  | Hladina 1 | biochemický modul, imunochemický modul, ISE modul, dopravník, možnost preanalytické linky > 800 vzorků /hod > 200 ISE vzorků / hod > 100 imunochemických testů /hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
239 | 454 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1.H2. | Analyzátory modulární - 2 |  |  | Hladina 2 | více modulů spojených automatickým dopravníkem a preanalytickou linkou > 2000 vzorků /hod > 600 ISE vzorků / hod > 200 imunochemických testů /hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
240 | 455 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1.H3. | Analyzátory modulární - 3 |  |  | Hladina 3 | kompletně automatizované umožňující spojení různých typů analyzátorů různých značek > 4000 vzorků /hod > 1200 ISE vzorků / hod > 400 imunochemických testů /hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1319 | 456 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2. | Analyzátory biochemické |  | Kontinuální vs. Diskrétní Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Selektivní vs. neselektivní Uzavřený vs. Otevřený systém Integrovaný ISE modul |  |  |  | 2018-03-05
247 | 457 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2.H1. | Analyzátory biochemické samostatné - 1 |  |  | Hladina 1 | kontinuální nebo diskrétní, práce po metodách nebo po vzorcích, selektivní nebo neselektivní, uzavřený nebo otevřený systém 300 vzorků / hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
248 | 458 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2.H2. | Analyzátory biochemické samostatné - 2 |  |  | Hladina 2 | možnost integrování ISE, diskrétní, práce po vzorcích, selektivní, otevřený systém > 600 vzorků /hod > 200 ISE vzorků / hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1320 | 459 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2.H3. | Analyzátory biochemické samostatné - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost integrování ISE, diskrétní, práce po vzorcích, selektivní, otevřený systém >1500 vzorků hod > 400 ISE vzorků /hod |  | 2016-10-25 |  | 2016-10-25
1321 | 460 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3. | Analyzátory biochemické samostatné - point-of-care testing |  | Roztok vs. Suchá chemie Počet metod Objem vzorku Rychlost (min.) Napojení na LIS |  |  |  | 2018-03-05
1322 | 461 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3.H1. | Analyzátory - point-of-care testing - 1 |  |  | Hladina 1 | jednoúčelový (glukóza, laktát, urea, krevní plyny, kreatinin) výsledek prakticky okamžitě |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1323 | 462 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3.H2. | Analyzátory - point-of-care testing - 2 |  |  | Hladina 2 | více metod, suchá chemie substráty, enzymy, elektrolyty |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1324 | 463 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3.H3. | Analyzátory - point-of-care testing - 3 |  |  | Hladina 3 | více metod, suchá chemie, napojení na LIS čas analýzy < 20 sek. substráty, enzymy, elektrolyty, imunochemie, biočipy možné modulární uspořádání |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1325 | 464 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4. | Analyzátory imunochemické |  | Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod Počet pozic pro reagencie Uzavřený vs. Otevřený systém |  |  |  | 2018-03-05
1326 | 465 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4.H1. | Analyzátory imunochemické (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) - 1 |  |  | Hladina 1 | práce po metodách nebo po vzorcích uzavřený nebo otevřený systém 100 vzorků / hod > 20 metod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1327 | 466 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4.H2. | Analyzátory imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) - 2 |  |  | Hladina 2 | práce po vzorcích, uzavřený systém, chlazené reagencie a pozice pro vzorky >150 vzorků / hod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1328 | 467 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4.H3. | Analyzátory imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) - 3 |  |  | Hladina 3 | práce po vzorcích, uzavřený systém, chlazené reagencie a pozice pro vzorky >400 vzorků / hod >50 metod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1329 | 468 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5. | Iontově selektivní elektrody |  | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod |  |  |  | 2018-03-05
263 | 469 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5.H1. | Iontově selektivní elektrody - analyzátory - 1 |  |  | Hladina 1 | >50 vzorků / hod 3 metody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
264 | 470 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5.H2. | Iontově selektivní elektrody - analyzátory - 2 |  |  | Hladina 2 | >150 vzorků / hod 4 metody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
265 | 471 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5.H3. | Iontově selektivní elektrody - analyzátory - 3 |  |  | Hladina 3 | >250 vzorků / hod 5 metod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1330 | 472 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.6. | Analyzátory imunologické |  | počet destiček, kapacita (počet vzorků), počet fotodetektorů, počet promývacích stanic |  |  |  | 2018-03-05
266 | 473 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.6.H1. | Analyzátory imunologické pro imunosorbční rozbor metodou enzymatické vazby - 1 |  |  | Hladina 1 | 3 destičky počet vzorků > 180 |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
267 | 474 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.6.H2. | Analyzátory imunologické pro imunosorbční rozbor metodou enzymatické vazby - 2 |  |  | Hladina 2 | >4 destičky počet vzorků > 300 2x fotodetektor 2v promývací stanice |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1331 | 475 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.7. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy | Astrup | použitelný přímo u lůžka, připojení k LIS měřené parametry |  |  |  | 2018-03-05
271 | 476 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.H1. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy - 1 | Astrup |  | Hladina 1 | POCT přímo u lůžka, bezúdržbový provoz, metody dle konfigurace (krevní plyny, ionty, glukóza, laktát, kreatinin, glukóza…) |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
272 | 477 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.H2. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy - 2 | Astrup |  | Hladina 2 | stolní plně automatický analyzátor, napojení LIS, vysoký průchod vzorků, >18 metod |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1332 | 478 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8. | Analyzátory močového sedimentu | Analyzátory močové | typ stanovení (fotometricky testační proužky, digitální rozpoznávání částic, průtoková cytometrie) |  |  |  | 2018-03-05
273 | 479 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8.H1. | Analyzátory močového sedimentu - 1 | Analyzátory močové |  | Hladina 1 | poloautomatický analyzátor testační proužků |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
274 | 480 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8.H2. | Analyzátory močového sedimentu - 2 | Analyzátory močové |  | Hladina 2 | plnoautomatický analyzátor testačních proužků nebo automatický pipetovací analyzátor |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
275 | 481 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8.H3. | Analyzátory močového sedimentu - 3 | Analyzátory močové |  | Hladina 3 | digitální rozpoznávání částic, průtoková cytometrie |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
318 | 482 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.9. | Analyzátory pro radioimmunoassay |  | nebyl nalezen žádný aktuální dodavatel tohoto typu strojů do ČR metoda je postupně nahrazována ostatními imunnoassay metodami |  |  |  | 2018-03-05
319 | 483 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.9.H1. | Analyzátory pro radioimmunoassay (RIA/IRMA) - 1 |  |  | Hladina 1 | plný automat, detekce pomocí izotopu I-129, stanovení hormonů |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1333 | 484 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay |  | plně automatický vs. POCT (ambulantní) analyzátor, chlazení vzorků a reagencií, metody |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
321 | 485 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10.H1. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay - 1 |  |  | Hladina 1 | POCT do ambulancí, vždy prováděn pouze jednotlivý test - čipová technologie (infekční, koagulační, kardio, těhotenské markery, diabetické a markery renálního selhání…) |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
322 | 486 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10.H2. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay - 2 |  |  | Hladina 2 | automatický analyzátor, >35 vzorků/ hod, , chlazení vzorků a reagencií, komunikace s LIS |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
323 | 487 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10.H3. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay - 3 |  |  | Hladina 3 | plně automatický analyzátor, >50 vzorků/ hod, random access, autosampler, Komunikace s LIS |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
324 | 488 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.11. | Analyzátory chemiluminiscenční |  | dnes pravděpodobně nejčastější princip činnosti analyzátorů D.5.3.1.4. |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
2040 | 489 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.3.1.12. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) |  | imunoanalytický systém na bázi průtokového cytometru pro analýzu testů využívajících technologii xMAP (multiparametrová simultánní detekce v jamkách) |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2020-11-02
325 | 490 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.13. | Analyzátory ostatní | [5 empty] | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1334 | 491 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2. | Linky analytické | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1335 | 492 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.1. | Linky perianalytické - součást přístroje |  | Stupeň automatizace (TLA, diskrétní) Fáze automatizace (preanalytická - třídič, odzátkovač, alikvotovač, dopravník) (postanalytická - návrat vzorku, archivace, vytřídění, likvidace) |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1336 | 493 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.1.H1. | Linky perianalytické (pre-, postanalytická) - 1 |  |  | Hladina 1 | diskrétní, automatizace preanalytické fáze |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1337 | 494 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.1.H2. | Linky perianalytické (pre-, postanalytická) - 2 |  |  | Hladina 2 | TLA systém |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1338 | 495 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2. | Linky preanalytická samostatné |  | Součást analyzátoru (on-line), samostatné (front end) Centrifuga |  |  |  | 2018-03-05
1339 | 496 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2.H1. | Linky preanalytická samostatné - 1 |  |  | Hladina 1 | součást analyzátoru |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1340 | 497 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2.H2. | Linky preanalytická samostatné - 2 |  |  | Hladina 2 | samostatná umožňující propojení více strojů, konfigurovatelná |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1341 | 498 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2.H3. | Linky preanalytická samostatné - 3 |  |  | Hladina 3 | samostatná, umožňující spojení strojů různých značek, konfigurovatelná |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1342 | 499 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3. | Moduly | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
242 | 500 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.1. | Moduly biochemické |  | Odpovídá střední či top hladině skupiny 5.3.1.2. |  |  |  | 2016-10-24
243 | 501 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.2. | Moduly imunologické |  | Odpovídá střední či top hladině D.5.3.1.6. |  |  |  | 2016-10-24
1345 | 502 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3. | Iontově selektivní elektrody | ISE moduly | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod (nemusí být jako samostatný modul, ale může být integrováno v biochemickém analyzátoru) |  |  |  | 2018-03-05
244 | 503 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3.H1. | Iontově selektivní elektrody - moduly - 1 | ISE moduly |  | Hladina 1 | >100 vzorků / hod 3 metody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
245 | 504 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3.H2. | Iontově selektivní elektrody - moduly - 2 | ISE moduly |  | Hladina 2 | >400 vzorků / hod 3 metody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
246 | 505 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3.H3. | Iontově selektivní elektrody - moduly - 3 | ISE moduly |  | Hladina 3 | >600 vzorků / hod 4 metody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1346 | 506 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4. | Cytometry |  | fluidika, počet laserů, počet detektorů, typ sorteru, CE IVD certifikace |  |  |  | 2016-10-24
268 | 507 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4.H1. | Cytometry průtokové - 1 |  |  | Hladina 1 | 1-2 lasery min. 5 detektor bez CE |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
269 | 508 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4.H2. | Cytometry průtokové - 2 |  |  | Hladina 2 | externí fluidika min 8 detektorů 3-4 lasery CE IVD, |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
270 | 509 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4.H3. | Cytometry průtokové - 3 |  |  | Hladina 3 | externí fluidik >5 laserů >12 detektorů vysokorychlostní cell sorter |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1347 | 510 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.5. | Osmometry | Osmometr kryoskopický | 1-vzorkový x vícevzorkový s automatickým podavačem |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
276 | 511 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.5.H1. | Osmometry - 1 |  |  | Hladina 1 | 1-vzorkový |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
277 | 512 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.5.H2. | Osmometry - 2 |  |  | Hladina 2 | vícevzorkový s automatickým podavačem |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
278 | 513 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6. | Chromatografy |  |  |  | jde o obecné dělení, konfiguraci a typ přístroje se nedají volit univerzálně, ale plně odpovídají zaměření laboratoří a jejich konkrétním potřebám skupiny a tedy i ceny nemusí odrážet veškeré možné typy a konfigurace |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1348 | 514 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.1. | Chromatografy plynové | GC | typ dávkovače, stupeň automatizace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
279 | 515 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.1.H1. | Chromatografy plynové - 1 | GC |  | Hladina 1 | automatizovaný systém pro rutinní diagnostiku |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1854 | 516 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.1.H2. | Chromatografy plynové - 2 | GC |  | Hladina 2 | plně automatizovaný systém, automatický dávkovač |  | 2018-03-05
1349 | 517 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2. | Chromatografy kapalinové | LC HPLC | typ detektoru (UV/VIS, diodové pole, MS (uvedeny samostatně níže), autosampler, typy pump |  |  |  | 2018-03-05
280 | 518 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H1. | Chromatografy kapalinové - 1 | LC HPLC |  | Hladina 1 | U/Vis detektor |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
281 | 519 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H2. | Chromatografy kapalinové - 2 | LC HPLC |  | Hladina 2 | detektor diodového pole, autosampler |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
282 | 520 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H3. | Chromatografy kapalinové - 3 | LC HPLC |  | Hladina 3 | individuálně konfigurované, dle potřeb laboratoře |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1855 | 521 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H4 | Chromatografy nanokapalinové - 4 | LC HPLC |  | Hladina 4 | separace na čipu, pro vzorky od 0,3 ul |  | 2018-03-05
283 | 522 | 1 |  | D.5.3.6.3. | Chromatograf nanoLC |  | poč. |  |  |  | 2016-10-24 | 2018-12-31
1350 | 523 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.4. | Chromatografy iontové | Chromatografy ionexové IC | stanovení aminokyselin, cukrů, aniontů |  |  |  | 2018-03-05
284 | 524 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.4.H1. | Chromatografy iontové - 1 | Chromatografy ionexové IC |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
2017 | 525 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.5. | Zařízení pro radiochromatografii - TLC scanner |  | skenování radiochromatogramu, detekce ionizujícího záření |  |  |  | 2019-10-23
2018 | 526 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.5.H1. | Zařízení pro radiochromatografii - TLC scanner - 1 |  |  | Hladina 1 | TLC scanner, detekce gamma záření, optimálně i beta. |  | 2019-10-23
2019 | 527 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.6. | HPLC radiochromatograf s radiodetekcí |  | detektor ionizujícího záření, autosampler, typy pump |  |  |  | 2019-10-23
2020 | 528 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.6.H1. | HPLC radiochromatograf s radiodetekcí - 1 |  |  | Hladina 1 | Doplnění zařazovacích kritérií |  | 2019-10-23
1351 | 529 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7. | Spektrometry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
285 | 530 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.1. | Spektrometry hmotnostní | Spektrometry hmotový MS | typ analyzátoru, způsob atomizace, vhodná separační technika D.5.3.8. - D.5.3.11 patří jako podskupina tohoto |  | k rutinní diagnostice jsou určeny pouze některé konkrétní typy přístrojů, vývoj je však natolik rychlý že rychle zastarávají v diagnostice se většinou kombinují hmotnostní spektrometry s nějakou separační technikou (chromatografie) a proto jsou dle toho i děleny jde o obecné dělení, konfiguraci a typ přístroje se nedají volit univerzálně, ale plně odpovídají zaměření laboratoří a jejich konkrétním potřebám skupiny a tedy i ceny nemusí odrážet veškeré možné typy a konfigurace | D.5.3.8. - D.5.3.11 patří jako podskupina tohoto | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1352 | 531 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.2. | Spektrometry atomové | AAS | typ atomizace (plamenová, elektrotermická), počet lamp, rychlost, autosampler |  |  |  | 2018-03-05
1353 | 532 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.2.H1. | Spektrometry atomové absorpční - 1 | AAS |  | Hladina 1 | plamenová nebo elektrotermická (ETA) atomizace |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1354 | 533 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.8. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií | Systémy GC-MS | plynový chromatograf ve spojení s hmotnostním spektrometrem, nebo s tandemovým hmotnostním spektrometrem |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
286 | 534 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.8.H1. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií - 1 | Systémy GC-MS |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
287 | 535 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.8.H2. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií - 2 | Systémy GC-MS |  | Hladina 2 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1355 | 536 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.9. | Systémy kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií | Systémy LC-MS | kapalinový chromatograf ve spojení s hmotnostním spektrometrem |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
288 | 537 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.9.H1. | Systémy kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií - 1 | Systémy LC-MS |  | Hladina 1 | analyzátor - trojitý kvadrupól |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1356 | 538 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií | Systémy UHPLC-MS/MP | ultra-HPLC v kombinaci s tandemovým hmotnostním spektrometrem (dělení dle typů hmotnostního analyzátoru) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
289 | 539 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10.H1. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií - 1 | Systémy UHPLC-MS/MP |  | Hladina 1 | analyzátory - trojitý kvadrupól-iontová past, tandemový kvadrupól |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
290 | 540 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10.H2. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií - 2 | Systémy UHPLC-MS/MP |  | Hladina 2 | analyzátory - trojitý kvadrupól-Orbitrap |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
291 | 541 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10.H3. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií - 3 | Systémy UHPLC-MS/MP |  | Hladina 3 | analyzátory - trojitý kvadrupól-iontová past-Orbitrap |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1357 | 542 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.11. | Systémy MALDI/TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, s analyzátorem doby letu Time of Flight) | Systémy MALDI/TOF | ionizační technika MALDI, analyzátor typu TOF (analyzátor doby letu) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
292 | 543 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.11.H1. | Systémy MALDI/TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, s analyzátorem doby letu Time of Flight) - 1 | Systémy MALDI/TOF |  | Hladina 1 | pro identifikaci mikroorganismů |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
294 | 544 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.12. | Polarografy | Polarografy | viz komentář |  |  | ve zdravotnictví se již nepoužívají | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
295 | 545 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13. | Elektroforézy | ELFO |  |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1358 | 546 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.1. | Elektroforézy horizontální | ELFO | velikost gelu, potřebné příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
296 | 547 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.1.H1. | Elektroforézy horizontální - 1 | ELFO |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1359 | 548 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.2. | Elektroforézy vertikální | ELFO | velikosti gelu, chlazení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
297 | 549 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.2.H1. | Elektroforézy vertikální - 1 | ELFO |  | Hladina 1 | chlazení |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
298 | 550 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.2.H2. | Elektroforézy vertikální - 2 | ELFO |  | Hladina 2 | chlazení |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1360 | 551 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.3. | Elektroforézy kapilární | ELFO | typ detektoru, rozlišení detektoru, typy pracovních separačních módů, automatický dávkovač |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
299 | 552 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.3.H1. | Elektroforézy kapilární - 1 | ELFO |  | Hladina 1 | diodové pole, separační módy: CZE, CGE, CIEF, MEKC, ITP, CEC |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
300 | 553 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.3.H2. | Elektroforézy kapilární - 2 | ELFO |  | Hladina 2 | použito v konkrétních aplikacích které jsou uvedeny jinde (např. D.5.5.1.1, D.5.3.17.5) nebo ve spojení s jinými systémy (např. D.5.3.13, D5.3.14) |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1361 | 554 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4. | Systémy pracující na principu elektroforézy | Systémy pracující na principu ELFO |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1362 | 555 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.1. | Systémy pracující na principu kapilární elektroforézy | Systémy pracující na principu kapilární ELFO | stanovení Hb, CDT, proteinů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
301 | 556 | 6 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.1.H1. | Systémy pracující na principu kapilární elektroforézy automatizované - Minicap - 1 | Systémy pracující na principu kapilární ELFO automatizované - Minicap |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1363 | 557 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.2. | Automatizované systémy elektroforézy na čipu | Automatizované systémy ELFO na čipu | separace a kvantifikace DNA, RNA a proteinů |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
305 | 558 | 6 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.2.H1. | Automatizované systémy elektroforézy na čipu - Experion - 1 | Automatizované systémy ELFO na čipu - Experion |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1364 | 559 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14. | Napěťové zdroje |  | velikost proudu, napětí, výkon |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
302 | 560 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14.H1. | Napěťové zdroje - 1 |  |  | Hladina 1 | základní |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
303 | 561 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14.H2. | Napěťové zdroje - 2 |  |  | Hladina 2 | vysoký proud (250 V, 3A) |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
304 | 562 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14.H3. | Napěťové zdroje - 3 |  |  | Hladina 3 | vysoké napětí (5000V, 0,5A) |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1366 | 563 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.15. | Zařízení pro blotting | Blottovací zařízení | vertikální vs. Horizontální mokrý vs. Suchý |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
306 | 564 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.15.H1. | Zařízení pro blotting - 1 | Blottovací zařízení |  | Hladina 1 |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1367 | 565 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Optické Fotometrické | D.5.3.16. | Fotometry |  | detekce prvků (Na, K, Ca, Ba, Li), autosampler, kompresor, typ plynu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
307 | 566 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Optické Fotometrické | D.5.3.16.H1. | Fotometry plamenové - 1 |  |  | Hladina 1 | stanovení prvků pomocí příslušných filtrů (Na, K, Ca, Ba, Li), zemní plyn, propan, butan, propan-butan |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
308 | 567 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Optické Fotometrické | D.5.3.16.H2. | Fotometry plamenové - 2 |  |  | Hladina 2 | stanovení všech prvků současně, možnost autosampleru, integrovaný kompresor propan, butan, propan-butan |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1368 | 568 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.17. | Nefelometry |  | pro přesnou analýzu specifických proteinů v séru, plazmě, moči a likvoru, stanovení zákalu inokula v mikrobiologii |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
309 | 569 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.17.H1. | Nefelometry - 1 |  |  | Hladina 1 | stanovení zákalu inokula v mikrobiologii |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
310 | 570 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.17.H2. | Nefelometry - 2 |  |  | Hladina 2 | pro přesnou analýzu specifických proteinů v séru, plazmě, moči a likvoru |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1369 | 571 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.18. | Glukometry |  | Osobní glukometr vs. analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy, analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
311 | 572 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.18.H1. | Glukometry - 1 |  |  | Hladina 1 | osobní glukometr |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
312 | 573 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.18.H2. | Glukometry - 2 |  |  | Hladina 2 | analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1370 | 574 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.19. | pH-metry |  | stolní vs. přenosný |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
313 | 575 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.19.H1. | pH-metry - 1 |  |  | Hladina 1 | přenosný, včetně pH elektrody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
314 | 576 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.19.H2. | pH-metry - 2 |  |  | Hladina 2 | stolní, včetně pH elektrody |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1371 | 577 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20. | Konduktometry |  | stolní vs. Přenosný vs. Tužkový |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
315 | 578 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20.H1. | Konduktometry - 1 |  |  | Hladina 1 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosný, včetně sondy stolní, včetně sondy |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
316 | 579 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20.H2. | Konduktometry - 2 |  |  | Hladina 2 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosný, včetně sondy stolní, včetně sondy |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
317 | 580 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20.H3. | Konduktometry - 3 |  |  | Hladina 3 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosný, včetně sondy stolní, včetně sondy |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1372 | 581 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.21. | Čítače pro kontrolu radioaktivity |  | pro vyhodnocování manuálně prováděných RIA metod |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
320 | 582 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.21.H1. | Gamma čítače - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1373 | 583 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.22. | Přístroje pro vyhodnocení výsledků metody ELISPOT |  | pro měření EliSpot/FluoroSpot, počítání fluorescenčně značených buněk (buněčných klonů, virových plaků a bakteriálních kolonií) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
326 | 584 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.22.H1 | EliSpot/FluoroSpot reader - 1 |  |  | hladina 1 | semi-automatický reader, 96 a 384 jamkové destičky |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1856 | 585 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.22.H2 | EliSpot/FluoroSpot reader - 2 |  |  | Hladina 2 | automatický reader, variabilní formát destiček |  | 2018-03-05
1374 | 586 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.23. | Turbidimetry |  | měření kvality vody (zákal vody všeobecně) stanovení speciálních proteinů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
327 | 587 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.23.H1. | Turbidimetry - 1 |  |  | Hladina 1 | automatický analyzátor pro stanovení speciálních proteinů |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1375 | 588 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.24. | Luminometry |  | měření chemi-, bioluminiscence vzorků v mikrotitračních destičkách monitorace ATP, mezibuněčný Ca, imunotesty |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
328 | 589 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.24.H1. | Luminometry - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1376 | 590 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.25. | Denzitometry |  | pro zjištění vnímavosti mikroorganismů proti antibiotikům, pro identifikaci mikroorganismů s různými testovacími systémy |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
329 | 591 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.25.H1. | Denzitometry - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2018-06-11
330 | 592 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.26. | Kolorimetry |  | viz komentář |  |  | ve zdravotnictví se již nepoužívají | 2016-10-24 |  | 2018-06-11
1377 | 593 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.27. | Systémy detekce povrchové rezonance plasmonů |  | sledování interakcí proteinů a jejich stabilitu v reálném čase |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
331 | 594 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.27.H1. | Systémy detekce povrchové rezonance plasmonů - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-10-24 |  | 2018-06-11
332 | 595 | 2 | Laboratorní přístroje | D.5.4. | Laboratorní přístroje - Hematologie | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
333 | 596 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1. | Analyzátory hematologické | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
334 | 597 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.1. | Analyzátory hematologické poloautomatické |  | viz komentář |  |  | starší zařízení, dnes se již nevyrábí, vyžadují předředění vzorku | 2016-11-14
1777 | 598 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2. | Analyzátory hematologické automatické | Analyzátory KO | vyšetření z plné krve bez nutnosti přípravy (před ředění), metody detekce, impedance, fotometrie, fluorescenční cytometrie, počet stanovených parametrů, otevřený vs. uzavřený systém, diferenciální rozpočet leukocytů, tří populační, pěti populační, pěti populační + stanovení nezralých granulocytů, speciální měřící režimy, analýza tělních tekutin, modulární vs. volně stojící |  |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15
335 | 599 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2.H1. | Analyzátory hematologické automatické - 1 |  |  | Hladina 1 | tří populační diferenciál, kapacita 60-80 vzorků/h, detekce dalších 15-20 diag. parametrů |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
336 | 600 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2.H2. | Analyzátory hematologické automatické - 2 |  |  | Hladina 2 | pěti populační diferenciál, kapacita 60-100 vzorků/h, analýza tělních tekutin, detekce dalších 20-25 diag. parametrů |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
337 | 601 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2.H3. | Analyzátory hematologické automatické - 3 |  |  | Hladina 3 | modulární, pěti populační diferenciál se stanovením nezralých granulocytů, retikulocytů, analýza tělních tekutin, kapacita > 100 vzorků/h, detekce dalších více než 28 diag.. parametrů, spec. měřící režimy pro různé populace buněk |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1378 | 602 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2. | Automaty | Automaty |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1379 | 603 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2.1. | Automaty nátěrové a barvící | Nátěrové a barvicí jednotky | automatizovaná příprava nátěrů a barvení, rychlost zpracování vzorků 80 - 140 ks/h, možnost práce v otevřeném nebo uzavřeném systému, automatický podavač, modulární |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
339 | 604 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2.1.H1. | Automaty nátěrové a barvící - 1 | Nátěrové a barvicí jednotky |  | Hladina 1 | Většinou jako součást hematologické linky (D.5.4.3.) společně s hemat. analyzátorem, modulární, možnost použití i jako samostatně stojící |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 1380 | 605 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2.2. | Automaty imunoadsorbční |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O.12. Transfuzní služba | 2016-11-14 |  | 2018-12-31
1381 | 606 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.3. | Systémy digitální morfologie | Analyzátory morfologické digitální, automatická analýza krevních nátěrů | velikost a počet zásobníků sklíček, kapacita hodnocení sklíček/h, klasifikace (analýza), periferní krve, kostní dřeně, tělních tekutin, automatické vložení a uchycení, automatické dávkování imerzního oleje |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
340 | 607 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.3.H1. | Systémy digitální morfologie - 1 | Analyzátory morfologické digitální, automatická analýza krevních nátěrů |  | Hladina 1 | 4-12 sklíček, 1 zásobník, kapacita analýzy do 20 sklíček/h, automatický/poloautomatický režim |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
341 | 608 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.3.H2. | Systémy digitální morfologie - 2 | Analyzátory morfologické digitální, automatická analýza krevních nátěrů |  | Hladina 2 | více zásobníků, počet vložených sklíček 96 a více, kapacita analýzy 30 a více sklíček/h, plně automatický režim (automatické vložení a uchycení sklíček, automat. dávkování imerzního oleje), modulární |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1382 | 609 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4. | Linky | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1383 | 610 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1. | Linky hematologické | Systémy hematologické modulární | základní kategorie obsahuje 1 hemat. analyzátor, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 100 vzorků/h střední kategorie (nejběžněji dodávaná) obsahuje 2 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat a automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 200 vzorků/h top kategorie obsahuje 2 nebo 3 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník) a systém digitální morfologie plně integrován do hemat. linky, kapacita 200 nebo 300 vzorků/h |  |  |  | 2018-03-05
342 | 611 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1.H1. | Linky hematologické modulární - 1 | Systémy hematologické modulární |  | Hladina 1 | 1 hemat. analyzátor, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 100 vzorků/h |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
343 | 612 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1.H2. | Linky hematologické modulární - 2 | Systémy hematologické modulární |  | Hladina 2 | 2 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat a automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 200 vzorků/h |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
344 | 613 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1.H3. | Linky hematologické modulární - 3 | Systémy hematologické modulární |  | Hladina 3 | 2 nebo 3 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník) a systém digitální morfologie plně integrován do hemat. linky, kapacita 200 nebo 300 vzorků/h |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1384 | 614 | 3 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.5. | Počítadla hematologická |  | pomocné sčítací zařízení při mikroskopickém vyšetřování periferní krve nebo kostní dřeně 12 nebo 24 tlačítek |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
345 | 615 | 4 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.5.H1. | Počítadla hematologická krevního diferenciálu - 1 |  |  | Hladina 1 | periferní krev 12 tlačítek |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
346 | 616 | 4 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.5.H2. | Počítadla hematologická krevního diferenciálu - 2 |  |  | Hladina 2 | kostní dřeň 24 tlačítek |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1385 | 617 | 3 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.6. | Hemoglobinmetry |  | malý (příruční) POCT analyzátor + kyveta se suchým reagens, vzorek kapilární, venozní nebo arteriální krve, ambulantní či polní použití |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
347 | 618 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.4.6.H1. | Hemoglobinmetry - 1 |  |  | Hladina 1 | malý (příruční) POCT analyzátor + kyveta se suchým reagens, vzorek kapilární, venózní nebo arteriální krve, ambulantní či polní použití |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1386 | 619 | 3 | Laboratorní přístroje Analyzátory | D.5.4.7. | Analyzátory | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1387 | 620 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1. | Analyzátory koagulační | [5 empty] | 2018-03-05
348 | 621 | 5 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1. | Analyzátory koagulační point-of-care testing | Koagulometry, Hemokoagulometry | přenosné přístroje pro stanovení PT - protrombinového času v jednotkách INR (international normalised ratio), testovací proužky obsahující tromboplastin, stanovení aPPT - aktivovaný parciální tromboplastinový čas, jednotky v sekundách, testovací proužky s obsahem celitu, stanovení PT (citrátový), aPPT (citrátový), hladiny heparinu |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
349 | 622 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1.H1. | Analyzátory koagulační základní point-of-care testing - 1 | Koagulometry, Hemokoagulometry |  | Hladina 1 | stanovení PT |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
350 | 623 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1.H2. | Analyzátory koagulační základní point-of-care testing - 2 | Koagulometry, Hemokoagulometry |  | Hladina 2 | stanovení PT + aPPT |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
351 | 624 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1.H3. | Analyzátory koagulační základní point-of-care testing - 3 | Koagulometry, Hemokoagulometry |  | Hladina 3 | stanovení PT (citrátový), aPPT (citrátový), hladiny heparinu |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1388 | 625 | 5 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.2. | Analyzátory koagulační standardní | Koagulometry | stanovení základních parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), jednokanálový, vícekanálový, poloautomatický (nutné pipetování, předředění vzorku), plně automatický režim, principy detekce, kuličkový (snímání pohybu kuličky optickou metodou), elektromechanický (pohyb kuličky v koagulu, detekce změn elektromagnetického pole vlivem srážení), optické (spektrofotometrické, chromogenní), imunoturbidimetrie, počet zpracovaných vzorků/h, počet současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, počet měřících a inkubačních pozic, kapacita měřících kyvet (on-board), počet pozic pro vzorky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
352 | 626 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.2.H1. | Analyzátory koagulační standardní - 1 | Koagulometry |  | Hladina 1 | stanovení základních koag. Parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), další parametry koag. Faktory, heparin, proteiny C, S, lupus anticoagulans, poloautomatické, jedno či více kanálové |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1389 | 627 | 5 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní | Koagulometry | stanovení základních parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), jednokanálový, vícekanálový, poloautomatický (nutné pipetování, předředění vzorku), plně automatický režim, principy detekce, kuličkový (snímání pohybu kuličky optickou metodou), elektromechanický (pohyb kuličky v koagulu, detekce změn elektromagnatického pole vlivem srážení), optické (spektrofotometrické, chromogenní), imunoturbidimetrie, počet zpracovaných vzorků/h, počet současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, počet měřících a inkubačních pozic, kapacita měřících kyvet (on-board), počet pozic pro vzorky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
353 | 628 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3.H1. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní - 1 | Koagulometry |  | Hladina 1 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita více než 100 vzorků/h, více než 12 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřicích kyvet (on-board) 200 a více, počet pozic pro vzorky 50 |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
354 | 629 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3.H2. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní - 2 | Koagulometry |  | Hladina 2 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita více než 250 vzorků/h, více než 30 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřicích kyvet (on-board) 800 a více, počet pozic pro vzorky 100 a více |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
355 | 630 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3.H3. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní - 3 | Koagulometry |  | Hladina 3 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita cca 400 vzorků/h, až 60 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřicích kyvet (on-board) 800 a více, počet pozic pro vzorky 100 a více |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
368 | 631 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.2. | Analyzátory imunochemické na principu ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) |  | jedná se o duplikaci položky D.5.3.24. |  |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31
356 | 632 | 3 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.8. | Agregometry |  | vyšetření funkčních defektů trombocytů, monitorování antiagregační léčby, analýza z plné krve, vícekanálový, přenosný (POCT), metoda impedanční agregometrie, rotační |  | vyšetření funkčních defektů trombocytů, monitorování antiagregační léčby, analýza z plné krve, vícekanálový, přenosný (POCT), metoda impedanční agregometrie, rotační |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1390 | 633 | 3 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9. | Tromboelastografy |  | POCT analyzátor, využití při akutní diagnostice koagulačních poruch, poloautomatický režim (nutná příprava vzorků), automatický režim, nezávislé měřící kanály, rotační tromboelastograf, přenosný |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
357 | 634 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9.H1. | Tromboelastografy - 1 |  |  | Hladina 1 | 1 nebo dva měřící kanály, základní parametry koagulace |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
358 | 635 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9.H2. | Tromboelastografy - 2 |  |  | Hladina 2 | poloautomatický (nutnost předředění vzorku), rotační, analýza vnitřní i vnější hemokoagulační kaskády, 4 měřící nezávislé kanály |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
359 | 636 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9.H3. | Tromboelastografy - 3 |  |  | Hladina 3 | plně automatický, rotační, analýza vnitřní i vnější hemokoagulační kaskády, 4 měřící nezávislé kanály |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
360 | 637 | 3 | Laboratorní viskozimetry | D.5.4.10. | Viskozimetry |  | Stanovení krevní viskozity dnes již nahradily metody tromboelastografu, stanovení D-dimerů atd., zařízení tohoto typu nebylo na českém trhu nalezeno, navrhuji vypustit |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
2042 | 638 | 3 | Separátory | D.5.4.11. | Separátory krevních složek |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 363 | 639 | 3 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Prostředky pro separaci krve Systémy k terapeutické separaci krve a související prostředky Kolony pro aferézní systémy | D.5.4.12. | Přístroje pro rheoferézu |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 364 | 640 | 3 | Fotochemoterapie | D.5.4.13. | Přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 365 | 641 | 3 | Váhy a související prostředky Váhy | D.5.4.14. | Odběrové míchací váhy |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 366 | 642 | 3 | Lisy | D.5.4.15. | Lisy na krevní plazmu |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
Přesun. Zachováno ID 367 | 643 | 3 | Ozařovače | D.5.4.16. | Ozařovače transfuzních přípravků |  | viz komentář |  |  | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
369 | 644 | 2 | Laboratorní přístroje | D.5.5. | Laboratorní přístroje - Genetika | [5 empty] | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
370 | 645 | 3 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1. | Genetické analyzátory - sekvenátory | [5 empty] | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1391 | 646 | 4 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování | Sekvenátory | Počet kapilár (kapacita přístroje - sekvenace), Multiplexový mód (kapacita přístroje - fragmentace) CE certifikace, vyhodnocovací SW |  |  |  | 2018-03-05
371 | 647 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1.H1. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování - 1 | Sekvenátory |  | Hladina 1 | 8 - kapilár |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
372 | 648 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1.H2. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování - 2 | Sekvenátory |  | Hladina 2 | 24 - kapilár |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
373 | 649 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1.H3. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování - 3 | Sekvenátory |  | Hladina 3 | 24-kapilár, multiplex, CE IVD certifikace |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1392 | 650 | 4 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2. | Přístroje pro sekvenování nové generace | Next generation sequencing NGS | kapacita, objem získaných dat, délka čtení, vyhodnocovací SW |  |  |  | 2018-03-05
374 | 651 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2.H1. | Přístroje pro sekvenování nové generace - 1 | Next generation sequencing NGS |  | Hladina 1 | ilumina miniseq, gs junior 2 |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
375 | 652 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2.H2. | Přístroje pro sekvenování nové generace - 2 | Next generation sequencing NGS |  | Hladina 2 | miseq |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
376 | 653 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2.H3. | Přístroje pro sekvenování nové generace - 3 | Next generation sequencing NGS |  | Hladina 3 | hiseq |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
377 | 654 | 3 | Cyklátory | D.5.5.2. | Cykléry polymerázové řetězové reakce | Cykléry PCR |  |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
378 | 655 | 4 | Cyklátory | D.5.5.2.1. | Real-time cykléry polymerázové řetězové reakce | Real-time cykléry PCR | Počet fluorescenčních kanálů |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1790 | 656 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.1.H1. | Real-time cykléry polymerázové řetězové reakce - 1 | Real-time cykléry PCR |  | Hladina 1 | 1 nebo 2 kanály |  | 2018-07-20
1791 | 657 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.1.H2. | Real-time cykléry polymerázové řetězové reakce - 2 | Real-time cykléry PCR |  | Hladina 2 | 3 a více kanálů |  | 2018-07-20
379 | 658 | 4 | Cyklátory | D.5.5.2.2. | Standardní cykléry polymerázové řetězové reakce | Standardní cykléry PCR | velikost jamek, počet bloků, rychlost ohřevu a chlazení, možnost volby gradientu |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1857 | 659 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.2.H1 | Standardní cykléry polymerázové řetězové reakce - 1 | Standardní cykléry PCR |  | Hladina 1 | počet bloků, počet a velikost jamek |  | 2016-11-14
1792 | 660 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.2.H2 | Gradientové cykléry polymerázové řetězové reakce - 2 | Gradientové cykléry PCR |  | Hladina 2 | možnost volby gradientu |  | 2016-11-14
380 | 661 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.2.H3 | Fast cykléry polymerázové řetězové reakce - 3 | Standardní cykléry PCR |  | Hladina 3 | velmi rychlý ohřev a chlazení. Bloky nevyměnitelné |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
381 | 662 | 3 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3. | Detekční systémy pro gelovou dokumentaci |  | typ kamery, stupeň automatizace, typ detekovaného záření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1858 | 663 | 4 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.1 | Detekční systémy fluorescenční |  | typ kamery, stupeň automatizace |  |  |  | 2018-03-05
1859 | 664 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.1.H1 | Detekční systémy fluorescenční - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální, digitální fotoaparát |  | 2018-03-05
1860 | 665 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.1.H2 | Detekční systémy fluorescenční - 2 |  |  | Hladina 2 | automatické ostření, CCD kamera, integrovaný transiluminátor |  | 2018-03-05
382 | 666 | 4 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.2 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci |  | stupeň automatizace,kvalita kamery |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1861 | 667 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.2.H1 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci - 1 |  |  | hladina 1 | integrovaný all-in one systém, CCD kamera, manuální |  | 2016-11-14
1862 | 668 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.2.H2 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci - 2 |  |  | hladina 2 | vysoce citlivá kamera, automatizovaný |  | 2016-11-14
1863 | 669 | 4 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.3 | Detekční systémy NIR |  | detektor diodové pole, na principu NIR (near infra-red), pro western-blott |  |  |  | 2016-11-14
383 | 670 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.4. | Systémy pro digitální polymerázové řetězové reakce | Systémy pro digitální PCR | systém na principu ddPCR, včetně readeru pro vyhodnocení výsledků |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
384 | 671 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin |  | kapacita, stupeň automatizace |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1788 | 672 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5.H1. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin - 1 |  |  | Hladina 1 | do 12 vzorků včetně, semiautomatický |  | 2018-07-20
1789 | 673 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5.H2. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin - 2 |  |  | Hladina 2 | 12 až 24 vzorků, automatický |  | 2018-07-20
1864 | 674 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5.H3. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin - 3 |  |  | Hladina 3 | >24 vzorků, plně automatický |  | 2018-07-20
385 | 675 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.6. | Čítače buněk | Cell counter | pro automatizované počítání krevních a dalších buněk, ve světelném poli nebo fluorescenční značené |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1865 | 676 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.6.H1 | Čítače buněk - 1 |  |  | Hladina 1 | světelné pole |  | 2016-11-14
1866 | 677 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.6.H2 | Čítače buněk - 2 |  |  | Hladina 2 | světelné pole + fluorescenční detekce |  | 2016-11-14
386 | 678 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7. | Pipetovací automaty |  | stupeň automatizace, kapacita, pipetovací rozsah viz komentář |  |  | může spadat jako zjednodušený přístroj pod D.5.3.2.2. | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1867 | 679 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7.H1. | Pipetovací automaty - 1 |  |  | Hladina 1 | 1-4 jehly, pipetování na sklíčka nebo mikrotitrační destičky |  | 2016-11-14
1868 | 680 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7.H2. | Pipetovací automaty - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 96 kanálová pipetovací hlava, pro mikotitrační destičky, robotické rameno |  | 2016-11-14
1869 | 681 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7.H3. | Pipetovací automaty - 3 |  |  | Hladina 3 | více robotických ramen, uživatelsky konfigurovatelný |  | 2016-11-14
387 | 682 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.8. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) |  | změnit umístění a včlenit za D.5.3.1.11. imunoanalytický systém na bázi průtokového cytometru pro analýzu testů využívajících technologii xMAP (multiparametrová simultánní detekce v jamkách) |  |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
1870 | 683 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.8.H1. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) - 1 |  |  | Hladina 1 | poloautomatický, fluorescenční detekce |  | 2016-11-14 | 2018-12-31
388 | 684 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.9. | Systémy analýzy spermatu |  | umístění, těžko říct možná do D.5.3.1.12. pro měření pohybových a funkčních schopností spermií |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1871 | 685 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.9.H1. | Systémy analýzy spermatu - 1 |  |  | Hladina 1 | na principu SQA (Sperm Quality Analyzer) |  | 2016-11-14
1872 | 686 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.9.H2. | Systémy analýzy spermatu - 2 |  |  | Hladina 2 | na principu CASA (Computer Aided Sperm Analysis) |  | 2016-11-14
389 | 687 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.10. | Mikromanipulátory |  | umístění, těžko říct možná do D.5.3.1.12. pro manipulaci s buňkami a mikroinjekce do buněk |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1873 | 688 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.10.H1. | Mikromanipulátory - 1 |  |  | Hladina 1 | mikromanipulátor pro techniky in vitro fertilizace |  | 2016-11-14
1793 | 689 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.11. | Systémy pro automatizovaný screening mutací (chromatografie, elektroforéza) |  | Technické parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-11-14
1794 | 690 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.11.H? | Systémy pro automatizovaný screening mutací (chromatografie, elektroforéza) - hladina nestanovena |  |  | Hladina nestanovena | Zařazovací kritéria nestanovena |  | 2018-07-20
1795 | 691 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.12. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) |  | Technické parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-07-20
1796 | 692 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.12.H1. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) - 1 |  |  | Hladina 1 | fluorescenční detekce?? |  | 2018-07-20
1797 | 693 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.12.H2. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) - 2 |  |  | Hladina 2 | detekce magnetická rezonance??? |  | 2018-07-20
1798 | 694 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.13. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů |  | pro standardizaci a optimalizaci přípravy chromozomových preparátů |  |  |  | 2018-07-20
1874 | 695 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.13.1. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů - Spreader |  | systémy pro standardizovanou přípravu chromozomových preparátů na mikroskopická sklíčka při optimálních stabilních podmínkách prostředí |  |  |  | 2018-07-20
1799 | 696 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.13.2. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů - Harvester |  | systémy pro automatizování procesu přípravy a sklízení buněk v metafázi, včetně centrifugace, aspirace, fixace a resuspendování |  |  |  | 2018-07-20
1800 | 697 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.14. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS |  | automatizovaná extrakce DNA ze vzorku pro potřeby následné sekvenace způsob fragmentace, rychlost |  |  |  | 2018-07-20
1801 | 698 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.14.H1. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanická fragmentace |  | 2018-07-20
1875 | 699 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.14.H2. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS - 2 |  |  | Hladina 2 | enzymatická fragmentace |  | 2018-07-20
1802 | 700 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.15. | Stojany magnetický (Nd-Fe-B) separační (příprava NGS knihoven apod) |  | pro přečištění DNA knihoven před sekvenováním??? |  |  |  | 2018-07-20
1804 | 701 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.16. | Systémy pro automatizované vyhledávání mitóz |  | mikroskop + kamera + SW |  |  |  | 2018-07-20
1805 | 702 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.16.H1. | Systémy pro automatizované vyhledávání mitóz - 1 |  |  | Hladina 1 | motorizovaný mikroskop + vysoce citlivá kamera, vyhodnocovací a databázový software |  | 2018-07-20
390 | 703 | 2 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6. | Laboratorní přístroje - všeobecné laboratorní vybavení | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
391 | 704 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1. | Centrifugy | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
392 | 705 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1. | Centrifugy stolní | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1393 | 706 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1. | Centrifugy stolní nechlazené |  | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
393 | 707 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1.H1. | Centrifugy stolní nechlazené - 1 |  |  | Hladina 1 | kapacita (ml) 24 x 1,5 (2), 8x 15 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
394 | 708 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1.H2. | Centrifugy stolní nechlazené - 2 |  |  | Hladina 2 | kapacita (ml) 4 x 100 - 4 x 250 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
395 | 709 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1.H3. | Centrifugy stolní nechlazené - 3 |  |  | Hladina 3 | kapacita (ml) > 4 x 400 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1394 | 710 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2. | Centrifugy stolní chlazené |  | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
396 | 711 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2.H1. | Centrifugy stolní chlazené - 1 |  |  | Hladina 1 | kapacita (ml) 24 x 1,5 (2) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
397 | 712 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2.H2. | Centrifugy stolní chlazené - 2 |  |  | Hladina 2 | kapacita (ml) 4 x 100 - 4 x 250 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
398 | 713 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2.H3. | Centrifugy stolní chlazené - 3 |  |  | Hladina 3 | kapacita (ml) > 4 x 400 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1395 | 714 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.2. | Mikrocentrifugy |  | fixní vs. volitelné otáčky |  |  |  | 2018-03-05
399 | 715 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.2.H1. | Mikrocentrifugy - 1 |  |  | Hladina 1 | fixní otáčky, výměnné rotory |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
400 | 716 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.2.H2. | Mikrocentrifugy - 2 |  |  | Hladina 2 | volitelné otáčky, max 15 000 rpm |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1396 | 717 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.3. | Centrifugy promývací |  | promytí erytrocytů a odstranění plazmových reziduí nastavitelný počet promývacích cyklů automatická výměna promývacího roztoku |  |  |  | 2018-03-05
401 | 718 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.3.H1. | Centrifugy promývací - 1 |  |  | Hladina 1 | promytí erytrocytů a odstranění plazmových reziduí nastavitelný počet promývacích cyklů automatická výměna promývacího roztoku |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
402 | 719 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.4. | Centrifugy na gelové karty |  | kapacita 24 gelových karet |  | kapacita 24 gelových karet |  | 2016-11-21
403 | 720 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5. | Centrifugy velkoobjemové |  | volně stojící provedení chlazená, kapacita, max. otáčky, využitelné rotory |  |  |  | 2016-11-21
404 | 721 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5.H1. | Centrifugy velkoobjemové - 1 |  |  | Hladina 1 | nízkootáčková (4500 - 5500 rpm), kapacita min 4 x 1000 ml |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
405 | 722 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5.H2. | Centrifugy velkoobjemové - 2 |  |  | Hladina 2 | otáčky 6000 - 10 000 rpm, kapacita min. 6 x 1400 ml |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
406 | 723 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5.H3. | Centrifugy velkoobjemové - 3 |  |  | Hladina 3 | vysokootáčková (min. 20 000 rpm), kapacita min 4x 1000 ml |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1397 | 724 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.6. | Centrifugy transfuzní |  | volně stojící chlazená centrifuga na krevní vaky IVD zdravotnický prostředek, pro 12 vaků |  |  |  | 2018-03-05
407 | 725 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.6.H1. | Centrifugy transfuzní - 1 |  |  | Hladina 1 | volně stojící chlazená centrifuga na krevní vaky IVD zdravotnický prostředek, pro 12 vaků |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1398 | 726 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.7. | Ventilované volně stojící centrifugy |  | nechlazená, kapacita 4 x 750 ml |  |  |  | 2018-03-05
408 | 727 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.7.H1. | Ventilované volně stojící centrifugy - 1 |  |  | Hladina 1 | nechlazená, kapacita 4 x 750 ml |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1399 | 728 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.8. | Ultracentrifugy |  | stolní nebo volně stojící provedení otáčky 80 000 - 150 000 rpm |  |  |  | 2018-03-05
409 | 729 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.8.H1. | Ultracentrifugy - 1 |  |  | Hladina 1 | stolní "mikro"-ultracentrifuga |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
410 | 730 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.8.H2. | Ultracentrifugy - 2 |  |  | Hladina 2 | volně stojící otáčky >100 000 rpm, úhlové nebo výkyvné rotory |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
411 | 731 | 3 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2. | Mikroskopy | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1400 | 732 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1. | Mikroskopy optické |  | ceny jsou za základní konfigurace tříd mikroskopů. V případě potřeby velmi zvětšujících a kvalitních objektivů, či další nadstandartní výbavy roste cena i násobně |  |  |  | 2018-03-05
412 | 733 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H1. | Mikroskopy optické - 1 |  |  | Hladina 1 | základní |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
413 | 734 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H2. | Mikroskopy optické - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální kamera, halogenové nebo LED osvětlení |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
414 | 735 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H3. | Mikroskopy optické - 3 |  |  | Hladina 3 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy, imerzní objektivy |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1806 | 736 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H4. | Mikroskopy optické - 4 |  |  | Hladina 4 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy, imerzní i suché objektivy |  | 2018-07-20
1401 | 737 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2. | Mikroskopy fluorescenční |  | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, přídavný SW pro analýzu obrazu (karyotypování) |  |  |  | 2018-03-05
415 | 738 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H1. | Mikroskopy fluorescenční - 1 |  |  | Hladina 1 | rtuťová výbojka, kamera |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
416 | 739 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H2. | Mikroskopy fluorescenční - 2 |  |  | Hladina 2 | rtuťová výbojka nebo LED, výkonná kamera |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
417 | 740 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H3. | Mikroskopy fluorescenční - 3 |  | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, optika (infinity, fluorescence…), přídavný SW pro analýzu obrazu | Hladina 3 | motorizovaný stolek, ostření.., SW pro cytogenetiku (FISH…) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1807 | 741 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H4. | Mikroskopy fluorescenční - 4 |  | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, optika (infinity, fluorescence…), přídavný SW pro analýzu obrazu (FISH, databáze) | Hladina 4 | motorizovaný stolek, ostření.., SW pro cytogenetiku (FISH…) |  | 2018-07-20
1402 | 742 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3. | Mikroskopy inverzní | Mikroskopy invertované | objektivy pod preparátem základní, s fluorescencí, motorizovaný posun, objektivy, ostření, kamera |  |  |  | 2018-03-05
418 | 743 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3.H1. | Mikroskopy inverzní - 1 | Mikroskopy invertované |  | Hladina 1 | základní pro tkáňové kultury |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
419 | 744 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3.H2. | Mikroskopy inverzní - 2 | Mikroskopy invertované |  | Hladina 2 | fluorescenční |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
420 | 745 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3.H3. | Mikroskopy inverzní - 3 | Mikroskopy invertované |  | Hladina 3 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1403 | 746 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.4. | Mikroskopy s fázovým kontrastem |  | pro sledování nekontrasních objektů (bakterie, spermie…) buď jako samostatná sada, nebo jako součást pokročilých objektivů mikroskopů |  |  |  | 2018-03-05
421 | 747 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.4.H1. | Mikroskopy s fázovým kontrastem - 1 |  |  | Hladina 1 | sada (fázový kondenzor, filtry, fázové objektivy) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
422 | 748 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.4.H2. | Mikroskopy s fázovým kontrastem - 2 |  |  | Hladina 2 | přímá součást mikroskopu, filtry a vhodné objektivy |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1404 | 749 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.5. | Mikroskopy konfokální |  | celková konfigurace je individuální dle potřeb uživatele a jeho požadavků na rozsah příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
423 | 750 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.5.H1. | Mikroskopy konfokální - 1 |  |  | Hladina 1 | laserový autofocus, super rychlá kamera s vysokým rozlišením, inkubované prostředí s řízenou atmosférou,….. |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
424 | 751 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.5.H2. | Mikroskopy konfokální - 2 |  |  | Hladina 2 | laserový autofocus, super rychlá kamera s vysokým rozlišením, inkubované prostředí s řízenou atmosférou,….. |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1405 | 752 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6. | Mikroskopy elektronové |  | jde o stolní přístroje s danou konfigurací, přes konfigurovatelné přístroje po extrémně specializované výzkumné mikroskopy |  |  |  | 2018-03-05
425 | 753 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6.H1. | Mikroskopy elektronové - 1 |  |  | Hladina 1 | stolní |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
426 | 754 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6.H2. | Mikroskopy elektronové - 2 |  |  | Hladina 2 | prvková analýza |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
427 | 755 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6.H3. | Mikroskopy elektronové - 3 |  |  | Hladina 3 | kvantitativní cytometrie bez značení |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1406 | 756 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7. | Mikroskopy stereoskopické | Stereomikroskopy Binolupy | osvětlení, zvětšení, kamera, fluorescence |  |  |  | 2018-03-05
428 | 757 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7.H1. | Mikroskopy stereoskopické - 1 | Stereomikroskopy Binolupy |  | Hladina 1 | základní, bez osvětlení |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
429 | 758 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7.H2. | Mikroskopy stereoskopické - 2 | Stereomikroskopy Binolupy |  | Hladina 2 | osvětlení, kamera, možnost fluorescence |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
430 | 759 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7.H3. | Mikroskopy stereoskopické - 3 | Stereomikroskopy Binolupy |  | Hladina 3 | horní i dolní osvětlení, výkonná kamera, široké zorné pole, úhlově naklonitelný objektiv, fluorescence |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
431 | 760 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3. | Spektrofotometry/Fotometry | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1407 | 761 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.1. | Spektrofotometry pro viditelné spektrum (Vis) |  | jedno/dvoupaprskový, podavač kyvet |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
432 | 762 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.1.H1. | Spektrofotometry pro viditelné spektrum (Vis) - 1 |  |  | Hladina 1 | rozsah vlnových délek min. 320-800 nm jedno/dvou paprskový |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1408 | 763 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) |  | použitelné vlnové délky (VIS, UV, NIR) jednopaprskový vs dvoupaprskový UV/Vis |  |  |  | 2018-03-05
433 | 764 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2.H1. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) - 1 |  |  | Hladina 1 | jednopaprskový, monochromátor |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
434 | 765 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2.H2. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) - 2 |  |  | Hladina 2 | dvoupaprskový, rozsah vlnových délek min. 190 - 900 nm |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
435 | 766 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2.H3. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) - 3 |  |  | Hladina 3 | detektor - diodové pole |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1409 | 767 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.3. | Spektrofotometry - ultrafialových , viditelných a blízkých infračervených spekter (UV/Vis/NIR) |  | spektrofotometr pro viditelné (VIS), UV a infračervené (NIR) vlnové délky |  |  |  | 2018-03-05
436 | 768 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.3.H1. | Spektrofotometry - ultrafialových , viditelných a blízkých infračervených spekter (UV/Vis/NIR) - 1 |  |  | Hladina 1 | rozsah vlnových délek min. 180 - 3300 nm (UV-Vis-NIR), vysoká skenovací rychlost |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1410 | 769 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.4. | Spektrometry infračervené |  | FTIR spektrometr (infračervený spektrometr s Fourierovou transformací) Disperzní spektrometr |  |  |  | 2016-11-21
1411 | 770 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5. | Spektrofotometry na mikrodesky | ELISA reader | spektrofotometr se svislým paprskem, nastavení a rozsah vlnových délek UV/VIS |  |  |  | 2018-03-05
1412 | 771 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5.H1. | Spektrofotometry na mikrodesky - 1 | ELISA reader |  | Hladina 1 | fotometr - vlnové délky na základě filtrů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1413 | 772 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5.H2. | Spektrofotometry na mikrodesky - 2 | ELISA reader |  | Hladina 2 | spojité nastavení vlnových délek, termostatování, třepání |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1414 | 773 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5.H3. | Spektrofotometry na mikrodesky - 3 | ELISA reader |  | Hladina 3 | modulární přístroj, možnost i fluorescenčního a luminiscenčního měření |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1415 | 774 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6. | Nanospektrofotometry |  | maximální velikost minimálního objemu, flitry vs. spojité nastavení vlnové délky počet současně měřených vzorků |  |  |  | 2018-03-05
1416 | 775 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6.H1. | Nanospektrofotometry - 1 |  |  | Hladina 1 | pouze 2 vlnové délky, 1 vzorek |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1417 | 776 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6.H2. | Nanospektrofotometry - 2 |  |  | Hladina 2 | spojité spektrum nastavení vlnové délky, 1 vzorek |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1418 | 777 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6.H3. | Nanospektrofotometry - 3 |  |  | Hladina 3 | spojité spektrum nastavení vlnové délky, až 8 vzorků současně |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1419 | 778 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7. | Fotometry |  | pro stanovení prvků počet současně nastavovaný parametrů nastavení měřené vlnové délky pomocí filtrů |  |  |  | 2018-03-05
1420 | 779 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7.H1. | Fotometry - 1 |  |  | Hladina 1 | jednoparametrový (úzkopásmový filtr) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1421 | 780 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7.H2. | Fotometry - 2 |  |  | Hladina 2 | multiparametrový - vice zdrojů světla 4x + úzkopásmové filtry 4x |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1422 | 781 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7.H3. | Fotometry - 3 |  |  | Hladina 3 | multiparametrový - vice zdrojů světla 12x + úzkopásmové filtry 12x |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1423 | 782 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8. | Spektrofluorimetry |  | Spektrofluorimetr Fluorescenční skener čipů (viz. D.5.6.3.9.) Fluorescenční mikroskop (viz. D.5.6.2.2.) Průtokový cytometr (viz. D.5.3.4.) |  |  |  | 2018-03-05
437 | 783 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8.H1. | Spektrofluorimetry - 1 |  |  | Hladina 1 | přenosný spektrofluorimetr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
438 | 784 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8.H2. | Spektrofluorimetry - 2 |  |  | Hladina 2 | stolní spektrofluorimetr s reflexní optikou |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
439 | 785 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8.H3. | Spektrofluorimetry - 3 |  |  | Hladina 3 | modulární spektrolfuorimetr (cena závisí na přesné konfiguraci) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1424 | 786 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.9. | Fluorescenční skenery |  | konkrétní konfigurace závisí na zamýšleném využití a doplnění přístroje o zamýšlené příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
440 | 787 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.9.H1. | Fluorescenční skenery - 1 |  |  | Hladina 1 | Fluorescenční skener elektroforetických gelů a blotů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
441 | 788 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.9.H2. | Fluorescenční skenery - 2 |  |  | Hladina 2 | Fluorescenční skener čipů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1425 | 789 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.10. | Hemoglobinmetry |  | fotometr - měření 2 vlnových délek měření glukózy, hemoglobinu, mikroalbuminurie |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
452 | 790 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.10.H1. | Hemoglobinmetry - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1426 | 791 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.4. | Zařízení pro mikrofotografii |  | snímky obrazů mikroskopických objektů pořízené zvětšovacími zařízeními (fotomikroskopie) - nutné spojení s mikroskopem ceny nelze přesně stanovit, závisí na konkrétních požadavcích uživatele na kvalitu obrazu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
453 | 792 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.4.H1. | Zařízení pro mikrofotografii - 1 |  |  | Hladina 1 | digitální fotoaparát (zrcadlovka) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
454 | 793 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.4.H2. | Zařízení pro mikrofotografii - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální kamera (CCD, CMOS) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
455 | 794 | 3 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5. | Izolátory, boxy ochranné biologické | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1427 | 795 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.1. | Boxy laminární (tř. I) |  | šířka pracovní plochy, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan |  |  |  | 2018-03-05
456 | 796 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.1.H1. | Boxy laminární (tř. I) - 1 |  |  | Hladina 1 | šířka pracovní plochy (90 -120 cm) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
457 | 797 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.1.H2. | Boxy laminární (tř. I) - 2 |  |  | Hladina 2 | šířka pracovní plochy (150 -180 cm), elektricky posuvné okno, stavitelný stojan |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1428 | 798 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy | Biohazard boxy | šířka pracovní plochy, přídavný HEPA filtr, uhlíkový filtr, dálkové ovládání, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan, externí odtah |  |  |  | 2018-03-05
458 | 799 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2.H1. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) - 1 | Biohazard boxy |  | Hladina 1 | šířka pracovní plochy (90 -120 cm), možnost externího odtahu |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
459 | 800 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2.H2. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) - 2 | Biohazard boxy |  | Hladina 2 | šířka pracovní plochy (90 -120 cm), elektricky posuvné okno, uhlíkový filtr, externí odtah nebo uhlíkový filtr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
460 | 801 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2.H3. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) - 3 | Biohazard boxy |  | Hladina 3 | šířka pracovní plochy (120 -180 cm), elektricky posuvné okno, dálkové ovládání, přídavné filtry, stavitelný stojan, přídavný HEPA filtr, externí odtah |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
461 | 802 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.3. | Laminární boxy pro nukleární medicínu |  | Vertikální proudění; tloušťka Pb stínění; olověné sklo posuvné; stíněné odpadní nádoby; stíněný prostor pro radionuklidové generátory / dodávky radionuklidů; možnost doplnění rozplňovacím zařízením nebo syntetizačními moduly |  |  |  | 2016-11-21
2021 | 803 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / laminární boxy pro nukleární medicínu | D.5.6.5.3.H1. | Laminární box stíněný pro radiofarmaka - 1 |  |  | Hladina 1 | vertikální proudění vzduchu; stínění stěn, pracovní plochy a odpadu nejméně 5 mm, stínění hnízda generátoru nejméně 20 mm olova, olovnaté sklo nejméně 5 mm ekvivalentu Pb, třída čistoty A |  | 2019-10-23
2022 | 804 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / laminární boxy pro nukleární medicínu | D.5.6.5.3.H2. | Laminární box stíněný pro značení biologického materiálu radionuklidy - 2 |  |  | Hladina 2 | vertikální proudění vzduchu - Biohazard II; stínění stěn, pracovní plochy a odpadu nejméně 5 mm, olovnaté sklo nejméně 5 mm ekvivalentu Pb; třída čistoty A |  | 2019-10-23
2023 | 805 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / laminární boxy pro nukleární medicínu | D.5.6.5.3.H3. | Laminární box stíněný pro pozitronové zářiče - 3 |  |  | Hladina 3 | vertikální proudění vzduchu; stínění stěn, pracovní plochy a odpadu nejméně 20 mm, stínění hnízda generátoru nejméně 50 mm, olovnaté sklo nejméně 30 mm ekvivalentu Pb; třída čistoty A |  | 2019-10-23
1429 | 806 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4. | Biologické bezpečnostní izolátory | Podtlakové izolátory | počet pracovních míst (rukávců), počet nezávislých modulů, typ vnitřního prostředí, externí odtah, možnost práce s izotopy, možnost práce s GMO |  |  |  | 2018-03-05
462 | 807 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4.H1. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) - 1 | Podtlakové izolátory |  | Hladina 1 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
463 | 808 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4.H2. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) - 2 | Podtlakové izolátory |  | Hladina 2 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
464 | 809 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4.H3. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) - 3 | Podtlakové izolátory |  | Hladina 3 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1430 | 810 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.5. | Boxy - Polymerázová řetězová reakce | Boxy PCR Flow box | mikroprocesorové řízení, UV |  |  |  | 2018-03-05
465 | 811 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.5.H1. | Boxy - Polymerázová řetězová reakce - 1 | Boxy PCR Flow box |  | Hladina 1 | mikroprocesorové řízení UV |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
466 | 812 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.5.H2. | Boxy - Polymerázová řetězová reakce - 2 | Boxy PCR Flow box |  | Hladina 2 | mikroprocesorové řízení UV |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1431 | 813 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6. | Boxy anaerobní |  | kultivace v Petriho miskách (počet), 2 plyny (proplachovací N2, individuálně míchaný N2/CO2/H2...) nebo 4 samostatné lahve, rukavicový nebo bez rukavicový přístup |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
467 | 814 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6.H1. | Boxy anaerobní - 1 |  |  | Hladina 1 | 150 Petriho misek, 2 plyny, komora pro transfer min. 10 misek, bez rukavicový přístup |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
468 | 815 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6.H2. | Boxy anaerobní - 2 |  |  | Hladina 2 | >400 Petriho misek, 2, 3 nebo 4 plyny, komora pro transfer min. 25 misek, bez rukavicový přístup |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
469 | 816 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6.H3. | Boxy anaerobní - 3 |  |  | Hladina 3 | více oddělených pracovních ploch, rukavicový přístup, pro dlouhodobý nepřetržitý provoz |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1432 | 817 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.7. | Boxy hypoxické |  | počet jednotlivých komor, čistota vnitřního prostředí, typ přístupu, přesnost nastaveni CO2 a O2 |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
470 | 818 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.7.H1. | Boxy hypoxické - 1 |  |  | Hladina 1 | Box včetně inkubátoru, sloužící ke kultivaci a manipulaci s buněčnými liniemi v prostředí s regulovanou hladinou plynů O2 a CO2) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
471 | 819 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.7.H2. | Boxy hypoxické - 2 |  |  | Hladina 2 | Hypoxická komora pro kultivaci a experimenty s buněčnými kulturami - systém isolátorové technologie (třída A (ISO 5)) |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
472 | 820 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8. | Digestoře | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1433 | 821 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1. | Digestoře chemické s odtahem |  | individuálně stavěná dle dispozičních možností, požadavků na vybavení a příslušenství (filtry, osvětlení, přívody médií…), a především k zamýšlenému účelu použití (práce s žíravinami, hořlavinami, výbušninami, izotopy) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
473 | 822 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1.H1. | Digestoře chemické s odtahem - 1 |  |  | Hladina 1 | manuálně otvíraná okno, základní elektronika, základní povrhy, odtah |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
474 | 823 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1.H2. | Digestoře chemické s odtahem - 2 |  |  | Hladina 2 | elektronicky ovládané okno, signalizace průtoků, řízený odtah |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
475 | 824 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1.H3. | Digestoře chemické s odtahem - 3 |  |  | Hladina 3 | signalizace průtoků, automatické ovládání okna, zásuvek osvětlení, speciální povrchy pro práci s nebezpečnými látkami |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1434 | 825 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.2. | Digestoře pro práci s izotopy |  | uzpůsobena pro práci s radioaktivními látkami |  |  |  | 2018-03-05
476 | 826 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.2.H1. | Digestoře pro práci s izotopy - 1 |  |  | Hladina 1 | uzpůsobena pro práci s radioaktivními látkami |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1435 | 827 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.3. | Digestoře bez odtahové |  | zamýšlený účel použití, rozměry, uhlíkový a HEPA filtr |  |  |  | 2018-03-05
477 | 828 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.3.H1. | Digestoře bez odtahové - 1 |  |  | Hladina 1 | malé stolní provedení, základní filtr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
478 | 829 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.3.H2. | Digestoře bez odtahové - 2 |  |  | Hladina 2 | stolní nebo samostatně stojící provedení dle použití: filtry pro organické výpary, kyselé výpary, výpary formaldehydu, výpary amoniaku. |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
479 | 830 | 3 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9. | Termostaty | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1436 | 831 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1. | Termostaty biologické |  | objem komory, řízení vlhkosti, typ vnitřní cirkulace |  |  |  | 2018-03-05
480 | 832 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1.H1. | Termostaty biologické - 1 |  |  | Hladina 1 | vnitřní objem 30l, přirozená cirkulace |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
481 | 833 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1.H2. | Termostaty biologické - 2 |  |  | Hladina 2 | vnitřní objem 100l, nucená cirkulace vzduchu |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
482 | 834 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1.H3. | Termostaty biologické - 3 |  |  | Hladina 3 | vnitřní objem 200l, nucená cirkulace vzduchu, řízená vlhkost |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1437 | 835 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2. | Termostaty blokové | ThermoMixer | typ bloku, chlazení, třepání |  |  |  | 2018-03-05
489 | 836 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2.H1. | Termostaty blokové - 1 | ThermoMixer |  | Hladina 1 | ohřev RT-100°C |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
490 | 837 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2.H2. | Termostaty blokové - 2 | ThermoMixer |  | Hladina 2 | ohřev a chlazení -10°C - 100°C |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
491 | 838 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2.H3. | Termostaty blokové - 3 | ThermoMixer |  | Hladina 3 | ohřev a chlazení -10°C - 100°C, třepání |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
2024 | 839 | 5 |  | D.5.6.9.2.H4. | Stíněná suchá lázeň - 4 |  |  | Hladina 4 | natavitelný termostat (rozsah ??? - ??? °C), Pb stínění |  | 2019-10-23
1438 | 840 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3. | Termostaty chlazené |  | nastavitelná teplota |  |  |  | 2018-03-05
492 | 841 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3.H1. | Termostaty chlazené - 1 |  |  | Hladina 1 | teplota 0 - +25°C |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
493 | 842 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3.H2. | Termostaty chlazené - 2 |  |  | Hladina 2 | teplota 0 - 60°C, objem cca 150l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
494 | 843 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3.H3. | Termostaty chlazené - 3 |  |  | Hladina 3 | teplota 0 - 100°C, objem cca 150l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1439 | 844 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4. | Termostaty třepací standard |  | kapacita, chlazení, orbitální pohyb |  |  |  | 2018-03-05
495 | 845 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4.H1. | Termostaty třepací standard - 1 |  |  | Hladina 1 | ohřev, kapacita min. 2 kg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
496 | 846 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4.H2. | Termostaty třepací standard - 2 |  |  | Hladina 2 | ohřev, kapacita min. 15 kg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
497 | 847 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4.H3. | Termostaty třepací standard - 3 |  |  | Hladina 3 | ohřev i chlazení, kapacita min 10 kg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1440 | 848 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.5. | Termostaty třepací na mikrodesky |  | 1-3 komory na celkem 3-9 MTP destiček, teplota do 70°C |  |  |  | 2018-03-05
498 | 849 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.5.H1. | Termostaty třepací na mikrodesky - 1 |  |  | Hladina 1 | 1-3 komory na celkem 3-9 MTP destiček, teplota do 70°C |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1441 | 850 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6. | Termostaty ponorné oběhové |  | termostat vkládaný do lázně - viz D.5.6.10 rozsah teplot, objem lázně |  |  |  | 2018-03-05
499 | 851 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6.H1. | Termostaty ponorné oběhové - 1 |  |  | Hladina 1 | teplota RT - 100°C |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
500 | 852 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6.H2. | Termostaty ponorné oběhové - 2 |  |  | Hladina 2 | teplota -20°C - 150°C, nerezová lázeň min. 4,5l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
501 | 853 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6.H3. | Termostaty ponorné oběhové - 3 |  |  | Hladina 3 | teplota -30°C - 150, nerezová lázeň min. 20l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1442 | 854 | 3 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10. | Inkubátory | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1443 | 855 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1. | CO2 inkubátory |  | objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
483 | 856 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1.H1. | CO2 inkubátory - 1 |  |  | Hladina 1 | objem min 50l, nerezový povrch |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
484 | 857 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1.H2. | CO2 inkubátory - 2 |  |  | Hladina 2 | objem min 130l, nerezový povrch, UV nebo horkovzdušná sterilizace |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
485 | 858 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1.H3. | CO2 inkubátory - 3 |  |  | Hladina 3 | objem min 150l, měděný povrch nebo nerez, nebo Cu-nerez slitina, HEPA filtr, peroxidová nebo horkovzdušná sterilizace |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1444 | 859 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.2. | CO2/O2/N2 inkubátory |  | typ vnitřního prostředí, objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
486 | 860 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.2.H1. | CO2/O2/N2 inkubátory - 1 |  |  | Hladina 1 | objem min 150l, plyny CO2 / O2, horkovzdušná nebo peroxidová sterilizace, možnost HEPA filtru |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
487 | 861 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.2.H2. | CO2/O2/N2 inkubátory - 2 |  |  | Hladina 2 | objem min 150l, plyny CO2 / O2, horkovzdušná nebo peroxidová sterilizace, možnost HEPA filtru |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1445 | 862 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.3. | Inkubátory na gelové karty |  | inkubátor na gelové karty - inkubován rotor z centrifugy D.5.6.1.1.5 o kapacitě 12 SII nebo 24 ID karet |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
488 | 863 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.3.H1. | Inkubátory na gelové karty - 1 |  |  | Hladina 1 | inkubátor na gelové karty - inkubován rotor z centrifugy D.5.6.1.1.5 o kapacitě 12 SII nebo 24 ID karet |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
502 | 864 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4. | Lázně | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1449 | 865 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1. | Lázně vodní |  | nemíchané vs. míchané lázně, chlazení, možnost třepání |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
503 | 866 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1.H1. | Lázně vodní - 1 |  |  | Hladina 1 | nemíchaná lázeň |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
504 | 867 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1.H2. | Lázně vodní - 2 |  |  | Hladina 2 | míchaná lázeň |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
505 | 868 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1.H3. | Lázně vodní - 3 |  |  | Hladina 3 | míchaná lázeň s třepáním |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1450 | 869 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.2. | Lázně olejové |  | pro teploty od RT+5°C do min 130°C, při použití D.5.6.9.7. min -30°- 150°C bez míchání |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
506 | 870 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.2.H1. | Lázně olejové - 1 |  |  | Hladina 1 | pro teploty od RT+5°C do min 130°C, při použití D.5.6.9.7. min -30°- 150°C bez míchání |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1451 | 871 | 3 | Laboratorní pece | D.5.6.11. | Pece |  | kapacita, stupeň automatizace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
507 | 872 | 4 | Laboratorní pece | D.5.6.11.H1. | Pece hybridizační - 1 |  |  | Hladina 1 | min. 12 inkubačních zkumavek |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
508 | 873 | 4 | Laboratorní pece | D.5.6.11.H2. | Pece hybridizační - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 16 inkubačních zkumavek |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
509 | 874 | 4 | Laboratorní pece | D.5.6.11.H3. | Pece hybridizační - 3 |  |  | Hladina 3 | automatická hybridizační stanice |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
510 | 875 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.12. | Transiluminátory |  | pro excitaci gelů a chromatogramů, vlnová délka světla, počet filtrů , velikost pracovní plochy |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1876 | 876 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.12.H1. | Transiluminátory - 1 |  |  | Hladina 1 | UV nebo modré světlo |  | 2016-11-21
1877 | 877 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.12.H2. | Transiluminátory - 2 |  |  | Hladina 2 | lze přepínat vlnové délky světla, měnit filtry |  | 2016-11-21
511 | 878 | 3 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13. | Chladící, mrazicí zařízení | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
512 | 879 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1. | Chladničky |  | objem, určení u větších objemů může být nahrazena vhodnou chladovou komorou |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1878 | 880 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.H1. | Chladničky - 1 |  |  | Hladina 1 | běžné lednice |  | 2016-11-21
1879 | 881 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.H2. | Chladničky - 2 |  |  | Hladina 2 | laboratorní lednice do zdravotnictví |  | 2016-11-21
1880 | 882 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.H3. | Chladničky - 3 |  |  | Hladina 3 | farmaceutické lednice |  | 2016-11-21
1881 | 883 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.1. | Transportní chladničky / mrazničky |  | transportní chladnička/mraznička pro transport vzorků, léků a termocitlivého materiálu napájení 12 / 24 / 230 V |  |  |  | 2016-11-21
1882 | 884 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.1.H1. | Transportní chladničky / mrazničky - 1 |  |  | Hladina 1 | transportní lednice bezkompresorové |  | 2016-11-21
1883 | 885 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.1.H2. | Transportní chladničky / mrazničky - 2 |  |  | Hladina 2 | transportní ledničky / mrazničky kompresorové |  | 2016-11-21
513 | 886 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2. | Chladové / mrazové komory |  | velikost, teplota cena je individuální, závisí na velikosti, dispozičních možnostech počtu agregátů, stupni jištění |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1884 | 887 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H1. | Chladové / mrazové komory - 1 |  |  | Hladina 1 | teplota 2-8°C (skladování léků, laboratorního materiálu) |  | 2016-11-21
1885 | 888 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H2. | Chladové / mrazové komory - 2 |  |  | Hladina 2 | teplota 18-25°C (pro uskladnění léčiv, trombocytů) |  | 2016-11-21
1886 | 889 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H3. | Chladové / mrazové komory - 3 |  |  | Hladina 3 | teplota -20°C |  | 2016-11-21
1887 | 890 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H4. | Chladové / mrazové komory - 4 |  |  | Hladina 4 | teplota -40°C (skladování krevní plazmy) |  | 2016-11-21
514 | 891 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.3. | Krevní banky |  | pro skladování transfuzních přípravků při 4°C objem, provedení u větších objemů může být nahrazena vhodnou chladovou komorou |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1888 | 892 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.3.H1. | Krevní banky - 1 |  |  | Hladina 1 | objem < 500 l |  | 2016-11-21
1889 | 893 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.3.H2. | Krevní banky - 2 |  |  | Hladina 2 | objem > 500 l, nerezové provedení |  | 2016-11-21
515 | 894 | 3 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14. | Mrazicí zařízení | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
516 | 895 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1. | Mrazničky |  | objem, určení u větších objemů může být nahrazena vhodnou mrazovou komorou |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1890 | 896 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1.H1. | Mrazničky - 1 |  |  | Hladina 1 | běžná mraznička |  | 2016-11-21
1891 | 897 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1.H2. | Mrazničky - 2 |  |  | Hladina 2 | pultové provedení |  | 2016-11-21
1892 | 898 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1.H3. | Mrazničky - 3 |  |  | Hladina 3 | laboratorní mraznička do zdravotnictví |  | 2016-11-21
517 | 899 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.2. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (-40°C) |  | objem, určení u větších objemů může být nahrazena vhodnou mrazovou komorou |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1893 | 900 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.2.H1. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (-40°C) - 1 |  |  | Hladina 1 | pultové provedení |  | 2016-11-21
1894 | 901 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.2.H2. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (-40°C) - 2 |  |  | Hladina 2 | skříňové provedení |  | 2016-11-21
518 | 902 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) |  | objem, určení, jištění v případě poruchy |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1895 | 903 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3.H1. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) - 1 |  |  | Hladina 1 | skříňové nebo pultové provedení bez backupu |  | 2016-11-21
1896 | 904 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3.H2. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) - 2 |  |  | Hladina 2 | 500 - 700 l pultové provedení, CO2 backup x dva nezávislé kompresory |  | 2016-11-21
1897 | 905 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3.H3. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) - 3 |  |  | Hladina 3 | >700 l, CO2 backup x dva nezávislé kompresory |  | 2016-11-21
519 | 906 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.4. | Boxy kryogenní (-150°C) |  | objem alternativa ke skladování v LN2, pultové provedení |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1898 | 907 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.4.H1. | Boxy kryogenní (-150°C) - 1 |  |  | Hladina 1 | objem > 200 l |  | 2016-11-21
1899 | 908 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.4.H2. | Boxy kryogenní (-150°C) - 2 |  |  | Hladina 2 | objem > 200 l |  | 2016-11-21
1452 | 909 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5. | Dewarovy nádoby | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
520 | 910 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1. | Dewarovy nádoby standardní |  | objem, způsob doplňování, vnitřní vestavby |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1900 | 911 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1.H1. | Dewarovy nádoby standardní - 1 |  |  | Hladina 1 | < 100 l, manuální doplňování LIN |  | 2016-11-21
1901 | 912 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1.H2. | Dewarovy nádoby standardní - 2 |  |  | Hladina 2 | 100 - 300 l, manuální nebo automatické doplňování LIN, vestavba |  | 2016-11-21
1902 | 913 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1.H3. | Dewarovy nádoby standardní - 3 |  |  | Hladina 3 | > 350 l, automatické doplňování LIN, karuselová vestavba |  | 2016-11-21
521 | 914 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2. | Dewarovy nádoby transportní |  | dle typu transportovaného materiálu vzorek X LIN |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1903 | 915 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2.H1. | Dewarovy nádoby transportní - 1 |  |  | Hladina 1 | transport vzorků - dryshipper, < 10l |  | 2016-11-21
1904 | 916 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2.H2. | Dewarovy nádoby transportní - 2 |  |  | Hladina 2 | transport vzorků - dryshipper, > 10l |  | 2016-11-21
1905 | 917 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2.H3. | Dewarovy nádoby transportní - 3 |  |  | Hladina 3 | transport LIN (tekutého dusíku) |  | 2016-11-21
522 | 918 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6. | Programovatelné zmrazovače |  | pro řízené zamrazování vzorku v LIN objem mrazicí komory |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1906 | 919 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6.H1. | Programovatelné zmrazovače - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory < 2 l |  | 2016-11-21
1907 | 920 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6.H2. | Programovatelné zmrazovače - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory < 20 l |  | 2016-11-21
1908 | 921 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6.H3. | Programovatelné zmrazovače - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory ≥ 20 l |  | 2016-11-21
523 | 922 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7. | Šokové zmrazovače krevní plazmy |  | způsob mražení (kontaktní deskové x vzduchem) kapacita současně mražených vaků |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1909 | 923 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7.H1. | Šokové zmrazovače krevní plazmy - 1 |  |  | Hladina 1 | mražení vzduchem |  | 2016-11-21
1910 | 924 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7.H2. | Šokové zmrazovače krevní plazmy - 2 |  |  | Hladina 2 | kontaktní mražení, kapacita ≤ 16 vaků |  | 2016-11-21
1911 | 925 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7.H3. | Šokové zmrazovače krevní plazmy - 3 |  |  | Hladina 3 | kontaktní mražení, kapacita > 16 vaků |  | 2016-11-21
524 | 926 | 3 | Míchačky a související prostředky | D.5.6.15. | Drobné přístroje (třepačky, míchačky…) |  | s ohledem na veliké množství drobného laboratorního vybavení dále nespecifikováno |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
525 | 927 | 3 | Váhy | D.5.6.16. | Váhy | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
526 | 928 | 4 | Váhy Přesné váhy | D.5.6.16.1. | Předvážky |  | pro orientační vážení |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1453 | 929 | 4 | Váhy | D.5.6.16.2. | Váhy laboratorní |  | přesné vážení, váživost, přesnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
527 | 930 | 5 | Váhy | D.5.6.16.2.H1. | Váhy laboratorní - 1 |  |  | Hladina 1 | přesnost 0,1 g |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
528 | 931 | 5 | Váhy | D.5.6.16.2.H2. | Váhy laboratorní - 2 |  |  | Hladina 2 | přesnost 0,1 mg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
529 | 932 | 5 | Váhy | D.5.6.16.2.H3. | Váhy laboratorní - 3 |  |  | Hladina 3 | přesnost 0,01 mg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1454 | 933 | 4 | Analytické váhy | D.5.6.16.3. | Váhy analytické |  | závisí na nich výsledek zkoušky, testu váživost, přesnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
530 | 934 | 5 | Analytické váhy | D.5.6.16.3.H1. | Váhy analytické - 1 |  |  | Hladina 1 | přesnost 0,1 g |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
531 | 935 | 5 | Analytické váhy | D.5.6.16.3.H2. | Váhy analytické - 2 |  |  | Hladina 2 | přesnost 0,1 mg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
532 | 936 | 5 | Analytické váhy | D.5.6.16.3.H3. | Váhy analytické - 3 |  |  | Hladina 3 | přesnost 0,01 mg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1455 | 937 | 4 | Přesné váhy | D.5.6.16.4. | Mikrováhy |  | pro vážení méně než < 0,01 mg |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
533 | 938 | 5 | Přesné váhy | D.5.6.16.4.H1. | Mikrováhy pro kalibraci pipet - 1 |  |  | Hladina 1 | vážení méně než 0,01 mg |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1912 | 939 | 5 | Přesné váhy | D.5.6.16.4.H2. | Mikrováhy pro kalibraci pipet - 2 |  |  | Hladina 2 | automatizované, včetně SW, pro vážení méně než 0,001 mg |  | 2016-11-21
1913 | 940 | 4 | Váhy | D.5.6.16.5. | Váhy pacientské |  | pro vážení pacientů, váživost, přesnost |  |  |  | 2016-11-21
1914 | 941 | 5 | Váhy | D.5.6.16.5.H1. | Váhy pacientské - 1 |  |  | Hladina 1 | do 120 kg, neověřitelné |  | 2016-11-21
1915 | 942 | 5 | Váhy | D.5.6.16.5.H2. | Váhy pacientské - 2 |  |  | Hladina 2 | > 150 kg, ověřitelné |  | 2016-11-21
1916 | 943 | 5 | Váhy | D.5.6.16.5.H3. | Váhy pacientské - 3 |  |  | Hladina 3 | > 150 kg, ověřitelné, digitální s výškoměrem |  | 2016-11-21
534 | 944 | 3 | Pipety a související prostředky Pipety Dávkovače | D.5.6.17. | Pipety a dávkovače | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1456 | 945 | 4 | Pipety | D.5.6.17.1. | Pipety mechanické |  | fixní x nastavitelný objem, počet kanálů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
535 | 946 | 5 | Pipety | D.5.6.17.1.H1. | Pipety mechanické - 1 |  |  | Hladina 1 | fixní objem |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1917 | 947 | 5 | Pipety | D.5.6.17.1.H2. | Pipety mechanické - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelný objem |  | 2016-11-21
1918 | 948 | 5 | Pipety | D.5.6.17.1.H3. | Pipety mechanické - 3 |  |  | Hladina 3 | nastavitelný objem, 8, 16 kanálů |  | 2016-11-21
1457 | 949 | 4 | Pipety | D.5.6.17.2. | Pipety elektronické |  | počet kanálů, připojení k PC, IVD certifikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
536 | 950 | 5 | Pipety | D.5.6.17.2.H1. | Pipety elektronické - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelný objem, nabíjecí |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1919 | 951 | 5 | Pipety | D.5.6.17.2.H2. | Pipety elektronické - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelný objem, 8, 16 kanálů |  | 2016-11-21
537 | 952 | 5 | Pipety | D.5.6.17.2.H3. | Pipety elektronické - 3 |  |  | Hladina 3 | elektronická pipeta s nabíjecí stanicí připojitelná k počítači, IVD |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1458 | 953 | 4 | Dávkovače | D.5.6.17.3. | Pipetovací nástavce / dávkovače |  | nástavec pro skleněné a plastové pipety, mechanický x elektronický |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
538 | 954 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.3.H1. | Pipetovací nástavce / dávkovače - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanické |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1920 | 955 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.3.H2. | Pipetovací nástavce / dávkovače - 2 |  |  | Hladina 2 | elektronické |  | 2016-11-21
1459 | 956 | 4 | Dávkovače | D.5.6.17.4. | Byrety |  | pro přesné titrování kapalin, způsob dávkování |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
539 | 957 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.4.H1. | Byrety - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanické |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1921 | 958 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.4.H2. | Byrety - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální |  | 2016-11-21
1922 | 959 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.4.H3. | Byrety - 3 |  |  | Hladina 3 | s motorovým pístem |  | 2016-11-21
1460 | 960 | 3 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18. | Myčky |  | mytí laboratorního skla, specifikace počtu programů, sušení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
540 | 961 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18.H1. | Myčky skla laboratorní - 1 |  |  | Hladina 1 | myčka skla > 5 programů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
541 | 962 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18.H2. | Myčky skla laboratorní - 2 |  |  | Hladina 2 | myčka skla > 120 laboratorních lahví a > 10 programů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
542 | 963 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18.H3. | Myčky skla laboratorní - 3 |  |  | Hladina 3 | myčka skla > 300l l obsah > 30 mycích programů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1461 | 964 | 3 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19. | Promývačky |  | promývačka destiček, optimalizační programy, ultrazvuk. |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
577 | 965 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19.H1. | Promývačky na mikrodesky - 1 |  |  | Hladina 1 | velikost promývací hlavy 1*8 nebo 1*12 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
578 | 966 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19.H2. | Promývačky na mikrodesky - 2 |  |  | Hladina 2 | velikost promývací hlavy 1*8 nebo 1*12 IVD certifikace |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
579 | 967 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19.H3. | Promývačky na mikrodesky - 3 |  |  | Hladina 3 | velikost promývací hlavy 2*8 nebo více |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1462 | 968 | 3 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20. | Autoklávy laboratorní | , | objem komory, počet programů, vyvíječ páry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
543 | 969 | 4 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20.H1. | Autoklávy laboratorní - 1 |  |  | Hladina 1 | parní sterilizátor s komorou < 20 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
544 | 970 | 4 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20.H2. | Autoklávy laboratorní - 2 |  |  | Hladina 2 | parní poloautomatický sterilizátor s komorou < 200 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
545 | 971 | 4 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20.H3. | Autoklávy laboratorní - 3 |  |  | Hladina 3 | parní sterilizátor s komorou > 400 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1463 | 972 | 3 | Sterilizátory | D.5.6.21. | Sterilizátory |  | objem komory, počet programů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
546 | 973 | 4 | Sterilizátory | D.5.6.21.H1. | Sterilizátory horkovzdušné - 1 |  |  | Hladina 1 | sterilizátor s komorou < 25 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
547 | 974 | 4 | Sterilizátory | D.5.6.21.H2. | Sterilizátory horkovzdušné - 2 |  |  | Hladina 2 | sterilizátor s komorou < 60 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
548 | 975 | 4 | Sterilizátory | D.5.6.21.H3. | Sterilizátory horkovzdušné - 3 |  |  | Hladina 3 | sterilizátor s komorou > 500 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1464 | 976 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22. | Sušárny laboratorní |  | objem sušárny typ cirkulace, programování teplotní křivky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
549 | 977 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22.H1. | Sušárny laboratorní - 1 |  |  | Hladina 1 | sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
550 | 978 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22.H2. | Sušárny laboratorní - 2 |  |  | Hladina 2 | sušárna s nucenou cirkulací vzduchu |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
551 | 979 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22.H3. | Sušárny laboratorní - 3 |  |  | Hladina 3 | sušárna s nucenou cirkulací vzduchu velkého objemu |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1465 | 980 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23. | Svářečky | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1466 | 981 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1. | Svářečky impulzní |  | sváření obalů s/bez řezem, nastavení teploty |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
552 | 982 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1.H1. | Svářečky impulzní - 1 |  |  | Hladina 1 | ruční impulsní svářečka sterilních obalů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
553 | 983 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1.H2. | Svářečky impulzní - 2 |  |  | Hladina 2 | ruční svářečka sterilních obalů s řezačkou |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
554 | 984 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1.H3. | Svářečky impulzní - 3 |  |  | Hladina 3 | poloautomatická svářečka sterilních obalů s řezačkou |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1467 | 985 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2. | Svářečky sterilní |  | sváření obalů s/bez řezem, nastavení teploty, tisk |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
555 | 986 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2.H1. | Svářečky sterilní - 1 |  |  | Hladina 1 | svářečka sterilních obalů |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
556 | 987 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2.H2. | Svářečky sterilní - 2 |  |  | Hladina 2 | kontinuální svářečka folií s tiskem |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
557 | 988 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2.H3. | Svářečky sterilní - 3 |  |  | Hladina 3 | svářečka sterilních hadiček včetně naplněných |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1468 | 989 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24. | Počítačky buněk |  | mechanické či s převodem dat do počítače, automatické počítání |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
558 | 990 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24.H1. | Počítačky buněk - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanická |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
559 | 991 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24.H2. | Počítačky buněk - 2 |  |  | Hladina 2 | automatická převod dat do PC |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
560 | 992 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24.H3. | Počítačky buněk - 3 |  |  | Hladina 3 | automatické měření počtu živých a mrtvých buněk trypanovou modří, výpočet buněčné viability, měření velikosti buněk |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1470 | 993 | 3 | Radiační dozimetry | D.5.6.25. | Scintilační čítače |  | osobní nebo prostorové dozimetry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1471 | 994 | 4 | Radiační dozimetry | D.5.6.25.H1. | Scintilační čítače - 1 |  |  | Hladina 1 | osobní dozimetr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1472 | 995 | 4 | Radiační dozimetry | D.5.6.25.H2. | Scintilační čítače - 2 |  |  | Hladina 2 | detekce zdrojů gama záření a neutronového záření |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1473 | 996 | 4 | Radiační dozimetry | D.5.6.25.H3. | Scintilační čítače - 3 |  |  | Hladina 3 | scintilační počítač - multikanálový analyzátor s > 1000 kanály |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1474 | 997 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.26. | Harvestoré technologie |  | Patrně chybně vložená skupina |  |  | Patrně chybně vložená skupina | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 2018-03-05
1475 | 998 | 3 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmózy, přístroje destilační) |  | způsob úpravy vody, destilací nebo reverzní osmózou |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
565 | 999 | 4 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27.H1. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) - 1 |  |  | Hladina 1 | destilační přístroj |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
566 | 1000 | 4 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27.H2. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) - 2 |  |  | Hladina 2 | reverzní osmóza se změkčovačem a nádrží výroba < 30 l/hod |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
567 | 1001 | 4 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27.H3. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) - 3 |  |  | Hladina 3 | reverzní osmóza se změkčovačem a nádrží výroba >30 l/hod |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1476 | 1002 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28. | Čističky |  | ultrazvukové čističky s různým objemem vany a vybavení elektronikou |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
568 | 1003 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28.H1. | Čističky ultrazvukové - 1 |  |  | Hladina 1 | základní s ohřevem objem vany 3l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
569 | 1004 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28.H2. | Čističky ultrazvukové - 2 |  |  | Hladina 2 | s ohřevem objem vany < 20 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
570 | 1005 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28.H3. | Čističky ultrazvukové - 3 |  |  | Hladina 3 | s ohřevem objem vany >20 l |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1477 | 1006 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29. | Koncentrátory vzorků |  | koncentrátory s různou odolností proti vzorkům, odlučovač |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
571 | 1007 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29.H1. | Koncentrátory vzorků vakuové - 1 |  |  | Hladina 1 | základní |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
572 | 1008 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29.H2. | Koncentrátory vzorků vakuové - 2 |  |  | Hladina 2 | odolný kyselinám |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
573 | 1009 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29.H3. | Koncentrátory vzorků vakuové - 3 |  |  | Hladina 3 | včetně vymrazovacího odlučovače |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1478 | 1010 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30. | Homogenizátory |  | homogenizátor s různým počtem vzorků a případně ultrazvukem |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
574 | 1011 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30.H1. | Homogenizátory - 1 |  |  | Hladina 1 | základní |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
575 | 1012 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30.H2. | Homogenizátory - 2 |  |  | Hladina 2 | ultrazvukový |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
576 | 1013 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30.H3. | Homogenizátory - 3 |  |  | Hladina 3 | až 16 současně homogenizovaných vzorků |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
580 | 1014 | 3 | Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy | D.5.6.31. | Systémy monitorace vnitřního prostředí | [5 empty] | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
581 | 1015 | 4 | Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.1. | Ústředny monitorovací |  | ústředny pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku... |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1479 | 1016 | 4 | Záznamníky dat pacientů a související prostředky Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.2. | Záznamníky, dataloggery |  | záznamníky pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku... |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
582 | 1017 | 5 | Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.2.H1. | Dataloggery pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku - 1 |  |  | Hladina 1 | záznam teploty a vlhkosti záznam teploty, vlhkosti a tlaku |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
583 | 1018 | 5 | Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.2.H2. | Dataloggery pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku - 2 |  |  | Hladina 2 | záznam teploty a vlhkosti záznam teploty, vlhkosti a tlaku |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
584 | 1019 | 0 |  | T. | Terapeutické | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
585 | 1020 | 1 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1. | Radioterapeutické přístroje/systémy | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
586 | 1021 | 2 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1. | Simulátory (Radioterapeutické simulátory - verifikátory) | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1480 | 1022 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.1. | Rentgenové simulátory | RTG simulátory | RTG zdroj (40-150kV, 50-320mA),portálové zobrazovací zařízení s rozlišením 1024x768 |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
587 | 1023 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.1.H1. | Rentgenové simulátory - 1 | RTG simulátory |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1481 | 1024 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2. | Simulátory výpočetní tomografie | Simulátory CT | CT, možnost konstrukce s větším otvorem gantry, laserový externí zaměřovací systém |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
588 | 1025 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2.H1. | Simulátory výpočetní tomografie - 1 | Simulátory CT |  | Hladina 1 | otvor gantry |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
589 | 1026 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2.H2. | Simulátory výpočetní tomografie - 2 | Simulátory CT |  | Hladina 2 | 20 a více řad detektorů |  | 2017-01-20 | 2020-11-02 | 2017-01-20
590 | 1027 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2.H2. | Simulátory výpočetní tomografie - 2 | Simulátory CT |  | Hladina 2 | big bore - zvětšený otvor gantry, laserový externí zaměřovací systém |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
1482 | 1028 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.1.3. | Lokalizační systémy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1483 | 1029 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.1. | Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením | Zařízení pro lokalizaci RTG zářením | kV zdroj s možností volby kV a mA, detektor obrazu, možnost CBCT |  |  |  | 2018-03-05
592 | 1030 | 5 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.1.H1. | Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením (zobrazovací systém (2D, 3D)) - 1 | Zařízení pro lokalizaci RTG zářením (zobrazovací systém (2D, 3D)) |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1484 | 1031 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.2. | Zařízení pro lokalizaci megavoltážním svazkem | Zařízení pro lokalizaci MV zářením | MV zdroj umístěný v hlavici ozařovače, možnost ortogonálních snímků a jejich automatické vyhodnocování, detektor amorfní křemík, CBCT |  |  |  | 2018-03-05
593 | 1032 | 5 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.2.H1. | Zařízení pro lokalizaci megavoltážním svazkem (portální zobrazovače, výpočetní tomografie s kuželovým svazkem) - 1 | Zařízení pro lokalizaci MV zářením |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
594 | 1033 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.3. | Ostatní simulační a lokalizační systémy |  | Virtuální simulátor - software nahrazující fyzický přístroj, možný doplněk plánovacího systému |  |  |  | 2017-01-20
1988 | 1034 | 5 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.3.H1. | Ostatní simulační a lokalizační systémy - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20
595 | 1035 | 2 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2. | Ozařovací systémy terapeutické | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
596 | 1036 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1. | Ozařovače terapeutické jednoduché |  | 1 a více energií fotonového a elektronového svazku, MLC, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
597 | 1037 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1.H1. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače - 1 | Linear particle accelerator Linear accelerator Linac |  | Hladina 1 | 1 fotonová energie, MLC 80, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
598 | 1038 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1.H2. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače - 2 | Linear particle accelerator Linear accelerator Linac |  | Hladina 2 | 2 fotonové energie, 5 elektronových energii, MLC 80 lamel, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
599 | 1039 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1.H3. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače - 3 | Linear particle accelerator Linear accelerator Linac |  | Hladina 3 | 2 fotonové energie, 5 elektronových energii, MLC 120 lamel, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
1485 | 1040 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2. | Ozařovače terapeutické kompozitní |  | 1 a více energií fotonového a elektronového svazku, MLC s licencí pro realizaci IMRT plánů, IGRT, |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
600 | 1041 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2.H1. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) - 1 |  |  | Hladina 1 | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) |  | 2019-08-30 |  | 2019-08-30
601 | 1042 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2.H2. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) - 2 |  |  | Hladina 2 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, MLC 80 lamel, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací zařízení pro 2D a 3D zobrazení |  | 2017-01-21 |  | 2019-08-30
602 | 1043 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2.H3. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) - 3 |  |  | Hladina 3 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, MLC 120 lamel, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT |  | 2017-01-22 |  | 2019-08-30
603 | 1044 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.3. | Ozařovače terapeutické speciální |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
2043 | 1045 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.3.H1. | Mobilní lineární urychlovače pro intraoperační ozáření - 1 |  | Parametry nestanoveny | Hladina 1 |  |  | 2019-08-30
1486 | 1046 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.4. | Ozařovače terapeutické ‐ lineární urychlovače s robotickým ramenem |  | plně robotické rameno s lineár. urychlovačem, 1 fotonová energie, plně robotický ozařovací stůl - 6 stupňů volnosti, možnost SBRT, aplikátory pro různé velikosti pole, IGRT, respiratory gating |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
604 | 1047 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.4.H1. | Ozařovače terapeutický ‐ lineární urychlovače s robotickým ramenem (Cyberknife) - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1487 | 1048 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.5. | Ozařovače terapeutické pro helikální tomoterapii (TomoTherapy) | Tomoterapeutické přístroje Přístroje pro helikální tomoterapii Ozařovače pro tomoterapii | 1 energie fotonového svazku, binární MLC s 80 lamelami, helikální mód ozařování, statický mód ozařování, IGRT, beam-stopper, možnost SBRT |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
605 | 1049 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.5.H1. | Ozařovače terapeutické pro helikální tomoterapii (TomoTherapy) - 1 | Tomoterapeutické přístroje Přístroje pro helikální tomoterapii Ozařovače pro tomoterapii |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1488 | 1050 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii | VMAT | 1 a více energií fotonového svazku - FFF, HDR a elektronového svazku - HDR, MLC s licencí pro výpočet IMRT/VMAT plánů, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací systém, polohovací stůl |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
606 | 1051 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H1. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 1 | VMAT |  | Hladina 1 | Fotonová energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
607 | 1052 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H2. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 2 | VMAT |  | Hladina 2 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
608 | 1053 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H3. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 3 | VMAT |  | Hladina 3 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT, 6 DoF stůl (stůl se 6 stupni volnosti) |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
2044 | 1054 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H4. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 4 | VMAT |  | Hladina 4 | ≥ 2 fotonové energie , elektronové energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT, 6 DoF stůl (stůl se 6 stupni volnosti), stereotaktické ozařování nebo 4D radioterapie |  | 2019-08-30
609 | 1055 | 3 | Systémy pro protonovou terapii (PTS) a související prostředky Radioterapie | T.1.2.7. | Ozařovače protonové | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
2045 | 1056 | 3 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8. | Radionuklidové ozařovače | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1989 | 1057 | 4 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1. | Přístroje určené pro zevní radioterapii | [5 empty] | 2018-03-05
1490 | 1058 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1.1. | Radionuklidové ozařovače využívající radioaktivní izotop kobaltu (60Co) | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | ozařovače vybavené zdrojem 60Co, primární a sekundární clony |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-02-05
1491 | 1059 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1.1. | Ozařovače kobaltové | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | ozařovače vybavené zdrojem 60Co, primární a sekundární clony |  |  |  | 2017-01-20 | 2019-12-01 | 2019-08-30
2046 | 1060 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1.2. | Radionuklidové ozařovače využívající radioaktivní izotop cesia (137Cs ) | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | ozařovače vybavené zdrojem 137Cs, primární a sekundární clony |  |  |  | 2018-03-05 | 2019-12-01 | 2019-08-30
1990 | 1061 | 4 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.2. | Přístroje určené pro konformní radioterapii | [5 empty] | 2017-01-20
613 | 1062 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.2.1. | Leksellův gama nůž | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | 201 zdrojů 60Co, stereotaktický rám, kolimátor - kulová helmice |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1493 | 1063 | 4 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3. | Ozařovače brachyterapeutické | Brachyterapie Brachytherapy |  |  |  |  | 2018-03-05
1494 | 1064 | 5 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1. | Ozařovače brachyterapeutické, afterfloading | Brachyterapie Brachytherapy | radionuklidový zdroj, stínící kontejner, plánovací systém, aplikátory pro vedení radionuklidového zdroje, aplikační stůl |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
614 | 1065 | 6 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1.H1. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading - 1 | Brachyterapie Brachytherapy |  | Hladina 1 | Vestavěný stínící kontejner (alespoň pro maximum aktivity - 407 GBq - 11Ci). Počet aplikačních kanálů - minimálně 6. SW plánovacího systému: možnost 2D plánování, přesnost polohy zdroje maximálně ± 1 mm, počet vyjetí zdroje minimálně 5000, volitelná délka kroku minimálně v rozsahu 1 - 10 mm, 60 aktivních pozic v kanálu. Aplikátory - univerzální (sady dle typu aplikace). Lokalizační můstek pro semi-ortogonální rekonstrukci - minimální šířka 50 cm. Aplikační stůl - minimálně stůl, který umožňuje provádění gynekologických aplikací. |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
615 | 1066 | 6 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1.H2. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading - 2 | Brachyterapie Brachytherapy |  | Hladina 2 | Vestavěný stínící kontejner (pro maximum aktivity - 555 GBq - 15 Ci). Počet aplikačních kanálů - 18 a více . SW plánovacího systému: viz základ + možnost 3D plánování a možnost sumace ozařovacích plánů se zevní RT. Aplikátory - kompatibilní s CT/MR. Lokalizační můstek pro semi-ortogonální rekonstrukci - minimální šířka 65 cm. Aplikační stůl - operační stůl. |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
616 | 1067 | 6 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1.H3. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading - 3 | Brachyterapie Brachytherapy |  | Hladina 3 | viz střední + plánovací SW - SW pro radiobiologický přepočet dávky z brachyterapeutické aplikace |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
617 | 1068 | 5 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.2. | Ostatní brachyterapeutické ozařovače | Brachyterapie Brachytherapy | Permanentní zrna 125I - prostata |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1495 | 1069 | 3 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9. | Rentgenové ozařovače | RTG ozařovače | rozsah výstupního napětí (20-200 kV), přesnost nastavení napětí a proudu (3 %), filtry (minimum - 1), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice ve 2 směrech (±90° - 1 směr) |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
618 | 1070 | 4 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9.H1. | Rentgenové ozařovače - 1 | RTG ozařovače |  | Hladina 1 | rozsah výstupního napětí (20-200 kV), přesnost nastavení napětí a proudu (3 %), filtry (minimum - 1), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice ve 2 směrech (±90° - 1 směr) |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
619 | 1071 | 4 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9.H2. | Rentgenové ozařovače - 2 | RTG ozařovače |  | Hladina 2 | rozsah výstupního napětí (20-200 kV), přesnost nastavení napětí (2 %) a proudu (1 %), filtry (minimum - 2), aplikátory (minimum - 6), řídící a verifikační SW (fyzikální a klinický mód), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice ve 2 směrech (±90° - 1 směr) |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
620 | 1072 | 4 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9.H3. | Rentgenové ozařovače - 3 | RTG ozařovače |  | Hladina 3 | rozsah výstupního napětí (20 - 200kV),přesnost nastavení napětí a proudu (3%), filtry (minimum - 3), aplikátory (minimum - 6), řídící a verifikační SW (fyzikální a klinický mód), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice (±90° - 2 směry), přesnost nastavení napětí a proudu (1%) |  | 2017-01-20 | 2020-11-02 | 2017-01-20
621 | 1073 | 2 | Prostředky pro měření záření Fantomy Radioterapie | T.1.3. | Dozimetrické přístroje a fantomy | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1496 | 1074 | 3 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1. | Dozimetrické přístroje | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1497 | 1075 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.1. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky |  | Detektorem je ionizační komora, polovodič, diamantový detektor, nebo pole detektorů, dozimetr. Do celkového řetězce je nutno přidat kabely a držáky detektorů. Je možné použít i filmovou dozimetrii |  |  | Měřidlo pro stanovení dávky musí být dle přílohy k vyhlášce č. 345/2002 Sb. vždy měřidlem stanoveným. Pokud se hovoří o pracovním měřidle nestanoveném, má se na mysli ověření stability dávky. | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
622 | 1076 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.1.H1. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky - 1 |  |  | Hladina 1 | pracovní měřidlo nestanovené | Viz § 3 zákona č. 505/1990 Sb. | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
2047 | 1077 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.1.H2. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky - 2 |  |  | Hladina 2 | stanovené měřidlo s kalibrací z ČMI, akreditované kalibrační laboratoře, nebo ze zahraničního subjektu, který zaručuje srovnatelnou metrologickou úroveň | Viz § 3 zákona č. 505/1990 Sb. | 2019-08-30 |  | 2020-11-02
623 | 1078 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.2. | Dozimetrické přístroje pro relativní měření |  | ionizační komory, polovodiče, portálové zařízení, diamantový detektor, 2D matice detektorů, filmová dozimetrie |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
1498 | 1079 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.3. | Dozimetrické přístroje in vivo |  | polovodičové detektory, MOSFET, TLD |  |  |  | 2018-03-05
624 | 1080 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.3.H1. | Dozimetrické přístroje in vivo - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
625 | 1081 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.4. | Dozimetrické přístroje pro zajištění jakosti terapeutických ozařovačů |  | ionizační komory, polovodiče, portálové zařízení, diamantový detektor, 2D matice detektorů, filmová dozimetrie |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
1499 | 1082 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.5. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů |  | detektor určený pro verifikace pacientských plánů - 2D matice detektorů, portálové zařízení - EPID, pole detektorů s možností vyhodnocení objemové dávky, TL dozimetry, filmová dozimetrie |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
626 | 1083 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.5.H1. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů - 1 |  |  | Hladina 1 | portálové zařízení, 2D matrix - pole detektorů nebo TL dozimetry, filmová dozimetrie |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
627 | 1084 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.5.H2. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů - 2 |  |  | Hladina 2 | pole detektorů s možností vyhodnocení objemové dávky |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
1500 | 1085 | 3 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2. | Fantomy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1501 | 1086 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.1. | Fantomy vodní |  | Automatický vodní fantom včetně vyhodnocovacího SW |  |  |  | 2018-03-05
628 | 1087 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.1.H1. | Fantomy vodní pro sběr dozimetrických dat - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1502 | 1088 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.2. | Fantomy anatomické |  | fantomy simulující tělo pacienta, nebo jeho část - hlava, trup, možnost měření dávek v různých "orgánech", odhady pro radiační ochranu |  |  |  | 2018-03-05
629 | 1089 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.2.H1. | Fantomy anatomické - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1503 | 1090 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.3. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod |  | CT fantomy, cheese fantom, TOR fantom |  |  |  | 2018-03-05
630 | 1091 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.3.H1. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod - 1 |  |  | Hladina 1 | kontrola kvality zobrazení ve 2D a 3D |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
2025 | 1092 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.3.H2. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod - 2 |  |  | Hladina 2 | kontrola kvality zobrazení ve 2D a 3D a převod CT čísel na relativní elektronovou hustotu |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
1504 | 1093 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.4. | Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů |  | jedná se o desky z vodě ekvivalentního materiálu, možnost měření komorou nebo polovodičem, možnost vložení filmu |  |  |  | 2018-03-05
631 | 1094 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.4.H1. | Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1505 | 1095 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.5. | Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) |  | možnost měření ionizační komorou nebo polovodičem, možnost vložení filmu |  |  |  | 2018-03-05
632 | 1096 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.5.H1. | Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
633 | 1097 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.6. | Fantomy malé vodní pro absolutní dozimetrii |  | malý vodní fantom s automatickým nebo ručním ovládáním, vyhodnocovací software |  |  |  | 2017-01-20
1991 | 1098 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.6.H1. | Fantomy malé vodní pro absolutní dozimetrii - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20
634 | 1099 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.7. | Fantomy 3D |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2017-01-20
635 | 1100 | 2 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4. | Plánovací a verifikační systémy pro radioterapii | [5 empty] | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1506 | 1101 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1. | Plánovací systémy pro externí radioterapii |  | licence pro plánování 3DCRT, algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, plánovací systém |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
636 | 1102 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1.H1. | Plánovací systémy pro externí radioterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo collapsed cone |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
637 | 1103 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1.H2. | Plánovací systémy pro externí radioterapii - 2 |  |  | Hladina 2 | algoritmus výpočtu výpočtu konvolučně-superpoziční nebo collapsed cone, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie, |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
638 | 1104 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1.H3. | Plánovací systémy pro externí radioterapii - 3 |  |  | Hladina 3 | algoritmus výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
1507 | 1105 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2. | Plánovací radioterapeutické systémy podporující aktuální radioterapeutické procesy |  | licence pro plánování IMRT/VMAT, algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, 4D plánování |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
639 | 1106 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H1. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 1 | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 1 | algoritmus výpočtu konvolučně-superpoziční |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
640 | 1107 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H2. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 2 | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 2 | algoritmus výpočtu výpočtu konvolučně-superpoziční nebo collapsed cone, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
641 | 1108 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H3. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 3 | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 3 | algoritmus výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
2026 | 1109 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H4. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 4 | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 4 | algoritmus výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie, 4D plánování |  | 2019-08-30
2027 | 1110 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H5. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 5 | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 5 | algoritmus výpočtu Monte Carlo s možností počítat s radiobiologickými modely, možnost sumace plánů různých modalit - externí terapie a brachyterapie, 4D plánování |  | 2019-08-30
1508 | 1111 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.3. | Plánovací systémy pro speciální léčebné metody |  | gamma-knife, cyber-knife |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
642 | 1112 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.3.H1. | Plánovací systémy pro speciální léčebné metody (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1509 | 1113 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.4. | Plánovací systémy pro brachyterapii |  | 2D/3D plánování, volitelný vstup C-rameno/simulátor/CT, geometrická a objemová optimalizace, kvalitativní a kvantitativní hodnocení plánů, |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
643 | 1114 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.4.H1. | Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem - 1 |  |  | Hladina 1 | 2D ortogonální plánování do snímků z C ramena nebo simulátoru, možnost výpočtu 3D dávkové distribuce, optimalizace dávky |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1923 | 1115 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.4.H2 | Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem - 2 |  |  | Hladina 2 | 3D plánování do řezů CT nebo MRI, možnost hodnocení kritických orgánů, optimalizace dávky |  | 2017-01-21
644 | 1116 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.5. | Plánovací systémy pro brachyterapii ostatní (např. I‐125 zrna, atd.) |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1510 | 1117 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.6. | Radioterapeutické verifikační systémy |  | software sloužící k zaznamenávání ozáření a kontrole správnosti ozáření - identifikace pacienta |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
645 | 1118 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.6.H1. | Verifikační počítačové systémy pro externí radioterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
646 | 1119 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.7. | Verifikační počítačové systémy pro speciální metody léčby |  | software sloužící k zaznamenávání ozáření a kontrole správnosti ozáření - identifikace pacienta |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
647 | 1120 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.8. | Verifikační počítačové systémy ostatní |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
648 | 1121 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.9. | Další systémy (zakreslování, verifikace apod.) |  | software sloužící k zakreslování kritických orgánu a ozařovacích objemů do CT řezů pro plánovací systém s možností automatického konturingu, deformabilní transformace a konturace podle PET |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
649 | 1122 | 2 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.5. | Pomocná zařízení pro radioterapii | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1511 | 1123 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.5.1. | Zařízení související s výrobou vykrývacích bloků, speciálních vložek |  | vyřezávačka na polystyrén, pícka na kov |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
650 | 1124 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.5.1.H1. | Zařízení na výrobu bloků - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
652 | 1125 | 1 | Fyzioterapie (rehabilitační) Fyzioterapie | T.2. | Přístroje pro fyzioterapii (rehabilitační) | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
653 | 1126 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1. | Přístroje pro elektroterapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1512 | 1127 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.1. | Přístroje pro aplikaci elektroterapie |  | počet kanálů, typy proudů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
654 | 1128 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.1.H1. | Přístroj pro aplikaci elektroterapie vč. vakuové jednotky - 1 |  |  | Hladina 1 | alespoň 2 kanály, možnost výběru z několika typů proudů, programovatelné sekvence, vakuová jednotka integrovaná nebo stolní |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1514 | 1129 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2. | Přístroje pro vysokofrekvenční terapii | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1924 | 1130 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.1. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii |  | režim, výkon |  |  |  | 2018-03-05
656 | 1131 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.1.H1. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii - 1 |  |  | Hladina 1 | kontinuální a pulzní režim, nastavitelný výkon do 100 W (kontinuální režim), do 200 W (pulzní režim) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1925 | 1132 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.1.H2. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii - 2 |  |  | Hladina 2 | kontinuální a pulzní režim, nastavitelný výkon nad 100 W (kontinuální režim), nad 200 W (pulzní režim) |  | 2016-12-12
1926 | 1133 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.2. | Přístroje pro mikrovlnnou diatermii |  | režim, výkon, typy aplikátorů |  |  |  | 2016-12-12
1927 | 1134 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.2.H1 | Přístroje pro mikrovlnnou diatermii - 1 |  |  | Hladina 1 | kontinuální a pulzní režim, nastavitelný výkon alespoň do 200 W, možnost výběru aplikátorů |  | 2016-12-12
1515 | 1135 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.3. | Přístroje pro distanční elektroterapii |  | typy proudů, intenzita |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
657 | 1136 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.3.H1. | Přístroje pro distanční elektroterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | dva typy proudů, max. intenzita indukovaného proudu 100 % |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1928 | 1137 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.3.H2. | Přístroje pro distanční elektroterapii - 2 |  |  | Hladina 2 | intenzita indukovaného proudu větší než 100 % |  | 2016-12-12
1516 | 1138 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.4. | Přístroje pro magnetoterapii |  | počet kanálů, frekvence pulzů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
658 | 1139 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.4.H1. | Přístroje pro magnetoterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | alespoň 2 kanálový přístroj, nastavitelná frekvence pulzů v mezích alespoň 1 -50 Hz, možnost nastavení doby aplikace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1517 | 1140 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.5. | Funkční elektrické neurostimulátory |  | nastavitelnost parametrů, senzory, hmotnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1929 | 1141 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.5.H1. | Elektrické neurostimulátory - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelná šířka pulzu, intenzita a frekvence |  | 2018-03-05
659 | 1142 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.5.H3. | Elektrické neurostimulátory - 3 |  |  | Hladina 3 | senzor snímající pozici končetiny, hmotnost do 120 g |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
660 | 1143 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii | T.2.2. | Přístroje pro fototerapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
661 | 1144 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1. | Přístroje pro fototerapii - Nepolarizované světlo | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1930 | 1145 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.1. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření |  | výkon, vlnová délka |  |  |  | 2016-12-12
662 | 1146 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.1.H1. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření - 1 |  |  | Hladina 1 | zářič s max. výkonem 525W, vlnová délka v mezích 760 - 1500 nm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
663 | 1147 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.1.H2. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření - 2 |  |  | Hladina 2 | zářič s max. výkonem nad 525W, regulace výkonu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1931 | 1148 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.2. | Přístroje pro fototerapii emitující ultrafialové záření |  | vlnová délka |  |  |  | 2016-12-12
1932 | 1149 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.2.H1. | Přístroje pro fototerapii emitující ultrafialové záření - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka v mezích 290 -400 nm (UVA, UVB) |  | 2016-12-12
664 | 1150 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2. | Přístroje pro fototerapii - Polarizované světlo | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1778 | 1151 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.1. | Lasery |  | výkon, režim, typy aplikátorů |  |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15
665 | 1152 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.1.H1. | Lasery - 1 |  |  | Hladina 1 | kontinuální/ pulzní režim, výkon záření do 500 mW, nastavitelná délka pulzu, možnost aplikátorů různých vlnových délek |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1933 | 1153 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.1.H2. | Lasery - 2 |  |  | Hladina 2 | výkon záření větší než 500 mW |  | 2016-12-12
1779 | 1154 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.2. | Biolampy |  | vlnová délka, stupeň polarizace |  |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15
666 | 1155 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.2.H1. | Biolampy - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka v intervalu 480 - 3400 nm, stupeň polarizace > 95 % |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
667 | 1156 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro pozitivní terapii Fyzioterapie | T.2.3. | Přístroje pro termoterapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1934 | 1157 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro pozitivní terapii Fyzioterapie | T.2.3.1. | Přístroje pro pozitivní terapii |  | teplota |  |  |  | 2016-12-12
1935 | 1158 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro pozitivní terapii Fyzioterapie | T.2.3.1.H1. | Přístroje pro pozitivní terapii - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelná teplota |  | 2016-12-12
1936 | 1159 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2. | Přístroje pro negativní terapii |  | použité médium, teplota |  |  |  | 2016-12-12
1937 | 1160 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2.H1. | Přístroje pro kryoterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | chladová terapie vzduchem, dosažitelná teplota alespoň - 30 °C |  | 2016-12-12
1938 | 1161 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2.H2. | Přístroje pro kryoterapii - 2 |  |  | Hladina 2 | chladicí médium CO2, dosažitelná teplota nižší než - 30 °C |  | 2016-12-12
1939 | 1162 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2.H3. | Přístroje pro kryoterapii - 3 |  |  | Hladina 3 | chladicí médium dusík, dosažitelná teplota nižší než - 70 °C |  | 2016-12-12
1940 | 1163 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro kombinovanou termoterapii Fyzioterapie | T.2.3.3. | Přístroje pro kombinovanou termoterapii |  | režim použití, teplota |  |  |  | 2016-12-12
668 | 1164 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro kombinovanou termoterapii Fyzioterapie | T.2.3.3.H1. | Přístroje pro kombinovanou termoterapii - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelná teplota v mezích alespoň 0 - 30 °C, možnost střídání teplých a studených cyklů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
669 | 1165 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii | T.2.4. | Přístroje pro mechanoterapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1518 | 1166 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1. | Přístroje pro trakční terapii |  | provedení, režim, nastavitelnost parametrů, zpětná vazba |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1941 | 1167 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1.H1. | Přístroje pro mechanoterapii - trakce přístrojová - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanické trakční pomůcky |  | 2018-03-05
670 | 1168 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1.H2. | Přístroje pro mechanoterapii - Trakce přístrojová - 2 |  |  | Hladina 2 | kontinuální/ pulzní terapie, nastavitelná síla trakce, nastavitelný čas napětí/ uvolnění |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1942 | 1169 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1.H3. | Přístroje pro mechanoterapii - trakce přístrojová - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost zpětné vazby EMG |  | 2016-12-12
1519 | 1170 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro mechanoterapii Prostředky pro oběhovou podporu Systémy pro žilní kompresi a související prostředky Systémy pro žilní kompresi Fyzioterapie | T.2.4.2. | Přístroje pro kompresní terapii |  | typ manžety, nastavitelnost parametrů, volba programu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
671 | 1171 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro mechanoterapii Prostředky pro oběhovou podporu Systémy pro žilní kompresi a související prostředky Systémy pro žilní kompresi Fyzioterapie | T.2.4.2.H2. | Přístroje pro kompresní terapii - 2 |  |  | Hladina 2 | manžeta dvou a více komorová, nastavitelný tlak, čas, volba programu (postup tlakové vlny) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
672 | 1172 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1520 | 1173 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.1. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii základní |  | nastavitelná hodnota přetlak/podtlak |  |  |  | 2018-03-05
673 | 1174 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.1.H1. | Přístroje pro základní vakuum-kompresní terapii - 1 |  |  | Hladina 1 | max. nastavitelný přetlak alespoň 14 kPa, max. podtlak alespoň -15 kPa |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1521 | 1175 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.2. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii s přídavným zařízením k aplikaci plynného medicinálního oxidu uhličitého |  | nastavitelná hodnota přetlak/podtlak, koncentrace CO2 |  |  |  | 2018-03-05
674 | 1176 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.2.H2. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii s využitím CO2 - 2 |  |  | Hladina 2 | max. nastavitelný přetlak alespoň 14 kPa, max. podtlak alespoň -15 kPa, nastavitelná koncentrace CO2 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1522 | 1177 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.3. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii s pacientským monitoringem |  | nastavitelná hodnota přetlaku/podtlaku, pacientský monitoring, možnost aplikace CO2 |  |  |  | 2018-03-05
675 | 1178 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.3.H2. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii se základním diagnostickým modulem - 2 |  |  | Hladina 2 | max. nastavitelný přetlak alespoň 14 kPa, max. podtlak alespoň -15 kPa, možnost sledování změn objemu, saturace arteriální krve kyslíkem, perfuzní index |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
676 | 1179 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum-kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.3.H3. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii se základním diagnostickým modulem - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost aplikace CO2 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1523 | 1180 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapeutické ultrazvukové systémy a související prostředky Fyzioterapie | T.2.4.4. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii | Přístroje pro UZ terapii |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1524 | 1181 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapeutické ultrazvukové systémy a související prostředky Fyzioterapie | T.2.4.4.1. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii (periodický děj) | Přístroje pro UZ terapii (periodický děj) | režim, intenzita, frekvence ultrazvuku |  |  |  | 2018-03-05
677 | 1182 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapeutické ultrazvukové systémy a související prostředky Fyzioterapie | T.2.4.4.1.H1. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii (periodický děj) - 1 | Přístroje pro UZ terapii (periodický děj) |  | Hladina 1 | kontinuální/ pulzní režim, max. intenzita v kontinuálním režimu alespoň 1,5 W/ cm2, v pulzním režimu alespoň 3 W/ cm2, alespoň dvě frekvence ultrazvuku |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1525 | 1183 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapie rázovou vlnou Fyzioterapie | T.2.4.4.2. | Přístroje pro terapii rázovým ultrazvukem (aperiodický děj) |  | výstupní tlak, nastavitelná frekvence rázů |  |  |  | 2018-03-05
678 | 1184 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapie rázovou vlnou Fyzioterapie | T.2.4.4.2.H1. | Přístroje pro terapii bolesti rázovou vlnou - 1 |  |  | Hladina 1 | výstupní tlak max. 5 barů, nastavitelná frekvence rázů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1943 | 1185 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapie rázovou vlnou Fyzioterapie | T.2.4.4.2.H2. | Přístroje pro terapii bolesti rázovou vlnou - 2 |  |  | Hladina 2 | výstupní tlak větší než 5 bar |  | 2016-12-12
679 | 1186 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5. | Přístroje pro mechanoterapii pasivními pohyby | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1526 | 1187 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.1. | Motomedy |  | nastavení, měření, přídavné funkce |  |  |  | 2018-03-05
680 | 1188 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.1.H1. | Motomedy - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavení pasivního/ aktivního pohybu pro dolní nebo horní končetiny, displej |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1944 | 1189 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.1.H2. | Motomedy - 2 |  |  | Hladina 2 | trenažer pro dolní i horní končetiny |  | 2016-12-12
1527 | 1190 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2. | Motodlahy | [5 empty] | 2018-03-05
1528 | 1191 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.1. | Motodlahy kolenní |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
681 | 1192 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.1.H1. | Motodlahy kolenní - 1 |  |  | Hladina 1 | extenze/flexe - kolenní kloub alespoň v mezích - 5°-115°, extenze/flexe - kyčelní kloub alespoň v mezích 10-75°, nastavitelná rychlost |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1529 | 1193 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.2. | Motodlahy ramenní |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
682 | 1194 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.2.H1. | Motodlahy ramenní - 1 |  |  | Hladina 1 | abdukce/addukce 30°-160°, vnitřní/vnější rotace -60°-90°, extenze/flexe 30°-175°, nastavitelná rychlost pohybu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1945 | 1195 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.3. | Motodlaha loketní |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2016-12-12
1946 | 1196 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.3.H1 | Motodlaha loketní - 1 |  |  | Hladina 1 | extenze/flexe 0°–135°, pronace/supinace 90° - 0° - 90° |  | 2016-12-12
1947 | 1197 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.4. | Motodlaha kotníková |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2016-12-12
1948 | 1198 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.4.H1 | Motodlaha kotníková - 1 |  |  | Hladina 1 | plantární/ dorsální flexe 40°-0°-30°, inverze/everze 25°-0°-20° |  | 2016-12-12
1949 | 1199 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.5. | Motodlaha zápěstní |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2016-12-12
1950 | 1200 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.5.H1 | Motodlaha zápěstní - 1 |  |  | Hladina 1 | extenze/ flexe 0°-90°, (ulnární dukce 90°, radiální dukce 90°) |  | 2016-12-12
1951 | 1201 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.6. | Motodlaha prstová |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  |  | 2016-12-12
1952 | 1202 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.6.H1 | Motodlaha prstová - 1 |  |  | Hladina 1 | extenze/ flexe PIP 0°-110°, extenze/ flexe DIP 0°-70° |  | 2016-12-12
1530 | 1203 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Fyzioterapie Prostředky pro oběhovou podporu | T.2.4.5.3. | Přístroje využívající léčebnou metodu hluboké oscilace |  | princip generování oscilací |  |  |  | 2018-03-05
683 | 1204 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Fyzioterapie Prostředky pro oběhovou podporu | T.2.4.5.3.H2. | Přístroje pro terapii pomocí hluboké oscilace - 2 |  |  | Hladina 2 | generování oscilací na principu elektrostatiké přitažlivosti a tření |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1953 | 1205 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5. | Přístroje pro kombinovanou terapii | [5 empty] | 2016-12-12
1954 | 1206 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5.1. | Přístroje pro kombinovanou terapii |  | druhy terapie |  |  |  | 2016-12-12
1955 | 1207 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5.1.H1. | Přístroje pro kombinovanou terapii (kontaktní elektroultrasonoterapie) - 1 |  |  | Hladina 1 | kombinace ultrazvukové léčby (kontinuální i pulzní režim ultrazvuku, alespoň dvě frekvence ultrazvuku, UZ intenzita v kontinuálním režimu alespoň 1,5 W/cm2, v pulzním režimu alespoň 3 W/cm2, ), a elektroterapie (alespoň dvoukanálová elektroléčba, několik druhů elektroléčebných proudů) |  | 2016-12-12
1956 | 1208 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5.1.H2. | Přístroje pro kombinovanou terapii - 2 |  |  | Hladina 2 | kombinace tří a více druhů léčby |  | 2016-12-12
684 | 1209 | 2 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Doplňkové terapeutické prostředky | T.2.6. | Přístroje pro vertikalizaci | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1531 | 1210 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Doplňkové terapeutické prostředky | T.2.6.1. | Lehátka |  | nosnost, rozsah vertikalizace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
685 | 1211 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Doplňkové terapeutické prostředky | T.2.6.1.H1. | Vertikalizační lehátka - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost alespoň do 150 kg, vertikalizace v rozsahu 0°- 90° |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1532 | 1212 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Stojany/držáky a související prostředky | T.2.6.2. | Stojany |  | nosnost, nastavitelnost, elektrický pohon |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
686 | 1213 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Stojany/držáky a související prostředky | T.2.6.2.H1. | Vertikalizační stojany - 1 |  |  | Hladina 1 | výšková nastavitelnost, nosnost pro dospělé pacienty alespoň 120 kg |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1957 | 1214 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Stojany/držáky a související prostředky | T.2.6.2.H2. | Vertikalizační stojany - 1 |  |  | Hladina 2 | elektrický pohon pro vertikalizaci pacienta do vzpřímené polohy a zpět |  | 2016-12-12
1533 | 1215 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.6.3. | Kombinované přístroje |  | rozsah vertikalizace, nastavitelnost parametrů. Nosnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
687 | 1216 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.6.3.H2. | Kombinované přístroje pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci - 2 |  |  | Hladina 2 | možnost přizpůsobení různým rozměrům nohy, vertikalizace v rozsahu alespoň 0-80°, možnost nastavení zátěže, rozsahu a frekvence pohybu končetin, nosnost alespoň 120 kg |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
688 | 1217 | 2 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1534 | 1218 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.1. | Přístroje pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou |  | nastavitelnost parametrů, monitorace, zpětná vazba |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
689 | 1219 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.1.H3. | Přístroje pro roboticky asistovaný nácvik chůze - 3 |  |  | Hladina 3 | senzory pro zpětnou vazbu, systém podpory těla, monitoring a reporting terapeutických hodnot a výsledků, nastavitelná rychlost, frekence kroku, dělka/ výška kroku, |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1535 | 1220 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1536 | 1221 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.1. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin bez exoskeletu |  | zpětná vazba, bez exoskeletu, měření, nastavení obtížnosti, simulace |  |  |  | 2018-03-05
690 | 1222 | 5 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.1.H3. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin bez exoskeletu - 3 |  |  | Hladina 3 | zpětnovazebný systém pro terapii jemné motoriky bez exoskeletu, měření síly a rozsahu pohybu, nastavení obtížnosti nácviku pohybu, simulace úchopové funkce/pohyb všemi prsty současně i jednotlivě |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1537 | 1223 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.2. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin s exoskeletem |  | zpětná vazba, s exoskeletem, měření, nastavitelnost |  |  |  | 2018-03-05
691 | 1224 | 5 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.2.H3. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin s exoskeletem - 3 |  |  | Hladina 3 | mechanický exoskelet, nastavitelná kompenzace gravitační tíhy paže, snímače pohybu a stisku, zpětnovazebný systém pro hodnocení terapie, nastavitelnost rozsahu cvičení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1538 | 1225 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.3. | Přístroje pro posturografii |  | mechanismus |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
692 | 1226 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.3.H1. | Posturografická plošina - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanická platforma |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
2048 | 1227 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.3.H2. | Posturografická plošina - 2 |  |  | Hladina 2 | stabilometrická platforma se SW a integrovanou zpětnou vazbou |  | 2016-12-12 |  | 2020-11-02
693 | 1228 | 2 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8. | Přístroje pro terapii na podkladě analýzy pohybu | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1539 | 1229 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.1. | Dynamické desky |  | senzory, SW pro analýzu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
694 | 1230 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.1.H2. | Dynamické desky - 2 |  |  | Hladina 2 | možnost statického/ dynamického vyšetření, senzory pro měření tlaku, SW pro analýzu silových charakteristik |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1540 | 1231 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.2. | Dynamické chodníky |  | senzory, SW pro analýzu, zpětná vazba |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
695 | 1232 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.2.H3. | Dynamické chodníky - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost analýzy chůze a stoje, senzory pro měření tlaku, SW na analýzu pohybu, zpětná vazba |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
696 | 1233 | 2 | Přístroje pro hydroterapii | T.2.9. | Přístroje pro hydroterapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1541 | 1234 | 3 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1. | Vany | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1542 | 1235 | 4 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.1. | Vany celotělové |  | masážní trysky, teplota, regulace tlaku |  |  |  | 2018-03-05
697 | 1236 | 5 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.1.H1. | Vany celotělové - 2 |  |  | Hladina 2 | zdravotnická vana, ukazatel teploty, masážní trysky, regulace tlaku, hladinové čidlo |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1543 | 1237 | 4 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.2. | Vany končetinové |  | masážní trysky, teplota, regulace tlaku |  |  |  | 2018-03-05
698 | 1238 | 5 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.2.H1. | Vany končetinové - 2 |  |  | Hladina 2 | zdravotnická vana, ukazatel teploty, masážní trysky, regulace tlaku, hladinové čidlo |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
699 | 1239 | 1 | Podpora a udržování životních funkcí | T.3. | Podpora a udržování životních funkcí | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
700 | 1240 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém | T.3.1. | Přístroje pro podporu a udržování respiračního systému | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
701 | 1241 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1. | Přístroje pro konvenční ventilaci | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1544 | 1242 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.1. | Přístroje pro konvenční ventilaci transportní |  | baterie, vstup O2, rozměry |  |  |  | 2018-03-05
702 | 1243 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.1.H1. | Ventilátory transportní - 1 |  |  | Hladina 1 | baterie, nezávislost na vzduchu (píst, turbína), nízkotlaký vstup O2, kompatní rozměry |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1545 | 1244 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2. | Přístroje pro dlouhodobou umělou plicní ventilaci |  | režimy, křivky, monitorace, volba typu pacienta, nastavení, spirometrie, měření |  |  |  | 2018-03-05
703 | 1245 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2.H1. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci - 1 |  |  | Hladina 1 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
704 | 1246 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2.H2. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci - 2 |  |  | Hladina 2 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2, možnost zvolit typ pacienta: Dospělý nebo Dítě, rozsah nastavení dechového objemu minimálně 50 ml až 2000 ml, spirometrie, Režim CPAP |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
705 | 1247 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2.H3. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci - 3 |  |  | Hladina 3 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2, možnost zvolit typ pacienta: Dospělý/Dítě/Novorozenec, spirometrie, režim CPAP, rozsah nastavení dechového objemu minimálně 2 ml až 2500 ml, měření Flow u pacienta, režim TCPLV(Time-Cycled Pressure-Limited Ventilation, měření CO2 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1546 | 1248 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Pro domácí použití | T.3.1.1.3. | Přístroje pro domácí umělou plicní ventilaci |  | baterie, vstup O2, režimy |  |  |  | 2018-03-05
706 | 1249 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Pro domácí použití | T.3.1.1.3.H1. | Ventilátory pro domácí péči - 1 |  |  | Hladina 1 | baterie, nízkotlaký vstup O2, nezávislost na vzduchu (píst, turbína), režimy řízené ventilace a tlakové podpory |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
707 | 1250 | 3 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace | T.3.1.2. | Přístroje pro nekonvenční ventilaci | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1547 | 1251 | 4 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.1. | Přístroje pro vysokofrekvenční oscilační ventilaci |  | režim nádech/výdech |  |  |  | 2018-03-05
708 | 1252 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.1.H1. | Ventilátory vysokofrekvenční (oscilační) - 1 |  |  | Hladina 1 | aktivní nádech+výdech |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1548 | 1253 | 4 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2. | Přístroje pro vysokofrekvenční tryskovou ventilaci |  | frekvence dechů |  |  |  | 2018-03-05
709 | 1254 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2.H1. | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 1 |  |  | Hladina 1 | normofrekvence do 180 /min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
710 | 1255 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2.H2. | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 2 |  |  | Hladina 2 | normofrekvence nad 180 /min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1959 | 1256 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2.H3. | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 3 |  |  | Hladina 3 | normofrekvence HF až 1800 / min překrytá vysokofrekvenční (VF) a nízkofrekvenční (NF) trysková ventilace, měření tlaku v dýchacím traktu, měření etCO2 a FIO2, mód pro bezpečné použití laseru |  | 2016-12-12
2049 | 1257 | 4 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.3. | Ventilátory kyrasové |  | velikost pacienta, režimy, inspirační tlak, exspirační tlak, frekvence |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
711 | 1258 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3. | Přístroje pro eliminaci CO2 | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1549 | 1259 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.1. | Přístroje pro pasivní eliminaci CO2 |  | systém |  |  |  | 2018-03-05
712 | 1260 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.1.H1. | Zařízení pro pasivní eliminaci CO2 - 1 |  |  | Hladina 1 | systém Artérie->Véna |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1550 | 1261 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.2. | Přístroje pro aktivní eliminaci CO2 |  | systém |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-11-02
713 | 1262 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.2.H2. | Zařízení pro aktivní eliminaci CO2 - 2 |  |  | Hladina 2 | systém Véna->Véna |  | 2016-12-12 |  | 2020-11-02
2050 | 1263 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.4. | Přístroje pro podporu expektorace |  | princyp, velikost a způsob použití aplikátoru, dodávaná energie |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
2059 | 1264 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.5. | High-Flow Nasal Oxygen | HFNO | Doplnění technických parametrů |  |  |  | 2020-12-07
714 | 1265 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém | T.3.2. | Přístroje pro podporu a udržování oběhového systému | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
715 | 1266 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný | T.3.2.1. | Systémy pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1551 | 1267 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.1. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh |  | součásti - pumpy, výměník, oxygenátor |  |  |  | 2018-03-05
716 | 1268 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.1.H1. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh - 1 |  |  | Hladina 1 | válečkové pumpy, tepelný výměník, oxygenátor |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
717 | 1269 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.1.H2. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh - 2 |  |  | Hladina 2 | centrifugální pumpy, tepelný výměník, oxygenátor |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1552 | 1270 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.2. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci |  | součásti - pumpy, výměník, oxygenátor |  |  |  | 2018-03-05
718 | 1271 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.2.H1. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci - 1 |  |  | Hladina 1 | válečková pumpa, tepelný výměník, oxygenátor |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
719 | 1272 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.2.H2. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci - 2 |  |  | Hladina 2 | centrifugální pumpa, tepelný výměník, oxygenátor, možnost V-A/V-V zavedení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1553 | 1273 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.1.3. | Autotransfuzní systémy |  | otáčky centrifugy, průtok peristaltické pumpy, počet vakuových pump |  |  |  | 2018-03-05
720 | 1274 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.1.3.H1. | Přístroje autotransfuzní CELL SAVER (pozn. při velkých ztrátách krve) - 1 |  |  | Hladina 1 | max, 2500 ot/min; max. 500 ml/min, 1 vakuová pumpa |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1960 | 1275 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.1.3.H2. | Přístroje autotransfuzní CELL SAVER (pozn. při velkých ztrátách krve) - 2 |  |  | Hladina 2 | až 5600 ot/min; až 1000 ml/min; min. 2 vakuové pumpy |  | 2016-12-12
1554 | 1276 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.2. | Systémy intraaortální balonové kontrapulzace |  | rychlost kontrapulzačních cyklů, velikost a materiál balonku |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
721 | 1277 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.2.H1. | Systémy pro intraaortální balonovou kontrapulzaci - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
722 | 1278 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3. | Defirilátory | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1555 | 1279 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1. | Defibrilátory manuální |  | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy |  |  |  | 2018-03-05
723 | 1280 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1.H1. | Defibrilátory základní manuální - 1 |  |  | Hladina 1 | monofázický/bifázický, snímání EKG |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
724 | 1281 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1.H2. | Defibrilátory základní manuální - 2 |  |  | Hladina 2 | bifázický, snímání EKG, synchronizace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
725 | 1282 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1.H3. | Defibrilátory základní manuální - 3 |  |  | Hladina 3 | bifázický, snímání EKG, synchronizace, možnost připojit nalepovací elektrody+režim kardiostimulace, AED |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1556 | 1283 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.2. | Defibrilátory automatické | AED | Hlasová a obrazová nápověda, bifázický výboj |  |  |  | 2018-03-05
726 | 1284 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.2.H1. | Defibrilátory automatické - 1 | AED |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1557 | 1285 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3. | Kombinované přístroje - defibrilátor s monitorem |  | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy |  |  |  | 2018-03-05
727 | 1286 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H1. | Defibrilátor/monitor - 1 |  |  | Hladina 1 | monofázický/bifázický, snímání EKG3/5 + SpO2, synchronizace, tisk křivek |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
728 | 1287 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H2. | Defibrilátor/monitor - 2 |  |  | Hladina 2 | bifázický, snímání EKG3/5 + SpO2 + NIBP, synchronizace, tisk křivek |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
729 | 1288 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H3. | Defibrilátor/monitor - 3 |  |  | Hladina 3 | kombinace T.3.2.3.1.T+T.3.2.3.3.S, snímání vydechovaného CO2, snímání CO prstovým saturačním čidlem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1558 | 1289 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí | T.3.2.4. | Přístroje pro mechanizovanou kompresi hrudníku |  | frekvence kompresí, hloubka komprese hrudníku, režim komprese |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
730 | 1290 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí | T.3.2.4.H1. | Systém pro komprese hrudníku - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
731 | 1291 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5. | Kardiostimulátory | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1559 | 1292 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.1. | Kardiostimulátory jednodutinové externí |  | rozsah stimulační frekvence, polarita, režimy stimulace |  |  |  | 2018-03-05
732 | 1293 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.1.H1. | Kardiostimulátory jednodutinové externí - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1560 | 1294 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.2. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí |  | rozsah stimulační frekvence, polarita, režimy stimulace, technologie |  |  |  | 2018-03-05
733 | 1295 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.2.H1. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí - 1 |  |  | Hladina 1 | analogový |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
734 | 1296 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.2.H2. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
735 | 1297 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky | T.3.2.5.3. | Kardiostimulátory transesofageální |  | nedostatek informací |  |  |  | 2016-12-12
736 | 1298 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky | T.3.2.5.4. | Kardiostimulátory transthorakální (součástí defibrilátoru T.3.2.3.1.) |  | vysoké napětí, doba impulzu |  |  |  | 2016-12-12
737 | 1299 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3. | Přístroje pro dialýzu | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1561 | 1300 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3.1. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu |  | příprava roztoku v přístroji, aplikace při chronické dialýze, extrakorporální aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
738 | 1301 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3.1.H1. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu - 1 |  |  | Hladina 1 | standardní dialýza (HD) |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
739 | 1302 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3.1.H2. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu - 2 |  |  | Hladina 2 | standardní dialýza (HD) + hemodiafiltrace (HDF) |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
1562 | 1303 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.2. | Hemodialyzační přístroje pro kontinuální dialýzu |  | použití roztoků z vaků, aplikace při akutní dialýze, extrakorporální aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
740 | 1304 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.2.H2. | Hemodialyzační přístroje pro kontinuální dialýzu - 2 |  |  | Hladina 2 | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
1563 | 1305 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.3. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu |  | použití roztoků z vaků, aplikace při domácí dialýze, intrakorporální aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
741 | 1306 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.3.H1. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu - 1 |  |  | Hladina 1 | ruční, ohřev |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
742 | 1307 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.3.H2. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu - 2 |  |  | Hladina 2 | elektronické řízení |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
1564 | 1308 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.4. | Přístroje pro hemodiafiltraci/vysokoobjemovou hemodiafiltraci |  | kontrukce zařízení, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 | 2019-08-30 | 2018-03-05
2051 | 1309 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.4.H1. | Přístroje hemodiafiltrační - 1 |  |  | Hladina 1 | vzduchovody, resusitační vak, masky |  | 2016-12-12 | 2019-08-30 | 2016-12-12
743 | 1310 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.4.H3. | Přístroje hemodiafiltrační - 3 |  |  | Hladina 3 | kombinace T.3.3.1 + T.3.3.2, high flux dialyzátor, konvekce/difuze |  | 2016-12-12 | 2019-08-30 | 2016-12-12
2058 | 1311 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.4. | Kontinuální náhrada funkce ledvin | CRRT | Doplnění technických parametrů |  |  |  | 2020-12-07
1565 | 1312 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.5. | Přístroje plazmaferetické |  | odstředění plazmy membránové / centrifugační |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
2028 | 1313 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.5.H2. | Přístroje plazmaferetické - 2 |  |  | Hladina 2 | odběr nebo náhrada plazmy |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
744 | 1314 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.5.H3. | Přístroje plazmaferetické - 3 |  |  | Hladina 3 | multifunkční přístroj,výroba trombocitárních koncentrátů do náhradního roztoku |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
1566 | 1315 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.6. | Přístroje hemoadsorbční |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
745 | 1316 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.6.H3. | Přístroje hemoadsorbční - 3 |  |  | Hladina 3 | separace a adsorpce frakcionované plasmy, imunoadsobční automat pomocí kolony |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
746 | 1317 | 3 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7. | Přístroje pro úpravu vody | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1567 | 1318 | 4 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1. | Úpravny vody stabilní |  | průtok |  |  |  | 2018-03-05
747 | 1319 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1.H1. | Úpravny vody stabilní pro více HD přístrojů - 1 |  |  | Hladina 1 | 500l/hod, reversní osmóza |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
2029 | 1320 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1.H2. | Úpravny vody stabilní pro více HD přístrojů - 2 |  |  | Hladina 2 | > 500l/hod, úpravna, reversní osmóza |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
1568 | 1321 | 4 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2. | Úpravny vody mobilní |  | průtok |  |  |  | 2018-03-05
748 | 1322 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2.H1. | Úpravny vody mobilní pro 1 HD přístroj - 1 |  |  | Hladina 1 | < 80l/hod, reversní osmóza, mobilní |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
749 | 1323 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2.H2. | Úpravny vody mobilní pro 2 a více HD přístrojů - 2 |  |  | Hladina 2 | 80 - 500 l/hod, reversní osmóza, mobilní |  | 2016-12-12 |  | 2019-08-30
750 | 1324 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4. | Hyperbarické kyslíkové komory | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1569 | 1325 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.1. | Hyperbarické kyslíkové komory přenosné |  | přetlak |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
751 | 1326 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.1.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory přenosné - 1 |  |  | Hladina 1 | přetlak do 0,15 MPa |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1570 | 1327 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární |  | přetlak |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
752 | 1328 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární s přechodovou komorou - 1 |  |  | Hladina 1 | přetlak > 0,15 MPa a < 0,5MPa, *cena se odvíjí také od velikosti komory / počet míst |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
753 | 1329 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2.H2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární s přechodovou komorou - 2 |  |  | Hladina 2 | přetlak >0,5 Mpa, *cena se odvíjí také od velikosti komory / počet míst |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1571 | 1330 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.3. | Hyperbarické kyslíkové komory - transportní (vozidla) |  | přetlak |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
754 | 1331 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.3.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory - transportní - 1 |  |  | Hladina 1 | přetlak > 0,15 MPa |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
755 | 1332 | 1 | Přístroje malé terapeutické všeobecné | T.4. | Přístroje malé terapeutické všeobecné | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
756 | 1333 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin | T.4.1. | Přístroje malé terapeutické všeobecné pro dodávání tekutin | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
757 | 1334 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin | T.4.1.1. | Infuzní technika | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1572 | 1335 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1. | Dávkovače |  | přesnost, zobrazování hodnot, velikost vložené stříkačky, nastavitelné parametry, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí |  |  |  | 2018-03-05
758 | 1336 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1.H1. | Dávkovače lineární - 1 |  |  | Hladina 1 | přesnost alespoň +/- 2,5%, hodnoty zobrazené na displeji, možnost vložení 20 ml i 50 ml stříkačky, nastavitelné vypínací tlaky ve 3 úrovních, rozsah rychlosti 0,1-99,9 ml/hod, s krokem 0,1 ml/hod |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
759 | 1337 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1.H2. | Dávkovače lineární - 2 |  |  | Hladina 2 | přesnost lepší než 2,5%, nastavitelné vypínací tlaky ve více než 3 úrovních, možnost vložení stříkačky velikosti od 2 ml, krok rychlosti dávkování 0,01 ml/hod, rozsah rychlosti 0,1-200 ml/hod |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
760 | 1338 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1.H3. | Dávkovače lineární - 3 |  |  | Hladina 3 | knihovna léčiv, možnost připojení do nemocničního systému - sběr dat, možnost výpisu historie událostí, možnost ručního nastavení bolusu, rozsah rychlosti min. 0,1-200 ml/hod |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1573 | 1339 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Pumpy a související prostředky Pumpy Infuzní pumpy | T.4.1.1.2. | Infuzní pumpy |  | nastavitelné parametry, zobrazování hodnot, automatické výpočty, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí |  |  |  | 2018-03-05
761 | 1340 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Pumpy a související prostředky Pumpy Infuzní pumpy | T.4.1.1.2.H1. | Infuzní pumpy - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelné vypínací tlaky ve dvou úrovních, hodnoty na displeji, automatický výpočet rychlosti dávky, možná rychlost dávkování do 1000 ml/hod., krok 0,1 ml/hod |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
762 | 1341 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Pumpy a související prostředky Pumpy Infuzní pumpy | T.4.1.1.2.H3. | Infuzní pumpy - 3 |  |  | Hladina 3 | nastavitelné vypínací tlaky ve více než 2 úrovních, knihovna léčiv, možnost připojení do nemocničního systému - sběr, možná rychlost dávkování nad 1000 ml/hod., s krokem 0,01 ml/hod, možnost výpisu historie událostí |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1574 | 1342 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Manžety a související prostředky Manžety | T.4.1.1.3. | Manžety infuzní |  | použitý materiál, bezpečnostní a měřicí prvky |  |  |  | 2018-03-05
763 | 1343 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Manžety a související prostředky Manžety | T.4.1.1.3.H1. | Manžety přetlakové - 1 |  |  | Hladina 1 | indikátor tlaku, materiál odolný proti prasknutí, bezpečnostní ventil proti nežádoucímu přetlaku, balonek |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
764 | 1344 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Manžety a související prostředky Manžety | T.4.1.1.3.H3. | Manžety přetlakové - 3 |  |  | Hladina 3 | hodinkový manometr, transparentní síťka pro lepší čtení úrovně v sáčku |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1575 | 1345 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.4. | Ohřívače infuzních roztoků, krve |  | nastavitelná teplota, jisticí a alarmovací prvky |  |  |  | 2018-03-05
765 | 1346 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.4.H1. | Ohřívače infuzních roztoků a/nebo krve - 1 |  |  | Hladina 1 | pevně nastavená teplota 38 °C, jištění proti přehřátí |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
766 | 1347 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.4.H2. | Ohřívače infuzních roztoků a/nebo krve - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelná teplota alespoň od 37-41 °C, s krokem alespoň 0,5 °C, alarm vysoké a nízké teploty |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1576 | 1348 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5. | Rozmrazovací zařízení |  | nastavitelné parametry, jisticí prvky, počet vaků, kombinace režimů, způsob ohřevu, přednastavené protokoly, tiskárna, řízení procesu |  |  |  | 2018-03-05
767 | 1349 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5.H1. | Rozmrazovače krevní plazmy - 1 |  |  | Hladina 1 | z -30 °C na 37 °C ohřátí do max. 40 min., kontrola teploty, jištění proti přehřátí, vodní lázeň, kapacita alespoň 3 vaky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
768 | 1350 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5.H2. | Rozmrazovače krevní plazmy - 2 |  |  | Hladina 2 | kombinace rozmazovače a ohřevu, možnost nastavení teploty a času, suchý ohřev |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
769 | 1351 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5.H3. | Rozmrazovače krevní plazmy - 3 |  |  | Hladina 3 | přednastavené protokoly rozmražování /ohřevu, připojení tiskárny (evnt. Čtečka čárových kódů), tisk protokolu, doložitelný proces rozmražení, ohřevu, možnost vizuální kontroly během ohřevu, řízení ohřevu podle aktuální teploty transfuzního přípravku, kapacita min. 4 vaky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
770 | 1352 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky | T.4.1.2. | Odsávačky | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1577 | 1353 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky | T.4.1.2.1. | Odsávačky ejektorové |  | připojení, regulace, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
771 | 1354 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.1.H1. | Odsávačky ejektorové - 1 |  |  | Hladina 1 | připojení do centrálního rozvodu vzduchu, možnost regulovat sací podtlak, ukazatel tlaku, bakteriální filtr, nádobka na sekret |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1578 | 1355 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.2. | Odsávačky vakuové |  | připojení, regulace, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
772 | 1356 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.2.H1. | Odsávačky pro zapojení do centrálního rozvodu vakua - 1 |  |  | Hladina 1 | připojení do centrálního rozvodu vakua, možnost regulovat sací podtlak, ukazatel tlaku, bakteriální filtr |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
773 | 1357 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.2.H3. | Odsávačky pro zapojení do centrálního rozvodu vakua - 3 |  |  | Hladina 3 | stop ventil |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1579 | 1358 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3. | Odsávačky elektrické | [5 empty] | 2018-03-05
1580 | 1359 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.1. | Odsávačky elektrické pro občasný provoz |  | regulace, sací výkon |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
774 | 1360 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.1.H2. | Odsávačky elektrické pro občasný provoz - 2 |  |  | Hladina 2 | regulace podtlaku, manometr, max. sací výkon alepoň 20 l/ min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1581 | 1361 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.2. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz |  | režim provozu, hlučnost, regulace, sací výkon, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
775 | 1362 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.2.H2. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz - 2 |  |  | Hladina 2 | nepřetržitý provoz (24 hod/ 7 dní v týdnu), plynulá regulace podtlaku, hlučnost do 60 dB, manometr, ochrana proti přesátí |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
776 | 1363 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.2.H3. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz - 3 |  |  | Hladina 3 | hlučnost do 40 dB, max. sací výkon nad 40 l/min, eurolišta pro umístění příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1582 | 1364 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.3. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku |  | regulace, provoz |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
777 | 1365 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.3.H2. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku pro drenáže - 2 |  |  | Hladina 2 | jemná regulace podtlaku, limitní vodní ventil |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
778 | 1366 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.3.H3. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku pro drenáže - 3 |  |  | Hladina 3 | nepřetržitý provoz, tichý chod bez vibrací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1583 | 1367 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.4. | Odsávačky manuální |  | pohon, jistící prvky, sací výkon, způsob dezinfekce |  |  |  | 2018-03-05
779 | 1368 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.4.H1. | Odsávačky manuální - 1 |  |  | Hladina 1 | mechanický ruční pohon, ochrana proti přeplnění, max. sací výkon 15-59 l/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
780 | 1369 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.4.H3. | Odsávačky manuální - 3 |  |  | Hladina 3 | mechanický pohon pomocí pedálu, možnost autoklávovat, max. sací výkon ≥ 60 l/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1584 | 1370 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.5. | Odsávačky bateriové |  | jisticí prvky, sací výkon, regulace, ukazatele, vlastnosti |  |  |  | 2018-03-05
781 | 1371 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.5.H2. | Odsávačky bateriové - 2 |  |  | Hladina 2 | pojistka proti přetečení, bakteriální filtr, regulace podtlaku, ukazatel odsávání, max.sací výkon od 15 do 20 l/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
782 | 1372 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.5.H3. | Odsávačky bateriové - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost plynulé regulace podtlaku, manometr, kompaktní bez nutnosti použití adaptéru, max. sací výkon větší než 20 l/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
783 | 1373 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie | T.4.2. | Přístroje pro aerosolovou a kyslíkovou terapii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
784 | 1374 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1. | Nebulizátory | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1585 | 1375 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1. | Nebulizátory studené | [5 empty] | 2018-03-05
1780 | 1376 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.1. | Nebulizátory kompresorové, tryskové |  | regulace, nastavitelnost parametrů, příslušenství |  |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15
785 | 1377 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.1.H1. | Nebulizátory kompresorové, tryskové - 1 |  |  | Hladina 1 | regulace koncentace, nastavení průtoku, možnost připojení aerosolové hadice s maskou |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1586 | 1378 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.2. | Nebulizátory ultrazvukové | UZ nebulizátory | nastavitelnost parametrů, režim, regulace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
786 | 1379 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.2.H1. | Nebulizátory ultrazvukové - 1 | UZ nebulizátory |  | Hladina 1 | tichý chod, nastavitelný průtok vzduchu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
787 | 1380 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.2.H3. | Nebulizátory ultrazvukové - 3 | UZ nebulizátory |  | Hladina 3 | dlouhodobý chod, regulace nebulizačního výkonu, nastavení času nebulizace |  | 2016-12-12 |  | 2020-11-02
1587 | 1381 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.2. | Nebulizátory tepelné |  | regulace, nastavitelnost parametrů, monitorace, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
788 | 1382 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.2.H1. | Nebulizátory tepelné - 1 |  |  | Hladina 1 | regulace koncentrace, nastavitelná teplota topné desky alespoň ve 3 stupních, průtokoměr, možnost připojení mikronebulizační komůrky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
789 | 1383 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.2.H3. | Nebulizátory tepelné - 3 |  |  | Hladina 3 | monitorace teploty, plynulá regulace ohřátí, displej |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1588 | 1384 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2. | Zvlhčovače |  | režim, příslušenství, nastavitelnost parametrů, způsob dezinfekce, monitorace, regulace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
790 | 1385 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2.H1. | Zvlhčovače kyslíkové - 1 |  |  | Hladina 1 | studený, součástí průtokoměr, možnost připojení inhalační masky v různém provedení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
791 | 1386 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2.H2. | Zvlhčovače kyslíkové - 2 |  |  | Hladina 2 | tepelný, nastavitelná teplota (min ve 3 úrovních), komora autoklávovatelná, možnost připojení mikronebulizační komůrky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
792 | 1387 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2.H3. | Zvlhčovače kyslíkové |  |  | Hladina 3 | displej, monitorace teploty, plynulá regulace ohřátí |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
2052 | 1388 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.3. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátorů |  | režim, příslušenství, nastavitelnost parametrů, způsob dezinfekce, monitorace, regulace |  |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
2053 | 1389 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.3.H1. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátorů - 1 |  |  | Hladina 1 | monitorace teploty, regulace ohřátí |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
2054 | 1390 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.3.H2. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátor - 2 |  |  | Hladina 2 | displej, monitorace teploty, průtoku, FiO2, regulace ohřátí, regulace průtoku |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
1589 | 1391 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4. | Inhalátory |  | délka použití, příslušenství, regulace, nastavitelnost parametrů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-10-26
793 | 1392 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4.H1. | Inhalátory - 1 |  |  | Hladina 1 | krátkodobé použití, vhodné k inhalici léků |  | 2016-12-12 |  | 2020-10-26
794 | 1393 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4.H2. | Inhalátory - 2 |  |  | Hladina 2 | dlouhodobé použití, součástí mikronebulizační set na léky, regulace průtok vzduchu |  | 2016-12-12 |  | 2020-10-26
795 | 1394 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4.H3. | Inhalátory - 3 |  |  | Hladina 3 | nastavení času inhalace, nastavitelný nebulizační výkon |  | 2016-12-12 |  | 2020-10-26
2055 | 1395 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Prostorové dezinfektory | T.4.2.5. | Prostorové dezinfektory nebulizační |  | množství přečerpaného vzduchu /min, účinnost |  |  |  | 2020-10-26
2056 | 1396 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Prostorové dezinfektory | T.4.2.6. | Prostorové dezinfektory světelné (UV) |  | dosah, rychlost dezinfekce /m2, účinnost |  |  |  | 2020-10-26
796 | 1397 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory | T.4.3. | Prostředky pro resuscitaci | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1590 | 1398 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1. | Ambuvaky |  | regulační prvky, ochranné prvky, příslušenství, způsob dezinfekce, konstrukce zařízení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
797 | 1399 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1.H1. | Ambuvaky - 1 |  |  | Hladina 1 | konektor umožňující resuscitaci z různých směrů, regulační ventil pro nastavení přívodu kyslíku, antibakteriální filtr, pro opakované použití |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
798 | 1400 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1.H2. | Ambuvaky - 2 |  |  | Hladina 2 | pacientský ventil s pojistným přetlakovým ventilem, možnost připojení kyslíkového rezervoáru přímo na pacientský ventil, rezervoár kyslíku, přípojka medicinálního plynu, autoklávovatelný |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
799 | 1401 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1.H3. | Ambuvaky - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost připojení PEEP ventilu, dvouplášťová stavba |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1591 | 1402 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2. | Resuscitační přístroje |  | způsob komprese, konstrukce zařízení, záznam |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
800 | 1403 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2.H1. | Resuscitační přístroje automatické - 1 |  |  | Hladina 1 | automatické stlačování hrudníku, mobilní provedení, jednoduchá obsluha |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
801 | 1404 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2.H2. | Resuscitační přístroje automatické - 2 |  |  | Hladina 2 | aktivní komprese i dekomrese |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
802 | 1405 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2.H3. | Resuscitační přístroje automatické - 3 |  |  | Hladina 3 | záznamové zařízení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
803 | 1406 | 3 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3. | Laryngoskopy, příslušenství larygoskopu | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1592 | 1407 | 4 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1. | Rukojeti laryngoskopu |  | kompatibilita, způsob dezinfekce, kontrukce rukojeti, zobrazovací zařízení |  |  |  | 2018-03-05
804 | 1408 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1.H1. | Rukojeti laryngoskopu - 1 |  |  | Hladina 1 | standard, se zdrojem energie pro žárovku, kompatibilita se všemi běžnými výrobci lžic, autoklávovatelná |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
805 | 1409 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1.H2. | Rukojeti laryngoskopu - 2 |  |  | Hladina 2 | rukojeť s LED pro lžíce s vláknovou optikou, kompatibilita se všemi běžnými výrobci lžic s vláknovou optikou |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
806 | 1410 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1.H3. | Rukojeti laryngoskopu - 3 |  |  | Hladina 3 | s integrovanám zobrazovacím zařízením |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1593 | 1411 | 4 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2. | Lžíce laryngoskopu |  | způsob dezinfekce, konstrukce zařízení, odolnost |  |  |  | 2018-03-05
807 | 1412 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2.H1. | Lžíce laryngoskopu - 1 |  |  | Hladina 1 | s vestavěnou žárovkou, autoklávovatelné |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
808 | 1413 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2.H2. | Lžíce laryngoskopu - 2 |  |  | Hladina 2 | pro studené světlo LED, optická vlákna, odolnost proti odleskům |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
809 | 1414 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2.H3. | Lžíce laryngoskopu - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost propojení s videlaryngoskopem, na konci lžíce snímací čip, čočka odolná proti mlžení, LED zdroj světla |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
810 | 1415 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace | T.4.3.4. | Resuscitační soupravy |  | dílčí součásti |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1961 | 1416 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace | T.4.3.4.H1. | Resuscitační soupravy - 1 |  |  | Hladina 1 | vzduchovody, resusitační vak, masky |  | 2018-03-05
811 | 1417 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace | T.4.3.4.H3. | Resuscitační soupravy - 3 |  |  | Hladina 3 | kyslíková lahev, zvlhčovač, odsávačka |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1594 | 1418 | 3 | Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace Ventily a související prostředky Ventily | T.4.3.5. | Ventily k ručním resuscitátorům a ventilátorům | Ventily k ručním resuscitátorům a ventilátorům | způsob dezinfekce, nastavitelnost parametrů, kompatibilita |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
812 | 1419 | 4 | Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace Ventily a související prostředky Ventily | T.4.3.5.H1. | Ventily - ventilační režim Pozitivního end-expiračního tlaku - 1 | Ventily PEEP |  | Hladina 1 | pro opakované použití - autoklávovatelný, nastavitelná hodnota 10 cm H2O, možnost použití s ručním resuscitátorem, ventilátorem, anesteziolog. přítrojem, cPAPem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
813 | 1420 | 4 | Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace Ventily a související prostředky Ventily | T.4.3.5.H3. | Ventily - ventilační režim Pozitivního end-expiračního tlaku - 2 | Ventily PEEP |  | Hladina 2 | nastavitelná hodnota alespoň do 20 cm H2O |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
814 | 1421 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5. | Přístroje a pomůcky pro manipulaci s pacientem | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
815 | 1422 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1. | Matrace (podložka) s preventivním a léčebným účinkem | [5 empty] | 2016-12-12
1595 | 1423 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1. | Matrace antidekubitní | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1596 | 1424 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1. | Matrace antidekubitní pasivní |  | stupeň dekubitů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
816 | 1425 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1.H1. | Matrace antidekubitní pasivní - 1 |  |  | Hladina 1 | pro nízké riziko vzniku dekubitů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
817 | 1426 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1.H2. | Matrace antidekubitní pasivní - 2 |  |  | Hladina 2 | pro střední riziko vzniku dekubitů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
818 | 1427 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1.H3. | Matrace antidekubitní pasivní - 3 |  |  | Hladina 3 | pro vysoké riziko vzniku dekubitů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1597 | 1428 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2. | Matrace antidekubitní aktivní |  | nastavitelnost/přepínání parametrů/režimů, stupeň dekubitů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
819 | 1429 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2.H1. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní - 1 |  |  | Hladina 1 | statické nastavení tlaku v komorách dle potřeb pacienta |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
820 | 1430 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2.H2. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní - 2 |  |  | Hladina2 | pro nižší stupeň dekubitů, aktivní režim přepínání tlaků v komorách |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
821 | 1431 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2.H3. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní - 3 |  |  | Hladina3 | pro vyšší stupeň dekubitů, možnost přepínat mezi alespoň 2 režimy - statický režim s konstantně nízkým tlakem, nebo aktivní 2 a více komorový režim |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1598 | 1432 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.2. | Matrace pro hojení ran po popáleninách |  | výplň |  |  |  | 2018-03-05
822 | 1433 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.2.H2. | Matrace pro hojení ran po popáleninách - 2 |  |  | Hladina 2 | gelové, event. použití klasického antidekubitního nebo fluidního lůžka |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1599 | 1434 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.3. | Matrace vakuové |  | propustné pro RTG záření, počet komor v matraci, vlastnosti zařízení, povrchová údržba/čištění |  |  |  | 2018-03-05
823 | 1435 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.3.H1. | Matrace vakuové - 1 |  |  | Hladina 1 | propustné pro RTG záření, jednokomorová matrace, vysoká stabilita nafouknutí, celoomyvatelný povrch |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
824 | 1436 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.3.H2. | Matrace vakuové - 2 |  |  | Hladina 2 | vícekomorová matrace, systém chránící pacienta před otlaky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1600 | 1437 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4. | Matrace výhřevné |  | vlastnosti zařízení, konstrukce zařízení, nastavitelnost parametrů, ochranné prvky, snímače |  |  |  | 2018-03-05
825 | 1438 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4.H1. | Matrace výhřevné - 1 |  |  | Hladina 1 | podložka se zabudovaným výhřevným systémem, aktivní regulace teploty pro uddržení požadované hodnoty, nízké napájecí napětí, ochrana proti přehřátí, plynule nastavitelná teplota |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
826 | 1439 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4.H2. | Matrace výhřevné - 2 |  |  | Hladina 2 | podložka kam je vháněn horký vzduch nebo voda, rovnoměrné ohřátí po celé délce, nastavitelná teplota v několika úrovní, ochrana proti přehřátí, teplotní snímače - udržení požadované teploty |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
827 | 1440 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4.H3. | Matrace výhřevné - 3 |  |  | Hladina 3 | plynule nastavitelná teplota |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1601 | 1441 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2. | Zařízení pro manipulaci s pacientem |  | konstrukce zařízení, nosnost, nouzový režim |  |  |  | 2018-03-05
828 | 1442 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2.H1. | Zařízení pro manipulaci s pacientem - 1 |  |  | Hladina 1 | kluzné podložky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
829 | 1443 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2.H2. | Zařízení pro manipulaci s pacientem - 2 |  |  | Hladina 2 | stropní závěsný zvedák, nosnost alespoň 150 kg, nouzové zastavení/spuštění, kolejnicový systém |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
830 | 1444 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2.H3. | Zařízení pro manipulaci s pacientem - 3 |  |  | Hladina 3 | mobilní zvedák, nosnost alespoň 150 kg, nouzové zastavení/spuštění, podvozek s alespoň 4 kolečky (alespoň 2 bržděná) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1602 | 1445 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Pomocné výrobky pro osobní mobilitu Zvedací systémy pro pacienty | T.4.5.3. | Zvedací zařízení pro pacienty s poraněním páteře |  | kontrukce zařízení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
831 | 1446 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Pomocné výrobky pro osobní mobilitu Zvedací systémy pro pacienty | T.4.5.3.H1. | Scoop rámy - 1 |  |  | Hladina 1 | lehký, pevný materiál, rám rozpojitelný na 2 poloviny, nastavitelná délka |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1603 | 1447 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Lůžka a související prostředky Lůžka | T.4.5.4. | Lůžka |  | fluidizace keramické mikrosféry, nastavitelnost parametrů, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
833 | 1448 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Lůžka a související prostředky Lůžka | T.4.5.4.H3. | Lůžka speciální (provzdušňovaná, fluidní, aj.) - 3 |  |  | Hladina 3 | fluidizace keramické mikrosféry, nastavitelná teplota, pacientská váha |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
834 | 1449 | 1 | Vybavení operačních sálů | T.5. | Vybavení operačních sálů | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
835 | 1450 | 2 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1. | Operační stoly | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1604 | 1451 | 3 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1. | Operační stoly systémové | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1605 | 1452 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.1. | Operační stoly systémové, mechanicky polohovatelné |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  |  | 2018-03-05
836 | 1453 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.1.H1. | Operační stoly systémové, mechanicky polohovatelné - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1606 | 1454 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  |  | 2018-03-05
837 | 1455 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2.H1. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
838 | 1456 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2.H2. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou - 2 |  |  | Hladina 2 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
839 | 1457 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2.H3. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou - 3 |  |  | Hladina 3 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1607 | 1458 | 3 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2. | Operační stoly mobilní | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1608 | 1459 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.1. | Operační stoly mobilní, mechanicky polohovatelné |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  |  | 2018-03-05
840 | 1460 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.1.H1. | Operační stoly mobilní, mechanicky polohovatelné - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1609 | 1461 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  |  | 2018-03-05
841 | 1462 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2.H1. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné - 1 |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
842 | 1463 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2.H2. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné - 2 |  |  | Hladina 2 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
843 | 1464 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2.H3. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné - 3 |  |  | Hladina 3 | nosnost stolu, příslušenství |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
844 | 1465 | 2 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2. | Systémy pro zahřívání pacientů | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1610 | 1466 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2.1. | Systémy s teplovodním ohřevem | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
845 | 1467 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Matrace | T.5.2.1.1. | Ohřívací zařízení nepřímá s teplovodním ohřevem (matrace) |  | Parametry nestanoveny |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
1611 | 1468 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2.2. | Systémy s elektrickým ohřevem | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
846 | 1469 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Podložky | T.5.2.2.1. | Ohřívací podložky elektrické |  | Elektrické parametry, příslušenství |  | regulace výkonu, příslušenství |  | 2016-12-12
1612 | 1470 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2.3. | Systémy teplovzdušné | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
847 | 1471 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Ohřívače a související prostředky | T.5.2.3.1. | Ohřívací zařízení teplovzdušná |  | Elektrické a pneumatické parametry, příslušenství |  | regulace průtoku vzduchu, regulace teploty, příslušenství |  | 2016-12-12
1613 | 1472 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Ohřívače a související prostředky | T.5.2.4. | Systémy pro ohřev/ochlazování katétrem | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
848 | 1473 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Ohřívače a související prostředky | T.5.2.4.1. | Zařízení pro přímý ohřev/ochlazování katétrem |  | Parametry nestanoveny |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
849 | 1474 | 2 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3. | Operační svítidla, lampy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1614 | 1475 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3.1. | Operační svítidla |  | konstrukce zařízení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
850 | 1476 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3.1.H1. | Operační svítidla čelní - 1 |  |  | Hladina 1 | přenosný zdroj energie / zapojení do sítě, fokusace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
851 | 1477 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3.1.H2. | Operační svítidla čelní - 2 |  |  | Hladina 2 | přenosný zdroj energie / zapojení do sítě, fokusace, moderní nízkopříkonové provedení (LED) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1615 | 1478 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2. | Lampy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1616 | 1479 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.1. | Lampy mobilní |  | konstrukce zařízení, ovládací prvky |  |  |  | 2018-03-05
852 | 1480 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.1.H1. | Lampy mobilní vyšetřovací - 1 |  |  | Hladina 1 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
853 | 1481 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.1.H2. | Lampy mobilní vyšetřovací - 2 |  |  | Hladina 2 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení, bateriový provoz |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1617 | 1482 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.2. | Lampy operační |  | parametry, vlastnosti zařízení |  |  |  | 2018-03-05
1618 | 1483 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.2.H2. | Lampy operační s lupou - 2 |  |  | Hladina 2 | průměr čočky, optická mohutnost, výkon zdroje světla, polohovatelnost |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1619 | 1484 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3. | Lampy stropní | [5 empty] | 2018-03-05
1620 | 1485 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.1. | Lampy stropní operační jednoramenné |  | parametry, vlastnosti zařízení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
854 | 1486 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.1.H1. | Lampy stropní operační jednoramenné - 1 |  |  | Hladina 1 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1621 | 1487 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.2. | Lampy stropní operační víceramenné |  | konstrukce zařízení, ovládací prvky, parametry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
855 | 1488 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.2.H2. | Lampy stropní operační dvou/tříramenné - 2 |  |  | Hladina 2 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
857 | 1489 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.2.H3. | Lampy operační stropní dvou/tříramenné s kamerou - 3 |  |  | Hladina 3 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení, parametry kamery: rozlišení senzoru, světelnost objektivu, ohnisková vzdálenost |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
858 | 1490 | 2 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4. | Anesteziologické přístroje | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1622 | 1491 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1. | Přístroje anesteziologické standardní |  | průtokoměr, konstrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
859 | 1492 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1.H1. | Přístroje anesteziologické standardní - 1 |  |  | Hladina 1 | průtokoměr mechanický, měřitelný dechový objem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
860 | 1493 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1.H2. | Přístroje anesteziologické standardní - 2 |  |  | Hladina 2 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 10ml |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
861 | 1494 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1.H3. | Přístroje anesteziologické standardní - 3 |  |  | Hladina 3 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 5ml |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1623 | 1495 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů |  | průtokoměr, konstrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
862 | 1496 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2.H1. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů - 1 |  |  | Hladina 1 | průtokoměr mechanický, měřitelný dechový objem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
863 | 1497 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2.H2. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů - 2 |  |  | Hladina 2 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 10ml |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
864 | 1498 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2.H3. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů - 3 |  |  | Hladina 3 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 5ml, měření spirometrie z tracheální rourky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1624 | 1499 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.3. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní |  | kompatibilita konstrukce zařízení, monitorace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
865 | 1500 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.3.H1. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní - 1 |  |  | Hladina 1 | kompatabilita s MRI min 1,5T |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
866 | 1501 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.3.H2. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní - 2 |  |  | Hladina 2 | kompatabilita s MRI min 3T, systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, monitorace intenzity magnetického pole, elektronický ventilátor |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1625 | 1502 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie Anesteziologické odpařovače a související prostředky Anestetické odpařovače | T.5.4.4. | Odpařovače anestetik |  | objem, akustické prvky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
867 | 1503 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie Anesteziologické odpařovače a související prostředky Anestetické odpařovače | T.5.4.4.H1. | Odpařovače anestetik - 1 |  |  | Hladina 1 | plnicí kapacita |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
868 | 1504 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie Anesteziologické odpařovače a související prostředky Anestetické odpařovače | T.5.4.4.H2. | Odpařovače anestetik - 2 |  |  | Hladina 2 | plnicí kapacita, akustický alarm signalizující úroveň naplnění |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
869 | 1505 | 2 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5. | Operační mikroskopy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1626 | 1506 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití |  | ohnisková vzdálenost (nastavitelnost), manipulace/pohon, ovládaní měniče zvětšení, barevné filtry, možnost integrovaných prvků, optika, přenos obrazu, zdroj světla |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
870 | 1507 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H1. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 1 |  |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
871 | 1508 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H2. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 2 |  |  | Hladina 2 | volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon, apochromatická optika, digitální přenos obrazu, zdroj světla - xenonová/halogenová lampa/LED |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
872 | 1509 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H3. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 3 |  |  | Hladina 3 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon, apochromatická optika, digitální přenos obrazu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1627 | 1510 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2. | Operační mikroskopy neurochirurgické |  | ohnisková vzdálenost, ovládání měniče zvětšení, osvětlení, optika, integrované prvky, možnost výstupu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
873 | 1511 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2.H2. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, faktor zvětšení až 3x, motorizovaný pohon, achromatická optika |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
874 | 1512 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2.H3. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 3 |  |  | Hladina 3 | gaussův profil osvětlení, fokusace dvěma laserovými paprsky, apochromatická optika, vestavěný nezávislý výstup pro spolupozorování, vestavěný videosystém |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
875 | 1513 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.3.H1. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 1 |  |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost min. 200mm, plynulý měnič zvětšení, přímé osvětlení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1628 | 1514 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.3. | Operační mikroskopy gynekologické |  | ohnisková vzdálenost, ovládání měniče zvětšení, osvětlení, optika, integrované prvky, možnost výstupu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
876 | 1515 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.3.H2. | Operační mikroskopy gynekologické - 2 |  |  | Hladina 2 | pevná ohnisková vzdálenost min. 300mm, apochromatická optika, přímé osvětlení s regulací, zabudovaná CCD kamera, možnost výstupu do PC |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1629 | 1516 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii |  | lokalizace operace, osvětlení, filtry, optika, operační SW |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
877 | 1517 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4.H1. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii - 1 |  |  | Hladina 1 | operace předního očního segmentu, osvětlení - LED/halogenové lampy - min. 1 hlavní a koaxiální |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
878 | 1518 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4.H2. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii - 2 |  |  | Hladina 2 | operace předního i zadního očního segmentu, osvětlení - LED/halogenové lampy - min 1 hlavní, min 2 koaxiální lampy, filtry před UV a modrým světlem, IR filtr, žlutý filtr, apochromatická optika |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
879 | 1519 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4.H3. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii - 3 |  |  | Hladina 3 | operace předního i zadního očního segmentu, osvětlení - xenonová/halogenová lampa/LED - min. 2 hlavní , min 4 koaxiální lampy, filtry před UV a modrým světlem, IR filtr, žlutý filtr, apochromatická optika, propojení s PC - operační SW |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1630 | 1520 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.5. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii | Operační mikroskopy pro ORL | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
880 | 1521 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.5.H1. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii - 1 | Operační mikroskopy pro ORL |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
881 | 1522 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.5.H3. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii - 3 | Operační mikroskopy pro ORL |  | Hladina 3 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, faktor zvětšení až 3x, motorizovaný pohon, achromatická optika, digitální přenos obrazu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1631 | 1523 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii |  | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
882 | 1524 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6.H1. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii - 1 |  |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, oranžový/zelený filtr |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
883 | 1525 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6.H2. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii - 2 |  |  | Hladina 2 | vyvažovací systém, manuální plynulé zvětšení, apochromatická optika, možnost využití barevných filtrů - žlutý proti tuhnutí kompozitu, možnost integrované videokamery |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
884 | 1526 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6.H3. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii - 3 |  |  | Hladina 3 | volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon - objektiv a zvětšení, apochromatická optika, digitální přenos obrazu, možnost volby pozorovacího úhlu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
885 | 1527 | 2 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní | T.5.6. | Operační přístroje aktivní | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
886 | 1528 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1. | Generátory elektrochirurgické | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1632 | 1529 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.1. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) |  | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon |  |  |  | 2018-03-05
887 | 1530 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.1.H1. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) - 1 |  |  | Hladina 1 | pracovní režimy: monopolární nebo bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: <100W |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
888 | 1531 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.1.H2. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) - 2 |  |  | Hladina 2 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: <100W |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1633 | 1532 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.2. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné |  | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon |  |  |  | 2018-03-05
889 | 1533 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.2.H1. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné - 1 |  |  | Hladina 1 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: >100W |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
890 | 1534 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.2.H3. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné - 3 |  |  | Hladina 3 | Pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace/micro/macro, výstupní výkon: >100W |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1634 | 1535 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.3. | Generátory elektrochirurgické programovatelné |  | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon |  |  |  | 2018-03-05
891 | 1536 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.3.H3. | Generátory elektrochirurgické programovatelné - 3 |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/směs/koaguace/micro/macro, výstupní výkon: >100W, přednastavení a uložení programů do paměti pro specifikované obory/výkony |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1635 | 1537 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.4. | Generátory elektrochirurgické s funkcí koagulace |  | pracovní režimy, pracovní výstup |  |  |  | 2018-03-05
892 | 1538 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.4.H3. | Generátory elektrochirurgické s funkcí koagulace cév - 3 |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: bipolární, pracovní výstupy: vessel sealing (mimo jiné) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1636 | 1539 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.5. | Elektrochirurgické generátory s integrovanou jednotkou |  | pracovní režimy, pracovní výstup |  |  |  | 2018-03-05
893 | 1540 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.5.H3. | Elektrochirurgické generátory s argonovou jednotkou - 3 |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace (řez s Ag/koaguace s Ag), nastavitelná rychlost argonu l/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1637 | 1541 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.6. | Vaporizační přístroje/generátory |  | pracovní režimy, pracovní výstup |  |  |  | 2018-03-05
894 | 1542 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.6.H3. | Generátory/vaporizéry pro artroskopii - 3 |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace/, bipolárním řez a koagulace ve fyziologickém roztoku |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1638 | 1543 | 3 | Vybavení operačních sálů Odsávací systémy a související prostředky | T.5.6.2. | Odsávací filtrační jednotky |  | lokalizace jednotky, funkce, synchronizace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
895 | 1544 | 4 | Vybavení operačních sálů Odsávací systémy a související prostředky | T.5.6.2.H1. | Jednotky pro odsávání kouře - 1 |  |  | Hladina 1 | integrovaná/externí, funkce pro laparoskopii |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
896 | 1545 | 4 | Vybavení operačních sálů Odsávací systémy a související prostředky | T.5.6.2.H2. | Jednotky pro odsávání kouře - 2 |  |  | Hladina 2 | automatická synchronizace s elektrochirurgickým generátorem, funkce pro laparoskopii |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
897 | 1546 | 3 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3. | Ultrazvukové chirurgické přístroje | UZ chirurgické přístroje |  |  |  |  | 2016-12-12
1639 | 1547 | 4 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.1. | Harmonické skalpely |  | technologie zařízení, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
898 | 1548 | 5 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.1.H3. | Harmonické skalpely - 3 |  |  | Hladina 3 | technologie kombinující ultrazvukové a bipolární řezání spolu s koagulací měkkých tkání, generátor, nástroje pro endoskopické i otevřené operace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1640 | 1549 | 4 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.2. | Kavitační ultrazvukové chirurgický aspirátory | Kavitační UZ chirurgický aspirátory | integrované systémy, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
899 | 1550 | 5 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.2.H3. | Kavitační ultrazvukové chirurgické aspirátory - 3 | Kavitační UZ chirurgické aspirátory |  | Hladina 3 | integrované proplachování a odsávací systém, nástroje pro otevřenou i laparoskopickou operativu, nástavce dle požadavků operativy, umožňuje odsávání patologické tkáně |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1641 | 1551 | 4 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.3. | Ultrazvukové kostní skalpely | UZ kostní skalpely | technologie zařízení, bezpečnost, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05
900 | 1552 | 5 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.3.H3. | Ultrazvukové kostní skalpely - 3 | UZ kostní skalpely |  | Hladina 3 | piezoelektrická technologie, bezpečný řez kosti při neporušení okolní měkké tkáně, nástavce dle požadavků operativy |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
901 | 1553 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Argonové laserové systémy | T.5.6.4. | Lasery operační | [5 empty] | 2016-12-12
1642 | 1554 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Argonové laserové systémy | T.5.6.4.1. | Lasery chirurgické argonové |  | vlnová délka, absorpce paprsku, vlastnosti, aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
902 | 1555 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Argonové laserové systémy | T.5.6.4.1.H2. | Lasery chirurgické argonové - 2 |  |  | Hladina 2 | viditelné světlo, absorpce: pigmentový epitel, hemoglobin, koagulační vlastnosti, aplikace: oftalmologie |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1643 | 1556 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.2. | Lasery chirurgické Ho:YAG |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, režim, nastavitelné parametry, aplikace |  |  |  | 2018-03-05
903 | 1557 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.2.H2. | Lasery chirurgické Ho:YAG (Holmium-Yttrium-Aluminium-Granat) - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 2140 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 45 - 100 Watt, pulzní režim, nastavitelná délka impulzu/délka intervalu případně výkon, aplikace: chirurgie, artroskopie, urologie, ORL, gynekologie, dermatologie a plastická chirurgie, gastroenterologie, podiatrie… |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1644 | 1558 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.3. | Lasery chirurgické Er:YAG |  | vlnová délka, absorbce paprsku, výkon, režim, aplikace |  |  |  | 2018-03-05
904 | 1559 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.3.H2. | Lasery chirurgické Er:YAG (Erbium-Yttrium-Aluminium-Granat) - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 2940 nm, absorbce paprsku: voda, výkon: 20 Watt, pulzní režim (max 50Hz), aplikace: chirurgie,dermatolgie a plastická chirurgie…, řez, vaporizace, koagulace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1645 | 1560 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.4. | Lasery chirurgické KTP |  | frekvence paprsku, vlnová délka, barva paprsku, absorbce paprsku, výkon, vlastnosti, aplikace |  |  |  | 2018-03-05
905 | 1561 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.4.H2. | Lasery chirurgické KTP (Potassium titanyl phosphate) - 2 |  |  | Hladina 2 | 2x vyšší frekvence paprsku než u Nd:YAG - vlnová délka 532 nm, zelená barva paprsku, absorbce paprsku: hemoglobin, melanin, výkon v rozmezí: > 2 Watt, koagulační vlastnosti, aplikace: vaskulární léze, urologie, ORL, oftalmologie… |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1646 | 1562 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.5. | Lasery chirurgické CO2 |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, nastavitelné parametry, režim |  |  |  | 2018-03-05
906 | 1563 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.5.H2. | Lasery chirurgické CO2 - 2 |  |  | Hladina 2 | infračervené spektrum - vlnová délka 10 600 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 2 - 20 Watt, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, incise, excise, ablace, vaporizace, koagulace, kontinuální (nižší energetiká Hladina)/pulzní režim (vysoká energetická Hladina) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1647 | 1564 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.6. | Lasery chirurgické Nd:YAG/CO2 (kombinovaný materiál) |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, režim, nastavitelné parametry, aplikace |  |  |  | 2018-03-05
907 | 1565 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.6.H2. | Lasery chirurgické Nd:YAG/CO2 kombinované - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 1064 nm, vlnová délka 1319 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: slabá v melaninu a hemoglobinu, výkon v rozmezí: až 100 Watt, kontinuální/pulzní režim, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, aplikace:chirurgie, žilní zákroky, artroskopie, urologie, ORL, gynekologie, urinální litotropsie… |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1648 | 1566 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.7. | Lasery pro otorinolarygologické operace | Lasery pro ORL operace | režim, aplikace, nastavitelné parametry |  |  |  | 2018-03-05
908 | 1567 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.7.H2. | Lasery pro otorinolarygologické operace - 2 | Lasery pro ORL operace |  | Hladina 2 | kontinuální/pulzní režim, pro otevřenou i endoskopickou operativu, kontaktní/bezkontaktní režim, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1649 | 1568 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Kryochirurgické systémy a související prostředky Kryochirurgické systémy | T.5.6.5. | Kryokautery |  | chladící medium, příslušenství |  |  |  | 2018-09-03 |  | 2018-03-05
909 | 1569 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Kryochirurgické systémy a související prostředky Kryochirurgické systémy | T.5.6.5.H2. | Kryokautery - 2 |  |  | Hladina 2 | chladící medium - CO2/kapalný dusík, využití Joule-Thomsonova principu, příslušentsví - kryosondy |  | 2018-09-03 |  | 2016-12-12
910 | 1570 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6. | Motorové operační nástroje | [5 empty] | 2018-09-03 |  | 2016-12-12
1781 | 1571 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1. | Shavery | [5 empty] | 2018-09-03
1782 | 1572 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.1. | Shavery pro artroskopii |  | konstrukce systému, mód, příslušenství |  |  |  | 2018-09-03
911 | 1573 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.1.H1. | Shavery pro artroskopii - 1 |  |  | Hladina 1 | systém pro odstranění a odsávání tkáně, řídící jednotka, rotační/oscilační mód, shaver handpeace, nože/frézy |  | 2018-09-03 |  | 2018-06-11
912 | 1574 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.1.H2. | Shavery pro artroskopii - 2 |  |  | Hladina 2 | kombinovaný systém shaveru a vrtací jednotky, shaver handpeace/vrtací motory |  | 2018-09-03 |  | 2018-06-11
1783 | 1575 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.2. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace |  | konstrukce systému, mód, příslušenství |  |  |  | 2018-09-03
913 | 1576 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.2.H1. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace - 1 |  |  | Hladina 1 | systém pro odstranění a odsávání tkáně, řídící jednotka, rotační/oscilační mód, shaver handpeace, nože/frézy |  | 2018-09-03 |  | 2016-12-12
914 | 1577 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.2.H2. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace - 2 |  |  | Hladina 2 | kombinovaný systém shaveru a vrtací jednotky, shaver handpeace/vrtací motory |  | 2018-09-03 |  | 2016-12-12
1784 | 1578 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2. | Motorové systémy | [5 empty] | 2018-09-03
1785 | 1579 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.1. | Motorové systémy elektrické |  | řídicí jednotka, možnosti ovládání |  |  |  | 2018-09-03
915 | 1580 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.1.H2. | Motorové systémy elektrické - 2 |  |  | Hladina 2 | elektrická řídící jednotka, koncovky s motorem, nástavce, nožní pedál/ruční ovládání |  | 2018-09-03 |  | 2018-06-11
1786 | 1581 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.2. | Motorové systémy bateriové |  | řídicí jednotka, možnosti ovládání |  |  |  | 2018-09-03
916 | 1582 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.2.H2. | Motorové systémy bateriové - 2 |  |  | Hladina 2 | bateriová pohonná jednotka, nástavce, ruční ovládání |  | 2018-09-03 |  | 2018-06-11
1787 | 1583 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.3. | Motorové systémy pneumatické |  | řídicí jednotka, možnosti ovládání |  |  |  | 2018-09-03
917 | 1584 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.3.H2. | Motorové systémy pneumatické - 2 |  |  | Hladina 2 | pneumatická motorová jednotka, nástavce, připojení na lahev/panelového zdroje, nožní pedál/ruční ovládání |  | 2018-09-03 |  | 2018-06-11
918 | 1585 | 2 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7. | Soupravy operačních nástrojů, vybavení operačních sálů | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
919 | 1586 | 3 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1. | Souprava chirurgických operačních nástrojů (instrumentaria a operační síta) | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
920 | 1587 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1.1. | Souprava operačních nástrojů, základní, pro všeobecné použití |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
921 | 1588 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro artroskopické chirurgické výkony | T.5.7.1.2. | Souprava operačních nástrojů, artroskopická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
922 | 1589 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro kardiotorakální chirurgické výkony | T.5.7.1.3. | Souprava operačních nástrojů, kardio-thorakální |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
923 | 1590 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro stomatochirurgický výkon | T.5.7.1.4. | Souprava operačních nástrojů, stomatologická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
924 | 1591 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ORL chirurgické výkony | T.5.7.1.5. | Souprava operačních nástrojů, otorinolaryngologie | Souprava operačních nástrojů, ORL |  |  |  |  | 2016-12-12
925 | 1592 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ORL chirurgické výkony | T.5.7.1.5.1. | Souprava operačních nástrojů otorinolaryngologických endoskopických pro rhinologii a mikrolaryngoskopii | Souprava operačních nástrojů ORL endoskopických pro rhinologii a mikrolaryngoskopii | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
926 | 1593 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | T.5.7.1.6. | Souprava operačních nástrojů, laparoskopická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
927 | 1594 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro nefroskopické chirurgické výkony | T.5.7.1.7. | Souprava operačních nástrojů, nefroskopická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
928 | 1595 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1.8. | Vybavení operačních sálů | [5 empty] | 2016-12-12
929 | 1596 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.8.1. | Vybavení operačních sálů, soupravy - instrumentárium páteřní |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
930 | 1597 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.8.2. | Vybavení operačních sálů, soupravy - instrumentárium kraniální |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
931 | 1598 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro porodnické/gynekologické chirurgické výkony | T.5.7.1.9. | Souprava operačních nástrojů, porodnicko/gynekologická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12
932 | 1599 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro oftalmologické chirurgické výkony | T.5.7.1.10. | Souprava operačních nástrojů, oční |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
933 | 1600 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro cévní chirurgické výkony | T.5.7.1.11. | Souprava operačních nástrojů, cévní chirurgie | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
934 | 1601 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro cévní chirurgické výkony | T.5.7.1.11.1. | Instrumentarium cévní základní |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
935 | 1602 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro cévní chirurgické výkony | T.5.7.1.11.2. | Instrumentarium cévní kompletní |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
936 | 1603 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.12. | Souprava operačních nástrojů, ortopedická | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
937 | 1604 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.12.1. | Instrumentarium pro zevní fixaci |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
938 | 1605 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro urologické chirurgické výkony | T.5.7.1.13. | Souprava operačních nástrojů, urologická |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
939 | 1606 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1.14. | Souprava operačních nástrojů pro plastickou chirurgii |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
940 | 1607 | 3 | Vybavení operačních sálů | T.5.7.2. | Specifické samostatné nástroje | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1962 | 1608 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro urologické chirurgické výkony | T.5.7.2.1. | Uretrotomy |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  |  | 2016-12-12
941 | 1609 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro urologické chirurgické výkony | T.5.7.2.1.H1 | Uretrotomy - 1 |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup - okulár, průměr, délka, úhel pohledu, příslušenství - nože |  | 2016-12-12
942 | 1610 | 2 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8. | Sterilizátory | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
943 | 1611 | 3 | Vybavení operačních sálů Sterilizátor fyzikální Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1. | Sterilizátory fyzikální | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1650 | 1612 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1. | Sterilizátory horkovzdušné |  | objem komory, regulace, záznam |  |  |  | 2018-03-05
944 | 1613 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1.H1. | Sterilizátory horkovzdušné - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, regulace teploty |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
945 | 1614 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1.H2. | Sterilizátory horkovzdušné - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min.50 l, záznam průběhu steril. procesu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
946 | 1615 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1.H3. | Sterilizátory horkovzdušné - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 100 l, záznam průběhu steril. procesu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1651 | 1616 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2. | Sterilizátory parní | [5 empty] | 2018-03-05
1652 | 1617 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1. | Sterilizátory malé parní |  | objem komory, nastavitelnost, počet cyklů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
947 | 1618 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H1. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, délka cyklu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
948 | 1619 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H2. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 20 l, délka cyklu - nastavitelná, volitelný počet steril. programů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
949 | 1620 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H3. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 40 l, délka cyklu - nastavitelná, volitelný počet steril. programů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1653 | 1621 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2. | Sterilizátory velké parní |  | objem komory, nastavitelnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
950 | 1622 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H1. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 50 l, délka cyklu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
951 | 1623 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H2. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 250 l, délka cyklu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
952 | 1624 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H3. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 500 l, délka cyklu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1654 | 1625 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3. | Sterilizátory universální pro centrální sterilizaci |  | objem komory |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
953 | 1626 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3.H2. | Sterilizátory velké parní universální pro centrální sterilizaci - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 500 l, délka cyklu, rozsah teplot |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
954 | 1627 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3.H3. | Sterilizátory velké parní universální pro centrální sterilizaci - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 800 l, délka cyklu, rozsah teplot |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
955 | 1628 | 3 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2. | Sterilizátory chemické | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1655 | 1629 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.1. | Sterilizátory etylenoxydové |  | objem komory, nastavitelnost |  |  |  | 2018-03-05
956 | 1630 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.1.H1. | Sterilizátory etylenoxydové - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, předem nastavené pracovní programy |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
957 | 1631 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.1.H2. | Sterilizátory etylenoxydové - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 100l, programovatelný uživatelem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1656 | 1632 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.2. | Sterilizátory formaldehydové |  | objem komory, nastavitelnost |  |  |  | 2018-03-05
958 | 1633 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.2.H2. | Sterilizátory formaldehydové - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 100 l, nastavitelná teplota cyklu - od 55°C, jednodveřový/dvoudveřový |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
959 | 1634 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.2.H3. | Sterilizátory formaldehydové - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 200 l, nastavitelná teplota cyklu - od 40°C, jednodveřový/dvoudveřový |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1657 | 1635 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3. | Sterilizátory plazmové |  | objem komory |  |  |  | 2018-03-05
960 | 1636 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3.H1. | Sterilizátory plazmové - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 20 l |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
961 | 1637 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3.H2. | Sterilizátory plazmové - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 70 l |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
962 | 1638 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3.H3. | Sterilizátory plazmové - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 150 l |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1658 | 1639 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4. | Sterilizátory kombinované |  | objem komory, nastavitelnost |  |  |  | 2018-03-05
963 | 1640 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4.H1. | Sterilizátory kombinované - 1 |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 200 l |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
964 | 1641 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4.H2. | Sterilizátory kombinované - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 400 l, volitelný počet steril.programů, integrovaná tiskárna |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
965 | 1642 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4.H3. | Sterilizátory kombinované - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 600 l, volitelný počet steril.programů, integrovaná tiskárna |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
966 | 1643 | 2 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9. | Přístroje pro litotrypsi (lithotriptory) | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1659 | 1644 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1. | Přístroje pro litotrypsi extrakorporální rázovou vlnou | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1963 | 1645 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.1. | Extrakorporální litotriptor elektrohydraulický |  | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru |  |  |  | 2018-03-05
1992 | 1646 | 5 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.1.H1. | Extrakorporální litotriptor elektrohydraulický - 1 |  |  | Hladina 1 | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru (konkrétní specifikace) |  | 2018-03-05
1964 | 1647 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.2. | Extrakorporální litotriptor piezoelektrický |  | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru |  |  |  | 2018-03-05
1993 | 1648 | 5 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.2.H1. | Extrakorporální litotriptor piezoelektrický - 1 |  |  | Hladina 1 | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru (konkrétní specifikace) |  | 2018-03-05
967 | 1649 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.3. | Extrakorporální litotriptor elektromagnetický |  | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru |  |  |  | 2016-12-12
1994 | 1650 | 5 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.3.H1. | Extrakorporální litotriptor elektromagnetický - 1 |  |  | Hladina 1 | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru (konkrétní specifikace) |  | 2016-12-12
1660 | 1651 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.2. | Přístroje pro litotrypsi ultrazvukové | UZ přístroje pro litotrypsi | výstupní výkon, příslušenství |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
968 | 1652 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.2.H1. | Lithotriptory ultrazvukové - 1 |  |  | Hladina 1 | výstupní výkon, příslušenství (konkrétní specifikace) |  | 2016-12-12
1661 | 1653 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.3. | Přístroje pro litotripsi využívající energii stlačeného vzduchu |  | parametry litotriptoru |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
969 | 1654 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.3.H1. | Lithotriptory pneumatické - 1 | Lithotriptory balistické |  | Hladina 1 | výstupní výkon, příslušenství |  | 2016-12-12
1965 | 1655 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.3.H2. | Lithotriptory ultrazvukovopneumatické - 2 |  |  | Hladina 2 | výstupní výkon, příslušenství |  | 2016-12-12
1662 | 1656 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.4. | Přístroje pro litotripsi laserové |  | parametry laseru |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1966 | 1657 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.4.H1. | Lithotriptory laserové - 1 |  |  | Hladina 1 | výkon laseru do 20W, typ laseru (vlnová délka), příslušenství |  | 2018-03-05
970 | 1658 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.4.H2. | Lithotriptory laserové - 2 |  |  | Hladina 2 | výkon laseru nad 20W, typ laseru (vlnová délka), příslušenství |  | 2016-12-12
971 | 1659 | 2 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10. | Navigační systémy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1663 | 1660 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.1. | Navigační systémy neurochirurgické |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), softwarové vybavení, navigační systém, aplikace, navigované instrumenty, garantovaná přesnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
972 | 1661 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.1.H3. | Navigační systémy neurochirurgické - 3 |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní) a/nebo elektromagnetický (druhy emitorů), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI, PET, SPECT ), typy registrace, zobrazovací módy v rekonstruovaném objemu, garantovaná přesnost, softwarové vybavení pro neurochirurgii (od něj se odvíjí cena), plánování, možnost SW pro vytvoření traktografií, cílové a dráhové navádění, aplikace mimo jiné: resekce tumorů, funkční neurochirurgické operace, spinální navigace, kraniální biopsie, kraniotomie, umístění shuntu),zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce , možnost navigovat instrumenty, endoskop, mikroskop, bioptickou jehlu…, plánovací stanice |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1664 | 1662 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.2. | Navigační systémy ortopedické |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení, softwarové vybavení, optimalizace, navigace, aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
973 | 1663 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.2.H3. | Navigační systémy ortopedické - 3 |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní), zobrazení požadované anatomické struktury (kosti) a implantátu v reálném čase, softwarové vybavení pro ortopedické operace s programy pro konkrétní operace, optimalizace resekčních šablon/navigace řezu, aplikace: implantace umělých kloubů, sondy na kostech a nástrojích |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1665 | 1664 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.3. | Navigační systémy traumatologické |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení, software, možnost připojení C-ramene, navigace, aplikace, garantovaná přesnost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
974 | 1665 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.3.H3. | Navigační systémy traumatologické - 3 |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní), a/nebo elektromagnetický (druhy emitorů), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI), zobrazovací módy v rekonstruovaném objemu, garantovaná přesnost, otevřená softwarová platforma (neurochirurgické, ORL, spinální, ortopedické operace), software pro repozici zlomenin, možnost připojení 2D nebo 3D C-ramene, možnost navigovat více nástrojů zároveň, aplikace: polytraumata |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1666 | 1666 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.4. | Navigační systémy bronchoskopické |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, aplikace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
975 | 1667 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.4.H3. | Navigační systémy bronchoskopické - 3 |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický (navigovaná sonda + elektromagnetická deska), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT), softwarové vybavení pro bronchoskopii, zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce, aplikace: navigovaná endoskopická vyšetření, biopsie |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
976 | 1668 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.5. | Navigační systémy pro otorinolaryngologii | Navigační systémy pro ORL | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, navigace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
977 | 1669 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.5.H2. | Navigační systémy pro otorinolaryngologii - 2 | Navigační systémy pro ORL |  | Hladina 2 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI), softwarové vybavení pro ORL, zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
978 | 1670 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.5.H3. | Navigační systémy pro otorinolaryngologii - 3 | Navigační systémy pro ORL |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury , (CT, MRI), softwarové vybavení pro ORL, plánování, cílové a dráhové navádění („target and trajectory guidance“), zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1667 | 1671 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.6. | Navigační systémy pro kardiologii |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, navigace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
979 | 1672 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.6.H3. | Navigační systémy pro kardiologii - 3 |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI) a lokalizace nástrojů, softwarové vybavení pro kardiologii, aplikace: léčba srdečních arytmií |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1668 | 1673 | 3 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.7. | Navigační systémy ostatní |  | "Skupina ostatní" - parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1669 | 1674 | 4 | Vybavení operačních sálů Navigační systémy | T.5.10.7.H3. | Navigační systémy ostatní - 3 |  |  | Hladina 3 | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
980 | 1675 | 1 | Minimálně invazivní chirurgie | T.6. | Přístroje pro minimálně invazivní chirurgii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
981 | 1676 | 2 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy | T.6.1. | Laparoskopické sestavy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
982 | 1677 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Endoskopické prostředky Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.1. | Laparoskopické/endoskopické sestavy |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1670 | 1678 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Insuflátory/pumpičky a související prostředky Insuflátory | T.6.1.2. | Insuflátory |  | nastavitelnost parametrů, kontrolní prvky, možnost připojení, rozsah tlaku |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
983 | 1679 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Insuflátory/pumpičky a související prostředky Insuflátory | T.6.1.2.H1. | Insuflátory - 1 |  |  | Hladina 1 | automatická kontrola tlaku a průtoku, nastavitelná rychlost průtoku plynu, záznam spotřeby plynu, rozsah tlaku 1-30 mmHg, možnost připojení k tlakové lahvi a centr. rozvodu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1671 | 1680 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Pumpy a související prostředky Pumpy | T.6.1.3. | Pumpy |  | nastavitelnost parametrů, měřitelnost, multifunkční využití, proplach x sání, izolovanost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
984 | 1681 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Pumpy a související prostředky Pumpy | T.6.1.3.H1. | Pumpy proplachové - 1 |  |  | Hladina 1 | princip rolovací pumpy, měřitelnost odsávání a oplachování, proplach 3,5l /min, sání až 4 l /min, uzavřený systém hadic, izolovanost sacího a odsávacího kanálu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1672 | 1682 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Kamery a související prostředky | T.6.1.4. | Kamerové řídicí jednotky |  | technologie, minimální rozlišení, fokus, zoom, ovládací prvky |  | technologie full HD, 1920x1080 pixel s videoadaptérem, integrovaný upínací mechanismus pro optiku se standard okulárem, fokus, zoom optický a digitální, tlačítka pro ovládání funkcí kamerové hlavy, záznamové a archivační zařízení |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
985 | 1683 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Kamery a související prostředky | T.6.1.4.H1. | Kamerové řídicí jednotky (video procesory) - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1673 | 1684 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Endoskopické prostředky Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.5. | Optiky laparoskopické |  | nastavitelnost parametrů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
986 | 1685 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Endoskopické prostředky Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.5.H1. | Optiky laparoskopické - 1 |  |  | Hladina 1 | optimalizace hloubky pole, rozměr obrazu, rozlišení a kontrast, pohled pod mnoha úhly, přizpůsobení optiky na jakýkoliv optický kabel |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1674 | 1686 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Monitory a systémy k monitoraci zdravotnických prostředků Monitory k vizuálnímu zobrazení | T.6.1.6. | Monitory |  | technologie, atest pro použití na oper. Sálech |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
987 | 1687 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Monitory a systémy k monitoraci zdravotnických prostředků Monitory k vizuálnímu zobrazení | T.6.1.6.H1. | Monitory - 1 |  |  | Hladina 1 | full HDTV technologie |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1675 | 1688 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.7. | Laparoskopické přístroje |  | rozlišení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
988 | 1689 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.7.H1. | Laparoskopické přístroje - 1 |  |  | Hladina 1 | minimální rozlišení 1920x1080 pixel |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1676 | 1690 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů | T.6.1.8. | Záznamová zařízení |  | samostatné záznamové zařízení, možnost ovládání, záznam, obrazové vstupy, možnost konverze a exportu záznamů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
989 | 1691 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů | T.6.1.8.H1. | Záznamová zařízení - 1 |  |  | Hladina 1 | ovládání foto/video z kamerové hlavy endoskopu, záznam ve formátu full HD, snímky ve vysokém rozlišení, obrazové vstupy: HDMI, DVI, tvorba jednotlivých snímků a videosekvencí esperot na paměťové medium |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
990 | 1692 | 1 | Chirurgické nástroje/systémy a související prostředky Robotické systémy | T.7. | Robotické chirurgické systémy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
991 | 1693 | 2 | Chirurgické nástroje/systémy a související prostředky Robotické systémy | T.7.1. | Robotické chirurgické systémy víceramenné |  | počet ramen, vlastnosti ramen, SW |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
992 | 1694 | 4 | Chirurgické nástroje/systémy a související prostředky Robotické systémy | T.7.1.H3. | Robotické chirurgické systémy, 2/3 ramena - 3 |  |  | Hladina 3 | ramena 2/3, počet stupňů volnosti chirurgických ramen a jejich funkce, SW vybavení ovládací konzole, 3D kamerový systém |  | 2016-12-12 | 2020-12-07 | 2016-12-12
993 | 1695 | 0 |  | O. | Ostatní | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
994 | 1696 | 1 | Kardiologie – invazivní | O.1. | Přístroje pro kardiologii – invazivní | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1677 | 1697 | 2 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetrizační soupravy | O.1.1. | Zařízení záznamová katetrizační |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
995 | 1698 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetrizační soupravy | O.1.1.H1. | Zařízení záznamové katetrizační - 1 |  |  | Hladina 1 | výpočty fyziologie srdce |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1678 | 1699 | 2 | Kardiologie – invazivní Injekční stříkačky/injektory a související prostředky Injektory | O.1.2. | Injektory |  | Rychlost dávkování |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
996 | 1700 | 3 | Kardiologie – invazivní Injekční stříkačky/injektory a související prostředky Injektory | O.1.2.H1. | Injektory tlakové - 1 |  |  | Hladina 1 | rychlost > 100ml/min |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1679 | 1701 | 2 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické |  | Generace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
997 | 1702 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3.H1. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické - 1 |  |  | Hladina 1 | analogový |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
998 | 1703 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3.H2. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1680 | 1704 | 2 | Kardiologie – invazivní Elektrofyziologie | O.1.4. | Zařízení pro elektrofyziologické studie |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
999 | 1705 | 3 | Kardiologie – invazivní Elektrofyziologie | O.1.4.H1. | Zařízení pro elektrofyziologické studie - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1681 | 1706 | 2 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5. | Zařízení mapovací |  | Systém detekce / Generace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1000 | 1707 | 3 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5.H1. | Zařízení mapovací - 1 |  |  | Hladina 1 | impedanční (LocaLisa) |  | 2016-12-12
1001 | 1708 | 3 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5.H2. | Zařízení mapovací - 2 |  |  | Hladina 2 | elektromagnetický (Carto) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1002 | 1709 | 3 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5.H3. | Zařízení mapovací - 3 |  |  | Hladina 3 | elektromagnetický (Rhythmia) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1682 | 1710 | 2 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru |  | Způsob komunikace / Generace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1003 | 1711 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6.H1. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru - 1 |  |  | Hladina 1 | nutná kontinuálně přiložená čtecí/zapisovací hlavice |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1004 | 1712 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6.H2. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru - 2 |  |  | Hladina 2 | bezdrátová komunikace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1683 | 1713 | 2 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9. | Navigační systémy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1684 | 1714 | 3 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.1. | Navigační systémy magnetické |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, navigace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1005 | 1715 | 4 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.1.H1. | Navigační systémy magnetické - 1 |  |  | Hladina 1 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI) a lokalizace nástrojů, softwarové vybavení pro kardiologii, aplikace: léčba srdečních arytmií |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1685 | 1716 | 3 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.2. | Navigační systémy robotické |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1006 | 1717 | 4 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.2.H1. | Navigační systémy robotické - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1007 | 1718 | 2 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10. | Katetry | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1686 | 1719 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.1. | Katetry intervenční |  | Kryo / Radio katetr |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1008 | 1720 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.1.H1. | Katetry intervenční - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1687 | 1721 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.2. | Katetry diagnostické |  | Bipolární - počet pólů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1009 | 1722 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.2.H1. | Katetry diagnostické - 1 |  |  | Hladina 1 | bipolární - počet pólů <=10ti |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1010 | 1723 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.2.H2. | Katetry diagnostické - 2 |  |  | Hladina 2 | bipolární - počet pólů >10 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1688 | 1724 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.3. | Katetry kombinované (intervenční / diagnostické) |  | Intervenční + diagnostické |  |  |  | 2018-03-05
1011 | 1725 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.3.H1. | Katetry kombinované (intervenční / diagnostické) - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1012 | 1726 | 1 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2. | Přístroje pro oftalmologii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1013 | 1727 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1. | Oftalmoskopy | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1014 | 1728 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.1. | Oftalmoskopy binokulární |  | viz. O.2.1.3. Oftalmoskopy nepřímé |  | oftalmoskop nepřímý - je binokulární zařízení umístěné na hlavě vyšetřujícího |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1689 | 1729 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.2. | Oftalmoskopy laserové |  | vlnová délka, min. šířka zornice |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1015 | 1730 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.2.H2. | Oftalmoskopy laserové - 2 |  |  | Hladina 2 | min. šířka zornice 5 mm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1016 | 1731 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.2.H3. | Oftalmoskopy laserové - 3 |  |  | Hladina 3 | min. šířka zornice 3,2 mm, přístroj v kombinaci s optickou koherentní tomografií |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1690 | 1732 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3. | Oftalmoskopy nepřímé |  | zdroj světla, filtry, rozsah volby pupilární vzdálenosti |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1017 | 1733 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3.H2. | Oftalmoskopy nepřímé - 2 |  |  | Hladina 2 | zdroj světla: xenon/halogen, filtr: modrý, žlutý, rozsah: min.48 - 74mm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1018 | 1734 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3.H3. | Oftalmoskopy nepřímé - 3 |  |  | Hladina 3 | zdroj světla: LED/xenon, vestavěný filtr: IR, UV, zelený, kobaltový, difuzní, rozsah vzdálenosti min. 48 -76mm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1691 | 1735 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4. | Oftalmoskopy přímé |  | rozpětí čoček, zdroj světla, vestavěný prvek |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1019 | 1736 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H1. | Oftalmoskopy přímé - 1 |  |  | Hladina 1 | rozpětí čoček ± 20 D, zdroj světla: LED/xenon |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1020 | 1737 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H2. | Oftalmoskopy přímé - 2 |  |  | Hladina 2 | rozpětí čoček od -35D do +45D, zdroj světla: xenon/halogen |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1021 | 1738 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H3. | Oftalmoskopy přímé - 3 |  |  | Hladina 3 | rozpětí čoček od od -45D do +44D, zdroj světla: xenon/halogen, vestavěný optický prvek pro orientační měření, velikost zornice |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1692 | 1739 | 2 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2. | Lampy | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1693 | 1740 | 3 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1. | Lampy fotoštěrbinové |  | počet stupňů zvětšení, šíře štěrbiny, dioptrická korekce, filtry, možnost digitalizace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1022 | 1741 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H1. | Lampy fotoštěrbinové - 1 |  |  | Hladina 1 | počet stupňů zvětšení (alespoň 10x a 16x), min. 1 filtr, bez dioptrické korekce, bez možnosti digitalizace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1023 | 1742 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H2. | Lampy fotoštěrbinové - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 3 stupně zvětšení (alespoň 10x, 16x, 25x), šíře štěrbiny min. 0-12 mm, dioptrická korekce: min. ± 7 D, min. 3 filtry, možnost digitalizace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1024 | 1743 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H3. | Lampy fotoštěrbinové - 3 |  |  | Hladina 3 | min. 5 stupňů zvětšení (alespoň 6x, 10x, 16x, 25x, 40x), šíře štěrbiny min. 0-14 mm, dioptrická korekce: min. ± 8 D, min. 4 filtry, možnost digitalizace |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1694 | 1744 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.3. | Anomaloskopy |  | korekce dioptrií, testy barev |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1025 | 1745 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.3.H2. | Anomaloskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | korekce dioptrií ± 6 D, test barev červená/zelená, modrá/zelená |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1026 | 1746 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.4. | Adaptometry |  | viz komentář |  |  | zastaralá metoda používaná k měření adaptace oka - v současné době nahrazeno elektroretinografií viz D.2.3.2. | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1695 | 1747 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Oftalmologické kryochirurgické systémy a související prostředky | O.2.5. | Kryojednotky pro oční chirurgii |  | expanzní |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1027 | 1748 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Oftalmologické kryochirurgické systémy a související prostředky | O.2.5.H2. | Kryojednotky pro oční chirurgii - 2 |  |  | Hladina 2 | stlačený N2O |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1696 | 1749 | 2 | Kamery a související prostředky | O.2.6. | Kamery |  | obrazovka, dioptrická kompenzace, výstup, provozní režim |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1028 | 1750 | 3 | Kamery a související prostředky | O.2.6.H1. | Fundus kamery - 1 |  |  | Hladina 1 | obrazovka max. 2,5 palce, dioptrická kompenzace min. -15D až +3 D, výstup USB, 1 provozní režim (mydriatický) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1029 | 1751 | 3 | Kamery a související prostředky | O.2.6.H2. | Fundus kamery - 2 |  |  | Hladina 2 | obrazovka min. 2,5 palce, dioptrická kompenzace, digitální výstup , 1 provozní režim (mydriatický/non.mydriatický) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1030 | 1752 | 3 | Kamery a související prostředky | O.2.6.H3. | Fundus kamery - 3 |  |  | Hladina 3 | obrazovka min. 5,6 palce, dioptrická kompenzace min. -12 D až + 13 D (možnost změnit rozsah přidáním kompenzačních čoček), výstup na externí monitor, 3 provozní režimy práce (FA, mydriatický, non-mydriatický), digitální zobrazení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1697 | 1753 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.7. | Synophtofory |  | nastavení úhlu zorného pole, nastavení opěrky brady, automatické záblesky, počet zkušebních obrázků |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1031 | 1754 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.7.H2. | Synophtofory - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavení úhlu zorného pole - horizontálně/ vertikálně 40°,nastavení opěrky brady min. 60 mm, automatické záblesky až 400x/min, počet zkušebních obrázků max. 23 párů |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1698 | 1755 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.8. | Exoftalmometry |  | přesnost, spolehlivost měření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1032 | 1756 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.8.H1. | Exoftalmometry - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1033 | 1757 | 2 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9. | Tonometry | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1699 | 1758 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.1. | Tonometry impresní |  | kontaktní |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1034 | 1759 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.1.H1. | Tonometry impresní - 1 |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1700 | 1760 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2. | Tonometry aplanační |  | kontaktní, velikost, počet měření, digitální |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1035 | 1761 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H1. | Tonometry aplanační - 1 |  |  | Hladina 1 | kompaktní, kapesní, měření mimo optickou osu oka, až dvě měření při jednom doteku rohovky |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1036 | 1762 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H2. | Tonometry aplanační - 2 |  |  | Hladina 2 | kompaktní, měření mimo optickou osu oka, min. dvě měření při jednom doteku rohovky, možnost ukládání výsledků měření |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1037 | 1763 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H3. | Tonometry aplanační - 3 |  |  | Hladina 3 | kompaktní, rezonanční měření, zobrazení výsledků měření, digitální displej |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1701 | 1764 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3. | Tonometry bezkontaktní |  | rozsah měření, integrovaná tiskárna, režim, připojení k PC, paměť |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1038 | 1765 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3.H2. | Tonometry bezkontaktní - 2 |  |  | Hladina 2 | rozsah měření max. 60 mmHg, integrovaná tiskárna - termotiskárna, režim - manuál/poloautomatický, bez připojení k PC, bez paměti |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1039 | 1766 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3.H3. | Tonometry bezkontaktní - 3 |  |  | Hladina 3 | rozsah měření max. 60 mmHg, integrovaná tiskárna - termotiskárna, režim - manuál/poloautomatický/automatický, možnost připojení k PC, paměť 10 měření |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1702 | 1767 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10. | Perimetry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1703 | 1768 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.1. | Perimetry statické |  | automatizace, velikost stimulu, počet barev stimulu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1040 | 1769 | 4 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.1.H2. | Perimetry statické - 2 |  |  | Hladina 2 | statické i kinetické měření, 3 velikosti stimulu, 3 barvy stimulu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1041 | 1770 | 4 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.1.H3. | Perimetry statické - 3 |  |  | Hladina 3 | statické i kinetické měření, 5 velikostí stimulu, min. 4 barvy stimulu, |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1704 | 1771 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.2. | Perimetry kynetické |  | v současné době automatizováno, spolu se statickým perimetrem v jednom přístroji |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1042 | 1772 | 4 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.2.H1. | Perimetry kynetické - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1043 | 1773 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.11. | Zařízení pro vyjímání cizího tělesa |  | nedostatek informací (mikrochirurgické pinzety) |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1044 | 1774 | 2 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12. | Lasery |  | použitý materiál, výkon, vyzařovaná vlnová délka, kontinuální/impulzní/pulzní režim |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1705 | 1775 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1. | Lasery oční plynové | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1047 | 1776 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.1. | Lasery oční argonové |  | vlnová délka, kontinuální režim |  |  | v současné době je druh ZT pro oční operace zastaralý | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1995 | 1777 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.1.H1. | Lasery oční argonové - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 488nm až 514 nm, kontinuální režim |  | 2016-12-12
1706 | 1778 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.2. | Lasery oční kryptonové |  | vlnová délka, kontinuální režim |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1996 | 1779 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.2.H2. | Lasery oční kryptonové - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 488, 514, 531, 568 a 647 nm, kontinuální režim |  | 2018-03-05
1708 | 1780 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.3. | Lasery oční excimerové |  | vlnová délka - dle chemického složení |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1997 | 1781 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.3.H2. | Lasery oční excimerové - 2 |  |  | Hladina 2 | rozsah vlnových délek 120 nm až 550 nm |  | 2018-03-05
1709 | 1782 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.3. | Lasery oční kapalinové | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1710 | 1783 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.3.1. | Lasery oční barvivové |  | dle použitého materiálu - vlnová délka, výkon, provozní režim - kontinuální/pulzní |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1046 | 1784 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.3.1.H3. | Lasery oční barvivové - 3 |  |  | Hladina 3 | kapalinové lasery, nastavení vlnové délky 360 až 960 nm změnou koncentrace aktivních prvků v roztoku, pulzní režim |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1711 | 1785 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.4. | Lasery oční polovodičové |  | nelze specifikovat - v oftalmologii nevyužívané |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1712 | 1786 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.5. | Lasery pevnolátkové |  | vlnová délka, kontinuální režim |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1048 | 1787 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.5.1. | Lasery oční YAG (Yttrium-Aluminium-Granat) - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 1064 nm, pulzní i kontinuální režim |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1713 | 1788 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.6. | Lasery ostatní |  | "Skupina ostatní" - parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1714 | 1789 | 2 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13. | Vitrektomy, soupravy pro vitrektomii | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1715 | 1790 | 3 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1. | Vitrektomy |  | modularita systému, speciální funkce, technická spolehlivost |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1054 | 1791 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H1. | Vitrektomy - 1 |  |  | Hladina 1 | pneumatický, přední vitrektomie |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1055 | 1792 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H2. | Vitrektomy - 2 |  |  | Hladina 2 | elektrický/vysokofrekvenční, přední/zadní vitrektomie, aspiračně -irigační systém |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1056 | 1793 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H3. | Vitrektomy - 3 |  |  | Hladina 3 | elektrický, přední/zadní vitrektomie, aspiračně -irigační systém, ultrazvuk |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1716 | 1794 | 3 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.2. | Soupravy pro vitrektomii |  | viz. O.2.13.1. |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1057 | 1795 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.2.H1. | Souprava pro vitrektomii - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1717 | 1796 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14. | Keratometry | Oftalmometry | měření zakřivení rohovky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1058 | 1797 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H1. | Keratometry - 1 | Oftalmometry |  | Hladina 1 | manuální, měření zakřivení až 11 mm |  | 2016-12-12
1059 | 1798 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H2. | Keratometry - 2 | Oftalmometry |  | Hladina 2 | mechanické, měření zakřivení až 11,2 mm |  | 2016-12-12
1967 | 1799 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H3. | Keratometry - 3 | Oftalmometry |  | Hladina 3 | Automatické - samostatné, nebo jako součást jiných oftalmických prostředků |  | 2016-12-12
1718 | 1800 | 2 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.15. | Fakoemulsifikátory |  | modulární operační jednotka, operační režimy, ultrazvukové koncovky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1060 | 1801 | 3 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.15.H3. | Fakoemulsifikátory - 3 |  |  | Hladina 3 | možnost více operačních modulů, min. 3 režimy - kontinuální, pulsní, burst s nastavením parametrů, vyměnitelné ultrazvukové koncovky |  | 2016-12-12
1719 | 1802 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16. | Fokometry |  | automatické rozpoznávání čoček, měření rozměrů progresivního kanálu, detekce center oblasti vidění do dálky |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1061 | 1803 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H1. | Fokometry - 1 |  |  | Hladina 1 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu NE, detekce center oblasti vidění do dálky NE |  | 2016-12-12
1062 | 1804 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H2. | Fokometry - 2 |  |  | Hladina 2 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu NE, detekce center oblasti vidění do dálky ANO |  | 2016-12-12
1063 | 1805 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H3. | Fokometry - 3 |  |  | Hladina 3 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu ANO, detekce center oblasti vidění do dálky ANO, měření propustnosti čoček pro UV záření |  | 2016-12-12
1064 | 1806 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.17. | Oftalmometry | viz Keratometry O.2.14. |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1720 | 1807 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18. | Refraktometry |  | měřicí rozsah, minimální průměr zornice, automatické měření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1065 | 1808 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18.H2. | Refraktometry - 2 |  |  | Hladina 2 | měřicí rozsah refrakce sférická, cylindrická - 7 D až + 5D, minimální průměr zornice 4 mm, automatické měření ANO, možno jakou součást přístroje měřicího více parametrů |  | 2016-12-12
1066 | 1809 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18.H3. | Refraktometry - 3 |  |  | Hladina 3 | měřicí rozsah refrakce sférická -18D až +23D, cylindrická ± 12D, minimální průměr zornice 2,3 mm, automatické měření ANO, možno jakou součást přístroje měřicího více parametrů |  | 2016-12-12
1721 | 1810 | 2 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii |  | počet skenů za sekundu, minimální velikost zorničky, PC, fousace |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1067 | 1811 | 3 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19.H2. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii - 2 |  |  | Hladina 2 | počet skenů za sekundu min. 26 000, minimální velikost zorničky 3 mm, PC externě připojen, fousace -15 D až + 12 D |  | 2016-12-12
1068 | 1812 | 3 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19.H3. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii - 3 |  |  | Hladina 3 | počet skenů za sekundu min. 27 000, minimální velikost zorničky 2 mm, PC integrovaný v těle přístroje, fokusace v rozsahu ± 20D |  | 2016-12-12
1069 | 1813 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.20. | Eutyskopy |  | viz komentář |  |  | zastaralé, již se nepoužívá | 2016-12-12 | 2020-11-02 | 2016-12-12
1070 | 1814 | 2 | Prostředky pro čištění a odsávání tělních tkání/tekutin Tělní irigační/aspirační pumpy Oftalmologie | O.2.21. | Oftalmologické irigační/aspirační pumpy |  | viz komentář |  |  | viz. O.2.13. souprava pro vitrektomii | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1722 | 1815 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22. | Optotypy |  | velikost, typ - jednoduchý / programovatelný LCD |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1071 | 1816 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H1. | Optotypy - 1 |  |  | Hladina 1 | jednoduchá tabule, podsvícená |  | 2016-12-12
1072 | 1817 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H2. | Optotypy - 2 |  |  | Hladina 2 | LCD max. 22 palců, možnost programování |  | 2016-12-12
1073 | 1818 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H3. | Optotypy - 3 |  |  | Hladina 3 | LCD min 24 palců, programovatelné |  | 2016-12-12
1723 | 1819 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23. | Foroptery |  | měřicí rozsah, měření osy, měření PD |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1074 | 1820 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23.H1. | Foroptery - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální, osa 0 až 180°, PD až 75 mm |  | 2016-12-12
1075 | 1821 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23.H2. | Foroptery - 2 |  |  | Hladina 2 | automatický, osa 0 až 180°, PD až 80 mm |  | 2016-12-12
1724 | 1822 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.24. | Polarimetry |  | zdroj světla, technologie |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1076 | 1823 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.24.H3. | Polarimetry - 3 |  |  | Hladina 3 | laserový, skenovací |  | 2016-12-12
1725 | 1824 | 2 | Oftalmologie | O.2.25. | Ultrasonografy oční | USG oční | pracovní módy, SW |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1077 | 1825 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H1. | Ultrasonografy oční - 1 | USG oční |  | Hladina 1 | A-mód, měření pachymetrie i biometrie, min. 1 vyšetřovací sonda |  | 2016-12-12
1078 | 1826 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H2. | Ultrasonografy oční - 2 | USG oční |  | Hladina 2 | B-mód, 2D zobrazení, podpora měření biometrie, až 4 vyšetřovací sondy |  | 2016-12-12
1079 | 1827 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H3. | Ultrasonografy oční - 3 | USG oční |  | Hladina 3 | A/B-mód, integrovaný systém pro 3D rekonstrukci předního a zadního segmentu oka, sonda pro měření biometrie, pachymetrie, možnost připojení k PC, min. 4 vyšetřovací sondy |  | 2016-12-12
1726 | 1828 | 2 | Oftalmologie | O.2.26. | Pachymetry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1727 | 1829 | 3 | Oftalmologie | O.2.26.1. | Pachymetry kontaktní |  | technologie, vzorkovací kmitočet UZV sondy, displej |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1080 | 1830 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.1.H1. | Pachymetry kontaktní - 1 |  |  | Hladina 1 | kontaktní přenosný, UZV sonda vzorkovací kmitočet 65MHz, min. měřicí rozsah: od 300 µm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1081 | 1831 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.1.H2. | Pachymetry kontaktní - 2 |  |  | Hladina 2 | kontaktní stolní, UZV sonda vzorkovací kmitočet 65MHz, min. měřicí rozsah: od 300 µm, dotykový displej |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1728 | 1832 | 3 | Oftalmologie | O.2.26.2. | Pachymetry bezkontaktní |  | optická metoda měření |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1082 | 1833 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.2.H1. | Pachymetry bezkontaktní - 1 |  |  | Hladina 1 | součást přístroje měřicího biometrii oka |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1083 | 1834 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.2.H3. | Pachymetry bezkontaktní - 3 |  |  | Hladina 3 | součást přístroje měřícího několik parametrů (min. 3) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1084 | 1835 | 1 | Onkologie | O.3. | Přístroje pro onkologii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1085 | 1836 | 2 | Onkologie Hypertermické systémy a související prostředky | O.3.1. | Přístroje pro hypertermii |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1086 | 1837 | 1 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4. | Přístroje pro otorhinolaryngologii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1729 | 1838 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.1. | Posturografické systémy pro měření stability |  | Citlivost senzorů, metoda analýzy, vyhodnocovací SW |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1087 | 1839 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.1.H3. | Stabilometrie posturografická - 3 |  |  | Hladina 3 | vysoká citlivost senzorů, vyhodnocovací SW (zpracování min. 4 nezávislých měřených parametrů), metoda analýzy pro odhalení nejmenších funkčních odchylek ve stabilitě |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1730 | 1840 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.2. | Analyzátory |  | měřicí techniky, nastavitelnost parametrů |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1088 | 1841 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.2.H2. | Analyzátory otodynamické - 2 |  |  | Hladina 2 | měřicí techniky - TEOAE, DPOAE, nastavitelný testovací frekvenční rozsah alespoň 1-5 kHz |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1731 | 1842 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.3. | Elektrogustometry |  | nastavitelnost proudu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1089 | 1843 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.3.H1. | Elektrogustometry - 1 |  |  | Hladina 1 | nastavitelná velikost proudu v mezích alespoň 2 - 8 µA |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1732 | 1844 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4. | Elektrostimulátory | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1733 | 1845 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.1. | Elektrostimulátory pro parotidektomii |  | nastavitelnost parametrů, záznam |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1090 | 1846 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.1.H2. | Elektrostimulátory pro parotidektomii - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelná hodnota stimulačního proudu v mezích alespoň 0,05 - 5 mA, nastavitelná frekvence, indikátor úrovně činnosti EMG (vizuálně i akusticky), možnost záznamu časových průběhů vln |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1734 | 1847 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.2. | Elektro stimulátory nervu |  | nastavitelnost parametrů, záznam |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1092 | 1848 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.2.H2. | Elektro stimulátory nervu - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelná hodnota stimulačního proudu v mezích alespoň 0,05 - 5 mA, nastavitelná frekvence, indikátor úrovně činnosti EMG (vizuálně i akusticky), možnost záznamu časových průběhů vln |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1093 | 1849 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.2.H3. | Elektro stimulátory nervu - 3 |  |  | Hladina 3 | modulární systém |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1735 | 1850 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.5. | Diafanoskopy |  | vlnová délka zdroje světla |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1091 | 1851 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.5.H1. | Diafanoskopy - 1 |  |  | Hladina 1 | min. dvě vlnové délky světla, nastavitelná intenzita záření |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1736 | 1852 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Rhinometry a rhinomanometry a související prostředky Rhinometry/rhinomanometry | O.4.6. | Rhinomanometry |  | senzory |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1094 | 1853 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Rhinometry a rhinomanometry a související prostředky Rhinometry/rhinomanometry | O.4.6.H1. | Rhinomanometry - 1 |  |  | Hladina 1 | akustický, snímáno mikrofonem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1095 | 1854 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Rhinometry a rhinomanometry a související prostředky Rhinometry/rhinomanometry | O.4.6.H2. | Rhinomanometry - 2 |  |  | Hladina 2 | manometrický, snímáno tlakovým senzorem |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1737 | 1855 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7. | Audiometry | [5 empty] | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1738 | 1856 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.1. | Audiometry standardní |  | audiometrie, frekvenční rozsah |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1096 | 1857 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.1.H2. | Audiometry standardní - 2 |  |  | Hladina 2 | tónová i slovní audiometrie, možnost volby speciálních testů, frekvenční rozsah alespoň 125 - 8000 Hz, vzdušné i kostní vedení |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1739 | 1858 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.2. | Audiometry impedanční |  | měření, testovací frekvence, rozsah tlakového systému |  |  |  | 2018-03-05
1097 | 1859 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.H1. | Audiometry impedanční - 1 |  |  | Hladina 1 | možnost měření impedance středouší a reflex středoušních svalů, rozsah tlakového systému alespoň +200 až -300 daPa, při měření reflexů možnost výběru z několika testovacích frekvencí |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1740 | 1860 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.4.8. | Mikroskopy |  | manipulace/ovládání, filtry, integrované příslušenství, motorové ovládání, kvalita obrazu |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1098 | 1861 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.4.8.H1. | Mikroskopy vyšetřovací pro otorinolaryngologii - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1099 | 1862 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.4.8.H3. | Mikroskopy vyšetřovací pro otorinolaryngologii - 3 |  |  | Hladina 3 | motorové ovládání, možnost uložení několika sad nastavení různých uživatelů, vysoká kvalita obrazu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1741 | 1863 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.9. | Olfaktometry |  | třídy testovacích látek |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1100 | 1864 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.9.H1. | Olfaktometry - 1 |  |  | Hladina 1 | 4 třídy testovacích látek |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1742 | 1865 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.10. | Videostroboskopy, videostroboskopické systémy |  | konfigurace |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1101 | 1866 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.10.H2. | Videostroboskopy - 2 |  |  | Hladina 2 | stroboskopický mód 1000 Hz, základní konfigurace - videostroboskop, videolaryngoskop (rigidní),kamerová hlava s mikrofonem, zdroj světla, monitor |  | 2016-12-12
1102 | 1867 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.10.H3. | Videostroboskopy - 3 |  |  | Hladina 3 | rozšířená konfigurace - videostroboskop, videolaryngoskop (rigidní, flexibilní), kamerová hlava s mikrofonem, zdroj světla, monitor, datová stanice, software pro analýzu dat |  | 2016-12-12
1103 | 1868 | 1 | Sluch | O.5. | Přístroje pro foniatrii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1104 | 1869 | 2 | Sluch | O.5.1. | Hlukoměry |  | měřící rozsah, frekvenční rozsah, přesnost měření |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1968 | 1870 | 3 | Sluch | O.5.1.H1. | Hlukoměry - 1 |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah [dB], frekvenční rozsah [Hz], přesnost [%], snímací režimy, doba odezvy |  | 2016-12-12
1105 | 1871 | 2 | Sluch | O.5.2. | Piana – pro foniatrickou terapii |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1106 | 1872 | 2 | Sluch | O.5.3. | Můstky tenzometrické |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1107 | 1873 | 2 | Sluch | O.5.4. | Systémy pro měření evokovaných potenciálů |  | parametry přístroje a elektrod, SW |  | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1969 | 1874 | 3 | Sluch | O.5.4.H1. | Systémy pro měření evokovaných potenciálů - 1 | BERA, BAEP, CERA |  | Hladina 1 | parametry stimulů, SW moduly, příslušenství |  | 2016-12-12
1108 | 1875 | 2 | Sluch | O.5.5. | Zařízení pro Free-field test |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1109 | 1876 | 2 | Sluch | O.5.6. | Tympanometry |  | parametry měření, SW |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1970 | 1877 | 3 | Sluch | O.5.6.H1. | Tympanometry - 1 |  |  | Hladina 1 | manuální/automatické měření; klasické/vysokofrekvenční měření; tisk tympanogramu |  | 2016-12-12
1110 | 1878 | 2 | Sluch | O.5.7. | Systémy pro měření/nastavování sluchadel |  | parametry měření, SW moduly |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1971 | 1879 | 3 | Sluch | O.5.7.H1. | Systémy pro měření/nastavování sluchadel - 1 |  |  | Hladina 1 | měření - testovací módy (zisk, intenzita, zkreslení, citlivost, směrovost,..); jedno/dvoukanálové řešení; SW |  | 2016-12-12
1111 | 1880 | 1 | Dermatovenerologie | O.6. | Přístroje pro dermatovenerologii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1112 | 1881 | 2 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1. | Lasery dermatologické | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1743 | 1882 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.1. | Lasery kapalinové |  | vlnová délka, chlazení |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1113 | 1883 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.1.H1. | Lasery dermatologické barvivové pulzní - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 595nm, dynamické chlazení kůže |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1744 | 1884 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2. | Pevnolátkové lasery | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1745 | 1885 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.1. | Lasery dermatologické Alexandritové |  | vlnová délka, chlazení, nastavitelné prvky |  |  |  | 2018-03-24
1114 | 1886 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.1.H1. | Lasery dermatologické Alexandritové - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 755nm, chlazení pokožky, nastavitelná délka pulzu 3-300ms, mnohostranné využití, koncovky s průměrem 6-18mm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1746 | 1887 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.2. | Lasery dermatologické Nd:YAG |  | vlnová délka, nastavitelné prvky |  |  |  | 2018-03-24
1118 | 1888 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.2.H1. | Lasery dermatologické Nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet) - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 1064nm nebo 1320nm, výkon 0,2-2W, počet pulzů 0,5 - 30, nastavitelná délka pulzu 0,25-100(300)ms, koncovky s průměrem 6-18mm |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1747 | 1889 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.3. | Lasery dermatologické rubínové (Q-switch) |  | vlnová délka, délka pulzu, výkon |  |  |  | 2018-03-24
1972 | 1890 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.3.H1. | Lasery dermatologické rubínové (Q-switch) - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 694 nm, pulz 1-2ms (energie 0,5 - 5J), pulz 10ns (energie 1J), kontinuální výkon 25mW |  | 2018-03-24
1748 | 1891 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3. | Lasery plynové | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1749 | 1892 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.1. | Lasery dermatologické excimerové |  | vlnová délka |  |  |  | 2018-03-24
1115 | 1893 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.1.H1. | Lasery dermatologické excimerové - 1 |  |  | Hladina 1 | jedna vlnová délka 308nm, délka pulzu 20ns (energie 40-500mJ) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1750 | 1894 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.2. | Lasery dermatologické s parami kovů | [5 empty] | 2018-03-24
1751 | 1895 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.2.1. | Lasery dermatologické s parami mědi |  | vlnová délka |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1973 | 1896 | 6 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.2.1.H1. | Lasery dermatologické s parami mědi - 1 |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 578,2 nm (oblast žlutého světla); vlnová délka 510,5 nm (oblast zeleného světla) |  | 2018-03-24
1752 | 1897 | 2 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.6.2. | Fotopletysmografy |  | typ snímače, použití |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1119 | 1898 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.6.2.H1. | Fotopletysmografy - 1 |  |  | Hladina 1 | snímač: digitální, impedanční, tenzometrický, kapacitní, pneumatický, reflexní, impedanční; nastavitelné zesílení snímaného signálu, analýza PPG, použití: celotělové, prstové, končetinové |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1753 | 1899 | 2 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3. | Mikroskopy | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1754 | 1900 | 3 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.1. | Mikroskopy zástinové |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1120 | 1901 | 4 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.1.H1. | Mikroskopy zástinové - 1 |  |  | Hladina 1 |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1755 | 1902 | 3 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.2. | Mikroskopy konfokální |  | typ, zvětšení obrazu |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1974 | 1903 | 4 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.2.H1. | Mikroskopy konfokální - 1 |  |  | Hladina 1 | typ: rastrující (LSCM), s rotujícím diskem (TSCM), zvětšení 500-1000x, možnost 3D rekonstrukce obrazu |  | 2018-03-24
1122 | 1904 | 1 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7. | Přístroje pro gynekologii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1123 | 1905 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.1. | Přístroje kymoinsuflační pro testování průchodnosti tub |  | Parametry nestanoveny |  | pomocí Schultzeho kanyly do dutiny děložní CO2 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1756 | 1906 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.2. | Schultzeho aparát |  | velikosti kuželů, manometr, stříkačka |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1124 | 1907 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.2.H1. | Schultzeho aparát pro tubární chirurgii - 1 |  |  | Hladina 1 | min 3. velikosti kužele. Aplikace - diagnostika sterility a HSG |  | 2016-12-12 |  | 2018-09-03
1757 | 1908 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.3. | Pumpy |  | sací výkon, hodnota průtoku proplachu |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1125 | 1909 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.3.H1 | Proplachovací pumpa pro intrauterinní operace - 1 |  |  | Hladina 1 | sací výkon, hodnota průtoku proplachu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1758 | 1910 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.4. | Přístroje pertubační |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1126 | 1911 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.4.1. | Přístroje pertubační pro rekonstrukci tuby |  |  |  | nedostatek informací |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1759 | 1912 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.5. | Kryokontejnery, kryokonzervační přístroje |  | objem komory, teplotní rozsah, rychlost zamrazování, velikost zásobníku C02, kontejner - počet zkumavek |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1127 | 1913 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.5.H2. | Kryokontejnery + kryokonzervační přístroje - 2 |  |  | Hladina 2 | programovatelný, min. -180 °C, rychlost zamrazování min. 0,01°C/min, |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1760 | 1914 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) Mikrobiologická kultivační média pro IVD | O.7.6. | Kultivační komůrky |  | rozměry vzorků |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1128 | 1915 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) Mikrobiologická kultivační média pro IVD | O.7.6.H1. | Kultivační komůrky - 1 |  |  | Hladina 1 | pozn. většinou součástí mikroskopu |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1761 | 1916 | 2 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | O.7.7. | Lasery | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1762 | 1917 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | O.7.7.1. | Lasery plynové |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, nastavitelné parametry, režim |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1129 | 1918 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | O.7.7.1.H2. | Lasery CO2 gynekologické - 2 |  |  | Hladina 2 | infračervené spektrum - vlnová délka 10 600 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 2 - 20 Watt, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, incise, excise, ablace, vaporizace, koagulace, kontinuální (nižší energetická Hladina)/pulzní režim (vysoká energetická Hladina) |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1975 | 1919 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.8. | Přístroje termoablační |  | režimy, balónový katetr, roztok, teplota |  |  |  | 2016-12-12
1976 | 1920 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB-GYN) | O.7.8.H2 | Přístroje pro termoablaci endometria - 2 |  |  | Hladina 2 | režim termoablace, destrukce endometriální sliznice teplem za pomoci balónového katétru, kontrolované zahřívání na přednastavenou teplotu, roztok |  | 2016-12-12
1130 | 1921 | 1 | Psychiatrie | O.8. | Přístroje pro psychiatrii | [5 empty] | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1763 | 1922 | 2 | Psychiatrie Prostředky pro elektrokonvulzivní terapii (ECT) | O.8.1. | Přístroje elektrokonvulzivní |  | displej, nastavitelnost parametrů, monitorace, kontrolní prvky, analýza |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1131 | 1923 | 3 | Psychiatrie Prostředky pro elektrokonvulzivní terapii (ECT) | O.8.1.H2. | Přístroje elektrokonvulzivní - 2 |  |  | Hladina 2 | displej, volba energie, 2 monitorovací kanály, kontrola překročení nastavené energie |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1132 | 1924 | 3 | Psychiatrie Prostředky pro elektrokonvulzivní terapii (ECT) | O.8.1.H3. | Přístroje elektrokonvulzivní - 3 |  |  | Hladina 3 | volba šíře pulzu, frekvence, analýza EEG, alespoň 4 monitorovací kanály, propojení s PC |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1133 | 1925 | 1 | Urologie | O.9. | Přístroje pro urologii | [5 empty] | 2016-12-14 |  | 2016-12-14
1764 | 1926 | 2 | Urologie Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry | O.9.1. | Průtokoměry |  | odchylka měření (do 5%), elektronický zápis křivky, tisk |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1134 | 1927 | 3 | Urologie Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry | O.9.1.H1. | Průtokoměry - uroflowmetry - 2 |  |  | Hladina 2 | odchylka měření (do 5%), elektronický zápis křivky, tisk |  | 2016-12-14 |  | 2016-12-14
1765 | 1928 | 2 | Urologie Urologické katétry a související prostředky | O.9.2. | Systémy urodynamické |  | přesnost snímání tlaku (do 5%), počet kanálů, EMG |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1135 | 1929 | 3 | Urologie Urologické katétry a související prostředky | O.9.2.H2. | Systémy urodynamické - 2 |  |  | Hladina 2 | přesnost snímání tlaku (do 5%), počet kanálů, EMG |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1136 | 1930 | 2 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Bioptické pistole | O.9.3. | Pistole bioptické |  | Parametry nestanoveny |  | způsob využití |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1977 | 1931 | 3 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Bioptické pistole | O.9.3.H1 | Pistole bioptické na jedno použití - 1 |  |  | Hladina 1 | bezpečnostní pojistka |  | 2016-12-13
1978 | 1932 | 3 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Bioptické pistole | O.9.3.H2 | Pistole bioptické - 2 |  |  | Hladina 2 | bezpečnostní pojistka, nastavitelnost velikosti zářezu, vyměnitelnost jehel |  | 2016-12-13
1137 | 1933 | 1 | Stomatologie | O.10. | Přístroje pro stomatologii | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1138 | 1934 | 2 | Stomatologie Stomatologické prostředky Laserové systémy a související prostředky | O.10.1. | Lasery zubní | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1139 | 1935 | 3 | Stomatologie Stomatologické prostředky Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Stomatologické laserové systémy | O.10.1.4. | Lasery zubní diodové |  | vlnová délka |  | nedostatek informací |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1140 | 1936 | 2 | Násadce a související prostředky Násadce Násadce pro motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | O.10.2. | Násadce na vrtačku (kontaktní, bezkontaktní, endodontický ,aj.) |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1192 | 1937 | 2 | Stomatologie | O.10.3. | Přístroje pro screening rakoviny ústní sliznice |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1141 | 1938 | 1 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11. | Přístroje pro transfuzní službu | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1766 | 1939 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.1. | Aferetické systémy |  | jednoduchost systému, monitoring procesů, automatický systém, dotyková obrazovka |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1142 | 1940 | 3 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.1.H3. | Aferetický systém - 3 |  |  | Hladina 3 |  |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1767 | 1941 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.2. | Inkubátory |  | manuální systém pro typizaci krve, kapacita kazet |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1143 | 1942 | 3 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.2.H2. | Inkubátory pro sloupcovou aglutinaci - 2 |  |  | Hladina 2 | kapacita kazet, 2 nezávislé zóny pro inkubaci |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1979 | 1943 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.3. | Centrifugy |  | manuální systém pro typizaci krve, kapacita kazet |  |  |  | 2016-12-13
1980 | 1944 | 3 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.3.H2. | Centrifugy pro sloupcovou aglutinaci - 2 |  |  | Hladina 2 | kapacita kazet, vyměnitelný rotor |  | 2016-12-13
1380 | 1945 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.4. | Automaty imunoadsorbční |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13
361 | 1946 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.5. | Separátory krevních složek |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13
363 | 1947 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.6. | Přístroje pro rheoferézu |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13
364 | 1948 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.7. | Přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13
365 | 1949 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.8. | Odběrové míchací váhy |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13
366 | 1950 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.9. | Lisy na krevní plazmu |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13
367 | 1951 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.10. | Ozařovače transfuzních přípravků |  | Parametry nestanoveny |  |  |  | 2016-12-13
1144 | 1952 | 1 |  | O.12. | Ostatní vyšetřovací přístroje | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1768 | 1953 | 2 | Světelné zdroje a související prostředky | O.12.1. | Interferometry |  | laser HeNe s frekvenční stabilitou |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1145 | 1954 | 3 | Světelné zdroje a související prostředky | O.12.1.H2. | Interferometry - 2 |  |  | Hladina 2 | 100 pm |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1146 | 1955 | 2 | Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.12.2. | Falometry (penilní pletysmografy) |  | počet měřicích kanálů |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1981 | 1956 | 3 | Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.12.2.H2 | Falometry (penilní pletysmografy) - 2 |  |  | Hladina 2 | hlavní pletysmografický kanál, kanál pro kožně-galvanický reflex |  | 2016-12-13
1769 | 1957 | 2 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3. | Měřicí přístroje | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1770 | 1958 | 3 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.1. | Měřicí přístroje vodíku ve vydechovaném vzduchu |  | senzor |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1147 | 1959 | 4 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.1.H1. | Měřicí přístroje vodíku ve vydechovaném vzduchu - 1 |  |  | Hladina 1 | elektrochemický |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1771 | 1960 | 3 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.2. | Měřicí přístroje frakce |  | výdechový čas kapacita paměti bezúdržbové bez nutnosti kalibrace |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1150 | 1961 | 4 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.2.H1. | Měřicí přístroje frakce vydechovaného oxidu dusného - 1 | FENO |  | Hladina 1 | max. 10 s min. 15000 |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1772 | 1962 | 2 | Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | O.12.4. | Monitory pH |  | počet pH kanálů katetru, měření impedance |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1148 | 1963 | 3 | Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | O.12.4.H1. | Monitory pH Holterovské - 1 |  |  | Hladina 1 | 1 až 2 kanály |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1149 | 1964 | 3 | Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | O.12.4.H2. | Monitory pH Holterovské - 2 |  |  | Hladina 2 | 1 až 2 kanály, současné měření impedance min. 6 |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1151 | 1965 | 0 |  | P. | Pomocné | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1152 | 1966 | 1 | Výpočetní technika | P.1. | Výpočetní technika | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1160 | 1967 | 2 | Výpočetní technika Software pro informační systém | P.1.2. | Software |  | účel využití a složitost SW |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1163 | 1968 | 1 | Výpočetní technika Počítače a související prostředky | P.2. | Prostředky všeobecné | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1164 | 1969 | 2 | Váhy a související prostředky Váhy | P.2.1. | Váhy | [5 empty] | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1173 | 1970 | 3 | Váhy a související prostředky Váhy | P.2.1.1. | Váhy - Osobní |  | metrologicky ověřitelná váha |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1165 | 1971 | 4 | Váhy a související prostředky Váhy | P.2.1.1.H1. | Váhy - Osobní - 1 |  |  | Hladina 1 | třída přesnosti III |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1774 | 1972 | 2 | Masážní stoly/lehátka | P.2.2. | Lehátka | [5 empty] | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1775 | 1973 | 3 | Hydraulicky napájené/poháněné prostředky Masážní stoly/lehátka | P.2.2.1. | Lehátka hydraulická |  | nastavitelnost, nosnost, ovládání |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1166 | 1974 | 4 | Hydraulicky napájené/poháněné prostředky Masážní stoly/lehátka | P.2.2.1.H1. | Lehátka hydraulická - 1 |  |  | Hladina 1 | výškové nastavení lůžka, ovládání polohy hlavy |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1167 | 1975 | 4 | Hydraulicky napájené/poháněné prostředky Masážní stoly/lehátka | P.2.2.1.H2. | Lehátka hydraulická - 2 |  |  | Hladina 2 | nosnost min. 150 kg, ovládání polohy hlavy, paží, nohou |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13

## KZT_ekonomická_část
Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) - ekonomická část
ID | Kód | Název | Odpisová skupina | Minimální doba odpisu (roky) | Kód CZ-CPA | Název skupiny (CZ-CPA) | Technická životnost (roky) | Komentář
1 | D | Diagnostické
2 | D.1. | Zobrazovací přístroje
3 | D.1.1. | Rentgenové přístroje
4 | D.1.1.1. | Rentgenové přístroje skiagrafické
1193 | D.1.1.1.1. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní
5 | D.1.1.1.1.H1. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
6 | D.1.1.1.1.H2. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
7 | D.1.1.1.1.H3. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1202 | D.1.1.1.2. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární
8 | D.1.1.1.2.H1. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
9 | D.1.1.1.2.H2. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
10 | D.1.1.1.2.H3. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
11 | D.1.1.2. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické, skiaskopické, sklopné stěny
1194 | D.1.1.2.1. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické
12 | D.1.1.2.1.H3. | Rentgenové přístroje skiaskopicko-skiagrafické mobilní s 3D zobrazením - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2031 | D.1.1.2.2. | Rentgenové přístroje skiaskopické
13 | D.1.1.2.2.H1. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
14 | D.1.1.2.2.H2. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
15 | D.1.1.2.2.H3. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1195 | D.1.1.2.3. | Sklopné stěny
1196 | D.1.1.2.3.1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární
16 | D.1.1.2.3.1.H1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
17 | D.1.1.2.3.1.H2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
18 | D.1.1.2.3.1.H3. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1197 | D.1.1.2.3.2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární
1808 | D.1.1.2.3.2.H1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1809 | D.1.1.2.3.2.H2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1810 | D.1.1.2.3.2.H3. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko-skiagrafického přístroje stacionární - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
19 | D.1.1.3. | Rentgenové přístroje angiografické
1198 | D.1.1.3.1. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční
1998 | D.1.1.3.1.H1. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
20 | D.1.1.3.1.H2. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
21 | D.1.1.3.1.H3. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1199 | D.1.1.3.2. | Rentgenové přístroje angiografické dvouprojekční
22 | D.1.1.3.2.H3. | Rentgenové přístroje angiografické dvouprojekční - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
23 | D.1.1.4. | Výpočetní tomografy
24 | D.1.1.4.1. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem
25 | D.1.1.4.1.H1. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
26 | D.1.1.4.1.H2. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
27 | D.1.1.4.1.H3. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1189 | D.1.1.4.2. | Výpočetní tomografy se dvěma zářiči
28 | D.1.1.4.2.H3. | Spektrální tomografiké přístroje - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
29 | D.1.1.4.3. | Výpočetní tomografy mobilní
1190 | D.1.1.4.3.H1. | Výpočetní tomografy mobilní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1200 | D.1.1.5. | Rentgenové přístroje mamografické
31 | D.1.1.5.H1. | Rentgenové přístroje mamografické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
32 | D.1.1.5.H2. | Rentgenové přístroje mamografické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
33 | D.1.1.5.H3. | Rentgenové přístroje mamografické - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1999 | D.1.1.5.H4. | Rentgenové přístroje mamografické - 4 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
34 | D.1.1.6. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii
35 | D.1.1.6.H1. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
36 | D.1.1.6.H2. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
37 | D.1.1.7. | Rentgenové přístroje zubní
1201 | D.1.1.7.1. | Rentgenové přístroje zubní intraorální
38 | D.1.1.7.1.H1. | Rentgenové přístroje zubní intraorální - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1203 | D.1.1.7.2. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické
39 | D.1.1.7.2.H1. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
40 | D.1.1.7.2.H2. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické -2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1204 | D.1.1.7.3. | Rentgenový přístroj zubní 3D
41 | D.1.1.7.3.H3. | Cone Beam výpočetní tomograf - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
42 | D.1.1.8. | Pomocné přístroje a zařízení
1205 | D.1.1.8.1. | Obrazové archivační a komunikační systémy (systémy pro obrazové archivace)
1206 | D.1.1.8.2. | Zařízení pro čtení CR kazet
44 | D.1.1.8.2.H1. | Digitální rentgenové čtečky - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
45 | D.1.1.8.2.H2. | Digitální rentgenové čtečky - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1207 | D.1.1.8.3. | Detektory
46 | D.1.1.8.3.H1. | Samostatné detektory pro digitální radiografii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
47 | D.1.1.8.3.H2. | Samostatné detektory pro digitální radiografii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
48 | D.1.1.8.3.H3. | Samostatné detektory pro digitální radiografii - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
49 | D.1.2. | Magneticko-rezonanční zobrazovací systémy
51 | D.1.2.H1. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy standardní, méně než 1,5 T - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
52 | D.1.2.H2. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy komplexní ≥ 1,5 T a < 3,0 T - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
53 | D.1.2.H3. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy = 3,0 T - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2000 | D.1.2.H4. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy > 3T - 4 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2001 | D.1.2.H5. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy speciální - 5 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
54 | D.1.3. | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy
55 | D.1.3.1. | Ultrazvukové přístroje
56 | D.1.3.1.H1. | Ultrazvukové přístroje - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
57 | D.1.3.1.H2. | Ultrazvukové přístroje - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
58 | D.1.3.1.H3. | Ultrazvukové přístroje - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1191 | D.1.3.2. | Ultrazvukové sondy
59 | D.1.3.2.H1. | Ultrazvukové sondy povrchové základní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
60 | D.1.3.2.H2. | Ultrazvukové sondy povrchové specializované - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
61 | D.1.3.2.H3. | Ultrazvukové sondy pro endoskopické a peroperační vyšetřování - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
62 | D.1.4. | Přístroje pro nukleární medicínu
63 | D.1.4.1. | Zobrazovací systémy
1208 | D.1.4.1.1. | Gama kamery
64 | D.1.4.1.1.H1. | Gama kamery planární - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
65 | D.1.4.1.1.H2. | SPECT - Gama kamery pro jednofotonovou emisní výpočetní tomografii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
66 | D.1.4.1.1.H3. | Specializované gamakamery - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
1209 | D.1.4.1.2. | Přístroje pro hybridní zobrazení PET/CT
67 | D.1.4.1.2.H3. | PET/CT - Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1210 | D.1.4.1.3. | Přístroje pro hybridní zobrazení PET/MR
68 | D.1.4.1.3.H3. | PET/MR - Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií kombinovanou se zobrazením tkání lidského těla magnetickou rezonancí - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1211 | D.1.4.1.4. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/CT
69 | D.1.4.1.4.H3. | SPECT/CT - Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření jednofotonovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1212 | D.1.4.1.5. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/MR
1982 | D.1.4.1.5.H3. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/MR - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2030 | D.1.4.1.6. | Přístroje pro zobrazení pozitronovou emisní tomografií
1776 | D.1.4.1.6.1. | PET - Zobrazovací přístroj pro pozitronovou emisní tomografii
1983 | D.1.4.1.6.1.H2. | PET - Zobrazovací přístroj pro pozitronovou emisní tomografii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1169 | D.1.4.2. | Nezobrazovací systémy a radiační ochrana
1170 | D.1.4.2.1. | Měřiče aplikované radioaktivity
2002 | D.1.4.2.1.1. | Měřiče aplikované radioaktivity se studnovou ionizační komorou
1984 | D.1.4.2.1.1.H2. | Měřiče aplikované radioaktivity se studnovou ionizační komorou - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2003 | D.1.4.2.1.2. | Měřiče aplikované radioaktivity stojanové
2004 | D.1.4.2.1.2.H1. | Měřiče aplikované radioaktivity stojanové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1213 | D.1.4.2.2. | Sondy
2057 | D.1.4.2.2.1. | Studnové scintilační sondy
1171 | D.1.4.2.2.1.H1. | Studnové scintilační sondy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1811 | D.1.4.2.2.1.H2. | Studnové scintilační sondy vícekanálové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2005 | D.1.4.2.2.2. | Scintilační sondy
2006 | D.1.4.2.2.2.H1. | Scintilační sondy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2007 | D.1.4.2.2.2.H2. | Scintilační sondy vícekanálové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1172 | D.1.4.2.2.3. | Gama sondy pro radionavigovanou chirurgii
1985 | D.1.4.2.2.3.H2. | Gama sondy pro radionavigovanou chirurgii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1174 | D.1.4.2.3. | Přístroje pro zajištění radiační ochrany - centrální monitorovací systém
1986 | D.1.4.2.3.H1. | Přístroje pro zajištění radiační ochrany - centrální monitorovací systém - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1812 | D.1.4.2.4 | Měřiče plošné kontaminace
2008 | D.1.4.2.4.1. | Měřiče plošné kontaminace přenosné
1987 | D.1.4.2.4.1.H1. | Měřiče plošné kontaminace přenosné - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2009 | D.1.4.2.4.2. | Měřiče plošné kontaminace stacionární
2010 | D.1.4.2.4.2.H1. | Měřiče plošné kontaminace stacionární - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2011 | D.1.4.2.5. | Měřiče dávkového příkonu
2012 | D.1.4.2.5.H1. | Měřiče dávkového příkonu - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1178 | D.1.4.3. | Kontrolní zářiče
1179 | D.1.4.3.1. | Kontrolní zářiče pro zajištění jakosti zobrazovacích metod | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1180 | D.1.4.3.2. | Kontrolní zářiče pro zajištění jakosti nezobrazovacích metod | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1181 | D.1.4.4. | Pomocné přístroje a zařízení radiofarmaceutické laboratoře
1187 | D.1.4.4.1. | Aplikátory radiofarmak
2013 | D.1.4.4.1.H2. | Aplikátory radiofarmak - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1188 | D.1.4.4.2. | Syntetizátory a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak
2014 | D.1.4.4.2.H3. | Syntetizátor a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2015 | D.1.4.4.3. | Přístroj pro rozplňování radiofarmak
2016 | D.1.4.4.3.H2. | Přístroj pro rozplňování radiofarmak - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
73 | D.1.5. | Ostatní zobrazovací přístroje
74 | D.1.5.1. | Termografické zobrazovací přístroje
75 | D.1.5.1.H2. | Termografické zobrazovací přístroje - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
76 | D.1.5.1.H3. | Termografické zobrazovací přístroje - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
77 | D.2. | Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí
78 | D.2.1. | Kardiovaskulární přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí
1215 | D.2.1.1. | Elektrokardiografy
79 | D.2.1.1.H1. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
80 | D.2.1.1.H2. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
81 | D.2.1.1.H3. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1216 | D.2.1.2. | Elektrokardiografické záznamníky
82 | D.2.1.2.H1. | Elektrokardiografické záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
83 | D.2.1.2.H2. | Elektrokardiografické záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1217 | D.2.1.3. | Holtery krevního tlaku
84 | D.2.1.3.H1. | Záznamníky krevního tlaku dlouhodobé s analýzou - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1813 | D.2.1.3.H2. | Záznamníky krevního tlaku dlouhodobé s analýzou - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1218 | D.2.1.4. | Ergometry
1219 | D.2.1.4.1. | Ergometry chodníkové
85 | D.2.1.4.1.H1. | Ergometry chodníkové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1814 | D.2.1.4.1.H2. | Ergometry chodníkové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1220 | D.2.1.4.2. | Ergometry bicyklové
1221 | D.2.1.4.2.H1. | Ergometry bicyklové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1815 | D.2.1.4.2.H2. | Ergometry bicyklové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1816 | D.2.1.4.2.H3. | Ergometry bicyklové - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1222 | D.2.1.5. | Pracovní diagnostické stanice pro zpracování a analýzu dat | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1223 | D.2.1.6. | Přístroje pro měření krevního tlaku
87 | D.2.1.6.H1. | Měřiče krevních tlaků neinvazivní - 1
1224 | D.2.1.7. | Oxymetry
1225 | D.2.1.7.1. | Oxymetry pulzní
88 | D.2.1.7.1.H1. | Oxymetry pulzní prstové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1817 | D.2.1.7.1.H2. | Oxymetry pulzní ruční - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1818 | D.2.1.7.1.H3. | Oxymetry pulzní stolní - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1226 | D.2.1.7.2. | Oxymetry cerebrální, somatické
89 | D.2.1.7.2.H1. | Oxymetry cerebrální, somatické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1227 | D.2.1.9. | Indikátory toku krve
90 | D.2.1.9.H1. | Indikátory průtoku Dopplerovské - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1228 | D.2.1.10. | Pletysmografy
91 | D.2.1.10.H1. | Pletysmografy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
92 | D.2.1.10.H2. | Pletysmografy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
93 | D.2.2. | Respirační přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí
1229 | D.2.2.1. | Přístroje pro spirometrii
1230 | D.2.2.1.1. | Spirometrické přístroje se záznamem
94 | D.2.2.1.1.H1. | Spirometrické přístroje se záznamem - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1819 | D.2.2.1.1.H2. | Spirometrické přístroje se záznamem - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1820 | D.2.2.1.1.H3. | Spirometrické přístroje se záznamem - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1231 | D.2.2.1.2. | Kapnometry
95 | D.2.2.1.2.H1. | Kapnometry - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1232 | D.2.2.1.3. | Analyzátory
96 | D.2.2.1.3.H1. | Analyzátory dechové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
97 | D.2.2.1.3.H2. | Analyzátory dechové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1233 | D.2.2.1.4. | Přístroje k funkčnímu vyšetření plic
98 | D.2.2.1.4.H1. | Přístroje pro měření plicních funkcí metodou impulsní oscilometrie - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1234 | D.2.2.1.5. | Přístroje k diagnostice syndromu spánkové apnoe
99 | D.2.2.1.5.H1. | Polysomnografické přístroje - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
1821 | D.2.2.1.5.H2. | Polysomnografické přístroje - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
1235 | D.2.2.1.6. | Pneumotachografy
100 | D.2.2.1.6.H1. | Pneumotachografy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
101 | D.2.3. | Ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí
1236 | D.2.3.1. | Eletromyografy
102 | D.2.3.1.H1. | Elektromyografy /evokované potenciály - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
103 | D.2.3.1.H2. | Elektromyografy /evokované potenciály - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
104 | D.2.3.1.H3. | Elektromyografy /evokované potenciály | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1237 | D.2.3.2. | Elektroretinografy
105 | D.2.3.2.H1. | Elektroretinografy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1822 | D.2.3.2.H2. | Elektroretinografy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1823 | D.2.3.2.H3. | Elektroretinografy - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1238 | D.2.3.3. | Elektronystagmografy
106 | D.2.3.3.H1. | Elektronystagmografy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
107 | D.2.3.3.H2. | Elektronystagmografy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
108 | D.2.3.3.H3. | Elektronystagmografy - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1239 | D.2.3.4. | Kardiotokogramy
109 | D.2.3.4.H1. | Indikátory průtoku/ozev plodu Dopplerovské - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1240 | D.2.3.5. | Stimulátory
110 | D.2.3.5.1. | Stimulátory magnetické | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2032 | D.2.3.6. | Pupilometry | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
111 | D.2.4. | Malé vyšetřovací přístroje
1241 | D.2.4.1 | Teploměry
1824 | D.2.4.1.1 | Teploměry skleněné
112 | D.2.4.1.1.H1. | Teploměry skleněné - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1825 | D.2.4.1.2. | Teploměry elektronické
1826 | D.2.4.1.2.H1. | Teploměry elektronické kompaktní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1827 | D.2.4.1.2.H2. | Teploměry elektronické infračervené bezdotykové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1242 | D.2.4.2. | Přístroje k poslechu pacienta
1828 | D.2.4.2.1. | Fonendoskopy
113 | D.2.4.2.1.H1. | Fonendoskopy mechanické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1829 | D.2.4.2.1.H2. | Fonendoskopy elektronické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1243 | D.2.4.3. | Přístroje pro vyšetření ucha
1830 | D.2.4.3.1. | Otoskopy
114 | D.2.4.3.H1. | Otoskopy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1831 | D.2.4.3.H2. | Otoskopy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1832 | D.2.4.3.H3. | Videotoskopy - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1244 | D.2.4.4. | Přístroje pro vyšetření kůže
1833 | D.2.4.4.1 | Dermatoskopy
115 | D.2.4.4.H1. | Dermatoskopy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1834 | D.2.4.4.H2. | Dermatoskopy digitální - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
116 | D.2.4.5. | Malé ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí
1835 | D.2.4.5.1 | Malé ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí - kombinované
1836 | D.2.4.5.1.H1 | Tonometry s pulzním oxymetrem - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1837 | D.2.4.5.1.H2 | Kapnometry s pulzním oxymetrem - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1245 | D.2.4.6. | Tonometry
1838 | D.2.4.6.1. | Tonometry mechanické
117 | D.2.4.6.1.H1. | Tonometry krevní, deformační - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1839 | D.2.4.6.1.H2. | Tonometry krevní, bez rtuťové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1840 | D.2.4.6.2. | Tonometry elektronické
1841 | D.2.4.6.2.H1. | Tonometry krevní, digitální - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
118 | D.3. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní
119 | D.3.1. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní gastrointestinálního traktu
1246 | D.3.1.1. | Esofago-gastro-duodenoskopy
120 | D.3.1.1.H1. | Esofago-gastro-duodenoskopy, fibroskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
121 | D.3.1.1.H2. | Esofago-gastro-duodenoskopy, videofibroskopy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1247 | D.3.1.2. | Esofagoskopy
122 | D.3.1.2.H1. | Esofagoskopy rigidní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1248 | D.3.1.3. | Kolonoskopy
123 | D.3.1.3.H1. | Kolonoskopy/sigmoideoskopy, fibroskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
124 | D.3.1.3.H2. | Kolonoskopy/sigmoideoskopy, videofibroskopy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1249 | D.3.1.4. | Cholangioskopy, pankreatoskopy
125 | D.3.1.4.H1. | Cholangio-pankreatoskopy, fibroskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
126 | D.3.1.4.H2. | Cholangio-pankreatoskopy, videofibroskopy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1250 | D.3.1.5. | Ultrazvukové endoskopy
127 | D.3.1.5.H2. | Ultrazvukové video fibroskopy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1251 | D.3.1.6. | Rektoskopy
128 | D.3.1.6.H1. | Rektoskopy rigidní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
129 | D.3.2. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní respiračního traktu | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1252 | D.3.2.1. | Fibroskopy
130 | D.3.2.1.H2. | Fibroskopy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1253 | D.3.2.2. | Rhinoskopy
131 | D.3.2.2.H1. | Rhinoskopy rigidní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1254 | D.3.2.3. | Bronchoskopy
1255 | D.3.2.3.1. | Bronchoskopy flexibilní
132 | D.3.2.3.1.H1. | Bronchoskop - fibroskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
133 | D.3.2.3.1.H2. | Bronchoskop - videofibroskopy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1256 | D.3.2.3.2. | Bronchoskopy rigidní
134 | D.3.2.3.2.H1. | Bronchoskopy rigidní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1257 | D.3.2.3.3. | Bronchoskopy ultrazvukové
135 | D.3.2.3.3.H3. | Bronchoskopy ultrazvukové (endobronchiální ultrazvuky) - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1258 | D.3.2.3.4. | Bronchoskopy autofluorescenční
136 | D.3.2.3.4.H3. | Bronchoskopy autofluorescenční - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1259 | D.3.2.4. | Laryngoskopy
137 | D.3.2.4.H1. | Laryngo-faryngoskopy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1842 | D.3.2.4.H2. | Laryngo-faryngoskopy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1260 | D.3.2.5. | Epifaryngoskopy
140 | D.3.2.5.H1. | Epifaryngoskopy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
141 | D.3.2.5.H2. | Epifaryngoskopy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
139 | D.3.3. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní močového traktu
1261 | D.3.3.1. | Cystoskopy
2033 | D.3.3.1.H1. | Cystoskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
2034 | D.3.3.1.H2. | Cystoskopy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1262 | D.3.3.2. | Ureteroskopy
142 | D.3.3.2.H1. | Ureteroskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
143 | D.3.3.2.H2. | Ureteroskopy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1263 | D.3.3.3. | Nefroskopy
144 | D.3.3.3.H1. | Nefroskopy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
145 | D.3.3.3.H2. | Nefroskopy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1264 | D.3.3.4. | Resektoskopy
146 | D.3.3.4.H1. | Resektoskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1265 | D.3.3.5. | Ureterorenoskopy
147 | D.3.3.5.H1. | Ureterorenoskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
148 | D.3.3.5.H2. | Ureterorenoskopy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
149 | D.3.4. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní ženského reprodukčního systému
1266 | D.3.4.1. | Kolposkopy
150 | D.3.4.1.H1. | Kolposkopy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
151 | D.3.4.1.H2. | Kolposkopy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1267 | D.3.4.2. | Hysteroskopy
152 | D.3.4.2.H1. | Hysteroskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1843 | D.3.4.2.H2. | Hysteroskopy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1268 | D.3.4.3. | Falloskopy
153 | D.3.4.3.H1. | Falloskopy (pro vyšetřování vejcovodů) - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1844 | D.3.4.4. | Vaginoskopy
1845 | D.3.4.4.H1. | Vaginoskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
154 | D.3.5. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu
1269 | D.3.5.1. | Laparoskopy
155 | D.3.5.1.H1. | Laparoskopy (viz též odd. T) - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
156 | D.3.5.1.H2. | Laparoskopy (viz též odd. T) - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1270 | D.3.5.2. | Artroskopy
157 | D.3.5.2.H1. | Artroskopy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
158 | D.3.5.2.H2. | Artroskopy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
159 | D.3.6. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní hrudníku | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1271 | D.3.6.1. | Thorakoskopy
160 | D.3.6.1.H1. | Thorakoskopy přímé/video - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
161 | D.3.6.1.H2. | Thorakoskopy přímé/video - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1272 | D.3.6.2. | Mediastinoskopy
162 | D.3.6.2.H1. | Mediastinoskopy přímé/video - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
163 | D.3.6.2.H2. | Mediastinoskopy přímé/video - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
164 | D.3.7. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní v těhotenství
1273 | D.3.7.1. | Amnioskopy
165 | D.3.7.1.H1. | Amnioskopy, fetoskopy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
166 | D.3.8. | Ostatní endoskopy | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje
167 | D.3.9. | Pomocné přístroje pro endoskopii minimálně invazivní
1274 | D.3.9.1. | Endoskopické sestavy
168 | D.3.9.1.H1. | Endoskopické/laparoskopické sestavy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1275 | D.3.9.2. | Endoskopické myčky
169 | D.3.9.2.H1. | Myčky endoskopů - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
170 | D.3.9.2.H2. | Myčky endoskopů - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
171 | D.3.9.2.H3. | Myčky endoskopů - 3 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1276 | D.3.9.3. | Endoskopické desinfekční vany
172 | D.3.9.3.H1. | Endoskopické desinfekční vany - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
173 | D.4. | Přístroje pro monitorování vitálních funkcí
174 | D.4.1. | Monitory vitálních funkcí
1277 | D.4.1.1. | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření
175 | D.4.1.1.H1. | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření - 1 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1278 | D.4.1.2. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření
176 | D.4.1.2.H2. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření - 2 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1846 | D.4.1.2.H3. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření - 3 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1279 | D.4.1.3. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární
1847 | D.4.1.3.H1. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) - 1 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
177 | D.4.1.3.H2. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) - 2 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1848 | D.4.1.3.H3. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) - 3 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1280 | D.4.1.4. | Monitory fetální
178 | D.4.1.4.H1. | Monitory fetální (kardiotokograf) - 1 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
179 | D.4.1.4.H2. | Monitory fetální (kardiotokograf) - 2 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1281 | D.4.1.5. | Monitory elektroencefalografické
180 | D.4.1.5.H1. | Monitory elektroencefalografické - 1 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
181 | D.4.1.5.H2. | Monitory elektroencefalografické - 2 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
182 | D.4.1.5.H3. | Monitory elektroencefalografické - 3 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1282 | D.4.1.6. | Monitory telemetrické
183 | D.4.1.6.H1. | Monitory telemetrické - 1 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1283 | D.4.1.7. | Telemetrické vysílací moduly
1849 | D.4.1.7.H1. | Telemetrické vysílací moduly - 1 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
184 | D.4.1.7.H2. | Telemetrické vysílací moduly - 2 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1850 | D.4.1.7.H3. | Telemetrické vysílací moduly - 3 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1284 | D.4.1.8. | Přijímací centrály
185 | D.4.1.8.H1. | Přijímací centrály - 1 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1851 | D.4.1.8.H2. | Přijímací centrály - 2 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1285 | D.4.1.9. | Monitory acidobazické rovnováhy
186 | D.4.1.9.H1. | Monitory pH - 1 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
2041 | D.4.1.10. | Monitory hloubky sedace | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
187 | D.4.1.11. | Monitorovací centrály
188 | D.4.1.11.H1. | Monitorovací centrály - 1 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1852 | D.4.1.11.H2. | Monitorovací centrály - 2 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
2035 | D.4.1.12. | Monitory hloubky anestézie a analgézie | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
189 | D.4.3. | Příslušenství (monitorování vitálních funkcí) | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1286 | D.4.3.1. | Čidla tlaková
190 | D.4.3.1.H1. | Čidla tlaková - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1287 | D.4.3.2. | Čidla saturační
191 | D.4.3.2.H1. | Čidla saturační - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1853 | D.4.3.2.H2. | Čidla saturační - 2 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1288 | D.4.3.3. | Čidla teplotní
192 | D.4.3.3.H1. | Čidla teplotní - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1289 | D.4.3.4. | Snímače kapnometrické
193 | D.4.3.4.H1. | Snímače kapnometrické - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1290 | D.4.3.5. | Snímače termodiluční
194 | D.4.3.5.H1. | Snímače termodiluční - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
2036 | D.4.3.6. | Snímače tkáňové oxygenace
2037 | D.4.3.6.H1 | Snímače tkáňové oxygenace - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
2038 | D.4.3.6.H2 | Snímače tkáňové oxygenace - 2 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
2039 | D.4.3.6.H3 | Snímače tkáňové oxygenace - 3 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1291 | D.4.3.7. | Snímače ostatní
195 | D.4.3.7.H1. | Snímače ostatní - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
196 | D.4.3.7.H3. | Snímače ostatní - 3 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
197 | D.5. | Laboratorní přístroje | [5 empty] | Začátek oddílu L - Laboratorní ZT
198 | D.5.1. | Laboratorní přístroje - patologie (histopatologie, cytopatologie) | [5 empty] | Nezbytně nutná revize doplněných odpisových skupin veškerých položek ZT oddílu L - Laboratoř
1292 | D.5.1.1. | Automaty barvicí
199 | D.5.1.1.H1. | Automaty barvicí - 1 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
200 | D.5.1.1.H2. | Automaty barvicí - 2 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1293 | D.5.1.2. | Automaty montovací
211 | D.5.1.2.H1. | Automaty montovací - 1 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
201 | D.5.1.3. | Mikrotomy | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1294 | D.5.1.3.1. | Mikrotomy rotační
202 | D.5.1.3.1.H1. | Mikrotomy rotační - 1 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1295 | D.5.1.3.2. | Mikrotomy sáňkové
203 | D.5.1.3.2.H1. | Mikrotomy sáňkové - 1 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1296 | D.5.1.3.3. | Ultramikrotomy
204 | D.5.1.3.3.H1. | Ultramikrotomy - 1 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1297 | D.5.1.4. | Vibratomy
205 | D.5.1.4.H1. | Vibratomy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1298 | D.5.1.5. | Kryostaty
206 | D.5.1.5.H1. | Kryostaty - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
207 | D.5.1.5.H2. | Kryostaty - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1299 | D.5.1.6. | Tkáňové procesory
208 | D.5.1.6. | Tkáňové procesory | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1300 | D.5.1.7. | Parafinové zalévací linky
209 | D.5.1.7.H1. | Přístroje parafinové zalévací - 1 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1301 | D.5.1.8. | Imunostainery
210 | D.5.1.8.H2. | Imunostainery - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1302 | D.5.1.9. | Přístroj dekalcifikační
212 | D.5.1.9.H1. | Dekalcifikátory - 1 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
1303 | D.5.1.10. | Stoly přikrajovací
213 | D.5.1.10.H1. | Stoly přikrajovací s odsáváním (digestoří) - 1 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
214 | D.5.1.11. | Lamače skla | 1 | 3 | 28.24 | Ruční mechanizované nástroje | 10
215 | D.5.1.12. | Analyzátory genetické
216 | D.5.1.13. | Mikrodisektory laserové | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1304 | D.5.1.14. | Tiskárny
1305 | D.5.1.14.1. | Tiskárny na potisk histologických skel
217 | D.5.1.14.1.H1. | Tiskárny na potisk histologických skel - 1 | 1 | 3 | 26.20 | Počítače a periferní zařízení | 10
1306 | D.5.1.14.2. | Tiskárny na potisk histologických kazet
218 | D.5.1.14.2.H1. | Tiskárny na potisk histologických kazet - 1 | 1 | 3 | 26.20 | Počítače a periferní zařízení | 10
219 | D.5.1.14.2.H2. | Tiskárny na potisk histologických kazet - 2 | 1 | 3 | 26.20 | Počítače a periferní zařízení | 10
1307 | D.5.1.15. | Pily
220 | D.5.1.15.H1. | Pily vibrační - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
221 | D.5.1.15.H2. | Pily vibrační - 2 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1308 | D.5.1.16. | Desky
1309 | D.5.1.16.1. | Desky chladící
222 | D.5.1.16.1.H1. | Desky chladící - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1310 | D.5.1.16.2. | Desky topné
223 | D.5.1.16.2.H1. | Desky topné - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
224 | D.5.1.16.2.H2. | Desky topné - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
225 | D.5.2. | Laboratorní přístroje - Klinická mikrobiologie
1311 | D.5.2.1. | Analyzátory
226 | D.5.2.1.1. | Analyzátory automatické mikrobiologické | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1312 | D.5.2.1.2. | Analyzátory serologické
227 | D.5.2.1.2.H1. | Analyzátory serologické - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1313 | D.5.2.1.3. | Analyzátory chemiluminiscenční
228 | D.5.2.1.3.H1. | Analyzátory chemiluminiscenční - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1314 | D.5.2.2. | Luminometry
229 | D.5.2.2.H1. | Luminometry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
230 | D.5.2.2.H2. | Luminometry - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
231 | D.5.2.2.H3. | Luminometry - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
232 | D.5.2.3. | Densilametry | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1315 | D.5.2.4. | Anaerostaty
233 | D.5.2.4.H1. | Anaerostaty - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1316 | D.5.2.5. | Hemokultivační systémy
234 | D.5.2.5.H1. | Hemokultivační systémy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1317 | D.5.2.6. | Aeroskopy
235 | D.5.2.6.H1. | Aeroskopy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
236 | D.5.3. | Laboratorní přístroje - Klinická biochemie a imunologie
237 | D.5.3.1. | Analyzátory
1318 | D.5.3.1.1. | Analyzátory modulární
238 | D.5.3.1.1.H1. | Analyzátory modulární - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
239 | D.5.3.1.1.H2. | Analyzátory modulární - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
240 | D.5.3.1.1.H3. | Analyzátory modulární - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1319 | D.5.3.1.2. | Analyzátory biochemické
247 | D.5.3.1.2.H1. | Analyzátory biochemické samostatné - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
248 | D.5.3.1.2.H2. | Analyzátory biochemické samostatné - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1320 | D.5.3.1.2.H3. | Analyzátory biochemické samostatné - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1321 | D.5.3.1.3. | Analyzátory biochemické samostatné - point-of-care testing
1322 | D.5.3.1.3.H1. | Analyzátory - point-of-care testing - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1323 | D.5.3.1.3.H2. | Analyzátory - point-of-care testing - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1324 | D.5.3.1.3.H3. | Analyzátory - point-of-care testing - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1325 | D.5.3.1.4. | Analyzátory imunochemické
1326 | D.5.3.1.4.H1. | Analyzátory imunochemické (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1327 | D.5.3.1.4.H2. | Analyzátory imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1328 | D.5.3.1.4.H3. | Analyzátory imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1329 | D.5.3.1.5. | Iontově selektivní elektrody
263 | D.5.3.1.5.H1. | Iontově selektivní elektrody - analyzátory - 1 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
264 | D.5.3.1.5.H2. | Iontově selektivní elektrody - analyzátory - 2 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
265 | D.5.3.1.5.H3. | Iontově selektivní elektrody - analyzátory - 3 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
1330 | D.5.3.1.6. | Analyzátory imunologické
266 | D.5.3.1.6.H1. | Analyzátory imunologické pro imunosorbční rozbor metodou enzymatické vazby - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
267 | D.5.3.1.6.H2. | Analyzátory imunologické pro imunosorbční rozbor metodou enzymatické vazby - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1331 | D.5.3.1.7. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy
271 | D.5.3.7.H1. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
272 | D.5.3.7.H2. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1332 | D.5.3.1.8. | Analyzátory močového sedimentu
273 | D.5.3.1.8.H1. | Analyzátory močového sedimentu - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
274 | D.5.3.1.8.H2. | Analyzátory močového sedimentu - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
275 | D.5.3.1.8.H3. | Analyzátory močového sedimentu - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
318 | D.5.3.1.9. | Analyzátory pro radioimmunoassay
319 | D.5.3.1.9.H1. | Analyzátory pro radioimmunoassay (RIA/IRMA) - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1333 | D.5.3.1.10. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay
321 | D.5.3.1.10.H1. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
322 | D.5.3.1.10.H2. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
323 | D.5.3.1.10.H3. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
324 | D.5.3.1.11. | Analyzátory chemiluminiscenční | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
2040 | D.5.3.1.12. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
325 | D.5.3.1.13. | Analyzátory ostatní | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1334 | D.5.3.2. | Linky analytické
1335 | D.5.3.2.1. | Linky perianalytické - součást přístroje
1336 | D.5.3.2.1.H1. | Linky perianalytické (pre-, postanalytická) - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1337 | D.5.3.2.1.H2. | Linky perianalytické (pre-, postanalytická) - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1338 | D.5.3.2.2. | Linky preanalytická samostatné | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1339 | D.5.3.2.2.H1. | Linky preanalytická samostatné - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1340 | D.5.3.2.2.H2. | Linky preanalytická samostatné - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1341 | D.5.3.2.2.H3. | Linky preanalytická samostatné - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1342 | D.5.3.3. | Moduly
242 | D.5.3.3.1. | Moduly biochemické | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
243 | D.5.3.3.2. | Moduly imunologické | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1345 | D.5.3.3.3. | Iontově selektivní elektrody
244 | D.5.3.3.3.H1. | Iontově selektivní elektrody - moduly - 1 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
245 | D.5.3.3.3.H2. | Iontově selektivní elektrody - moduly - 2 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
246 | D.5.3.3.3.H3. | Iontově selektivní elektrody - moduly - 3 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8
1346 | D.5.3.4. | Cytometry
268 | D.5.3.4.H1. | Cytometry průtokové - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
269 | D.5.3.4.H2. | Cytometry průtokové - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
270 | D.5.3.4.H3. | Cytometry průtokové - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1347 | D.5.3.5. | Osmometry
276 | D.5.3.5.H1. | Osmometry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
277 | D.5.3.5.H2. | Osmometry - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
278 | D.5.3.6. | Chromatografy
1348 | D.5.3.6.1. | Chromatografy plynové
279 | D.5.3.6.1.H1. | Chromatografy plynové - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1854 | D.5.3.6.1.H2. | Chromatografy plynové - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1349 | D.5.3.6.2. | Chromatografy kapalinové
280 | D.5.3.6.2.H1. | Chromatografy kapalinové - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
281 | D.5.3.6.2.H2. | Chromatografy kapalinové - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
282 | D.5.3.6.2.H3. | Chromatografy kapalinové - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1855 | D.5.3.6.2.H4 | Chromatografy nanokapalinové - 4 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
283 | D.5.3.6.3. | Chromatograf nanoLC
1350 | D.5.3.6.4. | Chromatografy iontové
284 | D.5.3.6.4.H1. | Chromatografy iontové - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
2017 | D.5.3.6.5. | Zařízení pro radiochromatografii - TLC scanner
2018 | D.5.3.6.5.H1. | Zařízení pro radiochromatografii - TLC scanner - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
2019 | D.5.3.6.6. | HPLC radiochromatograf s radiodetekcí
2020 | D.5.3.6.6.H1. | HPLC radiochromatograf s radiodetekcí - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1351 | D.5.3.7. | Spektrometry
285 | D.5.3.7.1. | Spektrometry hmotnostní | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1352 | D.5.3.7.2. | Spektrometry atomové
1353 | D.5.3.7.2.H1. | Spektrometry atomové absorpční - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1354 | D.5.3.8. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií
286 | D.5.3.8.H1. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
287 | D.5.3.8.H2. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1355 | D.5.3.9. | Systémy kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií
288 | D.5.3.9.H1. | Systémy kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1356 | D.5.3.10. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií
289 | D.5.3.10.H1. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
290 | D.5.3.10.H2. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
291 | D.5.3.10.H3. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1357 | D.5.3.11. | Systémy MALDI/TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, s analyzátorem doby letu Time of Flight)
292 | D.5.3.11.H1. | Systémy MALDI/TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, s analyzátorem doby letu Time of Flight) - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
294 | D.5.3.12. | Polarografy | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
295 | D.5.3.13. | Elektroforézy
1358 | D.5.3.13.1. | Elektroforézy horizontální
296 | D.5.3.13.1.H1. | Elektroforézy horizontální - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1359 | D.5.3.13.2. | Elektroforézy vertikální
297 | D.5.3.13.2.H1. | Elektroforézy vertikální - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
298 | D.5.3.13.2.H2. | Elektroforézy vertikální - 2 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1360 | D.5.3.13.3. | Elektroforézy kapilární
299 | D.5.3.13.3.H1. | Elektroforézy kapilární - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
300 | D.5.3.13.3.H2. | Elektroforézy kapilární - 2 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1361 | D.5.3.13.4. | Systémy pracující na principu elektroforézy
1362 | D.5.3.13.4.1. | Systémy pracující na principu kapilární elektroforézy
301 | D.5.3.13.4.1.H1. | Systémy pracující na principu kapilární elektroforézy automatizované - Minicap - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1363 | D.5.3.13.4.2. | Automatizované systémy elektroforézy na čipu
305 | D.5.3.13.4.2.H1. | Automatizované systémy elektroforézy na čipu - Experion - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1364 | D.5.3.14. | Napěťové zdroje
302 | D.5.3.14.H1. | Napěťové zdroje - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
303 | D.5.3.14.H2. | Napěťové zdroje - 2 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
304 | D.5.3.14.H3. | Napěťové zdroje - 3 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1366 | D.5.3.15. | Zařízení pro blotting
306 | D.5.3.15.H1. | Zařízení pro blotting - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1367 | D.5.3.16. | Fotometry
307 | D.5.3.16.H1. | Fotometry plamenové - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
308 | D.5.3.16.H2. | Fotometry plamenové - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1368 | D.5.3.17. | Nefelometry
309 | D.5.3.17.H1. | Nefelometry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
310 | D.5.3.17.H2. | Nefelometry - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1369 | D.5.3.18. | Glukometry
311 | D.5.3.18.H1. | Glukometry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
312 | D.5.3.18.H2. | Glukometry - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1370 | D.5.3.19. | pH-metry
313 | D.5.3.19.H1. | pH-metry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
314 | D.5.3.19.H2. | pH-metry - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1371 | D.5.3.20. | Konduktometry
315 | D.5.3.20.H1. | Konduktometry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
316 | D.5.3.20.H2. | Konduktometry - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
317 | D.5.3.20.H3. | Konduktometry - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1372 | D.5.3.21. | Čítače pro kontrolu radioaktivity
320 | D.5.3.21.H1. | Gamma čítače - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1373 | D.5.3.22. | Přístroje pro vyhodnocení výsledků metody ELISPOT
326 | D.5.3.22.H1 | EliSpot/FluoroSpot reader - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1856 | D.5.3.22.H2 | EliSpot/FluoroSpot reader - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1374 | D.5.3.23. | Turbidimetry
327 | D.5.3.23.H1. | Turbidimetry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1375 | D.5.3.24. | Luminometry
328 | D.5.3.24.H1. | Luminometry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1376 | D.5.3.25. | Denzitometry
329 | D.5.3.25.H1. | Denzitometry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
330 | D.5.3.26. | Kolorimetry | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1377 | D.5.3.27. | Systémy detekce povrchové rezonance plasmonů
331 | D.5.3.27.H1. | Systémy detekce povrchové rezonance plasmonů - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
332 | D.5.4. | Laboratorní přístroje - Hematologie
333 | D.5.4.1. | Analyzátory hematologické
334 | D.5.4.1.1. | Analyzátory hematologické poloautomatické | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1777 | D.5.4.1.2. | Analyzátory hematologické automatické
335 | D.5.4.1.2.H1. | Analyzátory hematologické automatické - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
336 | D.5.4.1.2.H2. | Analyzátory hematologické automatické - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
337 | D.5.4.1.2.H3. | Analyzátory hematologické automatické - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1378 | D.5.4.2. | Automaty
1379 | D.5.4.2.1. | Automaty nátěrové a barvící
339 | D.5.4.2.1.H1. | Automaty nátěrové a barvící - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
Přesun. Zachováno ID 1380 | D.5.4.2.2. | Automaty imunoadsorbční
1381 | D.5.4.3. | Systémy digitální morfologie
340 | D.5.4.3.H1. | Systémy digitální morfologie - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
341 | D.5.4.3.H2. | Systémy digitální morfologie - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1382 | D.5.4.4. | Linky
1383 | D.5.4.4.1. | Linky hematologické
342 | D.5.4.4.1.H1. | Linky hematologické modulární - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
343 | D.5.4.4.1.H2. | Linky hematologické modulární - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
344 | D.5.4.4.1.H3. | Linky hematologické modulární - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1384 | D.5.4.5. | Počítadla hematologická
345 | D.5.4.5.H1. | Počítadla hematologická krevního diferenciálu - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
346 | D.5.4.5.H2. | Počítadla hematologická krevního diferenciálu - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1385 | D.5.4.6. | Hemoglobinmetry
347 | D.5.4.6.H1. | Hemoglobinmetry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1386 | D.5.4.7. | Analyzátory
1387 | D.5.4.7.1. | Analyzátory koagulační
348 | D.5.4.7.1.1. | Analyzátory koagulační point-of-care testing
349 | D.5.4.7.1.1.H1. | Analyzátory koagulační základní point-of-care testing - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
350 | D.5.4.7.1.1.H2. | Analyzátory koagulační základní point-of-care testing - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
351 | D.5.4.7.1.1.H3. | Analyzátory koagulační základní point-of-care testing - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1388 | D.5.4.7.1.2. | Analyzátory koagulační standardní
352 | D.5.4.7.1.2.H1. | Analyzátory koagulační standardní - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1389 | D.5.4.7.1.3. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní
353 | D.5.4.7.1.3.H1. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
354 | D.5.4.7.1.3.H2. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
355 | D.5.4.7.1.3.H3. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
368 | D.5.4.7.2. | Analyzátory imunochemické na principu ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)
356 | D.5.4.8. | Agregometry | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1390 | D.5.4.9. | Tromboelastografy
357 | D.5.4.9.H1. | Tromboelastografy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
358 | D.5.4.9.H2. | Tromboelastografy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
359 | D.5.4.9.H3. | Tromboelastografy - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
360 | D.5.4.10. | Viskozimetry | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
2042 | D.5.4.11. | Separátory krevních složek
Přesun. Zachováno ID 363 | D.5.4.12. | Přístroje pro rheoferézu
Přesun. Zachováno ID 364 | D.5.4.13. | Přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii
Přesun. Zachováno ID 365 | D.5.4.14. | Odběrové míchací váhy
Přesun. Zachováno ID 366 | D.5.4.15. | Lisy na krevní plazmu
Přesun. Zachováno ID 367 | D.5.4.16. | Ozařovače transfuzních přípravků
369 | D.5.5. | Laboratorní přístroje - Genetika
370 | D.5.5.1. | Genetické analyzátory - sekvenátory
1391 | D.5.5.1.1. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
371 | D.5.5.1.1.H1. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
372 | D.5.5.1.1.H2. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
373 | D.5.5.1.1.H3. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1392 | D.5.5.1.2. | Přístroje pro sekvenování nové generace
374 | D.5.5.1.2.H1. | Přístroje pro sekvenování nové generace - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
375 | D.5.5.1.2.H2. | Přístroje pro sekvenování nové generace - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
376 | D.5.5.1.2.H3. | Přístroje pro sekvenování nové generace - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
377 | D.5.5.2. | Cykléry polymerázové řetězové reakce
378 | D.5.5.2.1. | Real-time cykléry polymerázové řetězové reakce
1790 | D.5.5.2.1.H1. | Real-time cykléry polymerázové řetězové reakce - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1791 | D.5.5.2.1.H2. | Real-time cykléry polymerázové řetězové reakce - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
379 | D.5.5.2.2. | Standardní cykléry polymerázové řetězové reakce
1857 | D.5.5.2.2.H1 | Standardní cykléry polymerázové řetězové reakce - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1792 | D.5.5.2.2.H2 | Gradientové cykléry polymerázové řetězové reakce - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
380 | D.5.5.2.2.H3 | Fast cykléry polymerázové řetězové reakce - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
381 | D.5.5.3. | Detekční systémy pro gelovou dokumentaci
1858 | D.5.5.3.1 | Detekční systémy fluorescenční
1859 | D.5.5.3.1.H1 | Detekční systémy fluorescenční - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1860 | D.5.5.3.1.H2 | Detekční systémy fluorescenční - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
382 | D.5.5.3.2 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci
1861 | D.5.5.3.2.H1 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1862 | D.5.5.3.2.H2 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1863 | D.5.5.3.3 | Detekční systémy NIR | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
383 | D.5.5.4. | Systémy pro digitální polymerázové řetězové reakce | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
384 | D.5.5.5. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin
1788 | D.5.5.5.H1. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1789 | D.5.5.5.H2. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
1864 | D.5.5.5.H3. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
385 | D.5.5.6. | Čítače buněk
1865 | D.5.5.6.H1 | Čítače buněk - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1866 | D.5.5.6.H2 | Čítače buněk - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
386 | D.5.5.7. | Pipetovací automaty
1867 | D.5.5.7.H1. | Pipetovací automaty - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1868 | D.5.5.7.H2. | Pipetovací automaty - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1869 | D.5.5.7.H3. | Pipetovací automaty - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
387 | D.5.5.8. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex)
1870 | D.5.5.8.H1. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) - 1
388 | D.5.5.9. | Systémy analýzy spermatu
1871 | D.5.5.9.H1. | Systémy analýzy spermatu - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1872 | D.5.5.9.H2. | Systémy analýzy spermatu - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
389 | D.5.5.10. | Mikromanipulátory
1873 | D.5.5.10.H1. | Mikromanipulátory - 1 | 1 | 3 | 25.73 | Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1793 | D.5.5.11. | Systémy pro automatizovaný screening mutací (chromatografie, elektroforéza)
1794 | D.5.5.11.H? | Systémy pro automatizovaný screening mutací (chromatografie, elektroforéza) - hladina nestanovena | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1795 | D.5.5.12. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin)
1796 | D.5.5.12.H1. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1797 | D.5.5.12.H2. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1798 | D.5.5.13. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů
1874 | D.5.5.13.1. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů - Spreader | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1799 | D.5.5.13.2. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů - Harvester | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1800 | D.5.5.14. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS
1801 | D.5.5.14.H1. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1875 | D.5.5.14.H2. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1802 | D.5.5.15. | Stojany magnetický (Nd-Fe-B) separační (příprava NGS knihoven apod) | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1804 | D.5.5.16. | Systémy pro automatizované vyhledávání mitóz
1805 | D.5.5.16.H1. | Systémy pro automatizované vyhledávání mitóz - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5
390 | D.5.6. | Laboratorní přístroje - všeobecné laboratorní vybavení
391 | D.5.6.1. | Centrifugy
392 | D.5.6.1.1. | Centrifugy stolní
1393 | D.5.6.1.1.1. | Centrifugy stolní nechlazené | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
393 | D.5.6.1.1.1.H1. | Centrifugy stolní nechlazené - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
394 | D.5.6.1.1.1.H2. | Centrifugy stolní nechlazené - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
395 | D.5.6.1.1.1.H3. | Centrifugy stolní nechlazené - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1394 | D.5.6.1.1.2. | Centrifugy stolní chlazené
396 | D.5.6.1.1.2.H1. | Centrifugy stolní chlazené - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
397 | D.5.6.1.1.2.H2. | Centrifugy stolní chlazené - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
398 | D.5.6.1.1.2.H3. | Centrifugy stolní chlazené - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1395 | D.5.6.1.2. | Mikrocentrifugy
399 | D.5.6.1.2.H1. | Mikrocentrifugy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
400 | D.5.6.1.2.H2. | Mikrocentrifugy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1396 | D.5.6.1.3. | Centrifugy promývací
401 | D.5.6.1.3.H1. | Centrifugy promývací - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
402 | D.5.6.1.4. | Centrifugy na gelové karty | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
403 | D.5.6.1.5. | Centrifugy velkoobjemové
404 | D.5.6.1.5.H1. | Centrifugy velkoobjemové - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
405 | D.5.6.1.5.H2. | Centrifugy velkoobjemové - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
406 | D.5.6.1.5.H3. | Centrifugy velkoobjemové - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1397 | D.5.6.1.6. | Centrifugy transfuzní
407 | D.5.6.1.6.H1. | Centrifugy transfuzní - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1398 | D.5.6.1.7. | Ventilované volně stojící centrifugy
408 | D.5.6.1.7.H1. | Ventilované volně stojící centrifugy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1399 | D.5.6.1.8. | Ultracentrifugy
409 | D.5.6.1.8.H1. | Ultracentrifugy - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
410 | D.5.6.1.8.H2. | Ultracentrifugy - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
411 | D.5.6.2. | Mikroskopy
1400 | D.5.6.2.1. | Mikroskopy optické
412 | D.5.6.2.1.H1. | Mikroskopy optické - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
413 | D.5.6.2.1.H2. | Mikroskopy optické - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
414 | D.5.6.2.1.H3. | Mikroskopy optické - 3 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1806 | D.5.6.2.1.H4. | Mikroskopy optické - 4 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1401 | D.5.6.2.2. | Mikroskopy fluorescenční
415 | D.5.6.2.2.H1. | Mikroskopy fluorescenční - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
416 | D.5.6.2.2.H2. | Mikroskopy fluorescenční - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
417 | D.5.6.2.2.H3. | Mikroskopy fluorescenční - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1807 | D.5.6.2.2.H4. | Mikroskopy fluorescenční - 4 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1402 | D.5.6.2.3. | Mikroskopy inverzní
418 | D.5.6.2.3.H1. | Mikroskopy inverzní - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
419 | D.5.6.2.3.H2. | Mikroskopy inverzní - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
420 | D.5.6.2.3.H3. | Mikroskopy inverzní - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1403 | D.5.6.2.4. | Mikroskopy s fázovým kontrastem
421 | D.5.6.2.4.H1. | Mikroskopy s fázovým kontrastem - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
422 | D.5.6.2.4.H2. | Mikroskopy s fázovým kontrastem - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1404 | D.5.6.2.5. | Mikroskopy konfokální
423 | D.5.6.2.5.H1. | Mikroskopy konfokální - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
424 | D.5.6.2.5.H2. | Mikroskopy konfokální - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1405 | D.5.6.2.6. | Mikroskopy elektronové
425 | D.5.6.2.6.H1. | Mikroskopy elektronové - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
426 | D.5.6.2.6.H2. | Mikroskopy elektronové - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
427 | D.5.6.2.6.H3. | Mikroskopy elektronové - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1406 | D.5.6.2.7. | Mikroskopy stereoskopické
428 | D.5.6.2.7.H1. | Mikroskopy stereoskopické - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
429 | D.5.6.2.7.H2. | Mikroskopy stereoskopické - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
430 | D.5.6.2.7.H3. | Mikroskopy stereoskopické - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
431 | D.5.6.3. | Spektrofotometry/Fotometry
1407 | D.5.6.3.1. | Spektrofotometry pro viditelné spektrum (Vis)
432 | D.5.6.3.1.H1. | Spektrofotometry pro viditelné spektrum (Vis) - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1408 | D.5.6.3.2. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS)
433 | D.5.6.3.2.H1. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
434 | D.5.6.3.2.H2. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
435 | D.5.6.3.2.H3. | Spektrofotometry - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1409 | D.5.6.3.3. | Spektrofotometry - ultrafialových , viditelných a blízkých infračervených spekter (UV/Vis/NIR)
436 | D.5.6.3.3.H1. | Spektrofotometry - ultrafialových , viditelných a blízkých infračervených spekter (UV/Vis/NIR) - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1410 | D.5.6.3.4. | Spektrometry infračervené | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1411 | D.5.6.3.5. | Spektrofotometry na mikrodesky
1412 | D.5.6.3.5.H1. | Spektrofotometry na mikrodesky - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1413 | D.5.6.3.5.H2. | Spektrofotometry na mikrodesky - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1414 | D.5.6.3.5.H3. | Spektrofotometry na mikrodesky - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1415 | D.5.6.3.6. | Nanospektrofotometry
1416 | D.5.6.3.6.H1. | Nanospektrofotometry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1417 | D.5.6.3.6.H2. | Nanospektrofotometry - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1418 | D.5.6.3.6.H3. | Nanospektrofotometry - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1419 | D.5.6.3.7. | Fotometry
1420 | D.5.6.3.7.H1. | Fotometry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1421 | D.5.6.3.7.H2. | Fotometry - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1422 | D.5.6.3.7.H3. | Fotometry - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1423 | D.5.6.3.8. | Spektrofluorimetry
437 | D.5.6.3.8.H1. | Spektrofluorimetry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
438 | D.5.6.3.8.H2. | Spektrofluorimetry - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
439 | D.5.6.3.8.H3. | Spektrofluorimetry - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1424 | D.5.6.3.9. | Fluorescenční skenery
440 | D.5.6.3.9.H1. | Fluorescenční skenery - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
441 | D.5.6.3.9.H2. | Fluorescenční skenery - 2 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8
1425 | D.5.6.3.10. | Hemoglobinmetry
452 | D.5.6.3.10.H1. | Hemoglobinmetry - 1 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1426 | D.5.6.4. | Zařízení pro mikrofotografii
453 | D.5.6.4.H1. | Zařízení pro mikrofotografii - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
454 | D.5.6.4.H2. | Zařízení pro mikrofotografii - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
455 | D.5.6.5. | Izolátory, boxy ochranné biologické
1427 | D.5.6.5.1. | Boxy laminární (tř. I)
456 | D.5.6.5.1.H1. | Boxy laminární (tř. I) - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
457 | D.5.6.5.1.H2. | Boxy laminární (tř. I) - 2 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
1428 | D.5.6.5.2. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy
458 | D.5.6.5.2.H1. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
459 | D.5.6.5.2.H2. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) - 2 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
460 | D.5.6.5.2.H3. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) - 3 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
461 | D.5.6.5.3. | Laminární boxy pro nukleární medicínu
2021 | D.5.6.5.3.H1. | Laminární box stíněný pro radiofarmaka - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
2022 | D.5.6.5.3.H2. | Laminární box stíněný pro značení biologického materiálu radionuklidy - 2 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
2023 | D.5.6.5.3.H3. | Laminární box stíněný pro pozitronové zářiče - 3 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
1429 | D.5.6.5.4. | Biologické bezpečnostní izolátory
462 | D.5.6.5.4.H1. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
463 | D.5.6.5.4.H2. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) - 2 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
464 | D.5.6.5.4.H3. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) - 3 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
1430 | D.5.6.5.5. | Boxy - Polymerázová řetězová reakce
465 | D.5.6.5.5.H1. | Boxy - Polymerázová řetězová reakce - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
466 | D.5.6.5.5.H2. | Boxy - Polymerázová řetězová reakce - 2 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
1431 | D.5.6.6. | Boxy anaerobní
467 | D.5.6.6.H1. | Boxy anaerobní - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
468 | D.5.6.6.H2. | Boxy anaerobní - 2 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
469 | D.5.6.6.H3. | Boxy anaerobní - 3 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
1432 | D.5.6.7. | Boxy hypoxické
470 | D.5.6.7.H1. | Boxy hypoxické - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
471 | D.5.6.7.H2. | Boxy hypoxické - 2 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10
472 | D.5.6.8. | Digestoře
1433 | D.5.6.8.1. | Digestoře chemické s odtahem
473 | D.5.6.8.1.H1. | Digestoře chemické s odtahem - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
474 | D.5.6.8.1.H2. | Digestoře chemické s odtahem - 2 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
475 | D.5.6.8.1.H3. | Digestoře chemické s odtahem - 3 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
1434 | D.5.6.8.2. | Digestoře pro práci s izotopy
476 | D.5.6.8.2.H1. | Digestoře pro práci s izotopy - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
1435 | D.5.6.8.3. | Digestoře bez odtahové
477 | D.5.6.8.3.H1. | Digestoře bez odtahové - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
478 | D.5.6.8.3.H2. | Digestoře bez odtahové - 2 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
479 | D.5.6.9. | Termostaty
1436 | D.5.6.9.1. | Termostaty biologické
480 | D.5.6.9.1.H1. | Termostaty biologické - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
481 | D.5.6.9.1.H2. | Termostaty biologické - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
482 | D.5.6.9.1.H3. | Termostaty biologické - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1437 | D.5.6.9.2. | Termostaty blokové
489 | D.5.6.9.2.H1. | Termostaty blokové - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
490 | D.5.6.9.2.H2. | Termostaty blokové - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
491 | D.5.6.9.2.H3. | Termostaty blokové - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
2024 | D.5.6.9.2.H4. | Stíněná suchá lázeň - 4 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1438 | D.5.6.9.3. | Termostaty chlazené
492 | D.5.6.9.3.H1. | Termostaty chlazené - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
493 | D.5.6.9.3.H2. | Termostaty chlazené - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
494 | D.5.6.9.3.H3. | Termostaty chlazené - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1439 | D.5.6.9.4. | Termostaty třepací standard
495 | D.5.6.9.4.H1. | Termostaty třepací standard - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
496 | D.5.6.9.4.H2. | Termostaty třepací standard - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
497 | D.5.6.9.4.H3. | Termostaty třepací standard - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1440 | D.5.6.9.5. | Termostaty třepací na mikrodesky
498 | D.5.6.9.5.H1. | Termostaty třepací na mikrodesky - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1441 | D.5.6.9.6. | Termostaty ponorné oběhové
499 | D.5.6.9.6.H1. | Termostaty ponorné oběhové - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
500 | D.5.6.9.6.H2. | Termostaty ponorné oběhové - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
501 | D.5.6.9.6.H3. | Termostaty ponorné oběhové - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1442 | D.5.6.10. | Inkubátory
1443 | D.5.6.10.1. | CO2 inkubátory
483 | D.5.6.10.1.H1. | CO2 inkubátory - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
484 | D.5.6.10.1.H2. | CO2 inkubátory - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
485 | D.5.6.10.1.H3. | CO2 inkubátory - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1444 | D.5.6.10.2. | CO2/O2/N2 inkubátory
486 | D.5.6.10.2.H1. | CO2/O2/N2 inkubátory - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
487 | D.5.6.10.2.H2. | CO2/O2/N2 inkubátory - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1445 | D.5.6.10.3. | Inkubátory na gelové karty
488 | D.5.6.10.3.H1. | Inkubátory na gelové karty - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
502 | D.5.6.10.4. | Lázně
1449 | D.5.6.10.4.1. | Lázně vodní
503 | D.5.6.10.4.1.H1. | Lázně vodní - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
504 | D.5.6.10.4.1.H2. | Lázně vodní - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
505 | D.5.6.10.4.1.H3. | Lázně vodní - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1450 | D.5.6.10.4.2. | Lázně olejové
506 | D.5.6.10.4.2.H1. | Lázně olejové - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1451 | D.5.6.11. | Pece
507 | D.5.6.11.H1. | Pece hybridizační - 1 | 2 | 5 | 28.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky | 15
508 | D.5.6.11.H2. | Pece hybridizační - 2 | 2 | 5 | 28.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky | 15
509 | D.5.6.11.H3. | Pece hybridizační - 3 | 2 | 5 | 28.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky | 15
510 | D.5.6.12. | Transiluminátory
1876 | D.5.6.12.H1. | Transiluminátory - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1877 | D.5.6.12.H2. | Transiluminátory - 2 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
511 | D.5.6.13. | Chladící, mrazicí zařízení
512 | D.5.6.13.1. | Chladničky
1878 | D.5.6.13.1.H1. | Chladničky - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1879 | D.5.6.13.1.H2. | Chladničky - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1880 | D.5.6.13.1.H3. | Chladničky - 3 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1881 | D.5.6.13.1.1. | Transportní chladničky / mrazničky
1882 | D.5.6.13.1.1.H1. | Transportní chladničky / mrazničky - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1883 | D.5.6.13.1.1.H2. | Transportní chladničky / mrazničky - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
513 | D.5.6.13.2. | Chladové / mrazové komory
1884 | D.5.6.13.2.H1. | Chladové / mrazové komory - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15
1885 | D.5.6.13.2.H2. | Chladové / mrazové komory - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15
1886 | D.5.6.13.2.H3. | Chladové / mrazové komory - 3 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15
1887 | D.5.6.13.2.H4. | Chladové / mrazové komory - 4 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15
514 | D.5.6.13.3. | Krevní banky
1888 | D.5.6.13.3.H1. | Krevní banky - 1 | 2 | 5 | 22.29 | Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1889 | D.5.6.13.3.H2. | Krevní banky - 2 | 2 | 5 | 22.29 | Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
515 | D.5.6.14. | Mrazicí zařízení
516 | D.5.6.14.1. | Mrazničky
1890 | D.5.6.14.1.H1. | Mrazničky - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1891 | D.5.6.14.1.H2. | Mrazničky - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1892 | D.5.6.14.1.H3. | Mrazničky - 3 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
517 | D.5.6.14.2. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (-40°C)
1893 | D.5.6.14.2.H1. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (-40°C) - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1894 | D.5.6.14.2.H2. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (-40°C) - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
518 | D.5.6.14.3. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C)
1895 | D.5.6.14.3.H1. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1896 | D.5.6.14.3.H2. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1897 | D.5.6.14.3.H3. | Boxy hluboko mrazicí (-86°C) - 3 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
519 | D.5.6.14.4. | Boxy kryogenní (-150°C)
1898 | D.5.6.14.4.H1. | Boxy kryogenní (-150°C) - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1899 | D.5.6.14.4.H2. | Boxy kryogenní (-150°C) - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1452 | D.5.6.14.5. | Dewarovy nádoby
520 | D.5.6.14.5.1. | Dewarovy nádoby standardní
1900 | D.5.6.14.5.1.H1. | Dewarovy nádoby standardní - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1901 | D.5.6.14.5.1.H2. | Dewarovy nádoby standardní - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
1902 | D.5.6.14.5.1.H3. | Dewarovy nádoby standardní - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15
521 | D.5.6.14.5.2. | Dewarovy nádoby transportní
1903 | D.5.6.14.5.2.H1. | Dewarovy nádoby transportní - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1904 | D.5.6.14.5.2.H2. | Dewarovy nádoby transportní - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1905 | D.5.6.14.5.2.H3. | Dewarovy nádoby transportní - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
522 | D.5.6.14.6. | Programovatelné zmrazovače
1906 | D.5.6.14.6.H1. | Programovatelné zmrazovače - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1907 | D.5.6.14.6.H2. | Programovatelné zmrazovače - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1908 | D.5.6.14.6.H3. | Programovatelné zmrazovače - 3 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
523 | D.5.6.14.7. | Šokové zmrazovače krevní plazmy
1909 | D.5.6.14.7.H1. | Šokové zmrazovače krevní plazmy - 1 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1910 | D.5.6.14.7.H2. | Šokové zmrazovače krevní plazmy - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
1911 | D.5.6.14.7.H3. | Šokové zmrazovače krevní plazmy - 3 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8
524 | D.5.6.15. | Drobné přístroje (třepačky, míchačky…) | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
525 | D.5.6.16. | Váhy
526 | D.5.6.16.1. | Předvážky | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
1453 | D.5.6.16.2. | Váhy laboratorní
527 | D.5.6.16.2.H1. | Váhy laboratorní - 1 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
528 | D.5.6.16.2.H2. | Váhy laboratorní - 2 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
529 | D.5.6.16.2.H3. | Váhy laboratorní - 3 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
1454 | D.5.6.16.3. | Váhy analytické
530 | D.5.6.16.3.H1. | Váhy analytické - 1 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
531 | D.5.6.16.3.H2. | Váhy analytické - 2 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
532 | D.5.6.16.3.H3. | Váhy analytické - 3 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15
1455 | D.5.6.16.4. | Mikrováhy
533 | D.5.6.16.4.H1. | Mikrováhy pro kalibraci pipet - 1 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 8
1912 | D.5.6.16.4.H2. | Mikrováhy pro kalibraci pipet - 2 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 8
1913 | D.5.6.16.5. | Váhy pacientské
1914 | D.5.6.16.5.H1. | Váhy pacientské - 1 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1915 | D.5.6.16.5.H2. | Váhy pacientské - 2 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1916 | D.5.6.16.5.H3. | Váhy pacientské - 3 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
534 | D.5.6.17. | Pipety a dávkovače
1456 | D.5.6.17.1. | Pipety mechanické
535 | D.5.6.17.1.H1. | Pipety mechanické - 1 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1917 | D.5.6.17.1.H2. | Pipety mechanické - 2 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1918 | D.5.6.17.1.H3. | Pipety mechanické - 3 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1457 | D.5.6.17.2. | Pipety elektronické
536 | D.5.6.17.2.H1. | Pipety elektronické - 1 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1919 | D.5.6.17.2.H2. | Pipety elektronické - 2 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
537 | D.5.6.17.2.H3. | Pipety elektronické - 3 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1458 | D.5.6.17.3. | Pipetovací nástavce / dávkovače
538 | D.5.6.17.3.H1. | Pipetovací nástavce / dávkovače - 1 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1920 | D.5.6.17.3.H2. | Pipetovací nástavce / dávkovače - 2 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1459 | D.5.6.17.4. | Byrety
539 | D.5.6.17.4.H1. | Byrety - 1 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1921 | D.5.6.17.4.H2. | Byrety - 2 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1922 | D.5.6.17.4.H3. | Byrety - 3 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1460 | D.5.6.18. | Myčky
540 | D.5.6.18.H1. | Myčky skla laboratorní - 1 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
541 | D.5.6.18.H2. | Myčky skla laboratorní - 2 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
542 | D.5.6.18.H3. | Myčky skla laboratorní - 3 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
1461 | D.5.6.19. | Promývačky
577 | D.5.6.19.H1. | Promývačky na mikrodesky - 1 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
578 | D.5.6.19.H2. | Promývačky na mikrodesky - 2 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
579 | D.5.6.19.H3. | Promývačky na mikrodesky - 3 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10
1462 | D.5.6.20. | Autoklávy laboratorní
543 | D.5.6.20.H1. | Autoklávy laboratorní - 1 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
544 | D.5.6.20.H2. | Autoklávy laboratorní - 2 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
545 | D.5.6.20.H3. | Autoklávy laboratorní - 3 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15
1463 | D.5.6.21. | Sterilizátory
546 | D.5.6.21.H1. | Sterilizátory horkovzdušné - 1 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
547 | D.5.6.21.H2. | Sterilizátory horkovzdušné - 2 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
548 | D.5.6.21.H3. | Sterilizátory horkovzdušné - 3 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1464 | D.5.6.22. | Sušárny laboratorní
549 | D.5.6.22.H1. | Sušárny laboratorní - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
550 | D.5.6.22.H2. | Sušárny laboratorní - 2 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
551 | D.5.6.22.H3. | Sušárny laboratorní - 3 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15
1465 | D.5.6.23. | Svářečky
1466 | D.5.6.23.1. | Svářečky impulzní
552 | D.5.6.23.1.H1. | Svářečky impulzní - 1 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
553 | D.5.6.23.1.H2. | Svářečky impulzní - 2 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
554 | D.5.6.23.1.H3. | Svářečky impulzní - 3 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1467 | D.5.6.23.2. | Svářečky sterilní
555 | D.5.6.23.2.H1. | Svářečky sterilní - 1 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
556 | D.5.6.23.2.H2. | Svářečky sterilní - 2 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
557 | D.5.6.23.2.H3. | Svářečky sterilní - 3 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1468 | D.5.6.24. | Počítačky buněk
558 | D.5.6.24.H1. | Počítačky buněk - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
559 | D.5.6.24.H2. | Počítačky buněk - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
560 | D.5.6.24.H3. | Počítačky buněk - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1470 | D.5.6.25. | Scintilační čítače
1471 | D.5.6.25.H1. | Scintilační čítače - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1472 | D.5.6.25.H2. | Scintilační čítače - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1473 | D.5.6.25.H3. | Scintilační čítače - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1474 | D.5.6.26. | Harvestoré technologie
1475 | D.5.6.27. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmózy, přístroje destilační)
565 | D.5.6.27.H1. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
566 | D.5.6.27.H2. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
567 | D.5.6.27.H3. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1476 | D.5.6.28. | Čističky
568 | D.5.6.28.H1. | Čističky ultrazvukové - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
569 | D.5.6.28.H2. | Čističky ultrazvukové - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
570 | D.5.6.28.H3. | Čističky ultrazvukové - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1477 | D.5.6.29. | Koncentrátory vzorků
571 | D.5.6.29.H1. | Koncentrátory vzorků vakuové - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
572 | D.5.6.29.H2. | Koncentrátory vzorků vakuové - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
573 | D.5.6.29.H3. | Koncentrátory vzorků vakuové - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1478 | D.5.6.30. | Homogenizátory
574 | D.5.6.30.H1. | Homogenizátory - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
575 | D.5.6.30.H2. | Homogenizátory - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
576 | D.5.6.30.H3. | Homogenizátory - 3 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
580 | D.5.6.31. | Systémy monitorace vnitřního prostředí
581 | D.5.6.31.1. | Ústředny monitorovací | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1479 | D.5.6.31.2. | Záznamníky, dataloggery
582 | D.5.6.31.2.H1. | Dataloggery pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 5
583 | D.5.6.31.2.H2. | Dataloggery pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 5
584 | T. | Terapeutické
585 | T.1. | Radioterapeutické přístroje/systémy
586 | T.1.1. | Simulátory (Radioterapeutické simulátory - verifikátory)
1480 | T.1.1.1. | Rentgenové simulátory
587 | T.1.1.1.H1. | Rentgenové simulátory - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1481 | T.1.1.2. | Simulátory výpočetní tomografie
588 | T.1.1.2.H1. | Simulátory výpočetní tomografie - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
589 | T.1.1.2.H2. | Simulátory výpočetní tomografie - 2
590 | T.1.1.2.H2. | Simulátory výpočetní tomografie - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1482 | T.1.1.3. | Lokalizační systémy
1483 | T.1.1.3.1. | Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením
592 | T.1.1.3.1.H1. | Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením (zobrazovací systém (2D, 3D)) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1484 | T.1.1.3.2. | Zařízení pro lokalizaci megavoltážním svazkem
593 | T.1.1.3.2.H1. | Zařízení pro lokalizaci megavoltážním svazkem (portální zobrazovače, výpočetní tomografie s kuželovým svazkem) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
594 | T.1.1.3.3. | Ostatní simulační a lokalizační systémy
1988 | T.1.1.3.3.H1. | Ostatní simulační a lokalizační systémy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
595 | T.1.2. | Ozařovací systémy terapeutické
596 | T.1.2.1. | Ozařovače terapeutické jednoduché
597 | T.1.2.1.H1. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
598 | T.1.2.1.H2. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
599 | T.1.2.1.H3. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1485 | T.1.2.2. | Ozařovače terapeutické kompozitní
600 | T.1.2.2.H1. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
601 | T.1.2.2.H2. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
602 | T.1.2.2.H3. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
603 | T.1.2.3. | Ozařovače terapeutické speciální
2043 | T.1.2.3.H1. | Mobilní lineární urychlovače pro intraoperační ozáření - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1486 | T.1.2.4. | Ozařovače terapeutické ‐ lineární urychlovače s robotickým ramenem
604 | T.1.2.4.H1. | Ozařovače terapeutický ‐ lineární urychlovače s robotickým ramenem (Cyberknife) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1487 | T.1.2.5. | Ozařovače terapeutické pro helikální tomoterapii (TomoTherapy)
605 | T.1.2.5.H1. | Ozařovače terapeutické pro helikální tomoterapii (TomoTherapy) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1488 | T.1.2.6. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii
606 | T.1.2.6.H1. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
607 | T.1.2.6.H2. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
608 | T.1.2.6.H3. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2044 | T.1.2.6.H4. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii - 4 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
609 | T.1.2.7. | Ozařovače protonové | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2045 | T.1.2.8. | Radionuklidové ozařovače
1989 | T.1.2.8.1. | Přístroje určené pro zevní radioterapii
1490 | T.1.2.8.1.1. | Radionuklidové ozařovače využívající radioaktivní izotop kobaltu (60Co) | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1491 | T.1.2.8.1.1. | Ozařovače kobaltové
2046 | T.1.2.8.1.2. | Radionuklidové ozařovače využívající radioaktivní izotop cesia (137Cs )
1990 | T.1.2.8.2. | Přístroje určené pro konformní radioterapii
613 | T.1.2.8.2.1. | Leksellův gama nůž | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1493 | T.1.2.8.3. | Ozařovače brachyterapeutické
1494 | T.1.2.8.3.1. | Ozařovače brachyterapeutické, afterfloading
614 | T.1.2.8.3.1.H1. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
615 | T.1.2.8.3.1.H2. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
616 | T.1.2.8.3.1.H3. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
617 | T.1.2.8.3.2. | Ostatní brachyterapeutické ozařovače | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1495 | T.1.2.9. | Rentgenové ozařovače
618 | T.1.2.9.H1. | Rentgenové ozařovače - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
619 | T.1.2.9.H2. | Rentgenové ozařovače - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
620 | T.1.2.9.H3. | Rentgenové ozařovače - 3
621 | T.1.3. | Dozimetrické přístroje a fantomy
1496 | T.1.3.1. | Dozimetrické přístroje
1497 | T.1.3.1.1. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky
622 | T.1.3.1.1.H1. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2047 | T.1.3.1.1.H2. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
623 | T.1.3.1.2. | Dozimetrické přístroje pro relativní měření | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1498 | T.1.3.1.3. | Dozimetrické přístroje in vivo
624 | T.1.3.1.3.H1. | Dozimetrické přístroje in vivo - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
625 | T.1.3.1.4. | Dozimetrické přístroje pro zajištění jakosti terapeutických ozařovačů | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1499 | T.1.3.1.5. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů
626 | T.1.3.1.5.H1. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
627 | T.1.3.1.5.H2. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1500 | T.1.3.2. | Fantomy
1501 | T.1.3.2.1. | Fantomy vodní
628 | T.1.3.2.1.H1. | Fantomy vodní pro sběr dozimetrických dat - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1502 | T.1.3.2.2. | Fantomy anatomické
629 | T.1.3.2.2.H1. | Fantomy anatomické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1503 | T.1.3.2.3. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod
630 | T.1.3.2.3.H1. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2025 | T.1.3.2.3.H2. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1504 | T.1.3.2.4. | Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů
631 | T.1.3.2.4.H1. | Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1505 | T.1.3.2.5. | Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové ozařování atd.)
632 | T.1.3.2.5.H1. | Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
633 | T.1.3.2.6. | Fantomy malé vodní pro absolutní dozimetrii
1991 | T.1.3.2.6.H1. | Fantomy malé vodní pro absolutní dozimetrii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
634 | T.1.3.2.7. | Fantomy 3D
635 | T.1.4. | Plánovací a verifikační systémy pro radioterapii
1506 | T.1.4.1. | Plánovací systémy pro externí radioterapii
636 | T.1.4.1.H1. | Plánovací systémy pro externí radioterapii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
637 | T.1.4.1.H2. | Plánovací systémy pro externí radioterapii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
638 | T.1.4.1.H3. | Plánovací systémy pro externí radioterapii - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1507 | T.1.4.2. | Plánovací radioterapeutické systémy podporující aktuální radioterapeutické procesy
639 | T.1.4.2.H1. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
640 | T.1.4.2.H2. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
641 | T.1.4.2.H3. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2026 | T.1.4.2.H4. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 4 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2027 | T.1.4.2.H5. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie - 5 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1508 | T.1.4.3. | Plánovací systémy pro speciální léčebné metody
642 | T.1.4.3.H1. | Plánovací systémy pro speciální léčebné metody (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1509 | T.1.4.4. | Plánovací systémy pro brachyterapii
643 | T.1.4.4.H1. | Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1923 | T.1.4.4.H2 | Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
644 | T.1.4.5. | Plánovací systémy pro brachyterapii ostatní (např. I‐125 zrna, atd.) | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1510 | T.1.4.6. | Radioterapeutické verifikační systémy
645 | T.1.4.6.H1. | Verifikační počítačové systémy pro externí radioterapii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
646 | T.1.4.7. | Verifikační počítačové systémy pro speciální metody léčby | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
647 | T.1.4.8. | Verifikační počítačové systémy ostatní | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
648 | T.1.4.9. | Další systémy (zakreslování, verifikace apod.) | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
649 | T.1.5. | Pomocná zařízení pro radioterapii
1511 | T.1.5.1. | Zařízení související s výrobou vykrývacích bloků, speciálních vložek
650 | T.1.5.1.H1. | Zařízení na výrobu bloků - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
652 | T.2. | Přístroje pro fyzioterapii (rehabilitační)
653 | T.2.1. | Přístroje pro elektroterapii
1512 | T.2.1.1. | Přístroje pro aplikaci elektroterapie
654 | T.2.1.1.H1. | Přístroj pro aplikaci elektroterapie vč. vakuové jednotky - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1514 | T.2.1.2. | Přístroje pro vysokofrekvenční terapii
1924 | T.2.1.2.1. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii
656 | T.2.1.2.1.H1. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1925 | T.2.1.2.1.H2. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1926 | T.2.1.2.2. | Přístroje pro mikrovlnnou diatermii
1927 | T.2.1.2.2.H1 | Přístroje pro mikrovlnnou diatermii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1515 | T.2.1.3. | Přístroje pro distanční elektroterapii
657 | T.2.1.3.H1. | Přístroje pro distanční elektroterapii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1928 | T.2.1.3.H2. | Přístroje pro distanční elektroterapii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1516 | T.2.1.4. | Přístroje pro magnetoterapii
658 | T.2.1.4.H1. | Přístroje pro magnetoterapii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1517 | T.2.1.5. | Funkční elektrické neurostimulátory
1929 | T.2.1.5.H1. | Elektrické neurostimulátory - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
659 | T.2.1.5.H3. | Elektrické neurostimulátory - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
660 | T.2.2. | Přístroje pro fototerapii
661 | T.2.2.1. | Přístroje pro fototerapii - Nepolarizované světlo
1930 | T.2.2.1.1. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření
662 | T.2.2.1.1.H1. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
663 | T.2.2.1.1.H2. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1931 | T.2.2.1.2. | Přístroje pro fototerapii emitující ultrafialové záření
1932 | T.2.2.1.2.H1. | Přístroje pro fototerapii emitující ultrafialové záření - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
664 | T.2.2.2. | Přístroje pro fototerapii - Polarizované světlo
1778 | T.2.2.2.1. | Lasery
665 | T.2.2.2.1.H1. | Lasery - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1933 | T.2.2.2.1.H2. | Lasery - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1779 | T.2.2.2.2. | Biolampy
666 | T.2.2.2.2.H1. | Biolampy - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
667 | T.2.3. | Přístroje pro termoterapii
1934 | T.2.3.1. | Přístroje pro pozitivní terapii
1935 | T.2.3.1.H1. | Přístroje pro pozitivní terapii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1936 | T.2.3.2. | Přístroje pro negativní terapii
1937 | T.2.3.2.H1. | Přístroje pro kryoterapii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1938 | T.2.3.2.H2. | Přístroje pro kryoterapii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1939 | T.2.3.2.H3. | Přístroje pro kryoterapii - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1940 | T.2.3.3. | Přístroje pro kombinovanou termoterapii
668 | T.2.3.3.H1. | Přístroje pro kombinovanou termoterapii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
669 | T.2.4. | Přístroje pro mechanoterapii
1518 | T.2.4.1. | Přístroje pro trakční terapii
1941 | T.2.4.1.H1. | Přístroje pro mechanoterapii - trakce přístrojová - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
670 | T.2.4.1.H2. | Přístroje pro mechanoterapii - Trakce přístrojová - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1942 | T.2.4.1.H3. | Přístroje pro mechanoterapii - trakce přístrojová - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1519 | T.2.4.2. | Přístroje pro kompresní terapii
671 | T.2.4.2.H2. | Přístroje pro kompresní terapii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
672 | T.2.4.3. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii
1520 | T.2.4.3.1. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii základní
673 | T.2.4.3.1.H1. | Přístroje pro základní vakuum-kompresní terapii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1521 | T.2.4.3.2. | Přístroje pro vakuově-kompresní terapii s přídavným zařízením k aplikaci plynného medicinálního oxidu uhličitého
674 | T.2.4.3.2.H2. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii s využitím CO2 - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1522 | T.2.4.3.3. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii s pacientským monitoringem
675 | T.2.4.3.3.H2. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii se základním diagnostickým modulem - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
676 | T.2.4.3.3.H3. | Přístroje pro vakuum-kompresní terapii se základním diagnostickým modulem - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1523 | T.2.4.4. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii
1524 | T.2.4.4.1. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii (periodický děj)
677 | T.2.4.4.1.H1. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii (periodický děj) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1525 | T.2.4.4.2. | Přístroje pro terapii rázovým ultrazvukem (aperiodický děj)
678 | T.2.4.4.2.H1. | Přístroje pro terapii bolesti rázovou vlnou - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1943 | T.2.4.4.2.H2. | Přístroje pro terapii bolesti rázovou vlnou - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
679 | T.2.4.5. | Přístroje pro mechanoterapii pasivními pohyby
1526 | T.2.4.5.1. | Motomedy
680 | T.2.4.5.1.H1. | Motomedy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1944 | T.2.4.5.1.H2. | Motomedy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1527 | T.2.4.5.2. | Motodlahy
1528 | T.2.4.5.2.1. | Motodlahy kolenní
681 | T.2.4.5.2.1.H1. | Motodlahy kolenní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1529 | T.2.4.5.2.2. | Motodlahy ramenní
682 | T.2.4.5.2.2.H1. | Motodlahy ramenní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1945 | T.2.4.5.2.3. | Motodlaha loketní
1946 | T.2.4.5.2.3.H1 | Motodlaha loketní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1947 | T.2.4.5.2.4. | Motodlaha kotníková
1948 | T.2.4.5.2.4.H1 | Motodlaha kotníková - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1949 | T.2.4.5.2.5. | Motodlaha zápěstní
1950 | T.2.4.5.2.5.H1 | Motodlaha zápěstní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1951 | T.2.4.5.2.6. | Motodlaha prstová
1952 | T.2.4.5.2.6.H1 | Motodlaha prstová - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1530 | T.2.4.5.3. | Přístroje využívající léčebnou metodu hluboké oscilace
683 | T.2.4.5.3.H2. | Přístroje pro terapii pomocí hluboké oscilace - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1953 | T.2.5. | Přístroje pro kombinovanou terapii
1954 | T.2.5.1. | Přístroje pro kombinovanou terapii
1955 | T.2.5.1.H1. | Přístroje pro kombinovanou terapii (kontaktní elektroultrasonoterapie) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1956 | T.2.5.1.H2. | Přístroje pro kombinovanou terapii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
684 | T.2.6. | Přístroje pro vertikalizaci
1531 | T.2.6.1. | Lehátka
685 | T.2.6.1.H1. | Vertikalizační lehátka - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1532 | T.2.6.2. | Stojany
686 | T.2.6.2.H1. | Vertikalizační stojany - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1957 | T.2.6.2.H2. | Vertikalizační stojany - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1533 | T.2.6.3. | Kombinované přístroje
687 | T.2.6.3.H2. | Kombinované přístroje pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
688 | T.2.7. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii
1534 | T.2.7.1. | Přístroje pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou
689 | T.2.7.1.H3. | Přístroje pro roboticky asistovaný nácvik chůze - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1535 | T.2.7.2. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin
1536 | T.2.7.2.1. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin bez exoskeletu
690 | T.2.7.2.1.H3. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin bez exoskeletu - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1537 | T.2.7.2.2. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin s exoskeletem
691 | T.2.7.2.2.H3. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin s exoskeletem - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1538 | T.2.7.3. | Přístroje pro posturografii
692 | T.2.7.3.H1. | Posturografická plošina - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2048 | T.2.7.3.H2. | Posturografická plošina - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
693 | T.2.8. | Přístroje pro terapii na podkladě analýzy pohybu
1539 | T.2.8.1. | Dynamické desky
694 | T.2.8.1.H2. | Dynamické desky - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1540 | T.2.8.2. | Dynamické chodníky
695 | T.2.8.2.H3. | Dynamické chodníky - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
696 | T.2.9. | Přístroje pro hydroterapii
1541 | T.2.9.1. | Vany
1542 | T.2.9.1.1. | Vany celotělové
697 | T.2.9.1.1.H1. | Vany celotělové - 2 | 2 | 5 | 25.91 | Ocelové sudy a podobné nádoby | 10
1543 | T.2.9.1.2. | Vany končetinové
698 | T.2.9.1.2.H1. | Vany končetinové - 2 | 2 | 5 | 25.91 | Ocelové sudy a podobné nádoby | 10
699 | T.3. | Podpora a udržování životních funkcí
700 | T.3.1. | Přístroje pro podporu a udržování respiračního systému
701 | T.3.1.1. | Přístroje pro konvenční ventilaci
1544 | T.3.1.1.1. | Přístroje pro konvenční ventilaci transportní
702 | T.3.1.1.1.H1. | Ventilátory transportní - 1 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
1545 | T.3.1.1.2. | Přístroje pro dlouhodobou umělou plicní ventilaci
703 | T.3.1.1.2.H1. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci - 1 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
704 | T.3.1.1.2.H2. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci - 2 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
705 | T.3.1.1.2.H3. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci - 3 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
1546 | T.3.1.1.3. | Přístroje pro domácí umělou plicní ventilaci
706 | T.3.1.1.3.H1. | Ventilátory pro domácí péči - 1 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
707 | T.3.1.2. | Přístroje pro nekonvenční ventilaci
1547 | T.3.1.2.1. | Přístroje pro vysokofrekvenční oscilační ventilaci
708 | T.3.1.2.1.H1. | Ventilátory vysokofrekvenční (oscilační) - 1 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
1548 | T.3.1.2.2. | Přístroje pro vysokofrekvenční tryskovou ventilaci
709 | T.3.1.2.2.H1. | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 1 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
710 | T.3.1.2.2.H2. | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 2 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
1959 | T.3.1.2.2.H3. | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 3 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
2049 | T.3.1.2.3. | Ventilátory kyrasové | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5
711 | T.3.1.3. | Přístroje pro eliminaci CO2
1549 | T.3.1.3.1. | Přístroje pro pasivní eliminaci CO2
712 | T.3.1.3.1.H1. | Zařízení pro pasivní eliminaci CO2 - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1550 | T.3.1.3.2. | Přístroje pro aktivní eliminaci CO2
713 | T.3.1.3.2.H2. | Zařízení pro aktivní eliminaci CO2 - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2050 | T.3.1.4. | Přístroje pro podporu expektorace | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2059 | T.3.1.5. | High-Flow Nasal Oxygen | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
714 | T.3.2. | Přístroje pro podporu a udržování oběhového systému
715 | T.3.2.1. | Systémy pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný
1551 | T.3.2.1.1. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh
716 | T.3.2.1.1.H1. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
717 | T.3.2.1.1.H2. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1552 | T.3.2.1.2. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci
718 | T.3.2.1.2.H1. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
719 | T.3.2.1.2.H2. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1553 | T.3.2.1.3. | Autotransfuzní systémy
720 | T.3.2.1.3.H1. | Přístroje autotransfuzní CELL SAVER (pozn. při velkých ztrátách krve) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1960 | T.3.2.1.3.H2. | Přístroje autotransfuzní CELL SAVER (pozn. při velkých ztrátách krve) - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1554 | T.3.2.2. | Systémy intraaortální balonové kontrapulzace
721 | T.3.2.2.H1. | Systémy pro intraaortální balonovou kontrapulzaci - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
722 | T.3.2.3. | Defirilátory
1555 | T.3.2.3.1. | Defibrilátory manuální
723 | T.3.2.3.1.H1. | Defibrilátory základní manuální - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
724 | T.3.2.3.1.H2. | Defibrilátory základní manuální - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
725 | T.3.2.3.1.H3. | Defibrilátory základní manuální - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1556 | T.3.2.3.2. | Defibrilátory automatické
726 | T.3.2.3.2.H1. | Defibrilátory automatické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1557 | T.3.2.3.3. | Kombinované přístroje - defibrilátor s monitorem
727 | T.3.2.3.3.H1. | Defibrilátor/monitor - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
728 | T.3.2.3.3.H2. | Defibrilátor/monitor - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
729 | T.3.2.3.3.H3. | Defibrilátor/monitor - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1558 | T.3.2.4. | Přístroje pro mechanizovanou kompresi hrudníku
730 | T.3.2.4.H1. | Systém pro komprese hrudníku - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
731 | T.3.2.5. | Kardiostimulátory
1559 | T.3.2.5.1. | Kardiostimulátory jednodutinové externí
732 | T.3.2.5.1.H1. | Kardiostimulátory jednodutinové externí - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1560 | T.3.2.5.2. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí
733 | T.3.2.5.2.H1. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
734 | T.3.2.5.2.H2. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
735 | T.3.2.5.3. | Kardiostimulátory transesofageální | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
736 | T.3.2.5.4. | Kardiostimulátory transthorakální (součástí defibrilátoru T.3.2.3.1.) | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
737 | T.3.3. | Přístroje pro dialýzu
1561 | T.3.3.1. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu
738 | T.3.3.1.H1. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
739 | T.3.3.1.H2. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1562 | T.3.3.2. | Hemodialyzační přístroje pro kontinuální dialýzu
740 | T.3.3.2.H2. | Hemodialyzační přístroje pro kontinuální dialýzu - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1563 | T.3.3.3. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu
741 | T.3.3.3.H1. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
742 | T.3.3.3.H2. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1564 | T.3.3.4. | Přístroje pro hemodiafiltraci/vysokoobjemovou hemodiafiltraci
2051 | T.3.3.4.H1. | Přístroje hemodiafiltrační - 1
743 | T.3.3.4.H3. | Přístroje hemodiafiltrační - 3
2058 | T.3.3.4. | Kontinuální náhrada funkce ledvin | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1565 | T.3.3.5. | Přístroje plazmaferetické
2028 | T.3.3.5.H2. | Přístroje plazmaferetické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
744 | T.3.3.5.H3. | Přístroje plazmaferetické - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1566 | T.3.3.6. | Přístroje hemoadsorbční
745 | T.3.3.6.H3. | Přístroje hemoadsorbční - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
746 | T.3.3.7. | Přístroje pro úpravu vody
1567 | T.3.3.7.1. | Úpravny vody stabilní
747 | T.3.3.7.1.H1. | Úpravny vody stabilní pro více HD přístrojů - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
2029 | T.3.3.7.1.H2. | Úpravny vody stabilní pro více HD přístrojů - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
1568 | T.3.3.7.2. | Úpravny vody mobilní
748 | T.3.3.7.2.H1. | Úpravny vody mobilní pro 1 HD přístroj - 1 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
749 | T.3.3.7.2.H2. | Úpravny vody mobilní pro 2 a více HD přístrojů - 2 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10
750 | T.3.4. | Hyperbarické kyslíkové komory
1569 | T.3.4.1. | Hyperbarické kyslíkové komory přenosné
751 | T.3.4.1.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory přenosné - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1570 | T.3.4.2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární
752 | T.3.4.2.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární s přechodovou komorou - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
753 | T.3.4.2.H2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární s přechodovou komorou - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1571 | T.3.4.3. | Hyperbarické kyslíkové komory - transportní (vozidla)
754 | T.3.4.3.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory - transportní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
755 | T.4. | Přístroje malé terapeutické všeobecné
756 | T.4.1. | Přístroje malé terapeutické všeobecné pro dodávání tekutin
757 | T.4.1.1. | Infuzní technika
1572 | T.4.1.1.1. | Dávkovače
758 | T.4.1.1.1.H1. | Dávkovače lineární - 1 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
759 | T.4.1.1.1.H2. | Dávkovače lineární - 2 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
760 | T.4.1.1.1.H3. | Dávkovače lineární - 3 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10
1573 | T.4.1.1.2. | Infuzní pumpy
761 | T.4.1.1.2.H1. | Infuzní pumpy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
762 | T.4.1.1.2.H3. | Infuzní pumpy - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1574 | T.4.1.1.3. | Manžety infuzní
763 | T.4.1.1.3.H1. | Manžety přetlakové - 1 | 2 | 5 | 13.96.16 | Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prose vání a filtračních plachetek) | 10
764 | T.4.1.1.3.H3. | Manžety přetlakové - 3 | 2 | 5 | 13.96.16 | Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prose vání a filtračních plachetek) | 10
1575 | T.4.1.1.4. | Ohřívače infuzních roztoků, krve
765 | T.4.1.1.4.H1. | Ohřívače infuzních roztoků a/nebo krve - 1 | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10
766 | T.4.1.1.4.H2. | Ohřívače infuzních roztoků a/nebo krve - 2 | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10
1576 | T.4.1.1.5. | Rozmrazovací zařízení
767 | T.4.1.1.5.H1. | Rozmrazovače krevní plazmy - 1 | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10
768 | T.4.1.1.5.H2. | Rozmrazovače krevní plazmy - 2 | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10
769 | T.4.1.1.5.H3. | Rozmrazovače krevní plazmy - 3 | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10
770 | T.4.1.2. | Odsávačky
1577 | T.4.1.2.1. | Odsávačky ejektorové
771 | T.4.1.2.1.H1. | Odsávačky ejektorové - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1578 | T.4.1.2.2. | Odsávačky vakuové
772 | T.4.1.2.2.H1. | Odsávačky pro zapojení do centrálního rozvodu vakua - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
773 | T.4.1.2.2.H3. | Odsávačky pro zapojení do centrálního rozvodu vakua - 3 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1579 | T.4.1.2.3. | Odsávačky elektrické
1580 | T.4.1.2.3.1. | Odsávačky elektrické pro občasný provoz
774 | T.4.1.2.3.1.H2. | Odsávačky elektrické pro občasný provoz - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1581 | T.4.1.2.3.2. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz
775 | T.4.1.2.3.2.H2. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
776 | T.4.1.2.3.2.H3. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz - 3 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1582 | T.4.1.2.3.3. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku
777 | T.4.1.2.3.3.H2. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku pro drenáže - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
778 | T.4.1.2.3.3.H3. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku pro drenáže - 3 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1583 | T.4.1.2.4. | Odsávačky manuální
779 | T.4.1.2.4.H1. | Odsávačky manuální - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
780 | T.4.1.2.4.H3. | Odsávačky manuální - 3 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1584 | T.4.1.2.5. | Odsávačky bateriové
781 | T.4.1.2.5.H2. | Odsávačky bateriové - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
782 | T.4.1.2.5.H3. | Odsávačky bateriové - 3 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
783 | T.4.2. | Přístroje pro aerosolovou a kyslíkovou terapii
784 | T.4.2.1. | Nebulizátory
1585 | T.4.2.1.1. | Nebulizátory studené |  |  |  |  | 10
1780 | T.4.2.1.1.1. | Nebulizátory kompresorové, tryskové |  |  |  |  | 10
785 | T.4.2.1.1.1.H1. | Nebulizátory kompresorové, tryskové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1586 | T.4.2.1.1.2. | Nebulizátory ultrazvukové
786 | T.4.2.1.1.2.H1. | Nebulizátory ultrazvukové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
787 | T.4.2.1.1.2.H3. | Nebulizátory ultrazvukové - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1587 | T.4.2.1.2. | Nebulizátory tepelné
788 | T.4.2.1.2.H1. | Nebulizátory tepelné - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
789 | T.4.2.1.2.H3. | Nebulizátory tepelné - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1588 | T.4.2.2. | Zvlhčovače
790 | T.4.2.2.H1. | Zvlhčovače kyslíkové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
791 | T.4.2.2.H2. | Zvlhčovače kyslíkové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
792 | T.4.2.2.H3. | Zvlhčovače kyslíkové | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2052 | T.4.2.3. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátorů
2053 | T.4.2.3.H1. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátorů - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2054 | T.4.2.3.H2. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátor - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1589 | T.4.2.4. | Inhalátory
793 | T.4.2.4.H1. | Inhalátory - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
794 | T.4.2.4.H2. | Inhalátory - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
795 | T.4.2.4.H3. | Inhalátory - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2055 | T.4.2.5. | Prostorové dezinfektory nebulizační | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
2056 | T.4.2.6. | Prostorové dezinfektory světelné (UV) | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
796 | T.4.3. | Prostředky pro resuscitaci
1590 | T.4.3.1. | Ambuvaky
797 | T.4.3.1.H1. | Ambuvaky - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
798 | T.4.3.1.H2. | Ambuvaky - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
799 | T.4.3.1.H3. | Ambuvaky - 3 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1591 | T.4.3.2. | Resuscitační přístroje
800 | T.4.3.2.H1. | Resuscitační přístroje automatické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
801 | T.4.3.2.H2. | Resuscitační přístroje automatické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
802 | T.4.3.2.H3. | Resuscitační přístroje automatické - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
803 | T.4.3.3. | Laryngoskopy, příslušenství larygoskopu
1592 | T.4.3.3.1. | Rukojeti laryngoskopu
804 | T.4.3.3.1.H1. | Rukojeti laryngoskopu - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
805 | T.4.3.3.1.H2. | Rukojeti laryngoskopu - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
806 | T.4.3.3.1.H3. | Rukojeti laryngoskopu - 3 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1593 | T.4.3.3.2. | Lžíce laryngoskopu
807 | T.4.3.3.2.H1. | Lžíce laryngoskopu - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
808 | T.4.3.3.2.H2. | Lžíce laryngoskopu - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
809 | T.4.3.3.2.H3. | Lžíce laryngoskopu - 3 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
810 | T.4.3.4. | Resuscitační soupravy
1961 | T.4.3.4.H1. | Resuscitační soupravy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
811 | T.4.3.4.H3. | Resuscitační soupravy - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1594 | T.4.3.5. | Ventily k ručním resuscitátorům a ventilátorům
812 | T.4.3.5.H1. | Ventily - ventilační režim Pozitivního end-expiračního tlaku - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
813 | T.4.3.5.H3. | Ventily - ventilační režim Pozitivního end-expiračního tlaku - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
814 | T.4.5. | Přístroje a pomůcky pro manipulaci s pacientem
815 | T.4.5.1. | Matrace (podložka) s preventivním a léčebným účinkem
1595 | T.4.5.1.1. | Matrace antidekubitní
1596 | T.4.5.1.1.1. | Matrace antidekubitní pasivní
816 | T.4.5.1.1.1.H1. | Matrace antidekubitní pasivní - 1 | 3 | 10 | 28.22.18 | Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení | 15
817 | T.4.5.1.1.1.H2. | Matrace antidekubitní pasivní - 2 | 3 | 10 | 28.22.18 | Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení | 15
818 | T.4.5.1.1.1.H3. | Matrace antidekubitní pasivní - 3 | 3 | 10 | 28.22.18 | Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení | 15
1597 | T.4.5.1.1.2. | Matrace antidekubitní aktivní
819 | T.4.5.1.1.2.H1. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní - 1 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
820 | T.4.5.1.1.2.H2. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní - 2 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
821 | T.4.5.1.1.2.H3. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní - 3 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1598 | T.4.5.1.2. | Matrace pro hojení ran po popáleninách
822 | T.4.5.1.2.H2. | Matrace pro hojení ran po popáleninách - 2 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1599 | T.4.5.1.3. | Matrace vakuové
823 | T.4.5.1.3.H1. | Matrace vakuové - 1 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
824 | T.4.5.1.3.H2. | Matrace vakuové - 2 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1600 | T.4.5.1.4. | Matrace výhřevné
825 | T.4.5.1.4.H1. | Matrace výhřevné - 1 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
826 | T.4.5.1.4.H2. | Matrace výhřevné - 2 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
827 | T.4.5.1.4.H3. | Matrace výhřevné - 3 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1601 | T.4.5.2. | Zařízení pro manipulaci s pacientem
828 | T.4.5.2.H1. | Zařízení pro manipulaci s pacientem - 1 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
829 | T.4.5.2.H2. | Zařízení pro manipulaci s pacientem - 2 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
830 | T.4.5.2.H3. | Zařízení pro manipulaci s pacientem - 3 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1602 | T.4.5.3. | Zvedací zařízení pro pacienty s poraněním páteře
831 | T.4.5.3.H1. | Scoop rámy - 1 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1603 | T.4.5.4. | Lůžka
833 | T.4.5.4.H3. | Lůžka speciální (provzdušňovaná, fluidní, aj.) - 3 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
834 | T.5. | Vybavení operačních sálů
835 | T.5.1. | Operační stoly
1604 | T.5.1.1. | Operační stoly systémové
1605 | T.5.1.1.1. | Operační stoly systémové, mechanicky polohovatelné
836 | T.5.1.1.1.H1. | Operační stoly systémové, mechanicky polohovatelné - 1 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1606 | T.5.1.1.2. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné
837 | T.5.1.1.2.H1. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou - 1 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
838 | T.5.1.1.2.H2. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou - 2 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
839 | T.5.1.1.2.H3. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou - 3 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1607 | T.5.1.2. | Operační stoly mobilní
1608 | T.5.1.2.1. | Operační stoly mobilní, mechanicky polohovatelné
840 | T.5.1.2.1.H1. | Operační stoly mobilní, mechanicky polohovatelné - 1 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1609 | T.5.1.2.2. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné
841 | T.5.1.2.2.H1. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné - 1 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
842 | T.5.1.2.2.H2. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné - 2 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
843 | T.5.1.2.2.H3. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné - 3 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
844 | T.5.2. | Systémy pro zahřívání pacientů
1610 | T.5.2.1. | Systémy s teplovodním ohřevem
845 | T.5.2.1.1. | Ohřívací zařízení nepřímá s teplovodním ohřevem (matrace) | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1611 | T.5.2.2. | Systémy s elektrickým ohřevem
846 | T.5.2.2.1. | Ohřívací podložky elektrické | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10
1612 | T.5.2.3. | Systémy teplovzdušné
847 | T.5.2.3.1. | Ohřívací zařízení teplovzdušná | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1613 | T.5.2.4. | Systémy pro ohřev/ochlazování katétrem
848 | T.5.2.4.1. | Zařízení pro přímý ohřev/ochlazování katétrem | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
849 | T.5.3. | Operační svítidla, lampy
1614 | T.5.3.1. | Operační svítidla
850 | T.5.3.1.H1. | Operační svítidla čelní - 1 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
851 | T.5.3.1.H2. | Operační svítidla čelní - 2 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
1615 | T.5.3.2. | Lampy
1616 | T.5.3.2.1. | Lampy mobilní
852 | T.5.3.2.1.H1. | Lampy mobilní vyšetřovací - 1 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
853 | T.5.3.2.1.H2. | Lampy mobilní vyšetřovací - 2 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
1617 | T.5.3.2.2. | Lampy operační
1618 | T.5.3.2.2.H2. | Lampy operační s lupou - 2 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
1619 | T.5.3.2.3. | Lampy stropní
1620 | T.5.3.2.3.1. | Lampy stropní operační jednoramenné
854 | T.5.3.2.3.1.H1. | Lampy stropní operační jednoramenné - 1 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
1621 | T.5.3.2.3.2. | Lampy stropní operační víceramenné
855 | T.5.3.2.3.2.H2. | Lampy stropní operační dvou/tříramenné - 2 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
857 | T.5.3.2.3.2.H3. | Lampy operační stropní dvou/tříramenné s kamerou - 3 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10
858 | T.5.4. | Anesteziologické přístroje
1622 | T.5.4.1. | Přístroje anesteziologické standardní
859 | T.5.4.1.H1. | Přístroje anesteziologické standardní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
860 | T.5.4.1.H2. | Přístroje anesteziologické standardní - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
861 | T.5.4.1.H3. | Přístroje anesteziologické standardní - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1623 | T.5.4.2. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů
862 | T.5.4.2.H1. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
863 | T.5.4.2.H2. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
864 | T.5.4.2.H3. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1624 | T.5.4.3. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní
865 | T.5.4.3.H1. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
866 | T.5.4.3.H2. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1625 | T.5.4.4. | Odpařovače anestetik
867 | T.5.4.4.H1. | Odpařovače anestetik - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
868 | T.5.4.4.H2. | Odpařovače anestetik - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
869 | T.5.5. | Operační mikroskopy
1626 | T.5.5.1. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití
870 | T.5.5.1.H1. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
871 | T.5.5.1.H2. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
872 | T.5.5.1.H3. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 3 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1627 | T.5.5.2. | Operační mikroskopy neurochirurgické
873 | T.5.5.2.H2. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
874 | T.5.5.2.H3. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 3 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
875 | T.5.5.3.H1. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1628 | T.5.5.3. | Operační mikroskopy gynekologické
876 | T.5.5.3.H2. | Operační mikroskopy gynekologické - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1629 | T.5.5.4. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii
877 | T.5.5.4.H1. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
878 | T.5.5.4.H2. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
879 | T.5.5.4.H3. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii - 3 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1630 | T.5.5.5. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii
880 | T.5.5.5.H1. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
881 | T.5.5.5.H3. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii - 3 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1631 | T.5.5.6. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii
882 | T.5.5.6.H1. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
883 | T.5.5.6.H2. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
884 | T.5.5.6.H3. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii - 3 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
885 | T.5.6. | Operační přístroje aktivní
886 | T.5.6.1. | Generátory elektrochirurgické
1632 | T.5.6.1.1. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W)
887 | T.5.6.1.1.H1. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
888 | T.5.6.1.1.H2. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) - 2 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1633 | T.5.6.1.2. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné
889 | T.5.6.1.2.H1. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné - 1 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
890 | T.5.6.1.2.H3. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné - 3 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1634 | T.5.6.1.3. | Generátory elektrochirurgické programovatelné
891 | T.5.6.1.3.H3. | Generátory elektrochirurgické programovatelné - 3 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1635 | T.5.6.1.4. | Generátory elektrochirurgické s funkcí koagulace
892 | T.5.6.1.4.H3. | Generátory elektrochirurgické s funkcí koagulace cév - 3 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1636 | T.5.6.1.5. | Elektrochirurgické generátory s integrovanou jednotkou
893 | T.5.6.1.5.H3. | Elektrochirurgické generátory s argonovou jednotkou - 3 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1637 | T.5.6.1.6. | Vaporizační přístroje/generátory
894 | T.5.6.1.6.H3. | Generátory/vaporizéry pro artroskopii - 3 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1638 | T.5.6.2. | Odsávací filtrační jednotky
895 | T.5.6.2.H1. | Jednotky pro odsávání kouře - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
896 | T.5.6.2.H2. | Jednotky pro odsávání kouře - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
897 | T.5.6.3. | Ultrazvukové chirurgické přístroje
1639 | T.5.6.3.1. | Harmonické skalpely
898 | T.5.6.3.1.H3. | Harmonické skalpely - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1640 | T.5.6.3.2. | Kavitační ultrazvukové chirurgický aspirátory
899 | T.5.6.3.2.H3. | Kavitační ultrazvukové chirurgické aspirátory - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1641 | T.5.6.3.3. | Ultrazvukové kostní skalpely
900 | T.5.6.3.3.H3. | Ultrazvukové kostní skalpely - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
901 | T.5.6.4. | Lasery operační |  |  |  |  | 10
1642 | T.5.6.4.1. | Lasery chirurgické argonové
902 | T.5.6.4.1.H2. | Lasery chirurgické argonové - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1643 | T.5.6.4.2. | Lasery chirurgické Ho:YAG
903 | T.5.6.4.2.H2. | Lasery chirurgické Ho:YAG (Holmium-Yttrium-Aluminium-Granat) - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1644 | T.5.6.4.3. | Lasery chirurgické Er:YAG
904 | T.5.6.4.3.H2. | Lasery chirurgické Er:YAG (Erbium-Yttrium-Aluminium-Granat) - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1645 | T.5.6.4.4. | Lasery chirurgické KTP
905 | T.5.6.4.4.H2. | Lasery chirurgické KTP (Potassium titanyl phosphate) - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1646 | T.5.6.4.5. | Lasery chirurgické CO2
906 | T.5.6.4.5.H2. | Lasery chirurgické CO2 - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1647 | T.5.6.4.6. | Lasery chirurgické Nd:YAG/CO2 (kombinovaný materiál)
907 | T.5.6.4.6.H2. | Lasery chirurgické Nd:YAG/CO2 kombinované - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1648 | T.5.6.4.7. | Lasery pro otorinolarygologické operace
908 | T.5.6.4.7.H2. | Lasery pro otorinolarygologické operace - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1649 | T.5.6.5. | Kryokautery
909 | T.5.6.5.H2. | Kryokautery - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
910 | T.5.6.6. | Motorové operační nástroje
1781 | T.5.6.6.1. | Shavery | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1782 | T.5.6.6.1.1. | Shavery pro artroskopii
911 | T.5.6.6.1.1.H1. | Shavery pro artroskopii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
912 | T.5.6.6.1.1.H2. | Shavery pro artroskopii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1783 | T.5.6.6.1.2. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace
913 | T.5.6.6.1.2.H1. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
914 | T.5.6.6.1.2.H2. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1784 | T.5.6.6.2. | Motorové systémy
1785 | T.5.6.6.2.1. | Motorové systémy elektrické
915 | T.5.6.6.2.1.H2. | Motorové systémy elektrické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1786 | T.5.6.6.2.2. | Motorové systémy bateriové
916 | T.5.6.6.2.2.H2. | Motorové systémy bateriové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1787 | T.5.6.6.2.3. | Motorové systémy pneumatické
917 | T.5.6.6.2.3.H2. | Motorové systémy pneumatické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
918 | T.5.7. | Soupravy operačních nástrojů, vybavení operačních sálů
919 | T.5.7.1. | Souprava chirurgických operačních nástrojů (instrumentaria a operační síta)
920 | T.5.7.1.1. | Souprava operačních nástrojů, základní, pro všeobecné použití | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
921 | T.5.7.1.2. | Souprava operačních nástrojů, artroskopická | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
922 | T.5.7.1.3. | Souprava operačních nástrojů, kardio-thorakální | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
923 | T.5.7.1.4. | Souprava operačních nástrojů, stomatologická | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
924 | T.5.7.1.5. | Souprava operačních nástrojů, otorinolaryngologie
925 | T.5.7.1.5.1. | Souprava operačních nástrojů otorinolaryngologických endoskopických pro rhinologii a mikrolaryngoskopii | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
926 | T.5.7.1.6. | Souprava operačních nástrojů, laparoskopická | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
927 | T.5.7.1.7. | Souprava operačních nástrojů, nefroskopická | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
928 | T.5.7.1.8. | Vybavení operačních sálů
929 | T.5.7.1.8.1. | Vybavení operačních sálů, soupravy - instrumentárium páteřní | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
930 | T.5.7.1.8.2. | Vybavení operačních sálů, soupravy - instrumentárium kraniální | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
931 | T.5.7.1.9. | Souprava operačních nástrojů, porodnicko/gynekologická | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
932 | T.5.7.1.10. | Souprava operačních nástrojů, oční | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
933 | T.5.7.1.11. | Souprava operačních nástrojů, cévní chirurgie |  |  |  |  | 10
934 | T.5.7.1.11.1. | Instrumentarium cévní základní | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
935 | T.5.7.1.11.2. | Instrumentarium cévní kompletní | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
936 | T.5.7.1.12. | Souprava operačních nástrojů, ortopedická
937 | T.5.7.1.12.1. | Instrumentarium pro zevní fixaci | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
938 | T.5.7.1.13. | Souprava operačních nástrojů, urologická | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
939 | T.5.7.1.14. | Souprava operačních nástrojů pro plastickou chirurgii | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
940 | T.5.7.2. | Specifické samostatné nástroje
1962 | T.5.7.2.1. | Uretrotomy
941 | T.5.7.2.1.H1 | Uretrotomy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
942 | T.5.8. | Sterilizátory
943 | T.5.8.1. | Sterilizátory fyzikální
1650 | T.5.8.1.1. | Sterilizátory horkovzdušné
944 | T.5.8.1.1.H1. | Sterilizátory horkovzdušné - 1 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
945 | T.5.8.1.1.H2. | Sterilizátory horkovzdušné - 2 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
946 | T.5.8.1.1.H3. | Sterilizátory horkovzdušné - 3 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1651 | T.5.8.1.2. | Sterilizátory parní
1652 | T.5.8.1.2.1. | Sterilizátory malé parní
947 | T.5.8.1.2.1.H1. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 1 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
948 | T.5.8.1.2.1.H2. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 2 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
949 | T.5.8.1.2.1.H3. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 3 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1653 | T.5.8.1.2.2. | Sterilizátory velké parní
950 | T.5.8.1.2.2.H1. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 1 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
951 | T.5.8.1.2.2.H2. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 2 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
952 | T.5.8.1.2.2.H3. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 3 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1654 | T.5.8.1.2.3. | Sterilizátory universální pro centrální sterilizaci
953 | T.5.8.1.2.3.H2. | Sterilizátory velké parní universální pro centrální sterilizaci - 2 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
954 | T.5.8.1.2.3.H3. | Sterilizátory velké parní universální pro centrální sterilizaci - 3 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
955 | T.5.8.2. | Sterilizátory chemické
1655 | T.5.8.2.1. | Sterilizátory etylenoxydové
956 | T.5.8.2.1.H1. | Sterilizátory etylenoxydové - 1 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
957 | T.5.8.2.1.H2. | Sterilizátory etylenoxydové - 2 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1656 | T.5.8.2.2. | Sterilizátory formaldehydové
958 | T.5.8.2.2.H2. | Sterilizátory formaldehydové - 2 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
959 | T.5.8.2.2.H3. | Sterilizátory formaldehydové - 3 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1657 | T.5.8.2.3. | Sterilizátory plazmové
960 | T.5.8.2.3.H1. | Sterilizátory plazmové - 1 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
961 | T.5.8.2.3.H2. | Sterilizátory plazmové - 2 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
962 | T.5.8.2.3.H3. | Sterilizátory plazmové - 3 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
1658 | T.5.8.2.4. | Sterilizátory kombinované
963 | T.5.8.2.4.H1. | Sterilizátory kombinované - 1 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
964 | T.5.8.2.4.H2. | Sterilizátory kombinované - 2 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
965 | T.5.8.2.4.H3. | Sterilizátory kombinované - 3 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15
966 | T.5.9. | Přístroje pro litotrypsi (lithotriptory)
1659 | T.5.9.1. | Přístroje pro litotrypsi extrakorporální rázovou vlnou
1963 | T.5.9.1.1. | Extrakorporální litotriptor elektrohydraulický
1992 | T.5.9.1.1.H1. | Extrakorporální litotriptor elektrohydraulický - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1964 | T.5.9.1.2. | Extrakorporální litotriptor piezoelektrický
1993 | T.5.9.1.2.H1. | Extrakorporální litotriptor piezoelektrický - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
967 | T.5.9.1.3. | Extrakorporální litotriptor elektromagnetický
1994 | T.5.9.1.3.H1. | Extrakorporální litotriptor elektromagnetický - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1660 | T.5.9.2. | Přístroje pro litotrypsi ultrazvukové
968 | T.5.9.2.H1. | Lithotriptory ultrazvukové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1661 | T.5.9.3. | Přístroje pro litotripsi využívající energii stlačeného vzduchu
969 | T.5.9.3.H1. | Lithotriptory pneumatické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1965 | T.5.9.3.H2. | Lithotriptory ultrazvukovopneumatické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1662 | T.5.9.4. | Přístroje pro litotripsi laserové
1966 | T.5.9.4.H1. | Lithotriptory laserové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
970 | T.5.9.4.H2. | Lithotriptory laserové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
971 | T.5.10. | Navigační systémy |  |  |  |  | 10
1663 | T.5.10.1. | Navigační systémy neurochirurgické
972 | T.5.10.1.H3. | Navigační systémy neurochirurgické - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1664 | T.5.10.2. | Navigační systémy ortopedické
973 | T.5.10.2.H3. | Navigační systémy ortopedické - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1665 | T.5.10.3. | Navigační systémy traumatologické
974 | T.5.10.3.H3. | Navigační systémy traumatologické - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1666 | T.5.10.4. | Navigační systémy bronchoskopické
975 | T.5.10.4.H3. | Navigační systémy bronchoskopické - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
976 | T.5.10.5. | Navigační systémy pro otorinolaryngologii
977 | T.5.10.5.H2. | Navigační systémy pro otorinolaryngologii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
978 | T.5.10.5.H3. | Navigační systémy pro otorinolaryngologii - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1667 | T.5.10.6. | Navigační systémy pro kardiologii
979 | T.5.10.6.H3. | Navigační systémy pro kardiologii - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1668 | T.5.10.7. | Navigační systémy ostatní
1669 | T.5.10.7.H3. | Navigační systémy ostatní - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
980 | T.6. | Přístroje pro minimálně invazivní chirurgii |  |  |  |  | 10
981 | T.6.1. | Laparoskopické sestavy |  |  |  |  | 10
982 | T.6.1.1. | Laparoskopické/endoskopické sestavy | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1670 | T.6.1.2. | Insuflátory
983 | T.6.1.2.H1. | Insuflátory - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1671 | T.6.1.3. | Pumpy
984 | T.6.1.3.H1. | Pumpy proplachové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1672 | T.6.1.4. | Kamerové řídicí jednotky
985 | T.6.1.4.H1. | Kamerové řídicí jednotky (video procesory) - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1673 | T.6.1.5. | Optiky laparoskopické
986 | T.6.1.5.H1. | Optiky laparoskopické - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1674 | T.6.1.6. | Monitory
987 | T.6.1.6.H1. | Monitory - 1 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10
1675 | T.6.1.7. | Laparoskopické přístroje
988 | T.6.1.7.H1. | Laparoskopické přístroje - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1676 | T.6.1.8. | Záznamová zařízení
989 | T.6.1.8.H1. | Záznamová zařízení - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
990 | T.7. | Robotické chirurgické systémy
991 | T.7.1. | Robotické chirurgické systémy víceramenné
992 | T.7.1.H3. | Robotické chirurgické systémy, 2/3 ramena - 3 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | Nutné ověřit odpisovou skupinu
993 | O. | Ostatní
994 | O.1. | Přístroje pro kardiologii – invazivní
1677 | O.1.1. | Zařízení záznamová katetrizační
995 | O.1.1.H1. | Zařízení záznamové katetrizační - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1678 | O.1.2. | Injektory
996 | O.1.2.H1. | Injektory tlakové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1679 | O.1.3. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické
997 | O.1.3.H1. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
998 | O.1.3.H2. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1680 | O.1.4. | Zařízení pro elektrofyziologické studie
999 | O.1.4.H1. | Zařízení pro elektrofyziologické studie - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1681 | O.1.5. | Zařízení mapovací
1000 | O.1.5.H1. | Zařízení mapovací - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1001 | O.1.5.H2. | Zařízení mapovací - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1002 | O.1.5.H3. | Zařízení mapovací - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1682 | O.1.6. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru
1003 | O.1.6.H1. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1004 | O.1.6.H2. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1683 | O.1.9. | Navigační systémy
1684 | O.1.9.1. | Navigační systémy magnetické
1005 | O.1.9.1.H1. | Navigační systémy magnetické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1685 | O.1.9.2. | Navigační systémy robotické
1006 | O.1.9.2.H1. | Navigační systémy robotické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1007 | O.1.10. | Katetry
1686 | O.1.10.1. | Katetry intervenční
1008 | O.1.10.1.H1. | Katetry intervenční - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1687 | O.1.10.2. | Katetry diagnostické
1009 | O.1.10.2.H1. | Katetry diagnostické - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1010 | O.1.10.2.H2. | Katetry diagnostické - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1688 | O.1.10.3. | Katetry kombinované (intervenční / diagnostické)
1011 | O.1.10.3.H1. | Katetry kombinované (intervenční / diagnostické) - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1012 | O.2. | Přístroje pro oftalmologii
1013 | O.2.1. | Oftalmoskopy
1014 | O.2.1.1. | Oftalmoskopy binokulární | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1689 | O.2.1.2. | Oftalmoskopy laserové
1015 | O.2.1.2.H2. | Oftalmoskopy laserové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1016 | O.2.1.2.H3. | Oftalmoskopy laserové - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1690 | O.2.1.3. | Oftalmoskopy nepřímé
1017 | O.2.1.3.H2. | Oftalmoskopy nepřímé - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1018 | O.2.1.3.H3. | Oftalmoskopy nepřímé - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1691 | O.2.1.4. | Oftalmoskopy přímé
1019 | O.2.1.4.H1. | Oftalmoskopy přímé - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1020 | O.2.1.4.H2. | Oftalmoskopy přímé - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1021 | O.2.1.4.H3. | Oftalmoskopy přímé - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1692 | O.2.2. | Lampy
1693 | O.2.2.1. | Lampy fotoštěrbinové
1022 | O.2.2.1.H1. | Lampy fotoštěrbinové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1023 | O.2.2.1.H2. | Lampy fotoštěrbinové - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1024 | O.2.2.1.H3. | Lampy fotoštěrbinové - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1694 | O.2.3. | Anomaloskopy
1025 | O.2.3.H2. | Anomaloskopy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1026 | O.2.4. | Adaptometry | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1695 | O.2.5. | Kryojednotky pro oční chirurgii
1027 | O.2.5.H2. | Kryojednotky pro oční chirurgii - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1696 | O.2.6. | Kamery
1028 | O.2.6.H1. | Fundus kamery - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1029 | O.2.6.H2. | Fundus kamery - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1030 | O.2.6.H3. | Fundus kamery - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1697 | O.2.7. | Synophtofory
1031 | O.2.7.H2. | Synophtofory - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1698 | O.2.8. | Exoftalmometry
1032 | O.2.8.H1. | Exoftalmometry - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1033 | O.2.9. | Tonometry
1699 | O.2.9.1. | Tonometry impresní
1034 | O.2.9.1.H1. | Tonometry impresní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1700 | O.2.9.2. | Tonometry aplanační
1035 | O.2.9.2.H1. | Tonometry aplanační - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1036 | O.2.9.2.H2. | Tonometry aplanační - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1037 | O.2.9.2.H3. | Tonometry aplanační - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1701 | O.2.9.3. | Tonometry bezkontaktní
1038 | O.2.9.3.H2. | Tonometry bezkontaktní - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1039 | O.2.9.3.H3. | Tonometry bezkontaktní - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1702 | O.2.10. | Perimetry |  |  |  |  | 10
1703 | O.2.10.1. | Perimetry statické
1040 | O.2.10.1.H2. | Perimetry statické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1041 | O.2.10.1.H3. | Perimetry statické - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1704 | O.2.10.2. | Perimetry kynetické
1042 | O.2.10.2.H1. | Perimetry kynetické - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1043 | O.2.11. | Zařízení pro vyjímání cizího tělesa
1044 | O.2.12. | Lasery
1705 | O.2.12.1. | Lasery oční plynové
1047 | O.2.12.1.1. | Lasery oční argonové
1995 | O.2.12.1.1.H1. | Lasery oční argonové - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1706 | O.2.12.1.2. | Lasery oční kryptonové
1996 | O.2.12.1.2.H2. | Lasery oční kryptonové - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1708 | O.2.12.1.3. | Lasery oční excimerové
1997 | O.2.12.1.3.H2. | Lasery oční excimerové - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1709 | O.2.12.3. | Lasery oční kapalinové
1710 | O.2.12.3.1. | Lasery oční barvivové
1046 | O.2.12.3.1.H3. | Lasery oční barvivové - 3 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1711 | O.2.12.4. | Lasery oční polovodičové | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1712 | O.2.12.5. | Lasery pevnolátkové
1048 | O.2.12.5.1. | Lasery oční YAG (Yttrium-Aluminium-Granat) - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1713 | O.2.12.6. | Lasery ostatní | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1714 | O.2.13. | Vitrektomy, soupravy pro vitrektomii
1715 | O.2.13.1. | Vitrektomy
1054 | O.2.13.1.H1. | Vitrektomy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1055 | O.2.13.1.H2. | Vitrektomy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1056 | O.2.13.1.H3. | Vitrektomy - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1716 | O.2.13.2. | Soupravy pro vitrektomii
1057 | O.2.13.2.H1. | Souprava pro vitrektomii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1717 | O.2.14. | Keratometry
1058 | O.2.14.H1. | Keratometry - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1059 | O.2.14.H2. | Keratometry - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1967 | O.2.14.H3. | Keratometry - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1718 | O.2.15. | Fakoemulsifikátory
1060 | O.2.15.H3. | Fakoemulsifikátory - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1719 | O.2.16. | Fokometry
1061 | O.2.16.H1. | Fokometry - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1062 | O.2.16.H2. | Fokometry - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1063 | O.2.16.H3. | Fokometry - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1064 | O.2.17. | Oftalmometry | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1720 | O.2.18. | Refraktometry
1065 | O.2.18.H2. | Refraktometry - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1066 | O.2.18.H3. | Refraktometry - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1721 | O.2.19. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii
1067 | O.2.19.H2. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1068 | O.2.19.H3. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1069 | O.2.20. | Eutyskopy | 2 | 5 |  |  | 10
1070 | O.2.21. | Oftalmologické irigační/aspirační pumpy | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1722 | O.2.22. | Optotypy
1071 | O.2.22.H1. | Optotypy - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1072 | O.2.22.H2. | Optotypy - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1073 | O.2.22.H3. | Optotypy - 3 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1723 | O.2.23. | Foroptery
1074 | O.2.23.H1. | Foroptery - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1075 | O.2.23.H2. | Foroptery - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1724 | O.2.24. | Polarimetry
1076 | O.2.24.H3. | Polarimetry - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1725 | O.2.25. | Ultrasonografy oční
1077 | O.2.25.H1. | Ultrasonografy oční - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1078 | O.2.25.H2. | Ultrasonografy oční - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1079 | O.2.25.H3. | Ultrasonografy oční - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1726 | O.2.26. | Pachymetry
1727 | O.2.26.1. | Pachymetry kontaktní
1080 | O.2.26.1.H1. | Pachymetry kontaktní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1081 | O.2.26.1.H2. | Pachymetry kontaktní - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1728 | O.2.26.2. | Pachymetry bezkontaktní
1082 | O.2.26.2.H1. | Pachymetry bezkontaktní - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1083 | O.2.26.2.H3. | Pachymetry bezkontaktní - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1084 | O.3. | Přístroje pro onkologii
1085 | O.3.1. | Přístroje pro hypertermii | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1086 | O.4. | Přístroje pro otorhinolaryngologii
1729 | O.4.1. | Posturografické systémy pro měření stability
1087 | O.4.1.H3. | Stabilometrie posturografická - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1730 | O.4.2. | Analyzátory
1088 | O.4.2.H2. | Analyzátory otodynamické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1731 | O.4.3. | Elektrogustometry
1089 | O.4.3.H1. | Elektrogustometry - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1732 | O.4.4. | Elektrostimulátory
1733 | O.4.4.1. | Elektrostimulátory pro parotidektomii
1090 | O.4.4.1.H2. | Elektrostimulátory pro parotidektomii - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1734 | O.4.4.2. | Elektro stimulátory nervu
1092 | O.4.4.2.H2. | Elektro stimulátory nervu - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1093 | O.4.4.2.H3. | Elektro stimulátory nervu - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1735 | O.4.5. | Diafanoskopy
1091 | O.4.5.H1. | Diafanoskopy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1736 | O.4.6. | Rhinomanometry
1094 | O.4.6.H1. | Rhinomanometry - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1095 | O.4.6.H2. | Rhinomanometry - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1737 | O.4.7. | Audiometry
1738 | O.4.7.1. | Audiometry standardní
1096 | O.4.7.1.H2. | Audiometry standardní - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1739 | O.4.7.2. | Audiometry impedanční
1097 | O.4.7.H1. | Audiometry impedanční - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1740 | O.4.8. | Mikroskopy
1098 | O.4.8.H1. | Mikroskopy vyšetřovací pro otorinolaryngologii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1099 | O.4.8.H3. | Mikroskopy vyšetřovací pro otorinolaryngologii - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1741 | O.4.9. | Olfaktometry
1100 | O.4.9.H1. | Olfaktometry - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1742 | O.4.10. | Videostroboskopy, videostroboskopické systémy
1101 | O.4.10.H2. | Videostroboskopy - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1102 | O.4.10.H3. | Videostroboskopy - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1103 | O.5. | Přístroje pro foniatrii |  |  |  |  | 10
1104 | O.5.1. | Hlukoměry
1968 | O.5.1.H1. | Hlukoměry - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1105 | O.5.2. | Piana – pro foniatrickou terapii | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1106 | O.5.3. | Můstky tenzometrické | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1107 | O.5.4. | Systémy pro měření evokovaných potenciálů
1969 | O.5.4.H1. | Systémy pro měření evokovaných potenciálů - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1108 | O.5.5. | Zařízení pro Free-field test | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1109 | O.5.6. | Tympanometry
1970 | O.5.6.H1. | Tympanometry - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1110 | O.5.7. | Systémy pro měření/nastavování sluchadel
1971 | O.5.7.H1. | Systémy pro měření/nastavování sluchadel - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1111 | O.6. | Přístroje pro dermatovenerologii
1112 | O.6.1. | Lasery dermatologické
1743 | O.6.1.1. | Lasery kapalinové
1113 | O.6.1.1.H1. | Lasery dermatologické barvivové pulzní - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1744 | O.6.1.2. | Pevnolátkové lasery
1745 | O.6.1.2.1. | Lasery dermatologické Alexandritové
1114 | O.6.1.2.1.H1. | Lasery dermatologické Alexandritové - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1746 | O.6.1.2.2. | Lasery dermatologické Nd:YAG
1118 | O.6.1.2.2.H1. | Lasery dermatologické Nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet) - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1747 | O.6.1.2.3. | Lasery dermatologické rubínové (Q-switch)
1972 | O.6.1.2.3.H1. | Lasery dermatologické rubínové (Q-switch) - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1748 | O.6.1.3. | Lasery plynové
1749 | O.6.1.3.1. | Lasery dermatologické excimerové
1115 | O.6.1.3.1.H1. | Lasery dermatologické excimerové - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1750 | O.6.1.3.2. | Lasery dermatologické s parami kovů
1751 | O.6.1.3.2.1. | Lasery dermatologické s parami mědi
1973 | O.6.1.3.2.1.H1. | Lasery dermatologické s parami mědi - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1752 | O.6.2. | Fotopletysmografy
1119 | O.6.2.H1. | Fotopletysmografy - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1753 | O.6.3. | Mikroskopy
1754 | O.6.3.1. | Mikroskopy zástinové
1120 | O.6.3.1.H1. | Mikroskopy zástinové - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1755 | O.6.3.2. | Mikroskopy konfokální
1974 | O.6.3.2.H1. | Mikroskopy konfokální - 1 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1122 | O.7. | Přístroje pro gynekologii
1123 | O.7.1. | Přístroje kymoinsuflační pro testování průchodnosti tub | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1756 | O.7.2. | Schultzeho aparát
1124 | O.7.2.H1. | Schultzeho aparát pro tubární chirurgii - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1757 | O.7.3. | Pumpy
1125 | O.7.3.H1 | Proplachovací pumpa pro intrauterinní operace - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1758 | O.7.4. | Přístroje pertubační
1126 | O.7.4.1. | Přístroje pertubační pro rekonstrukci tuby | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1759 | O.7.5. | Kryokontejnery, kryokonzervační přístroje
1127 | O.7.5.H2. | Kryokontejnery + kryokonzervační přístroje - 2 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10
1760 | O.7.6. | Kultivační komůrky
1128 | O.7.6.H1. | Kultivační komůrky - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1761 | O.7.7. | Lasery
1762 | O.7.7.1. | Lasery plynové
1129 | O.7.7.1.H2. | Lasery CO2 gynekologické - 2 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10
1975 | O.7.8. | Přístroje termoablační
1976 | O.7.8.H2 | Přístroje pro termoablaci endometria - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1130 | O.8. | Přístroje pro psychiatrii |  |  |  |  | 10
1763 | O.8.1. | Přístroje elektrokonvulzivní
1131 | O.8.1.H2. | Přístroje elektrokonvulzivní - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1132 | O.8.1.H3. | Přístroje elektrokonvulzivní - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1133 | O.9. | Přístroje pro urologii
1764 | O.9.1. | Průtokoměry
1134 | O.9.1.H1. | Průtokoměry - uroflowmetry - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1765 | O.9.2. | Systémy urodynamické
1135 | O.9.2.H2. | Systémy urodynamické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1136 | O.9.3. | Pistole bioptické
1977 | O.9.3.H1 | Pistole bioptické na jedno použití - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1978 | O.9.3.H2 | Pistole bioptické - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1137 | O.10. | Přístroje pro stomatologii
1138 | O.10.1. | Lasery zubní
1139 | O.10.1.4. | Lasery zubní diodové | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | ? | Určení technické životnosti
1140 | O.10.2. | Násadce na vrtačku (kontaktní, bezkontaktní, endodontický ,aj.) | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1192 | O.10.3. | Přístroje pro screening rakoviny ústní sliznice | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | ? | Určení technické životnosti
1141 | O.11. | Přístroje pro transfuzní službu
1766 | O.11.1. | Aferetické systémy
1142 | O.11.1.H3. | Aferetický systém - 3 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1767 | O.11.2. | Inkubátory
1143 | O.11.2.H2. | Inkubátory pro sloupcovou aglutinaci - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1979 | O.11.3. | Centrifugy
1980 | O.11.3.H2. | Centrifugy pro sloupcovou aglutinaci - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1380 | O.11.4. | Automaty imunoadsorbční | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
361 | O.11.5. | Separátory krevních složek | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
363 | O.11.6. | Přístroje pro rheoferézu | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
364 | O.11.7. | Přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
365 | O.11.8. | Odběrové míchací váhy | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
366 | O.11.9. | Lisy na krevní plazmu | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
367 | O.11.10. | Ozařovače transfuzních přípravků | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | ? | Určení technické životnosti
1144 | O.12. | Ostatní vyšetřovací přístroje
1768 | O.12.1. | Interferometry
1145 | O.12.1.H2. | Interferometry - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1146 | O.12.2. | Falometry (penilní pletysmografy)
1981 | O.12.2.H2 | Falometry (penilní pletysmografy) - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1769 | O.12.3. | Měřicí přístroje
1770 | O.12.3.1. | Měřicí přístroje vodíku ve vydechovaném vzduchu
1147 | O.12.3.1.H1. | Měřicí přístroje vodíku ve vydechovaném vzduchu - 1 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1771 | O.12.3.2. | Měřicí přístroje frakce
1150 | O.12.3.2.H1. | Měřicí přístroje frakce vydechovaného oxidu dusného - 1 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10
1772 | O.12.4. | Monitory pH
1148 | O.12.4.H1. | Monitory pH Holterovské - 1 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1149 | O.12.4.H2. | Monitory pH Holterovské - 2 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10
1151 | P. | Pomocné
1152 | P.1. | Výpočetní technika
1160 | P.1.2. | Software | 2 | 5 |  |  | 10 | Doplnění informací k odpis. skup.
1163 | P.2. | Prostředky všeobecné
1164 | P.2.1. | Váhy
1173 | P.2.1.1. | Váhy - Osobní
1165 | P.2.1.1.H1. | Váhy - Osobní - 1 | 2 | 5 | 28.29.3 | Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření | 10
1774 | P.2.2. | Lehátka
1775 | P.2.2.1. | Lehátka hydraulická
1166 | P.2.2.1.H1. | Lehátka hydraulická - 1 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10
1167 | P.2.2.1.H2. | Lehátka hydraulická - 2 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10