## Legenda
Struktura číselníku položek zdravotnické techniky - projekt Kategorizace zdravotnické techniky
ČÁST KZT | Technická
Číslo verze | 6.0
Poslední datum změny | 2022-08-31
Autoři | Pracovní skupina určená pro realizaci kategorizačního systému zdravotnické přístrojové techniky (viz Metodika Kategorizace zdravotnické techniky)
Editoři | MUDr. Miroslav Zvolský (ÚZIS ČR) Ing. Kristýna Matušková (ÚZIS ČR)
Detailní popis struktury datového modelu kategorizačního stromu je blíže specifikován v Metodice Kategorizace zdravotnické techniky (ZT) (verze 5.0). Současná verze číselníku KZT (technická část) využívá k popisu položek ZT 12 povinných atributů. Zbylé 2 atributy, pro verzi 4.0 číselníku nepovinných, budou dle odkazu na metodický materiál kategorizace, v rámci kultivace číselníku, doplňovány v následujících verzích.
Význam povinně užívaných atributů číselníku
ID | Identifikační kód položky v závislosti na datu vložení.
Pořadí | Číslované pořadí položky napříč číselníkem.
Úroveň hierarchie | Numerické označení charakterizující uspořádání nadřazenosti a podřízenosti položek kategorizačního stromu ( 0 - nejvyšší úroveň, tzn. nejobecnější skupina ZT).
Kód | Numerická, případně alfanumerická sekvence s obsahovou identifikací konkrétní položky. Kód je vždy opatřen počátečním znakem oddílu ZT (D - diagnostické, T - Terapeutické, P - pomocné, O - Ostatní), poslední sekvence dvou znaků určuje rozlišení dané skupiny ZT do příslušné hladiny.
Název | Označení jednoznačně definující konkrétní generickou skupinu ZT.
Technické parametry/příznaky | Klíčové příznaky či jejich soubor charakterizující danou skupinu ZT.
Hladina | Označení jednoznačně definující konkrétní hladinu ZT odpovídající zařazovacím kritériím skupiny ZT. Přiřazená hladina reprezentuje splnění požadovaného minima pro zajištění kvality a minimální bezpečnosti pro pacienta, ale i zdravotnický personál při poskytování zdravotních služeb. Uspořádání hladin je vzestupné, přičemž H1 reprezentuje skupiny ZT v základní technické výbavě.
Zařazovací kritéria | Vymezení rozsahu hodnot parametru pro zařazení do konkrétní hladiny.
Komentář | Poznámky, vysvětlivky vztažené ke konkrétní entitě číselníku.
Časová informace vztažená ke změně obsahu technické části kategorizace • datum vložení nového řádku • datum ukončení platnosti řádku • datum změny obsahu technické části kategorizace | Jednotlivé položky kategorizace ZT musí být doplněny informací o datu poslední aktualizace z důvodu mapování následných změn. Sledována je informace o datu vložení nové položky, datu ukončení platnosti položky a datu změny obsahu položky.
Význam nepovinně užívaných atributů číselníku
Kolektivní termíny | Jedná se o termíny používané k agregaci ZT vykazující společný rys v rámci kategorizace. Kolektivním termínem může být např. název konkrétní přístrojové techniky (RTG systém), atribut přístroje (digitální) apod. Kolektivní termíny jsou užívané z důvodu vytvoření hierarchické struktury kategorizace.
Synonymum | Ekvivalentní termín/ny vztažený/né k preferovanému termínu
ČÁST KZT | Ekonomická
Číslo verze | 6.0
Poslední datum změny | 2022-08-31
Autoři | Pracovní skupina určená pro realizaci kategorizačního systému zdravotnické přístrojové techniky (viz Metodika Kategorizace zdravotnické techniky)
Editoři | MUDr. Miroslav Zvolský (ÚZIS ČR) Ing. Kristýna Matušková (ÚZIS ČR)
Detailní popis struktury datového modelu kategorizačního stromu je blíže specifikován v Metodice Kategorizace zdravotnické techniky (ZT) (verze 5.0). Současná verze číselníku KZT (ekonomická část) využívá k popisu položek ZT 9 povinných atributů.
Význam povinně užívaných atributů číselníku
ID | Jedinečný numerický identifikátor položky kategorizačního stromu
Kód | Alfanumerická sekvence, která identifikuje konkrétní položku ZT a zároveň nese informaci o zařazení ve struktuře kategorizačního stromu
Název položky | Jednoznačný název položky kategorizačního stromu
Odpisová skupina | Číselné označení příslušné odpisové skupiny (1. – 6.) definované zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Minimální doba odpisu (roky) | Číselné označení minimální doby odpisu vztažené ke konkrétní odpisové skupině definované zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Kód CZ-CPA | Kód „Klasifikace produkce (CZ-CPA)“ zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb., o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Název skupiny | Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku definované přílohou 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Technická životnost | Číselné označení doby životnosti přístroje dle kvalifikovaného expertního odhadu
Způsob stanovení hodnoty technické životnosti ZT | Označení způsobu, kterým došlo ke stanovení/určení hodnoty technické životnosti. Výběr celkem ze 4 možností: 1. Na základě sběru dat 2. Na základě informace poskytnuté výrobcem 3. Kvalifikovaným expertním odhadem 4. Odhad doby technické životnosti bez podkladu
Komentář | Poznámky, vysvětlivky vztažené ke konkrétní entitě číselníku.
Rozdílový list
List se seznamem veškerých změn provedených v číselníku KZT
Zrušené položky
List se seznamem veškerých zrušených/zneplatněných položek skupin zdravotnické techniky

## Rozdílový list
Rozdílový list verze 6.0 oproti verzi 5.1 kategorizačního stromu (KZT)
Poslední datum změny | 2022-02-09
ID | Název položky | Úprava/Změna | Datum úpravy/změny | Komentář | Znění před úpravou/změnou | Znění po úpravě/změně
4 | Rentgenové přístroje skiagrafické | Doplnění názvu skupiny ZT | 2020-12-07 | V předchozí verzi (4.0) chybně (duplicitně) zaznamenán název položky. Vzhledem k úrovni hierarchie bylo třeba doplnit název příslušné skupiny přístrojů o rozvíjející přívlastek "skiagrafické". | Rentgenové přístroje | Rentgenové přístroje skiagrafické
6 | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 2 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky z číselníku CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu | 26.60.2 | 26.60.1
7 | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 3 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu | 26.60.3 | 26.60.1
9 | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 2 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu | 26.60.2 | 26.60.1
10 | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární - 3 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu | 26.60.3 | 26.60.1
14 | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 2 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu | 26.60.2 | 26.60.1
15 | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C-ramenem - 3 | Oprava kódu CZ-CPA | 2020-12-07 | Oprava chyby způsobené kopírováním položky CZ-CPA. V důsledku kopírování číselné hodnoty kódu docházelo k navýšení hodnoty čísla uvedeného na posledním místě kódu. | 26.60.3 | 26.60.1
992 | Robotické chirurgické systémy, 2/3 ramena - 3 | Oprava kódu v hierarchii KZT | 2020-12-07 | Úprava kódu s ohledem na hierarchickou přesnost. Dle původního označení neodpovídal kód nadřazené skupině. | T.7.1.1.H3 | T.7.1.H3
2057 | Studnové scintilační sondy | Oprava kódu v hierarchii KZT | 2020-12-07 | Doplnění nového řádku s ohledem na hierarchickou přesnost. Dle původního označení neodpovídal kód nadřazené skupině. |  | D.1.4.2.2.1. (nový řádek)
2012 | Měřiče dávkového příkonu - 1 | Oprava kódu v hierarchii KZT | 2020-12-07 | Úprava kódu s ohledem na hierarchickou přesnost. Dle původního označení neodpovídal kód nadřazené skupině. | D.1.4.2.5.1.H1. | D.1.4.2.5.H1.
2014 | Syntetizátor a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak - 3 | Oprava kódu v hierarchii KZT | 2020-12-07 | Úprava kódu s ohledem na hierarchickou přesnost. Dle původního označení neodpovídal kód nadřazené skupině. | D.1.4.4.2.1.H3. | D.1.4.4.2.H3.
2058 | Kontinuální náhrada funkce ledvin | Vložení nového řádku | 2020-12-07 | Vložení nové skupiny ZT dle obdržených připomínek odborné veřejnosti
2059 | High-Flow Nasal Oxygen | Vložení nového řádku | 2020-12-07 | Vložení nové skupiny ZT dle obdržených připomínek odborné veřejnosti
|  | Nový sloupec ve verzi 5.0 kategorizačního stromu | 2021-08-19 | Vložení sloupce "Způsob stanovení hodnoty technické životnosti ZT" jako doplňkové informace
709 | Ventilátory vysokofrekvenční tryskové - 1 | Úprava v názvu přístroje pro jeho vhodnější specifikaci | 2022-02-09 |  | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 1 | Ventilátory vysokofrekvenční tryskové - 1
710 | Ventilátory vysokofrekvenční tryskové - 2 | Úprava v názvu přístroje pro jeho vhodnější specifikaci | 2022-02-09 |  | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 2 | Ventilátory vysokofrekvenční tryskové - 2
1959 | Ventilátory vysokofrekvenční tryskové - 3 | Úprava v názvu přístroje pro jeho vhodnější specifikaci | 2022-02-09 |  | Ventilátory vysokofrekvenční (tryskové) - 3 | Ventilátory vysokofrekvenční tryskové - 3
2049 | Ventilátory kyrysové | Oprava překlepu v názvu přístroje | 2022-02-09 |  | Ventilátory kyrasové | Ventilátory kyrysové
2059 | High-Flow Nasal Oxygen | Doplnění synonym | 2022-02-09
1830 | Otoskopy | Úprava významového kódu položky z důvodu duplicity | 2022-05-24 |  | D.2.4.3. | D.2.4.3.1.
114 | Otoskopy - 1 | Úprava významového kódu položky z důvodu duplicity | 2022-05-24 |  | D.2.4.3.H1. | D.2.4.3.1.H1.
1831 | Otoskopy - 2 | Úprava významového kódu položky z důvodu duplicity | 2022-05-24 |  | D.2.4.3.H2. | D.2.4.3.1.H2.
1832 | Videotoskopy - 3 | Úprava významového kódu položky z důvodu duplicity | 2022-05-24 |  | D.2.4.3.H3. | D.2.4.3.1.H3.

## Kategorizační_strom_celek
Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) – technická část | [13 empty] | Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) – ekonomická část | [5 empty] | Komentář
ID | Pořadí | Úroveň hierarchie | Kolektivní termíny | Kód | Název | odstranit Motol | Synonymum | Technické parametry/příznaky | Hladina | Zařazovací kritéria | Datum vložení nového řádku | Datum ukončení platnosti řádku | Datum změny obsahu technické části kategorizace | Odpisová skupina | Minimální doba odpisu (roky) | Kód CZ–CPA | Název skupiny (CZ–CPA) | Technická životnost (roky) | Způsob stanovení hodnoty technické životnosti ZT
2 | 2 | 1 | Zobrazovací přístroje | D.1. | Zobrazovací přístroje | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
3 | 3 | 2 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje | D.1.1. | Rentgenové přístroje | #REF! | RTG přístroje |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
4 | 4 | 3 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1. | Rentgenové přístroje skiagrafické | #REF! | RTG přístroje skiagrafické |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
1193 | 5 | 4 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní | #REF! | RTG přístroje skiagrafické mobilní | parametry generátoru – výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, konstrukční parametry – motorizace pojezdu |  |  | 2018-03-05
5 | 6 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1.H1. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní – 1 | #REF! | RTG přístroje skiagrafické mobilní |  | Hladina 1 | výkon < 15kW, expoziční čas > 4ms, kazetový provoz | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
6 | 7 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1.H2. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní – 2 | #REF! | RTG přístroje skiagrafické mobilní |  | Hladina 2 | přímá digitalizace, rozlišení detektoru do 7MPx, velikost pixelu max. 150μm, postprocessing | 2016-11-23 |  | 2020-12-07 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
7 | 8 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.1.H3. | Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní – 3 | #REF! | RTG přístroje skiagrafické mobilní |  | Hladina 3 | motorizace, vícedetektorové řešení | 2016-11-23 |  | 2020-12-07 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1202 | 9 | 4 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární | #REF! | RTG přístroje skiagrafické stacionární | parametry generátoru – výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti |  |  | 2018-03-05
8 | 10 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2.H1. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární – 1 | #REF! | RTG přístroje skiagrafické stacionární |  | Hladina 1 | výkon < 40kW, expoziční čas > 4ms, kazetový provoz (příslušenství: systém na vyvolávání kazet) | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
9 | 11 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2.H2. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární – 2 | #REF! | RTG přístroje skiagrafické stacionární |  | Hladina 2 | výkon > 40kW, expoziční čas < 4ms, přímá digitalizace: velikost pixelu max. 150μm, velikost snímku do 43x43cm | 2016-11-23 |  | 2020-12-07 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
10 | 12 | 5 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje RTG skiagrafické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.1.2.H3. | Rentgenové přístroje skiagrafické stacionární – 3 | #REF! | RTG přístroje skiagrafické stacionární |  | Hladina 3 | přímá digitalizace, možnost skládání snímků, – nebo specializace trauma | 2016-11-23 |  | 2020-12-07 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
11 | 13 | 3 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.2. | Rentgenové přístroje skiaskopicko–skiagrafické, skiaskopické, sklopné stěny | #REF! | RTG přístroje skiaskopicko–skiagrafické, skiaskopické, sklopné stěny |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
1194 | 14 | 4 | Zobrazovací přístroje Rentgenové přístroje Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy | D.1.1.2.1. | Rentgenové přístroje skiaskopicko–skiagrafické | #REF! | RTG přístroje skiaskopicko–skiagrafické | SW vybavení, příslušenství, rotující soustava, zářič – detektor |  |  | 2018-03-05
12 | 15 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.1.H3. | Rentgenové přístroje skiaskopicko–skiagrafické mobilní s 3D zobrazením – 3 | #REF! | RTG přístroje skiaskopicko–skiagrafické mobilní s 3D zobrazením |  | Hladina 3 | SW vybavení, příslušenství, rotující soustava, zářič – detektor | 2018-03-05 |  | 2016-11-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Nalezen pouze jeden výrobce – cena dle SW vybavení a příslušenství
2031 | 16 | 4 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2. | Rentgenové přístroje skiaskopické | #REF! | RTG přístroje skiaskopické | parametry generátoru, velikost snímače obrazu, tepelná kapacita anody, LIH |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-11-02
13 | 17 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2.H1. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C–ramenem – 1 | #REF! | RTG přístroje skiaskopické mobilní s C–ramenem |  | Hladina 1 | výkon < 2,5kW, funkce LIH (Last Image Hold) | 2016-11-23 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
14 | 18 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2.H2. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C–ramenem – 2 | #REF! | RTG přístroje skiaskopické mobilní s C–ramenem |  | Hladina 2 | výkon > 2,5kW, zesilovač obrazu nebo flat panel detektor, funkce DSA | 2016-11-23 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
15 | 19 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.2.H3. | Rentgenové přístroje skiaskopické mobilní s C–ramenem – 3 | #REF! | RTG přístroje skiaskopické mobilní s C–ramenem |  | Hladina 3 | výkon > 12 kW, přímá digitalizace – přístroj s flat panel detektorem, funkce 3D | 2016-11-23 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1195 | 20 | 4 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3. | Sklopné stěny | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05
1196 | 21 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární | #REF! | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární | parametry generátoru – výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti, postprocessing, LIH |  |  | 2018-03-05
16 | 22 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1.H1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární – 1 | #REF! | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární |  | Hladina 1 | výkon < 70kW, analogový zesilovač obrazu, rozlišení obrazu < 1024*1024, tepelná kapacita anody, | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
17 | 23 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1.H2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární – 2 | #REF! | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární |  | Hladina 2 | Přímá digitalizace nebo analog. zesilovač obrazu – rozlišení obrazu > 1024*1024, SW pro specializovaná vyšetření | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
18 | 24 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.1.H3. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopického přístroje stacionární – 3 | #REF! | Sklopné stěny RTG skiaskopického přístroje stacionární |  | Hladina 3 | vybavení pro všechna skiaskopická vyšetření, DSA | 2016-11-23 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1197 | 25 | 5 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko–skiagrafického přístroje stacionární | #REF! | Sklopné stěny RTG skiaskopicko–skiagrafického přístroje stacionární | parametry generátoru – výkon, expoziční čas, technologie získávání obrazu, velikost snímkované oblasti, postprocessing, LIH |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1808 | 26 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2.H1. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko–skiagrafického přístroje stacionární – 1 | #REF! | RTG |  | Hladina 1 | výkon < 70kW, analogový zesilovač obrazu, rozlišení obrazu < 1024*1024, tepelná kapacita anody, | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1809 | 27 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2.H2. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko–skiagrafického přístroje stacionární – 2 | #REF! | RTG |  | Hladina 2 | Přímá digitalizace nebo analog. zesilovač obrazu – rozlišení obrazu > 1024*1024, SW pro specializovaná vyšetření | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1810 | 28 | 6 | RTG skiaskopické Radiologické systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Základní diagnostické rentgenové systémy Terapeutické radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.2.3.2.H3. | Sklopné stěny rentgenového skiaskopicko–skiagrafického přístroje stacionární – 3 | #REF! | RTG |  | Hladina 3 | vybavení pro všechna fluoroskopická vyšetření, DSA | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
19 | 29 | 3 | Radiologické systémy a související prostředky | D.1.1.3. | Rentgenové přístroje angiografické | #REF! | RTG přístroje angiografické |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
1198 | 30 | 4 | Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy | D.1.1.3.1. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční | #REF! | RTG přístroje angiografické jednoprojekční | výkon generátoru, min. snímkovací frekvence,, SW vybavení, příslušenství |  |  | 2018-03-05
1998 | 31 | 5 | Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy | D.1.1.3.1.H1. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční – 1 | #REF! | RTG přístroje angiografické jednoprojekční |  | Hladina 1 | výkon menší než 80 kW, snímkovací frekvence do 4 sn/s, bez ohledu na velikost flat panel detektoru | 2019-07-11 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
20 | 32 | 5 | Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy | D.1.1.3.1.H2. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční – 2 | #REF! | RTG přístroje angiografické jednoprojekční |  | Hladina 2 | výkon ≥ 80kW, snímková frekvence > 4 sn./s, příslušenství: DA + intervenční software | 2016-11-23 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
21 | 33 | 5 | Základní diagnostické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy | D.1.1.3.1.H3. | Rentgenové přístroje angiografické jednoprojekční – 3 | #REF! | RTG přístroje angiografické jednoprojekční |  | Hladina 3 | výkon větší než 80 kW, snímkovací frekvenci min. 25 sn/s, příslušenství: Cathlab rozšířený, FFR, QCA, LVA | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1199 | 34 | 4 | RTG angiografické Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy | D.1.1.3.2. | Rentgenové přístroje angiografické dvouprojekční | #REF! | RTG přístroje angiografické dvouprojekční | výkon generátoru, min. snímkovací frekvence,, SW vybavení, příslušenství |  |  | 2018-03-05
22 | 35 | 5 | RTG angiografické Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy a související prostředky Angiografické rentgenové systémy | D.1.1.3.2.H3. | Rentgenové přístroje angiografické dvouprojekční – 3 | #REF! | RTG přístroje angiografické dvouprojekční |  | Hladina 3 | snímková frekvence > 15sn./s, vysoce specializovaný přístroj, vhodný k vyšetřením u dětí a k neurointervenčním výkonům, DA, 3D, rotační ag., další software dle vyš. problematiky (neuro, pediatrie) | 2016-11-23 |  | 2016-11-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
23 | 36 | 3 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4. | Výpočetní tomografy | #REF! | CT |  |  |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-23
24 | 37 | 4 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem | #REF! | CT s jedním zářičem | parametry generátoru, účel využití – SW, šíře ROI, příslušenství, rychlost rotace rentgenka–detektor, počet zdrojů záření, náklon gantry |  |  | 2016-11-23
25 | 38 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1.H1. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem – 1 | #REF! | CT s jedním zářičem |  | Hladina 1 | výkon VN generátoru < 70kW, šíře detektorového pole do 64 řad, Přístroj pro všeobecnou diagnostiku, bez možnosti specializovaných vyšetření | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
26 | 39 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1.H2. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem – 2 | #REF! | CT s jedním zářičem |  | Hladina 2 | výkon VN generátoru > 70kW, šíře detektorového pole do 128 řad Všeobecná diagnostika + kardio nebo + neuro | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
27 | 40 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.1.H3. | Výpočetní tomografy s jedním zářičem – 3 | #REF! | CT s jedním zářičem |  | Hladina 3 | výkon VN generátoru > 100kW, šíře detektorového pole 128 řad a více, čas jedné otáčky rentgenky a detektoru max. 0,35s Všeobecná diagnostika + kardio nebo + neuro | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1189 | 41 | 4 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.2. | Výpočetní tomografy se dvěma zářiči | #REF! | CT se dvěma zářiči | parametry generátoru, účel využití – SW, šíře ROI, příslušenství |  |  | 2016-11-25
28 | 42 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.2.H3. | Spektrální tomografiké přístroje – 3 | #REF! | Spektrální CT přístroje |  | Hladina 3 | dual či multienergy CT, spektrální CT, dvou zdrojové CT | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
29 | 43 | 4 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.3. | Výpočetní tomografy mobilní | #REF! | CT mobilní | parametry generátoru, účel využití – SW, šíře ROI, příslušenství |  |  | 2018-03-05
1190 | 44 | 5 | RTG CT Radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.1.4.3.H1. | Výpočetní tomografy mobilní – 1 | #REF! | CT mobilní |  |  | Parametry nestanoveny pro nedostatek informací | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1200 | 45 | 3 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5. | Rentgenové přístroje mamografické | #REF! | RTG přístroje mamografické | technologie získávání obrazu, účel využití |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
31 | 46 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H1. | Rentgenové přístroje mamografické – 1 | #REF! | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 1 | kazetový provoz– příslušenství: čtečka CR kazet, popisovací mamografická stanice | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
32 | 47 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H2. | Rentgenové přístroje mamografické – 2 | #REF! | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 2 | přímá digitalizace | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
33 | 48 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H3. | Rentgenové přístroje mamografické – 3 | #REF! | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 3 | stereotaktická vyšetření, biopsie | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1999 | 49 | 4 | RTG mamografické Mamografické systémy a související prostředky Zobrazovací systémy k vyšetření prsu Mamografické rentgenové systémy | D.1.1.5.H4. | Rentgenové přístroje mamografické – 4 | #REF! | RTG přístroje mamografické |  | Hladina 4 | systém s photon–counting detektorem | 2019-07-11 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
34 | 50 | 3 | RTG denzitometr Radiologické systémy a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce | D.1.1.6. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii | #REF! | RTG přístroje pro kostní denzitometrii | lokalizace vyšetření |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
35 | 51 | 4 | RTG denzitometr Radiologické systémy a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce | D.1.1.6.H1. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii – 1 | #REF! | RTG přístroje pro kostní denzitometrii |  | Hladina 1 | vyšetření denzitometrie končetin | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
36 | 52 | 4 | RTG denzitometr Radiologické systémy a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce a související prostředky Systémy pro měření kostní absorpce | D.1.1.6.H2. | Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii – 2 | #REF! | RTG přístroje pro kostní denzitometrii |  | Hladina 2 | možnost denzitometrického vyšetření celého těla | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
37 | 53 | 3 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7. | Rentgenové přístroje zubní | #REF! | RTG přístroje zubní |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1201 | 54 | 4 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy Intraorální dentální RTG systémy | D.1.1.7.1. | Rentgenové přístroje zubní intraorální | #REF! | RTG přístroje zubní intraorální | příslušenství |  |  | 2018-03-05
38 | 55 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy Intraorální dentální RTG systémy | D.1.1.7.1.H1. | Rentgenové přístroje zubní intraorální – 1 | #REF! | RTG přístroje zubní intraorální |  | Hladina 1 | příslušenství: film nebo digitální detektor, diagnostický SW | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1203 | 56 | 4 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.2. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické | #REF! | RTG přístroje zubní panoramatické | technologie získávání obrazu, možnosti zpracování obrazu |  |  | 2018-03-05
39 | 57 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.2.H1. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické – 1 | #REF! | RTG přístroje zubní panoramatické |  | Hladina 1 | kazetový provoz – příslušenství: čtečka CR kazet | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
40 | 58 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.2.H2. | Rentgenové přístroje zubní panoramatické –2 | #REF! | RTG přístroje zubní panoramatické |  | Hladina 2 | přímá digitalizace, postprocessing | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1204 | 59 | 4 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.3. | Rentgenový přístroj zubní 3D | #REF! | Cone Beam CT – 3D | SW |  |  | 2018-03-05
41 | 60 | 5 | RTG zubní Radiologické systémy a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy a související prostředky Stomatologické rentgenové systémy | D.1.1.7.3.H3. | Cone Beam výpočetní tomograf – 3 | #REF! | Cone Beam CT |  | Hladina 3 | digitální zpracování obrazu, postprocessing, možnost DICOM | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
42 | 61 | 3 | Pomocné přístroje a zařízení | D.1.1.8. | Pomocné přístroje a zařízení | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1205 | 62 | 4 | Pomocné přístroje a zařízení Picture archiving and communication systems | D.1.1.8.1. | Obrazové archivační a komunikační systémy (systémy pro obrazové archivace) | #REF! | PACS | použitá technologie, SW |  | závislost potřebné velikosti úložného prostoru na počtu ukládaných snímků, individuální dle požadavků a velikosti nemocnice | 2016-11-25 |  |  | 2 | 5 | 26.60 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje, vč. souvisejících služeb a prací | 10 | 3
1206 | 63 | 4 | Pomocné přístroje a zařízení Čtečky | D.1.1.8.2. | Zařízení pro čtení CR kazet | #REF! |  | parametry skenování, mechanické a SW možnosti |  |  | 2016-11-25
44 | 64 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Čtečky | D.1.1.8.2.H1. | Digitální rentgenové čtečky – 1 | #REF! | Digitální RTG čtečky |  | Hladina 1 | jednoslotové řešení, rozlišení skeneru, bitová hloubka | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
45 | 65 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Čtečky | D.1.1.8.2.H2. | Digitální rentgenové čtečky – 2 | #REF! | Digitální RTG čtečky |  | Hladina 2 | víceslotové řešení, rozlišení skeneru, bitová hloubka | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1207 | 66 | 4 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3. | Detektory | #REF! |  | technologie detektoru, rozlišení, možnosti |  |  | 2018-03-05
46 | 67 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3.H1. | Samostatné detektory pro digitální radiografii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | technologie: gadoliniový, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
47 | 68 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3.H2. | Samostatné detektory pro digitální radiografii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | technologie: CsI, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka, bezdrátová komunikace | 2016-11-25 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Doplnění hodnot (velikost pixelu, bitová hloubka)
48 | 69 | 5 | Pomocné přístroje a zařízení Detektory a související prostředky Detektory | D.1.1.8.3.H3. | Samostatné detektory pro digitální radiografii – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | technologie: CsI, rozlišení: velikost pixelu, bitová hloubka, bezdrátová komunikace | 2016-11-25 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Doplnění hodnot (velikost pixelu, bitová hloubka)
49 | 70 | 2 | Magneticko–rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2. | Magneticko–rezonanční zobrazovací systémy | #REF! | MR systémy | SW vybavení, příslušenství, gradienty, FOV, počet kanálů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | [6 empty] | Scintilační sondy a multikanálové scintilační sondy používané pro in–vivo vyšetření v nukleární medicíně – měření akumulace štítné žlázy, přežívání erytrocytů, dozimetrie pacientů, … Mohou být doplněny o různý software napomáhající vyhodnocení měřených dat.
51 | 71 | 3 | Magneticko–rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H1. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy standardní, méně než 1,5 T – 1 | #REF! | MR méně než 1,5 T |  | Hladina 1 | magnetická indukce méně než 1,5 T, příslušenství: cívky, standardní SW | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
52 | 72 | 3 | Magneticko–rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H2. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy komplexní ≥ 1,5 T a < 3,0 T – 2 | #REF! | MR 1,5 T a méně než 3,0 T |  | Hladina 2 | magnetická indukce: 1,5T <= B < 3T , příslušenství: cívky, systém pro monitoring vitálních funkcí, pokročilý SW | 2016-11-25 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
53 | 73 | 3 | Magneticko–rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H3. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy = 3,0 T – 3 | #REF! | MR 3,0 T |  | Hladina 3 | magnetická indukce: 3T , příslušenství: cívky, systém pro monitoring vitálních funkcí, pokročilý SW | 2016-11-25 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2000 | 74 | 3 | Magneticko–rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H4. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy > 3T – 4 | #REF! | MR více než 3T |  | Hladina 4 | magnetická indukce: > 3T , příslušenství: cívky, systém pro monitoring vitálních funkcí, pokročilý SW | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2001 | 75 | 3 | Magneticko–rezonanční zobrazovací systém Magnetická rezonance Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a související prostředky Systémy pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) | D.1.2.H5. | Magneticko rezonanční zobrazovací systémy speciální – 5 | #REF! |  |  | Hladina 5 | bez omezení magnetické indukce, příslušenství: cívky, specializovaný SW | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
54 | 76 | 2 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3. | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy | #REF! | UZ měřící/zobrazovací systémy |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
55 | 77 | 3 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1. | Ultrazvukové přístroje | #REF! | UZ přístroje | pracovní módy, SW |  |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
56 | 78 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1.H1. | Ultrazvukové přístroje – 1 | #REF! | UZ přístroje |  | Hladina 1 | Barevný Doppler, spektrální Doppler, duplexní nebo triplexní mod, Hardware – základní 2D ultrazvukové sondy | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
57 | 79 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1.H2. | Ultrazvukové přístroje – 2 | #REF! | UZ přístroje |  | Hladina 2 | Předchozí kategorie + power Doppler, harmonické zobrazení, compound scan, panoramatické zobrazení, základní kardiologické aplikace nebo gynekologické a porodnické aplikace. Hardware – předchozí kategorie + základní peroperační sondy nebo základní endosondy (vaginální, transrektální) | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
58 | 80 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky | D.1.3.1.H3. | Ultrazvukové přístroje – 3 | #REF! | UZ přístroje |  | Hladina 3 | Předchozí kategorie + elastografie, kontrastní ultrasonografie, 3D/4D zobrazení, fúze s jinými modalitami (CT, MR),pokročilé kardiologické nebo gynekologické a porodnické aplikace. Hardware – předchozí kategorie + některé ze specializovaných sond podle způsobu využití – sondy pro povrchové vyšetřování (např. maticové, s velmi vysokou frekvencí, bi– nebo multiplanární), 3D sondy, 4D sondy, specializované peroperační, laparoskopické a endoskopické sondy | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1191 | 81 | 3 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2. | Ultrazvukové sondy | #REF! | UZ sondy | použití |  |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
59 | 82 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2.H1. | Ultrazvukové sondy povrchové základní – 1 | #REF! | UZ sondy povrchové základní |  | Hladina 1 | povrchové 2D sondy – konvexní, lineární, mikrokonvexní, sektorové | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
60 | 83 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2.H2. | Ultrazvukové sondy povrchové specializované – 2 | #REF! | UZ sondy povrchové základní |  | Hladina 2 | povrchové sondy maticové, 3D, 4D, bi– nebo multiplanární, specializované bioptické sondy | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
61 | 84 | 4 | Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy Ultrazvukové přístroje Ultrazvukové zobrazovací a jiné systémy a související prostředky Elektrické sondy a související prostředky Sondy pro dopplerovské systémy | D.1.3.2.H3. | Ultrazvukové sondy pro endoskopické a peroperační vyšetřování – 3 | #REF! | UZ sondy povrchové základní |  | Hladina 3 | endorektální a endovaginální sondy, endoskopické sondy, endovaskulární sondy, peroperační a laparoskopické sondy | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
62 | 85 | 2 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky | D.1.4. | Přístroje pro nukleární medicínu | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
63 | 86 | 3 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Zobrazovací přístroje | D.1.4.1. | Zobrazovací systémy | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
1208 | 87 | 4 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Kamery | D.1.4.1.1. | Gama kamery | #REF! |  | konstrukce přístroje / určení (kardiologická, mamografická, pro štítnou žlázu, mozek, apod.) |  |  | 2018-03-05
64 | 88 | 5 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Kamery | D.1.4.1.1.H1. | Gama kamery planární – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Planární gama kamera – rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
65 | 89 | 5 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Kamery | D.1.4.1.1.H2. | SPECT – Gama kamery pro jednofotonovou emisní výpočetní tomografii – 2 | #REF! | SPECT |  | Hladina 2 | SPECT kamera – rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
66 | 90 | 5 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Kamery | D.1.4.1.1.H3. | Specializované gamakamery – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | Specializovaná gama kamera – rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". | 2016-11-25 |  | 2019-10-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
1209 | 91 | 4 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.2. | Přístroje pro hybridní zobrazení PET/CT | #REF! | PET/CT | parametry kamery / určení |  |  | 2018-03-05
67 | 92 | 5 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.2.H3. | PET/CT – Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií – 3 | #REF! | PET/CT |  | Hladina 3 | PET – rozlišovací schopnost prostorová, citlivost, délka axiálního zorného pole. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1210 | 93 | 4 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.3. | Přístroje pro hybridní zobrazení PET/MR | #REF! | PET/MR | parametry kamery, parametry MR |  |  | 2018-03-05
68 | 94 | 5 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Systémy nukleární medicíny Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) a související prostředky Systémy pozitronové emisní tomografie (PET) | D.1.4.1.3.H3. | PET/MR – Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií kombinovanou se zobrazením tkání lidského těla magnetickou rezonancí – 3 | #REF! | PET/MR |  | Hladina 3 | PET – rozlišovací schopnost, citlivost, délka axiálního zorného pole. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1211 | 95 | 4 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.4. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/CT | #REF! | SPECT/CT | parametry kamery, parametry CT, určení |  |  | 2018-03-05
69 | 96 | 5 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.4.H3. | SPECT/CT – Zobrazovací přístroje pro diagnostickou zobrazovací metodu spojující vyšetření jednofotonovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií – 3 | #REF! | SPECT/CT |  | Hladina 3 | SPECT – rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1212 | 97 | 4 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.5. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/MR | #REF! | SPECT/MR | parametry kamery, parametry MR, SW |  |  | 2018-03-05
1982 | 98 | 5 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.5.H3. | Přístroje pro hybridní zobrazení SPECT/MR – 3 | #REF! | SPECT/MR |  | Hladina 3 | SPECT – rozlišovací schopnost prostorová, rozlišovací schopnost energetická, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2030 | 99 | 4 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.6. | Přístroje pro zobrazení pozitronovou emisní tomografií | #REF! | PET |  |  |  | 2019-12-02
1776 | 100 | 4 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.6.1. | PET – Zobrazovací přístroj pro pozitronovou emisní tomografii | #REF! | PET | parametry kamery, SW |  |  | 2018-05-18
1983 | 101 | 5 | Systémy pro nukleární medicínu a související prostředky Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky | D.1.4.1.6.1.H2. | PET – Zobrazovací přístroj pro pozitronovou emisní tomografii – 2 | #REF! | PET |  | Hladina 2 | rozlišovací schopnost, citlivost. Dále rozhoduje i ukazatel "určení". | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1169 | 102 | 3 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2. | Nezobrazovací systémy a radiační ochrana | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1170 | 103 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1. | Měřiče aplikované radioaktivity | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05
2002 | 104 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.1. | Měřiče aplikované radioaktivity se studnovou ionizační komorou | #REF! |  | parametry měření |  |  | 2018-03-05
1984 | 105 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.1.H2. | Měřiče aplikované radioaktivity se studnovou ionizační komorou – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | měřící rozsah (MBq), přesnost měření, výčet radionuklidů | 2018-03-05 |  | 2019-10-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2003 | 106 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.2. | Měřiče aplikované radioaktivity stojanové | #REF! |  | parametry měření |  |  | 2019-10-23
2004 | 107 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.1.2.H1. | Měřiče aplikované radioaktivity stojanové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah (MBq), přesnost měření, výčet radionuklidů | 2019-10-23 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1213 | 108 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2. | Sondy | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-12-07
2057 | 109 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.1. | Studnové scintilační sondy | #REF! |  | parametry sondy, počet kanálů/určení |  |  | 2020-12-07
1171 | 110 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.1.H1. | Studnové scintilační sondy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah (keV), přesnost měření (automatická kalibrace) / určení | 2018-03-05 |  | 2019-10-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1811 | 111 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.1.H2. | Studnové scintilační sondy vícekanálové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | měřící rozsah (keV), přesnost měření, počet kanálů / určení | 2019-09-30 |  | 2019-10-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2005 | 112 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.2. | Scintilační sondy | #REF! |  | parametry sondy/určení |  |  | 2019-10-23 | [8 empty] | Scintilační sondy a multikanálové scintilační sondy používané pro in–vivo vyšetření v nukleární medicíně – měření akumulace štítné žlázy, přežívání erytrocytů, dozimetrie pacientů, … Mohou být doplněny o různý software napomáhající vyhodnocení měřených dat.
2006 | 113 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.2.H1. | Scintilační sondy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah (keV), přesnost měření (automatická kalibrace) / určení | 2019-10-23 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2007 | 114 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy pro měření záření | D.1.4.2.2.2.H2. | Scintilační sondy vícekanálové – 2 | #REF! |  | parametry sondy, počet kanálů, SW | Hladina 2 | měřící rozsah (keV), přesnost měření, počet kanálů, SW | 2019-10-23 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1172 | 115 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy | D.1.4.2.2.3. | Gama sondy pro radionavigovanou chirurgii | #REF! |  | parametry sondy, typ sond |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
1985 | 116 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření Sondy | D.1.4.2.2.3.H2. | Gama sondy pro radionavigovanou chirurgii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | měřící rozsah (keV), přesnost měření, typ sond | 2018-03-05 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1174 | 117 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.3. | Přístroje pro zajištění radiační ochrany – centrální monitorovací systém | #REF! |  | parametry dozimetrů |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
1986 | 118 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.3.H1. | Přístroje pro zajištění radiační ochrany – centrální monitorovací systém – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | energetický rozsah, rozsah dávkových příkonů | 2018-03-05 |  | 2019-10-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1812 | 119 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4 | Měřiče plošné kontaminace | #REF! |  | parametry měření/použití |  |  | 2019-10-23
2008 | 120 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.1. | Měřiče plošné kontaminace přenosné | #REF! |  |  |  |  | 2019-10-23
1987 | 121 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.1.H1. | Měřiče plošné kontaminace přenosné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | α, β, γ; přesnost měření, autokalibrace, výčet měřitelných radionuklidů / přenosný | 2018-03-05 |  | 2019-10-23 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2009 | 122 | 5 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.2. | Měřiče plošné kontaminace stacionární | #REF! |  | parametry měření/použití |  |  | 2019-10-23
2010 | 123 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.4.2.H1. | Měřiče plošné kontaminace stacionární – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | α, β, γ; přesnost měření, autokalibrace, výčet měřitelných radionuklidů / stacionární | 2019-10-23 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2011 | 124 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.5. | Měřiče dávkového příkonu | #REF! |  | parametry měření/použití |  |  | 2019-10-23
2012 | 125 | 6 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.2.5.H1. | Měřiče dávkového příkonu – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | energetický rozsah, rozsah dávkových příkonů / použití | 2019-10-23 |  | 2020-12-07 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1178 | 126 | 3 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.3. | Kontrolní zářiče | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1179 | 127 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.3.1. | Kontrolní zářiče pro zajištění jakosti zobrazovacích metod | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1180 | 128 | 4 | Prostředky pro radiační ochranu / omezení radioaktivního záření | D.1.4.3.2. | Kontrolní zářiče pro zajištění jakosti nezobrazovacích metod | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1181 | 129 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4. | Pomocné přístroje a zařízení radiofarmaceutické laboratoře | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1187 | 130 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení Aplikátory a související prostředky | D.1.4.4.1. | Aplikátory radiofarmak | #REF! |  | parametry aplikační stanice a příslušenství |  | manuální / automaticko–manuální režim; příslušenství – stíněné stříkačky; možnost proplachu stříkačky | 2018-03-05
2013 | 131 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení. Aplikátory a související prostředky | D.1.4.4.1.H2. | Aplikátory radiofarmak – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | poloautomatický režim; aplikace jednotlivé dávky pacientovi; systém pro napojení stíněné stříkačky a proplachu | 2019-10-23 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1188 | 132 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.2. | Syntetizátory a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak | #REF! |  | termostat, olověné stínění |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-10-23
2014 | 133 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.2.H3. | Syntetizátor a kazety pro přípravu pozitronových radiofarmak – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | automatizovaný modul pro přípravu; provádění sekvencí operací potřebných ke značení radionuklidem, purifikaci, formulaci, rozplnění a/nebo sterilizaci radiofarmaka | 2019-10-23 |  | 2020-12-07 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2015 | 134 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.3. | Přístroj pro rozplňování radiofarmak | #REF! |  | poloautomatická dispenzace, stínění, SW |  |  | 2019-10-23
2016 | 135 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.1.4.4.3.H2. | Přístroj pro rozplňování radiofarmak – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | poloautomatická dispenzace; Pb nebo W stínění; ovládací software; tisk štítků | 2019-10-23 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
73 | 136 | 2 | Ostatní zobrazovací | D.1.5. | Ostatní zobrazovací přístroje | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
74 | 137 | 3 | Ostatní zobrazovací Termografie Termografické systémy Termografické systémy a související prostředky | D.1.5.1. | Termografické zobrazovací přístroje | #REF! |  | parametry snímače, parametry objektivu, SW |  |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
75 | 138 | 4 | Ostatní zobrazovací Termografie Termografické systémy Termografické systémy a související prostředky | D.1.5.1.H2. | Termografické zobrazovací přístroje – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | citlivost, rozlišovací schopnost, field of view | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
76 | 139 | 4 | Ostatní zobrazovací Termografie Termografické systémy Termografické systémy a související prostředky | D.1.5.1.H3. | Termografické zobrazovací přístroje – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | citlivost, rozlišovací schopnost, field of view, SW interpolace termoobrazu do obrazu viditelného spektra | 2016-11-25 |  | 2016-11-25 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
77 | 140 | 1 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2. | Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
78 | 141 | 2 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární | D.2.1. | Kardiovaskulární přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1215 | 142 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1. | Elektrokardiografy | #REF! | EKG | použití ambulantní/klinické/kardiologické, analýza EKG z x–svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence, tiskárna |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
79 | 143 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1.H1. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených – 1 | #REF! | EKG vč. systémů odvozených |  | Hladina 1 | ambulantní – pro základní analýzu EKG, analýza z 5ti nebo 7mi svodového EKG signálu | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
80 | 144 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1.H2. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených – 2 | #REF! | EKG vč. systémů odvozených |  | Hladina 2 | klinické – analýza z 12ti (10) svodového EKG signálu, tiskárna | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
81 | 145 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1.H3. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených – 3 | #REF! | EKG vč. systémů odvozených |  | Hladina 3 | kardiologické – analýza z 12ti (10) či více svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence > 500 Hz, kompletní analýza EKG signálu, tiskárna | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1216 | 146 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Záznamníky dat pacientů Elektrokardiografy | D.2.1.2. | Elektrokardiografické záznamníky | #REF! | EKG záznamníky | počet svodů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
82 | 147 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Záznamníky dat pacientů Elektrokardiografy | D.2.1.2.H1. | Elektrokardiografické záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) – 1 | #REF! | EKG záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) |  | Hladina 1 | 5–ti svodový systém | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
83 | 148 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Záznamníky dat pacientů Elektrokardiografy | D.2.1.2.H2. | Elektrokardiografické záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) – 2 | #REF! | EKG záznamníky dlouhodobé s analýzou (Holter) |  | Hladina 2 | více svodový systém > 5 svodů | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1217 | 149 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | D.2.1.3. | Holtery krevního tlaku | #REF! |  | programovatelnost, metoda měření |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
84 | 150 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | D.2.1.3.H1. | Záznamníky krevního tlaku dlouhodobé s analýzou – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | neprogramovatelný, metoda měření (př. oscilometrická) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1813 | 151 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | D.2.1.3.H2. | Záznamníky krevního tlaku dlouhodobé s analýzou – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | programovatelný, metoda měření (př. Oscilometrická, stupňovité snižování tlaku v manžetě, polovodičový regulátor) | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1218 | 152 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4. | Ergometry | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1219 | 153 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.1. | Ergometry chodníkové | #REF! |  | rychlost, sklon, programovatelnost, madla |  |  | 2018-03-05
85 | 154 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.1.H1. | Ergometry chodníkové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nastavitelná rychlost 0–15 km/h, sklon, madla pevná/nastavitelná | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1814 | 155 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.1.H2. | Ergometry chodníkové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nastavitelná rychlost min 0–20 km/h, programovatelnost, sklon, pevná/nastavitelná | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1220 | 156 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2. | Ergometry bicyklové | #REF! |  | nosnost, nastavení sedla, řídítek, nastavitelnost programů, kompatibilita |  |  | 2018-03-05
1221 | 157 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H1. | Ergometry bicyklové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nosnost do 170kg, nastavení sedla mechanické, rozhraní pro připojení EKG, nastavitelné programy | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1815 | 158 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H2. | Ergometry bicyklové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nosnost min 170 kg, nastavení sedla elektrické/pneumatické, nastavitelnost řidítek, rozhraní pro připojení EKG a dalších, kompatibilita s jinými ZP, programovatelnost | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1816 | 159 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H3. | Ergometry bicyklové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | nosnost min 250 kg, pro obézní pacienty | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1222 | 160 | 3 | Pracovní stanice | D.2.1.5. | Pracovní diagnostické stanice pro zpracování a analýzu dat | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | Parametry nestanoveny | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Poznámka – jedná se o PC vč. SW pro zpracování a analýzu dat (určení hladin a výše ceny dle parametrizace SW)
1224 | 163 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7. | Oxymetry | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1225 | 164 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1. | Oxymetry pulzní | #REF! |  | zdroj, přesnost, alarmy, použití, příslušenství |  |  | 2018-03-05
88 | 165 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1.H1. | Oxymetry pulzní prstové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | SpO2, srdeční frekvence, bezdrátový, bateriový, přesnost min. +– 3%, | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1817 | 166 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1.H2. | Oxymetry pulzní ruční – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | SpO2, srdeční frekvence, bateriový, přesnost, zvukové/optické alarmy, typy senzorů, použití | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1818 | 167 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.1.H3. | Oxymetry pulzní stolní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | SpO2, srdeční frekvence, síťový zdroj/baterie, přesnost, zvukové/optické alarmy, typy senzorů, použití (neonatologie) | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1226 | 168 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.2. | Oxymetry cerebrální, somatické | #REF! |  | přesnost, alarmy, použití, počet kanálů, příslušenství |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
89 | 169 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Oxymetry a související prostředky Oxymetry | D.2.1.7.2.H1. | Oxymetry cerebrální, somatické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rSO2 (regionální saturace), SpO2, přesnost, zvukové/optické alarmy, počet kanálů, typy senzorů, použití | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1227 | 170 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry Krevní průtokoměry | D.2.1.9. | Indikátory toku krve | #REF! |  | frekvenční rozsah, zdroj, použití, výstup, sondy |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
90 | 171 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry Krevní průtokoměry | D.2.1.9.H1. | Indikátory průtoku Dopplerovské – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | zvukový nebo obrazový výstup, frekvenční rozsah, oblast použití, cévní sondy, síťový zdroj/baterie | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1228 | 172 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | D.2.1.10. | Pletysmografy | #REF! |  | Použití |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
91 | 173 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | D.2.1.10.H1. | Pletysmografy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | lokální | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
92 | 174 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | D.2.1.10.H2. | Pletysmografy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | celotělový (komora) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
93 | 175 | 2 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.2. | Respirační přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1229 | 176 | 3 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky | D.2.2.1. | Přístroje pro spirometrii | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1230 | 177 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1. | Spirometrické přístroje se záznamem | #REF! |  | průtokový senzor, zpracování dat, měřitelné parametry |  |  | 2018-03-05
94 | 178 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1.H1. | Spirometrické přístroje se záznamem – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kompaktní, bateriový, méně měřitelných parametrů, přenos dat přes USB | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1819 | 179 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1.H2. | Spirometrické přístroje se záznamem – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | průtokový senzor připojený do pc, software pro zpracování dat, měřitelné parametry | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1820 | 180 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1.H3. | Spirometrické přístroje se záznamem – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | stolní, průtokový senzor, měřitelné parametr, integrovaná tiskárna, display | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1231 | 181 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí | D.2.2.1.2. | Kapnometry | #REF! |  | měřitelné veličiny |  |  | 2018-03-05
95 | 182 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí | D.2.2.1.2.H1. | Kapnometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | měřené veličiny: EtCO2, dechová frekvence, alarmy, limity, bateriový zdroj | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1232 | 183 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.3. | Analyzátory | #REF! |  | jednoparametrický/multiparametrický (více měření najednou) |  |  | 2018-03-05
96 | 184 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.3.H1. | Analyzátory dechové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | jednoparametrický: O2, N2, Ar, He, CO2, anestetika (ISO, SEV, DES) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
97 | 185 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.3.H2. | Analyzátory dechové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | multiparametrický (více měření najednou): O2, N2, Ar, He, CO2, anestetika (ISO, SEV, DES) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1233 | 186 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.4. | Přístroje k funkčnímu vyšetření plic | #REF! |  | princip, měřitelné veličiny |  |  | 2018-03-05
98 | 187 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.4.H1. | Přístroje pro měření plicních funkcí metodou impulsní oscilometrie – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | princip oscilometrický, oscilační vlny, měření rezistence a reaktance dýchacích cest (R5, R20, Xrs, Rp, Rc) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1234 | 188 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Spánková apnoe | D.2.2.1.5. | Přístroje k diagnostice syndromu spánkové apnoe | #REF! |  | počet kanálů, měřené veličiny |  |  | 2018-03-05
99 | 189 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Spánková apnoe | D.2.2.1.5.H1. | Polysomnografické přístroje – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | min 16 kanálů, měřené veličiny a senzory: SpO2,EEG, EMG, EOG, EKG, chrápání... software pro vyhodnocení | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
1821 | 190 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Spánková apnoe | D.2.2.1.5.H2. | Polysomnografické přístroje – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | min 68 kanálů, měřené veličiny a senzory: SpO2,EEG, EMG, EOG, EKG, chrápání... software pro vyhodnocení | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Dodatečné oveření odpisové skupiny
1235 | 191 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Pulmologie/Pneumologie | D.2.2.1.6. | Pneumotachografy | #REF! |  | princip, přesnost |  |  | 2018-03-05
100 | 192 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Pulmologie/Pneumologie | D.2.2.1.6.H1. | Pneumotachografy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | diferenciální tlakový průtokoměr, přesnost | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
101 | 193 | 2 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3. | Ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1236 | 194 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1. | Eletromyografy | #REF! | EMG | počet kanálů, biofeedback, zesilovač, možnosti měření |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
102 | 195 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1.H1. | Elektromyografy /evokované potenciály – 1 | #REF! | EMG /EP |  | Hladina 1 | jednokanálové, biofeedback, zesilovač pro ochablé svalstvo | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
103 | 196 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1.H2. | Elektromyografy /evokované potenciály – 2 | #REF! | EMG /EP |  | Hladina 2 | vícekanálové, komplexní pracovní stanice s diagnostikou | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
104 | 197 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1.H3. | Elektromyografy /evokované potenciály | #REF! | EMG /EP |  | Hladina 3 | vícekanálové, komplexní pracovní stanice s diagnostikou, možnost měření: NCS (MNC, SNC, F–vlny,…), EMG (AMUP, IPA, SPA, MVA,…), EP (EOG, ERG, VEP,…) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1237 | 198 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2. | Elektroretinografy | #REF! | ERG | velikost prostředku, možnost měření více elektrofyziologických parametrů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
105 | 199 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H1. | Elektroretinografy – 1 | #REF! | ERG |  | Hladina 1 | přenosné zařízení, měření pouze jednoho elektrofyziologického parametru | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1822 | 200 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H2. | Elektroretinografy – 2 | #REF! | ERG |  | Hladina 2 | měření dvou elektrofyziologických parametrů | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1823 | 201 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H3. | Elektroretinografy – 3 | #REF! | ERG |  | Hladina 3 | měření více než dvou elektrofyziologických parametrů | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1238 | 202 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3. | Elektronystagmografy | #REF! | ENG | záznam, snímání, videonystagmograf |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
106 | 203 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H1. | Elektronystagmografy – 1 | #REF! | ENG |  | Hladina 1 | záznam na papír, základní snímání ENG | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
107 | 204 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H2. | Elektronystagmografy – 2 | #REF! | ENG |  | Hladina 2 | D.2.3.3. "+" pracovní diagnostická stanice s vyhodnocením | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
108 | 205 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H3. | Elektronystagmografy – 3 | #REF! | ENG |  | Hladina 3 | videonystagmograf (infračervený video systém) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1239 | 206 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Porodnické/gynekologické prostředky | D.2.3.4. | Kardiotokogramy | #REF! | KTG CTG | frekvenční rozsah, zdroj, použití, výstup, sondy |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
109 | 207 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Porodnické/gynekologické prostředky | D.2.3.4.H1. | Indikátory průtoku/ozev plodu Dopplerovské – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | zvukový nebo obrazový výstup, měření srdeční frekvence plodu, oblast použití, cévní a fetální sondy, síťový zdroj/baterie | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1240 | 208 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stimulátory / stimulační systémy | D.2.3.5. | Stimulátory | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
110 | 209 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stimulátory / stimulační systémy Magnetické | D.2.3.5.1. | Stimulátory magnetické | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | Parametry nestanoveny | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2032 | 210 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Pupilometrie | D.2.3.6. | Pupilometry | #REF! |  | monitorované parametry, paměť, možnost přenosu dat |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
111 | 211 | 2 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4. | Malé vyšetřovací přístroje | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1241 | 212 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry pro pacienty | D.2.4.1 | Teploměry | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1824 | 213 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry pro pacienty | D.2.4.1.1 | Teploměry skleněné | #REF! |  | princip, rozsah, přesnost |  |  | 2018-03-05
112 | 214 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry pro pacienty | D.2.4.1.1.H1. | Teploměry skleněné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nertuťové, rozsah, přesnost | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1825 | 215 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry pro pacienty | D.2.4.1.2. | Teploměry elektronické | #REF! |  | bezdotykový/digitální, lokalizace měření, přesnost |  |  | 2018-01-15
1826 | 216 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry pro pacienty | D.2.4.1.2.H1. | Teploměry elektronické kompaktní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rozsah, přesnost | 2018-01-15 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1827 | 217 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry pro pacienty | D.2.4.1.2.H2. | Teploměry elektronické infračervené bezdotykové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | ušní nebo kožní režim, rozsah, přesnost | 2018-01-15 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1242 | 218 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2. | Přístroje k poslechu pacienta | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1828 | 219 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2.1. | Fonendoskopy | #REF! |  | mechanické/elektronické |  |  | 2018-03-05
113 | 220 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2.1.H1. | Fonendoskopy mechanické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | velikost membrány, jednostranný/oboustranný | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1829 | 221 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Stetoskopy Stetoskopy a související prostředky | D.2.4.2.1.H2. | Fonendoskopy elektronické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | zvýraznění určitých frekvencí | 2018-01-15 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1243 | 222 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky | D.2.4.3. | Přístroje pro vyšetření ucha | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1830 | 223 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.1. | Otoskopy | #REF! |  | osvětlení, zdroj, výstup |  |  | 2018-03-05
114 | 224 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.1.H1. | Otoskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | bateriové, přímé osvětlení, výstup okulár | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1831 | 225 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.1.H2. | Otoskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | bateriové/síťový adaptér, nepřímé osvětlení, lupa, výstup okulár | 2018-01-15 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1832 | 226 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.1.H3. | Videotoskopy – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | bateriové/síťový adaptér, výstup video | 2018-01-15 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1244 | 227 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Dermatologie | D.2.4.4. | Přístroje pro vyšetření kůže | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1833 | 228 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Dermatologie | D.2.4.4.1 | Dermatoskopy | #REF! |  | ruční/digitální, zvětšení |  |  | 2018-03-05
115 | 229 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Dermatologie | D.2.4.4.1.H1. | Dermatoskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | ruční, zvětšení | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1834 | 230 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Dermatologie | D.2.4.4.1.H2. | Dermatoskopy digitální – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | zvětšení, digitální výstup, archivace | 2018-01-15 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
116 | 231 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5. | Malé ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | #REF! |  |  |  |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
1835 | 232 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5.1 | Malé ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí – kombinované | #REF! |  | měřené veličiny |  |  | 2018-01-15
1836 | 233 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5.1.H1 | Tonometry s pulzním oxymetrem – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | SpO2, srdeční frekvence, krevní tlak viz pulzní oxymetr a tonometr | 2018-01-15 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1837 | 234 | 5 | Malé vyšetřovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.4.5.1.H2 | Kapnometry s pulzním oxymetrem – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | SpO2, tepové frekvence, etCO2, dechové frekvence , viz pulzní oxymetr a kapnometr | 2018-01-15 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1245 | 235 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6. | Tonometry | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1838 | 236 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.1. | Tonometry mechanické | #REF! |  | metoda měření, příslušenství |  |  | 2018-03-05
117 | 237 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.1.H1. | Tonometry krevní, deformační – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | deformační, auskultační, manžeta, ventil, čerpadlo, propojovací hadice | 2018-01-15 |  | 2018-01-15 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1839 | 238 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.1.H2. | Tonometry krevní, bez rtuťové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | bezrtuťové, auskultační, manžeta, ventil, čerpadlo, propojovací hadice | 2018-01-15 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1840 | 239 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.2. | Tonometry elektronické | #REF! |  | metoda měření, příslušenství |  |  | 2018-01-15
1841 | 240 | 5 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Monitory tlaku | D.2.4.6.2.H1. | Tonometry krevní, digitální – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | digitální, auskultační, oscilometrická metoda, síťový zdroj/baterie, manžeta, ventil, čerpadlo, propojovací hadice | 2018-01-15 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
118 | 241 | 1 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní | D.3. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
119 | 242 | 2 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie | D.3.1. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní gastrointestinálního traktu | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1246 | 243 | 3 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.1. | Esofago–gastro–duodenoskopy | #REF! | EGD | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
120 | 244 | 4 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.1.H1. | Esofago–gastro–duodenoskopy, fibroskopy – 1 | #REF! | EGD, fibroskopy |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup–okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
121 | 245 | 4 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.1.H2. | Esofago–gastro–duodenoskopy, videofibroskopy – 2 | #REF! | EGD, videofibroskopy |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – konektor do video systému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1247 | 246 | 3 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.2. | Esofagoskopy | #REF! |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
122 | 247 | 4 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Ezofagoskopy | D.3.1.2.H1. | Esofagoskopy rigidní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup–okulár, průměr, délka, úhel pohledu | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1248 | 248 | 3 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Kolonoskopy | D.3.1.3. | Kolonoskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
123 | 249 | 4 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Kolonoskopy | D.3.1.3.H1. | Kolonoskopy/sigmoideoskopy, fibroskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup–okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
124 | 250 | 4 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Kolonoskopy | D.3.1.3.H2. | Kolonoskopy/sigmoideoskopy, videofibroskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – konektor do video systému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1249 | 251 | 3 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Pankreatoskopy | D.3.1.4. | Cholangioskopy, pankreatoskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
125 | 252 | 4 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Pankreatoskopy | D.3.1.4.H1. | Cholangio–pankreatoskopy, fibroskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup–okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
126 | 253 | 4 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Pankreatoskopy | D.3.1.4.H2. | Cholangio–pankreatoskopy, videofibroskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – konektor do video systému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1250 | 254 | 3 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy | D.3.1.5. | Ultrazvukové endoskopy | #REF! | UZ endoskopy, UTZ | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
127 | 255 | 4 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy | D.3.1.5.H2. | Ultrazvukové video fibroskopy – 2 | #REF! | UZ video fibroskopy, UTZ |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – konektor do video systému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1251 | 256 | 3 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Rektoskopy | D.3.1.6. | Rektoskopy | #REF! |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
128 | 257 | 4 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní Gastrointestinálního traktu Gastroenterologie Endoskopy Rektoskopy | D.3.1.6.H1. | Rektoskopy rigidní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup–okulár, průměr, délka, úhel pohledu | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
129 | 258 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu | D.3.2. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní respiračního traktu | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1252 | 259 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy | D.3.2.1. | Fibroskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
130 | 260 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy | D.3.2.1.H2. | Fibroskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1253 | 261 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Rhinoskopy | D.3.2.2. | Rhinoskopy | #REF! |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
131 | 262 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Rhinoskopy | D.3.2.2.H1. | Rhinoskopy rigidní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup–okulár, průměr, délka, úhel pohledu | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1254 | 263 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3. | Bronchoskopy | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1255 | 264 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.1. | Bronchoskopy flexibilní | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05
132 | 265 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.1.H1. | Bronchoskop – fibroskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
133 | 266 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.1.H2. | Bronchoskop – videofibroskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – konektor do videosystému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1256 | 267 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.2. | Bronchoskopy rigidní | #REF! |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  | 2018-03-05
134 | 268 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.2.H1. | Bronchoskopy rigidní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup–okulár, průměr, délka, úhel pohledu | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1257 | 269 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.3. | Bronchoskopy ultrazvukové | #REF! | UZ bronchoskopy, UTZ | zaváděcí hadice, distální konec |  |  | 2018-03-05
135 | 270 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.3.H3. | Bronchoskopy ultrazvukové (endobronchiální ultrazvuky) – 3 | #REF! | UZ bronchoskopy (endobronchiální UZ), UTZ |  | Hladina 3 | Flexibilní zaváděcí hadice, distální konec s ultrazvukovou sondou | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1258 | 271 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.4. | Bronchoskopy autofluorescenční | #REF! |  | zaváděcí hadice, zdroj světla |  |  | 2018-03-05
136 | 272 | 5 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Bronchoskopy | D.3.2.3.4.H3. | Bronchoskopy autofluorescenční – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | Flexibilní zaváděcí hadice, zdroj světla specifických vlnových délek | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1259 | 273 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Laryngoskopy | D.3.2.4. | Laryngoskopy | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
137 | 274 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Laryngoskopy | D.3.2.4.H1. | Laryngo–faryngoskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1842 | 275 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Laryngoskopy | D.3.2.4.H2. | Laryngo–faryngoskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – okulár/konektor do videosystému | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1260 | 276 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Endoskopy pro ORL | D.3.2.5. | Epifaryngoskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
140 | 277 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Endoskopy pro ORL | D.3.2.5.H1. | Epifaryngoskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
141 | 278 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Endoskopie respiračního traktu Endoskopy Endoskopy pro ORL | D.3.2.5.H2. | Epifaryngoskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – okulár/konektor do videosystému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
139 | 279 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu | D.3.3. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní močového traktu | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1261 | 280 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Cystoskopy | D.3.3.1. | Cystoskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
2033 | 281 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Cystoskopy | D.3.3.1.H1. | Cystoskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2020-11-02 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
2034 | 282 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Cystoskopy | D.3.3.1.H2. | Cystoskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – okulár/konektor do videosystému | 2016-12-08 |  | 2020-11-02 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1262 | 283 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureteroskopy | D.3.3.2. | Ureteroskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
142 | 284 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureteroskopy | D.3.3.2.H1. | Ureteroskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
143 | 285 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureteroskopy | D.3.3.2.H2. | Ureteroskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – okulár/konektor do videosystému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1263 | 286 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Nefroskopy | D.3.3.3. | Nefroskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
144 | 287 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Nefroskopy | D.3.3.3.H1. | Nefroskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
145 | 288 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Nefroskopy | D.3.3.3.H2. | Nefroskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – okulár/konektor do videosystému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1264 | 289 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Resektoskopy a související prostředky Rektoskopy Resektoskopy | D.3.3.4. | Resektoskopy | #REF! |  | příslušenství, průměr, délka, úhel pohledu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
146 | 290 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Resektoskopy a související prostředky Rektoskopy Resektoskopy | D.3.3.4.H1. | Resektoskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, tubus s vyměnit. přísluš. (optika, nástroj, odsávání apod.) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1265 | 291 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureterorenoskopy | D.3.3.5. | Ureterorenoskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
147 | 292 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureterorenoskopy | D.3.3.5.H1. | Ureterorenoskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
148 | 293 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Močového traktu Endoskopy Ureterorenoskopy | D.3.3.5.H2. | Ureterorenoskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – okulár/konektor do videosystému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
149 | 294 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému | D.3.4. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní ženského reprodukčního systému | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1266 | 295 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.1. | Kolposkopy | #REF! |  | x–krokové zvětšení/plynule měnitelné, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo, dioptrická korelace obrazu, zelený filtr |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
150 | 296 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.1.H1. | Kolposkopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 3 – krokové zvětšení, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
151 | 297 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.1.H2. | Kolposkopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | 5 – krokové zvětšení/plynule měnitelné, součástí zdroj světla, mobilní/připevněný na gynekologické křeslo, dioptrická korelace obrazu, zelený filtr | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1267 | 298 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.2. | Hysteroskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
152 | 299 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.2.H1. | Hysteroskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1843 | 300 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.2.H2. | Hysteroskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – okulár/konektor do videosystému | 2016-12-08 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1268 | 301 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.3. | Falloskopy | #REF! |  | viz hysteroskop |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
153 | 302 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.3.H1. | Falloskopy (pro vyšetřování vejcovodů) – 1 | #REF! |  | viz hysteroskop | Hladina 1 | Dnes se provádí pomocí hysteroksopu a laparoskopu | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1844 | 303 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.4. | Vaginoskopy | #REF! |  | průměr, délka, zrcadlo, optika, připojení na zdroj světla |  |  | 2016-12-08
1845 | 304 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ženského reprodukčního systému Porodnické/gynekologické endoskopy | D.3.4.4.H1. | Vaginoskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | zavaděč, zrcadlo, optika, připojení na zdroj světla světlovodným kabelem | 2016-12-08 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
154 | 305 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu | D.3.5. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1269 | 306 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.1. | Laparoskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
155 | 307 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.1.H1. | Laparoskopy (viz též odd. T) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní/Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
156 | 308 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.1.H2. | Laparoskopy (viz též odd. T) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Rigidní/Flexibilní zaváděcí hadice, výstup – konektor do video systému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1270 | 309 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.2. | Artroskopy | #REF! |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
157 | 310 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.2.H1. | Artroskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
158 | 311 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu Endoskopy Laparoskopy | D.3.5.2.H2. | Artroskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Rigidní, výstup – konektor do video systému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
159 | 312 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku | D.3.6. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní hrudníku | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1271 | 313 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Torakoskopy | D.3.6.1. | Thorakoskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
160 | 314 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Torakoskopy | D.3.6.1.H1. | Thorakoskopy přímé/video – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
161 | 315 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Torakoskopy | D.3.6.1.H2. | Thorakoskopy přímé/video – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Rigidní, výstup – konektor do video systému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1272 | 316 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Mediastinoskopy | D.3.6.2. | Mediastinoskopy | #REF! |  | zaváděcí hadice, výstup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
162 | 317 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Mediastinoskopy | D.3.6.2.H1. | Mediastinoskopy přímé/video – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
163 | 318 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Hrudníku Endoskopy Mediastinoskopy | D.3.6.2.H2. | Mediastinoskopy přímé/video – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Rigidní, výstup – konektor do video systému | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
164 | 319 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní V těhotenství | D.3.7. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní v těhotenství | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1273 | 320 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní V těhotenství Endoskopy Amnioskopy | D.3.7.1. | Amnioskopy | #REF! |  | tubus, připojení na zdroj světla |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
165 | 321 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní V těhotenství Endoskopy Amnioskopy | D.3.7.1.H1. | Amnioskopy, fetoskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Kónický tubus, připojení na zdroj světla světlovodným kabelem | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
166 | 322 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy | D.3.8. | Ostatní endoskopy | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-09 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
167 | 323 | 2 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje | D.3.9. | Pomocné přístroje pro endoskopii minimálně invazivní | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-09
1274 | 324 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.1. | Endoskopické sestavy | #REF! |  | vybavení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
168 | 325 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.1.H1. | Endoskopické/laparoskopické sestavy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | možné vybavení: zdroj světla, videosystém, monitor, insuflátor, odsávačka, pumpa, elektrokoagulační přístroj | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1275 | 326 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2. | Endoskopické myčky | #REF! |  | vlastnosti, provozní zkoušky, počet endoskopů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
169 | 327 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2.H1. | Myčky endoskopů – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | mycí a dezinfekční, kompaktní, pro manuální čištění, zkouška těsnosti/proplach/oplach | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
170 | 328 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2.H2. | Myčky endoskopů – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | mycí a dezinfekční, mobilní/kompaktní, automatizace dezinfekčního procesu, zkouška těsnosti/proplach/oplach, pro 1 a více endoskopů, ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883–1 | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
171 | 329 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Laparoskopy a související prostředky Laparoskopy Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | D.3.9.2.H3. | Myčky endoskopů – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | mycí a dezinfekční, statický, automatizace dezinfekčního procesu, zkouška těsnosti/proplach/oplach, pro 1 a více endoskopů, možnost sušení horkým vzduchem, ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883–1 | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1276 | 330 | 3 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Sterilizace/dezinfekce | D.3.9.3. | Endoskopické desinfekční vany | #REF! |  | příslušenství, rozměry |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
172 | 331 | 4 | Endoskopie minimálně invazivní Ostatní endoskopy Pomocné přístroje Sterilizace/dezinfekce | D.3.9.3.H1. | Endoskopické desinfekční vany – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | součástí – víko, síto, vana, různé tvary/rozměry/objemy | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
173 | 332 | 1 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský | D.4. | Přístroje pro monitorování vitálních funkcí | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
174 | 333 | 2 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1. | Monitory vitálních funkcí | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1277 | 334 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.1. | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření | #REF! |  | zobrazení a počet křivek |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
175 | 335 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.1.H1. | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření – 1 | #REF! | Monitory vitálních funkcí kompaktní, neinvazivní měření (vč. IBP) |  | Hladina 1 | EKG/RESP, NIBP, SpO2, 3/5 EKG; 2 křivky; min 10" | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1278 | 336 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.2. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření | #REF! |  | měřené parametry, počet křivek, úhlopříčka monitoru |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
176 | 337 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.2.H2. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | EKG/RESP, TEMP, NIBP+IPB, SpO2, 3/5 EKG; max. 8 křivek; min. 12" | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1846 | 338 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.2.H3. | Monitor vitálních funkcí neinvazivní a invazivní měření – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | EKG/RESP, TEMP, NIBP+2xIPB, SpO2, 12 EKG; max. 8 křivek; min. 12" | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1279 | 339 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární | #REF! |  | měřené parametry, počet zobrazených křivek, úhlopříčka monitoru, možnost umístění dalších modulů, doba pro uchování trendů sledovaných parametrů u pacienta při převozu pacienta |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1847 | 340 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3.H1. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | EKG/RESP, TEMP, C.O., NIBP+2xIPB, SpO2, EKG 12, CO2; 2–6 křivek; min. 12"; min. 1 modul navíc k základnímu; min. 24 hodin | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
177 | 341 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3.H2. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | EKG/RESP, TEMP, C.O., NIBP+2xIPB, SpO2, EKG 12, EEG, CO2; 2–6 křivek; min. 15"; min. 2 moduly navíc k základnímu; min. 24 hodin | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1848 | 342 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Anestetické a respirační prostředky Anesteziologické a respirační monitory / monitorovací systémy | D.4.1.3.H3. | Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | EKG/RESP, TEMP, C.O., NIBP+4xIPB, SpO2, EKG 12, EEG, CO2, min. 8 křivek, NMT, min. 19", min. 5 modulů; min. 72 hodin | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1280 | 343 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Porodnické/gynekologické prostředky Porodnické monitory / monitorovací systémy | D.4.1.4. | Monitory fetální | #REF! |  | monitorace plod/matka/děložní stahy, datová komunikace LAN |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
178 | 344 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Porodnické/gynekologické prostředky Porodnické monitory / monitorovací systémy | D.4.1.4.H1. | Monitory fetální (kardiotokograf) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | externí monitorování plodu, vitální funkce matky | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
179 | 345 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Porodnické/gynekologické prostředky Porodnické monitory / monitorovací systémy | D.4.1.4.H2. | Monitory fetální (kardiotokograf) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | externí monitorování plodu, vitální funkce matky, interní monitorování plodu, děložní stahy, SpO2 matky, datová komunikace LAN | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1281 | 346 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5. | Monitory elektroencefalografické | #REF! | Monitory EEG | x– kanálů, pro video EEG |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
180 | 347 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5.H1. | Monitory elektroencefalografické – 1 | #REF! | Monitory EEG |  | Hladina 1 | 32–kanálový | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
181 | 348 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5.H2. | Monitory elektroencefalografické – 2 | #REF! | Monitory EEG |  | Hladina 2 | 64–kanálový pro video EEG | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
182 | 349 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Elektroencefalografické (EEG) prostředky | D.4.1.5.H3. | Monitory elektroencefalografické – 3 | #REF! | Monitory EEG |  | Hladina 3 | 256–kanálový pro video EEG | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1282 | 350 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.6. | Monitory telemetrické | #REF! |  | zobrazení křivek |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
183 | 351 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.6.H1. | Monitory telemetrické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | EKG 3/5 | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1283 | 352 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7. | Telemetrické vysílací moduly | #REF! |  | počet měřených parametrů, zobrazení křivek |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1849 | 353 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7.H1. | Telemetrické vysílací moduly – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | jenoparametrový – EKG/NIPB | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
184 | 354 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7.H2. | Telemetrické vysílací moduly – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | EKG 3/5, SpO2, NIBP | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1850 | 355 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.7.H3. | Telemetrické vysílací moduly – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | EKG 3/5 Resp, SpO2, NIBP; barevný displej, analýza dat a křivek | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1284 | 356 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.8. | Přijímací centrály | #REF! |  | počet monitorovaných pacientů; parametry monitoru; full disclosure |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
185 | 357 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.8.H1. | Přijímací centrály – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | min. 8 monitorovaných pacientů; 15" displej; až 96 hodin full disclosure | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1851 | 358 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy | D.4.1.8.H2. | Přijímací centrály – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | min. 16 monitorovaných pacient; 19 " displej; až 96 hodin full disclosure | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1285 | 359 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.9. | Monitory acidobazické rovnováhy | #REF! |  | doba záznamu, možnost kombinovaného měření pH a impedance |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
186 | 360 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.9.H1. | Monitory pH – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | doba záznamu min. 24 hodin, možnost kombinovaného měření pH a impedance | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
2041 | 361 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.10. | Monitory hloubky sedace | #REF! |  | typ senzorů, monitorované parametry, displej, délka záznamu, délka trendů |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
187 | 362 | 2 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.11. | Monitorovací centrály | #REF! |  | počet monitorovaných pacientů; parametry obrazovek, full disclosure |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
188 | 363 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.11.H1. | Monitorovací centrály – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | max. 16; až 2 displeje; není analýza arytmií, neumí full disclosure (úplný rozbor křivek) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1852 | 364 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.11.H2. | Monitorovací centrály – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | min. 32 monitorů; až 4 dotykové obrazovky; analýza arytmií, 24 hodinový full disclosure (úplný rozbor křivek) | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
2035 | 365 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Monitor pacientský Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky Monitory / monitorovací systémy pro pacienta | D.4.1.12. | Monitory hloubky anestézie a analgézie | #REF! |  | objem, akustické prvky |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
189 | 366 | 2 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla | D.4.3. | Příslušenství (monitorování vitálních funkcí) | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1286 | 367 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.1. | Čidla tlaková | #REF! |  | nelze blíže specifikovat |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
190 | 368 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.1.H1. | Čidla tlaková – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1287 | 369 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.2. | Čidla saturační | #REF! |  | použitá technologie měření saturace, materiál |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
191 | 370 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.2.H1. | Čidla saturační – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1853 | 371 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla | D.4.3.2.H2. | Čidla saturační – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Parametry nestanoveny | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1288 | 372 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla Teplota a teploměrná čidla | D.4.3.3. | Čidla teplotní | #REF! |  | dle místa měření – povrchová, jícen/rektál, močový měchýř |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
192 | 373 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Senzory a související prostředky Čidla Teplota a teploměrná čidla | D.4.3.3.H1. | Čidla teplotní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1289 | 374 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.4. | Snímače kapnometrické | #REF! |  | nelze blíže specifikovat |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
193 | 375 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.4.H1. | Snímače kapnometrické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1290 | 376 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.5. | Snímače termodiluční | #REF! |  | Stupeň tvrdosti katetru, průměr katetru |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
194 | 377 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.5.H1. | Snímače termodiluční – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
2036 | 378 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6. | Snímače tkáňové oxygenace | #REF! |  | princip (typ snímače), doba použití, invazivnost. |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
2037 | 379 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6.H1 | Snímače tkáňové oxygenace – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | neinvazivní, na principu spektrometrie | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
2038 | 380 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6.H2 | Snímače tkáňové oxygenace – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | invazivní, monoparametrické | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
2039 | 381 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.6.H3 | Snímače tkáňové oxygenace – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | invazivní, multiparametrické | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1291 | 382 | 3 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.7. | Snímače ostatní | #REF! |  | snímače |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
195 | 383 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.7.H1. | Snímače ostatní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Pozn. cena je závislá na typu snímače | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
196 | 384 | 4 | Monitorování vitálních funkcí Příslušenství – snímače, čidla Snímače a související prostředky Snímače | D.4.3.7.H3. | Snímače ostatní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | Swan–Ganz katetr (–termodiluční snímač + tlakový snímač) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
197 | 385 | 1 | Laboratorní přístroje | D.5. | Laboratorní přístroje | #REF! |  |  |  |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | [6 empty] | Začátek oddílu L – Laboratorní ZT
198 | 386 | 2 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) | D.5.1. | Laboratorní přístroje – patologie (histopatologie, cytopatologie) | #REF! |  |  |  |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | [6 empty] | Nezbytně nutná revize doplněných odpisových skupin veškerých položek ZT oddílu L – Laboratoř
1292 | 387 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.1. | Automaty barvicí | #REF! |  | barvení tkání pro další zpracování, počet barvících programů, možnost montování na laboratorní skla |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
199 | 388 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.1.H1. | Automaty barvící– 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | barvení možnost montování skla | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
200 | 389 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.1.H2. | Automaty barvící– 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | barvení možnost montování skla | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1293 | 390 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.2. | Automaty montovací | #REF! |  | montování nařezaných vzorků na laboratorní skla |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
211 | 391 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.2.H1. | Automaty montovací – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
201 | 392 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3. | Mikrotomy | #REF! |  |  |  |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1294 | 393 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.1. | Mikrotomy rotační | #REF! |  | řezání vzorků v sérii |  |  | 2018-03-05
202 | 394 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.1.H1. | Mikrotomy rotační – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1295 | 395 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.2. | Mikrotomy sáňkové | #REF! |  | řezání vzorků od 0,5 mikrometru až po 60 mikrometrů |  |  | 2018-03-05
203 | 396 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.2.H1. | Mikrotomy sáňkové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1296 | 397 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.3. | Ultramikrotomy | #REF! |  | řezání ultratenkých vzorků |  |  | 2018-03-05
204 | 398 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii Mikrotom | D.5.1.3.3.H1. | Ultramikrotomy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1297 | 399 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.4. | Vibratomy | #REF! |  | mikrotom, který používá vibrační čepel pro proříznutí tkáně. |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
205 | 400 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.4.H1. | Vibratomy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1298 | 401 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.5. | Kryostaty | #REF! |  | řezání zmrazených vzorků |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
206 | 402 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.5.H1. | Kryostaty – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | manuální ovládání auto, automatický provoz | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
207 | 403 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.5.H2. | Kryostaty – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | manuální ovládání auto, automatický provoz | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
208 | 405 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.6. | Tkáňové procesory | #REF! |  | počet programů, počet současně zpracovávaných kazet |  |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1300 | 406 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.7. | Parafinové zalévací linky | #REF! |  | zalévání formiček se vzorky parafinem |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
209 | 407 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.7.H1. | Přístroje parafinové zalévací – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1301 | 408 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.8. | Imunostainery | #REF! |  | Automatické imunohistochemické barvení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
210 | 409 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.8.H2. | Imunostainery – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1302 | 410 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.9. | Přístroj dekalcifikační | #REF! |  | odvápnění tvrdých tkání |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
212 | 411 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.9.H1. | Dekalcifikátory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10 | 3
1303 | 412 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.10. | Stoly přikrajovací | #REF! |  | prostor pro přikrajování tkání, případně s odsáváním |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
213 | 413 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.10.H1. | Stoly přikrajovací s odsáváním (digestoří) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
214 | 414 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.11. | Lamače skla | #REF! |  | Zařazovací kritéria neuvedena (viz komentář) |  |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-10 | 1 | 3 | 28.24 | Ruční mechanizované nástroje | 10 | 3 | V praxi není tato technologie používána
216 | 416 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.13. | Mikrodisektory laserové | #REF! |  | fluorescenční laserového mikrodisektoru s laserovou pinzetou |  |  | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1304 | 417 | 3 | Laboratorní přístroje Laboratorní tiskárny | D.5.1.14. | Tiskárny | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
1305 | 418 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.1. | Tiskárny na potisk histologických skel | #REF! |  | Tiskárny na potisk histologických skel |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
217 | 419 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.1.H1. | Tiskárny na potisk histologických skel – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 | 1 | 3 | 26.20 | Počítače a periferní zařízení | 10 | 3
1306 | 420 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.2. | Tiskárny na potisk histologických kazet | #REF! |  | Tiskárny na potisk histologických kazet |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
218 | 421 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.2.H1. | Tiskárny na potisk histologických kazet – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | připojitelná k dalším přístrojům (například barvící a montovací) | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 | 1 | 3 | 26.20 | Počítače a periferní zařízení | 10 | 3
219 | 422 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.14.2.H2. | Tiskárny na potisk histologických kazet – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | připojitelná k dalším přístrojům (například barvící a montovací) | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 | 1 | 3 | 26.20 | Počítače a periferní zařízení | 10 | 3
1307 | 423 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.15. | Pily | #REF! | oscilační pila | elektrická, nebo vzduchová sterilizovatelná zčásti nebo celá, odsávání |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
220 | 424 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.15.H1. | Pily vibrační – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | elektrická, sterilizovatelná zčásti odsávání a sterilizovatelná celá | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
221 | 425 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.15.H2. | Pily vibrační – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | elektrická, nebo vzduchová strelizovatelná zčásti odsávání a sterilizovatelná celá | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1308 | 426 | 3 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16. | Desky | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
1309 | 427 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.1. | Desky chladící | #REF! |  | Desky chladící |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
222 | 428 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.1.H1. | Desky chladící – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
1310 | 429 | 4 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.2. | Desky topné | #REF! |  | Desky topné |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
223 | 430 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.2.H1. | Desky topné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | manuální ovládání přesné řízení | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
224 | 431 | 5 | Laboratorní přístroje Patologie (histopatologie, cytopatologie) Prostředky IVD pro histologii/cytologii | D.5.1.16.2.H2. | Desky topné – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | manuální ovládání přesné řízení | 2016-10-10 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
225 | 432 | 2 | Klinická mikrobiologie | D.5.2. | Laboratorní přístroje – Klinická mikrobiologie | #REF! |  |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1311 | 433 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1. | Analyzátory | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
226 | 434 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.1. | Analyzátory automatické mikrobiologické | #REF! |  | kultivace buněk a sledování růstových křivek |  |  | 2018-12-12 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1312 | 435 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.2. | Analyzátory serologické | #REF! |  | Elisa analyzátor, počet a rychlost zpracování vzorku, připojitelnost do NIS |  |  | 2018-03-05
227 | 436 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.2.H1. | Analyzátory serologické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Elisa analyzátor | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1313 | 437 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.3. | Analyzátory chemiluminiscenční | #REF! |  | zpracování vzorku – předběžné ředění vzorků, dávkování vzorků a činidel, inkubace, promývací procesy atd. |  |  | 2018-03-05
228 | 438 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.1.3.H1. | Analyzátory chemiluminiscenční – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | >100 vzorku/ hod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1314 | 439 | 3 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2. | Luminometry | #REF! |  | Bioluminiscenční monitoring hygieny |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
229 | 440 | 4 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2.H1. | Luminometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rychlé měření účinnosti čistících procesů | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
230 | 441 | 4 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2.H2. | Luminometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pro bio a chemiluminiscenční aplikace, rotační zkumavky | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
231 | 442 | 4 | Klinická mikrobiologie Luminometry | D.5.2.2.H3. | Luminometry – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | pro bio a chemiluminiscenční aplikace nejvyšší citlivost, injektor na reagencie a více jamkové plata na měření | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
232 | 443 | 3 | Klinická mikrobiologie Densilametry | D.5.2.3. | Densilametry | #REF! |  | Slouží ke stanovení hustoty bakteriální suspenze |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1315 | 444 | 3 | Klinická mikrobiologie Anaerostaty | D.5.2.4. | Anaerostaty | #REF! |  | Nádoba na kultivaci, materiál anaerostatu: plast, nerez |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
233 | 445 | 4 | Klinická mikrobiologie Anaerostaty | D.5.2.4.H1. | Anaerostaty – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1316 | 446 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.5. | Hemokultivační systémy | #REF! |  | min 360 pozic |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
234 | 447 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.5.H1. | Hemokultivační systémy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1317 | 448 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.6. | Aeroskopy | #REF! |  | průtok vzduchu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
235 | 449 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická mikrobiologie | D.5.2.6.H1. | Aeroskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
236 | 450 | 2 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie | D.5.3. | Laboratorní přístroje – Klinická biochemie a imunologie | #REF! |  |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
237 | 451 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1. | Analyzátory | #REF! |  |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1318 | 452 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1. | Analyzátory modulární | #REF! |  | Stacionární vs. modulární Typy modulů Automatizace Rychlost (počet analýz / hod) |  |  | 2018-03-05
238 | 453 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1.H1. | Analyzátory modulární – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | biochemický modul, imunochemický modul, ISE modul, dopravník, možnost preanalytické linky > 800 vzorků /hod > 200 ISE vzorků / hod > 100 imunochemických testů /hod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
239 | 454 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1.H2. | Analyzátory modulární – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | více modulů spojených automatickým dopravníkem a preanalytickou linkou > 2000 vzorků /hod > 600 ISE vzorků / hod > 200 imunochemických testů /hod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
240 | 455 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.1.H3. | Analyzátory modulární – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | kompletně automatizované umožňující spojení různých typů analyzátorů různých značek > 4000 vzorků /hod > 1200 ISE vzorků / hod > 400 imunochemických testů /hod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1319 | 456 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2. | Analyzátory biochemické | #REF! |  | Kontinuální vs. Diskrétní Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Selektivní vs. neselektivní Uzavřený vs. Otevřený systém Integrovaný ISE modul |  |  | 2018-03-05
247 | 457 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2.H1. | Analyzátory biochemické samostatné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kontinuální nebo diskrétní, práce po metodách nebo po vzorcích, selektivní nebo neselektivní, uzavřený nebo otevřený systém 300 vzorků / hod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
248 | 458 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2.H2. | Analyzátory biochemické samostatné – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | možnost integrování ISE, diskrétní, práce po vzorcích, selektivní, otevřený systém > 600 vzorků /hod > 200 ISE vzorků / hod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1320 | 459 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.1.2.H3. | Analyzátory biochemické samostatné – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | možnost integrování ISE, diskrétní, práce po vzorcích, selektivní, otevřený systém >1500 vzorků hod > 400 ISE vzorků /hod | 2016-10-25 |  | 2016-10-25 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1321 | 460 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3. | Analyzátory biochemické samostatné – point–of–care testing | #REF! |  | Roztok vs. Suchá chemie Počet metod Objem vzorku Rychlost (min.) Napojení na LIS |  |  | 2018-03-05
1322 | 461 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3.H1. | Analyzátory – point–of–care testing – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | jednoúčelový (glukóza, laktát, urea, krevní plyny, kreatinin) výsledek prakticky okamžitě | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1323 | 462 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3.H2. | Analyzátory – point–of–care testing – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | více metod, suchá chemie substráty, enzymy, elektrolyty | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1324 | 463 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Analyzátory biochemický samostatný POCT | D.5.3.1.3.H3. | Analyzátory – point–of–care testing – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | více metod, suchá chemie, napojení na LIS čas analýzy < 20 sek. substráty, enzymy, elektrolyty, imunochemie, biočipy možné modulární uspořádání | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1325 | 464 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4. | Analyzátory imunochemické | #REF! |  | Práce po metodách vs. Po vzorcích Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod Počet pozic pro reagencie Uzavřený vs. Otevřený systém |  |  | 2018-03-05
1326 | 465 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4.H1. | Analyzátory imunochemické (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | práce po metodách nebo po vzorcích uzavřený nebo otevřený systém 100 vzorků / hod > 20 metod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1327 | 466 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4.H2. | Analyzátory imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | práce po vzorcích, uzavřený systém, chlazené reagencie a pozice pro vzorky >150 vzorků / hod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1328 | 467 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor imunochemický | D.5.3.1.4.H3. | Analyzátory imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory, kdy analyzátory různých výrobců mohou používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných látek) – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | práce po vzorcích, uzavřený systém, chlazené reagencie a pozice pro vzorky >400 vzorků / hod >50 metod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1329 | 468 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5. | Iontově selektivní elektrody | #REF! |  | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod |  |  | 2018-03-05
263 | 469 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5.H1. | Iontově selektivní elektrody – analyzátory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | >50 vzorků / hod 3 metody | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8 | 3
264 | 470 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5.H2. | Iontově selektivní elektrody – analyzátory – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | >150 vzorků / hod 4 metody | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8 | 3
265 | 471 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.5.H3. | Iontově selektivní elektrody – analyzátory – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | >250 vzorků / hod 5 metod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8 | 3
1330 | 472 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.6. | Analyzátory imunologické | #REF! |  | počet destiček, kapacita (počet vzorků), počet fotodetektorů, počet promývacích stanic |  |  | 2018-03-05
266 | 473 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.6.H1. | Analyzátory imunologické pro imunosorpční rozbor metodou enzymatické vazby – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 3 destičky počet vzorků > 180 | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
267 | 474 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.6.H2. | Analyzátory imunologické pro imunosorpční rozbor metodou enzymatické vazby – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | >4 destičky počet vzorků > 300 2x fotodetektor 2v promývací stanice | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1331 | 475 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.7. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy | #REF! | Astrup | použitelný přímo u lůžka, připojení k LIS měřené parametry |  |  | 2018-03-05
271 | 476 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.7.H1. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy – 1 | #REF! | Astrup |  | Hladina 1 | POCT přímo u lůžka, bezúdržbový provoz, metody dle konfigurace (krevní plyny, ionty, glukóza, laktát, kreatinin, glukóza…) | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
272 | 477 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.7.H2. | Analyzátory krevních plynů a acidobazické rovnováhy – 2 | #REF! | Astrup |  | Hladina 2 | stolní plně automatický analyzátor, napojení LIS, vysoký průchod vzorků, >18 metod | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1332 | 478 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8. | Analyzátory močového sedimentu | #REF! | Analyzátory močové | typ stanovení (fotometricky testační proužky, digitální rozpoznávání částic, průtoková cytometrie) |  |  | 2018-03-05
273 | 479 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8.H1. | Analyzátory močového sedimentu – 1 | #REF! | Analyzátory močové |  | Hladina 1 | poloautomatický analyzátor testační proužků | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
274 | 480 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8.H2. | Analyzátory močového sedimentu – 2 | #REF! | Analyzátory močové |  | Hladina 2 | plnoautomatický analyzátor testačních proužků nebo automatický pipetovací analyzátor | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
275 | 481 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.8.H3. | Analyzátory močového sedimentu – 3 | #REF! | Analyzátory močové |  | Hladina 3 | digitální rozpoznávání částic, průtoková cytometrie | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
318 | 482 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.9. | Analyzátory pro radioimmunoassay | #REF! |  | nebyl nalezen žádný aktuální dodavatel tohoto typu strojů do ČR metoda je postupně nahrazována ostatními imunnoassay metodami |  |  | 2018-03-05
319 | 483 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.9.H1. | Analyzátory pro radioimmunoassay (RIA/IRMA) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | plný automat, detekce pomocí izotopu I–129, stanovení hormonů | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1333 | 484 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay | #REF! |  | plně automatický vs. POCT (ambulantní) analyzátor, chlazení vzorků a reagencií, metody |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
321 | 485 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10.H1. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | POCT do ambulancí, vždy prováděn pouze jednotlivý test – čipová technologie (infekční, koagulační, kardio, těhotenské markery, diabetické a markery renálního selhání…) | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
322 | 486 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10.H2. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | automatický analyzátor, >35 vzorků/ hod, , chlazení vzorků a reagencií, komunikace s LIS | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
323 | 487 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.10.H3. | Analyzátory pro fluoroimmunoassay – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | plně automatický analyzátor, >50 vzorků/ hod, random access, autosampler, Komunikace s LIS | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
324 | 488 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.11. | Analyzátory chemiluminiscenční | #REF! |  |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
2040 | 489 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.3.1.12. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) | #REF! |  | imunoanalytický systém na bázi průtokového cytometru pro analýzu testů využívajících technologii xMAP (multiparametrová simultánní detekce v jamkách) |  |  | 2016-11-14 |  | 2020-11-02 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
325 | 490 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.1.13. | Analyzátory ostatní | #REF! |  |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1334 | 491 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2. | Linky analytické | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1335 | 492 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.1. | Linky perianalytické – součást přístroje | #REF! |  | Stupeň automatizace (TLA, diskrétní) Fáze automatizace (preanalytická – třídič, odzátkovač, alikvotovač, dopravník) (postanalytická – návrat vzorku, archivace, vytřídění, likvidace) |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1336 | 493 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.1.H1. | Linky perianalytické (pre–, postanalytická) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | diskrétní, automatizace preanalytické fáze | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1337 | 494 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.1.H2. | Linky perianalytické (pre–, postanalytická) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | TLA systém | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1338 | 495 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2. | Linky preanalytická samostatné | #REF! |  | Součást analyzátoru (on-line), samostatné (front end) Centrifuga |  |  | 2018-03-05 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1339 | 496 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2.H1. | Linky preanalytická samostatné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | součást analyzátoru | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1340 | 497 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2.H2. | Linky preanalytická samostatné – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | samostatná umožňující propojení více strojů, konfigurovatelná | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1341 | 498 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Analyzátor biochemický samostatný Linka perianalytická, postanalytická | D.5.3.2.2.H3. | Linky preanalytická samostatné – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | samostatná, umožňující spojení strojů různých značek, konfigurovatelná | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1342 | 499 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3. | Moduly | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
242 | 500 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.1. | Moduly biochemické | #REF! |  |  |  |  | 2016-10-24 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
243 | 501 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.2. | Moduly imunologické | #REF! |  |  |  |  | 2016-10-24 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1345 | 502 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3. | Iontově selektivní elektrody | #REF! | ISE moduly | Rychlost (počet analýz / hod) Počet metod (nemusí být jako samostatný modul, ale může být integrováno v biochemickém analyzátoru) |  |  | 2018-03-05
244 | 503 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3.H1. | Iontově selektivní elektrody – moduly – 1 | #REF! | ISE moduly |  | Hladina 1 | >100 vzorků / hod 3 metody | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8 | 3
245 | 504 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3.H2. | Iontově selektivní elektrody – moduly – 2 | #REF! | ISE moduly |  | Hladina 2 | >400 vzorků / hod 3 metody | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8 | 3
246 | 505 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Klinická biochemie a imunologie Analyzátor | D.5.3.3.3.H3. | Iontově selektivní elektrody – moduly – 3 | #REF! | ISE moduly |  | Hladina 3 | >600 vzorků / hod 4 metody | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 25.93.1 | Drátěné výrobky, řetězy a pružiny | 8 | 3
1346 | 506 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4. | Cytometry | #REF! |  | fluidika, počet laserů, počet detektorů, typ sorteru, CE IVD certifikace |  |  | 2016-10-24
268 | 507 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4.H1. | Cytometry průtokové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 1–2 lasery min. 5 detektor bez CE | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
269 | 508 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4.H2. | Cytometry průtokové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | externí fluidika min 8 detektorů 3–4 lasery CE IVD, | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
270 | 509 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.4.H3. | Cytometry průtokové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | externí fluidik >5 laserů >12 detektorů vysokorychlostní cell sorter | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1347 | 510 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.5. | Osmometry | #REF! | Osmometr kryoskopický | 1–vzorkový x vícevzorkový s automatickým podavačem |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
276 | 511 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.5.H1. | Osmometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 1–vzorkový | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
277 | 512 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.5.H2. | Osmometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vícevzorkový s automatickým podavačem | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
278 | 513 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6. | Chromatografy | #REF! |  |  |  | jde o obecné dělení, konfiguraci a typ přístroje se nedají volit univerzálně, ale plně odpovídají zaměření laboratoří a jejich konkrétním potřebám skupiny a tedy i ceny nemusí odrážet veškeré možné typy a konfigurace | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1348 | 514 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.1. | Chromatografy plynové | #REF! | GC | typ dávkovače, stupeň automatizace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
279 | 515 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.1.H1. | Chromatografy plynové – 1 | #REF! | GC |  | Hladina 1 | automatizovaný systém pro rutinní diagnostiku | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1854 | 516 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.1.H2. | Chromatografy plynové – 2 | #REF! | GC |  | Hladina 2 | plně automatizovaný systém, automatický dávkovač | 2018-03-05 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1349 | 517 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2. | Chromatografy kapalinové | #REF! | LC HPLC | typ detektoru (UV/VIS, diodové pole, MS (uvedeny samostatně níže), autosampler, typy pump) |  |  | 2018-03-05
280 | 518 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H1. | Chromatografy kapalinové – 1 | #REF! | LC HPLC |  | Hladina 1 | U/Vis detektor | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
281 | 519 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H2. | Chromatografy kapalinové – 2 | #REF! | LC HPLC |  | Hladina 2 | detektor diodového pole, autosampler | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
282 | 520 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H3. | Chromatografy kapalinové – 3 | #REF! | LC HPLC |  | Hladina 3 | individuálně konfigurované, dle potřeb laboratoře | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1855 | 521 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.2.H4 | Chromatografy nanokapalinové – 4 | #REF! | LC HPLC |  | Hladina 4 | separace na čipu, pro vzorky od 0,3 ul | 2018-03-05 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1350 | 523 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.4. | Chromatografy iontové | #REF! | Chromatografy ionexové IC | stanovení aminokyselin, cukrů, aniontů |  |  | 2018-03-05
284 | 524 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.6.4.H1. | Chromatografy iontové – 1 | #REF! | Chromatografy ionexové IC |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
2017 | 525 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.5. | Zařízení pro radiochromatografii – TLC scanner | #REF! |  | skenování radiochromatogramu, detekce ionizujícího záření |  |  | 2019-10-23
2018 | 526 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.5.H1. | Zařízení pro radiochromatografii – TLC scanner – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | TLC scanner, detekce gamma záření, optimálně i beta. | 2019-10-23 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
2019 | 527 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.6. | HPLC radiochromatograf s radiodetekcí | #REF! |  | detektor ionizujícího záření, autosampler, typy pump |  |  | 2019-10-23
2020 | 528 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / kontrola kvality radiofarmak | D.5.3.6.6.H1. | HPLC radiochromatograf s radiodetekcí – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Doplnění zařazovacích kritérií | 2019-10-23 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1351 | 529 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7. | Spektrometry | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
285 | 530 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.1. | Spektrometry hmotnostní | #REF! | Spektrometry hmotový MS | typ analyzátoru, způsob atomizace, vhodná separační technika D.5.3.8. – D.5.3.11 patří jako podskupina tohoto |  | k rutinní diagnostice jsou určeny pouze některé konkrétní typy přístrojů, vývoj je však natolik rychlý že rychle zastarávají v diagnostice se většinou kombinují hmotnostní spektrometry s nějakou separační technikou (chromatografie) a proto jsou dle toho i děleny jde o obecné dělení, konfiguraci a typ přístroje se nedají volit univerzálně, ale plně odpovídají zaměření laboratoří a jejich konkrétním potřebám skupiny a tedy i ceny nemusí odrážet veškeré možné typy a konfigurace | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3 | D.5.3.8. – D.5.3.11 patří jako podskupina tohoto
1352 | 531 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.2. | Spektrometry atomové | #REF! | AAS | typ atomizace (plamenová, elektrotermická), počet lamp, rychlost, autosampler |  |  | 2018-03-05
1353 | 532 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.7.2.H1. | Spektrometry atomové absorpční – 1 | #REF! | AAS |  | Hladina 1 | plamenová nebo elektrotermická (ETA) atomizace | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1354 | 533 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.8. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií | #REF! | Systémy GC–MS | plynový chromatograf ve spojení s hmotnostním spektrometrem, nebo s tandemovým hmotnostním spektrometrem |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
286 | 534 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.8.H1. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií – 1 | #REF! | Systémy GC–MS |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
287 | 535 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.8.H2. | Systémy plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií – 2 | #REF! | Systémy GC–MS |  | Hladina 2 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1355 | 536 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.9. | Systémy kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií | #REF! | Systémy LC–MS | kapalinový chromatograf ve spojení s hmotnostním spektrometrem |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
288 | 537 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.9.H1. | Systémy kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií – 1 | #REF! | Systémy LC–MS |  | Hladina 1 | analyzátor – trojitý kvadrupól | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1356 | 538 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií | #REF! | Systémy UHPLC–MS/MP | ultra–HPLC v kombinaci s tandemovým hmotnostním spektrometrem (dělení dle typů hmotnostního analyzátoru) |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
289 | 539 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10.H1. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií – 1 | #REF! | Systémy UHPLC–MS/MP |  | Hladina 1 | analyzátory – trojitý kvadrupól–iontová past, tandemový kvadrupól | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
290 | 540 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10.H2. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií – 2 | #REF! | Systémy UHPLC–MS/MP |  | Hladina 2 | analyzátory – trojitý kvadrupól–Orbitrap | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
291 | 541 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.10.H3. | Systémy tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií – 3 | #REF! | Systémy UHPLC–MS/MP |  | Hladina 3 | analyzátory – trojitý kvadrupól–iontová past–Orbitrap | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1357 | 542 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.11. | Systémy MALDI/TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, s analyzátorem doby letu Time of Flight) | #REF! | Systémy MALDI/TOF | ionizační technika MALDI, analyzátor typu TOF (analyzátor doby letu) |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
292 | 543 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.11.H1. | Systémy MALDI/TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, s analyzátorem doby letu Time of Flight) – 1 | #REF! | Systémy MALDI/TOF |  | Hladina 1 | pro identifikaci mikroorganismů | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
294 | 544 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.12. | Polarografy | #REF! |  | viz komentář |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3 | ve zdravotnictví se již nepoužívají
295 | 545 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13. | Elektroforézy | #REF! | ELFO |  |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
1358 | 546 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.1. | Elektroforézy horizontální | #REF! | ELFO | velikost gelu, potřebné příslušenství |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
296 | 547 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.1.H1. | Elektroforézy horizontální – 1 | #REF! | ELFO |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1359 | 548 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.2. | Elektroforézy vertikální | #REF! | ELFO | velikosti gelu, chlazení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
297 | 549 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.2.H1. | Elektroforézy vertikální – 1 | #REF! | ELFO |  | Hladina 1 | chlazení | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
298 | 550 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.2.H2. | Elektroforézy vertikální – 2 | #REF! | ELFO |  | Hladina 2 | chlazení | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1360 | 551 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.3. | Elektroforézy kapilární | #REF! | ELFO | typ detektoru, rozlišení detektoru, typy pracovních separačních módů, automatický dávkovač |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
299 | 552 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.3.H1. | Elektroforézy kapilární – 1 | #REF! | ELFO |  | Hladina 1 | diodové pole, separační módy: CZE, CGE, CIEF, MEKC, ITP, CEC | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
300 | 553 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.3.H2. | Elektroforézy kapilární – 2 | #REF! | ELFO |  | Hladina 2 | použito v konkrétních aplikacích které jsou uvedeny jinde (např. D.5.5.1.1, D.5.3.17.5) nebo ve spojení s jinými systémy (např. D.5.3.13, D5.3.14) | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1361 | 554 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4. | Systémy pracující na principu elektroforézy | #REF! | Systémy pracující na principu ELFO |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1362 | 555 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.1. | Systémy pracující na principu kapilární elektroforézy | #REF! | Systémy pracující na principu kapilární ELFO | stanovení Hb, CDT, proteinů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
301 | 556 | 6 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.1.H1. | Systémy pracující na principu kapilární elektroforézy automatizované – Minicap – 1 | #REF! | Systémy pracující na principu kapilární ELFO automatizované – Minicap |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1363 | 557 | 5 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.2. | Automatizované systémy elektroforézy na čipu | #REF! | Automatizované systémy ELFO na čipu | separace a kvantifikace DNA, RNA a proteinů |  |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24
305 | 558 | 6 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.13.4.2.H1. | Automatizované systémy elektroforézy na čipu – Experion – 1 | #REF! | Automatizované systémy ELFO na čipu – Experion |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1364 | 559 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14. | Napěťové zdroje | #REF! |  | velikost proudu, napětí, výkon |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
302 | 560 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14.H1. | Napěťové zdroje – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | základní | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
303 | 561 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14.H2. | Napěťové zdroje – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vysoký proud (250 V, 3A) | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
304 | 562 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.14.H3. | Napěťové zdroje – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | vysoké napětí (5000V, 0,5A) | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1366 | 563 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Zdroje napájení | D.5.3.15. | Zařízení pro blotting | #REF! | Blottovací zařízení | vertikální vs. Horizontální mokrý vs. Suchý |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
306 | 564 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.15.H1. | Zařízení pro blotting – 1 | #REF! | Blottovací zařízení |  | Hladina 1 |  | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1367 | 565 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Optické Fotometrické | D.5.3.16. | Fotometry | #REF! |  | detekce prvků (Na, K, Ca, Ba, Li), autosampler, kompresor, typ plynu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
307 | 566 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Optické Fotometrické | D.5.3.16.H1. | Fotometry plamenové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | stanovení prvků pomocí příslušných filtrů (Na, K, Ca, Ba, Li), zemní plyn, propan, butan, propan–butan | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
308 | 567 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD Optické Fotometrické | D.5.3.16.H2. | Fotometry plamenové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | stanovení všech prvků současně, možnost autosampleru, integrovaný kompresor propan, butan, propan–butan | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1368 | 568 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.17. | Nefelometry | #REF! |  | pro přesnou analýzu specifických proteinů v séru, plazmě, moči a likvoru, stanovení zákalu inokula v mikrobiologii |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
309 | 569 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.17.H1. | Nefelometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | stanovení zákalu inokula v mikrobiologii | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
310 | 570 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.17.H2. | Nefelometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pro přesnou analýzu specifických proteinů v séru, plazmě, moči a likvoru | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1369 | 571 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.18. | Glukometry | #REF! |  | Osobní glukometr vs. analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy, analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
311 | 572 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.18.H1. | Glukometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | osobní glukometr | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
312 | 573 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.18.H2. | Glukometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1370 | 574 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.19. | pH–metry | #REF! |  | stolní vs. přenosný |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
313 | 575 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.19.H1. | pH–metry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | přenosný, včetně pH elektrody | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
314 | 576 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.19.H2. | pH–metry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | stolní, včetně pH elektrody | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1371 | 577 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20. | Konduktometry | #REF! |  | stolní vs. Přenosný vs. Tužkový |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
315 | 578 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20.H1. | Konduktometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosný, včetně sondy stolní, včetně sondy | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
316 | 579 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20.H2. | Konduktometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosný, včetně sondy stolní, včetně sondy | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
317 | 580 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.20.H3. | Konduktometry – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | kapesní (tužkový) s integrovanou sondou přenosný, včetně sondy stolní, včetně sondy | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1372 | 581 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.21. | Čítače pro kontrolu radioaktivity | #REF! |  | pro vyhodnocování manuálně prováděných RIA metod |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
320 | 582 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.21.H1. | Gamma čítače – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1373 | 583 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.22. | Přístroje pro vyhodnocení výsledků metody ELISPOT | #REF! |  | pro měření EliSpot/FluoroSpot, počítání fluorescenčně značených buněk (buněčných klonů, virových plaků a bakteriálních kolonií) |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
326 | 584 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.22.H1 | EliSpot/FluoroSpot reader – 1 | #REF! |  |  | hladina 1 | semi–automatický reader, 96 a 384 jamkové destičky | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1856 | 585 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.22.H2 | EliSpot/FluoroSpot reader – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | automatický reader, variabilní formát destiček | 2018-03-05 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1374 | 586 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.23. | Turbidimetry | #REF! |  | měření kvality vody (zákal vody všeobecně) stanovení speciálních proteinů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
327 | 587 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.23.H1. | Turbidimetry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | automatický analyzátor pro stanovení speciálních proteinů | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1375 | 588 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.24. | Luminometry | #REF! |  | měření chemi–, bioluminiscence vzorků v mikrotitračních destičkách monitorace ATP, mezibuněčný Ca, imunotesty |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
328 | 589 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.24.H1. | Luminometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2016-10-24 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1376 | 590 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.25. | Denzitometry | #REF! |  | pro zjištění vnímavosti mikroorganismů proti antibiotikům, pro identifikaci mikroorganismů s různými testovacími systémy |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
329 | 591 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.25.H1. | Denzitometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2018-06-11 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
330 | 592 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.26. | Kolorimetry | #REF! |  | viz komentář |  |  | 2016-10-24 |  | 2018-06-11 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3 | ve zdravotnictví se již nepoužívají
1377 | 593 | 3 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.27. | Systémy detekce povrchové rezonance plasmonů | #REF! |  | sledování interakcí proteinů a jejich stabilitu v reálném čase |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
331 | 594 | 4 | Klinické chemické analyzátory pro IVD | D.5.3.27.H1. | Systémy detekce povrchové rezonance plasmonů – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-10-24 |  | 2018-06-11 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
332 | 595 | 2 | Laboratorní přístroje | D.5.4. | Laboratorní přístroje – Hematologie | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
333 | 596 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1. | Analyzátory hematologické | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-06-11
334 | 597 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.1. | Analyzátory hematologické poloautomatické | #REF! |  | viz komentář |  |  | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3 | starší zařízení, dnes se již nevyrábí, vyžadují předředění vzorku
1777 | 598 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2. | Analyzátory hematologické automatické | #REF! | Analyzátory KO | vyšetření z plné krve bez nutnosti přípravy (před ředění), metody detekce, impedance, fotometrie, fluorescenční cytometrie, počet stanovených parametrů, otevřený vs. uzavřený systém, diferenciální rozpočet leukocytů, tří populační, pěti populační, pěti populační + stanovení nezralých granulocytů, speciální měřící režimy, analýza tělních tekutin, modulární vs. volně stojící |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15
335 | 599 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2.H1. | Analyzátory hematologické automatické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | tří populační diferenciál, kapacita 60–80 vzorků/h, detekce dalších 15–20 diag. parametrů | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
336 | 600 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2.H2. | Analyzátory hematologické automatické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pěti populační diferenciál, kapacita 60–100 vzorků/h, analýza tělních tekutin, detekce dalších 20–25 diag. parametrů | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
337 | 601 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.1.2.H3. | Analyzátory hematologické automatické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | modulární, pěti populační diferenciál se stanovením nezralých granulocytů, retikulocytů, analýza tělních tekutin, kapacita > 100 vzorků/h, detekce dalších více než 28 diag.. parametrů, spec. měřící režimy pro různé populace buněk | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1378 | 602 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2. | Automaty | #REF! | Automaty |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1379 | 603 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2.1. | Automaty nátěrové a barvící | #REF! | Nátěrové a barvícíjednotky | automatizovaná příprava nátěrů a barvení, rychlost zpracování vzorků 80 – 140 ks/h, možnost práce v otevřeném nebo uzavřeném systému, automatický podavač, modulární |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
339 | 604 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2.1.H1. | Automaty nátěrové a barvící – 1 | #REF! | Nátěrové a barvícíjednotky |  | Hladina 1 | Většinou jako součást hematologické linky (D.5.4.3.) společně s hemat. analyzátorem, modulární, možnost použití i jako samostatně stojící | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1381 | 606 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.3. | Systémy digitální morfologie | #REF! | Analyzátory morfologické digitální, automatická analýza krevních nátěrů | velikost a počet zásobníků sklíček, kapacita hodnocení sklíček/h, klasifikace (analýza), periferní krve, kostní dřeně, tělních tekutin, automatické vložení a uchycení, automatické dávkování imerzního oleje |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
340 | 607 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.3.H1. | Systémy digitální morfologie – 1 | #REF! | Analyzátory morfologické digitální, automatická analýza krevních nátěrů |  | Hladina 1 | 4–12 sklíček, 1 zásobník, kapacita analýzy do 20 sklíček/h, automatický/poloautomatický režim | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
341 | 608 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.3.H2. | Systémy digitální morfologie – 2 | #REF! | Analyzátory morfologické digitální, automatická analýza krevních nátěrů |  | Hladina 2 | více zásobníků, počet vložených sklíček 96 a více, kapacita analýzy 30 a více sklíček/h, plně automatický režim (automatické vložení a uchycení sklíček, automat. dávkování imerzního oleje), modulární | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1382 | 609 | 3 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4. | Linky | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1383 | 610 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1. | Linky hematologické | #REF! | Systémy hematologické modulární | základní kategorie obsahuje 1 hemat. analyzátor, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 100 vzorků/h střední kategorie (nejběžněji dodávaná) obsahuje 2 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat a automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 200 vzorků/h top kategorie obsahuje 2 nebo 3 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník) a systém digitální morfologie plně integrován do hemat. linky, kapacita 200 nebo 300 vzorků/h |  |  | 2018-03-05
342 | 611 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1.H1. | Linky hematologické modulární – 1 | #REF! | Systémy hematologické modulární |  | Hladina 1 | 1 hemat. analyzátor, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 100 vzorků/h | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
343 | 612 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1.H2. | Linky hematologické modulární – 2 | #REF! | Systémy hematologické modulární |  | Hladina 2 | 2 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat a automatický podavač vzorků (dopravník), kapacita 200 vzorků/h | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
344 | 613 | 5 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.4.1.H3. | Linky hematologické modulární – 3 | #REF! | Systémy hematologické modulární |  | Hladina 3 | 2 nebo 3 hemat. analyzátory, nátěrový barvící automat, automatický podavač vzorků (dopravník) a systém digitální morfologie plně integrován do hemat. linky, kapacita 200 nebo 300 vzorků/h | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1384 | 614 | 3 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.5. | Počítadla hematologická | #REF! |  | pomocné sčítací zařízení při mikroskopickém vyšetřování periferní krve nebo kostní dřeně 12 nebo 24 tlačítek |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
345 | 615 | 4 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.5.H1. | Počítadla hematologická krevního diferenciálu – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | periferní krev 12 tlačítek | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
346 | 616 | 4 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.5.H2. | Počítadla hematologická krevního diferenciálu – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kostní dřeň 24 tlačítek | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1385 | 617 | 3 | Prostředky IVD pro hematologii | D.5.4.6. | Hemoglobinmetry | #REF! |  | malý (příruční) POCT analyzátor + kyveta se suchým reagens, vzorek kapilární, venozní nebo arteriální krve, ambulantní či polní použití |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
347 | 618 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.4.6.H1. | Hemoglobinmetry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | malý (příruční) POCT analyzátor + kyveta se suchým reagens, vzorek kapilární, venózní nebo arteriální krve, ambulantní či polní použití | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1386 | 619 | 3 | Laboratorní přístroje Analyzátory | D.5.4.7. | Analyzátory | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1387 | 620 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1. | Analyzátory koagulační | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05
348 | 621 | 5 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1. | Analyzátory koagulační point–of–care testing | #REF! | Koagulometry, Hemokoagulometry | přenosné přístroje pro stanovení PT – protrombinového času v jednotkách INR (international normalised ratio), testovací proužky obsahující tromboplastin, stanovení aPPT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas, jednotky v sekundách, testovací proužky s obsahem celitu, stanovení PT (citrátový), aPPT (citrátový), hladiny heparinu |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
349 | 622 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1.H1. | Analyzátory koagulační základní point–of–care testing – 1 | #REF! | Koagulometry, Hemokoagulometry |  | Hladina 1 | stanovení PT | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
350 | 623 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1.H2. | Analyzátory koagulační základní point–of–care testing – 2 | #REF! | Koagulometry, Hemokoagulometry |  | Hladina 2 | stanovení PT + aPPT | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
351 | 624 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.1.H3. | Analyzátory koagulační základní point–of–care testing – 3 | #REF! | Koagulometry, Hemokoagulometry |  | Hladina 3 | stanovení PT (citrátový), aPPT (citrátový), hladiny heparinu | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1388 | 625 | 5 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.2. | Analyzátory koagulační standardní | #REF! | Koagulometry | stanovení základních parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), jednokanálový, vícekanálový, poloautomatický (nutné pipetování, předředění vzorku), plně automatický režim, principy detekce, kuličkový (snímání pohybu kuličky optickou metodou), elektromechanický (pohyb kuličky v koagulu, detekce změn elektromagnetického pole vlivem srážení), optické (spektrofotometrické, chromogenní), imunoturbidimetrie, počet zpracovaných vzorků/h, počet současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, počet měřících a inkubačních pozic, kapacita měřících kyvet (on–board), počet pozic pro vzorky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
352 | 626 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.2.H1. | Analyzátory koagulační standardní – 1 | #REF! | Koagulometry |  | Hladina 1 | stanovení základních koag. Parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), další parametry koag. Faktory, heparin, proteiny C, S, lupus anticoagulans, poloautomatické, jedno či více kanálové | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1389 | 627 | 5 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní | #REF! | Koagulometry | stanovení základních parametrů (PT,TT,aPTT,FIB), jednokanálový, vícekanálový, poloautomatický (nutné pipetování, předředění vzorku), plně automatický režim, principy detekce, kuličkový (snímání pohybu kuličky optickou metodou), elektromechanický (pohyb kuličky v koagulu, detekce změn elektromagnatického pole vlivem srážení), optické (spektrofotometrické, chromogenní), imunoturbidimetrie, počet zpracovaných vzorků/h, počet současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, počet měřících a inkubačních pozic, kapacita měřících kyvet (on–board), počet pozic pro vzorky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
353 | 628 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3.H1. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní – 1 | #REF! | Koagulometry |  | Hladina 1 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita více než 100 vzorků/h, více než 12 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřicích kyvet (on–board) 200 a více, počet pozic pro vzorky 50 | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
354 | 629 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3.H2. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní – 2 | #REF! | Koagulometry |  | Hladina 2 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita více než 250 vzorků/h, více než 30 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřicích kyvet (on–board) 800 a více, počet pozic pro vzorky 100 a více | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
355 | 630 | 6 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.1.3.H3. | Analyzátory koagulační komplexní laboratorní – 3 | #REF! | Koagulometry |  | Hladina 3 | detekce, elektromechanická, spektrofotometrická, imunoturbidimetrie, kapacita cca 400 vzorků/h, až 60 současně zpracovávaných parametrů v jednom vzorku, kapacita měřicích kyvet (on–board) 800 a více, počet pozic pro vzorky 100 a více | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
356 | 632 | 3 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.8. | Agregometry | #REF! |  | vyšetření funkčních defektů trombocytů, monitorování antiagregační léčby, analýza z plné krve, vícekanálový, přenosný (POCT), metoda impedanční agregometrie, rotační |  | vyšetření funkčních defektů trombocytů, monitorování antiagregační léčby, analýza z plné krve, vícekanálový, přenosný (POCT), metoda impedanční agregometrie, rotační | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1390 | 633 | 3 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9. | Tromboelastografy | #REF! |  | POCT analyzátor, využití při akutní diagnostice koagulačních poruch, poloautomatický režim (nutná příprava vzorků), automatický režim, nezávislé měřící kanály, rotační tromboelastograf, přenosný |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
357 | 634 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9.H1. | Tromboelastografy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 1 nebo dva měřící kanály, základní parametry koagulace | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
358 | 635 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9.H2. | Tromboelastografy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | poloautomatický (nutnost předředění vzorku), rotační, analýza vnitřní i vnější hemokoagulační kaskády, 4 měřící nezávislé kanály | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
359 | 636 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.9.H3. | Tromboelastografy – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | plně automatický, rotační, analýza vnitřní i vnější hemokoagulační kaskády, 4 měřící nezávislé kanály | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
360 | 637 | 3 | Laboratorní viskozimetry | D.5.4.10. | Viskozimetry | #REF! |  | Stanovení krevní viskozity dnes již nahradily metody tromboelastografu, stanovení D–dimerů atd., zařízení tohoto typu nebylo na českém trhu nalezeno, navrhuji vypustit |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
369 | 644 | 2 | Laboratorní přístroje | D.5.5. | Laboratorní přístroje – Genetika | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
370 | 645 | 3 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1. | Genetické analyzátory – sekvenátory | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1391 | 646 | 4 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování | #REF! | Sekvenátory | Počet kapilár (kapacita přístroje – sekvenace), Multiplexový mód (kapacita přístroje – fragmentace) CE certifikace, vyhodnocovací SW |  |  | 2018-03-05 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
371 | 647 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1.H1. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování – 1 | #REF! | Sekvenátory |  | Hladina 1 | 8 – kapilár | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
372 | 648 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1.H2. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování – 2 | #REF! | Sekvenátory |  | Hladina 2 | 24 – kapilár | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
373 | 649 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.1.H3. | Přístroje pro Sangerovo sekvenování – 3 | #REF! | Sekvenátory |  | Hladina 3 | 24–kapilár, multiplex, CE IVD certifikace | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1392 | 650 | 4 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2. | Přístroje pro sekvenování nové generace | #REF! | Next generation sequencing NGS | kapacita, objem získaných dat, délka čtení, vyhodnocovací SW |  |  | 2018-03-05
374 | 651 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2.H1. | Přístroje pro sekvenování nové generace – 1 | #REF! | Next generation sequencing NGS |  | Hladina 1 | ilumina miniseq, gs junior 2 | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
375 | 652 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2.H2. | Přístroje pro sekvenování nové generace – 2 | #REF! | Next generation sequencing NGS |  | Hladina 2 | miseq | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
376 | 653 | 5 | Prostředky IVD pro genetické testy u člověka | D.5.5.1.2.H3. | Přístroje pro sekvenování nové generace – 3 | #REF! | Next generation sequencing NGS |  | Hladina 3 | hiseq | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
377 | 654 | 3 | Cyklátory | D.5.5.2. | Cykléry polymerázové řetězové reakce | #REF! | Cykléry PCR |  |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
378 | 655 | 4 | Cyklátory | D.5.5.2.1. | Real–time cykléry polymerázové řetězové reakce | #REF! | Real–time cykléry PCR | Počet fluorescenčních kanálů |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1790 | 656 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.1.H1. | Real–time cykléry polymerázové řetězové reakce – 1 | #REF! | Real–time cykléry PCR |  | Hladina 1 | 1 nebo 2 kanály | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1791 | 657 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.1.H2. | Real–time cykléry polymerázové řetězové reakce – 2 | #REF! | Real–time cykléry PCR |  | Hladina 2 | 3 a více kanálů | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
379 | 658 | 4 | Cyklátory | D.5.5.2.2. | Standardní cykléry polymerázové řetězové reakce | #REF! | Standardní cykléry PCR | velikost jamek, počet bloků, rychlost ohřevu a chlazení, možnost volby gradientu |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1857 | 659 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.2.H1 | Standardní cykléry polymerázové řetězové reakce – 1 | #REF! | Standardní cykléry PCR |  | Hladina 1 | počet bloků, počet a velikost jamek | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1792 | 660 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.2.H2 | Gradientové cykléry polymerázové řetězové reakce – 2 | #REF! | Gradientové cykléry PCR |  | Hladina 2 | možnost volby gradientu | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
380 | 661 | 5 | Cyklátory | D.5.5.2.2.H3 | Fast cykléry polymerázové řetězové reakce – 3 | #REF! | Standardní cykléry PCR |  | Hladina 3 | velmi rychlý ohřev a chlazení. Bloky nevyměnitelné | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
381 | 662 | 3 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3. | Detekční systémy pro gelovou dokumentaci | #REF! |  | typ kamery, stupeň automatizace, typ detekovaného záření |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1858 | 663 | 4 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.1 | Detekční systémy fluorescenční | #REF! |  | typ kamery, stupeň automatizace |  |  | 2018-03-05
1859 | 664 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.1.H1 | Detekční systémy fluorescenční – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | manuální, digitální fotoaparát | 2018-03-05 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1860 | 665 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.1.H2 | Detekční systémy fluorescenční – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | automatické ostření, CCD kamera, integrovaný transiluminátor | 2018-03-05 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
382 | 666 | 4 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.2 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci | #REF! |  | stupeň automatizace,kvalita kamery |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1861 | 667 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.2.H1 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci – 1 | #REF! |  |  | hladina 1 | integrovaný all–in one systém, CCD kamera, manuální | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1862 | 668 | 5 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.2.H2 | Detekční systémy pro chemiluminiscenci – 2 | #REF! |  |  | hladina 2 | vysoce citlivá kamera, automatizovaný | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1863 | 669 | 4 | Detektory a související prostředky Detektory | D.5.5.3.3 | Detekční systémy NIR | #REF! |  | detektor diodové pole, na principu NIR (near infra–red), pro western–blott |  |  | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
383 | 670 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.4. | Systémy pro digitální polymerázové řetězové reakce | #REF! | Systémy pro digitální PCR | systém na principu ddPCR, včetně readeru pro vyhodnocení výsledků |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
384 | 671 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin | #REF! |  | kapacita, stupeň automatizace |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1788 | 672 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5.H1. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | do 12 vzorků včetně, semiautomatický | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1789 | 673 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5.H2. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | 12 až 24 vzorků, automatický | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
1864 | 674 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.5.H3. | Přístroje pro izolaci nukleových kyselin – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | >24 vzorků, plně automatický | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
385 | 675 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.6. | Čítače buněk | #REF! | Cell counter | pro automatizované počítání krevních a dalších buněk, ve světelném poli nebo fluorescenční značené |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1865 | 676 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.6.H1 | Čítače buněk – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | světelné pole | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1866 | 677 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.6.H2 | Čítače buněk – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | světelné pole + fluorescenční detekce | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
386 | 678 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7. | Pipetovací automaty | #REF! |  | stupeň automatizace, kapacita, pipetovací rozsah viz komentář |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14 | [6 empty] | může spadat jako zjednodušený přístroj pod D.5.3.2.2.
1867 | 679 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7.H1. | Pipetovací automaty – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 1–4 jehly, pipetování na sklíčk, a nebo mikrotitrační destičky | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1868 | 680 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7.H2. | Pipetovací automaty – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | min. 96 kanálová pipetovací hlava, pro mikotitrační destičky, robotické rameno | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1869 | 681 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.7.H3. | Pipetovací automaty – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | více robotických ramen, uživatelsky konfigurovatelný | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
388 | 684 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.9. | Systémy analýzy spermatu | #REF! |  | umístění, těžko říct možná do D.5.3.1.12. pro měření pohybových a funkčních schopností spermií |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1871 | 685 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.9.H1. | Systémy analýzy spermatu – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | na principu SQA (Sperm Quality Analyzer) | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1872 | 686 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.9.H2. | Systémy analýzy spermatu – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | na principu CASA (Computer Aided Sperm Analysis) | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
389 | 687 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.10. | Mikromanipulátory | #REF! |  | umístění, těžko říct možná do D.5.3.1.12. pro manipulaci s buňkami a mikroinjekce do buněk |  |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
1873 | 688 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.10.H1. | Mikromanipulátory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | mikromanipulátor pro techniky in vitro fertilizace | 2016-11-14 |  |  | 1 | 3 | 25.73 | Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1793 | 689 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.11. | Systémy pro automatizovaný screening mutací (chromatografie, elektroforéza) | #REF! |  | Technické parametry nestanoveny |  |  | 2016-11-14
1794 | 690 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.11.H? | Systémy pro automatizovaný screening mutací (chromatografie, elektroforéza) – hladina nestanovena | #REF! |  |  | Hladina nestanovena | Zařazovací kritéria nestanovena | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1795 | 691 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.12. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) | #REF! |  | Technické parametry nestanoveny |  |  | 2018-07-20
1796 | 692 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.12.H1. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | fluorescenční detekce?? | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1797 | 693 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.12.H2. | Automatizované genetické analyzátory (kompletní analýza včetně izolace nukleových kyselin) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | detekce magnetická rezonance??? | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1798 | 694 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.13. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů | #REF! |  | pro standardizaci a optimalizaci přípravy chromozomových preparátů |  |  | 2018-07-20
1874 | 695 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.13.1. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů – Spreader | #REF! |  | systémy pro standardizovanou přípravu chromozomových preparátů na mikroskopická sklíčka při optimálních stabilních podmínkách prostředí |  |  | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1799 | 696 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.13.2. | Systémy pro automatizovanou přípravu cytogenetických preparátů – Harvester | #REF! |  | systémy pro automatizování procesu přípravy a sklízení buněk v metafázi, včetně centrifugace, aspirace, fixace a resuspendování |  |  | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1800 | 697 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.14. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS | #REF! |  | automatizovaná extrakce DNA ze vzorku pro potřeby následné sekvenace způsob fragmentace, rychlost |  |  | 2018-07-20
1801 | 698 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.14.H1. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | mechanická fragmentace | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1875 | 699 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.14.H2. | Systémy pro automatizovanou přípravu knihoven pro NGS – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | enzymatická fragmentace | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1802 | 700 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.15. | Stojany magnetické (Nd–Fe–B) separační (příprava NGS knihoven apod) | #REF! |  | pro přečištění DNA knihoven před sekvenováním??? |  |  | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1804 | 701 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.16. | Systémy pro automatizované vyhledávání mitóz | #REF! |  | mikroskop + kamera + SW |  |  | 2018-07-20
1805 | 702 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.16.H1. | Systémy pro automatizované vyhledávání mitóz – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | motorizovaný mikroskop + vysoce citlivá kamera, vyhodnocovací a databázový software | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3
390 | 703 | 2 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6. | Laboratorní přístroje – všeobecné laboratorní vybavení | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
391 | 704 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1. | Centrifugy | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
392 | 705 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1. | Centrifugy stolní | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1393 | 706 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1. | Centrifugy stolní nechlazené | #REF! |  | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
393 | 707 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1.H1. | Centrifugy stolní nechlazené – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kapacita (ml) 24 x 1,5 (2), 8x 15 | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
394 | 708 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1.H2. | Centrifugy stolní nechlazené – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kapacita (ml) 4 x 100 – 4 x 250 | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
395 | 709 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.1.H3. | Centrifugy stolní nechlazené – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | kapacita (ml) > 4 x 400 | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1394 | 710 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2. | Centrifugy stolní chlazené | #REF! |  | kapacita (ml) dalšími parametry jsou i otáčky nebo typy rotoru, ale při předpokladu že stanovená cena = centrifuga + 1x rotor odpovídá cena většině konfigurací (včetně rotoru pro MTP) |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
396 | 711 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2.H1. | Centrifugy stolní chlazené – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kapacita (ml) 24 x 1,5 (2) | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
397 | 712 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2.H2. | Centrifugy stolní chlazené – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kapacita (ml) 4 x 100 – 4 x 250 | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
398 | 713 | 6 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.1.2.H3. | Centrifugy stolní chlazené – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | kapacita (ml) > 4 x 400 | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1395 | 714 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.2. | Mikrocentrifugy | #REF! |  | fixní vs. volitelné otáčky |  |  | 2018-03-05
399 | 715 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.2.H1. | Mikrocentrifugy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | fixní otáčky, výměnné rotory | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
400 | 716 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.2.H2. | Mikrocentrifugy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | volitelné otáčky, max 15 000 rpm | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1396 | 717 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.3. | Centrifugy promývací | #REF! |  | promytí erytrocytů a odstranění plazmových reziduí nastavitelný počet promývacích cyklů automatická výměna promývacího roztoku |  |  | 2018-03-05
401 | 718 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.3.H1. | Centrifugy promývací – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | promytí erytrocytů a odstranění plazmových reziduí nastavitelný počet promývacích cyklů automatická výměna promývacího roztoku | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
402 | 719 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.4. | Centrifugy na gelové karty | #REF! |  | kapacita 24 gelových karet |  | kapacita 24 gelových karet | 2016-11-21 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
403 | 720 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5. | Centrifugy velkoobjemové | #REF! |  | volně stojící provedení chlazená, kapacita, max. otáčky, využitelné rotory |  |  | 2016-11-21
404 | 721 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5.H1. | Centrifugy velkoobjemové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nízkootáčková (4500 – 5500 rpm), kapacita min 4 x 1000 ml | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
405 | 722 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5.H2. | Centrifugy velkoobjemové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | otáčky 6000 – 10 000 rpm, kapacita min. 6 x 1400 ml | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
406 | 723 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.5.H3. | Centrifugy velkoobjemové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | vysokootáčková (min. 20 000 rpm), kapacita min 4x 1000 ml | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1397 | 724 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.6. | Centrifugy transfuzní | #REF! |  | volně stojící chlazená centrifuga na krevní vaky IVD zdravotnický prostředek, pro 12 vaků |  |  | 2018-03-05
407 | 725 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.6.H1. | Centrifugy transfuzní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | volně stojící chlazená centrifuga na krevní vaky IVD zdravotnický prostředek, pro 12 vaků | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1398 | 726 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.7. | Ventilované volně stojící centrifugy | #REF! |  | nechlazená, kapacita 4 x 750 ml |  |  | 2018-03-05
408 | 727 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.7.H1. | Ventilované volně stojící centrifugy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nechlazená, kapacita 4 x 750 ml | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1399 | 728 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.8. | Ultracentrifugy | #REF! |  | stolní nebo volně stojící provedení otáčky 80 000 – 150 000 rpm |  |  | 2018-03-05
409 | 729 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.8.H1. | Ultracentrifugy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | stolní "mikro"–ultracentrifuga | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
410 | 730 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.1.8.H2. | Ultracentrifugy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | volně stojící otáčky >100 000 rpm, úhlové nebo výkyvné rotory | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
411 | 731 | 3 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2. | Mikroskopy | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1400 | 732 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1. | Mikroskopy optické | #REF! |  | ceny jsou za základní konfigurace tříd mikroskopů. V případě potřeby velmi zvětšujících a kvalitních objektivů, či další nadstandartní výbavy roste cena i násobně |  |  | 2018-03-05
412 | 733 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H1. | Mikroskopy optické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | základní | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
413 | 734 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H2. | Mikroskopy optické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | digitální kamera, halogenové nebo LED osvětlení | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
414 | 735 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H3. | Mikroskopy optické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy, imerzní objektivy | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1806 | 736 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.1.H4. | Mikroskopy optické – 4 | #REF! |  |  | Hladina 4 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy, imerzní i suché objektivy | 2018-07-20 |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1401 | 737 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2. | Mikroskopy fluorescenční | #REF! |  | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, přídavný SW pro analýzu obrazu (karyotypování) |  |  | 2018-03-05
415 | 738 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H1. | Mikroskopy fluorescenční – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rtuťová výbojka, kamera | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
416 | 739 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H2. | Mikroskopy fluorescenční – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | rtuťová výbojk, a nebo LED, výkonná kamera | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
417 | 740 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H3. | Mikroskopy fluorescenční – 3 | #REF! |  | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, optika (infinity, fluorescence…), přídavný SW pro analýzu obrazu | Hladina 3 | motorizovaný stolek, ostření.., SW pro cytogenetiku (FISH…) | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1807 | 741 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.2.H4. | Mikroskopy fluorescenční – 4 | #REF! |  | zdroj světla, motorizace, soustava filtrů, optika (infinity, fluorescence…), přídavný SW pro analýzu obrazu (FISH, databáze) | Hladina 4 | motorizovaný stolek, ostření.., SW pro cytogenetiku (FISH…) | 2018-07-20 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1402 | 742 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3. | Mikroskopy inverzní | #REF! | Mikroskopy invertované | objektivy pod preparátem základní, s fluorescencí, motorizovaný posun, objektivy, ostření, kamera |  |  | 2018-03-05
418 | 743 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3.H1. | Mikroskopy inverzní – 1 | #REF! | Mikroskopy invertované |  | Hladina 1 | základní pro tkáňové kultury | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
419 | 744 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3.H2. | Mikroskopy inverzní – 2 | #REF! | Mikroskopy invertované |  | Hladina 2 | fluorescenční | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
420 | 745 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.3.H3. | Mikroskopy inverzní – 3 | #REF! | Mikroskopy invertované |  | Hladina 3 | motorizovaný, kamera, kontrastní systémy | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1403 | 746 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.4. | Mikroskopy s fázovým kontrastem | #REF! |  | pro sledování nekontrasních objektů (bakterie, spermie…) buď jako samostatná sada, nebo jako součást pokročilých objektivů mikroskopů |  |  | 2018-03-05
421 | 747 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.4.H1. | Mikroskopy s fázovým kontrastem – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | sada (fázový kondenzor, filtry, fázové objektivy) | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
422 | 748 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.4.H2. | Mikroskopy s fázovým kontrastem – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | přímá součást mikroskopu, filtry a vhodné objektivy | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1404 | 749 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.5. | Mikroskopy konfokální | #REF! |  | celková konfigurace je individuální dle potřeb uživatele a jeho požadavků na rozsah příslušenství |  |  | 2018-03-05
423 | 750 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.5.H1. | Mikroskopy konfokální – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | laserový autofocus, super rychlá kamera s vysokým rozlišením, inkubované prostředí s řízenou atmosférou,….. | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
424 | 751 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.5.H2. | Mikroskopy konfokální – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | laserový autofocus, super rychlá kamera s vysokým rozlišením, inkubované prostředí s řízenou atmosférou,….. | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1405 | 752 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6. | Mikroskopy elektronové | #REF! |  | jde o stolní přístroje s danou konfigurací, přes konfigurovatelné přístroje po extrémně specializované výzkumné mikroskopy |  |  | 2018-03-05
425 | 753 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6.H1. | Mikroskopy elektronové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | stolní | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
426 | 754 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6.H2. | Mikroskopy elektronové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | prvková analýza | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
427 | 755 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.6.H3. | Mikroskopy elektronové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | kvantitativní cytometrie bez značení | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1406 | 756 | 4 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7. | Mikroskopy stereoskopické | #REF! | Stereomikroskopy Binolupy | osvětlení, zvětšení, kamera, fluorescence |  |  | 2018-03-05
428 | 757 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7.H1. | Mikroskopy stereoskopické – 1 | #REF! | Stereomikroskopy Binolupy |  | Hladina 1 | základní, bez osvětlení | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15 | 3
429 | 758 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7.H2. | Mikroskopy stereoskopické – 2 | #REF! | Stereomikroskopy Binolupy |  | Hladina 2 | osvětlení, kamera, možnost fluorescence | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15 | 3
430 | 759 | 5 | Laboratorní mikroskopy | D.5.6.2.7.H3. | Mikroskopy stereoskopické – 3 | #REF! | Stereomikroskopy Binolupy |  | Hladina 3 | horní i dolní osvětlení, výkonná kamera, široké zorné pole, úhlově naklonitelný objektiv, fluorescence | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15 | 3
431 | 760 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3. | Spektrofotometry/Fotometry | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1407 | 761 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.1. | Spektrofotometry pro viditelné spektrum (Vis) | #REF! |  | jedno/dvoupaprskový, podavač kyvet |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
432 | 762 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.1.H1. | Spektrofotometry pro viditelné spektrum (Vis) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rozsah vlnových délek min. 320–800 nm jedno/dvou paprskový | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1408 | 763 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2. | Spektrofotometry – Ultrafialovo–viditelná spektroskopie (UV/VIS) | #REF! |  | použitelné vlnové délky (VIS, UV, NIR) jednopaprskový vs dvoupaprskový UV/Vis |  |  | 2018-03-05
433 | 764 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2.H1. | Spektrofotometry – Ultrafialovo–viditelná spektroskopie (UV/VIS) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | jednopaprskový, monochromátor | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
434 | 765 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2.H2. | Spektrofotometry – Ultrafialovo–viditelná spektroskopie (UV/VIS) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | dvoupaprskový, rozsah vlnových délek min. 190 – 900 nm | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
435 | 766 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.2.H3. | Spektrofotometry – Ultrafialovo–viditelná spektroskopie (UV/VIS) – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | detektor – diodové pole | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1409 | 767 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.3. | Spektrofotometry – ultrafialových , viditelných a blízkých infračervených spekter (UV/Vis/NIR) | #REF! |  | spektrofotometr pro viditelné (VIS), UV a infračervené (NIR) vlnové délky |  |  | 2018-03-05
436 | 768 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.3.H1. | Spektrofotometry – ultrafialových , viditelných a blízkých infračervených spekter (UV/Vis/NIR) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rozsah vlnových délek min. 180 – 3300 nm (UV–Vis–NIR), vysoká skenovací rychlost | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1410 | 769 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.4. | Spektrometry infračervené | #REF! |  | FTIR spektrometr (infračervený spektrometr s Fourierovou transformací) Disperzní spektrometr |  |  | 2016-11-21 |  |  | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1411 | 770 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5. | Spektrofotometry na mikrodesky | #REF! | ELISA reader | spektrofotometr se svislým paprskem, nastavení a rozsah vlnových délek UV/VIS |  |  | 2018-03-05
1412 | 771 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5.H1. | Spektrofotometry na mikrodesky – 1 | #REF! | ELISA reader |  | Hladina 1 | fotometr – vlnové délky na základě filtrů | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1413 | 772 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5.H2. | Spektrofotometry na mikrodesky – 2 | #REF! | ELISA reader |  | Hladina 2 | spojité nastavení vlnových délek, termostatování, třepání | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1414 | 773 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.5.H3. | Spektrofotometry na mikrodesky – 3 | #REF! | ELISA reader |  | Hladina 3 | modulární přístroj, možnost i fluorescenčního a luminiscenčního měření | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1415 | 774 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6. | Nanospektrofotometry | #REF! |  | maximální velikost minimálního objemu, flitry vs. spojité nastavení vlnové délky počet současně měřených vzorků |  |  | 2018-03-05
1416 | 775 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6.H1. | Nanospektrofotometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pouze 2 vlnové délky, 1 vzorek | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1417 | 776 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6.H2. | Nanospektrofotometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | spojité spektrum nastavení vlnové délky, 1 vzorek | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1418 | 777 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.6.H3. | Nanospektrofotometry – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | spojité spektrum nastavení vlnové délky, až 8 vzorků současně | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1419 | 778 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7. | Fotometry | #REF! |  | pro stanovení prvků počet současně nastavovaný parametrů nastavení měřené vlnové délky pomocí filtrů |  |  | 2018-03-05
1420 | 779 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7.H1. | Fotometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | jednoparametrový (úzkopásmový filtr) | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1421 | 780 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7.H2. | Fotometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | multiparametrový – vice zdrojů světla 4x + úzkopásmové filtry 4x | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1422 | 781 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.7.H3. | Fotometry – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | multiparametrový – vice zdrojů světla 12x + úzkopásmové filtry 12x | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1423 | 782 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8. | Spektrofluorimetry | #REF! |  | Spektrofluorimetr Fluorescenční skener čipů (viz. D.5.6.3.9.) Fluorescenční mikroskop (viz. D.5.6.2.2.) Průtokový cytometr (viz. D.5.3.4.) |  |  | 2018-03-05
437 | 783 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8.H1. | Spektrofluorimetry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | přenosný spektrofluorimetr | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
438 | 784 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8.H2. | Spektrofluorimetry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | stolní spektrofluorimetr s reflexní optikou | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
439 | 785 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.8.H3. | Spektrofluorimetry – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | modulární spektrolfuorimetr (cena závisí na přesné konfiguraci) | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1424 | 786 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.9. | Fluorescenční skenery | #REF! |  | konkrétní konfigurace závisí na zamýšleném využití a doplnění přístroje o zamýšlené příslušenství |  |  | 2018-03-05
440 | 787 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.9.H1. | Fluorescenční skenery – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Fluorescenční skener elektroforetických gelů a blotů | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
441 | 788 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.9.H2. | Fluorescenční skenery – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Fluorescenční skener čipů | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 8 | 3
1425 | 789 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.10. | Hemoglobinmetry | #REF! |  | fotometr – měření 2 vlnových délek měření glukózy, hemoglobinu, mikroalbuminurie |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
452 | 790 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.3.10.H1. | Hemoglobinmetry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1426 | 791 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.4. | Zařízení pro mikrofotografii | #REF! |  | snímky obrazů mikroskopických objektů pořízené zvětšovacími zařízeními (fotomikroskopie) – nutné spojení s mikroskopem ceny nelze přesně stanovit, závisí na konkrétních požadavcích uživatele na kvalitu obrazu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
453 | 792 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.4.H1. | Zařízení pro mikrofotografii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | digitální fotoaparát (zrcadlovka) | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
454 | 793 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.4.H2. | Zařízení pro mikrofotografii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | digitální kamera (CCD, CMOS) | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
455 | 794 | 3 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5. | Izolátory, boxy ochranné biologické | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1427 | 795 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.1. | Boxy laminární (tř. I) | #REF! |  | šířka pracovní plochy, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan |  |  | 2018-03-05
456 | 796 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.1.H1. | Boxy laminární (tř. I) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | šířka pracovní plochy (90 –120 cm) | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
457 | 797 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.1.H2. | Boxy laminární (tř. I) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | šířka pracovní plochy (150 –180 cm), elektricky posuvné okno, stavitelný stojan | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
1428 | 798 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy | #REF! | Biohazard boxy | šířka pracovní plochy, přídavný HEPA filtr, uhlíkový filtr, dálkové ovládání, elektricky posuvné okno, stavitelný stojan, externí odtah |  |  | 2018-03-05
458 | 799 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2.H1. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) – 1 | #REF! | Biohazard boxy |  | Hladina 1 | šířka pracovní plochy (90 –120 cm), možnost externího odtahu | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
459 | 800 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2.H2. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) – 2 | #REF! | Biohazard boxy |  | Hladina 2 | šířka pracovní plochy (90 –120 cm), elektricky posuvné okno, uhlíkový filtr, externí odtah nebo uhlíkový filtr | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
460 | 801 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.2.H3. | Mikrobiologické bezpečnostní boxy (Biohazard box, tř.II) – 3 | #REF! | Biohazard boxy |  | Hladina 3 | šířka pracovní plochy (120 –180 cm), elektricky posuvné okno, dálkové ovládání, přídavné filtry, stavitelný stojan, přídavný HEPA filtr, externí odtah | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
461 | 802 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení / laminární boxy pro nukleární medicínu | D.5.6.5.3. | Laminární boxy pro nukleární medicínu | #REF! |  | Vertikální proudění; tloušťka Pb stínění; olověné sklo posuvné; stíněné odpadní nádoby; stíněný prostor pro radionuklidové generátory / dodávky radionuklidů; možnost doplnění rozplňovacím zařízením nebo syntetizačními moduly |  |  | 2016-11-21
2021 | 803 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / laminární boxy pro nukleární medicínu | D.5.6.5.3.H1. | Laminární box stíněný pro radiofarmaka – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vertikální proudění vzduchu; stínění stěn, pracovní plochy a odpadu nejméně 5 mm, stínění hnízda generátoru nejméně 20 mm olova, olovnaté sklo nejméně 5 mm ekvivalentu Pb, třída čistoty A | 2019-10-23 |  |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
2022 | 804 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / laminární boxy pro nukleární medicínu | D.5.6.5.3.H2. | Laminární box stíněný pro značení biologického materiálu radionuklidy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vertikální proudění vzduchu – Biohazard II; stínění stěn, pracovní plochy a odpadu nejméně 5 mm, olovnaté sklo nejméně 5 mm ekvivalentu Pb; třída čistoty A | 2019-10-23 |  |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
2023 | 805 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení / laminární boxy pro nukleární medicínu | D.5.6.5.3.H3. | Laminární box stíněný pro pozitronové zářiče – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | vertikální proudění vzduchu; stínění stěn, pracovní plochy a odpadu nejméně 20 mm, stínění hnízda generátoru nejméně 50 mm, olovnaté sklo nejméně 30 mm ekvivalentu Pb; třída čistoty A | 2019-10-23 |  |  | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
1429 | 806 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4. | Biologické bezpečnostní izolátory | #REF! | Podtlakové izolátory | počet pracovních míst (rukávců), počet nezávislých modulů, typ vnitřního prostředí, externí odtah, možnost práce s izotopy, možnost práce s GMO |  |  | 2018-03-05
462 | 807 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4.H1. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) – 1 | #REF! | Podtlakové izolátory |  | Hladina 1 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
463 | 808 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4.H2. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) – 2 | #REF! | Podtlakové izolátory |  | Hladina 2 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
464 | 809 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.4.H3. | Biologické bezpečnostní izolátory (tř. III) – 3 | #REF! | Podtlakové izolátory |  | Hladina 3 | konstruovány individuálně dle potřeb zákazníka | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
1430 | 810 | 4 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.5. | Boxy – Polymerázová řetězová reakce | #REF! | Boxy PCR Flow box | mikroprocesorové řízení, UV |  |  | 2018-03-05
465 | 811 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.5.H1. | Boxy – Polymerázová řetězová reakce – 1 | #REF! | Boxy PCR Flow box |  | Hladina 1 | mikroprocesorové řízení UV | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
466 | 812 | 5 | Jednotky s laminárním prouděním vzduchu | D.5.6.5.5.H2. | Boxy – Polymerázová řetězová reakce – 2 | #REF! | Boxy PCR Flow box |  | Hladina 2 | mikroprocesorové řízení UV | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
1431 | 813 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6. | Boxy anaerobní | #REF! |  | kultivace v Petriho miskách (počet), 2 plyny (proplachovací N2, individuálně míchaný N2/CO2/H2...) nebo 4 samostatné lahve, rukavicový nebo bez rukavicový přístup |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
467 | 814 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6.H1. | Boxy anaerobní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 150 Petriho misek, 2 plyny, komora pro transfer min. 10 misek, bez rukavicový přístup | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
468 | 815 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6.H2. | Boxy anaerobní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | >400 Petriho misek, 2, 3 nebo 4 plyny, komora pro transfer min. 25 misek, bez rukavicový přístup | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
469 | 816 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.6.H3. | Boxy anaerobní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | více oddělených pracovních ploch, rukavicový přístup, pro dlouhodobý nepřetržitý provoz | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
1432 | 817 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.7. | Boxy hypoxické | #REF! |  | počet jednotlivých komor, čistota vnitřního prostředí, typ přístupu, přesnost nastaveni CO2 a O2 |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
470 | 818 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.7.H1. | Boxy hypoxické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Box včetně inkubátoru, sloužící ke kultivaci a manipulaci s buněčnými liniemi v prostředí s regulovanou hladinou plynů O2 a CO2) | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
471 | 819 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.7.H2. | Boxy hypoxické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Hypoxická komora pro kultivaci a experimenty s buněčnými kulturami – systém isolátorové technologie (třída A (ISO 5)) | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 10 | 3
472 | 820 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8. | Digestoře | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1433 | 821 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1. | Digestoře chemické s odtahem | #REF! |  | individuálně stavěná dle dispozičních možností, požadavků na vybavení a příslušenství (filtry, osvětlení, přívody médií…), a především k zamýšlenému účelu použití (práce s žíravinami, hořlavinami, výbušninami, izotopy) |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
473 | 822 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1.H1. | Digestoře chemické s odtahem – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | manuálně otvíraná okno, základní elektronika, základní povrhy, odtah | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15 | 3
474 | 823 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1.H2. | Digestoře chemické s odtahem – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | elektronicky ovládané okno, signalizace průtoků, řízený odtah | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15 | 3
475 | 824 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.1.H3. | Digestoře chemické s odtahem – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | signalizace průtoků, automatické ovládání okna, zásuvek osvětlení, speciální povrchy pro práci s nebezpečnými látkami | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15 | 3
1434 | 825 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.2. | Digestoře pro práci s izotopy | #REF! |  | uzpůsobena pro práci s radioaktivními látkami |  |  | 2018-03-05
476 | 826 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.2.H1. | Digestoře pro práci s izotopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | uzpůsobena pro práci s radioaktivními látkami | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15 | 3
1435 | 827 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.3. | Digestoře bez odtahové | #REF! |  | zamýšlený účel použití, rozměry, uhlíkový a HEPA filtr |  |  | 2018-03-05
477 | 828 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.3.H1. | Digestoře bez odtahové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | malé stolní provedení, základní filtr | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15 | 3
478 | 829 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.8.3.H2. | Digestoře bez odtahové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | stolní nebo samostatně stojící provedení dle použití: filtry pro organické výpary, kyselé výpary, výpary formaldehydu, výpary amoniaku. | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15 | 3
479 | 830 | 3 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9. | Termostaty | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1436 | 831 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1. | Termostaty biologické | #REF! |  | objem komory, řízení vlhkosti, typ vnitřní cirkulace |  |  | 2018-03-05
480 | 832 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1.H1. | Termostaty biologické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vnitřní objem 30l, přirozená cirkulace | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
481 | 833 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1.H2. | Termostaty biologické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vnitřní objem 100l, nucená cirkulace vzduchu | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
482 | 834 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.1.H3. | Termostaty biologické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | vnitřní objem 200l, nucená cirkulace vzduchu, řízená vlhkost | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
1437 | 835 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2. | Termostaty blokové | #REF! | ThermoMixer | typ bloku, chlazení, třepání |  |  | 2018-03-05
489 | 836 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2.H1. | Termostaty blokové – 1 | #REF! | ThermoMixer |  | Hladina 1 | ohřev RT–100°C | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
490 | 837 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2.H2. | Termostaty blokové – 2 | #REF! | ThermoMixer |  | Hladina 2 | ohřev a chlazení –10°C – 100°C | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
491 | 838 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.2.H3. | Termostaty blokové – 3 | #REF! | ThermoMixer |  | Hladina 3 | ohřev a chlazení –10°C – 100°C, třepání | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
2024 | 839 | 5 |  | D.5.6.9.2.H4. | Stíněná suchá lázeň – 4 | #REF! |  |  | Hladina 4 | natavitelný termostat (rozsah ??? – ??? °C), Pb stínění | 2019-10-23 |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
1438 | 840 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3. | Termostaty chlazené | #REF! |  | nastavitelná teplota |  |  | 2018-03-05
492 | 841 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3.H1. | Termostaty chlazené – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | teplota 0 – +25°C | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
493 | 842 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3.H2. | Termostaty chlazené – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | teplota 0 – 60°C, objem cca 150l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
494 | 843 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.3.H3. | Termostaty chlazené – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | teplota 0 – 100°C, objem cca 150l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
1439 | 844 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4. | Termostaty třepací standard | #REF! |  | kapacita, chlazení, orbitální pohyb |  |  | 2018-03-05
495 | 845 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4.H1. | Termostaty třepací standard – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | ohřev, kapacita min. 2 kg | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
496 | 846 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4.H2. | Termostaty třepací standard – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | ohřev, kapacita min. 15 kg | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
497 | 847 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.4.H3. | Termostaty třepací standard – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | ohřev i chlazení, kapacita min 10 kg | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1440 | 848 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.5. | Termostaty třepací na mikrodesky | #REF! |  | 1–3 komory na celkem 3–9 MTP destiček, teplota do 70°C |  |  | 2018-03-05
498 | 849 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.5.H1. | Termostaty třepací na mikrodesky – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 1–3 komory na celkem 3–9 MTP destiček, teplota do 70°C | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1441 | 850 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6. | Termostaty ponorné oběhové | #REF! |  | termostat vkládaný do lázně – viz D.5.6.10 rozsah teplot, objem lázně |  |  | 2018-03-05
499 | 851 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6.H1. | Termostaty ponorné oběhové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | teplota RT – 100°C | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
500 | 852 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6.H2. | Termostaty ponorné oběhové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | teplota –20°C – 150°C, nerezová lázeň min. 4,5l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
501 | 853 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.9.6.H3. | Termostaty ponorné oběhové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | teplota –30°C – 150, nerezová lázeň min. 20l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
1442 | 854 | 3 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10. | Inkubátory | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1443 | 855 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1. | CO2 inkubátory | #REF! |  | objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
483 | 856 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1.H1. | CO2 inkubátory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem min 50l, nerezový povrch | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
484 | 857 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1.H2. | CO2 inkubátory – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem min 130l, nerezový povrch, UV nebo horkovzdušná sterilizace | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
485 | 858 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.1.H3. | CO2 inkubátory – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | objem min 150l, měděný povrch nebo nerez, nebo Cu–nerez slitina, HEPA filtr, peroxidová nebo horkovzdušná sterilizace | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1444 | 859 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.2. | CO2/O2/N2 inkubátory | #REF! |  | typ vnitřního prostředí, objem komory, materiál vnitřní komory, HEPA filtr, způsob vnitřní dekontaminace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
486 | 860 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.2.H1. | CO2/O2/N2 inkubátory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem min 150l, plyny CO2 / O2, horkovzdušná nebo peroxidová sterilizace, možnost HEPA filtru | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
487 | 861 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.2.H2. | CO2/O2/N2 inkubátory – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem min 150l, plyny CO2 / O2, horkovzdušná nebo peroxidová sterilizace, možnost HEPA filtru | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1445 | 862 | 4 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.3. | Inkubátory na gelové karty | #REF! |  | inkubátor na gelové karty – inkubován rotor z centrifugy D.5.6.1.1.5 o kapacitě 12 SII nebo 24 ID karet |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
488 | 863 | 5 | Laboratorní inkubátory | D.5.6.10.3.H1. | Inkubátory na gelové karty – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | inkubátor na gelové karty – inkubován rotor z centrifugy D.5.6.1.1.5 o kapacitě 12 SII nebo 24 ID karet | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
502 | 864 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4. | Lázně | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1449 | 865 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1. | Lázně vodní | #REF! |  | nemíchané vs. míchané lázně, chlazení, možnost třepání |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
503 | 866 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1.H1. | Lázně vodní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nemíchaná lázeň | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
504 | 867 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1.H2. | Lázně vodní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | míchaná lázeň | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
505 | 868 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.1.H3. | Lázně vodní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | míchaná lázeň s třepáním | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
1450 | 869 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.2. | Lázně olejové | #REF! |  | pro teploty od RT+5°C do min 130°C, při použití D.5.6.9.7. min –30°– 150°C bez míchání |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
506 | 870 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.10.4.2.H1. | Lázně olejové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pro teploty od RT+5°C do min 130°C, při použití D.5.6.9.7. min –30°– 150°C bez míchání | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
1451 | 871 | 3 | Laboratorní pece | D.5.6.11. | Pece | #REF! |  | kapacita, stupeň automatizace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
507 | 872 | 4 | Laboratorní pece | D.5.6.11.H1. | Pece hybridizační – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | min. 12 inkubačních zkumavek | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky | 15 | 3
508 | 873 | 4 | Laboratorní pece | D.5.6.11.H2. | Pece hybridizační – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | min. 16 inkubačních zkumavek | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky | 15 | 3
509 | 874 | 4 | Laboratorní pece | D.5.6.11.H3. | Pece hybridizační – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | automatická hybridizační stanice | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.21.1 | Jen: laboratorní pece a pícky | 15 | 3
510 | 875 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.12. | Transluminátory | #REF! |  | pro excitaci gelů a chromatogramů, vlnová délka světla, počet filtrů , velikost pracovní plochy |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1876 | 876 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.12.H1. | Transluminátory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | UV nebo modré světlo | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1877 | 877 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.12.H2. | Transluminátory – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | lze přepínat vlnové délky světla, měnit filtry | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
511 | 878 | 3 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13. | Chladící, mrazicí zařízení | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
512 | 879 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1. | Chladničky | #REF! |  | objem, určení u větších objemů může být nahrazena vhodnou chladovou komorou |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1878 | 880 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.H1. | Chladničky – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | běžné lednice | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
1879 | 881 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.H2. | Chladničky – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | laboratorní lednice do zdravotnictví | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
1880 | 882 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.H3. | Chladničky – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | farmaceutické lednice | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
1881 | 883 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.1. | Transportní chladničky / mrazničky | #REF! |  | transportní chladnička/mraznička pro transport vzorků, léků a termocitlivého materiálu napájení 12 / 24 / 230 V |  |  | 2016-11-21
1882 | 884 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.1.H1. | Transportní chladničky / mrazničky – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | transportní lednice bezkompresorové | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
1883 | 885 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.1.1.H2. | Transportní chladničky / mrazničky – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | transportní ledničky / mrazničky kompresorové | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
513 | 886 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2. | Chladové / mrazové komory | #REF! |  | velikost, teplota cena je individuální, závisí na velikosti, dispozičních možnostech počtu agregátů, stupni jištění |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1884 | 887 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H1. | Chladové / mrazové komory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | teplota 2–8°C (skladování léků, laboratorního materiálu) | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15 | 3
1885 | 888 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H2. | Chladové / mrazové komory – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | teplota 18–25°C (pro uskladnění léčiv, trombocytů) | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15 | 3
1886 | 889 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H3. | Chladové / mrazové komory – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | teplota –20°C | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15 | 3
1887 | 890 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.2.H4. | Chladové / mrazové komory – 4 | #REF! |  |  | Hladina 4 | teplota –40°C (skladování krevní plazmy) | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 15 | 3
514 | 891 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.3. | Krevní banky | #REF! |  | pro skladování transfuzních přípravků při 4°C objem, provedení u větších objemů může být nahrazena vhodnou chladovou komorou |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1888 | 892 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.3.H1. | Krevní banky – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem < 500 l | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 22.29 | Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1889 | 893 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.13.3.H2. | Krevní banky – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem > 500 l, nerezové provedení | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 22.29 | Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
515 | 894 | 3 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14. | Mrazicí zařízení | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
516 | 895 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1. | Mrazničky | #REF! |  | objem, určení u větších objemů může být nahrazena vhodnou mrazovou komorou |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1890 | 896 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1.H1. | Mrazničky – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | běžná mraznička | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
1891 | 897 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1.H2. | Mrazničky – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pultové provedení | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
1892 | 898 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.1.H3. | Mrazničky – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | laboratorní mraznička do zdravotnictví | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
517 | 899 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.2. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (–40°C) | #REF! |  | objem, určení u větších objemů může být nahrazena vhodnou mrazovou komorou |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1893 | 900 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.2.H1. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (–40°C) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pultové provedení | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
1894 | 901 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.2.H2. | Boxy mrazicí pro transfuzní účely (–40°C) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | skříňové provedení | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
518 | 902 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3. | Boxy hluboko mrazicí (–86°C) | #REF! |  | objem, určení, jištění v případě poruchy |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1895 | 903 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3.H1. | Boxy hluboko mrazicí (–86°C) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | skříňové nebo pultové provedení bez backupu | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
1896 | 904 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3.H2. | Boxy hluboko mrazicí (–86°C) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | 500 – 700 l pultové provedení, CO2 backup x dva nezávislé kompresory | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
1897 | 905 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.3.H3. | Boxy hluboko mrazicí (–86°C) – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | >700 l, CO2 backup x dva nezávislé kompresory | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
519 | 906 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.4. | Boxy kryogenní (–150°C) | #REF! |  | objem alternativa ke skladování v LN2, pultové provedení |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1898 | 907 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.4.H1. | Boxy kryogenní (–150°C) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem > 200 l | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
1899 | 908 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.4.H2. | Boxy kryogenní (–150°C) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem > 200 l | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
1452 | 909 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5. | Dewarovy nádoby | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
520 | 910 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1. | Dewarovy nádoby standardní | #REF! |  | objem, způsob doplňování, vnitřní vestavby |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1900 | 911 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1.H1. | Dewarovy nádoby standardní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | < 100 l, manuální doplňování LIN | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
1901 | 912 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1.H2. | Dewarovy nádoby standardní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | 100 – 300 l, manuální nebo automatické doplňování LIN, vestavba | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
1902 | 913 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.1.H3. | Dewarovy nádoby standardní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | > 350 l, automatické doplňování LIN, karuselová vestavba | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 15 | 3
521 | 914 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2. | Dewarovy nádoby transportní | #REF! |  | dle typu transportovaného materiálu vzorek X LIN |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1903 | 915 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2.H1. | Dewarovy nádoby transportní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | transport vzorků – dryshipper, < 10l | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1904 | 916 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2.H2. | Dewarovy nádoby transportní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | transport vzorků – dryshipper, > 10l | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1905 | 917 | 6 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.5.2.H3. | Dewarovy nádoby transportní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | transport LIN (tekutého dusíku) | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
522 | 918 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6. | Programovatelné zmrazovače | #REF! |  | pro řízené zamrazování vzorku v LIN objem mrazicí komory |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1906 | 919 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6.H1. | Programovatelné zmrazovače – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem komory < 2 l | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
1907 | 920 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6.H2. | Programovatelné zmrazovače – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem komory < 20 l | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
1908 | 921 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.6.H3. | Programovatelné zmrazovače – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | objem komory ≥ 20 l | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
523 | 922 | 4 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7. | Šokové zmrazovače krevní plazmy | #REF! |  | způsob mražení (kontaktní deskové x vzduchem) kapacita současně mražených vaků |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1909 | 923 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7.H1. | Šokové zmrazovače krevní plazmy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | mražení vzduchem | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
1910 | 924 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7.H2. | Šokové zmrazovače krevní plazmy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kontaktní mražení, kapacita ≤ 16 vaků | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
1911 | 925 | 5 | Chladničky/mrazicí boxy a související prostředky | D.5.6.14.7.H3. | Šokové zmrazovače krevní plazmy – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | kontaktní mražení, kapacita > 16 vaků | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 8 | 3
524 | 926 | 3 | Míchačky a související prostředky | D.5.6.15. | Drobné přístroje (třepačky, míchačky…) | #REF! |  | s ohledem na veliké množství drobného laboratorního vybavení dále nespecifikováno |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
525 | 927 | 3 | Váhy | D.5.6.16. | Váhy | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
526 | 928 | 4 | Váhy Přesné váhy | D.5.6.16.1. | Předvážky | #REF! |  | pro orientační vážení |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15 | 3
1453 | 929 | 4 | Váhy | D.5.6.16.2. | Váhy laboratorní | #REF! |  | přesné vážení, váživost, přesnost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
527 | 930 | 5 | Váhy | D.5.6.16.2.H1. | Váhy laboratorní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | přesnost 0,1 g | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15 | 3
528 | 931 | 5 | Váhy | D.5.6.16.2.H2. | Váhy laboratorní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | přesnost 0,1 mg | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15 | 3
529 | 932 | 5 | Váhy | D.5.6.16.2.H3. | Váhy laboratorní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | přesnost 0,01 mg | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15 | 3
1454 | 933 | 4 | Analytické váhy | D.5.6.16.3. | Váhy analytické | #REF! |  | závisí na nich výsledek zkoušky, testu váživost, přesnost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
530 | 934 | 5 | Analytické váhy | D.5.6.16.3.H1. | Váhy analytické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | přesnost 0,1 g | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15 | 3
531 | 935 | 5 | Analytické váhy | D.5.6.16.3.H2. | Váhy analytické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | přesnost 0,1 mg | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15 | 3
532 | 936 | 5 | Analytické váhy | D.5.6.16.3.H3. | Váhy analytické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | přesnost 0,01 mg | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 15 | 3
1455 | 937 | 4 | Přesné váhy | D.5.6.16.4. | Mikrováhy | #REF! |  | pro vážení méně než < 0,01 mg |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
533 | 938 | 5 | Přesné váhy | D.5.6.16.4.H1. | Mikrováhy pro kalibraci pipet – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vážení méně než 0,01 mg | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 8 | 3
1912 | 939 | 5 | Přesné váhy | D.5.6.16.4.H2. | Mikrováhy pro kalibraci pipet – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | automatizované, včetně SW, pro vážení méně než 0,001 mg | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 8 | 3
1913 | 940 | 4 | Váhy | D.5.6.16.5. | Váhy pacientské | #REF! |  | pro vážení pacientů, váživost, přesnost |  |  | 2016-11-21
1914 | 941 | 5 | Váhy | D.5.6.16.5.H1. | Váhy pacientské – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | do 120 kg, neověřitelné | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1915 | 942 | 5 | Váhy | D.5.6.16.5.H2. | Váhy pacientské – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | > 150 kg, ověřitelné | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1916 | 943 | 5 | Váhy | D.5.6.16.5.H3. | Váhy pacientské – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | > 150 kg, ověřitelné, digitální s výškoměrem | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
534 | 944 | 3 | Pipety a související prostředky Pipety Dávkovače | D.5.6.17. | Pipety a dávkovače | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
1456 | 945 | 4 | Pipety | D.5.6.17.1. | Pipety mechanické | #REF! |  | fixní x nastavitelný objem, počet kanálů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
535 | 946 | 5 | Pipety | D.5.6.17.1.H1. | Pipety mechanické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | fixní objem | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1917 | 947 | 5 | Pipety | D.5.6.17.1.H2. | Pipety mechanické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nastavitelný objem | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1918 | 948 | 5 | Pipety | D.5.6.17.1.H3. | Pipety mechanické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | nastavitelný objem, 8, 16 kanálů | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1457 | 949 | 4 | Pipety | D.5.6.17.2. | Pipety elektronické | #REF! |  | počet kanálů, připojení k PC, IVD certifikace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
536 | 950 | 5 | Pipety | D.5.6.17.2.H1. | Pipety elektronické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nastavitelný objem, nabíjecí | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1919 | 951 | 5 | Pipety | D.5.6.17.2.H2. | Pipety elektronické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nastavitelný objem, 8, 16 kanálů | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
537 | 952 | 5 | Pipety | D.5.6.17.2.H3. | Pipety elektronické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | elektronická pipeta s nabíjecí stanicí připojitelná k počítači, IVD | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1458 | 953 | 4 | Dávkovače | D.5.6.17.3. | Pipetovací nástavce / dávkovače | #REF! |  | nástavec pro skleněné a plastové pipety, mechanický x elektronický |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
538 | 954 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.3.H1. | Pipetovací nástavce / dávkovače – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | mechanické | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1920 | 955 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.3.H2. | Pipetovací nástavce / dávkovače – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | elektronické | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1459 | 956 | 4 | Dávkovače | D.5.6.17.4. | Byrety | #REF! |  | pro přesné titrování kapalin, způsob dávkování |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
539 | 957 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.4.H1. | Byrety – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | mechanické | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1921 | 958 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.4.H2. | Byrety – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | digitální | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1922 | 959 | 5 | Dávkovače | D.5.6.17.4.H3. | Byrety – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | s motorovým pístem | 2016-11-21 |  |  | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1460 | 960 | 3 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18. | Myčky | #REF! |  | mytí laboratorního skla, specifikace počtu programů, sušení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
540 | 961 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18.H1. | Myčky skla laboratorní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | myčka skla > 5 programů | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10 | 3
541 | 962 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18.H2. | Myčky skla laboratorní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | myčka skla > 120 laboratorních lahví a > 10 programů | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10 | 3
542 | 963 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.18.H3. | Myčky skla laboratorní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | myčka skla > 300l l obsah > 30 mycích programů | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10 | 3
1461 | 964 | 3 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19. | Promývačky | #REF! |  | promývačka destiček, optimalizační programy, ultrazvuk. |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
577 | 965 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19.H1. | Promývačky na mikrodesky – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | velikost promývací hlavy 1*8 nebo 1*12 | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10 | 3
578 | 966 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19.H2. | Promývačky na mikrodesky – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | velikost promývací hlavy 1*8 nebo 1*12 IVD certifikace | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10 | 3
579 | 967 | 4 | Myčky/dekontaminátory prostředků | D.5.6.19.H3. | Promývačky na mikrodesky – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | velikost promývací hlavy 2*8 nebo více | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.50 | Myčky nádobí průmyslového charakteru | 10 | 3
1462 | 968 | 3 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20. | Autoklávy laboratorní | #REF! | , | objem komory, počet programů, vyvíječ páry |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
543 | 969 | 4 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20.H1. | Autoklávy laboratorní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | parní sterilizátor s komorou < 20 l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15 | 3
544 | 970 | 4 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20.H2. | Autoklávy laboratorní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | parní poloautomatický sterilizátor s komorou < 200 l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15 | 3
545 | 971 | 4 | Sterilizátory Parní sterilizátory | D.5.6.20.H3. | Autoklávy laboratorní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | parní sterilizátor s komorou > 400 l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.25.11 | Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy | 15 | 3
1463 | 972 | 3 | Sterilizátory | D.5.6.21. | Sterilizátory | #REF! |  | objem komory, počet programů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
546 | 973 | 4 | Sterilizátory | D.5.6.21.H1. | Sterilizátory horkovzdušné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | sterilizátor s komorou < 25 l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
547 | 974 | 4 | Sterilizátory | D.5.6.21.H2. | Sterilizátory horkovzdušné – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | sterilizátor s komorou < 60 l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
548 | 975 | 4 | Sterilizátory | D.5.6.21.H3. | Sterilizátory horkovzdušné – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | sterilizátor s komorou > 500 l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1464 | 976 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22. | Sušárny laboratorní | #REF! |  | objem sušárny typ cirkulace, programování teplotní křivky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
549 | 977 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22.H1. | Sušárny laboratorní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15 | 3
550 | 978 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22.H2. | Sušárny laboratorní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | sušárna s nucenou cirkulací vzduchu | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15 | 3
551 | 979 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22.H3. | Sušárny laboratorní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | sušárna s nucenou cirkulací vzduchu velkého objemu | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1465 | 980 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23. | Svářečky | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1466 | 981 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1. | Svářečky impulzní | #REF! |  | sváření obalů s/bez řezem, nastavení teploty |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
552 | 982 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1.H1. | Svářečky impulzní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | ruční impulsní svářečka sterilních obalů | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
553 | 983 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1.H2. | Svářečky impulzní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | ruční svářečka sterilních obalů s řezačkou | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
554 | 984 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.1.H3. | Svářečky impulzní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | poloautomatická svářečka sterilních obalů s řezačkou | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1467 | 985 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2. | Svářečky sterilní | #REF! |  | sváření obalů s/bez řezem, nastavení teploty, tisk |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
555 | 986 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2.H1. | Svářečky sterilní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | svářečka sterilních obalů | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
556 | 987 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2.H2. | Svářečky sterilní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kontinuální svářečka folií s tiskem | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
557 | 988 | 5 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.23.2.H3. | Svářečky sterilní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | svářečka sterilních hadiček včetně naplněných | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.9 | Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1468 | 989 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24. | Počítačky buněk | #REF! |  | mechanické či s převodem dat do počítače, automatické počítání |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
558 | 990 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24.H1. | Počítačky buněk – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | mechanická | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
559 | 991 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24.H2. | Počítačky buněk – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | automatická převod dat do PC | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
560 | 992 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.24.H3. | Počítačky buněk – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | automatické měření počtu živých a mrtvých buněk trypanovou modří, výpočet buněčné viability, měření velikosti buněk | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1470 | 993 | 3 | Radiační dozimetry | D.5.6.25. | Scintilační čítače | #REF! |  | osobní nebo prostorové dozimetry |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1471 | 994 | 4 | Radiační dozimetry | D.5.6.25.H1. | Scintilační čítače – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | osobní dozimetr | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1472 | 995 | 4 | Radiační dozimetry | D.5.6.25.H2. | Scintilační čítače – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | detekce zdrojů gama záření a neutronového záření | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1473 | 996 | 4 | Radiační dozimetry | D.5.6.25.H3. | Scintilační čítače – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | scintilační počítač – multikanálový analyzátor s > 1000 kanály | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1475 | 998 | 3 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmózy, přístroje destilační) | #REF! |  | způsob úpravy vody, destilací nebo reverzní osmózou |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
565 | 999 | 4 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27.H1. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | destilační přístroj | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
566 | 1000 | 4 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27.H2. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | reverzní osmóza se změkčovačem a nádrží výroba < 30 l/hod | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
567 | 1001 | 4 | Systémy na čištění vody | D.5.6.27.H3. | Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | reverzní osmóza se změkčovačem a nádrží výroba >30 l/hod | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1476 | 1002 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28. | Čističky | #REF! |  | ultrazvukové čističky s různým objemem vany a vybavení elektronikou |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
568 | 1003 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28.H1. | Čističky ultrazvukové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | základní s ohřevem objem vany 3l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
569 | 1004 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28.H2. | Čističky ultrazvukové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | s ohřevem objem vany < 20 l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
570 | 1005 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.28.H3. | Čističky ultrazvukové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | s ohřevem objem vany >20 l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1477 | 1006 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29. | Koncentrátory vzorků | #REF! |  | koncentrátory s různou odolností proti vzorkům, odlučovač |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
571 | 1007 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29.H1. | Koncentrátory vzorků vakuové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | základní | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
572 | 1008 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29.H2. | Koncentrátory vzorků vakuové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | odolný kyselinám | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
573 | 1009 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.29.H3. | Koncentrátory vzorků vakuové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | včetně vymrazovacího odlučovače | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1478 | 1010 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30. | Homogenizátory | #REF! |  | homogenizátor s různým počtem vzorků a případně ultrazvukem |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
574 | 1011 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30.H1. | Homogenizátory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | základní | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
575 | 1012 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30.H2. | Homogenizátory – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | ultrazvukový | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
576 | 1013 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.30.H3. | Homogenizátory – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | až 16 současně homogenizovaných vzorků | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
580 | 1014 | 3 | Telemetrické monitorovací systémy a související prostředky Telemetrické monitorovací systémy | D.5.6.31. | Systémy monitorace vnitřního prostředí | #REF! |  |  |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21
581 | 1015 | 4 | Vysílače pro telemetrické monitorovací systémy Přijímače pro telemetrické monitorovací systémy | D.5.6.31.1. | Ústředny monitorovací | #REF! |  | ústředny pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku... |  |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1479 | 1016 | 4 | Záznamníky dat pacientů a související prostředky Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.2. | Záznamníky, dataloggery | #REF! |  | záznamníky pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku... |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
582 | 1017 | 5 | Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.2.H1. | Dataloggery pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | záznam teploty a vlhkosti záznam teploty, vlhkosti a tlaku | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 5 | 3
583 | 1018 | 5 | Teploměry a související prostředky | D.5.6.31.2.H2. | Dataloggery pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | záznam teploty a vlhkosti záznam teploty, vlhkosti a tlaku | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 5 | 3
585 | 1020 | 1 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1. | Radioterapeutické přístroje/systémy | #REF! |  |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
586 | 1021 | 2 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1. | Simulátory (Radioterapeutické simulátory – verifikátory) | #REF! |  |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1480 | 1022 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.1. | Rentgenové simulátory | #REF! | RTG simulátory | RTG zdroj (40–150kV, 50–320mA),portálové zobrazovací zařízení s rozlišením 1024x768 |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
587 | 1023 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.1.H1. | Rentgenové simulátory – 1 | #REF! | RTG simulátory |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1481 | 1024 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2. | Simulátory výpočetní tomografie | #REF! | Simulátory CT | CT, možnost konstrukce s větším otvorem gantry, laserový externí zaměřovací systém |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
588 | 1025 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2.H1. | Simulátory výpočetní tomografie – 1 | #REF! | Simulátory CT |  | Hladina 1 | otvor gantry | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
590 | 1027 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2.H2. | Simulátory výpočetní tomografie – 2 | #REF! | Simulátory CT |  | Hladina 2 | big bore – zvětšený otvor gantry, laserový externí zaměřovací systém | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1482 | 1028 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.1.3. | Lokalizační systémy | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1483 | 1029 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.1. | Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením | #REF! | Zařízení pro lokalizaci RTG zářením | kV zdroj s možností volby kV a mA, detektor obrazu, možnost CBCT |  |  | 2018-03-05
592 | 1030 | 5 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.1.H1. | Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením (zobrazovací systém (2D, 3D)) – 1 | #REF! | Zařízení pro lokalizaci RTG zářením (zobrazovací systém (2D, 3D)) |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1484 | 1031 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.2. | Zařízení pro lokalizaci megavoltážním svazkem | #REF! | Zařízení pro lokalizaci MV zářením | MV zdroj umístěný v hlavici ozařovače, možnost ortogonálních snímků a jejich automatické vyhodnocování, detektor amorfní křemík, CBCT |  |  | 2018-03-05
593 | 1032 | 5 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.2.H1. | Zařízení pro lokalizaci megavoltážním svazkem (portální zobrazovače, výpočetní tomografie s kuželovým svazkem) – 1 | #REF! | Zařízení pro lokalizaci MV zářením |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
594 | 1033 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.3. | Ostatní simulační a lokalizační systémy | #REF! |  | Virtuální simulátor – software nahrazující fyzický přístroj, možný doplněk plánovacího systému |  |  | 2017-01-20
1988 | 1034 | 5 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.3.3.H1. | Ostatní simulační a lokalizační systémy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
595 | 1035 | 2 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2. | Ozařovací systémy terapeutické | #REF! |  |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
596 | 1036 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1. | Ozařovače terapeutické jednoduché | #REF! |  | 1 a více energií fotonového a elektronového svazku, MLC, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30
597 | 1037 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1.H1. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače – 1 | #REF! | Linear particle accelerator Linear accelerator Linac |  | Hladina 1 | 1 fotonová energie, MLC 80, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
598 | 1038 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1.H2. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače – 2 | #REF! | Linear particle accelerator Linear accelerator Linac |  | Hladina 2 | 2 fotonové energie, 5 elektronových energii, MLC 80 lamel, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
599 | 1039 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.1.H3. | Ozařovače terapeutické jednoduché ‐ lineární urychlovače – 3 | #REF! | Linear particle accelerator Linear accelerator Linac |  | Hladina 3 | 2 fotonové energie, 5 elektronových energii, MLC 120 lamel, s možností doplnění o portálové zařízení nebo kilovoltážní zobrazovací zařízení | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1485 | 1040 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2. | Ozařovače terapeutické kompozitní | #REF! |  | 1 a více energií fotonového a elektronového svazku, MLC s licencí pro realizaci IMRT plánů, IGRT, |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
600 | 1041 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2.H1. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
601 | 1042 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2.H2. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, MLC 80 lamel, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací zařízení pro 2D a 3D zobrazení | 2017-01-21 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
602 | 1043 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.2.H3. | Ozařovače terapeutické kompozitní (radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie řízená obrazem) – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, MLC 120 lamel, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT | 2017-01-22 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
603 | 1044 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.3. | Ozařovače terapeutické speciální | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
2043 | 1045 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.3.H1. | Mobilní lineární urychlovače pro intraoperační ozáření – 1 | #REF! |  | Parametry nestanoveny | Hladina 1 |  | 2019-08-30 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1486 | 1046 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.4. | Ozařovače terapeutické ‐ lineární urychlovače s robotickým ramenem | #REF! |  | plně robotické rameno s lineár. urychlovačem, 1 fotonová energie, plně robotický ozařovací stůl – 6 stupňů volnosti, možnost SBRT, aplikátory pro různé velikosti pole, IGRT, respiratory gating |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
604 | 1047 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.4.H1. | Ozařovače terapeutický ‐ lineární urychlovače s robotickým ramenem (Cyberknife) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1487 | 1048 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.5. | Ozařovače terapeutické pro helikální tomoterapii (TomoTherapy) | #REF! | Tomoterapeutické přístroje Přístroje pro helikální tomoterapii Ozařovače pro tomoterapii | 1 energie fotonového svazku, binární MLC s 80 lamelami, helikální mód ozařování, statický mód ozařování, IGRT, beam–stopper, možnost SBRT |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
605 | 1049 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.5.H1. | Ozařovače terapeutické pro helikální tomoterapii (TomoTherapy) – 1 | #REF! | Tomoterapeutické přístroje Přístroje pro helikální tomoterapii Ozařovače pro tomoterapii |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1488 | 1050 | 3 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii | #REF! | VMAT | 1 a více energií fotonového svazku – FFF, HDR a elektronového svazku – HDR, MLC s licencí pro výpočet IMRT/VMAT plánů, portálové zařízení, kilovoltážní zobrazovací systém, polohovací stůl |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
606 | 1051 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H1. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii – 1 | #REF! | VMAT |  | Hladina 1 | Fotonová energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
607 | 1052 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H2. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii – 2 | #REF! | VMAT |  | Hladina 2 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
608 | 1053 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H3. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii – 3 | #REF! | VMAT |  | Hladina 3 | ≥ 2 fotonové energie, elektronové energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT, 6 DoF stůl (stůl se 6 stupni volnosti) | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2044 | 1054 | 4 | Systémy urychlovačů Radioterapie | T.1.2.6.H4. | Ozařovače terapeutické pro objemově modulovanou obloukovou radioterapii – 4 | #REF! | VMAT |  | Hladina 4 | ≥ 2 fotonové energie , elektronové energie, portálové zařízení, kV zařízení s možností CBCT, IGRT, 6 DoF stůl (stůl se 6 stupni volnosti), stereotaktické ozařování nebo 4D radioterapie | 2019-08-30 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
609 | 1055 | 3 | Systémy pro protonovou terapii (PTS) a související prostředky Radioterapie | T.1.2.7. | Ozařovače protonové | #REF! |  |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2045 | 1056 | 3 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8. | Radionuklidové ozařovače | #REF! | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1989 | 1057 | 4 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1. | Přístroje určené pro zevní radioterapii | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05
1490 | 1058 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1.1. | Radionuklidové ozařovače využívající radioaktivní izotop kobaltu (60Co) | #REF! | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | ozařovače vybavené zdrojem 60Co, primární a sekundární clony |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-02-05 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1990 | 1061 | 4 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.2. | Přístroje určené pro konformní radioterapii | #REF! |  |  |  |  | 2017-01-20
613 | 1062 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.2.1. | Leksellův gama nůž | #REF! | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | 201 zdrojů 60Co, stereotaktický rám, kolimátor – kulová helmice |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1493 | 1063 | 4 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3. | Ozařovače brachyterapeutické | #REF! | Brachyterapie Brachytherapy |  |  |  | 2018-03-05
1494 | 1064 | 5 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1. | Ozařovače brachyterapeutické, afterfloading | #REF! | Brachyterapie Brachytherapy | radionuklidový zdroj, stínící kontejner, plánovací systém, aplikátory pro vedení radionuklidového zdroje, aplikační stůl |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
614 | 1065 | 6 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1.H1. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading – 1 | #REF! | Brachyterapie Brachytherapy |  | Hladina 1 | Vestavěný stínící kontejner (alespoň pro maximum aktivity – 407 GBq – 11Ci). Počet aplikačních kanálů – minimálně 6. SW plánovacího systému: možnost 2D plánování, přesnost polohy zdroje maximálně ± 1 mm, počet vyjetí zdroje minimálně 5000, volitelná délka kroku minimálně v rozsahu 1 – 10 mm, 60 aktivních pozic v kanálu. Aplikátory – univerzální (sady dle typu aplikace). Lokalizační můstek pro semi–ortogonální rekonstrukci – minimální šířka 50 cm. Aplikační stůl – minimálně stůl, který umožňuje provádění gynekologických aplikací. | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
615 | 1066 | 6 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1.H2. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading – 2 | #REF! | Brachyterapie Brachytherapy |  | Hladina 2 | Vestavěný stínící kontejner (pro maximum aktivity – 555 GBq – 15 Ci). Počet aplikačních kanálů – 18 a více . SW plánovacího systému: viz základ + možnost 3D plánování a možnost sumace ozařovacích plánů se zevní RT. Aplikátory – kompatibilní s CT/MR. Lokalizační můstek pro semi–ortogonální rekonstrukci – minimální šířka 65 cm. Aplikační stůl – operační stůl. | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
616 | 1067 | 6 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.1.H3. | Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading – 3 | #REF! | Brachyterapie Brachytherapy |  | Hladina 3 | viz střední + plánovací SW – SW pro radiobiologický přepočet dávky z brachyterapeutické aplikace | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
617 | 1068 | 5 | Brachyterapeutické systémy Radioterapie | T.1.2.8.3.2. | Ostatní brachyterapeutické ozařovače | #REF! | Brachyterapie Brachytherapy | Permanentní zrna 125I – prostata |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1495 | 1069 | 3 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9. | Rentgenové ozařovače | #REF! | RTG ozařovače | rozsah výstupního napětí (20–200 kV), přesnost nastavení napětí a proudu (3 %), filtry (minimum – 1), pohyb RTG hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění RTG hlavice ve 2 směrech (±90° – 1 směr) |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
618 | 1070 | 4 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9.H1. | Rentgenové ozařovače – 1 | #REF! | RTG ozařovače |  | Hladina 1 | rozsah výstupního napětí (20–200 kV), přesnost nastavení napětí a proudu (3 %), filtry (minimum – 1), pohyb RTG hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění RTG hlavice ve 2 směrech (±90° – 1 směr) | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
619 | 1071 | 4 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9.H2. | Rentgenové ozařovače – 2 | #REF! | RTG ozařovače |  | Hladina 2 | rozsah výstupního napětí (20–200 kV), přesnost nastavení napětí (2 %) a proudu (1 %), filtry (minimum – 2), aplikátory (minimum – 6), řídící a verifikační SW (fyzikální a klinický mód), pohyb RTG hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění RTG hlavice ve 2 směrech (±90° – 1 směr) | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
621 | 1073 | 2 | Prostředky pro měření záření Fantomy Radioterapie | T.1.3. | Dozimetrické přístroje a fantomy | #REF! |  |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1496 | 1074 | 3 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1. | Dozimetrické přístroje | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1497 | 1075 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.1. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky | #REF! |  | Detektorem je ionizační komora, polovodič, diamantový detektor, nebo pole detektorů, dozimetr. Do celkového řetězce je nutno přidat kabely a držáky detektorů. Je možné použít i filmovou dozimetrii |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30 | [6 empty] | Měřidlo pro stanovení dávky musí být dle přílohy k vyhlášce č. 345/2002 Sb. vždy měřidlem stanoveným. Pokud se hovoří o pracovním měřidle nestanoveném, má se na mysli ověření stability dávky.
622 | 1076 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.1.H1. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pracovní měřidlo nestanovené | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Viz § 3 zákona č. 505/1990 Sb.
2047 | 1077 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.1.H2. | Dozimetrické přístroje pro stanovení dávky – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | stanovené měřidlo s kalibrací z ČMI, akreditované kalibrační laboratoře, nebo ze zahraničního subjektu, který zaručuje srovnatelnou metrologickou úroveň | 2019-08-30 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Viz § 3 zákona č. 505/1990 Sb.
623 | 1078 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.2. | Dozimetrické přístroje pro relativní měření | #REF! |  | ionizační komory, polovodiče, portálové zařízení, diamantový detektor, 2D matice detektorů, filmová dozimetrie |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1498 | 1079 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.3. | Dozimetrické přístroje in vivo | #REF! |  | polovodičové detektory, MOSFET, TLD |  |  | 2018-03-05
624 | 1080 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.3.H1. | Dozimetrické přístroje in vivo – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
625 | 1081 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.4. | Dozimetrické přístroje pro zajištění jakosti terapeutických ozařovačů | #REF! |  | ionizační komory, polovodiče, portálové zařízení, diamantový detektor, 2D matice detektorů, filmová dozimetrie |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1499 | 1082 | 4 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.5. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů | #REF! |  | detektor určený pro verifikace pacientských plánů – 2D matice detektorů, portálové zařízení – EPID, pole detektorů s možností vyhodnocení objemové dávky, TL dozimetry, filmová dozimetrie |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
626 | 1083 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.5.H1. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | portálové zařízení, 2D matrix – pole detektorů nebo TL dozimetry, filmová dozimetrie | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
627 | 1084 | 5 | Prostředky pro měření záření Radioterapie | T.1.3.1.5.H2. | Dozimetrické přístroje pro kontrolu ozařovacích plánů – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pole detektorů s možností vyhodnocení objemové dávky | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1500 | 1085 | 3 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2. | Fantomy | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1501 | 1086 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.1. | Fantomy vodní | #REF! |  | Automatický vodní fantom včetně vyhodnocovacího SW |  |  | 2018-03-05
628 | 1087 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.1.H1. | Fantomy vodní pro sběr dozimetrických dat – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1502 | 1088 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.2. | Fantomy anatomické | #REF! |  | fantomy simulující tělo pacienta, nebo jeho část – hlava, trup, možnost měření dávek v různých "orgánech", odhady pro radiační ochranu |  |  | 2018-03-05
629 | 1089 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.2.H1. | Fantomy anatomické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1503 | 1090 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.3. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod | #REF! |  | CT fantomy, cheese fantom, TOR fantom |  |  | 2018-03-05
630 | 1091 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.3.H1. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kontrola kvality zobrazení ve 2D a 3D | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2025 | 1092 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.3.H2. | Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kontrola kvality zobrazení ve 2D a 3D a převod CT čísel na relativní elektronovou hustotu | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1504 | 1093 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.4. | Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů | #REF! |  | jedná se o desky z vodě ekvivalentního materiálu, možnost měření komorou nebo polovodičem, možnost vložení filmu |  |  | 2018-03-05
631 | 1094 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.4.H1. | Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1505 | 1095 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.5. | Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) | #REF! |  | možnost měření ionizační komorou nebo polovodičem, možnost vložení filmu |  |  | 2018-03-05
632 | 1096 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.5.H1. | Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
633 | 1097 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.6. | Fantomy malé vodní pro absolutní dozimetrii | #REF! |  | malý vodní fantom s automatickým nebo ručním ovládáním, vyhodnocovací software |  |  | 2017-01-20
1991 | 1098 | 5 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.6.H1. | Fantomy malé vodní pro absolutní dozimetrii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
634 | 1099 | 4 | Fantomy Radioterapie | T.1.3.2.7. | Fantomy 3D | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2017-01-20
635 | 1100 | 2 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4. | Plánovací a verifikační systémy pro radioterapii | #REF! |  |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20
1506 | 1101 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1. | Plánovací systémy pro externí radioterapii | #REF! |  | licence pro plánování 3DCRT, algoritmus výpočtu konvolučně–superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, plánovací systém |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
636 | 1102 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1.H1. | Plánovací systémy pro externí radioterapii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | algoritmus výpočtu konvolučně–superpoziční nebo collapsed cone | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
637 | 1103 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1.H2. | Plánovací systémy pro externí radioterapii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | algoritmus výpočtu výpočtu konvolučně–superpoziční nebo collapsed cone, možnost sumace plánů různých modalit – externí terapie a brachyterapie, | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
638 | 1104 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.1.H3. | Plánovací systémy pro externí radioterapii – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | algoritmus výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit – externí terapie a brachyterapie | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1507 | 1105 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2. | Plánovací radioterapeutické systémy podporující aktuální radioterapeutické procesy | #REF! |  | licence pro plánování IMRT/VMAT, algoritmus výpočtu konvolučně–superpoziční nebo Monte Carlo, fúze s PET a MRI, korigování svazku na zeslabení stolu, možnost sumace více plánů pro jednoho pacienta, možnost vyhodnocení plánu pomocí DVH, 4D plánování |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
639 | 1106 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H1. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie – 1 | #REF! | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 1 | algoritmus výpočtu konvolučně–superpoziční | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
640 | 1107 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H2. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie – 2 | #REF! | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 2 | algoritmus výpočtu výpočtu konvolučně–superpoziční nebo collapsed cone, možnost sumace plánů různých modalit – externí terapie a brachyterapie | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
641 | 1108 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H3. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie – 3 | #REF! | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 3 | algoritmus výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit – externí terapie a brachyterapie | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2026 | 1109 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H4. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie – 4 | #REF! | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 4 | algoritmus výpočtu Monte Carlo, možnost sumace plánů různých modalit – externí terapie a brachyterapie, 4D plánování | 2019-08-30 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2027 | 1110 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.2.H5. | Plánovací radioterapeutické systémy typu radioterapie s modulovanou intenzitou záření, obrazem řízená radioterapie, objemově modulovaná oblouková radioterapie – 5 | #REF! | Plánovací radioterapeutické systémy pro IMRT, IGRT, VMAT metody |  | Hladina 5 | algoritmus výpočtu Monte Carlo s možností počítat s radiobiologickými modely, možnost sumace plánů různých modalit – externí terapie a brachyterapie, 4D plánování | 2019-08-30 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1508 | 1111 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.3. | Plánovací systémy pro speciální léčebné metody | #REF! |  | gamma–knife, cyber–knife |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
642 | 1112 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.3.H1. | Plánovací systémy pro speciální léčebné metody (stereotaxe, celotělové ozařování atd.) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1509 | 1113 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.4. | Plánovací systémy pro brachyterapii | #REF! |  | 2D/3D plánování, volitelný vstup C–rameno/simulátor/CT, geometrická a objemová optimalizace, kvalitativní a kvantitativní hodnocení plánů, |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
643 | 1114 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.4.H1. | Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 2D ortogonální plánování do snímků z C ramen, a nebo simulátoru, možnost výpočtu 3D dávkové distribuce, optimalizace dávky | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1923 | 1115 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.4.H2 | Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | 3D plánování do řezů CT nebo MRI, možnost hodnocení kritických orgánů, optimalizace dávky | 2017-01-21 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
644 | 1116 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.5. | Plánovací systémy pro brachyterapii ostatní (např. I‐125 zrna, atd.) | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1510 | 1117 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.6. | Radioterapeutické verifikační systémy | #REF! |  | software sloužící k zaznamenávání ozáření a kontrole správnosti ozáření – identifikace pacienta |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
645 | 1118 | 4 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.6.H1. | Verifikační počítačové systémy pro externí radioterapii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
646 | 1119 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.7. | Verifikační počítačové systémy pro speciální metody léčby | #REF! |  | software sloužící k zaznamenávání ozáření a kontrole správnosti ozáření – identifikace pacienta |  |  | 2017-01-20 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
647 | 1120 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.8. | Verifikační počítačové systémy ostatní | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
648 | 1121 | 3 | Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Informační systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.4.9. | Další systémy (zakreslování, verifikace apod.) | #REF! |  | software sloužící k zakreslování kritických orgánu a ozařovacích objemů do CT řezů pro plánovací systém s možností automatického konturingu, deformabilní transformace a konturace podle PET |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
649 | 1122 | 2 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.5. | Pomocná zařízení pro radioterapii | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1511 | 1123 | 3 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.5.1. | Zařízení související s výrobou vykrývacích bloků, speciálních vložek | #REF! |  | vyřezávačka na polystyrén, pícka na kov |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
650 | 1124 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.5.1.H1. | Zařízení na výrobu bloků – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
652 | 1125 | 1 | Fyzioterapie (rehabilitační) Fyzioterapie | T.2. | Přístroje pro fyzioterapii (rehabilitační) | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
653 | 1126 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1. | Přístroje pro elektroterapii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1512 | 1127 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.1. | Přístroje pro aplikaci elektroterapie | #REF! |  | počet kanálů, typy proudů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
654 | 1128 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.1.H1. | Přístroj pro aplikaci elektroterapie vč. vakuové jednotky – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | alespoň 2 kanály, možnost výběru z několika typů proudů, programovatelné sekvence, vakuová jednotka integrovaná nebo stolní | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1514 | 1129 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2. | Přístroje pro vysokofrekvenční terapii | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1924 | 1130 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.1. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii | #REF! |  | režim, výkon |  |  | 2018-03-05
656 | 1131 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.1.H1. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kontinuální a pulzní režim, nastavitelný výkon do 100 W (kontinuální režim), do 200 W (pulzní režim) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1925 | 1132 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.1.H2. | Přístroje pro krátkovlnnou diatermii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kontinuální a pulzní režim, nastavitelný výkon nad 100 W (kontinuální režim), nad 200 W (pulzní režim) | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1926 | 1133 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.2. | Přístroje pro mikrovlnnou diatermii | #REF! |  | režim, výkon, typy aplikátorů |  |  | 2016-12-12
1927 | 1134 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.2.2.H1 | Přístroje pro mikrovlnnou diatermii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kontinuální a pulzní režim, nastavitelný výkon alespoň do 200 W, možnost výběru aplikátorů | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1515 | 1135 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.3. | Přístroje pro distanční elektroterapii | #REF! |  | typy proudů, intenzita |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
657 | 1136 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.3.H1. | Přístroje pro distanční elektroterapii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | dva typy proudů, max. intenzita indukovaného proudu 100 % | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1928 | 1137 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.3.H2. | Přístroje pro distanční elektroterapii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | intenzita indukovaného proudu větší než 100 % | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1516 | 1138 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.4. | Přístroje pro magnetoterapii | #REF! |  | počet kanálů, frekvence pulzů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
658 | 1139 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.4.H1. | Přístroje pro magnetoterapii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | alespoň 2 kanálový přístroj, nastavitelná frekvence pulzů v mezích alespoň 1 –50 Hz, možnost nastavení doby aplikace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1517 | 1140 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.5. | Funkční elektrické neurostimulátory | #REF! |  | nastavitelnost parametrů, senzory, hmotnost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1929 | 1141 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.5.H1. | Elektrické neurostimulátory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nastavitelná šířka pulzu, intenzita a frekvence | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
659 | 1142 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro elektroterapii Elektroterapie Fyzioterapie | T.2.1.5.H3. | Elektrické neurostimulátory – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | senzor snímající pozici končetiny, hmotnost do 120 g | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
660 | 1143 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii | T.2.2. | Přístroje pro fototerapii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
661 | 1144 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1. | Přístroje pro fototerapii – Nepolarizované světlo | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1930 | 1145 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.1. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření | #REF! |  | výkon, vlnová délka |  |  | 2016-12-12
662 | 1146 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.1.H1. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | zářič s max. výkonem 525W, vlnová délka v mezích 760 – 1500 nm | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
663 | 1147 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.1.H2. | Přístroje pro fototerapii emitující infračervené záření – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | zářič s max. výkonem nad 525W, regulace výkonu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1931 | 1148 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.2. | Přístroje pro fototerapii emitující ultrafialové záření | #REF! |  | vlnová délka |  |  | 2016-12-12
1932 | 1149 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Nepolarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.1.2.H1. | Přístroje pro fototerapii emitující ultrafialové záření – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vlnová délka v mezích 290 –400 nm (UVA, UVB) | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
664 | 1150 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2. | Přístroje pro fototerapii – Polarizované světlo | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1778 | 1151 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.1. | Lasery | #REF! |  | výkon, režim, typy aplikátorů |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15
665 | 1152 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.1.H1. | Lasery – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kontinuální/ pulzní režim, výkon záření do 500 mW, nastavitelná délka pulzu, možnost aplikátorů různých vlnových délek | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1933 | 1153 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.1.H2. | Lasery – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | výkon záření větší než 500 mW | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1779 | 1154 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.2. | Biolampy | #REF! |  | vlnová délka, stupeň polarizace |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15
666 | 1155 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro fototerapii Polarizované světlo Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Fototerapeutické jednotky/systémy Fyzioterapie | T.2.2.2.2.H1. | Biolampy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vlnová délka v intervalu 480 – 3400 nm, stupeň polarizace > 95 % | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
667 | 1156 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro pozitivní terapii Fyzioterapie | T.2.3. | Přístroje pro termoterapii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1934 | 1157 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro pozitivní terapii Fyzioterapie | T.2.3.1. | Přístroje pro pozitivní terapii | #REF! |  | teplota |  |  | 2016-12-12
1935 | 1158 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro pozitivní terapii Fyzioterapie | T.2.3.1.H1. | Přístroje pro pozitivní terapii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nastavitelná teplota | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1936 | 1159 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2. | Přístroje pro negativní terapii | #REF! |  | použité médium, teplota |  |  | 2016-12-12
1937 | 1160 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2.H1. | Přístroje pro kryoterapii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | chladová terapie vzduchem, dosažitelná teplota alespoň – 30 °C | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1938 | 1161 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2.H2. | Přístroje pro kryoterapii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | chladicí médium CO2, dosažitelná teplota nižší než – 30 °C | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1939 | 1162 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro lokální kryoterapii Kryogenika/kryoterapie Fyzioterapie | T.2.3.2.H3. | Přístroje pro kryoterapii – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | chladicí médium dusík, dosažitelná teplota nižší než – 70 °C | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1940 | 1163 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro kombinovanou termoterapii Fyzioterapie | T.2.3.3. | Přístroje pro kombinovanou termoterapii | #REF! |  | režim použití, teplota |  |  | 2016-12-12
668 | 1164 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro termoterapii Přístroje pro kombinovanou termoterapii Fyzioterapie | T.2.3.3.H1. | Přístroje pro kombinovanou termoterapii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nastavitelná teplota v mezích alespoň 0 – 30 °C, možnost střídání teplých a studených cyklů | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
669 | 1165 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii | T.2.4. | Přístroje pro mechanoterapii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1518 | 1166 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1. | Přístroje pro trakční terapii | #REF! |  | provedení, režim, nastavitelnost parametrů, zpětná vazba |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1941 | 1167 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1.H1. | Přístroje pro mechanoterapii – trakce přístrojová – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | mechanické trakční pomůcky | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
670 | 1168 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1.H2. | Přístroje pro mechanoterapii – Trakce přístrojová – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kontinuální/ pulzní terapie, nastavitelná síla trakce, nastavitelný čas napětí/ uvolnění | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1942 | 1169 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační Přístroje pro mechanoterapii Trakční systémy a související prostředky Trakční systémy Fyzioterapie | T.2.4.1.H3. | Přístroje pro mechanoterapii – trakce přístrojová – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | možnost zpětné vazby EMG | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1519 | 1170 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro mechanoterapii Prostředky pro oběhovou podporu Systémy pro žilní kompresi a související prostředky Systémy pro žilní kompresi Fyzioterapie | T.2.4.2. | Přístroje pro kompresní terapii | #REF! |  | typ manžety, nastavitelnost parametrů, volba programu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
671 | 1171 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro mechanoterapii Prostředky pro oběhovou podporu Systémy pro žilní kompresi a související prostředky Systémy pro žilní kompresi Fyzioterapie | T.2.4.2.H2. | Přístroje pro kompresní terapii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | manžeta dvou a více komorová, nastavitelný tlak, čas, volba programu (postup tlakové vlny) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
672 | 1172 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum–kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3. | Přístroje pro vakuově–kompresní terapii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1520 | 1173 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum–kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.1. | Přístroje pro vakuově–kompresní terapii základní | #REF! |  | nastavitelná hodnota přetlak/podtlak |  |  | 2018-03-05
673 | 1174 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum–kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.1.H1. | Přístroje pro základní vakuum–kompresní terapii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | max. nastavitelný přetlak alespoň 14 kPa, max. podtlak alespoň –15 kPa | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1521 | 1175 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum–kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.2. | Přístroje pro vakuově–kompresní terapii s přídavným zařízením k aplikaci plynného medicinálního oxidu uhličitého | #REF! |  | nastavitelná hodnota přetlak/podtlak, koncentrace CO2 |  |  | 2018-03-05
674 | 1176 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum–kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.2.H2. | Přístroje pro vakuum–kompresní terapii s využitím CO2 – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | max. nastavitelný přetlak alespoň 14 kPa, max. podtlak alespoň –15 kPa, nastavitelná koncentrace CO2 | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1522 | 1177 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum–kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.3. | Přístroje pro vakuum–kompresní terapii s pacientským monitoringem | #REF! |  | nastavitelná hodnota přetlaku/podtlaku, pacientský monitoring, možnost aplikace CO2 |  |  | 2018-03-05
675 | 1178 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum–kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.3.H2. | Přístroje pro vakuum–kompresní terapii se základním diagnostickým modulem – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | max. nastavitelný přetlak alespoň 14 kPa, max. podtlak alespoň –15 kPa, možnost sledování změn objemu, saturace arteriální krve kyslíkem, perfuzní index | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
676 | 1179 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro vakuum–kompresní terapii Prostředky pro oběhovou podporu Fyzioterapie | T.2.4.3.3.H3. | Přístroje pro vakuum–kompresní terapii se základním diagnostickým modulem – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | možnost aplikace CO2 | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1523 | 1180 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapeutické ultrazvukové systémy a související prostředky Fyzioterapie | T.2.4.4. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii | #REF! | Přístroje pro UZ terapii |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1524 | 1181 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapeutické ultrazvukové systémy a související prostředky Fyzioterapie | T.2.4.4.1. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii (periodický děj) | #REF! | Přístroje pro UZ terapii (periodický děj) | režim, intenzita, frekvence ultrazvuku |  |  | 2018-03-05
677 | 1182 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapeutické ultrazvukové systémy a související prostředky Fyzioterapie | T.2.4.4.1.H1. | Přístroje pro ultrazvukovou terapii (periodický děj) – 1 | #REF! | Přístroje pro UZ terapii (periodický děj) |  | Hladina 1 | kontinuální/ pulzní režim, max. intenzita v kontinuálním režimu alespoň 1,5 W/ cm2, v pulzním režimu alespoň 3 W/ cm2, alespoň dvě frekvence ultrazvuku | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1525 | 1183 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapie rázovou vlnou Fyzioterapie | T.2.4.4.2. | Přístroje pro terapii rázovým ultrazvukem (aperiodický děj) | #REF! |  | výstupní tlak, nastavitelná frekvence rázů |  |  | 2018-03-05
678 | 1184 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapie rázovou vlnou Fyzioterapie | T.2.4.4.2.H1. | Přístroje pro terapii bolesti rázovou vlnou – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | výstupní tlak max. 5 barů, nastavitelná frekvence rázů | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1943 | 1185 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Terapie rázovou vlnou Fyzioterapie | T.2.4.4.2.H2. | Přístroje pro terapii bolesti rázovou vlnou – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | výstupní tlak větší než 5 bar | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
679 | 1186 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5. | Přístroje pro mechanoterapii pasivními pohyby | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1526 | 1187 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.1. | Motomedy | #REF! |  | nastavení, měření, přídavné funkce |  |  | 2018-03-05
680 | 1188 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.1.H1. | Motomedy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nastavení pasivního/ aktivního pohybu pro dolní nebo horní končetiny, displej | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1944 | 1189 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.1.H2. | Motomedy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | trenažer pro dolní i horní končetiny | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1527 | 1190 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2. | Motodlahy | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05
1528 | 1191 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.1. | Motodlahy kolenní | #REF! |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
681 | 1192 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.1.H1. | Motodlahy kolenní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | extenze/flexe – kolenní kloub alespoň v mezích – 5°–115°, extenze/flexe – kyčelní kloub alespoň v mezích 10–75°, nastavitelná rychlost | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1529 | 1193 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.2. | Motodlahy ramenní | #REF! |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
682 | 1194 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.2.H1. | Motodlahy ramenní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | abdukce/addukce 30°–160°, vnitřní/vnější rotace –60°–90°, extenze/flexe 30°–175°, nastavitelná rychlost pohybu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1945 | 1195 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.3. | Motodlaha loketní | #REF! |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  | 2016-12-12
1946 | 1196 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.3.H1 | Motodlaha loketní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | extenze/flexe 0°–135°, pronace/supinace 90° – 0° – 90° | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1947 | 1197 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.4. | Motodlaha kotníková | #REF! |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  | 2016-12-12
1948 | 1198 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.4.H1 | Motodlaha kotníková – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | plantární/ dorsální flexe 40°–0°–30°, inverze/everze 25°–0°–20° | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1949 | 1199 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.5. | Motodlaha zápěstní | #REF! |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  | 2016-12-12
1950 | 1200 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.5.H1 | Motodlaha zápěstní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | extenze/ flexe 0°–90°, (ulnární dukce 90°, radiální dukce 90°) | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1951 | 1201 | 5 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.6. | Motodlaha prstová | #REF! |  | rozsah pohybů, nastavitelná rychlost |  |  | 2016-12-12
1952 | 1202 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení Fyzioterapie | T.2.4.5.2.6.H1 | Motodlaha prstová – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | extenze/ flexe PIP 0°–110°, extenze/ flexe DIP 0°–70° | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1530 | 1203 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Fyzioterapie Prostředky pro oběhovou podporu | T.2.4.5.3. | Přístroje využívající léčebnou metodu hluboké oscilace | #REF! |  | princip generování oscilací |  |  | 2018-03-05
683 | 1204 | 6 | Fyzioterapie (rehabilitační) Fyzioterapie Prostředky pro oběhovou podporu | T.2.4.5.3.H2. | Přístroje pro terapii pomocí hluboké oscilace – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | generování oscilací na principu elektrostatiké přitažlivosti a tření | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1953 | 1205 | 2 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5. | Přístroje pro kombinovanou terapii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12
1954 | 1206 | 3 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5.1. | Přístroje pro kombinovanou terapii | #REF! |  | druhy terapie |  |  | 2016-12-12
1955 | 1207 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5.1.H1. | Přístroje pro kombinovanou terapii (kontaktní elektroultrasonoterapie) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kombinace ultrazvukové léčby (kontinuální i pulzní režim ultrazvuku, alespoň dvě frekvence ultrazvuku, UZ intenzita v kontinuálním režimu alespoň 1,5 W/cm2, v pulzním režimu alespoň 3 W/cm2, ), a elektroterapie (alespoň dvoukanálová elektroléčba, několik druhů elektroléčebných proudů) | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1956 | 1208 | 4 | Fyzioterapie (rehabilitační) Přístroje pro kombinovanou terapii Fyzioterapie | T.2.5.1.H2. | Přístroje pro kombinovanou terapii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kombinace tří a více druhů léčby | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
684 | 1209 | 2 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Doplňkové terapeutické prostředky | T.2.6. | Přístroje pro vertikalizaci | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1531 | 1210 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Doplňkové terapeutické prostředky | T.2.6.1. | Lehátka | #REF! |  | nosnost, rozsah vertikalizace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
685 | 1211 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Doplňkové terapeutické prostředky | T.2.6.1.H1. | Vertikalizační lehátka – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nosnost alespoň do 150 kg, vertikalizace v rozsahu 0°– 90° | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1532 | 1212 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Stojany/držáky a související prostředky | T.2.6.2. | Stojany | #REF! |  | nosnost, nastavitelnost, elektrický pohon |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
686 | 1213 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Stojany/držáky a související prostředky | T.2.6.2.H1. | Vertikalizační stojany – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | výšková nastavitelnost, nosnost pro dospělé pacienty alespoň 120 kg | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1957 | 1214 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Stojany/držáky a související prostředky | T.2.6.2.H2. | Vertikalizační stojany – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | elektrický pohon pro vertikalizaci pacienta do vzpřímené polohy a zpět | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1533 | 1215 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.6.3. | Kombinované přístroje | #REF! |  | rozsah vertikalizace, nastavitelnost parametrů. Nosnost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
687 | 1216 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.6.3.H2. | Kombinované přístroje pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | možnost přizpůsobení různým rozměrům nohy, vertikalizace v rozsahu alespoň 0–80°, možnost nastavení zátěže, rozsahu a frekvence pohybu končetin, nosnost alespoň 120 kg | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
688 | 1217 | 2 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1534 | 1218 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.1. | Přístroje pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou | #REF! |  | nastavitelnost parametrů, monitorace, zpětná vazba |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
689 | 1219 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.1.H3. | Přístroje pro roboticky asistovaný nácvik chůze – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | senzory pro zpětnou vazbu, systém podpory těla, monitoring a reporting terapeutických hodnot a výsledků, nastavitelná rychlost, frekence kroku, dělka/ výška kroku, | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1535 | 1220 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1536 | 1221 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.1. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin bez exoskeletu | #REF! |  | zpětná vazba, bez exoskeletu, měření, nastavení obtížnosti, simulace |  |  | 2018-03-05
690 | 1222 | 5 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.1.H3. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin bez exoskeletu – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | zpětnovazebný systém pro terapii jemné motoriky bez exoskeletu, měření síly a rozsahu pohybu, nastavení obtížnosti nácviku pohybu, simulace úchopové funkce/pohyb všemi prsty současně i jednotlivě | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1537 | 1223 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.2. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin s exoskeletem | #REF! |  | zpětná vazba, s exoskeletem, měření, nastavitelnost |  |  | 2018-03-05
691 | 1224 | 5 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.2.2.H3. | Přístroje pro funkční pohybovou terapii horních končetin s exoskeletem – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | mechanický exoskelet, nastavitelná kompenzace gravitační tíhy paže, snímače pohybu a stisku, zpětnovazebný systém pro hodnocení terapie, nastavitelnost rozsahu cvičení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1538 | 1225 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.3. | Přístroje pro posturografii | #REF! |  | mechanismus |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
692 | 1226 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.3.H1. | Posturografická plošina – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | mechanická platforma | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2048 | 1227 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.7.3.H2. | Posturografická plošina – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | stabilometrická platforma se SW a integrovanou zpětnou vazbou | 2016-12-12 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
693 | 1228 | 2 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8. | Přístroje pro terapii na podkladě analýzy pohybu | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1539 | 1229 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.1. | Dynamické desky | #REF! |  | senzory, SW pro analýzu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
694 | 1230 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.1.H2. | Dynamické desky – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | možnost statického/ dynamického vyšetření, senzory pro měření tlaku, SW pro analýzu silových charakteristik | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1540 | 1231 | 3 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.2. | Dynamické chodníky | #REF! |  | senzory, SW pro analýzu, zpětná vazba |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
695 | 1232 | 4 | Přístroje pro vertikalizaci Fyzioterapie Prostředky pro fyzikální terapii Cvičební zařízení a související prostředky Cvičební zařízení | T.2.8.2.H3. | Dynamické chodníky – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | možnost analýzy chůze a stoje, senzory pro měření tlaku, SW na analýzu pohybu, zpětná vazba | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
696 | 1233 | 2 | Přístroje pro hydroterapii | T.2.9. | Přístroje pro hydroterapii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1541 | 1234 | 3 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1. | Vany | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1542 | 1235 | 4 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.1. | Vany celotělové | #REF! |  | masážní trysky, teplota, regulace tlaku |  |  | 2018-03-05
697 | 1236 | 5 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.1.H1. | Vany celotělové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | zdravotnická vana, ukazatel teploty, masážní trysky, regulace tlaku, hladinové čidlo | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 25.91 | Ocelové sudy a podobné nádoby | 10 | 3
1543 | 1237 | 4 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.2. | Vany končetinové | #REF! |  | masážní trysky, teplota, regulace tlaku |  |  | 2018-03-05
698 | 1238 | 5 | Přístroje pro hydroterapii Fyzioterapie Koupací vany | T.2.9.1.2.H1. | Vany končetinové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | zdravotnická vana, ukazatel teploty, masážní trysky, regulace tlaku, hladinové čidlo | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 25.91 | Ocelové sudy a podobné nádoby | 10 | 3
699 | 1239 | 1 | Podpora a udržování životních funkcí | T.3. | Podpora a udržování životních funkcí | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
700 | 1240 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém | T.3.1. | Přístroje pro podporu a udržování respiračního systému | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
701 | 1241 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1. | Přístroje pro konvenční ventilaci | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1544 | 1242 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.1. | Přístroje pro konvenční ventilaci transportní | #REF! |  | baterie, vstup O2, rozměry |  |  | 2018-03-05
702 | 1243 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.1.H1. | Ventilátory transportní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | baterie, nezávislost na vzduchu (píst, turbína), nízkotlaký vstup O2, kompatní rozměry | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5 | 3
1545 | 1244 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2. | Přístroje pro dlouhodobou umělou plicní ventilaci | #REF! |  | režimy, křivky, monitorace, volba typu pacienta, nastavení, spirometrie, měření |  |  | 2018-03-05
703 | 1245 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2.H1. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2 | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5 | 3
704 | 1246 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2.H2. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2, možnost zvolit typ pacienta: Dospělý nebo Dítě, rozsah nastavení dechového objemu minimálně 50 ml až 2000 ml, spirometrie, Režim CPAP | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5 | 3
705 | 1247 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.1.2.H3. | Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | režim tlakové ventilace, režim objemové ventilace, křivky tlaku, objemu a průtoku, monitorace O2, možnost zvolit typ pacienta: Dospělý/Dítě/Novorozenec, spirometrie, režim CPAP, rozsah nastavení dechového objemu minimálně 2 ml až 2500 ml, měření Flow u pacienta, režim TCPLV(Time–Cycled Pressure–Limited Ventilation, měření CO2 | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5 | 3
1546 | 1248 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Pro domácí použití | T.3.1.1.3. | Přístroje pro domácí umělou plicní ventilaci | #REF! |  | baterie, vstup O2, režimy |  |  | 2018-03-05
706 | 1249 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Pro domácí použití | T.3.1.1.3.H1. | Ventilátory pro domácí péči – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | baterie, nízkotlaký vstup O2, nezávislost na vzduchu (píst, turbína), režimy řízené ventilace a tlakové podpory | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5 | 3
707 | 1250 | 3 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace | T.3.1.2. | Přístroje pro nekonvenční ventilaci | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1547 | 1251 | 4 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.1. | Přístroje pro vysokofrekvenční oscilační ventilaci | #REF! |  | režim nádech/výdech |  |  | 2018-03-05
708 | 1252 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.1.H1. | Ventilátory vysokofrekvenční (oscilační) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | aktivní nádech+výdech | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5 | 3
1548 | 1253 | 4 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2. | Přístroje pro vysokofrekvenční tryskovou ventilaci | #REF! |  | frekvence dechů |  |  | 2018-03-05
709 | 1254 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2.H1. | Ventilátory vysokofrekvenční tryskové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | normofrekvence do 180 /min | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5 | 3
710 | 1255 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2.H2. | Ventilátory vysokofrekvenční tryskové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | normofrekvence nad 180 /min | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5 | 3
1959 | 1256 | 5 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.2.H3. | Ventilátory vysokofrekvenční tryskové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | normofrekvence HF až 1800 / min překrytá vysokofrekvenční (VF) a nízkofrekvenční (NF) trysková ventilace, měření tlaku v dýchacím traktu, měření etCO2 a FIO2, mód pro bezpečné použití laseru | 2016-12-12 |  |  | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5 | 3
2049 | 1257 | 4 | Podpora a udržování životních funkce Respirační systém Nekonvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory Vysokofrekvenční ventilátory | T.3.1.2.3. | Ventilátory kyrysové | #REF! |  | velikost pacienta, režimy, inspirační tlak, exspirační tlak, frekvence |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 1 | 3 | 32.50.21 | Jen: dýchací přístroje | 5 | 3
711 | 1258 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3. | Přístroje pro eliminaci CO2 | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1549 | 1259 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.1. | Přístroje pro pasivní eliminaci CO2 | #REF! |  | systém |  |  | 2018-03-05
712 | 1260 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.1.H1. | Zařízení pro pasivní eliminaci CO2 – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | systém Artérie–>Véna | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1550 | 1261 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.2. | Přístroje pro aktivní eliminaci CO2 | #REF! |  | systém |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-11-02
713 | 1262 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Eliminace CO2 | T.3.1.3.2.H2. | Zařízení pro aktivní eliminaci CO2 – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | systém Véna–>Véna | 2016-12-12 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2050 | 1263 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.4. | Přístroje pro podporu expektorace | #REF! |  | princip, velikost a způsob použití aplikátoru, dodávaná energie |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2059 | 1264 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Respirační systém Konvenční ventilace Ventilace Ventilátory a související prostředky Ventilátory | T.3.1.5. | High–Flow Nasal Oxygen | #REF! | HFNO (High–Flow Nasal Oxygen), HFO (High Flow Oxygen) | Doplnění technických parametrů |  |  | 2020-12-07 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
714 | 1265 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém | T.3.2. | Přístroje pro podporu a udržování oběhového systému | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
715 | 1266 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný | T.3.2.1. | Systémy pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1551 | 1267 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.1. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh | #REF! |  | součásti – pumpy, výměník, oxygenátor |  |  | 2018-03-05
716 | 1268 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.1.H1. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | válečkové pumpy, tepelný výměník, oxygenátor | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
717 | 1269 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.1.H2. | Systémy pro extrakorporální mimotělní oběh – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | centrifugální pumpy, tepelný výměník, oxygenátor | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1552 | 1270 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.2. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci | #REF! |  | součásti – pumpy, výměník, oxygenátor |  |  | 2018-03-05
718 | 1271 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.2.H1. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | válečková pumpa, tepelný výměník, oxygenátor | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
719 | 1272 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Prostředky pro oběhovou podporu Externí kontrapulzační systémy Systémy pro oběhovou podporu a související prostředky Systémy pro oběhovou podporu | T.3.2.1.2.H2. | Systémy pro extrakorporální membránovou oxygenaci – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | centrifugální pumpa, tepelný výměník, oxygenátor, možnost V–A/V–V zavedení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1553 | 1273 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.1.3. | Autotransfuzní systémy | #REF! |  | otáčky centrifugy, průtok peristaltické pumpy, počet vakuových pump |  |  | 2018-03-05
720 | 1274 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.1.3.H1. | Přístroje autotransfuzní CELL SAVER – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | max, 2500 ot/min; max. 500 ml/min, 1 vakuová pumpa | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Pozn. při velkých ztrátách krve
1960 | 1275 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.1.3.H2. | Přístroje autotransfuzní CELL SAVER – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | až 5600 ot/min; až 1000 ml/min; min. 2 vakuové pumpy | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Pozn. při velkých ztrátách krve
1554 | 1276 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.2. | Systémy intraaortální balonové kontrapulzace | #REF! |  | rychlost kontrapulzačních cyklů, velikost a materiál balonku |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
721 | 1277 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Oběhový systém Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný Systémy pro autotransfuzi krve Systémy pro autotransfuzi krve a související prostředky | T.3.2.2.H1. | Systémy pro intraaortální balonovou kontrapulzaci – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
722 | 1278 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3. | Defirilátory | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1555 | 1279 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1. | Defibrilátory manuální | #REF! |  | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy |  |  | 2018-03-05
723 | 1280 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1.H1. | Defibrilátory základní manuální – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | monofázický/bifázický, snímání EKG | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
724 | 1281 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1.H2. | Defibrilátory základní manuální – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | bifázický, snímání EKG, synchronizace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
725 | 1282 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1.H3. | Defibrilátory základní manuální – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | bifázický, snímání EKG, synchronizace, možnost připojit nalepovací elektrody+režim kardiostimulace, AED | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1556 | 1283 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.2. | Defibrilátory automatické | #REF! | AED | Hlasová a obrazová nápověda, bifázický výboj |  |  | 2018-03-05
726 | 1284 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.2.H1. | Defibrilátory automatické – 1 | #REF! | AED |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1557 | 1285 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3. | Kombinované přístroje – defibrilátor s monitorem | #REF! |  | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy |  |  | 2018-03-05
727 | 1286 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H1. | Defibrilátor/monitor – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | monofázický/bifázický, snímání EKG3/5 + SpO2, synchronizace, tisk křivek | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
728 | 1287 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H2. | Defibrilátor/monitor – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | bifázický, snímání EKG3/5 + SpO2 + NIBP, synchronizace, tisk křivek | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
729 | 1288 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H3. | Defibrilátor/monitor – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | kombinace T.3.2.3.1.T+T.3.2.3.3.S, snímání vydechovaného CO2, snímání CO prstovým saturačním čidlem | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1558 | 1289 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí | T.3.2.4. | Přístroje pro mechanizovanou kompresi hrudníku | #REF! |  | frekvence kompresí, hloubka komprese hrudníku, režim komprese |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
730 | 1290 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí | T.3.2.4.H1. | Systém pro komprese hrudníku – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
731 | 1291 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5. | Kardiostimulátory | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1559 | 1292 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.1. | Kardiostimulátory jednodutinové externí | #REF! |  | rozsah stimulační frekvence, polarita, režimy stimulace |  |  | 2018-03-05
732 | 1293 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.1.H1. | Kardiostimulátory jednodutinové externí – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1560 | 1294 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.2. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí | #REF! |  | rozsah stimulační frekvence, polarita, režimy stimulace, technologie |  |  | 2018-03-05
733 | 1295 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.2.H1. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | analogový | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
734 | 1296 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.2.H2. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | digitální | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
735 | 1297 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky | T.3.2.5.3. | Kardiostimulátory transesofageální | #REF! |  | nedostatek informací |  |  | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
736 | 1298 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky | T.3.2.5.4. | Kardiostimulátory transthorakální | #REF! |  | vysoké napětí, doba impulzu |  |  | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
737 | 1299 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3. | Přístroje pro dialýzu | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1561 | 1300 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3.1. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu | #REF! |  | příprava roztoku v přístroji, aplikace při chronické dialýze, extrakorporální aplikace |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
738 | 1301 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3.1.H1. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | standardní dialýza (HD) | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
739 | 1302 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3.1.H2. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | standardní dialýza (HD) + hemodiafiltrace (HDF) | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1562 | 1303 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.2. | Hemodialyzační přístroje pro kontinuální dialýzu | #REF! |  | použití roztoků z vaků, aplikace při akutní dialýze, extrakorporální aplikace |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
740 | 1304 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.2.H2. | Hemodialyzační přístroje pro kontinuální dialýzu – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1563 | 1305 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.3. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu | #REF! |  | použití roztoků z vaků, aplikace při domácí dialýze, intrakorporální aplikace |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
741 | 1306 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.3.H1. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | ruční, ohřev | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
742 | 1307 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.3.H2. | Hemodialyzační přístroje pro peritoneální dialýzu – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | elektronické řízení | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2058 | 1311 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Peritoneální dialýza | T.3.3.4. | Kontinuální náhrada funkce ledvin | #REF! | CRRT | Doplnění technických parametrů |  |  | 2020-12-07 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1565 | 1312 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.5. | Přístroje plazmaferetické | #REF! |  | odstředění plazmy membránové / centrifugační |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
2028 | 1313 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.5.H2. | Přístroje plazmaferetické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | odběr nebo náhrada plazmy | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
744 | 1314 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.5.H3. | Přístroje plazmaferetické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | multifunkční přístroj,výroba trombocitárních koncentrátů do náhradního roztoku | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1566 | 1315 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.6. | Přístroje hemoadsorbční | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
745 | 1316 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.6.H3. | Přístroje hemoadsorbční – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | separace a adsorpce frakcionované plasmy, imunoadsobční automat pomocí kolony | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
746 | 1317 | 3 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7. | Přístroje pro úpravu vody | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1567 | 1318 | 4 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1. | Úpravny vody stabilní | #REF! |  | průtok |  |  | 2018-03-05
747 | 1319 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1.H1. | Úpravny vody stabilní pro více HD přístrojů – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 500l/hod, reversní osmóza | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
2029 | 1320 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1.H2. | Úpravny vody stabilní pro více HD přístrojů – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | > 500l/hod, úpravna, reversní osmóza | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1568 | 1321 | 4 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2. | Úpravny vody mobilní | #REF! |  | průtok |  |  | 2018-03-05
748 | 1322 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2.H1. | Úpravny vody mobilní pro 1 HD přístroj – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | < 80l/hod, reversní osmóza, mobilní | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
749 | 1323 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2.H2. | Úpravny vody mobilní pro 2 a více HD přístrojů – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | 80 – 500 l/hod, reversní osmóza, mobilní | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
750 | 1324 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4. | Hyperbarické kyslíkové komory | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1569 | 1325 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.1. | Hyperbarické kyslíkové komory přenosné | #REF! |  | přetlak |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
751 | 1326 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.1.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory přenosné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | přetlak do 0,15 MPa | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1570 | 1327 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární | #REF! |  | přetlak |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
752 | 1328 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární s přechodovou komorou – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | přetlak > 0,15 MPa a < 0,5MPa, *cena se odvíjí také od velikosti komory / počet míst | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
753 | 1329 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2.H2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární s přechodovou komorou – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | přetlak >0,5 Mpa, *cena se odvíjí také od velikosti komory / počet míst | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1571 | 1330 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.3. | Hyperbarické kyslíkové komory – transportní (vozidla) | #REF! |  | přetlak |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
754 | 1331 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.3.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory – transportní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | přetlak > 0,15 MPa | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
755 | 1332 | 1 | Přístroje malé terapeutické všeobecné | T.4. | Přístroje malé terapeutické všeobecné | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
756 | 1333 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin | T.4.1. | Přístroje malé terapeutické všeobecné pro dodávání tekutin | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
757 | 1334 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin | T.4.1.1. | Infuzní technika | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1572 | 1335 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1. | Dávkovače | #REF! |  | přesnost, zobrazování hodnot, velikost vložené stříkačky, nastavitelné parametry, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí |  |  | 2018-03-05
758 | 1336 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1.H1. | Dávkovače lineární – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | přesnost alespoň +/– 2,5%, hodnoty zobrazené na displeji, možnost vložení 20 ml i 50 ml stříkačky, nastavitelné vypínací tlaky ve 3 úrovních, rozsah rychlosti 0,1–99,9 ml/hod, s krokem 0,1 ml/hod | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
759 | 1337 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1.H2. | Dávkovače lineární – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | přesnost lepší než 2,5%, nastavitelné vypínací tlaky ve více než 3 úrovních, možnost vložení stříkačky velikosti od 2 ml, krok rychlosti dávkování 0,01 ml/hod, rozsah rychlosti 0,1–200 ml/hod | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
760 | 1338 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Dávkovače / dávkovače léků a související prostředky Dávkovače | T.4.1.1.1.H3. | Dávkovače lineární – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | knihovna léčiv, možnost připojení do nemocničního systému – sběr dat, možnost výpisu historie událostí, možnost ručního nastavení bolusu, rozsah rychlosti min. 0,1–200 ml/hod | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.51.3 | Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky | 10 | 3
1573 | 1339 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Pumpy a související prostředky Pumpy Infuzní pumpy | T.4.1.1.2. | Infuzní pumpy | #REF! |  | nastavitelné parametry, zobrazování hodnot, automatické výpočty, knihovna léčiv, sběr dat, výpis historie událostí |  |  | 2018-03-05
761 | 1340 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Pumpy a související prostředky Pumpy Infuzní pumpy | T.4.1.1.2.H1. | Infuzní pumpy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nastavitelné vypínací tlaky ve dvou úrovních, hodnoty na displeji, automatický výpočet rychlosti dávky, možná rychlost dávkování do 1000 ml/hod., krok 0,1 ml/hod | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
762 | 1341 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Pumpy a související prostředky Pumpy Infuzní pumpy | T.4.1.1.2.H3. | Infuzní pumpy – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | nastavitelné vypínací tlaky ve více než 2 úrovních, knihovna léčiv, možnost připojení do nemocničního systému – sběr, možná rychlost dávkování nad 1000 ml/hod., s krokem 0,01 ml/hod, možnost výpisu historie událostí | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1574 | 1342 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Manžety a související prostředky Manžety | T.4.1.1.3. | Manžety infuzní | #REF! |  | použitý materiál, bezpečnostní a měřicí prvky |  |  | 2018-03-05
763 | 1343 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Manžety a související prostředky Manžety | T.4.1.1.3.H1. | Manžety přetlakové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | indikátor tlaku, materiál odolný proti prasknutí, bezpečnostní ventil proti nežádoucímu přetlaku, balonek | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 13.96.16 | Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prose vání a filtračních plachetek) | 10 | 3
764 | 1344 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Manžety a související prostředky Manžety | T.4.1.1.3.H3. | Manžety přetlakové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | hodinkový manometr, transparentní síťka pro lepší čtení úrovně v sáčku | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 13.96.16 | Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prose vání a filtračních plachetek) | 10 | 3
1575 | 1345 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.4. | Ohřívače infuzních roztoků, krve | #REF! |  | nastavitelná teplota, jisticí a alarmovací prvky |  |  | 2018-03-05
765 | 1346 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.4.H1. | Ohřívače infuzních roztoků a/nebo krve – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pevně nastavená teplota 38 °C, jištění proti přehřátí | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10 | 3
766 | 1347 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.4.H2. | Ohřívače infuzních roztoků a/nebo krve – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nastavitelná teplota alespoň od 37–41 °C, s krokem alespoň 0,5 °C, alarm vysoké a nízké teploty | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10 | 3
1576 | 1348 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5. | Rozmrazovací zařízení | #REF! |  | nastavitelné parametry, jisticí prvky, počet vaků, kombinace režimů, způsob ohřevu, přednastavené protokoly, tiskárna, řízení procesu |  |  | 2018-03-05
767 | 1349 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5.H1. | Rozmrazovače krevní plazmy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | z –30 °C na 37 °C ohřátí do max. 40 min., kontrola teploty, jištění proti přehřátí, vodní lázeň, kapacita alespoň 3 vaky | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10 | 3
768 | 1350 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5.H2. | Rozmrazovače krevní plazmy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kombinace rozmazovače a ohřevu, možnost nastavení teploty a času, suchý ohřev | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10 | 3
769 | 1351 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Pro dodávání tekutin Prostředky pro nakládání s tělními tekutinami a tkáněmi Ohřívače krve/tekutin a související prostředky Ohřívače krve/tekutin | T.4.1.1.5.H3. | Rozmrazovače krevní plazmy – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | přednastavené protokoly rozmražování /ohřevu, připojení tiskárny (evnt. Čtečka čárových kódů), tisk protokolu, doložitelný proces rozmražení, ohřevu, možnost vizuální kontroly během ohřevu, řízení ohřevu podle aktuální teploty transfuzního přípravku, kapacita min. 4 vaky | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 28.29.60 | Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n. | 10 | 3
770 | 1352 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky | T.4.1.2. | Odsávačky | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1577 | 1353 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky | T.4.1.2.1. | Odsávačky ejektorové | #REF! |  | připojení, regulace, příslušenství |  |  | 2018-03-05
771 | 1354 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.1.H1. | Odsávačky ejektorové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | připojení do centrálního rozvodu vzduchu, možnost regulovat sací podtlak, ukazatel tlaku, bakteriální filtr, nádobka na sekret | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1578 | 1355 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.2. | Odsávačky vakuové | #REF! |  | připojení, regulace, příslušenství |  |  | 2018-03-05
772 | 1356 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.2.H1. | Odsávačky pro zapojení do centrálního rozvodu vakua – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | připojení do centrálního rozvodu vakua, možnost regulovat sací podtlak, ukazatel tlaku, bakteriální filtr | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
773 | 1357 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.2.H3. | Odsávačky pro zapojení do centrálního rozvodu vakua – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | stop ventil | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1579 | 1358 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3. | Odsávačky elektrické | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05
1580 | 1359 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.1. | Odsávačky elektrické pro občasný provoz | #REF! |  | regulace, sací výkon |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
774 | 1360 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.1.H2. | Odsávačky elektrické pro občasný provoz – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | regulace podtlaku, manometr, max. sací výkon alepoň 20 l/ min | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1581 | 1361 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.2. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz | #REF! |  | režim provozu, hlučnost, regulace, sací výkon, příslušenství |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
775 | 1362 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.2.H2. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nepřetržitý provoz (24 hod/ 7 dní v týdnu), plynulá regulace podtlaku, hlučnost do 60 dB, manometr, ochrana proti přesátí | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
776 | 1363 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.2.H3. | Odsávačky elektrické pro dlouhodobý provoz – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | hlučnost do 40 dB, max. sací výkon nad 40 l/min, eurolišta pro umístění příslušenství | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1582 | 1364 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.3. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku | #REF! |  | regulace, provoz |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
777 | 1365 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.3.H2. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku pro drenáže – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | jemná regulace podtlaku, limitní vodní ventil | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
778 | 1366 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.3.3.H3. | Odsávačky elektrické s regulací podtlaku pro drenáže – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | nepřetržitý provoz, tichý chod bez vibrací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1583 | 1367 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.4. | Odsávačky manuální | #REF! |  | pohon, jistící prvky, sací výkon, způsob dezinfekce |  |  | 2018-03-05
779 | 1368 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.4.H1. | Odsávačky manuální – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | mechanický ruční pohon, ochrana proti přeplnění, max. sací výkon 15–59 l/min | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
780 | 1369 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.4.H3. | Odsávačky manuální – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | mechanický pohon pomocí pedálu, možnost autoklávovat, max. sací výkon ≥ 60 l/min | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1584 | 1370 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.5. | Odsávačky bateriové | #REF! |  | jisticí prvky, sací výkon, regulace, ukazatele, vlastnosti |  |  | 2018-03-05
781 | 1371 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.5.H2. | Odsávačky bateriové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pojistka proti přetečení, bakteriální filtr, regulace podtlaku, ukazatel odsávání, max.sací výkon od 15 do 20 l/min | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
782 | 1372 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Odsávačky Pumpy a související prostředky | T.4.1.2.5.H3. | Odsávačky bateriové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | možnost plynulé regulace podtlaku, manometr, kompaktní bez nutnosti použití adaptéru, max. sací výkon větší než 20 l/min | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
783 | 1373 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie | T.4.2. | Přístroje pro aerosolovou a kyslíkovou terapii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
784 | 1374 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1. | Nebulizátory | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1585 | 1375 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1. | Nebulizátory studené | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 | [6 empty] | 10 | 3
1780 | 1376 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.1. | Nebulizátory kompresorové, tryskové | #REF! |  | regulace, nastavitelnost parametrů, příslušenství |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-15 |  |  |  |  | 10 | 3
785 | 1377 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.1.H1. | Nebulizátory kompresorové, tryskové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | regulace koncentace, nastavení průtoku, možnost připojení aerosolové hadice s maskou | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1586 | 1378 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.2. | Nebulizátory ultrazvukové | #REF! | UZ nebulizátory | nastavitelnost parametrů, režim, regulace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
786 | 1379 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.2.H1. | Nebulizátory ultrazvukové – 1 | #REF! | UZ nebulizátory |  | Hladina 1 | tichý chod, nastavitelný průtok vzduchu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
787 | 1380 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.1.2.H3. | Nebulizátory ultrazvukové – 3 | #REF! | UZ nebulizátory |  | Hladina 3 | dlouhodobý chod, regulace nebulizačního výkonu, nastavení času nebulizace | 2016-12-12 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1587 | 1381 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.2. | Nebulizátory tepelné | #REF! |  | regulace, nastavitelnost parametrů, monitorace, příslušenství |  |  | 2018-03-05
788 | 1382 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.2.H1. | Nebulizátory tepelné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | regulace koncentrace, nastavitelná teplota topné desky alespoň ve 3 stupních, průtokoměr, možnost připojení mikronebulizační komůrky | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
789 | 1383 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii Respirační nebulizační systémy a související prostředky Respirační nebulizační systémy | T.4.2.1.2.H3. | Nebulizátory tepelné – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | monitorace teploty, plynulá regulace ohřátí, displej | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1588 | 1384 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2. | Zvlhčovače | #REF! |  | režim, příslušenství, nastavitelnost parametrů, způsob dezinfekce, monitorace, regulace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
790 | 1385 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2.H1. | Zvlhčovače kyslíkové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | studený, součástí průtokoměr, možnost připojení inhalační masky v různém provedení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
791 | 1386 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2.H2. | Zvlhčovače kyslíkové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | tepelný, nastavitelná teplota (min ve 3 úrovních), komora autoklávovatelná, možnost připojení mikronebulizační komůrky | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
792 | 1387 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.2.H3. | Zvlhčovače kyslíkové | #REF! |  |  | Hladina 3 | displej, monitorace teploty, plynulá regulace ohřátí | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2052 | 1388 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.3. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátorů | #REF! |  | režim, příslušenství, nastavitelnost parametrů, způsob dezinfekce, monitorace, regulace |  |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02
2053 | 1389 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.3.H1. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátorů – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | monitorace teploty, regulace ohřátí | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2054 | 1390 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Respirační zvlhčovače a související prostředky | T.4.2.3.H2. | Zvlhčovače aktivní kaskádové pro okruhy ventilátor – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | displej, monitorace teploty, průtoku, FiO2, regulace ohřátí, regulace průtoku | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1589 | 1391 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4. | Inhalátory | #REF! |  | délka použití, příslušenství, regulace, nastavitelnost parametrů |  |  | 2018-03-05 |  | 2020-10-26
793 | 1392 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4.H1. | Inhalátory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | krátkodobé použití, vhodné k inhalici léků | 2016-12-12 |  | 2020-10-26 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
794 | 1393 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4.H2. | Inhalátory – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | dlouhodobé použití, součástí mikronebulizační set na léky, regulace průtok vzduchu | 2016-12-12 |  | 2020-10-26 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
795 | 1394 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Prostředky pro inhalační terapii | T.4.2.4.H3. | Inhalátory – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | nastavení času inhalace, nastavitelný nebulizační výkon | 2016-12-12 |  | 2020-10-26 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2055 | 1395 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Prostorové dezinfektory | T.4.2.5. | Prostorové dezinfektory nebulizační | #REF! |  | množství přečerpaného vzduchu /min, účinnost |  |  | 2020-10-26 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
2056 | 1396 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Prostorové dezinfektory | T.4.2.6. | Prostorové dezinfektory světelné (UV) | #REF! |  | dosah, rychlost dezinfekce /m2, účinnost |  |  | 2020-10-26 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
796 | 1397 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Aerosolová a kyslíková terapie Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory | T.4.3. | Prostředky pro resuscitaci | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1590 | 1398 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1. | Ambuvaky | #REF! |  | regulační prvky, ochranné prvky, příslušenství, způsob dezinfekce, konstrukce zařízení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
797 | 1399 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1.H1. | Ambuvaky – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | konektor umožňující resuscitaci z různých směrů, regulační ventil pro nastavení přívodu kyslíku, antibakteriální filtr, pro opakované použití | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
798 | 1400 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1.H2. | Ambuvaky – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pacientský ventil s pojistným přetlakovým ventilem, možnost připojení kyslíkového rezervoáru přímo na pacientský ventil, rezervoár kyslíku, přípojka medicinálního plynu, autoklávovatelný | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
799 | 1401 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitace Ventilace | T.4.3.1.H3. | Ambuvaky – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | možnost připojení PEEP ventilu, dvouplášťová stavba | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1591 | 1402 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2. | Resuscitační přístroje | #REF! |  | způsob komprese, konstrukce zařízení, záznam |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
800 | 1403 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2.H1. | Resuscitační přístroje automatické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | automatické stlačování hrudníku, mobilní provedení, jednoduchá obsluha | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
801 | 1404 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2.H2. | Resuscitační přístroje automatické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | aktivní komprese i dekomrese | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
802 | 1405 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Plicní resuscitátory Resuscitace | T.4.3.2.H3. | Resuscitační přístroje automatické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | záznamové zařízení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
803 | 1406 | 3 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3. | Laryngoskopy, příslušenství larygoskopu | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1592 | 1407 | 4 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1. | Rukojeti laryngoskopu | #REF! |  | kompatibilita, způsob dezinfekce, kontrukce rukojeti, zobrazovací zařízení |  |  | 2018-03-05
804 | 1408 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1.H1. | Rukojeti laryngoskopu – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | standard, se zdrojem energie pro žárovku, kompatibilita se všemi běžnými výrobci lžic, autoklávovatelná | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
805 | 1409 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1.H2. | Rukojeti laryngoskopu – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | rukojeť s LED pro lžíce s vláknovou optikou, kompatibilita se všemi běžnými výrobci lžic s vláknovou optikou | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
806 | 1410 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.1.H3. | Rukojeti laryngoskopu – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | s integrovanám zobrazovacím zařízením | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1593 | 1411 | 4 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2. | Lžíce laryngoskopu | #REF! |  | způsob dezinfekce, konstrukce zařízení, odolnost |  |  | 2018-03-05
807 | 1412 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2.H1. | Lžíce laryngoskopu – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | s vestavěnou žárovkou, autoklávovatelné | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
808 | 1413 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2.H2. | Lžíce laryngoskopu – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pro studené světlo LED, optická vlákna, odolnost proti odleskům | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
809 | 1414 | 5 | Intubační laryngoskopy | T.4.3.3.2.H3. | Lžíce laryngoskopu – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | možnost propojení s videlaryngoskopem, na konci lžíce snímací čip, čočka odolná proti mlžení, LED zdroj světla | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
810 | 1415 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace | T.4.3.4. | Resuscitační soupravy | #REF! |  | dílčí součásti |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1961 | 1416 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace | T.4.3.4.H1. | Resuscitační soupravy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vzduchovody, resusitační vak, masky | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
811 | 1417 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace | T.4.3.4.H3. | Resuscitační soupravy – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | kyslíková lahev, zvlhčovač, odsávačka | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1594 | 1418 | 3 | Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace Ventily a související prostředky Ventily | T.4.3.5. | Ventily k ručním resuscitátorům a ventilátorům | #REF! | Ventily k ručním resuscitátorům a ventilátorům | způsob dezinfekce, nastavitelnost parametrů, kompatibilita |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
812 | 1419 | 4 | Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace Ventily a související prostředky Ventily | T.4.3.5.H1. | Ventily – ventilační režim Pozitivního end–expiračního tlaku – 1 | #REF! | Ventily PEEP |  | Hladina 1 | pro opakované použití – autoklávovatelný, nastavitelná hodnota 10 cm H2O, možnost použití s ručním resuscitátorem, ventilátorem, anesteziolog. přístrojem, cPAPem | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
813 | 1420 | 4 | Resuscitátory a související prostředky Resuscitátory Resuscitace Ventily a související prostředky Ventily | T.4.3.5.H3. | Ventily – ventilační režim Pozitivního end–expiračního tlaku – 2 | #REF! | Ventily PEEP |  | Hladina 2 | nastavitelná hodnota alespoň do 20 cm H2O | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
814 | 1421 | 2 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5. | Přístroje a pomůcky pro manipulaci s pacientem | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
815 | 1422 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1. | Matrace (podložka) s preventivním a léčebným účinkem | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12
1595 | 1423 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1. | Matrace antidekubitní | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1596 | 1424 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1. | Matrace antidekubitní pasivní | #REF! |  | stupeň dekubitů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
816 | 1425 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1.H1. | Matrace antidekubitní pasivní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pro nízké riziko vzniku dekubitů | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.22.18 | Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení | 15 | 3
817 | 1426 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1.H2. | Matrace antidekubitní pasivní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pro střední riziko vzniku dekubitů | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.22.18 | Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení | 15 | 3
818 | 1427 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.1.H3. | Matrace antidekubitní pasivní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | pro vysoké riziko vzniku dekubitů | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.22.18 | Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení | 15 | 3
1597 | 1428 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2. | Matrace antidekubitní aktivní | #REF! |  | nastavitelnost/přepínání parametrů/režimů, stupeň dekubitů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
819 | 1429 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2.H1. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | statické nastavení tlaku v komorách dle potřeb pacienta | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
820 | 1430 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2.H2. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní – 2 | #REF! |  |  | Hladina2 | pro nižší stupeň dekubitů, aktivní režim přepínání tlaků v komorách | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
821 | 1431 | 6 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.1.2.H3. | Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní – 3 | #REF! |  |  | Hladina3 | pro vyšší stupeň dekubitů, možnost přepínat mezi alespoň 2 režimy – statický režim s konstantně nízkým tlakem, nebo aktivní 2 a více komorový režim | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1598 | 1432 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.2. | Matrace pro hojení ran po popáleninách | #REF! |  | výplň |  |  | 2018-03-05
822 | 1433 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.2.H2. | Matrace pro hojení ran po popáleninách – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | gelové, event. použití klasického antidekubitního nebo fluidního lůžka | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1599 | 1434 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.3. | Matrace vakuové | #REF! |  | propustné pro RTG záření, počet komor v matraci, vlastnosti zařízení, povrchová údržba/čištění |  |  | 2018-03-05
823 | 1435 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.3.H1. | Matrace vakuové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | propustné pro RTG záření, jednokomorová matrace, vysoká stabilita nafouknutí, celoomyvatelný povrch | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
824 | 1436 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.3.H2. | Matrace vakuové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vícekomorová matrace, systém chránící pacienta před otlaky | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1600 | 1437 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4. | Matrace výhřevné | #REF! |  | vlastnosti zařízení, konstrukce zařízení, nastavitelnost parametrů, ochranné prvky, snímače |  |  | 2018-03-05
825 | 1438 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4.H1. | Matrace výhřevné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | podložka se zabudovaným výhřevným systémem, aktivní regulace teploty pro uddržení požadované hodnoty, nízké napájecí napětí, ochrana proti přehřátí, plynule nastavitelná teplota | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
826 | 1439 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4.H2. | Matrace výhřevné – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | podložka kam je vháněn horký vzduch nebo voda, rovnoměrné ohřátí po celé délce, nastavitelná teplota v několika úrovní, ochrana proti přehřátí, teplotní snímače – udržení požadované teploty | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
827 | 1440 | 5 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Matrace a související prostředky Matrace Matrace do lůžek | T.4.5.1.4.H3. | Matrace výhřevné – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | plynule nastavitelná teplota | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1601 | 1441 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2. | Zařízení pro manipulaci s pacientem | #REF! |  | konstrukce zařízení, nosnost, nouzový režim |  |  | 2018-03-05
828 | 1442 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2.H1. | Zařízení pro manipulaci s pacientem – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kluzné podložky | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
829 | 1443 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2.H2. | Zařízení pro manipulaci s pacientem – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | stropní závěsný zvedák, nosnost alespoň 150 kg, nouzové zastavení/spuštění, kolejnicový systém | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
830 | 1444 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta | T.4.5.2.H3. | Zařízení pro manipulaci s pacientem – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | mobilní zvedák, nosnost alespoň 150 kg, nouzové zastavení/spuštění, podvozek s alespoň 4 kolečky (alespoň 2 bržděná) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1602 | 1445 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Pomocné výrobky pro osobní mobilitu Zvedací systémy pro pacienty | T.4.5.3. | Zvedací zařízení pro pacienty s poraněním páteře | #REF! |  | kontrukce zařízení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
831 | 1446 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Pomocné výrobky pro osobní mobilitu Zvedací systémy pro pacienty | T.4.5.3.H1. | Scoop rámy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | lehký, pevný materiál, rám rozpojitelný na 2 poloviny, nastavitelná délka | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1603 | 1447 | 3 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Lůžka a související prostředky Lůžka | T.4.5.4. | Lůžka | #REF! |  | fluidizace keramické mikrosféry, nastavitelnost parametrů, příslušenství |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
833 | 1448 | 4 | Přístroje malé terapeutické všeobecné Zařízení pro péči o pacienta Lůžka a související prostředky Lůžka | T.4.5.4.H3. | Lůžka speciální – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | fluidizace keramické mikrosféry, nastavitelná teplota, pacientská váha | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3 | Specifikace lůžek: provzdušňovaná, fluidní, aj.
834 | 1449 | 1 | Vybavení operačních sálů | T.5. | Vybavení operačních sálů | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
835 | 1450 | 2 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1. | Operační stoly | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1604 | 1451 | 3 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1. | Operační stoly systémové | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1605 | 1452 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.1. | Operační stoly systémové, mechanicky polohovatelné | #REF! |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  | 2018-03-05
836 | 1453 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.1.H1. | Operační stoly systémové, mechanicky polohovatelné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1606 | 1454 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné | #REF! |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  | 2018-03-05
837 | 1455 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2.H1. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
838 | 1456 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2.H2. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nosnost stolu, příslušenství | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
839 | 1457 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.1.2.H3. | Operační stoly systémové, elektricky polohovatelné s vyměnitelnou deskou – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | nosnost stolu, příslušenství | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1607 | 1458 | 3 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2. | Operační stoly mobilní | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1608 | 1459 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.1. | Operační stoly mobilní, mechanicky polohovatelné | #REF! |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  | 2018-03-05
840 | 1460 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.1.H1. | Operační stoly mobilní, mechanicky polohovatelné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1609 | 1461 | 4 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné | #REF! |  | parametry stolu, příslušenství (desky stolu, ovládací prvky) |  |  | 2018-03-05
841 | 1462 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2.H1. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nosnost stolu, příslušenství | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
842 | 1463 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2.H2. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nosnost stolu, příslušenství | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
843 | 1464 | 5 | Stoly / stolní systémy a související prostředky Stoly Operační stoly | T.5.1.2.2.H3. | Operační stoly mobilní, elektricky polohovatelné – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | nosnost stolu, příslušenství | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
844 | 1465 | 2 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2. | Systémy pro zahřívání pacientů | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1610 | 1466 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2.1. | Systémy s teplovodním ohřevem | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
845 | 1467 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Matrace | T.5.2.1.1. | Ohřívací zařízení nepřímá s teplovodním ohřevem (matrace) | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1611 | 1468 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2.2. | Systémy s elektrickým ohřevem | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
846 | 1469 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Podložky | T.5.2.2.1. | Ohřívací podložky elektrické | #REF! |  | Elektrické parametry, příslušenství |  | regulace výkonu, příslušenství | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 31.0 | Nábytek | 10 | 3
1612 | 1470 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta | T.5.2.3. | Systémy teplovzdušné | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
847 | 1471 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Ohřívače a související prostředky | T.5.2.3.1. | Ohřívací zařízení teplovzdušná | #REF! |  | Elektrické a pneumatické parametry, příslušenství |  | regulace průtoku vzduchu, regulace teploty, příslušenství | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1613 | 1472 | 3 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Ohřívače a související prostředky | T.5.2.4. | Systémy pro ohřev/ochlazování katétrem | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
848 | 1473 | 4 | Vybavení operačních sálů Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta Ohřívače a související prostředky | T.5.2.4.1. | Zařízení pro přímý ohřev/ochlazování katétrem | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
849 | 1474 | 2 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3. | Operační svítidla, lampy | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1614 | 1475 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3.1. | Operační svítidla | #REF! |  | konstrukce zařízení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
850 | 1476 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3.1.H1. | Operační svítidla čelní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | přenosný zdroj energie / zapojení do sítě, fokusace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10 | 3
851 | 1477 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla | T.5.3.1.H2. | Operační svítidla čelní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | přenosný zdroj energie / zapojení do sítě, fokusace, moderní nízkopříkonové provedení (LED) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10 | 3
1615 | 1478 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2. | Lampy | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1616 | 1479 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.1. | Lampy mobilní | #REF! |  | konstrukce zařízení, ovládací prvky |  |  | 2018-03-05
852 | 1480 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.1.H1. | Lampy mobilní vyšetřovací – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10 | 3
853 | 1481 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.1.H2. | Lampy mobilní vyšetřovací – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení, bateriový provoz | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10 | 3
1617 | 1482 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.2. | Lampy operační | #REF! |  | parametry, vlastnosti zařízení |  |  | 2018-03-05
1618 | 1483 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.2.H2. | Lampy operační s lupou – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | průměr čočky, optická mohutnost, výkon zdroje světla, polohovatelnost | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10 | 3
1619 | 1484 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3. | Lampy stropní | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05
1620 | 1485 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.1. | Lampy stropní operační jednoramenné | #REF! |  | parametry, vlastnosti zařízení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
854 | 1486 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.1.H1. | Lampy stropní operační jednoramenné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10 | 3
1621 | 1487 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.2. | Lampy stropní operační víceramenné | #REF! |  | konstrukce zařízení, ovládací prvky, parametry |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
855 | 1488 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.2.H2. | Lampy stropní operační dvou/tříramenné – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10 | 3
857 | 1489 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační svítidla Pomocný nábytek/úpravy pro domácnost a jiné prostory Pomocná svítidla | T.5.3.2.3.2.H3. | Lampy operační stropní dvou/tříramenné s kamerou – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | fokusace, ovládání intenzity osvětlení, parametry kamery: rozlišení senzoru, světelnost objektivu, ohnisková vzdálenost | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.40 | Elektrická osvětlovací zařízení | 10 | 3
858 | 1490 | 2 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4. | Anesteziologické přístroje | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1622 | 1491 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1. | Přístroje anesteziologické standardní | #REF! |  | průtokoměr, konstrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
859 | 1492 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1.H1. | Přístroje anesteziologické standardní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | průtokoměr mechanický, měřitelný dechový objem | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
860 | 1493 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1.H2. | Přístroje anesteziologické standardní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 10ml | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
861 | 1494 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.1.H3. | Přístroje anesteziologické standardní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 5ml | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1623 | 1495 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů | #REF! |  | průtokoměr, konstrukce zařízení, vyčíslení nákladů, měřitelné parametry |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
862 | 1496 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2.H1. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | průtokoměr mechanický, měřitelný dechový objem | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
863 | 1497 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2.H2. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 10ml | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
864 | 1498 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.2.H3. | Přístroje anesteziologické s analýzou plynů – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, průtokoměr elektronický, vyčíslení nákladů probíhající anestezie/na konci výkonu, měřitelný dechový objem min. 5ml, měření spirometrie z tracheální rourky | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1624 | 1499 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.3. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní | #REF! |  | kompatibilita konstrukce zařízení, monitorace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
865 | 1500 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.3.H1. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kompatabilita s MRI min 1,5T | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
866 | 1501 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie | T.5.4.3.H2. | Přístroje anesteziologické, MRI kompatibilní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kompatabilita s MRI min 3T, systém pro odvod přebytečné dýchací směsi, monitorace intenzity magnetického pole, elektronický ventilátor | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1625 | 1502 | 3 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie Anesteziologické odpařovače a související prostředky Anestetické odpařovače | T.5.4.4. | Odpařovače anestetik | #REF! |  | objem, akustické prvky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
867 | 1503 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie Anesteziologické odpařovače a související prostředky Anestetické odpařovače | T.5.4.4.H1. | Odpařovače anestetik – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | plnicí kapacita | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
868 | 1504 | 4 | Vybavení operačních sálů Anesteziologické přístroje Anesteziologie Anesteziologické odpařovače a související prostředky Anestetické odpařovače | T.5.4.4.H2. | Odpařovače anestetik – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | plnicí kapacita, akustický alarm signalizující úroveň naplnění | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
869 | 1505 | 2 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5. | Operační mikroskopy | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1626 | 1506 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití | #REF! |  | ohnisková vzdálenost (nastavitelnost), manipulace/pohon, ovládaní měniče zvětšení, barevné filtry, možnost integrovaných prvků, optika, přenos obrazu, zdroj světla |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
870 | 1507 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H1. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
871 | 1508 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H2. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon, apochromatická optika, digitální přenos obrazu, zdroj světla – xenonová/halogenová lampa/LED | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
872 | 1509 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H3. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | nastavitelný tubus – volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon, apochromatická optika, digitální přenos obrazu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1627 | 1510 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2. | Operační mikroskopy neurochirurgické | #REF! |  | ohnisková vzdálenost, ovládání měniče zvětšení, osvětlení, optika, integrované prvky, možnost výstupu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
873 | 1511 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2.H2. | Operační mikroskopy neurochirurgické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nastavitelný tubus – volba ohniskové vzdálenosti, faktor zvětšení až 3x, motorizovaný pohon, achromatická optika | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
874 | 1512 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2.H3. | Operační mikroskopy neurochirurgické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | gaussův profil osvětlení, fokusace dvěma laserovými paprsky, apochromatická optika, vestavěný nezávislý výstup pro spolupozorování, vestavěný videosystém | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
875 | 1513 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2.H1. | Operační mikroskopy neurochirurgické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost min. 200mm, plynulý měnič zvětšení, přímé osvětlení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1628 | 1514 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.3. | Operační mikroskopy gynekologické | #REF! |  | ohnisková vzdálenost, ovládání měniče zvětšení, osvětlení, optika, integrované prvky, možnost výstupu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
876 | 1515 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.3.H2. | Operační mikroskopy gynekologické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pevná ohnisková vzdálenost min. 300mm, apochromatická optika, přímé osvětlení s regulací, zabudovaná CCD kamera, možnost výstupu do PC | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1629 | 1516 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii | #REF! |  | lokalizace operace, osvětlení, filtry, optika, operační SW |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
877 | 1517 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4.H1. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | operace předního očního segmentu, osvětlení – LED/halogenové lampy – min. 1 hlavní a koaxiální | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
878 | 1518 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4.H2. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | operace předního i zadního očního segmentu, osvětlení – LED/halogenové lampy – min 1 hlavní, min 2 koaxiální lampy, filtry před UV a modrým světlem, IR filtr, žlutý filtr, apochromatická optika | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
879 | 1519 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4.H3. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | operace předního i zadního očního segmentu, osvětlení – xenonová/halogenová lampa/LED – min. 2 hlavní , min 4 koaxiální lampy, filtry před UV a modrým světlem, IR filtr, žlutý filtr, apochromatická optika, propojení s PC – operační SW | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1630 | 1520 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.5. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii | #REF! | Operační mikroskopy pro ORL | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
880 | 1521 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.5.H1. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii – 1 | #REF! | Operační mikroskopy pro ORL |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
881 | 1522 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.5.H3. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii – 3 | #REF! | Operační mikroskopy pro ORL |  | Hladina 3 | nastavitelný tubus – volba ohniskové vzdálenosti, faktor zvětšení až 3x, motorizovaný pohon, achromatická optika, digitální přenos obrazu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1631 | 1523 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii | #REF! |  | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
882 | 1524 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6.H1. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost, manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, oranžový/zelený filtr | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
883 | 1525 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6.H2. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vyvažovací systém, manuální plynulé zvětšení, apochromatická optika, možnost využití barevných filtrů – žlutý proti tuhnutí kompozitu, možnost integrované videokamery | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
884 | 1526 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6.H3. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon – objektiv a zvětšení, apochromatická optika, digitální přenos obrazu, možnost volby pozorovacího úhlu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
885 | 1527 | 2 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní | T.5.6. | Operační přístroje aktivní | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
886 | 1528 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1. | Generátory elektrochirurgické | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1632 | 1529 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.1. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) | #REF! |  | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon |  |  | 2018-03-05
887 | 1530 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.1.H1. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pracovní režimy: monopolární nebo bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: <100W | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
888 | 1531 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.1.H2. | Generátory elektrochirurgické pro malé výkony (do 100 W) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: <100W | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1633 | 1532 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.2. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné | #REF! |  | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon |  |  | 2018-03-05
889 | 1533 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.2.H1. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace, výstupní výkon: >100W | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
890 | 1534 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.2.H3. | Generátory elektrochirurgické neprogramovatelné – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | Pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace/micro/macro, výstupní výkon: >100W | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1634 | 1535 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.3. | Generátory elektrochirurgické programovatelné | #REF! |  | pracovní režimy, pracovní výstup, výstupní výkon |  |  | 2018-03-05
891 | 1536 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.3.H3. | Generátory elektrochirurgické programovatelné – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/směs/koaguace/micro/macro, výstupní výkon: >100W, přednastavení a uložení programů do paměti pro specifikované obory/výkony | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1635 | 1537 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.4. | Generátory elektrochirurgické s funkcí koagulace | #REF! |  | pracovní režimy, pracovní výstup |  |  | 2018-03-05
892 | 1538 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.4.H3. | Generátory elektrochirurgické s funkcí koagulace cév – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: bipolární, pracovní výstupy: vessel sealing (mimo jiné) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1636 | 1539 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.5. | Elektrochirurgické generátory s integrovanou jednotkou | #REF! |  | pracovní režimy, pracovní výstup |  |  | 2018-03-05
893 | 1540 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.5.H3. | Elektrochirurgické generátory s argonovou jednotkou – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace (řez s Ag/koaguace s Ag), nastavitelná rychlost argonu l/min | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1637 | 1541 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.6. | Vaporizační přístroje/generátory | #REF! |  | pracovní režimy, pracovní výstup |  |  | 2018-03-05
894 | 1542 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Generátory a související prostředky Generátory | T.5.6.1.6.H3. | Generátory/vaporizéry pro artroskopii – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | pracovní režimy: monopolární/bipolární, pracovní výstupy: řez/koaguace/, bipolárním řez a koagulace ve fyziologickém roztoku | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 27.90 | Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1638 | 1543 | 3 | Vybavení operačních sálů Odsávací systémy a související prostředky | T.5.6.2. | Odsávací filtrační jednotky | #REF! |  | lokalizace jednotky, funkce, synchronizace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
895 | 1544 | 4 | Vybavení operačních sálů Odsávací systémy a související prostředky | T.5.6.2.H1. | Jednotky pro odsávání kouře – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | integrovaná/externí, funkce pro laparoskopii | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
896 | 1545 | 4 | Vybavení operačních sálů Odsávací systémy a související prostředky | T.5.6.2.H2. | Jednotky pro odsávání kouře – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | automatická synchronizace s elektrochirurgickým generátorem, funkce pro laparoskopii | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
897 | 1546 | 3 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3. | Ultrazvukové chirurgické přístroje | #REF! | UZ chirurgické přístroje |  |  |  | 2016-12-12
1639 | 1547 | 4 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.1. | Harmonické skalpely | #REF! |  | technologie zařízení, příslušenství |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
898 | 1548 | 5 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.1.H3. | Harmonické skalpely – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | technologie kombinující ultrazvukové a bipolární řezání spolu s koagulací měkkých tkání, generátor, nástroje pro endoskopické i otevřené operace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1640 | 1549 | 4 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.2. | Kavitační ultrazvukové chirurgický aspirátory | #REF! | Kavitační UZ chirurgický aspirátory | integrované systémy, příslušenství |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
899 | 1550 | 5 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.2.H3. | Kavitační ultrazvukové chirurgické aspirátory – 3 | #REF! | Kavitační UZ chirurgické aspirátory |  | Hladina 3 | integrované proplachování a odsávací systém, nástroje pro otevřenou i laparoskopickou operativu, nástavce dle požadavků operativy, umožňuje odsávání patologické tkáně | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1641 | 1551 | 4 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.3. | Ultrazvukové kostní skalpely | #REF! | UZ kostní skalpely | technologie zařízení, bezpečnost, příslušenství |  |  | 2018-03-05
900 | 1552 | 5 | Ultrazvukové chirurgické systémy a související prostředky | T.5.6.3.3.H3. | Ultrazvukové kostní skalpely – 3 | #REF! | UZ kostní skalpely |  | Hladina 3 | piezoelektrická technologie, bezpečný řez kosti při neporušení okolní měkké tkáně, nástavce dle požadavků operativy | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
901 | 1553 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Argonové laserové systémy | T.5.6.4. | Lasery operační | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 | [6 empty] | 10 | 3
1642 | 1554 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Argonové laserové systémy | T.5.6.4.1. | Lasery chirurgické argonové | #REF! |  | vlnová délka, absorpce paprsku, vlastnosti, aplikace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
902 | 1555 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Argonové laserové systémy | T.5.6.4.1.H2. | Lasery chirurgické argonové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | viditelné světlo, absorpce: pigmentový epitel, hemoglobin, koagulační vlastnosti, aplikace: oftalmologie | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1643 | 1556 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.2. | Lasery chirurgické Ho:YAG | #REF! |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, režim, nastavitelné parametry, aplikace |  |  | 2018-03-05
903 | 1557 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.2.H2. | Lasery chirurgické Ho:YAG (Holmium–Yttrium–Aluminium–Granat) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 2140 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 45 – 100 Watt, pulzní režim, nastavitelná délka impulzu/délka intervalu případně výkon, aplikace: chirurgie, artroskopie, urologie, ORL, gynekologie, dermatologie a plastická chirurgie, gastroenterologie, podiatrie… | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1644 | 1558 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.3. | Lasery chirurgické Er:YAG | #REF! |  | vlnová délka, absorbce paprsku, výkon, režim, aplikace |  |  | 2018-03-05
904 | 1559 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.3.H2. | Lasery chirurgické Er:YAG (Erbium–Yttrium–Aluminium–Granat) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 2940 nm, absorbce paprsku: voda, výkon: 20 Watt, pulzní režim (max 50Hz), aplikace: chirurgie,dermatolgie a plastická chirurgie…, řez, vaporizace, koagulace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1645 | 1560 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.4. | Lasery chirurgické KTP | #REF! |  | frekvence paprsku, vlnová délka, barva paprsku, absorbce paprsku, výkon, vlastnosti, aplikace |  |  | 2018-03-05
905 | 1561 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.4.H2. | Lasery chirurgické KTP (Potassium titanyl phosphate) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | 2x vyšší frekvence paprsku než u Nd:YAG – vlnová délka 532 nm, zelená barva paprsku, absorbce paprsku: hemoglobin, melanin, výkon v rozmezí: > 2 Watt, koagulační vlastnosti, aplikace: vaskulární léze, urologie, ORL, oftalmologie… | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1646 | 1562 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.5. | Lasery chirurgické CO2 | #REF! |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, nastavitelné parametry, režim |  |  | 2018-03-05
906 | 1563 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.5.H2. | Lasery chirurgické CO2 – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | infračervené spektrum – vlnová délka 10 600 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 2 – 20 Watt, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, incise, excise, ablace, vaporizace, koagulace, kontinuální (nižší energetiká Hladina)/pulzní režim (vysoká energetická Hladina) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1647 | 1564 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.6. | Lasery chirurgické Nd:YAG/CO2 (kombinovaný materiál) | #REF! |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, režim, nastavitelné parametry, aplikace |  |  | 2018-03-05
907 | 1565 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.6.H2. | Lasery chirurgické Nd:YAG/CO2 kombinované – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 1064 nm, vlnová délka 1319 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: slabá v melaninu a hemoglobinu, výkon v rozmezí: až 100 Watt, kontinuální/pulzní režim, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, aplikace:chirurgie, žilní zákroky, artroskopie, urologie, ORL, gynekologie, urinální litotropsie… | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1648 | 1566 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.7. | Lasery pro otorinolarygologické operace | #REF! | Lasery pro ORL operace | režim, aplikace, nastavitelné parametry |  |  | 2018-03-05
908 | 1567 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy | T.5.6.4.7.H2. | Lasery pro otorinolarygologické operace – 2 | #REF! | Lasery pro ORL operace |  | Hladina 2 | kontinuální/pulzní režim, pro otevřenou i endoskopickou operativu, kontaktní/bezkontaktní režim, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1649 | 1568 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Kryochirurgické systémy a související prostředky Kryochirurgické systémy | T.5.6.5. | Kryokautery | #REF! |  | chladící medium, příslušenství |  |  | 2018-09-03 |  | 2018-03-05
909 | 1569 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Kryochirurgické systémy a související prostředky Kryochirurgické systémy | T.5.6.5.H2. | Kryokautery – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | chladící medium – CO2/kapalný dusík, využití Joule–Thomsonova principu, příslušentsví – kryosondy | 2018-09-03 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
910 | 1570 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6. | Motorové operační nástroje | #REF! |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 2016-12-12
1781 | 1571 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1. | Shavery | #REF! |  |  |  |  | 2018-09-03 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1782 | 1572 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.1. | Shavery pro artroskopii | #REF! |  | konstrukce systému, mód, příslušenství |  |  | 2018-09-03
911 | 1573 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.1.H1. | Shavery pro artroskopii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | systém pro odstranění a odsávání tkáně, řídící jednotka, rotační/oscilační mód, shaver handpeace, nože/frézy | 2018-09-03 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
912 | 1574 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.1.H2. | Shavery pro artroskopii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kombinovaný systém shaveru a vrtací jednotky, shaver handpeace/vrtací motory | 2018-09-03 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1783 | 1575 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.2. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace | #REF! |  | konstrukce systému, mód, příslušenství |  |  | 2018-09-03
913 | 1576 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.2.H1. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | systém pro odstranění a odsávání tkáně, řídící jednotka, rotační/oscilační mód, shaver handpeace, nože/frézy | 2018-09-03 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
914 | 1577 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Systémy shaverů | T.5.6.6.1.2.H2. | Shavery operační pro otorinolarygologické operace – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kombinovaný systém shaveru a vrtací jednotky, shaver handpeace/vrtací motory | 2018-09-03 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1784 | 1578 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2. | Motorové systémy | #REF! |  |  |  |  | 2018-09-03
1785 | 1579 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.1. | Motorové systémy elektrické | #REF! |  | řídicí jednotka, možnosti ovládání |  |  | 2018-09-03
915 | 1580 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.1.H2. | Motorové systémy elektrické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | elektrická řídící jednotka, koncovky s motorem, nástavce, nožní pedál/ruční ovládání | 2018-09-03 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1786 | 1581 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.2. | Motorové systémy bateriové | #REF! |  | řídicí jednotka, možnosti ovládání |  |  | 2018-09-03
916 | 1582 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.2.H2. | Motorové systémy bateriové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | bateriová pohonná jednotka, nástavce, ruční ovládání | 2018-09-03 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1787 | 1583 | 5 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.3. | Motorové systémy pneumatické | #REF! |  | řídicí jednotka, možnosti ovládání |  |  | 2018-09-03
917 | 1584 | 6 | Vybavení operačních sálů Operační přístroje aktivní Motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy | T.5.6.6.2.3.H2. | Motorové systémy pneumatické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | pneumatická motorová jednotka, nástavce, připojení na lahev/panelového zdroje, nožní pedál/ruční ovládání | 2018-09-03 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
918 | 1585 | 2 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7. | Soupravy operačních nástrojů, vybavení operačních sálů | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
919 | 1586 | 3 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1. | Souprava chirurgických operačních nástrojů (instrumentaria a operační síta) | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
920 | 1587 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1.1. | Souprava operačních nástrojů, základní, pro všeobecné použití | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
921 | 1588 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro artroskopické chirurgické výkony | T.5.7.1.2. | Souprava operačních nástrojů, artroskopická | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
922 | 1589 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro kardiotorakální chirurgické výkony | T.5.7.1.3. | Souprava operačních nástrojů, kardio–thorakální | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
923 | 1590 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro stomatochirurgický výkon | T.5.7.1.4. | Souprava operačních nástrojů, stomatologická | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
924 | 1591 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ORL chirurgické výkony | T.5.7.1.5. | Souprava operačních nástrojů, otorinolaryngologie | #REF! | Souprava operačních nástrojů, ORL |  |  |  | 2016-12-12
925 | 1592 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ORL chirurgické výkony | T.5.7.1.5.1. | Souprava operačních nástrojů otorinolaryngologických endoskopických pro rhinologii a mikrolaryngoskopii | #REF! | Souprava operačních nástrojů ORL endoskopických pro rhinologii a mikrolaryngoskopii | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
926 | 1593 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro laparoskopické chirurgické výkony | T.5.7.1.6. | Souprava operačních nástrojů, laparoskopická | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
927 | 1594 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro nefroskopické chirurgické výkony | T.5.7.1.7. | Souprava operačních nástrojů, nefroskopická | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
928 | 1595 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1.8. | Vybavení operačních sálů | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12
929 | 1596 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.8.1. | Vybavení operačních sálů, soupravy – instrumentárium páteřní | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
930 | 1597 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.8.2. | Vybavení operačních sálů, soupravy – instrumentárium kraniální | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
931 | 1598 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro porodnické/gynekologické chirurgické výkony | T.5.7.1.9. | Souprava operačních nástrojů, porodnicko/gynekologická | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
932 | 1599 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro oftalmologické chirurgické výkony | T.5.7.1.10. | Souprava operačních nástrojů, oční | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
933 | 1600 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro cévní chirurgické výkony | T.5.7.1.11. | Souprava operačních nástrojů, cévní chirurgie | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  |  |  |  | 10 | 3
934 | 1601 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro cévní chirurgické výkony | T.5.7.1.11.1. | Instrumentarium cévní základní | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
935 | 1602 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro cévní chirurgické výkony | T.5.7.1.11.2. | Instrumentarium cévní kompletní | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
936 | 1603 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.12. | Souprava operačních nástrojů, ortopedická | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
937 | 1604 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro ortopedické chirurgické výkony | T.5.7.1.12.1. | Instrumentarium pro zevní fixaci | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
938 | 1605 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro urologické chirurgické výkony | T.5.7.1.13. | Souprava operačních nástrojů, urologická | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
939 | 1606 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon | T.5.7.1.14. | Souprava operačních nástrojů pro plastickou chirurgii | #REF! |  | Nedostatek informací |  | Nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
940 | 1607 | 3 | Vybavení operačních sálů | T.5.7.2. | Specifické samostatné nástroje | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1962 | 1608 | 4 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro urologické chirurgické výkony | T.5.7.2.1. | Uretrotomy | #REF! |  | výstup, průměr, délka, úhel pohledu |  |  | 2016-12-12
941 | 1609 | 5 | Vybavení operačních sálů Soupravy Soupravy pro chirurgický výkon Soupravy pro urologické chirurgické výkony | T.5.7.2.1.H1 | Uretrotomy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Rigidní, výstup – okulár, průměr, délka, úhel pohledu, příslušenství – nože | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
942 | 1610 | 2 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8. | Sterilizátory | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
943 | 1611 | 3 | Vybavení operačních sálů Sterilizátor fyzikální Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1. | Sterilizátory fyzikální | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1650 | 1612 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1. | Sterilizátory horkovzdušné | #REF! |  | objem komory, regulace, záznam |  |  | 2018-03-05
944 | 1613 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1.H1. | Sterilizátory horkovzdušné – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, regulace teploty | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
945 | 1614 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1.H2. | Sterilizátory horkovzdušné – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem komory min.50 l, záznam průběhu steril. procesu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
946 | 1615 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.1.H3. | Sterilizátory horkovzdušné – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 100 l, záznam průběhu steril. procesu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1651 | 1616 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2. | Sterilizátory parní | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05
1652 | 1617 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1. | Sterilizátory malé parní | #REF! |  | objem komory, nastavitelnost, počet cyklů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
947 | 1618 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H1. | Sterilizátory malé parní (stolní) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, délka cyklu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
948 | 1619 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H2. | Sterilizátory malé parní (stolní) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 20 l, délka cyklu – nastavitelná, volitelný počet steril. programů | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
949 | 1620 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H3. | Sterilizátory malé parní (stolní) – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 40 l, délka cyklu – nastavitelná, volitelný počet steril. programů | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1653 | 1621 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2. | Sterilizátory velké parní | #REF! |  | objem komory, nastavitelnost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
950 | 1622 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H1. | Sterilizátory velký parní (sálové) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 50 l, délka cyklu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
951 | 1623 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H2. | Sterilizátory velký parní (sálové) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 250 l, délka cyklu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
952 | 1624 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H3. | Sterilizátory velký parní (sálové) – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 500 l, délka cyklu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1654 | 1625 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3. | Sterilizátory universální pro centrální sterilizaci | #REF! |  | objem komory |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
953 | 1626 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3.H2. | Sterilizátory velké parní universální pro centrální sterilizaci – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 500 l, délka cyklu, rozsah teplot | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
954 | 1627 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3.H3. | Sterilizátory velké parní universální pro centrální sterilizaci – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 800 l, délka cyklu, rozsah teplot | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
955 | 1628 | 3 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2. | Sterilizátory chemické | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1655 | 1629 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.1. | Sterilizátory etylenoxydové | #REF! |  | objem komory, nastavitelnost |  |  | 2018-03-05
956 | 1630 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.1.H1. | Sterilizátory etylenoxydové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 10 l, předem nastavené pracovní programy | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
957 | 1631 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.1.H2. | Sterilizátory etylenoxydové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 100l, programovatelný uživatelem | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1656 | 1632 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.2. | Sterilizátory formaldehydové | #REF! |  | objem komory, nastavitelnost |  |  | 2018-03-05
958 | 1633 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.2.H2. | Sterilizátory formaldehydové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 100 l, nastavitelná teplota cyklu – od 55°C, jednodveřový/dvoudveřový | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
959 | 1634 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.2.H3. | Sterilizátory formaldehydové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 200 l, nastavitelná teplota cyklu – od 40°C, jednodveřový/dvoudveřový | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1657 | 1635 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3. | Sterilizátory plazmové | #REF! |  | objem komory |  |  | 2018-03-05
960 | 1636 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3.H1. | Sterilizátory plazmové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 20 l | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
961 | 1637 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3.H2. | Sterilizátory plazmové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 70 l | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
962 | 1638 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.3.H3. | Sterilizátory plazmové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 150 l | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1658 | 1639 | 4 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4. | Sterilizátory kombinované | #REF! |  | objem komory, nastavitelnost |  |  | 2018-03-05
963 | 1640 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4.H1. | Sterilizátory kombinované – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | objem komory min. 200 l | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
964 | 1641 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4.H2. | Sterilizátory kombinované – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 400 l, volitelný počet steril.programů, integrovaná tiskárna | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
965 | 1642 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2.4.H3. | Sterilizátory kombinované – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 600 l, volitelný počet steril.programů, integrovaná tiskárna | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
966 | 1643 | 2 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9. | Přístroje pro litotrypsi (lithotriptory) | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1659 | 1644 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1. | Přístroje pro litotrypsi extrakorporální rázovou vlnou | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1963 | 1645 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.1. | Extrakorporální litotriptor elektrohydraulický | #REF! |  | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru |  |  | 2018-03-05
1992 | 1646 | 5 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.1.H1. | Extrakorporální litotriptor elektrohydraulický – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru (konkrétní specifikace) | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1964 | 1647 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.2. | Extrakorporální litotriptor piezoelektrický | #REF! |  | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru |  |  | 2018-03-05
1993 | 1648 | 5 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.2.H1. | Extrakorporální litotriptor piezoelektrický – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru (konkrétní specifikace) | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
967 | 1649 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.3. | Extrakorporální litotriptor elektromagnetický | #REF! |  | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru |  |  | 2016-12-12
1994 | 1650 | 5 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi Systémy pro extrakorporální litotrypsi Systémy pro intrakorporální litotrypsi | T.5.9.1.3.H1. | Extrakorporální litotriptor elektromagnetický – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rozlišovací schopnost RTG, výkon litotriptoru, ohnisko litotriptoru (konkrétní specifikace) | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1660 | 1651 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.2. | Přístroje pro litotrypsi ultrazvukové | #REF! | UZ přístroje pro litotrypsi | výstupní výkon, příslušenství |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
968 | 1652 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.2.H1. | Lithotriptory ultrazvukové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | výstupní výkon, příslušenství (konkrétní specifikace) | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1661 | 1653 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.3. | Přístroje pro litotripsi využívající energii stlačeného vzduchu | #REF! |  | parametry litotriptoru |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
969 | 1654 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.3.H1. | Lithotriptory pneumatické – 1 | #REF! | Lithotriptory balistické |  | Hladina 1 | výstupní výkon, příslušenství | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1965 | 1655 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.3.H2. | Lithotriptory ultrazvukovopneumatické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | výstupní výkon, příslušenství | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1662 | 1656 | 3 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.4. | Přístroje pro litotripsi laserové | #REF! |  | parametry laseru |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1966 | 1657 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.4.H1. | Lithotriptory laserové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | výkon laseru do 20W, typ laseru (vlnová délka), příslušenství | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
970 | 1658 | 4 | Vybavení operačních sálů Lithotriptory Systémy pro litotripsi a související prostředky Systémy pro litotrypsi | T.5.9.4.H2. | Lithotriptory laserové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | výkon laseru nad 20W, typ laseru (vlnová délka), příslušenství | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
971 | 1659 | 2 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10. | Sledování/navigace | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  |  |  |  | 10 | 3
1663 | 1660 | 3 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.1. | Sledování/navigace neurochirurgické | #REF! |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), softwarové vybavení, navigační systém, aplikace, navigované instrumenty, garantovaná přesnost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
972 | 1661 | 4 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.1.H3. | Sledování/navigace neurochirurgické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní) a/nebo elektromagnetický (druhy emitorů), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI, PET, SPECT ), typy registrace, zobrazovací módy v rekonstruovaném objemu, garantovaná přesnost, softwarové vybavení pro neurochirurgii (od něj se odvíjí cena), plánování, možnost SW pro vytvoření traktografií, cílové a dráhové navádění, aplikace mimo jiné: resekce tumorů, funkční neurochirurgické operace, spinální navigace, kraniální biopsie, kraniotomie, umístění shuntu),zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce , možnost navigovat instrumenty, endoskop, mikroskop, bioptickou jehlu…, plánovací stanice | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1664 | 1662 | 3 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.2. | Sledování/navigace ortopedické | #REF! |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení, softwarové vybavení, optimalizace, navigace, aplikace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
973 | 1663 | 4 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.2.H3. | Sledování/navigace ortopedické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní), zobrazení požadované anatomické struktury (kosti) a implantátu v reálném čase, softwarové vybavení pro ortopedické operace s programy pro konkrétní operace, optimalizace resekčních šablon/navigace řezu, aplikace: implantace umělých kloubů, sondy na kostech a nástrojích | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1665 | 1664 | 3 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.3. | Sledování/navigace traumatologické | #REF! |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení, software, možnost připojení C–ramene, navigace, aplikace, garantovaná přesnost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
974 | 1665 | 4 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.3.H3. | Sledování/navigace traumatologické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní), a/nebo elektromagnetický (druhy emitorů), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI), zobrazovací módy v rekonstruovaném objemu, garantovaná přesnost, otevřená softwarová platforma (neurochirurgické, ORL, spinální, ortopedické operace), software pro repozici zlomenin, možnost připojení 2D nebo 3D C–ramene, možnost navigovat více nástrojů zároveň, aplikace: polytraumata | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1666 | 1666 | 3 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.4. | Sledování/navigace bronchoskopické | #REF! |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, aplikace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
975 | 1667 | 4 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.4.H3. | Sledování/navigace bronchoskopické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický (navigovaná sonda + elektromagnetická deska), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT), softwarové vybavení pro bronchoskopii, zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce, aplikace: navigovaná endoskopická vyšetření, biopsie | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
976 | 1668 | 3 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.5. | Sledování/navigace pro otorinolaryngologii | #REF! | Sledování/navigace pro ORL | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, navigace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
977 | 1669 | 4 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.5.H2. | Sledování/navigace pro otorinolaryngologii – 2 | #REF! | Sledování/navigace pro ORL |  | Hladina 2 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI), softwarové vybavení pro ORL, zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
978 | 1670 | 4 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.5.H3. | Sledování/navigace pro otorinolaryngologii – 3 | #REF! | Sledování/navigace pro ORL |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: optický (aktivní, pasivní), zobrazení a registrace požadované anatomické struktury , (CT, MRI), softwarové vybavení pro ORL, plánování, cílové a dráhové navádění („target and trajectory guidance“), zobrazení: sagitální, axiální, koronální projekce, trojrozměrné rekonstrukce | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1667 | 1671 | 3 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.6. | Sledování/navigace pro kardiologii | #REF! |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, navigace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
979 | 1672 | 4 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.6.H3. | Sledování/navigace pro kardiologii – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI) a lokalizace nástrojů, softwarové vybavení pro kardiologii, aplikace: léčba srdečních arytmií | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1668 | 1673 | 3 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.7. | Sledování/navigace ostatní | #REF! |  | "Skupina ostatní" – parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1669 | 1674 | 4 | Vybavení operačních sálů Sledování/navigace | T.5.10.7.H3. | Sledování/navigace ostatní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
980 | 1675 | 1 | Minimálně invazivní chirurgie | T.6. | Přístroje pro minimálně invazivní chirurgii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  |  |  |  | 10 | 3
981 | 1676 | 2 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy | T.6.1. | Laparoskopické sestavy | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  |  |  |  | 10 | 3
982 | 1677 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Endoskopické prostředky Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.1. | Laparoskopické/endoskopické sestavy | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1670 | 1678 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Insuflátory/pumpičky a související prostředky Insuflátory | T.6.1.2. | Insuflátory | #REF! |  | nastavitelnost parametrů, kontrolní prvky, možnost připojení, rozsah tlaku |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
983 | 1679 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Insuflátory/pumpičky a související prostředky Insuflátory | T.6.1.2.H1. | Insuflátory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | automatická kontrola tlaku a průtoku, nastavitelná rychlost průtoku plynu, záznam spotřeby plynu, rozsah tlaku 1–30 mmHg, možnost připojení k tlakové lahvi a centr. rozvodu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1671 | 1680 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Pumpy a související prostředky Pumpy | T.6.1.3. | Pumpy | #REF! |  | nastavitelnost parametrů, měřitelnost, multifunkční využití, proplach x sání, izolovanost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
984 | 1681 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Pumpy a související prostředky Pumpy | T.6.1.3.H1. | Pumpy proplachové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | princip rolovací pumpy, měřitelnost odsávání a oplachování, proplach 3,5l /min, sání až 4 l /min, uzavřený systém hadic, izolovanost sacího a odsávacího kanálu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1672 | 1682 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Kamery a související prostředky | T.6.1.4. | Kamerové řídicí jednotky | #REF! |  | technologie, minimální rozlišení, fokus, zoom, ovládací prvky |  | technologie full HD, 1920x1080 pixel s videoadaptérem, integrovaný upínací mechanismus pro optiku se standard okulárem, fokus, zoom optický a digitální, tlačítka pro ovládání funkcí kamerové hlavy, záznamové a archivační zařízení | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
985 | 1683 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Kamery a související prostředky | T.6.1.4.H1. | Kamerové řídicí jednotky (video procesory) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1673 | 1684 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Endoskopické prostředky Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.5. | Optiky laparoskopické | #REF! |  | nastavitelnost parametrů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
986 | 1685 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Endoskopické prostředky Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.5.H1. | Optiky laparoskopické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | optimalizace hloubky pole, rozměr obrazu, rozlišení a kontrast, pohled pod mnoha úhly, přizpůsobení optiky na jakýkoliv optický kabel | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1674 | 1686 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Monitory a systémy k monitoraci zdravotnických prostředků Monitory k vizuálnímu zobrazení | T.6.1.6. | Monitory | #REF! |  | technologie, atest pro použití na oper. Sálech |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
987 | 1687 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Monitory a systémy k monitoraci zdravotnických prostředků Monitory k vizuálnímu zobrazení | T.6.1.6.H1. | Monitory – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | full HDTV technologie | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.20.17 | Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat | 10 | 3
1675 | 1688 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.7. | Laparoskopické přístroje | #REF! |  | rozlišení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
988 | 1689 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.7.H1. | Laparoskopické přístroje – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | minimální rozlišení 1920x1080 pixel | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1676 | 1690 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů | T.6.1.8. | Záznamová zařízení | #REF! |  | samostatné záznamové zařízení, možnost ovládání, záznam, obrazové vstupy, možnost konverze a exportu záznamů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
989 | 1691 | 4 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů | T.6.1.8.H1. | Záznamová zařízení – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | ovládání foto/video z kamerové hlavy endoskopu, záznam ve formátu full HD, snímky ve vysokém rozlišení, obrazové vstupy: HDMI, DVI, tvorba jednotlivých snímků a videosekvencí esperot na paměťové medium | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
990 | 1692 | 1 | Chirurgické nástroje/systémy a související prostředky Robotické systémy | T.7. | Robotické chirurgické systémy | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
991 | 1693 | 2 | Chirurgické nástroje/systémy a související prostředky Robotické systémy | T.7.1. | Robotické chirurgické systémy víceramenné | #REF! |  | počet ramen, vlastnosti ramen, SW |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
992 | 1694 | 4 | Chirurgické nástroje/systémy a související prostředky Robotické systémy | T.7.1.H3. | Robotické chirurgické systémy, 2/3 ramena – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | ramena 2/3, počet stupňů volnosti chirurgických ramen a jejich funkce, SW vybavení ovládací konzole, 3D kamerový systém | 2016-12-12 |  | 2020-12-07 | 1 | 3 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 5 | 3 | Nutné ověřit odpisovou skupinu
994 | 1696 | 1 | Kardiologie – invazivní | O.1. | Přístroje pro kardiologii – invazivní | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1677 | 1697 | 2 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetrizační soupravy | O.1.1. | Zařízení záznamová katetrizační | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
995 | 1698 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetrizační soupravy | O.1.1.H1. | Zařízení záznamové katetrizační – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | výpočty fyziologie srdce | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1678 | 1699 | 2 | Kardiologie – invazivní Injekční stříkačky/injektory a související prostředky Injektory | O.1.2. | Injektory | #REF! |  | Rychlost dávkování |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
996 | 1700 | 3 | Kardiologie – invazivní Injekční stříkačky/injektory a související prostředky Injektory | O.1.2.H1. | Injektory tlakové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rychlost > 100ml/min | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1679 | 1701 | 2 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické | #REF! |  | Generace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
997 | 1702 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3.H1. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | analogový | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
998 | 1703 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3.H2. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | digitální | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1680 | 1704 | 2 | Kardiologie – invazivní Elektrofyziologie | O.1.4. | Zařízení pro elektrofyziologické studie | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
999 | 1705 | 3 | Kardiologie – invazivní Elektrofyziologie | O.1.4.H1. | Zařízení pro elektrofyziologické studie – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1681 | 1706 | 2 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5. | Zařízení mapovací | #REF! |  | Systém detekce / Generace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1000 | 1707 | 3 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5.H1. | Zařízení mapovací – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | impedanční (LocaLisa) | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1001 | 1708 | 3 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5.H2. | Zařízení mapovací – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | elektromagnetický (Carto) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1002 | 1709 | 3 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5.H3. | Zařízení mapovací – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | elektromagnetický (Rhythmia) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1682 | 1710 | 2 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru | #REF! |  | Způsob komunikace / Generace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1003 | 1711 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6.H1. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nutná kontinuálně přiložená čtecí/zapisovací hlavice | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1004 | 1712 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6.H2. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | bezdrátová komunikace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1683 | 1713 | 2 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9. | Sledování/navigace | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1684 | 1714 | 3 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.1. | Sledování/navigace magnetické | #REF! |  | interaktivní lokalizační systém, zobrazení (3D rekonstrukce), software, navigace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1005 | 1715 | 4 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.1.H1. | Sledování/navigace magnetické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | interaktivní lokalizační systém: elektromagnetický, zobrazení a registrace požadované anatomické struktury (CT, MRI) a lokalizace nástrojů, softwarové vybavení pro kardiologii, aplikace: léčba srdečních arytmií | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1685 | 1716 | 3 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.2. | Sledování/navigace robotické | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1006 | 1717 | 4 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9.2.H1. | Sledování/navigace robotické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1007 | 1718 | 2 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10. | Katetry | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1686 | 1719 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.1. | Katetry intervenční | #REF! |  | Kryo / Radio katetr |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1008 | 1720 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.1.H1. | Katetry intervenční – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1687 | 1721 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.2. | Katetry diagnostické | #REF! |  | Bipolární – počet pólů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1009 | 1722 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.2.H1. | Katetry diagnostické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | bipolární – počet pólů <=10ti | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1010 | 1723 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.2.H2. | Katetry diagnostické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | bipolární – počet pólů >10 | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1688 | 1724 | 3 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.3. | Katetry kombinované (intervenční/diagnostické) | #REF! |  | Intervenční + diagnostické |  |  | 2018-03-05
1011 | 1725 | 4 | Kardiologie – invazivní Katétry a související prostředky Katetry | O.1.10.3.H1. | Katetry kombinované (intervenční/diagnostické) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1012 | 1726 | 1 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2. | Přístroje pro oftalmologii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1013 | 1727 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1. | Oftalmoskopy | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1014 | 1728 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.1. | Oftalmoskopy binokulární | #REF! |  | viz. O.2.1.3. Oftalmoskopy nepřímé |  | oftalmoskop nepřímý – je binokulární zařízení umístěné na hlavě vyšetřujícího | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1689 | 1729 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.2. | Oftalmoskopy laserové | #REF! |  | vlnová délka, min. šířka zornice |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1015 | 1730 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.2.H2. | Oftalmoskopy laserové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | min. šířka zornice 5 mm | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1016 | 1731 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.2.H3. | Oftalmoskopy laserové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | min. šířka zornice 3,2 mm, přístroj v kombinaci s optickou koherentní tomografií | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1690 | 1732 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3. | Oftalmoskopy nepřímé | #REF! |  | zdroj světla, filtry, rozsah volby pupilární vzdálenosti |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1017 | 1733 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3.H2. | Oftalmoskopy nepřímé – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | zdroj světla: xenon/halogen, filtr: modrý, žlutý, rozsah: min.48 – 74mm | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1018 | 1734 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3.H3. | Oftalmoskopy nepřímé – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | zdroj světla: LED/xenon, vestavěný filtr: IR, UV, zelený, kobaltový, difuzní, rozsah vzdálenosti min. 48 –76mm | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1691 | 1735 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4. | Oftalmoskopy přímé | #REF! |  | rozpětí čoček, zdroj světla, vestavěný prvek |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1019 | 1736 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H1. | Oftalmoskopy přímé – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | rozpětí čoček ± 20 D, zdroj světla: LED/xenon | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1020 | 1737 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H2. | Oftalmoskopy přímé – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | rozpětí čoček od –35D do +45D, zdroj světla: xenon/halogen | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1021 | 1738 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H3. | Oftalmoskopy přímé – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | rozpětí čoček od od –45D do +44D, zdroj světla: xenon/halogen, vestavěný optický prvek pro orientační měření, velikost zornice | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1692 | 1739 | 2 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2. | Lampy | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1693 | 1740 | 3 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1. | Lampy fotoštěrbinové | #REF! |  | počet stupňů zvětšení, šíře štěrbiny, dioptrická korekce, filtry, možnost digitalizace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1022 | 1741 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H1. | Lampy fotoštěrbinové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | počet stupňů zvětšení (alespoň 10x a 16x), min. 1 filtr, bez dioptrické korekce, bez možnosti digitalizace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1023 | 1742 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H2. | Lampy fotoštěrbinové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | min. 3 stupně zvětšení (alespoň 10x, 16x, 25x), šíře štěrbiny min. 0–12 mm, dioptrická korekce: min. ± 7 D, min. 3 filtry, možnost digitalizace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1024 | 1743 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H3. | Lampy fotoštěrbinové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | min. 5 stupňů zvětšení (alespoň 6x, 10x, 16x, 25x, 40x), šíře štěrbiny min. 0–14 mm, dioptrická korekce: min. ± 8 D, min. 4 filtry, možnost digitalizace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1694 | 1744 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.3. | Anomaloskopy | #REF! |  | korekce dioptrií, testy barev |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1025 | 1745 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.3.H2. | Anomaloskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | korekce dioptrií ± 6 D, test barev červená/zelená, modrá/zelená | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1026 | 1746 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.4. | Adaptometry | #REF! |  | viz komentář |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | zastaralá metoda používaná k měření adaptace oka – v současné době nahrazeno elektroretinografií viz D.2.3.2.
1695 | 1747 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Oftalmologické kryochirurgické systémy a související prostředky | O.2.5. | Kryojednotky pro oční chirurgii | #REF! |  | expanzní |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1027 | 1748 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Oftalmologické kryochirurgické systémy a související prostředky | O.2.5.H2. | Kryojednotky pro oční chirurgii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | stlačený N2O | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1696 | 1749 | 2 | Kamery a související prostředky | O.2.6. | Kamery | #REF! |  | obrazovka, dioptrická kompenzace, výstup, provozní režim |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1028 | 1750 | 3 | Kamery a související prostředky | O.2.6.H1. | Fundus kamery – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | obrazovka max. 2,5 palce, dioptrická kompenzace min. –15D až +3 D, výstup USB, 1 provozní režim (mydriatický) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1029 | 1751 | 3 | Kamery a související prostředky | O.2.6.H2. | Fundus kamery – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | obrazovka min. 2,5 palce, dioptrická kompenzace, digitální výstup , 1 provozní režim (mydriatický/non.mydriatický) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1030 | 1752 | 3 | Kamery a související prostředky | O.2.6.H3. | Fundus kamery – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | obrazovka min. 5,6 palce, dioptrická kompenzace min. –12 D až + 13 D (možnost změnit rozsah přidáním kompenzačních čoček), výstup na externí monitor, 3 provozní režimy práce (FA, mydriatický, non–mydriatický), digitální zobrazení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1697 | 1753 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.7. | Synophtofory | #REF! |  | nastavení úhlu zorného pole, nastavení opěrky brady, automatické záblesky, počet zkušebních obrázků |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1031 | 1754 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.7.H2. | Synophtofory – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nastavení úhlu zorného pole – horizontálně/ vertikálně 40°,nastavení opěrky brady min. 60 mm, automatické záblesky až 400x/min, počet zkušebních obrázků max. 23 párů | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1698 | 1755 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.8. | Exoftalmometry | #REF! |  | přesnost, spolehlivost měření |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1032 | 1756 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.8.H1. | Exoftalmometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1033 | 1757 | 2 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9. | Tonometry | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1699 | 1758 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.1. | Tonometry impresní | #REF! |  | kontaktní |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1034 | 1759 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.1.H1. | Tonometry impresní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | Parametry nestanoveny | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1700 | 1760 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2. | Tonometry aplanační | #REF! |  | kontaktní, velikost, počet měření, digitální |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1035 | 1761 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H1. | Tonometry aplanační – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kompaktní, kapesní, měření mimo optickou osu oka, až dvě měření při jednom doteku rohovky | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1036 | 1762 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H2. | Tonometry aplanační – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kompaktní, měření mimo optickou osu oka, min. dvě měření při jednom doteku rohovky, možnost ukládání výsledků měření | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1037 | 1763 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H3. | Tonometry aplanační – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | kompaktní, rezonanční měření, zobrazení výsledků měření, digitální displej | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1701 | 1764 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3. | Tonometry bezkontaktní | #REF! |  | rozsah měření, integrovaná tiskárna, režim, připojení k PC, paměť |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1038 | 1765 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3.H2. | Tonometry bezkontaktní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | rozsah měření max. 60 mmHg, integrovaná tiskárna – termotiskárna, režim – manuál/poloautomatický, bez připojení k PC, bez paměti | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1039 | 1766 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3.H3. | Tonometry bezkontaktní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | rozsah měření max. 60 mmHg, integrovaná tiskárna – termotiskárna, režim – manuál/poloautomatický/automatický, možnost připojení k PC, paměť 10 měření | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1702 | 1767 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10. | Perimetry | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 |  |  |  |  | 10 | 3
1703 | 1768 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.1. | Perimetry statické | #REF! |  | automatizace, velikost stimulu, počet barev stimulu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1040 | 1769 | 4 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.1.H2. | Perimetry statické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | statické i kinetické měření, 3 velikosti stimulu, 3 barvy stimulu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1041 | 1770 | 4 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.1.H3. | Perimetry statické – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | statické i kinetické měření, 5 velikostí stimulu, min. 4 barvy stimulu, | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1704 | 1771 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.2. | Perimetry kynetické | #REF! |  | v současné době automatizováno, spolu se statickým perimetrem v jednom přístroji |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1042 | 1772 | 4 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.2.H1. | Perimetry kynetické – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | manuální | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1043 | 1773 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.11. | Zařízení pro vyjímání cizího tělesa | #REF! |  | nedostatek informací (mikrochirurgické pinzety) |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.2 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1044 | 1774 | 2 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12. | Lasery | #REF! |  | použitý materiál, výkon, vyzařovaná vlnová délka, kontinuální/impulzní/pulzní režim |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1705 | 1775 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1. | Lasery oční plynové | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1047 | 1776 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.1. | Lasery oční argonové | #REF! |  | vlnová délka, kontinuální režim |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | [6 empty] | v současné době je druh ZT pro oční operace zastaralý
1995 | 1777 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.1.H1. | Lasery oční argonové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 488nm až 514 nm, kontinuální režim | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1706 | 1778 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.2. | Lasery oční kryptonové | #REF! |  | vlnová délka, kontinuální režim |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1996 | 1779 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.2.H2. | Lasery oční kryptonové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 488, 514, 531, 568 a 647 nm, kontinuální režim | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1708 | 1780 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.3. | Lasery oční excimerové | #REF! |  | vlnová délka – dle chemického složení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1997 | 1781 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.3.H2. | Lasery oční excimerové – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | rozsah vlnových délek 120 nm až 550 nm | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1709 | 1782 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.3. | Lasery oční kapalinové | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1710 | 1783 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.3.1. | Lasery oční barvivové | #REF! |  | dle použitého materiálu – vlnová délka, výkon, provozní režim – kontinuální/pulzní |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1046 | 1784 | 5 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.3.1.H3. | Lasery oční barvivové – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | kapalinové lasery, nastavení vlnové délky 360 až 960 nm změnou koncentrace aktivních prvků v roztoku, pulzní režim | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1711 | 1785 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.4. | Lasery oční polovodičové | #REF! |  | nelze specifikovat – v oftalmologii nevyužívané |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1712 | 1786 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.5. | Lasery pevnolátkové | #REF! |  | vlnová délka, kontinuální režim |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1048 | 1787 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.5.1. | Lasery oční YAG (Yttrium–Aluminium–Granat) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 1064 nm, pulzní i kontinuální režim | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1713 | 1788 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.6. | Lasery ostatní | #REF! |  | "Skupina ostatní" – parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1714 | 1789 | 2 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13. | Vitrektomy, soupravy pro vitrektomii | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1715 | 1790 | 3 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1. | Vitrektomy | #REF! |  | modularita systému, speciální funkce, technická spolehlivost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1054 | 1791 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H1. | Vitrektomy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pneumatický, přední vitrektomie | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1055 | 1792 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H2. | Vitrektomy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | elektrický/vysokofrekvenční, přední/zadní vitrektomie, aspiračně –irigační systém | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1056 | 1793 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H3. | Vitrektomy – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | elektrický, přední/zadní vitrektomie, aspiračně –irigační systém, ultrazvuk | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1716 | 1794 | 3 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.2. | Soupravy pro vitrektomii | #REF! |  | viz. O.2.13.1. |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1057 | 1795 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.2.H1. | Souprava pro vitrektomii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1717 | 1796 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14. | Keratometry | #REF! | Oftalmometry | měření zakřivení rohovky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1058 | 1797 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H1. | Keratometry – 1 | #REF! | Oftalmometry |  | Hladina 1 | manuální, měření zakřivení až 11 mm | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1059 | 1798 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H2. | Keratometry – 2 | #REF! | Oftalmometry |  | Hladina 2 | mechanické, měření zakřivení až 11,2 mm | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1967 | 1799 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H3. | Keratometry – 3 | #REF! | Oftalmometry |  | Hladina 3 | Automatické – samostatné, nebo jako součást jiných oftalmických prostředků | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1718 | 1800 | 2 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.15. | Fakoemulsifikátory | #REF! |  | modulární operační jednotka, operační režimy, ultrazvukové koncovky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1060 | 1801 | 3 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.15.H3. | Fakoemulsifikátory – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | možnost více operačních modulů, min. 3 režimy – kontinuální, pulsní, burst s nastavením parametrů, vyměnitelné ultrazvukové koncovky | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1719 | 1802 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16. | Fokometry | #REF! |  | automatické rozpoznávání čoček, měření rozměrů progresivního kanálu, detekce center oblasti vidění do dálky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1061 | 1803 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H1. | Fokometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu NE, detekce center oblasti vidění do dálky NE | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1062 | 1804 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H2. | Fokometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu NE, detekce center oblasti vidění do dálky ANO | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1063 | 1805 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H3. | Fokometry – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu ANO, detekce center oblasti vidění do dálky ANO, měření propustnosti čoček pro UV záření | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1064 | 1806 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.17. | Oftalmometry | #REF! | viz Keratometry O.2.14. |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1720 | 1807 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18. | Refraktometry | #REF! |  | měřicí rozsah, minimální průměr zornice, automatické měření |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1065 | 1808 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18.H2. | Refraktometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | měřicí rozsah refrakce sférická, cylindrická – 7 D až + 5D, minimální průměr zornice 4 mm, automatické měření ANO, možno jakou součást přístroje měřicího více parametrů | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1066 | 1809 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18.H3. | Refraktometry – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | měřicí rozsah refrakce sférická –18D až +23D, cylindrická ± 12D, minimální průměr zornice 2,3 mm, automatické měření ANO, možno jakou součást přístroje měřicího více parametrů | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1721 | 1810 | 2 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii | #REF! |  | počet skenů za sekundu, minimální velikost zorničky, PC, fousace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1067 | 1811 | 3 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19.H2. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | počet skenů za sekundu min. 26 000, minimální velikost zorničky 3 mm, PC externě připojen, fousace –15 D až + 12 D | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1068 | 1812 | 3 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19.H3. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | počet skenů za sekundu min. 27 000, minimální velikost zorničky 2 mm, PC integrovaný v těle přístroje, fokusace v rozsahu ± 20D | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1070 | 1814 | 2 | Prostředky pro čištění a odsávání tělních tkání/tekutin Tělní irigační/aspirační pumpy Oftalmologie | O.2.21. | Oftalmologické irigační/aspirační pumpy | #REF! |  | viz komentář |  |  | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | viz. O.2.13. souprava pro vitrektomii
1722 | 1815 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22. | Optotypy | #REF! |  | velikost, typ – jednoduchý / programovatelný LCD |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1071 | 1816 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H1. | Optotypy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | jednoduchá tabule, podsvícená | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1072 | 1817 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H2. | Optotypy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | LCD max. 22 palců, možnost programování | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1073 | 1818 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H3. | Optotypy – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | LCD min 24 palců, programovatelné | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1723 | 1819 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23. | Foroptery | #REF! |  | měřicí rozsah, měření osy, měření PD |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1074 | 1820 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23.H1. | Foroptery – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | manuální, osa 0 až 180°, PD až 75 mm | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1075 | 1821 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23.H2. | Foroptery – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | automatický, osa 0 až 180°, PD až 80 mm | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1724 | 1822 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.24. | Polarimetry | #REF! |  | zdroj světla, technologie |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1076 | 1823 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.24.H3. | Polarimetry – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | laserový, skenovací | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1725 | 1824 | 2 | Oftalmologie | O.2.25. | Ultrasonografy oční | #REF! | USG oční | pracovní módy, SW |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1077 | 1825 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H1. | Ultrasonografy oční – 1 | #REF! | USG oční |  | Hladina 1 | A–mód, měření pachymetrie i biometrie, min. 1 vyšetřovací sonda | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1078 | 1826 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H2. | Ultrasonografy oční – 2 | #REF! | USG oční |  | Hladina 2 | B–mód, 2D zobrazení, podpora měření biometrie, až 4 vyšetřovací sondy | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1079 | 1827 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H3. | Ultrasonografy oční – 3 | #REF! | USG oční |  | Hladina 3 | A/B–mód, integrovaný systém pro 3D rekonstrukci předního a zadního segmentu oka, sonda pro měření biometrie, pachymetrie, možnost připojení k PC, min. 4 vyšetřovací sondy | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1726 | 1828 | 2 | Oftalmologie | O.2.26. | Pachymetry | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1727 | 1829 | 3 | Oftalmologie | O.2.26.1. | Pachymetry kontaktní | #REF! |  | technologie, vzorkovací kmitočet UZV sondy, displej |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1080 | 1830 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.1.H1. | Pachymetry kontaktní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | kontaktní přenosný, UZV sonda vzorkovací kmitočet 65MHz, min. měřicí rozsah: od 300 µm | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1081 | 1831 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.1.H2. | Pachymetry kontaktní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kontaktní stolní, UZV sonda vzorkovací kmitočet 65MHz, min. měřicí rozsah: od 300 µm, dotykový displej | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1728 | 1832 | 3 | Oftalmologie | O.2.26.2. | Pachymetry bezkontaktní | #REF! |  | optická metoda měření |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1082 | 1833 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.2.H1. | Pachymetry bezkontaktní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | součást přístroje měřicího biometrii oka | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1083 | 1834 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.2.H3. | Pachymetry bezkontaktní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | součást přístroje měřícího několik parametrů (min. 3) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1084 | 1835 | 1 | Onkologie | O.3. | Přístroje pro onkologii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1085 | 1836 | 2 | Onkologie Hypertermické systémy a související prostředky | O.3.1. | Přístroje pro hypertermii | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1086 | 1837 | 1 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4. | Přístroje pro otorhinolaryngologii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1729 | 1838 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.1. | Posturografické systémy pro měření stability | #REF! |  | Citlivost senzorů, metoda analýzy, vyhodnocovací SW |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1087 | 1839 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.1.H3. | Stabilometrie posturografická – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | vysoká citlivost senzorů, vyhodnocovací SW (zpracování min. 4 nezávislých měřených parametrů), metoda analýzy pro odhalení nejmenších funkčních odchylek ve stabilitě | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1730 | 1840 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.2. | Analyzátory | #REF! |  | měřicí techniky, nastavitelnost parametrů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1088 | 1841 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.2.H2. | Analyzátory otodynamické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | měřicí techniky – TEOAE, DPOAE, nastavitelný testovací frekvenční rozsah alespoň 1–5 kHz | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1731 | 1842 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.3. | Elektrogustometry | #REF! |  | nastavitelnost proudu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1089 | 1843 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.3.H1. | Elektrogustometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | nastavitelná velikost proudu v mezích alespoň 2 – 8 µA | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1732 | 1844 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4. | Elektrostimulátory | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1733 | 1845 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.1. | Elektrostimulátory pro parotidektomii | #REF! |  | nastavitelnost parametrů, záznam |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1090 | 1846 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.1.H2. | Elektrostimulátory pro parotidektomii – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nastavitelná hodnota stimulačního proudu v mezích alespoň 0,05 – 5 mA, nastavitelná frekvence, indikátor úrovně činnosti EMG (vizuálně i akusticky), možnost záznamu časových průběhů vln | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1734 | 1847 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.2. | Elektro stimulátory nervu | #REF! |  | nastavitelnost parametrů, záznam |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1092 | 1848 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.2.H2. | Elektro stimulátory nervu – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nastavitelná hodnota stimulačního proudu v mezích alespoň 0,05 – 5 mA, nastavitelná frekvence, indikátor úrovně činnosti EMG (vizuálně i akusticky), možnost záznamu časových průběhů vln | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1093 | 1849 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.4.2.H3. | Elektro stimulátory nervu – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | modulární systém | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1735 | 1850 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.5. | Diafanoskopy | #REF! |  | vlnová délka zdroje světla |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1091 | 1851 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.5.H1. | Diafanoskopy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | min. dvě vlnové délky světla, nastavitelná intenzita záření | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1736 | 1852 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Rhinometry a rhinomanometry a související prostředky Rhinometry/rhinomanometry | O.4.6. | Rhinomanometry | #REF! |  | senzory |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1094 | 1853 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Rhinometry a rhinomanometry a související prostředky Rhinometry/rhinomanometry | O.4.6.H1. | Rhinomanometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | akustický, snímáno mikrofonem | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1095 | 1854 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Rhinometry a rhinomanometry a související prostředky Rhinometry/rhinomanometry | O.4.6.H2. | Rhinomanometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | manometrický, snímáno tlakovým senzorem | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1737 | 1855 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7. | Audiometry | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1738 | 1856 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.1. | Audiometry standardní | #REF! |  | audiometrie, frekvenční rozsah |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1096 | 1857 | 4 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.1.H2. | Audiometry standardní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | tónová i slovní audiometrie, možnost volby speciálních testů, frekvenční rozsah alespoň 125 – 8000 Hz, vzdušné i kostní vedení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1739 | 1858 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.2. | Audiometry impedanční | #REF! |  | měření, testovací frekvence, rozsah tlakového systému |  |  | 2018-03-05
1097 | 1859 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Audiometry a související prostředky Audiometry | O.4.7.2.H1. | Audiometry impedanční – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | možnost měření impedance středouší a reflex středoušních svalů, rozsah tlakového systému alespoň +200 až –300 daPa, při měření reflexů možnost výběru z několika testovacích frekvencí | 2016-12-12 |  | 2021-03-29 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1740 | 1860 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.4.8. | Mikroskopy | #REF! |  | manipulace/ovládání, filtry, integrované příslušenství, motorové ovládání, kvalita obrazu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1098 | 1861 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.4.8.H1. | Mikroskopy vyšetřovací pro otorinolaryngologii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | manuální manipulace, ručně ovládaný měnič zvětšení alespoň v 5 polohách, možnost využití barevných filtrů, možnost integrované videokamery | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1099 | 1862 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.4.8.H3. | Mikroskopy vyšetřovací pro otorinolaryngologii – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | motorové ovládání, možnost uložení několika sad nastavení různých uživatelů, vysoká kvalita obrazu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1741 | 1863 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.9. | Olfaktometry | #REF! |  | třídy testovacích látek |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1100 | 1864 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.9.H1. | Olfaktometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 4 třídy testovacích látek | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1742 | 1865 | 2 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.10. | Videostroboskopy, videostroboskopické systémy | #REF! |  | konfigurace |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1101 | 1866 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.10.H2. | Videostroboskopy – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | stroboskopický mód 1000 Hz, základní konfigurace – videostroboskop, videolaryngoskop (rigidní),kamerová hlava s mikrofonem, zdroj světla, monitor | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1102 | 1867 | 3 | Ušní/nosní/krční (ORL) prostředky Ušní/nosní/krční (ORL) | O.4.10.H3. | Videostroboskopy – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | rozšířená konfigurace – videostroboskop, videolaryngoskop (rigidní, flexibilní), kamerová hlava s mikrofonem, zdroj světla, monitor, datová stanice, software pro analýzu dat | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1103 | 1868 | 1 | Sluch | O.5. | Přístroje pro foniatrii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  |  |  |  | 10 | 3
1104 | 1869 | 2 | Sluch | O.5.1. | Hlukoměry | #REF! |  | měřící rozsah, frekvenční rozsah, přesnost měření |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1968 | 1870 | 3 | Sluch | O.5.1.H1. | Hlukoměry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | měřící rozsah [dB], frekvenční rozsah [Hz], přesnost [%], snímací režimy, doba odezvy | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1105 | 1871 | 2 | Sluch | O.5.2. | Piana – pro foniatrickou terapii | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1106 | 1872 | 2 | Sluch | O.5.3. | Můstky tenzometrické | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1107 | 1873 | 2 | Sluch | O.5.4. | Systémy pro měření evokovaných potenciálů | #REF! |  | parametry přístroje a elektrod, SW |  | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1969 | 1874 | 3 | Sluch | O.5.4.H1. | Systémy pro měření evokovaných potenciálů – 1 | #REF! | BERA, BAEP, CERA |  | Hladina 1 | parametry stimulů, SW moduly, příslušenství | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1108 | 1875 | 2 | Sluch | O.5.5. | Zařízení pro Free–field test | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | nedostatek informací pro zpracování | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1109 | 1876 | 2 | Sluch | O.5.6. | Tympanometry | #REF! |  | parametry měření, SW |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1970 | 1877 | 3 | Sluch | O.5.6.H1. | Tympanometry – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | manuální/automatické měření; klasické/vysokofrekvenční měření; tisk tympanogramu | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1110 | 1878 | 2 | Sluch | O.5.7. | Systémy pro měření/nastavování sluchadel | #REF! |  | parametry měření, SW moduly |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1971 | 1879 | 3 | Sluch | O.5.7.H1. | Systémy pro měření/nastavování sluchadel – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | měření – testovací módy (zisk, intenzita, zkreslení, citlivost, směrovost,..); jedno/dvoukanálové řešení; SW | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1111 | 1880 | 1 | Dermatologie Dermatovenerologie | O.6. | Přístroje pro dermatovenerologii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1112 | 1881 | 2 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1. | Lasery dermatologické | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1743 | 1882 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.1. | Lasery kapalinové | #REF! |  | vlnová délka, chlazení |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1113 | 1883 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.1.H1. | Lasery dermatologické barvivové pulzní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 595nm, dynamické chlazení kůže | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1744 | 1884 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2. | Pevnolátkové lasery | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1745 | 1885 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.1. | Lasery dermatologické Alexandritové | #REF! |  | vlnová délka, chlazení, nastavitelné prvky |  |  | 2018-03-24
1114 | 1886 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.1.H1. | Lasery dermatologické Alexandritové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 755nm, chlazení pokožky, nastavitelná délka pulzu 3–300ms, mnohostranné využití, koncovky s průměrem 6–18mm | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1746 | 1887 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.2. | Lasery dermatologické Nd:YAG | #REF! |  | vlnová délka, nastavitelné prvky |  |  | 2018-03-24
1118 | 1888 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.2.H1. | Lasery dermatologické Nd:YAG (neodymium–doped yttrium aluminium garnet) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 1064nm nebo 1320nm, výkon 0,2–2W, počet pulzů 0,5 – 30, nastavitelná délka pulzu 0,25–100(300)ms, koncovky s průměrem 6–18mm | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1747 | 1889 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.3. | Lasery dermatologické rubínové (Q–switch) | #REF! |  | vlnová délka, délka pulzu, výkon |  |  | 2018-03-24
1972 | 1890 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.2.3.H1. | Lasery dermatologické rubínové (Q–switch) – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 694 nm, pulz 1–2ms (energie 0,5 – 5J), pulz 10ns (energie 1J), kontinuální výkon 25mW | 2018-03-24 |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1748 | 1891 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3. | Lasery plynové | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1749 | 1892 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.1. | Lasery dermatologické excimerové | #REF! |  | vlnová délka |  |  | 2018-03-24
1115 | 1893 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.1.H1. | Lasery dermatologické excimerové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | jedna vlnová délka 308nm, délka pulzu 20ns (energie 40–500mJ) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1750 | 1894 | 4 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.2. | Lasery dermatologické s parami kovů | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-24
1751 | 1895 | 5 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.2.1. | Lasery dermatologické s parami mědi | #REF! |  | vlnová délka |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1973 | 1896 | 6 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery Systémy k terapii pokožky a související prostředky Dermatologické laserové systémy | O.6.1.3.2.1.H1. | Lasery dermatologické s parami mědi – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | vlnová délka 578,2 nm (oblast žlutého světla); vlnová délka 510,5 nm (oblast zeleného světla) | 2018-03-24 |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1752 | 1897 | 2 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.6.2. | Fotopletysmografy | #REF! |  | typ snímače, použití |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1119 | 1898 | 3 | Dermatovenerologie Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.6.2.H1. | Fotopletysmografy – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | snímač: digitální, impedanční, tenzometrický, kapacitní, pneumatický, reflexní, impedanční; nastavitelné zesílení snímaného signálu, analýza PPG, použití: celotělové, prstové, končetinové | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1753 | 1899 | 2 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3. | Mikroskopy | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1754 | 1900 | 3 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.1. | Mikroskopy zástinové | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1120 | 1901 | 4 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.1.H1. | Mikroskopy zástinové – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1755 | 1902 | 3 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.2. | Mikroskopy konfokální | #REF! |  | typ, zvětšení obrazu |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1974 | 1903 | 4 | Dermatovenerologie Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | O.6.3.2.H1. | Mikroskopy konfokální – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | typ: rastrující (LSCM), s rotujícím diskem (TSCM), zvětšení 500–1000x, možnost 3D rekonstrukce obrazu | 2018-03-24 |  |  | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1122 | 1904 | 1 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7. | Přístroje pro gynekologii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1123 | 1905 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.1. | Přístroje kymoinsuflační pro testování průchodnosti tub | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | pomocí Schultzeho kanyly do dutiny děložní CO2 | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1756 | 1906 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.2. | Schultzeho aparát | #REF! |  | velikosti kuželů, manometr, stříkačka |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1124 | 1907 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.2.H1. | Schultzeho aparát pro tubární chirurgii – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | min 3. velikosti kužele. Aplikace – diagnostika sterility a HSG | 2016-12-12 |  | 2018-09-03 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1757 | 1908 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.3. | Pumpy | #REF! |  | sací výkon, hodnota průtoku proplachu |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1125 | 1909 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.3.H1 | Proplachovací pumpa pro intrauterinní operace – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | sací výkon, hodnota průtoku proplachu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1758 | 1910 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.4. | Přístroje pertubační | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1126 | 1911 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.4.1. | Přístroje pertubační pro rekonstrukci tuby | #REF! |  |  |  | nedostatek informací | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1759 | 1912 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.5. | Kryokontejnery, kryokonzervační přístroje | #REF! |  | objem komory, teplotní rozsah, rychlost zamrazování, velikost zásobníku C02, kontejner – počet zkumavek |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1127 | 1913 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.5.H2. | Kryokontejnery + kryokonzervační přístroje – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | programovatelný, min. –180 °C, rychlost zamrazování min. 0,01°C/min, | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 28.25.13 | Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) | 10 | 3
1760 | 1914 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) Mikrobiologická kultivační média pro IVD | O.7.6. | Kultivační komůrky | #REF! |  | rozměry vzorků |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1128 | 1915 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) Mikrobiologická kultivační média pro IVD | O.7.6.H1. | Kultivační komůrky – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | pozn. většinou součástí mikroskopu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1761 | 1916 | 2 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.7. | Lasery | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1762 | 1917 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.7.1. | Lasery plynové | #REF! |  | vlnová délka, vodící paprsek, absorbce paprsku, výkon, nastavitelné parametry, režim |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1129 | 1918 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.7.1.H2. | Lasery CO2 gynekologické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | infračervené spektrum – vlnová délka 10 600 nm, vodící paprsek, absorbce paprsku: voda, výkon v rozmezí: 2 – 20 Watt, nastavitelný výkon/délka impulzu/délka intervalu, incise, excise, ablace, vaporizace, koagulace, kontinuální (nižší energetická Hladina)/pulzní režim (vysoká energetická Hladina) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1975 | 1919 | 2 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.8. | Přístroje termoablační | #REF! |  | režimy, balónový katetr, roztok, teplota |  |  | 2016-12-12
1976 | 1920 | 3 | Porodnické/gynekologické prostředky Porodnictví/gynekologie (OB–GYN) | O.7.8.H2 | Přístroje pro termoablaci endometria – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | režim termoablace, destrukce endometriální sliznice teplem za pomoci balónového katétru, kontrolované zahřívání na přednastavenou teplotu, roztok | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1130 | 1921 | 1 | Psychiatrie Neuropsychiatrie | O.8. | Přístroje pro psychiatrii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  |  |  |  | 10 | 3
1763 | 1922 | 2 | Psychiatrie Neuropsychiatrie Prostředky pro elektrokonvulzivní terapii (ECT) | O.8.1. | Přístroje elektrokonvulzivní | #REF! |  | displej, nastavitelnost parametrů, monitorace, kontrolní prvky, analýza |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1131 | 1923 | 3 | Psychiatrie Neuropsychiatrie Prostředky pro elektrokonvulzivní terapii (ECT) | O.8.1.H2. | Přístroje elektrokonvulzivní – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | displej, volba energie, 2 monitorovací kanály, kontrola překročení nastavené energie | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1132 | 1924 | 3 | Psychiatrie Neuropsychiatrie Prostředky pro elektrokonvulzivní terapii (ECT) | O.8.1.H3. | Přístroje elektrokonvulzivní – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 | volba šíře pulzu, frekvence, analýza EEG, alespoň 4 monitorovací kanály, propojení s PC | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1133 | 1925 | 1 | Urologie | O.9. | Přístroje pro urologii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-14 |  | 2016-12-14
1764 | 1926 | 2 | Urologie Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry | O.9.1. | Průtokoměry | #REF! |  | odchylka měření (do 5%), elektronický zápis křivky, tisk |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1134 | 1927 | 3 | Urologie Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry | O.9.1.H1. | Průtokoměry – uroflowmetry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | odchylka měření (do 5%), elektronický zápis křivky, tisk | 2016-12-14 |  | 2016-12-14 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1765 | 1928 | 2 | Urologie Urologické katétry a související prostředky | O.9.2. | Systémy urodynamické | #REF! |  | přesnost snímání tlaku (do 5%), počet kanálů, EMG |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1135 | 1929 | 3 | Urologie Urologické katétry a související prostředky | O.9.2.H2. | Systémy urodynamické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | přesnost snímání tlaku (do 5%), počet kanálů, EMG | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1136 | 1930 | 2 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Bioptické pistole | O.9.3. | Pistole bioptické | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  | způsob využití | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1977 | 1931 | 3 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Bioptické pistole | O.9.3.H1 | Pistole bioptické na jedno použití – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | bezpečnostní pojistka | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1978 | 1932 | 3 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Bioptické pistole | O.9.3.H2 | Pistole bioptické – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | bezpečnostní pojistka, nastavitelnost velikosti zářezu, vyměnitelnost jehel | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1137 | 1933 | 1 | Stomatologie | O.10. | Přístroje pro stomatologii | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1138 | 1934 | 2 | Stomatologie Stomatologické prostředky Laserové systémy a související prostředky | O.10.1. | Lasery zubní | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1139 | 1935 | 3 | Stomatologie Stomatologické prostředky Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Laserové systémy Stomatologické laserové systémy | O.10.1.4. | Lasery zubní diodové | #REF! |  | vlnová délka |  | nedostatek informací | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1140 | 1936 | 2 | Násadce a související prostředky Násadce Násadce pro motoricky poháněné chirurgické nástrojové systémy Stomatologické prostředky | O.10.2. | Násadce na vrtačku | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3 | Specifikace násadců: kontaktní, bezkontaktní, endodontický ,aj.
1192 | 1937 | 2 | Stomatologie Stomatologické prostředky | O.10.3. | Přístroje pro screening rakoviny ústní sliznice | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1141 | 1938 | 1 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11. | Přístroje pro transfuzní službu | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1766 | 1939 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.1. | Aferetické systémy | #REF! |  | jednoduchost systému, monitoring procesů, automatický systém, dotyková obrazovka |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1142 | 1940 | 3 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.1.H3. | Aferetický systém – 3 | #REF! |  |  | Hladina 3 |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1767 | 1941 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.2. | Inkubátory | #REF! |  | manuální systém pro typizaci krve, kapacita kazet |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1143 | 1942 | 3 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.2.H2. | Inkubátory pro sloupcovou aglutinaci – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kapacita kazet, 2 nezávislé zóny pro inkubaci | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1979 | 1943 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.3. | Centrifugy | #REF! |  | manuální systém pro typizaci krve, kapacita kazet |  |  | 2016-12-13
1980 | 1944 | 3 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.3.H2. | Centrifugy pro sloupcovou aglutinaci – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | kapacita kazet, vyměnitelný rotor | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1380 | 1945 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.4. | Automaty imunoadsorbční | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
361 | 1946 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.5. | Separátory krevních složek | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
363 | 1947 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.6. | Přístroje pro rheoferézu | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
364 | 1948 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.7. | Přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
365 | 1949 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.8. | Odběrové míchací váhy | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
366 | 1950 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.9. | Lisy na krevní plazmu | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
367 | 1951 | 2 | Transfuzní služba Prostředky pro krevní transfuzi | O.11.10. | Ozařovače transfuzních přípravků | #REF! |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1144 | 1952 | 1 |  | O.12. | Ostatní vyšetřovací přístroje | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1768 | 1953 | 2 | Světelné zdroje a související prostředky | O.12.1. | Interferometry | #REF! |  | laser HeNe s frekvenční stabilitou |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1145 | 1954 | 3 | Světelné zdroje a související prostředky | O.12.1.H2. | Interferometry – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | 100 pm | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1146 | 1955 | 2 | Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.12.2. | Falometry (penilní pletysmografy) | #REF! |  | počet měřicích kanálů |  |  | 2016-12-13 |  | 2018-06-11
1981 | 1956 | 3 | Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | O.12.2.H2 | Falometry (penilní pletysmografy) – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | hlavní pletysmografický kanál, kanál pro kožně–galvanický reflex | 2016-12-13 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1769 | 1957 | 2 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3. | Měřicí přístroje | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1770 | 1958 | 3 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.1. | Měřicí přístroje vodíku ve vydechovaném vzduchu | #REF! |  | senzor |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1147 | 1959 | 4 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.1.H1. | Měřicí přístroje vodíku ve vydechovaném vzduchu – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | elektrochemický | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1771 | 1960 | 3 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.2. | Měřicí přístroje frakce | #REF! |  | výdechový čas kapacita paměti bezúdržbové bez nutnosti kalibrace |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1150 | 1961 | 4 | Pulmologie/Pneumologie Analyzátory / systémy pro analýzu plynů Analyzátory / systémy pro analýzu dechu | O.12.3.2.H1. | Měřicí přístroje frakce vydechovaného oxidu dusného – 1 | #REF! | FENO |  | Hladina 1 | max. 10 s min. 15000 | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.51 | Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1772 | 1962 | 2 | Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | O.12.4. | Monitory pH | #REF! |  | počet pH kanálů katetru, měření impedance |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-06-11
1148 | 1963 | 3 | Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | O.12.4.H1. | Monitory pH Holterovské – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | 1 až 2 kanály | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1149 | 1964 | 3 | Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | O.12.4.H2. | Monitory pH Holterovské – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | 1 až 2 kanály, současné měření impedance min. 6 | 2016-12-13 |  | 2018-06-11 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1152 | 1966 | 1 | Výpočetní technika | P.1. | Výpočetní technika | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1160 | 1967 | 2 | Výpočetní technika Software pro informační systém | P.1.2. | Software | #REF! |  | účel využití a složitost SW |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 2 | 5 |  |  | 10 | 3 | Doplnění informací k odpis. skup.
1163 | 1968 | 1 |  | P.2. | Prostředky všeobecné | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1164 | 1969 | 2 | Váhy a související prostředky Váhy | P.2.1. | Váhy | #REF! |  |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13
1173 | 1970 | 3 | Váhy a související prostředky Váhy | P.2.1.1. | Váhy – Osobní | #REF! |  | metrologicky ověřitelná váha |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1165 | 1971 | 4 | Váhy a související prostředky Váhy | P.2.1.1.H1. | Váhy – Osobní – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | třída přesnosti III | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 2 | 5 | 28.29.3 | Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření | 10 | 3
1774 | 1972 | 2 | Masážní stoly/lehátka | P.2.2. | Lehátka | #REF! |  |  |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1775 | 1973 | 3 | Hydraulicky napájené/poháněné prostředky Masážní stoly/lehátka | P.2.2.1. | Lehátka hydraulická | #REF! |  | nastavitelnost, nosnost, ovládání |  |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-24
1166 | 1974 | 4 | Hydraulicky napájené/poháněné prostředky Masážní stoly/lehátka | P.2.2.1.H1. | Lehátka hydraulická – 1 | #REF! |  |  | Hladina 1 | výškové nastavení lůžka, ovládání polohy hlavy | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1167 | 1975 | 4 | Hydraulicky napájené/poháněné prostředky Masážní stoly/lehátka | P.2.2.1.H2. | Lehátka hydraulická – 2 | #REF! |  |  | Hladina 2 | nosnost min. 150 kg, ovládání polohy hlavy, paží, nohou | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
#REF!

## Zrušené položky
ID | Pořadí | Úroveň hierarchie | Kolektivní termíny | Kód | Název | Synonymum | Technické parametry/příznaky | Hladina | Zařazovací kritéria | Datum vložení nového řádku | Datum ukončení platnosti řádku | Datum změny obsahu technické části kategorizace | Odpisová skupina | Minimální doba odpisu (roky) | Kód CZ-CPA | Název skupiny (CZ-CPA) | Technická životnost (roky) | Způsob stanovení hodnoty technické životnosti ZT | Komentář
1223 | 161 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory tlaku a související prostředky Monitory tlaku | D.2.1.6. | Přístroje pro měření krevního tlaku |  |  |  | smazat - viz tonometry | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 2018-03-05
87 | 162 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory tlaku a související prostředky Monitory tlaku | D.2.1.6.H1. | Měřiče krevních tlaků neinvazivní - 1 |  |  | Hladina 1 | smazat - viz tonometry | 2016-12-08 | 2019-01-01 | 2016-12-08
1299 | 404 | 3 | Laboratorní přístroje | D.5.1.6. | Tkáňové procesory |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-06-11 | 2018-03-05
215 | 415 | 1 |  | D.5.1.12. | Analyzátory genetické |  | do této kapitoly nepatří -viz genetika |  |  | 2016-10-10 | 2018-12-31 | 2018-06-11
283 | 522 | 1 |  | D.5.3.6.3. | Chromatograf nanoLC |  | poč. |  |  | 2016-10-24 | 2018-12-31
Přesun. Zachováno ID 1380 | 605 | 4 | Hematologické analyzátory pro IVD | D.5.4.2.2. | Automaty imunoadsorbční |  | viz komentář |  |  | 2016-11-14 |  | 2018-12-31 | [6 empty] | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O.12. Transfuzní služba
368 | 631 | 4 | Prostředky IVD pro analýzu koagulace | D.5.4.7.2. | Analyzátory imunochemické na principu ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) |  | jedná se o duplikaci položky D.5.3.24. |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31
2042 | 638 | 3 | Separátory | D.5.4.11. | Separátory krevních složek |  | viz komentář |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14 | [6 empty] | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba
Přesun. Zachováno ID 363 | 639 | 3 | Prostředky pro odběr/přenos/zpracování tělních tkání Prostředky pro separaci krve Systémy k terapeutické separaci krve a související prostředky Kolony pro aferézní systémy | D.5.4.12. | Přístroje pro rheoferézu |  | viz komentář |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14 | [6 empty] | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba
Přesun. Zachováno ID 364 | 640 | 3 | Fotochemoterapie | D.5.4.13. | Přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii |  | viz komentář |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14 | [6 empty] | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba
Přesun. Zachováno ID 365 | 641 | 3 | Váhy a související prostředky Váhy | D.5.4.14. | Odběrové míchací váhy |  | viz komentář |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14 | [6 empty] | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba
Přesun. Zachováno ID 366 | 642 | 3 | Lisy | D.5.4.15. | Lisy na krevní plazmu |  | viz komentář |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14 | [6 empty] | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba
Přesun. Zachováno ID 367 | 643 | 3 | Ozařovače | D.5.4.16. | Ozařovače transfuzních přípravků |  | viz komentář |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14 | [6 empty] | nejedná se o laboratorní ani diagnostický přístroj, pravděpodobně lze zařadit do oddílu O - Transfuzní služba
387 | 682 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.8. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) |  | změnit umístění a včlenit za D.5.3.1.11. imunoanalytický systém na bázi průtokového cytometru pro analýzu testů využívajících technologii xMAP (multiparametrová simultánní detekce v jamkách) |  |  | 2016-11-14 | 2018-12-31 | 2016-11-14
1870 | 683 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.5.8.H1. | Systémy pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu (Luminex) - 1 |  |  | Hladina 1 | poloautomatický, fluorescenční detekce | 2016-11-14 | 2018-12-31
1474 | 997 | 4 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.26. | Harvestoré technologie |  | Patrně chybně vložená skupina |  |  | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 2018-03-05 | [6 empty] | Patrně chybně vložená skupina
589 | 1026 | 4 | Diagnostické radiologické systémy a související prostředky Systémy počítačové tomografie (CT) a související prostředky Terapeutické radiologické systémy a související prostředky Radioterapie Radioterapeutické simulace | T.1.1.2.H2. | Simulátory výpočetní tomografie - 2 | Simulátory CT |  | Hladina 2 | 20 a více řad detektorů | 2017-01-20 | 2020-11-02 | 2017-01-20
1491 | 1059 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1.1. | Ozařovače kobaltové | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | ozařovače vybavené zdrojem 60Co, primární a sekundární clony |  |  | 2017-01-20 | 2019-12-01 | 2019-08-30
2046 | 1060 | 5 | Systémy pro radionuklidovou teleterapii a související prostředky Radioterapie | T.1.2.8.1.2. | Radionuklidové ozařovače využívající radioaktivní izotop cesia (137Cs ) | Ozařovače pro gama terapii Gamma beam therapy equipment | ozařovače vybavené zdrojem 137Cs, primární a sekundární clony |  |  | 2018-03-05 | 2019-12-01 | 2019-08-30
620 | 1072 | 4 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9.H3. | Rentgenové ozařovače - 3 | RTG ozařovače |  | Hladina 3 | rozsah výstupního napětí (20 - 200kV),přesnost nastavení napětí a proudu (3%), filtry (minimum - 3), aplikátory (minimum - 6), řídící a verifikační SW (fyzikální a klinický mód), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice (±90° - 2 směry), přesnost nastavení napětí a proudu (1%) | 2017-01-20 | 2020-11-02 | 2017-01-20
1564 | 1308 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.4. | Přístroje pro hemodiafiltraci/vysokoobjemovou hemodiafiltraci |  | kontrukce zařízení, příslušenství |  |  | 2018-03-05 | 2019-08-30 | 2018-03-05
2051 | 1309 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.4.H1. | Přístroje hemodiafiltrační - 1 |  |  | Hladina 1 | vzduchovody, resusitační vak, masky | 2016-12-12 | 2019-08-30 | 2016-12-12
743 | 1310 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.4.H3. | Přístroje hemodiafiltrační - 3 |  |  | Hladina 3 | kombinace T.3.3.1 + T.3.3.2, high flux dialyzátor, konvekce/difuze | 2016-12-12 | 2019-08-30 | 2016-12-12
1069 | 1813 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.20. | Eutyskopy |  | viz komentář |  |  | 2016-12-12 | 2020-11-02 | 2016-12-12 | 2 | 5 |  |  | 10 | 3 | zastaralé, již se nepoužívá
620 | 1072 | 4 | Rentgenové terapeutické systémy a související prostředky Radioterapie | T.1.2.9.H3. | Rentgenové ozařovače - 3 | RTG ozařovače |  | Hladina 3 | rozsah výstupního napětí (20 - 200kV),přesnost nastavení napětí a proudu (3%), filtry (minimum - 3), aplikátory (minimum - 6), řídící a verifikační SW (fyzikální a klinický mód), pohyb rtg hlavice (ve 3 směrech), možnost naklápění rtg hlavice (±90° - 2 směry), přesnost nastavení napětí a proudu (1%) | 2016-12-12 | 2020-11-02 | 2016-12-12
Plánovaná revize Kategorizačního stromu verze 6.0 - diskuse nad možným odstraněním uvedených položek (v současné verzi 6.0 změny v podobě odstranění vybraných položek nepromítnuty, v případě zrušení položek budou úpravy promítnuty ve verzi 7.0 platné k roku 2024)
81 | 145 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování Elektrokardiografy | D.2.1.1.H3. | Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 3 | EKG vč. systémů odvozených |  | Hladina 3 | kardiologické - analýza z 12ti (10) či více svodového EKG signálu, vzorkovací frekvence > 500 Hz, kompletní analýza EKG signálu, tiskárna | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1216 | 146 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Záznamníky dat pacientů Elektrokardiografy | D.2.1.2. | Elektrokardiografické záznamníky | EKG záznamníky | počet svodů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1217 | 149 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Monitory / monitorovací systémy pro pacienta a související prostředky | D.2.1.3. | Holtery krevního tlaku |  | programovatelnost, metoda měření |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1218 | 152 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4. | Ergometry |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1814 | 155 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.1.H2. | Ergometry chodníkové - 2 |  |  | Hladina 2 | nastavitelná rychlost min 0-20 km/h, programovatelnost, sklon, pevná/nastavitelná | 2018-03-05 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1220 | 156 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2. | Ergometry bicyklové |  | nosnost, nastavení sedla, řídítek, nastavitelnost programů, kompatibilita |  |  | 2018-03-05
1815 | 158 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H2. | Ergometry bicyklové - 2 |  |  | Hladina 2 | nosnost min 170 kg, nastavení sedla elektrické/pneumatické, nastavitelnost řidítek, rozhraní pro připojení EKG a dalších, kompatibilita s jinými ZP, programovatelnost | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1816 | 159 | 5 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Systémy pro monitorování zátěžového cvičení a související prostředky Systémy pro monitorování zátěžového cvičení | D.2.1.4.2.H3. | Ergometry bicyklové - 3 |  |  | Hladina 3 | nosnost min 250 kg, pro obézní pacienty | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1222 | 160 | 3 | Pracovní stanice | D.2.1.5. | Pracovní diagnostické stanice pro zpracování a analýzu dat |  | Parametry nestanoveny |  | Parametry nestanoveny | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | Poznámka - jedná se o PC vč. SW pro zpracování a analýzu dat (určení hladin a výše ceny dle parametrizace SW)
1227 | 170 | 3 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Průtokoměry a související prostředky Průtokoměry Krevní průtokoměry | D.2.1.9. | Indikátory toku krve |  | frekvenční rozsah, zdroj, použití, výstup, sondy |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
92 | 174 | 4 | Ostatní zobrazovací Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Kardiovaskulární Pletysmografy a související prostředky Pletysmografy | D.2.1.10.H2. | Pletysmografy - 2 |  |  | Hladina 2 | celotělový (komora) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
93 | 175 | 2 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí | D.2.2. | Respirační přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
1230 | 177 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1. | Spirometrické přístroje se záznamem |  | průtokový senzor, zpracování dat, měřitelné parametry |  |  | 2018-03-05
1819 | 179 | 5 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.1.H2. | Spirometrické přístroje se záznamem - 2 |  |  | Hladina 2 | průtokový senzor připojený do pc, software pro zpracování dat, měřitelné parametry | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1231 | 181 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí | D.2.2.1.2. | Kapnometry |  | měřitelné veličiny |  |  | 2018-03-05
1232 | 183 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Přístroje/systémy pro testování plicních funkcí a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu plicních funkcí Spirometry | D.2.2.1.3. | Analyzátory |  | jednoparametrický/multiparametrický (více měření najednou) |  |  | 2018-03-05
1234 | 188 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Spánková apnoe | D.2.2.1.5. | Přístroje k diagnostice syndromu spánkové apnoe |  | počet kanálů, měřené veličiny |  |  | 2018-03-05
1235 | 191 | 4 | Ostatní zobrazovací Respirační Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Pulmologie/Pneumologie | D.2.2.1.6. | Pneumotachografy |  | princip, přesnost |  |  | 2018-03-05
101 | 193 | 2 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3. | Ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
104 | 197 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie Elektromyografické prostředky | D.2.3.1.H3. | Elektromyografy /evokované potenciály | EMG /EP |  | Hladina 3 | vícekanálové, komplexní pracovní stanice s diagnostikou, možnost měření: NCS (MNC, SNC, F-vlny,…), EMG (AMUP, IPA, SPA, MVA,…), EP (EOG, ERG, VEP,…) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1237 | 198 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2. | Elektroretinografy | ERG | velikost prostředku, možnost měření více elektrofyziologických parametrů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1822 | 200 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H2. | Elektroretinografy - 2 | ERG |  | Hladina 2 | měření dvou elektrofyziologických parametrů | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1823 | 201 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.2.H3. | Elektroretinografy - 3 | ERG |  | Hladina 3 | měření více než dvou elektrofyziologických parametrů | 2016-12-08 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1238 | 202 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3. | Elektronystagmografy | ENG | záznam, snímání, videonystagmograf |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
107 | 204 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H2. | Elektronystagmografy - 2 | ENG |  | Hladina 2 | D.2.3.3. "+" pracovní diagnostická stanice s vyhodnocením | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
108 | 205 | 4 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů Elektrofyziologie | D.2.3.3.H3. | Elektronystagmografy - 3 | ENG |  | Hladina 3 | videonystagmograf (infračervený video systém) | 2016-12-08 |  | 2016-12-08 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1239 | 206 | 3 | Ostatní Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Porodnické/gynekologické prostředky | D.2.3.4. | Kardiotokogramy | KTG CTG | frekvenční rozsah, zdroj, použití, výstup, sondy |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1241 | 212 | 3 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry pro pacienty | D.2.4.1 | Teploměry |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1825 | 215 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Teploměry pro pacienty | D.2.4.1.2. | Teploměry elektronické |  | bezdotykový/digitální, lokalizace měření, přesnost |  |  | 2018-01-15
1830 | 223 | 4 | Malé vyšetřovací přístroje Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí Otoskopy a související ORL prostředky Otoskopy | D.2.4.3.1. | Otoskopy |  | osvětlení, zdroj, výstup |  |  | 2018-03-05
118 | 241 | 1 | Endoskopické prostředky minimálně invazivní | D.3. | Přístroje pro endoskopii minimálně invazivní |  |  |  |  | 2016-12-08 |  | 2016-12-08
548 | 975 | 4 | Sterilizátory | D.5.6.21.H3. | Sterilizátory horkovzdušné - 3 |  |  | Hladina 3 | sterilizátor s komorou > 500 l | 2016-11-21 |  | 2016-11-21 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1464 | 976 | 3 | Laboratorní nástroje a vybavení | D.5.6.22. | Sušárny laboratorní |  | objem sušárny typ cirkulace, programování teplotní křivky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
725 | 1282 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.1.H3. | Defibrilátory základní manuální - 3 |  |  | Hladina 3 | bifázický, snímání EKG, synchronizace, možnost připojit nalepovací elektrody+režim kardiostimulace, AED | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1556 | 1283 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.2. | Defibrilátory automatické | AED | Hlasová a obrazová nápověda, bifázický výboj |  |  | 2018-03-05
1557 | 1285 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3. | Kombinované přístroje - defibrilátor s monitorem |  | systém, snímání/monitorace, synchronizace, režimy |  |  | 2018-03-05
728 | 1287 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H2. | Defibrilátor/monitor - 2 |  |  | Hladina 2 | bifázický, snímání EKG3/5 + SpO2 + NIBP, synchronizace, tisk křivek | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
729 | 1288 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiovaskulární prostředky Defibrilátory a související prostředky Defibrilátory | T.3.2.3.3.H3. | Defibrilátor/monitor - 3 |  |  | Hladina 3 | kombinace T.3.2.3.1.T+T.3.2.3.3.S, snímání vydechovaného CO2, snímání CO prstovým saturačním čidlem | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1558 | 1289 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí | T.3.2.4. | Přístroje pro mechanizovanou kompresi hrudníku |  | frekvence kompresí, hloubka komprese hrudníku, režim komprese |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
731 | 1291 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5. | Kardiostimulátory |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
734 | 1296 | 5 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky Vnější kardiostimulátory | T.3.2.5.2.H2. | Kardiostimulátory dvoudutinové externí - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
735 | 1297 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Kardiostimulátory Kardiostimulátory a související prostředky | T.3.2.5.3. | Kardiostimulátory transesofageální |  | nedostatek informací |  |  | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
739 | 1302 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace Dialyzátory pro hemodialýzu Hemodialyzační systémy | T.3.3.1.H2. | Hemodialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu - 2 |  |  | Hladina 2 | standardní dialýza (HD) + hemodiafiltrace (HDF) | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1562 | 1303 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.2. | Hemodialyzační přístroje pro kontinuální dialýzu |  | použití roztoků z vaků, aplikace při akutní dialýze, extrakorporální aplikace |  |  | 2018-03-05 |  | 2019-08-30
1566 | 1315 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hemodialýza/hemofiltrace | T.3.3.6. | Přístroje hemoadsorbční |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
746 | 1317 | 3 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7. | Přístroje pro úpravu vody |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
747 | 1319 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1.H1. | Úpravny vody stabilní pro více HD přístrojů - 1 |  |  | Hladina 1 | 500l/hod, reversní osmóza | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
2029 | 1320 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.1.H2. | Úpravny vody stabilní pro více HD přístrojů - 2 |  |  | Hladina 2 | > 500l/hod, úpravna, reversní osmóza | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
1568 | 1321 | 4 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2. | Úpravny vody mobilní |  | průtok |  |  | 2018-03-05
749 | 1323 | 5 | Systémy na čištění vody | T.3.3.7.2.H2. | Úpravny vody mobilní pro 2 a více HD přístrojů - 2 |  |  | Hladina 2 | 80 - 500 l/hod, reversní osmóza, mobilní | 2016-12-12 |  | 2019-08-30 | 2 | 5 | 28.29.11 | Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje | 10 | 3
750 | 1324 | 2 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4. | Hyperbarické kyslíkové komory |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1570 | 1327 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární |  | přetlak |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
753 | 1329 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.2.H2. | Hyperbarické kyslíkové komory stacionární s přechodovou komorou - 2 |  |  | Hladina 2 | přetlak >0,5 Mpa, *cena se odvíjí také od velikosti komory / počet míst | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1571 | 1330 | 3 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.3. | Hyperbarické kyslíkové komory - transportní (vozidla) |  | přetlak |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
754 | 1331 | 4 | Podpora a udržování životních funkcí Hyperbarická kyslíková komora Komory Komory pro pacienta | T.3.4.3.H1. | Hyperbarické kyslíkové komory - transportní - 1 |  |  | Hladina 1 | přetlak > 0,15 MPa | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
755 | 1332 | 1 | Přístroje malé terapeutické všeobecné | T.4. | Přístroje malé terapeutické všeobecné |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
871 | 1508 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H2. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 2 |  |  | Hladina 2 | volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon, apochromatická optika, digitální přenos obrazu, zdroj světla - xenonová/halogenová lampa/LED | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
872 | 1509 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.1.H3. | Operační mikroskopy pro všeobecné použití - 3 |  |  | Hladina 3 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, motorizovaný pohon, apochromatická optika, digitální přenos obrazu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1627 | 1510 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2. | Operační mikroskopy neurochirurgické |  | ohnisková vzdálenost, ovládání měniče zvětšení, osvětlení, optika, integrované prvky, možnost výstupu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
874 | 1512 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2.H3. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 3 |  |  | Hladina 3 | gaussův profil osvětlení, fokusace dvěma laserovými paprsky, apochromatická optika, vestavěný nezávislý výstup pro spolupozorování, vestavěný videosystém | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
875 | 1513 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.2.H1. | Operační mikroskopy neurochirurgické - 1 |  |  | Hladina 1 | pevná ohnisková vzdálenost min. 200mm, plynulý měnič zvětšení, přímé osvětlení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1628 | 1514 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.3. | Operační mikroskopy gynekologické |  | ohnisková vzdálenost, ovládání měniče zvětšení, osvětlení, optika, integrované prvky, možnost výstupu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1629 | 1516 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.4. | Operační mikroskopy pro oční chirurgii |  | lokalizace operace, osvětlení, filtry, optika, operační SW |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
881 | 1522 | 4 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.5.H3. | Operační mikroskopy pro otorinolaryngologii - 3 | Operační mikroskopy pro ORL |  | Hladina 3 | nastavitelný tubus - volba ohniskové vzdálenosti, faktor zvětšení až 3x, motorizovaný pohon, achromatická optika, digitální přenos obrazu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1631 | 1523 | 3 | Vybavení operačních sálů Operační mikroskopy Mikroskopy a související prostředky Mikroskopy | T.5.5.6. | Operační mikroskopy pro stomatochirurgii |  | ohnisková vzdálenost, manipulace, ovládání měniče zvětšení, filtry, integrované prvky, pohon, optika, přenos obrazu |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
948 | 1619 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H2. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 20 l, délka cyklu - nastavitelná, volitelný počet steril. programů | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
949 | 1620 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.1.H3. | Sterilizátory malé parní (stolní) - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 40 l, délka cyklu - nastavitelná, volitelný počet steril. programů | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1653 | 1621 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2. | Sterilizátory velké parní |  | objem komory, nastavitelnost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
951 | 1623 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H2. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 250 l, délka cyklu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
952 | 1624 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.2.H3. | Sterilizátory velký parní (sálové) - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 500 l, délka cyklu | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
1654 | 1625 | 5 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3. | Sterilizátory universální pro centrální sterilizaci |  | objem komory |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
953 | 1626 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3.H2. | Sterilizátory velké parní universální pro centrální sterilizaci - 2 |  |  | Hladina 2 | objem komory min. 500 l, délka cyklu, rozsah teplot | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
954 | 1627 | 6 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.1.2.3.H3. | Sterilizátory velké parní universální pro centrální sterilizaci - 3 |  |  | Hladina 3 | objem komory min. 800 l, délka cyklu, rozsah teplot | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 3 | 10 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 15 | 3
955 | 1628 | 3 | Vybavení operačních sálů Sterilizátory a související prostředky Sterilizátory | T.5.8.2. | Sterilizátory chemické |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1671 | 1680 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Pumpy a související prostředky Pumpy | T.6.1.3. | Pumpy |  | nastavitelnost parametrů, měřitelnost, multifunkční využití, proplach x sání, izolovanost |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1674 | 1686 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Monitory a systémy k monitoraci zdravotnických prostředků Monitory k vizuálnímu zobrazení | T.6.1.6. | Monitory |  | technologie, atest pro použití na oper. Sálech |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1675 | 1688 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Laparoskopy a související prostředky | T.6.1.7. | Laparoskopické přístroje |  | rozlišení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1676 | 1690 | 3 | Minimálně invazivní chirurgie Laparoskopické sestavy Záznamníky dat pacientů a související prostředky Záznamníky dat pacientů | T.6.1.8. | Záznamová zařízení |  | samostatné záznamové zařízení, možnost ovládání, záznam, obrazové vstupy, možnost konverze a exportu záznamů |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
990 | 1692 | 1 | Chirurgické nástroje/systémy a související prostředky Robotické systémy | T.7. | Robotické chirurgické systémy |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
994 | 1696 | 1 | Kardiologie – invazivní | O.1. | Přístroje pro kardiologii – invazivní |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1678 | 1699 | 2 | Kardiologie – invazivní Injekční stříkačky/injektory a související prostředky Injektory | O.1.2. | Injektory |  | Rychlost dávkování |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1679 | 1701 | 2 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické |  | Generace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
998 | 1703 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Kardiostimulátory | O.1.3.H2. | Kardiostimulátory programovatelné diagnostické - 2 |  |  | Hladina 2 | digitální | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1680 | 1704 | 2 | Kardiologie – invazivní Elektrofyziologie | O.1.4. | Zařízení pro elektrofyziologické studie |  | Parametry nestanoveny |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1681 | 1706 | 2 | Kardiologie – invazivní Prostředky pro srdeční elektrofyziologii/mapování | O.1.5. | Zařízení mapovací |  | Systém detekce / Generace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1682 | 1710 | 2 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru |  | Způsob komunikace / Generace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1004 | 1712 | 3 | Kardiologie – invazivní Kardiostimulátory a související prostředky Analyzátory / systémy pro analýzu kardiostimulátoru | O.1.6.H2. | Analyzátory kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru - 2 |  |  | Hladina 2 | bezdrátová komunikace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1683 | 1713 | 2 | Kardiologie – invazivní Sledování/navigace Sledovací a navigační prostředky | O.1.9. | Sledování/navigace |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1016 | 1731 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.2.H3. | Oftalmoskopy laserové - 3 |  |  | Hladina 3 | min. šířka zornice 3,2 mm, přístroj v kombinaci s optickou koherentní tomografií | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1690 | 1732 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3. | Oftalmoskopy nepřímé |  | zdroj světla, filtry, rozsah volby pupilární vzdálenosti |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1018 | 1734 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.3.H3. | Oftalmoskopy nepřímé - 3 |  |  | Hladina 3 | zdroj světla: LED/xenon, vestavěný filtr: IR, UV, zelený, kobaltový, difuzní, rozsah vzdálenosti min. 48 -76mm | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1691 | 1735 | 3 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4. | Oftalmoskopy přímé |  | rozpětí čoček, zdroj světla, vestavěný prvek |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1020 | 1737 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H2. | Oftalmoskopy přímé - 2 |  |  | Hladina 2 | rozpětí čoček od -35D do +45D, zdroj světla: xenon/halogen | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1021 | 1738 | 4 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.1.4.H3. | Oftalmoskopy přímé - 3 |  |  | Hladina 3 | rozpětí čoček od od -45D do +44D, zdroj světla: xenon/halogen, vestavěný optický prvek pro orientační měření, velikost zornice | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1692 | 1739 | 2 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2. | Lampy |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1023 | 1742 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H2. | Lampy fotoštěrbinové - 2 |  |  | Hladina 2 | min. 3 stupně zvětšení (alespoň 10x, 16x, 25x), šíře štěrbiny min. 0-12 mm, dioptrická korekce: min. ± 7 D, min. 3 filtry, možnost digitalizace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1024 | 1743 | 4 | Fototerapeutické jednotky/systémy a související prostředky Fotodynamické terapeutické lampy/lasery | O.2.2.1.H3. | Lampy fotoštěrbinové - 3 |  |  | Hladina 3 | min. 5 stupňů zvětšení (alespoň 6x, 10x, 16x, 25x, 40x), šíře štěrbiny min. 0-14 mm, dioptrická korekce: min. ± 8 D, min. 4 filtry, možnost digitalizace | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1694 | 1744 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.3. | Anomaloskopy |  | korekce dioptrií, testy barev |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1026 | 1746 | 2 | Oftalmoskopy a související prostředky Oftalmoskopy Oftalmologie | O.2.4. | Adaptometry |  | viz komentář |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | zastaralá metoda používaná k měření adaptace oka - v současné době nahrazeno elektroretinografií viz D.2.3.2.
1696 | 1749 | 2 | Kamery a související prostředky | O.2.6. | Kamery |  | obrazovka, dioptrická kompenzace, výstup, provozní režim |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1030 | 1752 | 3 | Kamery a související prostředky | O.2.6.H3. | Fundus kamery - 3 |  |  | Hladina 3 | obrazovka min. 5,6 palce, dioptrická kompenzace min. -12 D až + 13 D (možnost změnit rozsah přidáním kompenzačních čoček), výstup na externí monitor, 3 provozní režimy práce (FA, mydriatický, non-mydriatický), digitální zobrazení | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1697 | 1753 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.7. | Synophtofory |  | nastavení úhlu zorného pole, nastavení opěrky brady, automatické záblesky, počet zkušebních obrázků |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1698 | 1755 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.8. | Exoftalmometry |  | přesnost, spolehlivost měření |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1033 | 1757 | 2 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9. | Tonometry |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
1700 | 1760 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2. | Tonometry aplanační |  | kontaktní, velikost, počet měření, digitální |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1036 | 1762 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H2. | Tonometry aplanační - 2 |  |  | Hladina 2 | kompaktní, měření mimo optickou osu oka, min. dvě měření při jednom doteku rohovky, možnost ukládání výsledků měření | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1037 | 1763 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.2.H3. | Tonometry aplanační - 3 |  |  | Hladina 3 | kompaktní, rezonanční měření, zobrazení výsledků měření, digitální displej | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1701 | 1764 | 3 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3. | Tonometry bezkontaktní |  | rozsah měření, integrovaná tiskárna, režim, připojení k PC, paměť |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1039 | 1766 | 4 | Oční tonometry a související prostředky Oční tonometry Oftalmologie | O.2.9.3.H3. | Tonometry bezkontaktní - 3 |  |  | Hladina 3 | rozsah měření max. 60 mmHg, integrovaná tiskárna - termotiskárna, režim - manuál/poloautomatický/automatický, možnost připojení k PC, paměť 10 měření | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1702 | 1767 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10. | Perimetry |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 |  |  |  |  | 10 | 3
1041 | 1770 | 4 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.1.H3. | Perimetry statické - 3 |  |  | Hladina 3 | statické i kinetické měření, 5 velikostí stimulu, min. 4 barvy stimulu, | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1704 | 1771 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.10.2. | Perimetry kynetické |  | v současné době automatizováno, spolu se statickým perimetrem v jednom přístroji |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1043 | 1773 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.11. | Zařízení pro vyjímání cizího tělesa |  | nedostatek informací (mikrochirurgické pinzety) |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.2 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1706 | 1778 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.2. | Lasery oční kryptonové |  | vlnová délka, kontinuální režim |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1708 | 1780 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.1.3. | Lasery oční excimerové |  | vlnová délka - dle chemického složení |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1709 | 1782 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.3. | Lasery oční kapalinové |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1711 | 1785 | 3 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.4. | Lasery oční polovodičové |  | nelze specifikovat - v oftalmologii nevyužívané |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1048 | 1787 | 4 | Laserové systémy a související prostředky Lasery/laserové systémy Oftalmologické laserové systémy Oftalmologie | O.2.12.5.1. | Lasery oční YAG (Yttrium-Aluminium-Granat) - 2 |  |  | Hladina 2 | vlnová délka 1064 nm, pulzní i kontinuální režim | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.70 | Optické a fotografické přístroje a zařízení | 10 | 3
1055 | 1792 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H2. | Vitrektomy - 2 |  |  | Hladina 2 | elektrický/vysokofrekvenční, přední/zadní vitrektomie, aspiračně -irigační systém | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1056 | 1793 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.1.H3. | Vitrektomy - 3 |  |  | Hladina 3 | elektrický, přední/zadní vitrektomie, aspiračně -irigační systém, ultrazvuk | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1716 | 1794 | 3 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.2. | Soupravy pro vitrektomii |  | viz. O.2.13.1. |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1057 | 1795 | 4 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.13.2.H1. | Souprava pro vitrektomii - 1 |  |  | Hladina 1 |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1717 | 1796 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14. | Keratometry | Oftalmometry | měření zakřivení rohovky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1059 | 1798 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H2. | Keratometry - 2 | Oftalmometry |  | Hladina 2 | mechanické, měření zakřivení až 11,2 mm | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1967 | 1799 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.14.H3. | Keratometry - 3 | Oftalmometry |  | Hladina 3 | Automatické - samostatné, nebo jako součást jiných oftalmických prostředků | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1718 | 1800 | 2 | Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii a související prostředky Systémy pro fakoemulzifikaci/vitrektomii | O.2.15. | Fakoemulsifikátory |  | modulární operační jednotka, operační režimy, ultrazvukové koncovky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1719 | 1802 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16. | Fokometry |  | automatické rozpoznávání čoček, měření rozměrů progresivního kanálu, detekce center oblasti vidění do dálky |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1062 | 1804 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H2. | Fokometry - 2 |  |  | Hladina 2 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu NE, detekce center oblasti vidění do dálky ANO | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1063 | 1805 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.16.H3. | Fokometry - 3 |  |  | Hladina 3 | automatické rozpoznávání čoček ANO, měření rozměrů progresivního kanálu ANO, detekce center oblasti vidění do dálky ANO, měření propustnosti čoček pro UV záření | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1064 | 1806 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.17. | Oftalmometry | viz Keratometry O.2.14. |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1720 | 1807 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18. | Refraktometry |  | měřicí rozsah, minimální průměr zornice, automatické měření |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1066 | 1809 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie Refraktometry | O.2.18.H3. | Refraktometry - 3 |  |  | Hladina 3 | měřicí rozsah refrakce sférická -18D až +23D, cylindrická ± 12D, minimální průměr zornice 2,3 mm, automatické měření ANO, možno jakou součást přístroje měřicího více parametrů | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1721 | 1810 | 2 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii |  | počet skenů za sekundu, minimální velikost zorničky, PC, fousace |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1068 | 1812 | 3 | Systémy pro optickou koherenční tomografii a související prostředky Systémy pro optickou koherenční tomografii Oftalmologie | O.2.19.H3. | Zařízení pro optickou koherenční tomografii - 3 |  |  | Hladina 3 | počet skenů za sekundu min. 27 000, minimální velikost zorničky 2 mm, PC integrovaný v těle přístroje, fokusace v rozsahu ± 20D | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1070 | 1814 | 2 | Prostředky pro čištění a odsávání tělních tkání/tekutin Tělní irigační/aspirační pumpy Oftalmologie | O.2.21. | Oftalmologické irigační/aspirační pumpy |  | viz komentář |  |  | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3 | viz. O.2.13. souprava pro vitrektomii
1072 | 1817 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H2. | Optotypy - 2 |  |  | Hladina 2 | LCD max. 22 palců, možnost programování | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1073 | 1818 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.22.H3. | Optotypy - 3 |  |  | Hladina 3 | LCD min 24 palců, programovatelné | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 32.50 | Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy | 10 | 3
1723 | 1819 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23. | Foroptery |  | měřicí rozsah, měření osy, měření PD |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1075 | 1821 | 3 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.23.H2. | Foroptery - 2 |  |  | Hladina 2 | automatický, osa 0 až 180°, PD až 80 mm | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1724 | 1822 | 2 | Oftalmické prostředky Oftalmologie | O.2.24. | Polarimetry |  | zdroj světla, technologie |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1725 | 1824 | 2 | Oftalmologie | O.2.25. | Ultrasonografy oční | USG oční | pracovní módy, SW |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1078 | 1826 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H2. | Ultrasonografy oční - 2 | USG oční |  | Hladina 2 | B-mód, 2D zobrazení, podpora měření biometrie, až 4 vyšetřovací sondy | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1079 | 1827 | 3 | Oftalmologie | O.2.25.H3. | Ultrasonografy oční - 3 | USG oční |  | Hladina 3 | A/B-mód, integrovaný systém pro 3D rekonstrukci předního a zadního segmentu oka, sonda pro měření biometrie, pachymetrie, možnost připojení k PC, min. 4 vyšetřovací sondy | 2016-12-12 |  |  | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1726 | 1828 | 2 | Oftalmologie | O.2.26. | Pachymetry |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1081 | 1831 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.1.H2. | Pachymetry kontaktní - 2 |  |  | Hladina 2 | kontaktní stolní, UZV sonda vzorkovací kmitočet 65MHz, min. měřicí rozsah: od 300 µm, dotykový displej | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1728 | 1832 | 3 | Oftalmologie | O.2.26.2. | Pachymetry bezkontaktní |  | optická metoda měření |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-05
1083 | 1834 | 4 | Oftalmologie | O.2.26.2.H3. | Pachymetry bezkontaktní - 3 |  |  | Hladina 3 | součást přístroje měřícího několik parametrů (min. 3) | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2 | 5 | 26.60.1 | Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje | 10 | 3
1084 | 1835 | 1 | Onkologie | O.3. | Přístroje pro onkologii |  |  |  |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12